## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Centrul de Sănătate Briceni (Ultrasonograf General, Cardiac, Vascular, performanta înalta Cod 300120) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Ultrasonograf General, Cardiac, Vascular, performanţă înaltă Cod 300120 | Ultrasonograf General, Cardiac, Vascular, performanţă înaltă Cod 300120 |  |  |  | Ultrasonograf General, Cardiac, Vascular, performanţă înaltă Cod 300120 APLICAŢII CLINICE Abdominal, Cardiac, TCD, Urologice, Pediatrice, MSK, Vascular, Părți moi Consolă cu mișcări independente Sus/Jos Dreapta/Stînga PROBE PORTURI Active ≥ 4 PROBE TIP, MHz Linear 8 - 16 MHz Elemente fizice:≥ 192 Convex Single Cristal 1,5 - 7,5 MHz Elemente fizice:≥ 192 Phased/Vector Single Cristal 2 - 5 MHz Elemente fizice:≥ 92 Frecvența maximă a sistemului ≥ 24 MHz NIVELE DE GRI ≥256 PREPROCESARE, canale digitale ≥ 8 000 000 GAMA DINAMICA ≥ 260 dB Adîncimea de scanare ≥ 40 cm POSTPROCESARE Mape culore Inversare spectru Unghi de scanare Baseline Multifrecvențe ≥ 7 MODURI de Scanare 2-D mod M-mod Color M -mod Anatomical M-Mod Mod Panoramic Mod Trapizoidal Compunere spațială ≥ 7 trepte Mod de procesare adaptivă pentru eliminarea artefactelor și zgomotelor de imagine ≥ 10 trepte Mod de procesare avansată a imaginii, care compensează variația de propagare a ultrasunetului în diferite țesuturi Harmonic imaging DOPPLER Tip CWD, PWD, PDI, Color Doppler, TDI Direcțional-PDI Vizualizare îm rezuluție înaltă a fluxului sangvin Duplex Triplex Metode de masurare manual, Semi-automat, Automat, Automat în timp real Moduri de vizualizare 2D/PW 2D/Color Doppler 2D/M mode 2D/PW/ Color Doppler sau PDI Dual, 2D/2D+Color Doppler sau PDI FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători digitale Auto optimizare prin apăsarea unui singur buton Optimizare 2D mod, Modurile Doppler, Doppler Basline Auto IMT Auto EF Rapoarte Auto generare PAN/ZOOM imagine în timp real imagine îngheţată STOCARE IMAGINI Capacitate ≥ 1 TB Butare rapidă ≥ 120 GB SSD Cine DICOM 3.0 COMPLIANT MONITOR integrat de control de tip touch ≥ 12'' PACHETE DE ANALIZĂ Cardiac MSK Vascular Strain Rate Stress Echo MONITOR marime ≥ 23" Rezoluție ≥1920x1080 Periferice Bloc ECG Încălzitor de gel Printer Alb/Negru încorpoart în consola sistemului
33100000-1
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Centrul de Sănătate Briceni (Ultrasonograf General, Cardiac, Vascular, performanta înalta Cod 300120) |  |  |  |  | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar | Suma | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 7 | 9
33100000-1 | 1 | Ultrasonograf General, Cardiac, Vascular, performanţă înaltă Cod 300120 | Ultrasonograf General, Cardiac, Vascular, performanţă înaltă Cod 300120 | bucată | 1 |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
[5 empty] | Suma total: |  |  | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________