## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Centrul de Sănătate Briceni (Ultrasonograf General, Cardiac, Vascular, performanta înalta Cod 300120) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Ultrasonograf pentru investigatii clinice, cardiovasculare si endocavitare cu regim de elastografie pentru toate sondele, performanță înaltă. | Ultrasonograf pentru investigatii clinice, cardiovasculare si endocavitare cu regim de elastografie pentru toate sondele, performanță înaltă. |  |  |  | Ultrasonograf pentru investigatii clinice, cardiovasculare si endocavitare cu regim de elastografie pentru toate sondele, performanță înaltă. APLICAȚII CLINICE generale, cardiovasculare endocavitare PROBE PORTURI ≥4 PROBE TIP, MHz Convex (abdominal), multi- layer,50R,minim 70grade, minim 160 elemente frecventa minima cel mult- 1MHz; frecventa maxima cel puțin -5MHz Linear (vascular) , L minim 38mm; minim 192 elemente frecventa minima cel mult- 5MHz; frecventa maxima cel putin -16 MHz Sectorial * frecventa minima cel mult- 1MHz; frecventa maxima cel putin-5MHz Endocavitar, raza- maxim 10R; camp de vedere- minim 200 grade; tehnologie: ceramix(multi-layer); minim 192 elemente frecventa minima cel mult- 3 MHz; frecventa maxima cel putin 10MHz NIVELE DE GRI ≥ 256 GAMA DINAMICA ≥ 270 dB PREPROCESARE, Canale digitale ≥ 570 000 Adâncimea scanării ≥ 40 cm POSTPROCESARE M-mod color M-mod și 2-D Tehnologie inbunatatita pentru vizualizarea organelor situate mai adinc /DeepInsight) Regim 3D/4D Regim ce ar permite redarea imaginilor cu rezolutie inalta atit in vasele cu flux mare cit si in acele cu flux mai mic, Regim ce ar permite investigarea automata a complexului intima-media Regim CW doppler si pentru sonda liniara propusa, necesar pentru investigarile vaselor cu un inalt grad de stenoza valabil pentru sonda liniara si sectoriala propusa Imagine Moduri Regim de analiza a intensitatii de unda WI, regim ce ne permite aprecierea complexa a tensiunii arteriale si a caracteristicilor hemodinamice Regim Elastografie in timp real, regimuri necesare pentru aprecierea elasticitatii tesuturilor . pe sondele liniare si convexe propuse Regim Shear Wave,regim ce ar permite aprecierea elasticitatii ficatului, prin masurarea vitezei de propagare a undei in zona de interes posibilitate, valabil pentru sonda convexa propusă Regim ce ar permite vizualizarea simultan a spectrelor Doppler de pe doua sectoare diferite in timp real ce ar permite masurarile directe a coeficientului E/e Regim ce ne permite posibilitatea analizei complexe automate a contractarii globale si locale a miocardului cu ajutorul urmarirei automate dupa structura inimei. Regim ce ar permite masurarile automate a parametrilor fatului Regim ce ar permite masurarea automata a translucentei nuchala (NT) DOPPLER Tip Spectral Doppler: (CW, PW, HPRF-PW); Color Flow mode ; Popwer Dopler (Directional) ; Power Doppler Rezolutie inaIta(DIRECTIONAL) Afișare frecvență Afișare viteză Duplex Triplex FUNCȚIONALITĂȚI Măsurători digitale automatizate, bazate pe o baza interna de date Diapazon dinamic selectabil Focalizare de transmisie ajustabilă Focalizare de receptie dinamică PAN/ZOOM imagine în timp real imagine înghețată STOCARE IMAGINI Capacitate ≥ 5OOGB USB >5 Cine minim 60000 cadre in modul B sau 800 sec. DICOM 3.0 Cine MONITOR integrat de controI,TFT LCD Cine ≥ 10 " PACHETE DE ANALIZĂ General Cardiovasculare; Dopplerografie transcraniana: Angiologie Posibilitatea efectuării Up Grade MONITOR ≥ 21",(1600x900) Printer incorporat UPS, backup time minim 10 min. 1 buc.
33100000-1
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Centrul de Sănătate Briceni (Ultrasonograf General, Cardiac, Vascular, performanta înalta Cod 300120) |  |  |  |  | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar | Suma | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 7 | 9
33100000-1 | 1 | Ultrasonograf General, Cardiac, Vascular, performanţă înaltă Cod 300120 | Ultrasonograf General, Cardiac, Vascular, performanţă înaltă Cod 300120 | bucată | 1 |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
[5 empty] | Suma total: |  |  | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________