## Лист1
Oferta de participare la Achiziția de Valoare Mică nr. din
Nr. d/o | Cod CPV | Denumire Lot | Denumirea bunurilor solicitate | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | U/M | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA), lei | Preţ unitar (cu TVA), lei | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei | Termen de livrare a bunurilor
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 31524110-9 | Lot1 Lampă chirurgicală scialitică cu două brațe ,cu kit fixare de tavan | Lampă chirurgicală scialitică cu două brațe ,cu kit fixare de tavan | Lampa chirurgicala scialitica cu LED, cu 2 brate, cu kit de fixare de tavan. Sistem de iluminare pentru sala de operatii, compus din: -2 lampi chirurgicale. -fiecare lampa a cite 2 brate articulate mobile, fixate pe un ax central de tavan. -Lungimea bratelor : 70-95 cm. -Unghiul de rotire al primului brat fata de fixatorul de tavan: minim 330°-lateral -Unghiul de rotire al 2-lea brat fata de primul brat: 360°- lateral, minim 90°-vertical. -Unghiul de rotire al capului luminos fata de bratul 2: 360°-lateral. -Tehnologia tip “ Depth of field” sau o tehnologie echivalenta, integrata in sistemul de control al iluminarii. Lampa1 - Diametrul capului luminous: 60-70 cm. - Iluminare în punctul de focusare la o distanta de 100 cm: 160.000 lux ± 10.000 lux. - Panoul de control atasat lateral pe bratul de fixare al capului luminous. -Alimentare: 100-240 VAC ± 10%, 50/60 Hz. - Consum de energie : 80 W ± 15 W. - Iluminare de tip LED. - Durata medie de viață : 50.000 ore ± 1000 ore. - Iluminare în punctul de focusare la o distanta de 100 cm: 160.000 lux ± 10.000 lux. - Ajustarea intensității de la 5% la 100%: in minim 12 pasi - Temperatura culorii, cca : 4.500 ° K. - Indicele de redare a culorilor, Ra: 95-100. -Index R9> 90. -Coordonatele cromatice: x = 0,360 ± 10, y = 0,370 ± 10. Distanță de lucru focalizabilă: 70 - 150 cm. -Greutate ușoară a capului: maxim 13 Kg. -Mâner demontabil și sterilizabil: 3 buc. Lampa 2 -Diametrul capului luminos: 40-50 cm -Panoul de control atasat lateral pe -Durata medie de viață: 50.000 ore ± 1000 ore. -Iluminare în punctul de focusare la o distanta de 100 cm: 130.000 lux ± 10.000 lux. -Reglarea luminii de la 5% la 100%: in minim 12 pasi. -Temperatura culorii cca: 4.500 ° K. -Indicele de redare a culorilor, Ra: 95-100. -Index R9> 90. -Coordonatele de cromaticitate: x = 0,360 ± 10, y = 0,370 ± 10. -Distanță de lucru focalizabilă: 70 - 150 cm. -Greutate ușoară a capului maxim: 5 Kg. -Mâner demontabil și sterilizabil- 3 buc.bratul de fixare al capului luminos. -Alimentare: 100-240 VAC ± 10%, 50/60 Hz. -Consum de energie: 60 W ± 15 W. -Iluminare de tip LED. |  | buc. | 1 |  |  |  |  | După încheierea contractului, la solicitare, în decurs de 7 zile din data comenzii
Descrierea incaperii: 1.Inaltimea de la podea pina la tavanul fals: 311cm ± 4 cm. 2.Inaltimea de la tavanul fals la tavanul din beton armat: 24cm ± 3 cm. 3. Inaltimea de la podea la tavanul din beton armat: 335 cm ± 3 cm.
Total