## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.35) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
33100000-1 | 1 | Monitor Holter ECG (caracteristici avansate) 260270 | Monitor Holter ECG (caracteristici avansate) 260270 |  |  |  | Monitor Holter ECG (caracteristici avansate) Cod 260270 Descriere Dispozitivul înregistrează ECG in 12 derivații simultan, nictimeral monitorizind parametrii in timpul repaosului si la efort. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 12 Configurația Portabil obligatoriu Derivațiile Tip înregistrare automat Gama de frecvență De diagnostic 0.05-100 Hz Impendanța de intrare ≥ 100 MOhm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 100 dB Detectare pacemaker obligatoriu Frecvența maximă de eșantionare (sampling rate) de achiziție ≥ 1200 Hz Frecvența ajustabilă obligatoriu Rezoluția ADC (Convertor Analog/Digital) ≥ 14 bit Ecran LCD obligatoriu lumină fundal obligatoriu Date ecran ora obligatoriu statut baterie obligatoriu Indicator deconectare electrod acustic sau vizual obligatoriu Buton evenimente obligatoriu Buton navigare meniu obligatoriu Blocarea automată a butoanelor obligatoriu Posibilitatea transmiterii datelor ECG la PC sau notebook USB / SD-Card / Wi-Fi / BT Baterie reîncărcabilă obligatoriu tip baterie AA sau AAA Tip operare autonomă ≥ 72 ore Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact status sistem deconectare alimentare baterie descărcată Posibilități soft PC de interpretare Introducere date pacient obligatoriu Adnotare eveniment ECG obligatoriu Clasificarea de evenimente obligatoriu Analiza ST obligatoriu Analiza QT obligatoriu Analiza PQ obligatoriu Analiza PM obligatoriu Analiza aretmiilor obligatoriu Variabilitate ritm cardiac după timp obligatoriu Variabilitate ritm cardiac după frecvență obligatoriu Reprezentarea grafică a datelor obligatoriu Reprezentarea tabelară a datelor obligatoriu Raport presetabil de utilizator obligatoriu Interfața presetabilă utilizator obligatoriu Posibilitate printare raport obligatoriu Accesorii Nota: Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și ofertate de operatorul economic. Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificarilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale. Cablu ECG ≥ 3 unități, indicați modelul oferit Set de electrozi de unica folosinta adult ≥ 500 buc., indicați modelul oferit Set de electrozi de unica folosinta pediatric ≥ 500 buc., indicați modelul oferit Soft necesar pentru analiza Holter ECG pe PC inclus cu cheie de acces, licență cu un termen nelimitat de utilizare obligatoriu, indicați modelul oferit Sursa de alimentare pentru reîncărcarea bateriilor obligatoriu, indicați modelul oferit
33100000-1 | 2 | Spirograf pentru conexiune la PC 260510 | Spirograf pentru conexiune la PC 260510 |  |  |  | Spirograf pentru conexiune la PC Cod 260510 Descriere Spirometru de diagnosticare utilizat pentru a măsura debitul de aer şi a volumelor rezultate din manevrele de spirometrie de bază (de exemplu, capacitatea vitală forţată [SVI], fluxul de vîrf [PF], volumul expirator forţat într-o secundă [FEV1]). Afișarea se face pe PC. Parametrul Specificația Tip Pentru conexiune la PC Memorarea automată a celor mai bune 3 rezultate de spirometrie obligatoriu Parametri măsurați FVC FEV1 MVV FEV1/FVC Raport PEF EVC IVC Ti Te IC IRV ERV TV Memorie nu mai puțin de 300 teste grafice memorate Transfer obligatoriute la PC teste pacient verificare aparat up-graobligatoriure software Dispozitivul de măsură bidirecțional Diapazonul de volum ≥ 0-8 l Diapazonul de flux ≥ 0-16 l/s Eroarea la volum ≤ 3% Eroarea la flux ≤ 5% Interfața PC obligatoriu Alimentare Rețeaua electrică 220 V, 50 Hz Accesorii Soft specializat pentru PC penture afișarea rezultatelor obligatoriu PC inclus cu monitor min. 24 inch obligatoriu Imprimanta A4 obligatoriu Să fie inclus toate consumabilele necesare pentru 200 investigații filtre antibacteriale cu muștucuri de unica folosință sau turbine cu muștucuri de unică utilizare Seringă de calibrare obligatoriu Clește pentru nas tip adult ≥ 1 buc. Clește pentru nas tip pediatric ≥ 1 buc.
33100000-1 | 3 | Lampă germicidă (varianta staționară 20m) 130150 | Lampă germicidă (varianta staționară 20m) 130150 |  |  |  | Lampă germicidă (varianta staționară 20m) Cod 130150 Descriere Lampă de quarț pentru sterilizarea aeului în încăperea sălii de proceduri, sălii de operație, salon, etc. Alimentare 220V, 50Hz Montabila pe tavan sau perete obligatoriu Lampa cu tub inclus cu 1 tub min. 30W, area de dezinfectare ≥ 20 m² Spectru de raze UV + vizibil Unghiul de iradiere minim 180 grade Timpul de funcționare a lămpilor ≥ 8000 ore Lampă germicidă fără eliminarea ozonului obligatoriu
33100000-1 | 4 | Negatoscop un cadru 210700 | Negatoscop un cadru 210700 |  |  |  | Negatoscop un cadru Cod 210700 Descriere Dispozitiv destinat pentru vizualizarea filmelor radiografice sau tomografice Parametru Specificație Nr. de cadre ≥ 1 Nr. de lampe ≥ 1 Fixarea filmelor obligatoriu Fixare masă/perete Ecran anti-glare da Alimentare 220V, 50Hz
33100000-1 | 5 | Audiometru Cod 260900 | Audiometru Cod 260900 |  |  |  | Audiometru Cod 260900 Descriere Destinat pentru investigarea acuității auzului cu frecvențe şi amplitudini de semnal diferite Parametru Specificația Tip Tip 1 ton-pur Audiometria, frecvența, Hz : Conductivitatea aerului 125 250 750 1000 1500 2000 3000 4000 6000 8000 Conductivitatea osului 250 500 750 1000 1500 2000 3000 4000 6000 Incrementarea în trepte Eroarea ≤ 1% Conductivitatea aerului, dB 250 Hz 90 500 - 4000 Hz 120 8000 Hz 100 Pasul 5 Conductivitatea osului, dB 250 Hz 90 500 - 3000 Hz 120 4000 Hz 100 Pasul 5 Masca bandă îngustă Tip zgomot zgomot alb Intensitatea ≤ 120 dB Audiometria prin vorbire: Tip zgomot spectru vorbirii Intensitatea ≤ 120 dB Vibrație osoasă obligatoriu Interfața PC obligatoriu Afișaj digital Alimentare 220 V, 50 Hz Imprimantă obligatoriu
33100000-1 | 6 | Distilator cu mono distilare 2L 270400 | Distilator cu mono distilare 2L 270400 |  |  |  | Distilator cu mono distilare 2L Cod 270400 Descriere Aparat electric ce produce apă mono distilată, chiar si in conditiile utilizarii unei surse de apa de calitate scazuta cu domeniul de utilizare în laborator, farmacie, medical. Parametru Specificație Recipient ≥ 8 l, încorporat Capacitatea de distilare ≥ 2 l/h Materialul carcasei oțel inox, metal vopsit electrostatic sau alte materiale rezistente la temperatură și umeditate Materialul de contact si elemente de incalzire oțel inox Condesatorul de distilare oțel inox / sticlă Conductivitate ≤ 2.5 µS/cm Modul de operare continuu Protectie in cazul intreruperii accidentale a alimentarii cu apa obligatoriu Alimentare 220 V- 50 Hz Accesorii Nota:Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și ofertate de operatorul economic.Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificarilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale. Sistem triplu de filtrare a apei: incorporat sau separat cu fixare pe perete, inclus cu toate componentele, accesorii si consumabile necesare pentru montare, lucru, si deservire., indicați modelul oferit Filtru pentru filtrare mecanică, ≤ 10µm min. 4 buc., indicați modelul oferit Filtru anticalcar cu polifosfați min. 4 rezervi de granule sau catrige (buc), indicați modelul oferit Filtru de clor min. 4 buc., indicați modelul oferit
33100000-1 | 7 | Negatoscop un cadru cu LED 210720 | Negatoscop un cadru cu LED 210720 |  |  |  | Negatoscop un cadru cu LED Cod 210720 Descriere Dispozitiv destinat pentru vizualizarea filmelor radiografice sau tomografice Parametru Specificație Nr. de cadre ≥ 1 Sursa de lumină LED Reglare luminozitate obligatoriu Fixarea filmelor obligatoriu Fixare masă/perete Ecran anti-glare da Alimentare 220V, 50Hz
33100000-1 | 8 | Negatoscop doua carduri cu LED 210730 | Negatoscop doua carduri cu LED 210730 |  |  |  | Negatoscop doua cadruri cu LED Cod 210730 Descriere Dispozitiv destinat pentru vizualizarea filmelor radiografice sau tomografice Parametru Specificație Nr. de cadre ≥2 Sursa de lumină LED Reglare luminozitate obligatoriu Fixarea filmelor obligatoriu Fixare masă/perete Ecran anti-glare obligatoriu Alimentare 220V, 50Hz
33100000-1 | 9 | Frigider medical pentru păstrarea citostaticelor 140710 | Frigider medical pentru păstrarea citostaticelor 140710 |  |  |  | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L Cod 140710 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configuraţie mobil Capacitatea internă a camerei ≥ 200 și 300 litri≤ Număr de rafturi ≥ 4 Uşa Număr 1 Transparentă obligatoriu Mecanism blocare cu cheie Roţi ≥ 4 Frîne ≥ 2 Lumină interior obligatoriu Construcţie interioară materiale anti-bacteriale prevazute pentru prelucarare Construcţie exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarme acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă +2°C ... +8 °C Omogenitatea/ uniformitatea termică ±2 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fară CFC / HCFC Zgomot < 48 dB Accesorii coşuri tip sertar
33100000-1 | 10 | Higrometru/ Psihrometru 0-25C Cod 260630 | Higrometru/ Psihrometru 0-25C Cod 260630 |  |  |  | Higrometru/Psihrometru 0-25C Cod 260630 Parametrul Specificația Descriere Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere Lichid termometric exceptie mercur Rezoluție ± 0.2 C Fixare pe perete obligatoriu Nr. de termometre 2 buc. (uscat/umed) Carcasa Plastic Scară de temperatură da (Celsius) Diapazonul măsurării Temperatura 0...+ 25 C Umiditatea 40…90 %
33100000-1 | 11 | Higrometru / Psihrometru 15-40C Cod 260640 | Higrometru / Psihrometru 15-40C Cod 260640 |  |  |  | Higrometru / Psihrometru 15-40C Cod 260640 Parametrul Specificația Descriere Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere Lichid termometric exceptie mercur Rezoluție ± 0.2 C Fixare pe perete obligatoriu Nr. de termometre 2 buc. (uscat/umed) Carcasa Plastic Scară de temperatură da (Celsius) Diapazonul măsurării Temperatura + 15...+ 40 C Umiditatea 40…90 %
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.35)
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoare estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Monitor Holter ECG (caracteristici avansate) 260270 | Monitor Holter ECG (caracteristici avansate) 260270 | Bucată | 1 | [5 empty] | 64700 | IMSP Gh. Paladi
33100000-1 | 2 | Spirograf pentru conexiune la PC 260510 | Spirograf pentru conexiune la PC 260510 | Bucată | 1 | [5 empty] | 23257.5 | IMSP Gh. Paladi
33100000-1 | 3 | Lampă germicidă (varianta staționară 20m) 130150 | Lampă germicidă (varianta staționară 20m) 130150 | bucată | 6 | [5 empty] | 66000 | IMSP CS Ștefan Vodă
33100000-1 | 4 | Negatoscop un cadru 210700 | Negatoscop un cadru 210700 | Bucată | 1 | [5 empty] | 6666.66 | IMSP CS Ștefan Vodă
33100000-1 | 5 | Audiometru Cod 260900 | Audiometru Cod 260900 | Bucată | 1 | [5 empty] | 75000 | IMSP SR Soroca
33100000-1 | 6 | Distilator cu mono distilare 2L 270400 | Distilator cu mono distilare 2L 270400 | Bucată | 1 | [5 empty] | 28000 | IMSP SR Soroca
33100000-1 | 7 | Negatoscop un cadru cu LED 210720 | Negatoscop un cadru cu LED 210720 | Bucată | 1 | [5 empty] | 5833.33 | IMSP INSTITUTUL DE FTIZIOPNE UMOLOGIE CHIRIL DRAGANIUC
33100000-1 | 8 | Negatoscop doua carduri cu LED 210730 | Negatoscop doua carduri cu LED 210730 | Bucată | 1 | [5 empty] | 8333.33 | IMSP INSTITUTUL DE FTIZIOPNE UMOLOGIE CHIRIL DRAGANIUC
33100000-1 | 9 | Frigider medical pentru păstrarea citostaticelor 140710 | Frigider medical pentru păstrarea citostaticelor 140710 | Bucată | 1 | [5 empty] | 20945 | IMSP SR Orhei
33100000-1 | 10 | Higrometru/ Psihrometru 0-25C Cod 260630 | Higrometru/ Psihrometru 0-25C Cod 260630 | Bucată | 10 | [5 empty] | 2116.66 | IMSP SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE
33100000-1 | 11 | Higrometru / Psihrometru 15-40C Cod 260640 | Higrometru / Psihrometru 15-40C Cod 260640 | Bucată | 10 | [5 empty] | 2116.66 | IMSP SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE
[7 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF! | 302969.14
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________