## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
Numărul licitaţiei:
Denumirea licitaţiei: |  |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentară 22) |  |  |  |  | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Set lentile optice 266 elemente | Set lentile optice 266 elemente |  |  |  | Set lentile oftalmologice Lentile: Sticlă optică albă 22mm diametru sferă/ 22x18 mm cilindru Cadru/ramă: Titan sau material similar Montură/ramă de probă inclusă în set care permite montarea până la 4 perechi de lentile: Obligatoriu Lentile sferice: 35 perechi concave și 35 convexe 0,12 0,25…3,75 cu pasul 0,25D 4,00…7,50 cu pasul 0,50D 8,00…16,00 cu pasul 1,00D 18,00, 20,00 Lentile cilindrice: 17 perechi concave și convexe 0,12 0,25…2,50 cu pasul 0,25D 3,00…5,00 cu pasul 0,50D 6,00 Prisme: Dioptria 0,50 – 2 perechi 1,00 – 2 perechi 2,00 – 2 perechi 3,00 – 1 pereche 4,00 - 1 pereche 5,00 - 1 pereche 6,00 - 1 pereche 8,00 - 1 pereche 10,00 - 1 pereche Lentile auxiliare: Ocluzor (BL) – 1 buc. Diafragmă cu fantă (SS) – 1 buc. Filtru roșu (RF) – 1 buc. Filtru verde (GF) – 1 buc. Cilindru Maddox (MR) – 2 buc. Diafragma cu punct (PH) – 1 buc. Placă mată (FL) – 1 buc. Placă plan-paralelă (PL) – 1 buc. Cilindri încrucișați (CL) – 2 buc. Cilindri încrucișați x0,25D, x0,50D – 2 buc Verificare periodică/metrologică valabilă: Da Produs nou: Da Servietă de transport: Obligatoriu Manual de utilizare în limba română: Da Garanție: minim 24 luni
33100000-1 | 2 | Riglă schiascopică | Riglă schiascopică |  |  |  | Medicul evaluează capacitatea de refracție a ochiului în funcție de direcția de mișcare a acestei zone întunecate. Măsurarea de capacitatea de refracție a ochiului în funcție de direcția de mișcare a acestei zone întunecate. + 0 – 9 dioptrii adăugător +0,5 - +10 dioptrii - 0 - (-9) dioptrii adăugător -0,5 – (-10) dioptrii
33100000-1 | 3 | Optotip litere, iluminare cu neon/LED | Optotip litere, iluminare cu neon/LED |  |  |  | Optotip oftalmic cu litere, desene(imagini) și cerculețe, iluminare cu neon/LED Date tehnice: Design ergonomic, realizat din aluminiu sau alte material echivalente. Distanță de testare: 5 m. Luminozitate: 80-320 CD/mp. Montare pe perete. Alimentare: 230 V 50-60 Hz
33100000-1 | 4 | TEST Worth binocular cu ochelari | TEST Worth binocular cu ochelari |  |  |  | Test Worth Lumină roșie și verde. Lentila 4 LED-uri Ochelari
33100000-1 | 5 | Taliometru p-t măsurarea copiilor mici până la 2 ani | Taliometru p-t măsurarea copiilor mici până la 2 ani |  |  |  | Specificația Descriere Pediometru (taliometru) pentru copii destinat pentru măsurarea taliei bebeluşilor Tip flexibil, mobil Fabricat din material PVC moale da Gradații ușor vizibile în cm Interval măsurare: 100-1000 mm Divizie: 5 mm Rezistent la dezinfectanți da
33100000-1 | 6 | Dulap medical din 2 corpuri | Dulap medical din 2 corpuri |  |  |  | Dulapul este realizat dintr-un profil metalic vopsit cu vopsea albă, este rezistent pentru la toate soluțiile de dezinfectare. Partea de sus: o ușă dublă metalică și două rafturi metalice Partea de jos: o ușă dublă metalică și două rafturi metalice Parametri: Adâncime, 40 cm Lățime, 80 cm Înălțime, 180 cm
33100000-1 | 7 | Scăriță medical | Scăriță medical |  |  |  | Greutate maximă susținută 150 kg Trepte 2 Înălțime, 50 cm
33100000-1 | 8 | Cardiomonitor fetal, Doppler | Cardiomonitor fetal, Doppler |  |  |  | Doppler fetal portabil Măsoară ritmul cardiac la făt Display TFT/LCD/LED color, ≥ 1.5 inch Frecvența ultrasunetului de lucru 1 MHz, ±5% Posibilitatea de a auzi bătăile inimii fătului de la 10 săptămâni da Mod de lucru, Doppler pulsatoriu Rata de ritm cardiac fetal: ≥ 50-210 bătăi / min Putere de ieșire audio: ≥ 1 W Acuratețea ± 1% sau ± 2bpm Alimentarea, baterii reîncărcabile Da, incluse în set Timp de funcționare de pe baterie min 5 ore Gel de contact Flacon 250ml – 2 buc. Încărcător pentru baterii Da, de la rețea 220V
33100000-1 | 9 | Reflector frontal | Reflector frontal |  |  |  | Distanța focală a oglinzii: 175 ±15 mm Diametrul orificiului de observare: 14 ±1mm Diametru oglindă: 95±5 mm Dimensiuni de gabarit: 700 ±10 x 95 ±5 mm Masa: 120 ±10g Rezistență raze UV: Da Instrucțiune/Manual de utilizare în limba română. Produs nou, lipsit de vicii.
33100000-1 | 10 | Antropometru / Pediometru | Antropometru / Pediometru |  |  |  | Pediometru (taliometru) pentru copii Parametrul Specificația Descriere Pediometru (taliometru) pentru copii destinat pentru măsurarea taliei bebeluşilor Tip flexibil, mobil Fabricat din material PVC moale da Gradații ușor vizibile în cm Interval măsurare: 100-1000 mm Precizie: 5 mm Rezistent la dezinfectanți da Dimensiuni: aproximativ 1200x280x90 mm (±15mm)
33100000-1 | 11 | Dispozitiv pentru Electroforeză | Dispozitiv pentru Electroforeză |  |  |  | Date tehnice: Tensiune de alimentare 230 V 50-60 Hz Puterea consumată din rețea – nu mai mult de 5W; Curentul maxim din circuitul pacientului (50±5) mA; Coeficientul de ondulare a curentului la orice valoare a curentului de sarcină nu depășește 0,5%; Interval de reglare a curentului pentru galvanizare 0-5mA și 0-50mA; Timpul pentru a stabili modul de funcționare, nu mai mult de 1 min; Cronometru pentru durata tratamentului 1-99 min. Garanție 24 luni.
33100000-1 | 12 | Inhalator / nebuliztor cu ultrasunet | Inhalator / nebuliztor cu ultrasunet |  |  |  | Descriere Inhalator/nebulizator cu ultrasunet pentru terapia respiratorie Parametru Specificația Dimensiunea medie a particulelor aerodinamice ≤ 5μm Viteza de pulverizare ≥ 2ml/min Metoda de pulverizare, Vibrații ultrasonore Fluxul de vapori Reglabil Încălzirea soluțiilor ≥ 35⁰C Accesorii în set: Adulți da ,Copii da Volumul maxim al unui recipient pentru medicament ≥ 8 ml Setarea timpului de inhalare/nebulizare continuu sau de la 0 la 60 min Nivelul de zgomot ≤ 55 dB Alimentarea 230V, 50/60Hz Termen de garanție 24 luni
33100000-1 | 13 | Inhalator / nebuliztor cu ultrasunet cu 2 canal | Inhalator / nebuliztor cu ultrasunet cu 2 canal |  |  |  | Descriere Inhalator/nebulizator cu ultrasunet pentru terapia respiratorie Parametru Specificația Dimensiunea medie a particulelor aerodinamice ≤ 5μm Viteza de pulverizare ≥ 2ml/min Metoda de pulverizare, Vibrații ultrasonore Fluxul de vapori Reglabil Încălzirea soluțiilor ≥ 35⁰C Accesorii în set: Adulți da ,Copii da Volumul maxim al unui recipient pentru medicament ≥ 20 ml Setarea timpului de inhalare/nebulizare continuu sau de la 0 la 60 min Nivelul de zgomot ≤ 55 dB Alimentarea 230V, 50/60Hz Termen de garanție 24 luni
33100000-1 | 14 | Dispozitiv pentru fizioterapie Laserterapie | Dispozitiv pentru fizioterapie Laserterapie |  |  |  | Protocoale de tratament in diverse domenii ale medicinei (reabilitare, ortopedie, medicina sportiva, ginecologie, dermatologie, ORL, pediatrie, medicina generala). Protocoale definite de utilizator. Enciclopedie terapeutică. Manual de utilizare încorporat. Portabilitate. Baterie reîncărcabilă încorporată. Identificarea accesoriilor și verificarea automată. Testarea și identificarea sondelor și clusterelor conectate. O gamă largă de sonde: sonde laser roșii, lungime de undă 685nm și putere de ieșire 30-50mW, sonde laser infraroșu, lungime de undă 830nm și putere de ieșire 50-400mW. O gamă largă de grupuri laser (roșu, infraroșu, combinat) cu putere de ieșire de până la 1800 mW. Suport pentru sonde laser. Accesorii: Ochelari.
33100000-1 | 15 | Dispozitiv pentru Darsonvalizare | Dispozitiv pentru Darsonvalizare |  |  |  | Dispozitiv pentru Darsonvalizare Rata de repetarea impulsului, Hz 100 ± 10% Frecvența de umplerea impulsurilor, kHz 110 ± 25% Durata fiecărui impuls 100 microsecunde Alimentare: 230 V 50/60 Hz Indicație de pornire a curentului de ieșire Setul de livrare al dispozitivului include: Unitatea electronică – 1buc Electrozii înlocuiți: de bază (ciupercă, pieptene, punct) – câte 1bucata.
33100000-1 | 16 | Încălzitor de parafină | Încălzitor de parafină |  |  |  | Volum – min 12 l Rezervor din aluminiu alimentar. La suprafața exterioară a rezervorului este dotat Cu încălzitoare electrice plate bazate pe un termo-rezistent. Carcasa exterioară este din oțel și este vopsită . Robinet de scurgere a parafinei. Întreținerea automată a temperaturii este asigurată de un senzor-releu temperatură. Setarea modului dorit (temperatura amestecului de lucru) prin utilizarea butoanelor termostatului. Termoregulator care asigură reglarea lină a temperaturii de la 40 la min 70 ° C. Pentru controlul vizual al temperaturii de încălzire pe partea stângă a frontului panoul este un termometru digital. Rezervor de încălzire dotat cu capac Volum: min 12 L Garanție 2 ani
33100000-1 | 17 | Incubator (termostat) 40 - 60 l Cod 250310 | Incubator (termostat) 40 - 60 l Cod 250310 |  |  |  | Incubator (termostat) 40 - 60 l Cod 250310 Descriere "Incubatoarele termostat, dispozitiv de laborator care se utilizează pentru menţinerea îndelungată la temperatură constantă a probelor pentru a amplifica mostre testate de acizi nucleari pentru utilizarea în tehnici de secvenţiere." Parametru Specificaţie Descriere termostat utilizat în laborator Capacitate interna a camerei ≥ 40 l și 60 l≤ Domeniul de temperatură, diapazon programabil ≥ (37 - 60 grade) Rezoluția de programare ≤ 1 grad Timp de funcționare, diapazon minim 1 - 999 minute, neîntrerupt Afișaj LCD sau LED Control Microprocesor Usa dubla obligatoriu Usa interna din sticla obligatoriu Construcția interioară din oțel inox Alarmă vizuala si sonora divergență față de temperatura setată Alimentarea 220 V, 50 Hz
| 18 | Cîntar electronic, pentru nou-născuţi Cod 130800 | Cîntar electronic, pentru nou-născuţi Cod 130800 |  |  |  | Cîntar electronic, pentru nou-născuţi Cod 130800 Descriere Cîntar pentru nou născuţi destinat pentru determinarea greutăţii Parametru Specificaţia Greutatea maximă 20 - 25 kg Precizie ≤ 5 gr Functia fixare greutate, (TARE) obligatoriu Functia Auto-Hold, determinarea greutatii copilului chiar daca se misca obligatoriu Pornirea/Închiderea Automată Ecran LCD ≥ 65x25mm Alimentare 220V, 50Hz sau baterie internă Autocalibrare obligatoriu Se acceptă dispozitive medicale înregistrate în registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau bunuri înregistrate în Registrul de Stat al Mijloacelor de Măsurare (se va prezenta dovada de înregistrare).
| 19 | Incubator (termostat) 20 - 35 l Cod 250300 | Incubator (termostat) 20 - 35 l Cod 250300 |  |  |  | Incubator (termostat) 20 - 35 l Cod 250300 Descriere "Incubatoarele termostat, dispozitiv de laborator care se utilizează pentru menţinerea îndelungată la temperatură constantă a probelor pentru a amplifica mostre testate de acizi nucleari pentru utilizarea în tehnici de secvenţiere. " Parametru Specificaţie Descriere termostat utilizat în laborator Capacitate interna a camerei diapazon 20 - 35 Litri Domeniul de temperatură, diapazon programabil ≥ (37 - 60°C) Rezoluția de programare ≤ 1 grad Timp de funcționare, diapazon minim 1 - 999 minute, neîntrerupt Afișaj LCD sau LED Control Microprocesor Usa dubla obligatoriu Usa interna din sticla obligatoriu Construcția interioară din oțel inox Alarmă vizuala si sonora divergență față de temperatura setată Alimentarea 220 V, 50 Hz
| 20 | Distilator cu mono distilare 25L | Distilator cu mono distilare 25L |  |  |  | Distilator cu mono distilare 25L Cod 270450 Descriere Aparat electric ce produce apa distilata de inalta calitate, chiar si in conditiile utilizarii unei surse de apa de calitate scazuta cu domeniul de utilizare în laborator, farmacie, medical. Parametru Specificație Recipient ≥ 50l Capacitatea de distilare ≥ 25 l/h Materialul carcasei oțel inox Materialul de contact si elemente de incalzire oțel inox pH în diapazon de 5,0 - 7 Conductivitate în diapazon de 0,056-5,0 µs/cm Modul de operare continuu Protectie in cazul intreruperii accidentale a alimentarii cu apa obligatoriu Alimentare 380 V- 50 Hz "Sistem de filtrare a apei cu sistem de fixare pe perete, inclus cu toate componentele necesare pentru montare" Filtru pentru filtrare mecanică, 1µm min. 8 buc. "Filtru anticalcar cu polifosfați (cu granule)" min. 2 rezervi de granule Filtru de clor min. 4 buc.
| 21 | Autoclav 26-40L, cu vacuum, clasa B Cod 270120 | Autoclav 26-40L, cu vacuum, clasa B Cod 270120 |  |  |  | Autoclav 26-40L, cu vacuum, clasa B Cod 270120 Descriere Sterilizatoare cu aburi utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajuta la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non-termic-sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale şi generale.Construcția interioară este din oțel inoxidabil. Parametrul Specificația Clasa autoclavului Clasa B Construcția interioară camera de sterilizare din oțel inox Exterior metalic galvanizat sau oțel inox Securitate la supraîncălzire obligatoriu Securitate la suprapresiune obligatoriu Alarme acustică vizuală Durata sterilizartii reglabilă obligatoriu Control Microprocesor Sistem de blocare a ușii autoclavului care impiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă obligatoriu Ușa ramăne blocată pana la finisarea procesului de sterilizare obligatoriu Suprafata exterioara să nu se încălzească Setarea de catre utilizator a modului de lucru dorit obligatoriu Imprimantă obligatoriu Afișaj alfanumeric Ciclu de strilizare Ciclu de presiune pozitivă Ciclu de vacuum obligatoriu Pre şi post vacuum selectabil Sistem de uscare obligatoriu Facilități de setare timp temperatura eliberare automată a vaporilor printare a rezultatelor racire rapidă Volum interior 26 - 40 L Precizie timp de sterilizare 1 min Rafturi da, min. 4 tavi Regimuri de sterilizare minim 4 regimuri Temperatura de sterilizare 121℃, 134℃ Gama de temperatură diapazon minim 105 - 134 grade C Cicluri preprogramate Sterilizare, uscare Înregistrator date obligatoriu Tip date data timp temperatura presiune Capacitatea rezervorului de apă min. 4 l Alimentare 220V, 50 Hz
| 22 | Masina de spalare si dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 60L Cod 270250 | Masina de spalare si dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 60L Cod 270250 |  |  |  | Masina de spalare si dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 60L Cod 270250 Descriere "Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical și altor ustensile din oțel" Domeniul de utilizare instrumente chirurgicale, ustensile din oțel inoxidabil Sistem deschis de utilizare a detergenților și dezinfectanților obligatoriu Volumul camerei ≥ 60 L Carcasa exterioară din oțel inoxidabil AISI 304 Camera de spălare construită din oțel inoxidabil AISI 316L Nișa interioară specializată pentru dezinfectant și detergent obligatoriu Pompa de apă, internă obligatoriu Pompa de aer, internă obligatoriu Răcitor pentru sistemul de drenaj, cu funcția de reducere a temperaturii apei de scuregere ≤ 90 ° C obligatoriu Sistem intern de condensare a aburului, care reduce cantitatea de abur în timpul uscării și impiedică scurgerea aburului obligatoriu Procesul de spălare și dezinfectare total automat, controlat de microprocesor obligatoriu Numărul de uși 1 unitate Ușa cu geam din sticlă astfel incît materialele din interiorul camerei să poată fi vizibil obligatoriu Iluminare internă a camerei obligatoriu Programe de dezinfecție implicite Min. 10 Programe care pot fi programate de către utilizator Min. 15 Ecran LCD, color obligatoriu Afișare ecran: indicarea ciclului, mesaj text și reprezentări grafice a procesului, temperatura apei, timpul rămas, numărul programului obligatoriu Limbajul interfeței și meniului română / rusă Butoane tactile rapide, dedicate programelor de dezinfecție obligatoriu Buton de anulare a alarmelor și stopare a programului obligatoriu Imprimantă termică, integrată obligatoriu Temperatura de uscare ≥ 125 grade Filtrarea aerului HEPA filtru Min. 2 pompe de dozare a detergentului si dezinfectantului obligatoriu Min. 2 senzori de flux de dozare a detergentului se dezinfectantului obligatoriu Brațe rotative pentru jetul de apă ≥ 1 unități Monitorizarea temperaturii în cameră prin intermediul a min. 2 senzori de temperatură electronice de precizie înaltă obligatoriu "Senzori de depistare a nivelului de dezinfectant și detergent în interiorul canistrelor" obligatoriu Alarme sonore și vizuale Alarme cu afișarea codului și descrierei complete a problemei cît și acțiunilor de remediere obligatoriu Alarma de finalizare a ciclului obligatoriu Tensiunea de alimentare 380V, 50 Hz Accesorii și consumabile: Sistem de osmoză inversă compatibilă cu mașina de spălat care va fi compusă din: min. 4 nivele de prefiltrare, manometre de control a filtrelor, sistem de dedurizare a apei cu cap electronic, sistemul de osmoză inversă cu membrana și sistem de monitorizare a calității apei. da, sa se indice modelul oferit Suport pentru mașina de spălat 1 buc., să se indice codul produsului Rafturi de încărcare 2 buc., să se indice codul produsului Coșuri pentru instrumente min. 5, să se indice codul produsului Hîrtie imprimantă 30 buc., să se indice codul produsului Detergent, volum "min. 5L, pentru min. 100 cicluri, să se indice codul produsului" Dezinfectant, volum "min. 5L, pentru min. 100 cicluri, să se indice codul produsului"
| 23 | Microscop binocular, cu contrast de fază Cod 250210 | Microscop binocular, cu contrast de fază Cod 250210 |  |  |  | Microscop binocular, cu contrast de fază Cod 250210 Descriere "Microscoapele cu lumină sînt folosite în laboratoare clinice sau în spitale pentru a examina lichide biologice, ţesuturi, mase fecale prin metode de contrast: în cîmp iluminat, în cîmp întunecat, fluorescent, de contrast prin interferenţă, cu contrast de fază şi/sau lumina polarizată." Parametru Specificația Tip Configurat pentu tehnica de vizualizare în câmp luminos, cîmp întunecat și contrast de fază. Furnizat cu accesoriile necesare pentru lucrul în câmp luminos. Stand destinat lucrărilor în Biologie şi Medicină pentru lumină transmisă cu iluminare cu lampă Halogen sau LED (LED preferabil); Măsuţa mecanică pentru operare cu mâna dreaptă cu acţionare coaxială pentru deplasarea pe X și Y Fixator de probe (lamele) universal pentru un singur specimen Revolver pentru 5 obiective Obiective Plan Achromat: 4x, 10x, 20x, 40x, 100x/1.25 Ulei Condensor universal pre-centrat si pre-focusat cu slot-uri pentru accesoriile pentru tehnica de vizualizare cu contrast de fază și câmp întunecat Diafragmă de câmp pentru iluminarea Koehler Tub binocular cu unghi de înclinare 30° -cu ajustarea distanţei interpupilare în diapazonul minim 52-75 mm; Oculare 10x/20 – 2 buc.(cel puțin unul cu focusare) Iluminare halogen sau LED Unitatea de alimentare încorporată Accesorii Ulei de imersie – o sticluță Accesorii pentru vizualizare în contrast de fază
| 24 | Magnetoterapie Cod 400150 | Magnetoterapie Cod 400150 |  |  |  | Magnetoterapie Cod 400150 Descriere Dispozitiv medical care utilizează energia electrică pentru tratament. tratamentul osteoporozei, edemului osos, osteonecrozei Parametru Specificaţie Ecran dimensiune ≥ 4 inch color, touch-screen Canale independente ≥ 4 buc. Tipuri de unde sinusoidal, dreptunghiular Diapazonul frecventei semnalului diapazon minim 1-100Hz Intensitatea maxima a campului magnetic pe canal ≥ 100 gauss Timpul de tratament diapazon minim 1-90 min Alarma finalizare tratament obligatoriu Librarie de protocoale interne de tratemant ≥ 50 buc. Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator obligatoriu Tensiune 220V, 50 HZ Accesorii Aplicatori magnetici 2 buc., să se indice codul produsului Covoras electromagnetic min. 50x30cm 1 buc., să se indice codul produsului Aplicator magnetic flexibil 1 buc., să se indice codul produsului "Curele de fixare flexibile 1 set., să se indice codul produsului" Troleu dispozitiv 1 buc., să se indice codul produsului
| 25 | Centrifugă de laborator (32 tuburi) Cod 150930 | Centrifugă de laborator (32 tuburi) Cod 150930 |  |  |  | Centrifugă de laborator (32 tuburi) Cod 150930 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sîngele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm reglabilă Maximală, rpm ≥ 3500 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 32 unitati Timer Diapazon minim de timp 1 - ≥60 min Incrementarea ≤1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului obligatoriu Indicatori Indicarori vizual și acustic obligatoriu Debalansare obligatoriu Pornire/oprire obligatoriu Capac deschis obligatoriu Display Digital obligatoriu Nivelul de zgomot ≤ 65 dB obligatoriu Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in vigoare obligatoriu
| 26 | Centrifugă de laborator (24 tuburi) Cod 150920 | Centrifugă de laborator (24 tuburi) Cod 150920 |  |  |  | Centrifugă de laborator (24 tuburi) Cod 150920 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sîngele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm reglabilă Maximală, rpm ≥ 3500 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 24 unitati Timer Diapazon minim de timp 1 - ≥ 60 min Incrementarea ≤ 1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului obligatoriu Indicatori Indicarori vizual și acustic obligatoriu Debalansare obligatoriu Pornire/oprire obligatoriu Capac deschis obligatoriu Display Digital obligatoriu Nivelul de zgomot ≤ 65 dB obligatoriu Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in viguare obligatoriu
| 27 | Lampă pentru examinare, braț articulat (caracteristici medii) Cod 130110 | Lampă pentru examinare, braț articulat (caracteristici medii) Cod 130110 |  |  |  | Lampă pentru examinare, braț articulat (caracteristici medii) Cod 130110 Descriere Lampă de examinare cu braț articulat pe suport mobil Alimentare 220V, 50Hz. Dimensiunea cîmpului luminous ≥ 150 mm Temperatura culorii 4000 - 5500 K Ajustarea intensității luminii obligatoriu Cu înălțime reglabilă diapazon minim 1400-1900 mm Suport cu acoperire anticorozivă reglabil pe verticala Baza cu acoperire anticorozivă Tehnologia Iluminarea bazată pe tehnologia LED Timpul de viață a LED-urilor ≥ 50 000 h Creșterea temperaturii în cîmpul luminos ≤ 1 grad Braț articulat obligatoriu Nivelul de iluminare la distanță de 50 cm minim 60 000 lux Mobil pe suport cu minim 5 roți obligatoriu "Mîner pentru ajustarea înclinarii reflectorul lămpii" obligatoriu
| 28 | Tensiometru Adult cu fonoendoscop Cod 260710 | Tensiometru Adult cu fonoendoscop Cod 260710 |  |  |  | Tensiometru Adult cu fonoendoscop Cod 260710 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacient adult Caracterisitici tehnice pompă integrată din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice Parametri tehnici limite de măsurare 0 - 300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg Fonoendoscop da, separat de manseta
| 29 | Tensiometru electronic automat Adult Cod 260760 | Tensiometru electronic automat Adult Cod 260760 |  |  |  | Tensiometru electronic automat Adult Cod 260760 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru electronic automat destinat măsurarii tensiunii arteriale neinvazive Tip portabil, pacient adult Caracterisitici tehnice pompă electrica integrată manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice Parametri tehnici limite de măsurare 0-300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg "Precizia valorilor afișate" sistolic ± 3 mmHg diastolic ± 3 mmHg Conectare la PC USB / RC232 / Sdcart / ethernet Memorie internă Stocarea datelor a minim 50 măsurări Alarma sonora Alimentare baterii alcaline, + 220V Accesorii manșetă pentru adulti - 2 buc
| 30 | Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici avansate Cod 260210 | Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici avansate Cod 260210 |  |  |  | Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici avansate Cod 260210 Descriere Electrocardiograf cu 3 canale, care înregistrează, printează şi/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display color. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 3 Configurația Portabil da Derivațiile Tip înregistrare auto și manual Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv Semnal de calibrare 1 mV, ± 3% Gama de frecvență De diagnostic 0.05-150 Hz Filtru muscular 25, 35Hz Filtru frecvență joasă 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz Filtru frecvență înaltă 20, 40, 100, 150Hz Filtru de rețea 50 Hz Impendanța de intrare ≥ 10 M Ohm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 110 dB Convertor analog-digital ≥ 16 bit Scurgeri spre pacient prin electrozi ≤10 μA Detector de pacemaker da Indicator deconectare electrod acustic sau vizual da Imprimantă Termică încorporată Mărimea hîrtiei ≥ 60 mm Să se indice numele derivației printate da Viteza de înscriere 5, 10, 12.5, 25, 50 mm/s Densitatea imprimarii 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s Derivațiile înscrise minim 12 Numărul de derivații înscrise simultan 3 Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG da Display Grafic, LCD TFT color da "Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile" da Marime ecran ≥ 3 inch Rezoluția ≥ 320x240 pix Numărul de derivații afișate simultan ≥ 6 Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG prin fir (să se indice interfața de transmitere) da Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea Ajustarea automată a izoliniei da Identificarea aritmiei da Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG da Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; Timpul interpretării minim 10 s Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie internă reîncărcabilă da Timp operare autonomă ≥ 3 h Protecție defibrilator ≥ 400 J Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact da status sistem da deconectare alimentare rețea da baterie descărcată da Accesorii Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) 2 set. Hîrtie termică 30 buc. Gel de contact 1 litru
| 31 | Pat pentru examinare (mecanic) adulti Cod 140310 | Pat pentru examinare (mecanic) adulti Cod 140310 |  |  |  | Pat pentru examinare (mecanic) adulti Cod 140310 Descriere Pat pentru examinarea pacienților in IMSP Parametru Specificaţie Sectiuni ≥ 2 Material carcasă cadru din oţel / metal vopsit Husă obligatoriu Saltea obligatoriu Dimensiune, cm ≥ 180x60x60 Greutate pacient maxim, kg ≥ 180 Tetiera reglabilă Suport rolă hartie obligatoriu hirtie ≥ 20 buc.
| 32 | Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod 140370 | Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod 140370 |  |  |  | Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod 140370 Descriere "Brancardă destinată pentru transportarea pacienților" Parametru Specificație Poziționare Tredelinburg ≥ 15 grade Control manual Caracteristici Bare laterale obligatoriu Roți Diametru ≥ 15 cm Frine ≥ 2 Sarcina maximă ≥ 200 kg Dimensiuni ≥ 200 x 75 cm "Mînere pentru transportarea brancardei" obligatoriu Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă "Să fie dotată cu rotile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete" obligatoriu
| 33 | Gonioscop Cod 170510 | Gonioscop Cod 170510 |  |  |  | Gonioscop Cod 170510 Descriere Gonioscop - dispozitiv care permite examinarea unghiului irido-cornean si periferia retinei. Parametru Specificație Oglinzi ≥3 Unghiul de inclinare a lentilelor 60°/66°/76° Mărire ≥1,0x Mărire (spot) laser ≤0,94x Distanța de focusare, mm 15
| 34 | Lentila Volk Cod 170520 | Lentila Volk Cod 170520 |  |  |  | Lentila Volk Cod 170520 Descriere Lentila Volk permite efectuarea oftalmoscopiei indirecte Parametru Specificație Dioptrii ≥ 20D optional ≥ 72D obligatoiu 90D obligatoiu Mărire (spot) laser ≤0,94x "Distanța de focusare, mm" ≤ 40 mm
| 35 | Tonometru ocular portativ Cod 170300 | Tonometru ocular portativ Cod 170300 |  |  |  | Tonometru ocular portativ Cod 170300 Descriere Tonometrul ocular este destinat pentru masurarea presiunii intraoculare Parametru Specificaţia Tip non-corneal Autocalibrare obligatoriu Precizie ≤20mmHg +/-2mm ≥20mmHg- +/-10% Ecran LCD Alimentare baterii
| 36 | Termometru mecanic Cod 260600 | Termometru mecanic Cod 260600 |  |  |  | Termometru mecanic Cod 260600 Parametrul Specificația Descriere Termometru pentru măsurarea temperaturii corpului uman Material făr de mercur Rezoluție 0.1 grade Acuratețe 0.1 grade Descrierea Afișare 35.0°C-42.0°C
| 37 | Cîntar mecanic cu taliometru, pentru adulţi Cod 130740 | Cîntar mecanic cu taliometru, pentru adulţi Cod 130740 |  |  |  | Cîntar mecanic cu taliometru, pentru adulţi Cod 130740 Descriere Cîntar pentru adulţi destinat pentru determinarea greutăţii Parametru Specificaţia Greutatea maximă ≥ 200 kg Sensivitatea ≥ 100 gr Precizie ≤ 100 gr Taliometru da, 200cm Calibrare manuală obligatoriu Se acceptă dispozitive medicale înregistrate în registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau bunuri înregistrate în Registrul de Stat al Mijloacelor de Măsurare (se va prezenta dovada de înregistrare).
| 38 | Higrometru / Psihrometru 15-40C Cod 260640 | Higrometru / Psihrometru 15-40C Cod 260640 |  |  |  | Higrometru / Psihrometru 15-40C Cod 260640 Parametrul Specificația Descriere Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere Lichid termometric exceptie mercur Rezoluție ± 0.2 C Fixare pe perete obligatoriu Nr. de termometre 2 buc. (uscat/umed) Carcasa Plastic Scară de temperatură da (Celsius) Diapazonul măsurării "Temperatura + 15...+ 40 C Umiditatea 40…90 % "
| 39 | Distilator cu mono distilare 25L Cod 270450 | Distilator cu mono distilare 25L Cod 270450 |  |  |  | Distilator cu mono distilare 25L Cod 270450 Descriere Aparat electric ce produce apa distilata de inalta calitate, chiar si in conditiile utilizarii unei surse de apa de calitate scazuta cu domeniul de utilizare în laborator, farmacie, medical. Parametru Specificație Recipient ≥ 50l Capacitatea de distilare ≥ 25 l/h Materialul carcasei oțel inox Materialul de contact si elemente de incalzire oțel inox pH în diapazon de 5,0 - 7 Conductivitate în diapazon de 0,056-5,0 µs/cm Modul de operare continuu Protectie in cazul intreruperii accidentale a alimentarii cu apa obligatoriu Alimentare 380 V- 50 Hz "Sistem de filtrare a apei cu sistem de fixare pe perete, inclus cu toate componentele necesare pentru montare" Filtru pentru filtrare mecanică, 1µm min. 8 buc. "Filtru anticalcar cu polifosfați (cu granule)" min. 2 rezervi de granule Filtru de clor min. 4 buc.
|  | Hotă cu flux laminar Cod 250100 | Hotă cu flux laminar Cod 250100 |  |  |  | Hotă cu flux laminar Cod 250100 Descriere Dulapuri biologice de siguranță care cuprind clasa II, folosite pentru ventilare în laboratorul clinic. Exclude clasa I, clasa a III, și hote cu flux orizontal, precum și hote chimice și debitul de aer laminar banci curate. Parametru Specificaţie Descriere Hotă microbiologică cu flux laminar vertical, clasa II tip A2 Control controlat de microprocesor sensor volumetric pentru monitorizarea fluxului de aer epuizat control automat al volumului de flux prezentat Interior suprafața internă din oțel inoxidabil antistatic Filtre HEPA sau ULPA Prefiltru Eficiența de minim 85 %, pentru particule de minim 0.5 microni, clasa G4 Lumina interioară lumină rece, integrată, cu intensitatea de minim 800 lux lampa UV pentru sterilizare, fixată în vitrina frontală Nivelul de zgomot 60dB ≤ Flux aer > 0.4 m/s Factorul de protecție (Apf) 1.5 10^5 Afijaj digital Alimentarea 220V, 50 Hz Alarme Acustică Vizuală Capac de închidere a exhaustării obligatoriu Set de livrare Hota cu filtre Lampă de iluminare lampă UV suport pentru amplasarea hotei robinet pentru vacuum robinet pentru gaze

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentară 22) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă | beneficiar
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Set lentile optice 266 elemente | Set lentile optice 266 elemente | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 12000 | AMT Riscani
33100000-1 | 2 | Riglă schiascopică | Riglă schiascopică | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 500 | AMT Riscani
33100000-1 | 3 | Optotip litere, iluminare cu neon/LED | Optotip litere, iluminare cu neon/LED | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 5000 | AMT Riscani
33100000-1 | 4 | TEST Worth binocular cu ochelari | TEST Worth binocular cu ochelari | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1000 | AMT Riscani
33100000-1 | 5 | Taliometru p-t măsurarea copiilor mici până la 2 ani | Taliometru p-t măsurarea copiilor mici până la 2 ani | bucată | 14 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 21000 | AMT Riscani
33100000-1 | 6 | Dulap medical din 2 corpuri | Dulap medical din 2 corpuri | bucată | 5 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 28000 | AMT Riscani
33100000-1 | 7 | Scăriță medical | Scăriță medical | bucată | 5 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2500 | AMT Riscani
33100000-1 | 8 | Cardiomonitor fetal, Doppler | Cardiomonitor fetal, Doppler | bucată | 8 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 8000 | AMT Riscani
33100000-1 | 9 | Reflector frontal | Reflector frontal | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1400 | AMT Riscani
33100000-1 | 10 | Antropometru / Pediometru | Antropometru / Pediometru | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 600 | AMT Riscani
33100000-1 | 11 | Dispozitiv pentru Electroforeză | Dispozitiv pentru Electroforeză | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 14333.33 | AMT Riscani
33100000-1 | 12 | Inhalator / nebuliztor cu ultrasunet | Inhalator / nebuliztor cu ultrasunet | bucată | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 16000 | AMT Riscani
33100000-1 | 13 | Inhalator / nebuliztor cu ultrasunet cu 2 canal | Inhalator / nebuliztor cu ultrasunet cu 2 canal | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 20000 | AMT Riscani
33100000-1 | 14 | Dispozitiv pentru fizioterapie Laserterapie | Dispozitiv pentru fizioterapie Laserterapie | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 41666.67 | AMT Riscani
33100000-1 | 15 | Dispozitiv pentru Darsonvalizare | Dispozitiv pentru Darsonvalizare | bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 70000 | AMT Riscani
33100000-1 | 16 | Încălzitor de parafină | Încălzitor de parafină | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 25000 | AMT Riscani
33100000-1 | 17 | Incubator (termostat) 40 - 60 l Cod 250310 | Incubator (termostat) 40 - 60 l Cod 250310 | bucată | 5 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 62500 | AMT Riscani
33100000-1 | 18 | Cîntar electronic, pentru nou-născuţi Cod 130800 | Cîntar electronic, pentru nou-născuţi Cod 130800 | bucată | 12 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 96000 | AMT Riscani
33100000-1 | 19 | Incubator (termostat) 20 - 35 l Cod 250300 | Incubator (termostat) 20 - 35 l Cod 250300 | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 30000 | AMT Riscani
33100000-1 | 20 | Distilator cu mono distilare 25L | Distilator cu mono distilare 25L | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 23000 | AMT Riscani
33100000-1 | 21 | Autoclav 26-40L, cu vacuum, clasa B Cod 270120 | Autoclav 26-40L, cu vacuum, clasa B | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 240000 | AMT Riscani
33100000-1 | 22 | Masina de spalare si dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 60L Cod 270250 | Masina de spalare si dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 60L Cod 270250 | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 250000 | AMT Riscani
33100000-1 | 23 | Microscop binocular, cu contrast de fază Cod 250210 | Microscop binocular, cu contrast de fază Cod 250210 | bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 72000 | AMT Riscani
33100000-1 | 24 | Magnetoterapie Cod 400150 | Magnetoterapie Cod 400150 | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 80000 | AMT Riscani
33100000-1 | 25 | Centrifugă de laborator (32 tuburi) Cod 150930 | Centrifugă de laborator (32 tuburi) Cod 150930 | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 37500 | AMT Riscani
33100000-1 | 26 | Centrifugă de laborator (24 tuburi) Cod 150920 | Centrifugă de laborator (24 tuburi) Cod 150920 | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 20000 | AMT Riscani
33100000-1 | 27 | Lampă pentru examinare, braț articulat (caracteristici medii) Cod 130110 | Lampă pentru examinare, braț articulat (caracteristici medii) Cod 130110 | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 13730 | AMT Riscani
33100000-1 | 28 | Tensiometru Adult cu fonoendoscop Cod 260710 | Tensiometru Adult cu fonoendoscop Cod 260710 | bucată | 16 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 6000 | AMT Riscani
33100000-1 | 29 | Tensiometru electronic automat Adult Cod 260760 | Tensiometru electronic automat Adult Cod 260760 | bucată | 6 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 7500 | AMT Riscani
33100000-1 | 30 | Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici avansate Cod 260210 | Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici avansate Cod 260210 | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 16666.67 | AMT Riscani
33100000-1 | 31 | Pat pentru examinare (mecanic) adulti Cod 140310 | Pat pentru examinare (mecanic) adulti Cod 140310 | bucată | 5 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 25000 | AMT Riscani
33100000-1 | 32 | Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod 140370 | Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod 140370 | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 42000 | AMT Riscani
33100000-1 | 33 | Gonioscop Cod 170510 | Gonioscop Cod 170510 | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 12500 | AMT Riscani
33100000-1 | 34 | Lentila Volk Cod 170520 | Lentila Volk Cod 170520 | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 8270 | AMT Riscani
33100000-1 | 35 | Tonometru ocular portativ Cod 170300 | Tonometru ocular portativ Cod 170300 | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 12500 | AMT Riscani
33100000-1 | 36 | Termometru mecanic Cod 260600 | Termometru mecanic Cod 260600 | bucată | 20 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1000 | AMT Riscani
33100000-1 | 37 | Cîntar mecanic cu taliometru, pentru adulţi Cod 130740 | Cîntar mecanic cu taliometru, pentru adulţi Cod 130740 | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 3260 | AMT Riscani
33100000-1 | 38 | Higrometru / Psihrometru 15-40C Cod 260640 | Higrometru / Psihrometru 15-40C Cod 260640 | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 700 | AMT Riscani
33100000-1 | 39 | Distilator cu mono distilare 25L Cod 270450 | Distilator cu mono distilare 25L Cod 270450 | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 20833.33 | AMT Riscani
33100000-1 | 40 | Hotă cu flux laminar Cod 250100 | Hotă cu flux laminar Cod 250100 | bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 226595 | SR Ungheni
1574555

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________