## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea endoprotezelor și endoprotezelor articulare modulare oncologice pentru pacienți cu tumori ale aparatului locomotor conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 (repetat 2) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 |  | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1.1 | Artroplastia monopolară cervico-cefalică cimentată a umărului | Tija humerală |  |  |  | Tija humerală - din titan, cu unghi de 135 ° - sa poata fi utilizata atit pentru implantare cimentata, cit si necimentata - sablata in regiunea metafizara, lisa in portiunea distal - diametre intre 8 si 14 mm si lungimi intre 120 si 170 mm +/- 10 mm - con Morse inversat care sa permita o buna expunere glenei - aripioara lateral prevazuta cu gauri pentru reinsertia elementelor anatomice ; gaura medial cu acelasi scop - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării
33100000-1 | 1.2 | Artroplastia monopolară cervico-cefalică cimentată a umărului | Capul humeral |  |  |  | Capul humeral - livrabil atit in varianta centrata (cu conul Morse in centru) cit si in varianta excentrica (cu conul Morse excentric) - din otel inox/titan/oțel nitrojenat/oțel CoCr, CoCrMo/ ceramică , cu suprafata polisata - cuplarea cu tija humerala cu con Morse - disponibile in diametre de 40-54 mm si 3 grosimi pentru diametrele uzuale de 46-50 Cerinte obligatorii: -posibilitatea de a realize toate tipurile de artroplastie de umar (hemiartroplastie, proteza totala anatomica cimentata si ne cimentata) folosind aceeasi gama de implanturi si acelasi instrumentar pentru adaptarea facila intraoperatorie a tipului de interventie chirurgicala - conformitatea caracteristicilor tehnice pentru fiecare tip de proteza in parte - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării
33100000-1 | 1.3 | Artroplastia monopolară cervico-cefalică cimentată a umărului | Set de instrumente în custodie |  |  |  | Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același intrumentar. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.
33100000-1 | 1.4 | Artroplastia monopolară cervico-cefalică cimentată a umărului | Motor oscilant si reamer în custodie |  |  |  | Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.
33100000-1 | 1.5 | Artroplastia monopolară cervico-cefalică cimentată a umărului | Lame pentru motor oscilant |  |  |  | Lame pentru motor oscilant
33100000-1 | 2.1 | Proteza totala de umar necimentata de tip reverse | Tija humerala |  |  |  | Tija humerala - să poată fi utilizata atât pentru implantare cimentata, cât și necimentata sau componentă humerală modulară, compusă din partea metafizară și tijă humerală (cimentată și necimentată) - unghi de 135°, - material de confecționat pentru tija necimentată cât și cimentată, titan, în cazul componentei humerale modulare: tija necimentată- titan, tija cimentată – CoCr/CoCeMo, componentă metafizară titan. - tija humerală/ partea metafizară – sablată în regiunea metafizară, lisă în porțiunea distală - minim 4 diametre ale tijei humerale; - lungimi de la 120 inclusiv, - minim 2 orificii pentru reinserția elementelor anatomice. Cerințe obligatorii: - posibilitatea de a realiza toate tipurile de artroplastie de umăr (hemiartroplastie, proteza totala - anatomica cimentata si necimentata) folosind același instrumentar pentru adaptarea facila intraoperatorie a tipului de intervenție chirurgicala - conformitatea caracteristicilor tehnice pentru fiecare tip de proteza in parte - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
33100000-1 | 2.2 | Proteza totala de umar necimentata de tip reverse | Glenosfera |  |  |  | Cuplul de frecare va fi asigurată între glenosferă din metal (oțel inox) și insert humeral (confecționat din polietilenă UHWPE) sau glenosferă din polietilenă UHWPE șu cupă humerală din metal (titan), Glenosferă – disponibilă în minim 3 diametre. Cerințe obligatorii: - posibilitatea de a realiza toate tipurile de artroplastie de umăr (hemiartroplastie, proteza totala - anatomica cimentata si necimentata) folosind același instrumentar pentru adaptarea facila intraoperatorie a tipului de intervenție chirurgicala - conformitatea caracteristicilor tehnice pentru fiecare tip de proteza in parte - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
33100000-1 | 2.3 | Proteza totala de umar necimentata de tip reverse | Baza glenoidala |  |  |  | Baza glenoidala - din titan; minim 2 mărimi. Cerinței obligatorii : cerințe obligatorii - posibilitatea de а realiza toate tipurile de artroplastie de umăr ( hemiaгtroplastie, proteza totala - anatomica cimentata si necimentata) folosind același instrumentar pentru adaptarea facila intrаореrаtогiе а tipului de intervenție chirurgicala - conformitatea caracteristicilor tehnice pentru fiecare tip de proteza in parte - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
33100000-1 | 2.4 | Proteza totala de umar necimentata de tip reverse | Componenta de frecare cu glenosfera |  |  |  | componenta de frесаrе cu glenosfera: insert humeral sau cupa humerala cu minimum 3 dimensiuni pentru fiесаrе diametru (minimum 3 diametre). cerințe obligatorii : posibilitatea de а realiza toate tipurile de artroplastie de umăr ( hemiartroplastie, proteza totala - anatomica cimentata și necimentata) folosind același instrumеntаr pentru adaptarea facila intraoperatorie а tipului de intervenție chirurgicala - соnfоrmitаtеа caracteristicilor tehnice pentru fiecare tip de proteza in раrtе - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
33100000-1 | 2.5 | Proteza totala de umar necimentata de tip reverse | Șuruburi pentru baza glenoidala |  |  |  | Șuruburi pentru baza glenoidala - Minim 5 dimensiuni; - Diametrul 4,0-6,0 mm; - Confecționate din titan. CERINTE OBLIGATORII : - posibilitatea de a realiza toate tipurile de artroplastie de umăr ( hemiartroplastie, proteza totala - anatomica cimentata si necimentata) folosind aceeași gama de implanturi si acelasi instrumentar pentru adaptarea facila intraoperatorie a tipului de intervenție chirurgicala - conformitatea caracteristicilor tehnice pentru fiecare tip de proteza in parte - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
33100000-1 | 2.6 | Proteza totala de umar necimentata de tip reverse | Setul de instrumente oferit |  |  |  | Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.
33100000-1 | 2.7 | Proteza totala de umar necimentata de tip reverse | Motor oscilant |  |  |  | Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.
33100000-1 | 2.8 | Proteza totala de umar necimentata de tip reverse | Lame pentru motor oscilant |  |  |  | Lame pentru motor oscilant
33100000-1 | 3.1 | Endoproteză individuală oncologică modulară cimentată / necimentata de cot cu substituția extremității distale a humerusului și/sau a extremității proximale a ulnei | Endoproteză individuală oncologică modulară cimentată / necimentata de cot cu substituția extremității distale a humerusului și/sau a extremității proximale a ulnei |  |  |  | Endoproteză individuală oncologică modulară de cot cu substituția extremității distale a humerusului și/sau a extremității proximale a ulnei,. Confecționata din aliaj de CoCr/TiN, cu sau fără acoperire adiționala cu HA, cu suprafața sablata sau poroasa - cimentată / necimentata. Configurația stingă/dreapta. Componenta humerala distala sa fie disponibila in minim 2 tipodimensiuni. Tijele de extensie humerale necimentate - sa aibă secțiunea transversala hexagonala pentru o stabilitatea mecanica eficienta, cu minim 6 aripioare longitudinale pentru o fixare press-fit mai buna. Sa fie disponibile cu 11 diametre de la 7 mm la 17 mm. Opțional sa prezinte găuri de ancorare pe extrema cu șuruburi. Tijele de extensie humerale cimentate - sa aibă minim 3 șanțuri longitudinale, disponibile in minim 3 lungimi de la 75 mm la 150 mm și 9 diametre de la 8 mm la 16 mm. Piesa de extensie pentru ajustarea lungimii, minim 3 dimensiuni (20-60 mm), cu increment de 20 mm. Componenta ulnara sa fie disponibila in minim 2 tipodimensiuni, cu substituția blocului proximal ulnar sau prin ancorare osoasa in ulna. Conectivitatea cu blocul humeral sa fie asigurată printr-un mecanism de tip balama. Posibilitate de transformare, la necesitate, în proteză totală a humerusului cu substituirea articulației umărului prin îndepărtarea tijei și aplicarea unui component-adaptor. - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. Termen restant al sterilizării la momentul livrării nu mai mic de 3 ani. -
33100000-1 | 3.2 | Endoproteză individuală oncologică modulară cimentată / necimentata de cot cu substituția extremității distale a humerusului și/sau a extremității proximale a ulnei | Set de instrumente gratuit în folosință |  |  |  | Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.
33100000-1 | 4 | Ciment ortopedic cu antibiotic | Ciment ortopedic cu antibiotic |  |  |  | Disponibil în pachete ce conțin minim 40 grame de pudră ce va conține polimer și monomer sub formă lichidă. - Să prezinte viscozitate medie, indicat pentru artroplastii de șold și genunchi si alte articulații. - Să contină oxidul de zirconiu sau sulfatul de bariu în pudra de ciment ca agent radioopac. -Să conțină Gentamicină. - Să prezinte o toxicitate redusă și să posede proprietăți hipoalergene. - să corespundă standardului ISO 5833. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 2 ani la momentul livrării.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea endoprotezelor și endoprotezelor articulare modulare oncologice pentru pacienți cu tumori ale aparatului locomotor conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 (repetat 2) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimativă fără TVA | Beneficiar
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1.1 | Artroplastia monopolară cervico-cefalică cimentată a umărului | Tija humerală | 3: bucată; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 772027.3 | IMSP IMU
33100000-1 | 1.2 | Artroplastia monopolară cervico-cefalică cimentată a umărului | Capul humeral | 3: bucată; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024
33100000-1 | 1.3 | Artroplastia monopolară cervico-cefalică cimentată a umărului | Set de instrumente gratuit în folosință | 3: bucată; 4: 1; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024
33100000-1 | 1.4 | Artroplastia monopolară cervico-cefalică cimentată a umărului | Motor oscilant si reamer în custodie | 3: bucată; 4: 2; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024
33100000-1 | 1.5 | Artroplastia monopolară cervico-cefalică cimentată a umărului | Lame pentru motor oscilant | 3: bucată; 4: 2; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024
33100000-1 | 2.1 | Proteza totala de umar necimentata de tip reverse | Tija humerala | 3: bucată; 4: 20; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 1383100 | IMSP IMU
33100000-1 | 2.2 | Proteza totala de umar necimentata de tip reverse | Glenosfera | 3: bucată; 4: 20; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024
33100000-1 | 2.3 | Proteza totala de umar necimentata de tip reverse | Baza glenoidala | 3: bucată; 4: 20; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024
33100000-1 | 2.4 | Proteza totala de umar necimentata de tip reverse | Componenta de frecare cu glenosfera | 3: bucată; 4: 20; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024
33100000-1 | 2.5 | Proteza totala de umar necimentata de tip reverse | Șuruburi pentru baza glenoidala | 3: bucată; 4: 45; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024
33100000-1 | 2.6 | Proteza totala de umar necimentata de tip reverse | Setul de instrumente oferit | 3: bucată; 4: 1; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024
33100000-1 | 2.7 | Proteza totala de umar necimentata de tip reverse | Motor oscilant | 3: bucată; 4: 1; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024
33100000-1 | 2.8 | Proteza totala de umar necimentata de tip reverse | Lame pentru motor oscilant | 3: bucată; 4: 2; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024
33100000-1 | 3.1 | Endoproteză individuală oncologică modulară cimentată / necimentata de cot cu substituția extremității distale a humerusului și/sau a extremității | Endoproteză individuală oncologică modulară cimentată / necimentata de cot cu substituția extremității distale a humerusului și/sau a extremității | 3: set; 4: 2; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 500000 | IMSP IO
33100000-1 | 3.2 | Endoproteză individuală oncologică modulară cimentată / necimentata de cot cu substituția extremității distale a humerusului și/sau a extremității | Set de instrumente gratuit în folosință | 3: set; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024
33100000-1 | 4 | Ciment ortopedic cu antibiotic | Ciment ortopedic cu antibiotic | 3: bucată; 4: 100 | 51000 | SR Causeni
|  |  |  | 6: Suma total:; 8: #REF!; 9: #REF! | 2706127.3
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________