## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1687178391256 |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală (repetat) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Sistem pentru monitorizare ambulatorie multifunctionala (Holter) | REGISTRATOR DE SEMNALE ECG |  |  |  | • aparat portativ pentru înregistrarea semnalelor biologice o ECG 12 derivații (cablu cu 10 fire)  frecventa de discretizare cu posibilitate de selecție intre cel puțin 256/canal – 1024/canal o identificare impulsuri stimulator cardiac o pneumograma de impedanța transtoracica  posibilitate de selectare a electrozilor activi o canal accelerometric  poziție  mișcare o soclu de conectare a cablului derivațiilor o soclu de conectare la dispozitivul de transfer al datelor/stație de preprocesare o ecran de afișare a parametrilor actuali, control al înregistrării o buton de marcare a evenimentelor o butoane de comanda si control o alimentare de la baterii tip AA o lucru neîntrerupt de la un complet de baterii cel puțin 36 ore o rezistent la soc o protecție picături de apa
33100000-1 | 1 | Sistem pentru monitorizare ambulatorie multifunctionala (Holter) | REGISTRATOR DE SEMNALE TENSIUNE ARTERIALA |  |  |  | REGISTRATOR DE SEMNALE TENSIUNE ARTERIALA  soclu de conectare la dispozitivul de transfer al datelor/stație de preprocesare  soclu de conectare a manjetei pneumatice  ecran de afisare a parametrilor actuali, control al înregistrării  buton de marcare a evenimentelor  butoane de comanda si control  alimentare de la baterii tip AA  lucru neîntrerupt de la un complect de baterii cel puțin 36 ore  rezistent la soc  protecție picături de apa o Înregistrare Tensiunea Arteriala  metoda oscilometrica  metoda auscultativa o Stabilire din soft a programului de înregistrare  perioada de zi, veghe  perioada de noapte, somn  perioade speciale  măsurare activata de pacient o Autocontrol al calității măsurărilor cu repetare in caz de erori o Memorizarea procesului de măsurare  curbe oscilometrice pentru fiecare ciclu de măsura
33100000-1 | 1 | Sistem pentru monitorizare ambulatorie multifunctionala (Holter) | STATIE DE CITIRE/PROGRAMARE A RECORDERELOR (STATIE DE PREPROCESARE): |  |  |  | STATIE DE CITIRE/PROGRAMARE A RECORDERELOR (STATIE DE PREPROCESARE): • Calculator personal o HARDWARE • Monitor plat color nu mai mic de 21 inch • tastatura ergonomica (En/Ro/Ru) conectare USB • mouse conectare USB • cel puțin 6 porturi USB (mouse, keyboard, printer, Holter, liber) • placa de rețea (LAN) • placa conectare rețea fără fir WIFI • conectare Bluetooth • procesor nu mai inferior decât intel i7 sau analogic • RAM cel puțin 6GB • SSD cel puțin 256GB pentru sistem • HDD cel puțin 1T pentru date • imprimanta A4 (duplex) laser o SOFTWARE GENERAL • Soft de sistem Windows (EN) • MS Word (EN) • MS Excell (EN) o SOFTWARE SPECIALIZAT • posibilitate de localizare a softului (Ro) • posibilitate de instalare la mai multe statii de lucru fara cheie hard • conectare la dispozitivul de citire/cablu registratoare Holter • menținerea bazei de date a pacienților cu: o datele demografice o date antropometrica (înălțime, greutate) o datele medicale (din biletul de îndreptare) o setările registratorului pentru fiecare înregistrare o numărul de serie a registratorului folosit o datele ‘brute’ ale biosemnalelor înregistrate la fiecare investigație o datele prelucrate ale fiecărei înregistrări o rapoarte pentru fiecare înregistrare o acces LAN, WAN la baza de date o transfer/imprimare rapoarte LAN, WAN o export ‘date brute’ a investigării selectate pentru a putea fi prelucrate de stație de procesare offline o posibilitate export/import al listelor de lucru, conectare la sistemul informațional al instituției • setarea inițiala a recorderului prin: o introducerea/transferul datelor demografice a pacientului o selectarea sistemului de derivații folosit (la necesitate) o setare mod de înregistrare in caz de stimulator cardiac o setare frecventa discretizare o setarea parametrilor monitorizării TA  interval de măsura zi  perioada de timp veghe (zi)  interval de măsura noapte  perioada de timp somn (noapte)  perioada de timp ‘perioade speciale’  interval de măsura ‘perioade speciale’  determinarea TA ‘de control’/de referința o vizualizarea, verificarea calității semnalelor înregistrate in momentul ataasarii aparatului  ECG  mișcare  pneumograma  TA o vizualizarea/verificarea capacitații surselor de alimentare (baterii AA) • citirea datelor din recorder in baza de date o citirea datelor demografice a setărilor inițiale si tuturor semnalelor (ECG, TA, mișcare, pneumograma, etc) simultan o vizualizarea progresului procesului de citire o evaluare estimativa a duratei procesului de citire o semnal sonor la sfârșitul procesului de citire si/sau la apariția erorilor o proces de citire in regim de fondal (background)
33100000-1 | 1 | Sistem pentru monitorizare ambulatorie multifunctionala (Holter) | DISPOZITIV DE TRANSFER AL DATELOR DIN RECORDER CATRE STATIIA DE PREPROCESARE |  |  |  | DISPOZITIV DE TRANSFER AL DATELOR DIN RECORDER CATRE STATIIA DE PREPROCESARE • dispozitiv/cablu pentru transferul datelor din recorder in stația de preprocesare • lungime cablu de colecție nu mai puțin de 1.5 m. • semnalizare luminoasa/sonora calitate conectare, erori • asigurarea vitezei de transfer nu mai mult de 5 minute pentru 1 înregistrare completa (24 ore, 12 canale ECG, TA, mișcare, etc, etc)
33100000-1 | 1 | Sistem pentru monitorizare ambulatorie multifunctionala (Holter) | STATIE DE POSTPROCESARE |  |  |  | STATIE DE POSTPROCESARE • Calculator personal o HARDWARE • Monitor plat color nu mai mic de 22 inch • tastatura ergonomica (En/Ro/Ru) conectare USB • mouse conectare USB • cel puțin 6 porturi USB (inclusiv mouse, keyboard, printer, Holter, liber) • placa de rețea (LAN) • placa conectare rețea fără fir WIFI • conectare Bluetooth • procesor nu mai inferior decât intel i7 sau analogic • RAM cel puțin 6GB • SSD cel puțin 256GB pentru sistem • HDD cel puțin 1T pentru date o SOFTWARE GENERAL • Soft de sistem Windows (EN) • MS Word (EN) • MS Excell (EN) o SOFTWARE SPECIALIZAT • posibilitate de localizare a softului (Ro) • posibilitate de instalare la mai multe stații de lucru fără cheie hard • acces baze date investigații o LAN o WAN o offline • posibilitatea de activare a operațiunilor/funcțiilor prin meniu, bara de instrumente si combinații taste (shortcut) • acces baza date pacienți/investigații cu posibilitate de editare a datelor (data/ora început investigare, data/ora terminare înregistrare, comentarii, medicație, etc, etc) • ETAPE/MODULE DE ANALIZA A INREGISTRARILOR o analiza ECG o analiza TA o analiza pneumogramei o analiza variabilității ritmului cardiac • navigare sincrona intre diferite tipuri de semnale (ECG, TA, pneumograma) • setarea, memorizarea setărilor pentru diferite combinații de afișare a semnalelor • selectarea fragmentelor pentru a fi incluse in raportul final o setarea parametrilor fragmentelor ce vor fi incluse in raportul final pentru fiecare tip de date (ECG, TA, Pneumograma, Variabilitate, etc) o posibilitatea de modificare a parametrilor fragmentelor nemijlocit in momentul marcării pentru includere in raport  viteza  amplituda  canale  canale adiționale  trenduri  comentarii • ANALIZA DATELOR INREGISTRARILOR ECG: o AFISAREA ECG o vizualizare trenduri  FCC  R-R  modificarea modului de vizualizare a trendurilor (viteza, amplituda, definiția (10s/1min/etc.)  vizualizare trenduri sincron cu datele din canalul accelerometric si cu canalele ECG selectate  posibilitate de setare si vizualizare in fereastra trendurilor a intervalelor somn/veghe, intervale speciale (efort fizic, marcajele evenimentelor activate de pacient, administrarea medicamentelor, etc)  posibilitate de a marca manual segmente ale înregistrării ca ‘bun pentru analiza’ sau ‘excludere din analiza’ o selectare canale (derivații ECG) pentru analiza si pentru vizualizare o selectare mod afișare ECG  viteza : cel puțin următoarele 1,5,10,25,50,100 mm/s amplituda semnal cel puțin următoarele 2.5, 5, 10, 20 mm/mV  filtru rețea 50Hz  filtru tremor  afișare concomitenta a trendului FCC/R-R + 1 canal selectat ‘full disclosure’ + canale selectate pentru afișare detaliata  setarea modului de afișare, memorizarea setărilor pentru moduri de afișare  ANALIZA MORFOLOGICA • selectarea derivațiilor pentru analiza morfologica • setări pentru parametrii de analiza morfologica automatizata a complexelor (forma, durata, corelare, raport cu complexele precedente/următoare, etc, etc)  CLASIFICAREA • clasificare automatizata inițiala o complexe supraventriculare o complexe ventriculare o complexe de stimulare cardiaca • crearea manuala claselor (clasificare manuala) • moduri de vizualizarea a claselor o alegerea derivațiilor pentru vizualizarea clasei o afișarea formei, denumirii, numărului de complexe in clasa o afișarea grafica a gradului de corelare a complexului clasei date  după forma  după durata componentelor complexului  după relația cu complexul precedent/următor o vizualizarea elementelor clasei pe trend, pe canalul ‘ful disclosure’ si/sau in fereastra de vizualizare amănunțita o navigarea prin elementele clasei • operații cu clasele o atribuirea manuala a unui complex unei clase o transferul manual al unui complex dintr-o clasa in alta o asocierea (sumarea) claselor o păstrarea identității elementelor componente in cadrul unei clase asociate (arbore de componente) o divizarea clasei  după forma complexelor  după durata elementelor componente a complexelor QRS  după relația cu complexul precedent/următor o redenumirea claselor  ANALIZA DEREGLARI LOR DE RITM • analiza automatizata o ritm de baza o complexe ectopice  complexe supra ventriculare • ectopii solitare, in perechi, salve • fluter, fibrilație  complexe ventriculare • ectopii solitare, in perechi, salve • fluter, fibrilație o pauze o analiza cantitativa a dereglărilor (pe ora, interval definit, înregistrare, număr de complexe, etc) cu reprezentare in forma de tabel • analiza asistata o selectarea complexelor bazata pe corelare, durata, legătura cu complexele precedente/următoare o modificarea denumirii complexelor/grupei selectate o selectarea modului de afișare o selectarea modurilor de reprezentare a fragmentelor alese in raport • generarea concluziei clinice bazata pe clasificarea internaționala  ANALIZA SEGMENTULUI ST • afișarea trendurilor supra/subdenivelarii ST pentru toate canalele selectate • afișarea trendurilor inclinației ST pentru toate canalele selectate • posibilitatea de afișare simultana a trendurilor supra/subdenivelarii si inclinației ST • navigarea prin trenduri cu afișarea detaliata complexelor corespunzătoare • afișarea modificărilor segmentului ST comparativ cu complexul ‘etalon’ sumat sau selectat de operator • selectarea punctului de referință a calculelor supra/subdenivelarii ST (punctul J) • evidențierea modificărilor suspecte pe trenduri • selectarea modurilor de reprezentare a fragmentelor alese in raport • generarea raportului privind modificările ST ticnind cont de perioada înregistrării (somn/veghe, noapte/zi, efort fizic/repaos, etc) • analiza cantitativa a dereglărilor cu reprezentare in forma de tabel  ANALIZA INTERVALULUI PQ • posibilitatea de a selecta canalele pentru analiza/vizualizare • posibilitate de a selecta punctele de referință pe complex pentru analiza retrospectiva • afișarea concomitenta a trendurilor FCC/RR si PQ concomitent cu intervalele speciale definite anterior (somn/veghe, noapte/zi, efort/repaos, etc, etc) • evidențierea modificărilor suspecte pe trendul PQ • navigarea pe trenduri cu vizualizarea detaliata a complexelor corespunzătoare • selectarea complexelor si a modului de reprezentare in raport • analiza cantitativa a dereglărilor cu reprezentare in forma de tabel • ANALIZA TENSIUNII ARTERIALE o afișarea datelor măsurărilor TA concomitent cu trendul FCC/RR si cu intervalele definite (somn/veghe, noapte/zi, efort/repaos, etc, etc) o afișarea concomitent cu valorile tensionale ‘normale’ conform ghidurilor in vigoare sau stabilite de operator o posibilitatea de navigare prin datele măsurărilor cu vizualizarea detaliata a curbelor oscilometrice si/sau a tonurilor Korotkoff o selectarea reprezentării măsurărilor selectate in raportul final o selectarea măsurării adecvate (oscilometrica sau auscultativa) pentru includere in raportul final o modificarea punctelor de reper (TAS, TAD) pe curbele oscilometrice sau măsurarea auscultativa cu reflectarea in raport despre faptul modificării acestora de către operator o excluderea măsurării din calcule o generarea datelor cantitative in forma de tabele si grafice o selectarea datelor cantitative pentru includere in tabel • ANALIZA PNEUMOGRAMEI o afișarea pneumogramei cu trendul FCC/RR si cu intervalele definite (somn/veghe, noapte/zi, efort/repaos, etc, etc) o aplicarea filtrelor asupra reprezentării grafice a pneumogramei de impedanța pentru compensarea efectelor galvanice o analiza prospectiva a datelor cu reprezentarea pe trend a episoadelor suspecte (apnoe, hipopnoe) o gruparea episoadelor suspecte conform criteriilor selectate (durata, legătura cu episoadele următoare/precedente, etc, etc) cu posibilitate de navigare cu vizualizare detaliata o selectarea episoadelor si a modului de reprezentare a lor in raportul final o generarea datelor cantitative cu reprezentare in forma de tabel o generarea concluziei clinice preventive in conformitate cu ghidurile internaționale in vigoare sau criteriile alese de operator • ANALIZA VARIABILITATII RITMULUI o analiza datelor conform ghidurilor internaționale in vigoare o Time domanin o Frequency domain o selectarea modului de reprezentare grafica concomitent cu trendurile FCC/RR, TA, pneumograma, PQ o analiza înregistrării in totalitate la fel cu analiza segmentelor selectate de operator o afișarea datelor sub forma de tabele o afișarea datelor sub forma de grafice (histograma, scatter, etc, etc) o selectarea datelor pentru reprezentare in raportul final o generarea raportului clinic preventiv despre modificările sistemului nervos vegetativ (autonom) • GENERARE/EDITARE RAPORT o predefinire header/footer raport o selectare ordine etape analiza pentru generarea raportului final o editare text raport generat, comentarii o modificare elemente grafice incluse in raport (curbe, trenduri, grafice, etc, etc) o salvare raport final in baza de date a investigațiilor o export raport in varii formate (PDF, DOC, RTF, etc, etc) ACCESORII • imprimanta laser A4 duplex (LAN, WIFI) pentru grupul stațiilor de postprocesare • huse pentru recordere- cel puțin 2 huse/recorder • cabluri ale derivatiilor pentru recordere – cel puțin cite 3 cablur/recorder • Manjete pneumatice cel puțin cite 2 manjete/recorder o 10-15% din numărul manjetelor ‘size small’ o 75% din numarul manjetelor ‘size medium’ o 10-15% din numărul manjetelor ‘size large’
33100000-1 | 1 | Sistem pentru monitorizare ambulatorie multifunctionala (Holter) | NSTRUIRE PERSONAL MEDICAL ȘI TEHNIC |  |  |  | INSTRUIRE PERSONAL MEDICAL ȘI TEHNIC • Instruirea personalului: minim 2 zile lucrătoare • Instruirea se va efectua la beneficiar, în locația de livrare, cu personal autorizat al companiei producătoare de echipament medical Anul minim de producere al echipamentului va fi 2022. Furnizorul va asigura livrarea, montarea, instalarea, punerea în funcțiune, testarea și instruirea personalului care va utiliza respectivul echipament medical la sediul indicat de beneficiar. Perioada de garanție completă minim 24 luni de la punerea în funcțiune. Se va anexa o declarație în acest sens. Termenul de intervenție la solicitare în perioada de garanție – maxim 24 de ore de la solicitarea telefonică sau scrisă. Se va anexa o declarație în acest sens Instalarea, punerea în funcțiune, instruirea personalului operator se efectuează de către furnizor la beneficiar, în locația de livrare, cu personal autorizat de către producător. Se va anexa o declarație în acest sens. Producătorul echipamentului medical trebuie să furnizeze piese de schimb pentru bunul propus, cel puțin 10 ani de la data livrării. Se va anexa o declarație în acest sens. Se va face dovadă că există un service autorizat în Republica Moldova pentru acest tip de aparat. Furnizorul va anexa în acest sens și autorizațiile necesare (inclusiv copii după certificatele de atestare a personalului autorizat).
33100000-1 | 2 | Dozator cu volum reglabil | Dozator cu volum reglabil |  |  |  | Pipetă automată cu un Singur canal, volum variabil de : 0,5-10 mkl Din materiale autoclavabile, con de vârf proiectat pentru compatibilitatea cu vârfuri universale de 0,5-10 µl, certificat de etalonare. Garanție 2 ani. 1.Certificat CE 2.Certificat de inregistrare pe teritoriul Republicii Moldova 3.Carte tehnica 4.Instructiune de utilizare 5.Asigurarea serviciului de mentenanta 6.Etalonare/verificare in Republica Moldova 7.Termen de garantie nu mai mic de 2 ani 8.Garantarea pieselor de schimb pe parcursul a 5 ani
33100000-1 | 3 | Microcentrifugă | Microcentrifugă |  |  |  | Pentru tuburi tip Eppendorf, capacitate recipientelor- 12 tuburi x1,5 /2,0 ml, cu rotor unghiular. Gama de control al vitezei 1000 - 14500 rpm (increment 100 rpm). Domeniul relativ de control al forței centrifuge 50–12.400 × g. Setarea timpului digital 15 s - 30 min (increment 15 s - 1 min). Semnal sonor cu temporizator +. Timp de accelerare de până la 14.500 rpm 10-20 s. Timp de încetinire, nu mai mult 10 s. Siguranță: Diagnosticul dezechilibrului rotorului: oprire automată, avertizare „IMBALANCE” +. Dimensiuni generale 200x240x125 mm (± 15%). Greutate 3-4 kg, interiorul camerei de centrifugare si capacul protector din material inoxidabil.4 1.Certificat CE 2.Certificat de inregistrare pe teritoriul Republicii Moldova 3.Carte tehnica 4.Instructiune de utilizare 5.Asigurarea serviciului de mentenanta 6.Etalonare/verificare in Republica Moldova 7.Termen de garantie nu mai mic de 2 ani 8.Garantarea pieselor de schimb pe parcursul a 5 ani
33100000-1 | 4 | Aspirator urgente | Aspirator urgente |  |  |  | Cod 130320 Descriere Aspiratoarele portabile de urgenţă alimentate cu baterii care sînt utilizate în situaţii de urgenţă în afecţiuni ale căilor respiratorii în spitale şi în teritoriu. Aspiratoarele portabile de urgenţă sunt utilizate pentru a elimina secreţii, sînge, vomă care obstrucţionează căile respiratorii ale pacientului şi păstrează căile deschise către plămîni pentru a permite ventilarea spontană sau mecanică. Parametru Specificaţia Vas colector Capacitatea ≥ 1,000 (1 L) Protecție la umplere da Vasul să fie bine fixat de dispozitiv și montatn ergonomic pentru posibilitatea manipularilor rapide asupra pacientului da Reutilizabil da Suport/diviziune pentru atașare a tubului de aspirare de dispozitiv da Vacuum Rata, mm Hg 0 la ≥ 500 Timpul pînă cînd ajunge la 300 mm Hg, sec. ≤ 4 Rata de flux la vacuum maxim, l/min. ≥ 25 Reglator aspirație da Indicator vacuum da, eroarea ≥±10% Baterie internă reutilizabilă da Timp de lucru la vacuum maxim ≥ 60 min Semnal baterie descărcată acustic vizual Greutatea totală inclusiv accesoriile < 6 kg Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz Filtru antibacterial, unică utilizare ≥ 15 buc.
33100000-1 | 5 | Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Audit, Pediatric) | Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Audit, Pediatric) |  |  |  | Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult, Pediatric) Cod 260330 Descriere Sistem pentru monitorizarea și afișarea funcțiilor vitale ale pacientului cu caracterisitici de bază. Parametrul Specificația Tip pacient Adult, pediatric da Display, tip Diagonala ≥ 12 inch LCD TFT sau LED da "Numărul de curbe afișate concomitent" între 3 și 12 minim Parametri afișați Semnal ECG Pulsul SpO2 Fotopletismograma Presiunea sanguină neinvaziv Temperatura Analiza automată a undei ST Trendingul ST da Media în analiza segmetului ST da Modul ECG "Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 electrozi" da I, II, III da Sensivitatea 2.5 - 40 mm/mV Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz ≥ 100 dB Rata cardiacă 15 - 300 bpm Detectarea aritmiei da Detectarea pacemaker da Monitorizarea respiratiei Adult 0 - 120 rpm Monitorizarea respiratiei Pediatric 0 - 150 rpm "Protecție în portiva șocurilor de defibrilare" da Modul SpO2 Diapazonul 1 - 100% Acuratețea la 70 - 100% ≤ 2 % Monitorizarea rata pulsului 30 - 300 bpm Monitorizarea pletismogramei da "Sa se indice tehnologia modulului și senzorului de SpO2 utilizat" (exemplu: masimo, nellcor, etc) Modul NIBP Diapazonul Adult 10 - 270 mmHg Diapazonul Pediatric 10 - 200 mmHg Regim de măsurare manual, automat, butonul Start Regim automat 5, 10, 15, 30, 60, 120 min. "Buton de activare/dezactivare manual a NIBP" da Metoda de măsurare oscilometrică Regim pacient adul, pediatric, nou-născut "Protecție de suprapresiune la regimului de pacient adult" 300 mmHg "Protecție de suprapresiune la regimului de pacient pediatric" 240 mmHg Modul Temperatura Diapazonul 0 - 50.0 °C Rezoluția 0.1 °C Număr de senzori 1 unit. Protocoale de lucru preprogamate da Protocoale de lucru setate de utilizator da Memorie internă da Trendingul evenimentelor da Arhivarea datelor da Imprimantă Încorporată da Forme de raportare Viteza de înscriere 25, 50 mm/s Înscriere continuă da Preprogramate da Personalizate da Alimentarea rețea electrică 220 V, 50 Hz da Baterie internă da Timp de lucru autonom a bateriei minim 2 h Interfata de conectare la monitorul central Ethernet / wireless / RS-232 / etc. da Alarma Vizuala, sonora Manjetă deconectată da Manjetă defect da Senzor SpO2 deconectat da Senzor SpO2 defect da Alarmă concentrația SpO2 scăzuta/mărită da Nivelul baterie scăzut da Alarme rata cardiacă scăzuta/mărită da Lipsă sursă externă de alimentare da Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore da Ajustarea nivelului de alarmă da Accesorii Cablu ECG cu 3 electrozi 2 buc. Electrozi ECG adult, unică utilizare 300 buc. pediatric, unică utilizare 300 buc. Senzor SpO2 adult, reutilizabil tip cleste 2 buc. pediatric, reutilizabil 2 buc. Senzor Temperatură reutilizabil 1 buc. Manjete NIBP "adult mediu, adult, adult mare reutilizabile (1set/3buc)" 2 set. "pediatric, pediatric mediu, pediatric mare reutilizabil (1set/3buc)" 2 set. Hîrtie termică 5 buc. Troleu pe rotile Indicați modelul oferit model min. 5 rotile da min. 2 rotile cu frînă da coș pentru accesorii da mîner pentru transportare da "sistem de fixare a dispozitivului de suport" da
33100000-1 | 7 | Pulsoximetru, Adult, Pediatric, staționar, | Pulsoximetru, Adult, Pediatric, staționar, |  |  |  | Cod 260410 Descriere Acest grup de produse înclude puls-oximetre, ca dispozitive apartecare măsoară neinvaziv concentrația de oxigen în sînge și ritmul cardiac prin metoda fotometrică. Parametrul Specificația Tip dispoziv, staționar cu monitoarizare continuă (bedside) Tip pacient adult, pediatric Afișări SpO2 da Valoarea pulsului da Puterea semnalului (PI) da Baterie descărcată da Mesaj de eroare da Tip display LCD sau LED da Gama SpO2, % Diapazonul 1 - 100% Rata de măsurare 70 - 100, ≤2 % Rata cardiacă 30 - 250 bpm, ± 2% Alarme Acustică și vizuală SpO2 și valoarea pulsului mare/mic Sensor deconectat Sensor epuizat Buton de dezactivare alarmei sonore Posibilitatea de ajustare a nivelului de alarmă Baterie descărcată Oprirea alarmei Metoda de reactivare manuală sau automată Controlul volumului da Autotestarea da Alimentare De la rețea electrică, 220 V, 50Hz da Baterie internă ≥ 1 ore Accesorii Sensor SpO2 de folosință multiplă, adult 2 buc. Sensor SpO2 de unică folosință, adult 3 buc. Sensor SpO2 de folosință multiplă, pediatric 2 buc.
33100000-1 | 8 | Pat pentru examinare (mechanic) adult | Pat pentru examinare (mechanic) adult |  |  |  | Pat pentru examinare (mecanic) adulti 140310 Pat pentru examinarea pacienților in IMSP Specificaţie ≥ 2 cadru din oţel / metal vopsit da da ≥ 180x60x60 ≥ 180 reglabilă da hirtie ≥ 20 buc.
33100000-1 | 9 | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 300-400L Cod 140720 | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 300-400L Cod 140720 |  |  |  | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 300-400L Cod 140720 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configuraţie mobil, dotat cu roți Capacitatea 300-400 l Număr de rafturi ≥ 6 Uşa Număr ≥ 1 Descriere transparenta Mecanism blocare cu cheie Roţi da Frîne da Lumină interior da Construcţie interioară materiale anti-bacterial prevazut pentru prelucarare Construcţie exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarme acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C Omogenitatea/ uniformitatea termică ±2 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fară CFC / HCFC Zgomot < 50 dB
33100000-1 | 10 | Frigider pentru reactivi cu ușa transparentă 400-500 L (Cod 140730) | Frigider pentru reactivi cu ușa transparentă 400-500 L (Cod 140730) |  |  |  | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 400-500L Cod 140730 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configuraţie mobil, dotat cu roți Capacitatea 400-500 l Număr de rafturi ≥ 6 Uşa Număr ≥ 1 Descriere transparenta Mecanism blocare cu cheie Roţi da Frîne da Lumină interior da Construcţie interioară materiale anti-bacterial prevazut pentru prelucarare Construcţie exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarme acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C Omogenitatea/ uniformitatea termică ±2 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fară CFC / HCFC Zgomot < 50 dB
33100000-1 | 11 | Analizator automat cu 40 Canale, VSH (cod 150580) | Analizator automat cu 40 Canale, VSH (cod 150580) |  |  |  | Analizator automat cu 40 canale, VSH Cod 150580 Descriere Analizator automat VSH Canale de citire ≥ 40 da Termostat încorporat da Citire Productivitatea ≤ 30 min, 60 min. Afișaj Afișaj LCD Tip citire: Citire automată cu interpretare Corecție automată de temperatură da Imprimantă termică da Alimentarea 220 V, 50 Hz Consumabile Eprubete pentru colectarea singelui venos, compatibile cu analizorul VSH 1000 buc. Hîrtie termică 10 buc. Perioada de valabilitate din momentul livrarii ≥ 1 an
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1687178391256 | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală (repetat) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Sistem pentru monitorizare ambulatorie multifunctionala (Holter) | REGISTRATOR DE SEMNALE ECG | Bucata | 30 |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/ DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, instalare și dare în exploatare până la 15 zile din data livrării. | 2200000
33100000-1 | 1 | Sistem pentru monitorizare ambulatorie multifunctionala (Holter) | REGISTRATOR DE SEMNALE TENSIUNE ARTERIALA | Bucata | 20
33100000-1 | 1 | Sistem pentru monitorizare ambulatorie multifunctionala (Holter) | STATIE DE CITIRE/PROGRAMARE A RECORDERELOR (STATIE DE PREPROCESARE): | Bucata | 2
33100000-1 | 1 | Sistem pentru monitorizare ambulatorie multifunctionala (Holter) | DISPOZITIV DE TRANSFER AL DATELOR DIN RECORDER CATRE STATIIA DE PREPROCESARE | Bucata | 4
33100000-1 | 1 | Sistem pentru monitorizare ambulatorie multifunctionala (Holter) | STATIE DE POSTPROCESARE | Bucata | 4
33100000-1 | 1 | Sistem pentru monitorizare ambulatorie multifunctionala (Holter) | NSTRUIRE PERSONAL MEDICAL ȘI TEHNIC | Bucata | 1
33100000-1 | 2 | Dozator cu volum reglabil | Dozator cu volum reglabil | bucată | 2 |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/ DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, instalare și dare în exploatare până la 15 zile din data livrării. | 8000
33100000-1 | 3 | Microcentrifugă | Microcentrifugă | bucată | 4 |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/ DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, instalare și dare în exploatare până la 15 zile din data livrării. | 155000
33100000-1 | 4 | Aspirator urgente | Aspirator urgente | bucată | 1 |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/ DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, instalare și dare în exploatare până la 15 zile din data livrării. | 7896
33100000-1 | 5 | Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Audit, Pediatric) | Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Audit, Pediatric) | bucată | 1 |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/ DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, instalare și dare în exploatare până la 15 zile din data livrării. | 28788
33100000-1 | 7 | Pulsoximetru, Adult, Pediatric, staționar, | Pulsoximetru, Adult, Pediatric, staționar, | bucată | 1 |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/ DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, instalare și dare în exploatare până la 15 zile din data livrării. | 7884
33100000-1 | 8 | Pat pentru examinare (mechanic) adult | Pat pentru examinare (mechanic) adult | bucată | 4 |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/ DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, instalare și dare în exploatare până la 15 zile din data livrării. | 15228
33100000-1 | 9 | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 300-400L Cod 140720 | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 300-400L Cod 140720 | bucată | 4 |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/ DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, instalare și dare în exploatare până la 15 zile din data livrării. | 75000
33100000-1 | 10 | Frigider pentru reactivi cu ușa transparentă 400-500 L (Cod 140730) | Frigider pentru reactivi cu ușa transparentă 400-500 L (Cod 140730) | bucată | 1 |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/ DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, instalare și dare în exploatare până la 15 zile din data livrării. | 20000
33100000-1 | 11 | Analizator automat cu 40 Canale, VSH (cod 150580) | Analizator automat cu 40 Canale, VSH (cod 150580) | bucată | 1 |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/ DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, instalare și dare în exploatare până la 15 zile din data livrării. | 31920
2549716
[6 empty] | Suma total: |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________