|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexa nr. 22  la Documentația standard nr.\_\_\_\_\_  din “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ Specificaţii tehnice | | | | | | | | | |
| |  | | --- | | *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]* | | | | | | | | | | |
| Numărul procedurii de achiziție\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_din\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| Obiectul achiziției:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
| **Denumirea bunurilor/serviciilor** | **Denumirea modelului bunului/serviciului** | **Ţara de origine** | **Produ-cătorul** | **Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă** | | **Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant** | **Standarde de referinţă** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| Dezinfecția veselei de bucătărie fără resturi (ambalaj ≤ 5 L ) |  |  |  | \*\*\*Litri soluție de lucru\*\*\* Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN14476 condiții de murdarie,  bactericidă, EN 13727, condiții de murărie,  fungicidă, EN 13624 condiții de murdarie, tuberculocid EN 14348  Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;  - înregistrarea produsului în Certificat de înregistrare în registrul Național al produselor biodistructive, până la deschiderea ofertelor.  - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerinţe tehnice: - substanţă activă : didecildimetilamoniu chorid, produs concentrat lichid.  - ambalaj ≤ 5 litri inclusiv - termen total de valabilitate a soluției de lucru 24h  Expoziția: ≤ 60 min | |  |  |
| Sterilizarea chimică a endoscoapelor |  |  |  | \*\*\*Litri soluție de lucru\*\*\*  Acțiunea dezinfectantului: (Sterilizare)  virucidă EN 14476;  bactericidă 13727, EN 14561  tuberculocidă EN 14563  fungicida EN 14562  sporicida - EN 13704  Certificări:  - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;  - înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale și/sau registrul Național al produselor biodistructive, până la deschiderea ofertelor.  - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului.  - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot.  - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului.  Cerinţe tehnice:  - substanțe active - acid peracetic minim 50%, cu inhibitori de coroziune (fara peroxid de hydrogen)  - produs solid/lichid  - ambalaj ≤ 6 kg inclusiv  - valabilitatea soluției de lucru minim 24 ore;  - termen total de valabilitate produs cel puțin 2 ani  Expoziția: ≤15 min  In instructiunea produsului sa fie mentionat ca este pentru utilizarea inclusive a endoscoapelor flexibile | |  |  |
| 3.1Neutralizant pentru spălarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat (Matachana MAT LD521XLS) |  |  |  | Agent de clătire (concentrat) pentru mașina de termo-dezinfecție model Matachana MAT LD 521 XLS, pentru prelucrarea automată a instrumentelor medicale, pentru uscare fără pete în ciclul final de clătire al mașinei de termo-dezinfecție la 93o.  Compoziție: 5-30% surfactanți neionici.  Volum: 3-5 litri.  Ciclu de clătire/uscare: 3-10 min. Termen de valabilitate a produsului minim 12 luni de la livrare | |  |  |
| 3.2 Detergent pentru spălarea și curățarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat (Matachana MAT LD521XLS) |  |  |  | Agent de curățare enzimatic ușor alcalin pentru utilizare în decontaminarea automată a instrumentelor în mașinile de termo-dezinfecție model Matachana MAT LD 521 XLS, pe bază de surfactanți și enzime (concentrat lichid fără silicat) pentru curățarea universală a instrumentelor și echipamente medicale Dozajul este setat de către producătorul de mașină de termo-dezinfecție. Compoziție: 5-15% surfactanți anionici, surfactanți neionici, policarboxilat, enzime. Volum: 3-5 litri. Dozarea: 3-10 ml/l. Temperatura de lucru 30o-65o. Timp de curățare: 3-10 min. Termen de valabilitate a produsului minim 12 luni de la livrare | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  | |  |  |
| Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |