## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea reactive și consumabile medicale întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2022 |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3310000-1 | 1 | Reagent monoclonal anti –A, inclusiv: | Reagent monoclonal anti –A, inclusiv: dintr-o serie de reagent monoclonal anti – A dintr-un lot A hibridomei | 6: Unitate de măsură ml (ml echivalent la minim 22400 de examinări).Destinaţie: pentru determinarea antigenelor eritrocitari în sângele donatorilor şi pacienţilor. Proprietăţi: Tipul anticorpilor – clasa IgM. Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă. a) aviditate în primele 15 secunde, metoda pe placă. b) intensitatea reacţiei de la 3+ până la 4+, metoda pe placă/tub Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului pe placă/tub la T° camerei 15-25 °C, examen vizual. Aspectul - fără rulouri şi precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de 2ml, 5ml, 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM; - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.
3310000-1 | 1 | Reagent monoclonal anti –A, inclusiv: | Reagent monoclonal anti –A, inclusiv: - din altă serie de reagent monoclonal anti-A a altui lot a hibridomei | 6: Unitate de măsură ml (ml echivalent la minim 22400de examinări) Destinaţie: pentru determinarea antigenelor eritrocitari în sângele donatorilor şi pacienţilor. Proprietăţi: Tipul anticorpilor – clasa IgM. Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă. a) aviditate în primele 15 secunde, metoda pe placă. b) intensitatea reacţiei de la 3+ până la 4+, metoda pe placă/tub Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului pe placă/tub la T° camerei 15-25 °C, examen vizual. Aspectul - fără rulouri şi precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de 2ml, 5ml, 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM; - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.
3310000-1 | 2 | Reagent monoclonal anti –B, inclusiv: dintr-o serie de reagent monoclonal anti – B dintr-un lot a hibridomei | Reagent monoclonal anti –B, inclusiv: dintr-o serie de reagent monoclonal anti – B dintr-un lot a hibridomei | 6: Unitate de măsură ml (ml echivalent la minim 22400 de examinări) Destinaţie: pentru determinarea antigenelor eritrocitari în sângele donatorilor şi pacienţilor. Proprietăţi: Tipul anticorpilor – clasa IgM. Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă. a) aviditate în primele 15 secunde, metoda pe placă. b) intensitatea reacţiei de la 3+ până la 4+, metoda pe placă/tub Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului pe placă/tub la T° camerei 15-25 °C, examen vizual. Aspectul - fără rulouri şi precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de 2ml, 5ml, 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM; - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.
3310000-1 | 2 | Reagent monoclonal anti –B, inclusiv: din altă serie de reagent monoclonal anti-B a altui lot a hibridomei | Reagent monoclonal anti –B, inclusiv: din altă serie de reagent monoclonal anti-B a altui lot a hibridomei | 6: Unitate de măsură ml (ml echivalent la minim 22400 de examinări) Destinaţie: pentru determinarea antigenelor eritrocitari în sângele donatorilor şi pacienţilor. Proprietăţi: Tipul anticorpilor – clasa IgM. Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă. a) aviditate în primele 15 secunde, metoda pe placă. b) intensitatea reacţiei de la 3+ până la 4+, metoda pe placă/tub Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului pe placă/tub la T° camerei 15-25 °C, examen vizual. Aspectul - fără rulouri şi precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de 2ml, 5ml, 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM; - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.
3310000-1 | 3 | Reagent monoclonal anti – AB |  | 6: Unitate de măsură ml (ml echivalent la minim 30400 de examinări) Destinaţie: pentru determinarea antigenelor eritrocitari în sângele donatorilor şi pacienţilor. Proprietăţi: Tipul anticorpilor – clasa IgM. Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă a) aviditate în primele 15 secunde, metoda pe placă. b) intensitatea reacţiei de la 3+ până la 4+, metoda pe placă/tub Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului pe placă/tub la T° camerei 15-25 °C, examen vizual. Aspectul - fără rulouri şi precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de 2ml, 5ml, 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM; - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.
3310000-1 | 4 | Reagent monoclonal anti - D IgM | Reagent monoclonal anti - D IgM | 6: Unitate de măsură ml (ml echivalent la minim 33200 de examinări) Destinaţie: pentru determinarea antigenelor eritrocitari în sângele donatorilor şi pacienţilor. Proprietăţi: Tipul anticorpilor – clasa IgM. Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă. a) aviditate în primele 15 secunde, metoda pe placă. b) intensitatea reacţiei de la 3+ până la 4+, metoda pe placă/tub Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului pe placă/tub la T° camerei 15-25 °C, examen vizual. Aspectul - fără rulouri şi precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de 2ml, 5ml, 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM; - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.
3310000-1 | 5 | Reagent monoclonal anti - D (IgM+IgG) | Reagent monoclonal anti - D (IgM+IgG) | 6: Unitate de măsură ml (ml echivalent la minim 35200 de examinări). Destinaţie: pentru determinarea antigenelor eritrocitare în sângele donatorilor şi pacienţilor. Proprietăţi: Tipul anticorpilor – clasa IgM și IgG. Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă a) aviditate în primele 15 secunde, metoda pe placă. b) intensitatea reacţiei de la 3+ până la 4+, metoda pe placă/tub Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului – incubarea în tub la T° camerei 15-25 °C și 37°C în testul antiglobulinic indirect (TAI), examen vizual. Aspectul - fără rulouri şi precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM; - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.
3310000-1 | 6 | Reagent monoclona anti-Kell | Reagent monoclona anti-Kell | 6: Unitate de măsură ml (ml echivalent la minim 30200 de examinări). Destinaţie: pentru determinarea antigenelor eritrocitari în sângele donatorilor şi pacienţilor. Proprietăţi: Tipul anticorpilor – clasa IgM. Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă a) aviditate în primele 15 secunde, metoda pe placă. b) intensitatea reacţiei de la 3+ până la 4+, metoda pe placă/tub Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului pe placă/tub la T° camerei 15-25 °C, examen vizual. Aspectul - fără rulouri şi precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de 2ml, 5ml, 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM; - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.
3310000-1 | 7 | Reagent monoclona anti-k | Reagent monoclona anti-k | 6: Unitate de măsură ml (ml echivalent la minim 1600 de examinări). Destinaţie: pentru determinarea antigenelor eritrocitare în sângele donatorilor şi pacienţilor, metoda în tub. Proprietăţi: Tipul anticorpilor – clasa IgM sau IgG Sensibilitate: intensitatea reacţiei de la 2+ până la 3+ cu eritrocite standard cu Ag corespunzător în formă heterozigotă. Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului – incubarea în tub la T° camerei 15-25 °C sau 37°C în testul antiglobulinic indirect (TAI), examen vizual. Aspectul - fără rulouri şi precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de 2ml, 5ml, 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM; - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.
3310000-1 | 8 | Reagent monoclonal anti-C | Reagent monoclonal anti-C | 6: Unitate de măsură ml (ml echivalent la minim 4800 de examinări). Destinaţie: pentru determinarea antigenelor eritrocitari în sângele donatorilor şi pacienţilor. Proprietăţi: Tipul anticorpilor – clasa IgM. Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă a) aviditate în primele 15 secunde, metoda pe placă. b) intensitatea reacţiei de la 3+ până la 4+, metoda pe placă/tub Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului pe placă/tub la T° camerei 15-25 °C, examen vizual. Aspectul - fără rulouri şi precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de 2ml, 5ml, 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM; - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.
3310000-1 | 9 | Reagent monoclonal anti-c | Reagent monoclonal anti-c | 6: Unitate de măsură ml (ml echivalent la minim 1600de examinări). Destinaţie: pentru determinarea antigenelor eritrocitari în sângele donatorilor şi pacienţilor. Proprietăţi: Tipul anticorpilor – clasa IgM. Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă a) aviditate în primele 15 secunde, metoda pe placă. b) intensitatea reacţiei de la 3+ până la 4+, metoda pe placă/tub Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului pe placă/tub la T° camerei 15-25 °C, examen vizual. Aspectul - fără rulouri şi precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de 2ml, 5ml, 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM; - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.
3310000-1 | 10 | Reagent monoclonal anti-E | Reagent monoclonal anti-E | 6: Unitate de măsură ml (ml echivalent la minim 7200 de examinări). Destinaţie: pentru determinarea antigenelor eritrocitari în sângele donatorilor şi pacienţilor. Proprietăţi: Tipul anticorpilor – clasa IgM. Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă a) aviditate în primele 15 secunde, metoda pe placă. b) intensitatea reacţiei de la 3+ până la 4+, metoda pe placă/tub Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului pe placă/tub la T° camerei 15-25 °C, examen vizual. Aspectul - fără rulouri şi precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de 2ml, 5ml, 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM; - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.
3310000-1 | 11 | Reagent monoclonal anti-e | Reagent monoclonal anti-e | 6: Unitate de măsură ml (ml echivalent la minim 1600 de examinări). Destinaţie: pentru determinarea antigenelor eritrocitari în sângele donatorilor şi pacienţilor. Proprietăţi: Tipul anticorpilor – clasa IgM. Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă a) aviditate în primele 15 secunde, metoda pe placă. b) intensitatea reacţiei de la 3+ până la 4+, metoda pe placă/tub Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului pe placă/tub la T° camerei 15-25 °C, examen vizual. Aspectul - fără rulouri şi precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de 2ml, 5ml, 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM; - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.
3310000-1 | 12 | Reagent monoclonal anti Fya | Reagent monoclonal anti Fya | 6: Unitate de măsură ml (ml echivalent la minim 1600 de examinări).Destinaţie: pentru determinarea antigenelor eritrocitare în sângele donatorilor şi pacienţilor, metoda în tub. Proprietăţi: Tipul anticorpilor – clasa IgM sau IgG Sensibilitate: intensitatea reacţiei de la 2+ până la 3+ cu eritrocite standard cu Ag corespunzător în formă heterozigotă. Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului – incubarea în tub la T° camerei 15-25 °C sau 37°C în testul antiglobulinic indirect (TAI), examen vizual.. Aspectul - fără rulouri şi precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de 2ml, 5ml, 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM; - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.
3310000-1 | 13 | Reagent monoclonal anti Fyb | Reagent monoclonal anti Fyb | 6: Unitate de măsură ml (ml echivalent la minim 1600 de examinări). Destinaţie: pentru determinarea antigenelor eritrocitare în sângele donatorilor şi pacienţilor, metoda în tub. Proprietăţi: Tipul anticorpilor – clasa IgM sau IgG Sensibilitate: intensitatea reacţiei de la 2+ până la 3+ cu eritrocite standard cu Ag corespunzător în formă heterozigotă. Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului – incubarea în tub la T° camerei 15-25 °C sau 37°C în testul antiglobulinic indirect (TAI), examen vizual. Aspectul - fără rulouri şi precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de 2ml, 5ml, 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM; - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.
3310000-1 | 14 | Reagent monoclonal anti Jka Reagent monoclonal anti Jka |  | 6: Unitate de măsură ml (ml echivalent la minim 1600 de examinări).Destinaţie: pentru determinarea antigenelor eritrocitare în sângele donatorilor şi pacienţilor, metoda în tub. Proprietăţi: Tipul anticorpilor – clasa IgM sau IgG Sensibilitate: intensitatea reacţiei de la 2+ până la 3+ cu eritrocite standard cu Ag corespunzător în formă heterozigotă. Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului – incubarea în tub la T° camerei 15-25 °C sau 37°C în testul antiglobulinic indirect (TAI), examen vizual. Aspectul - fără rulouri şi precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de 2ml, 5ml, 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM; - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.
3310000-1 | 15 | Reagent monoclonal anti Jkb | Reagent monoclonal anti Jkb | 6: Unitate de măsură ml (ml echivalent la minim 1600 de examinări). Destinaţie: pentru determinarea antigenelor eritrocitare în sângele donatorilor şi pacienţilor, metoda în tub. Proprietăţi: Tipul anticorpilor – clasa IgM sau IgG Sensibilitate: intensitatea reacţiei de la 2+ până la 3+ cu eritrocite standard cu Ag corespunzător în formă heterozigotă. Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului – incubarea în tub la T° camerei 15-25 °C sau 37°C în testul antiglobulinic indirect (TAI), examen vizual. Aspectul - fără rulouri şi precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de 2ml, 5ml, 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM; - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.
3310000-1 | 16 | Reagent monoclonal anti S | Reagent monoclonal anti S | 6: Unitate de măsură ml (ml echivalent la minim 1600 de examinări).Destinaţie: pentru determinarea antigenelor eritrocitare în sângele donatorilor şi pacienţilor, metoda în tub. Proprietăţi: Tipul anticorpilor – clasa IgM sau IgG Sensibilitate: intensitatea reacţiei de la 2+ până la 3+ cu eritrocite standard cu Ag corespunzător în formă heterozigotă. Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului – incubarea în tub la T° camerei 15-25 °C sau 37°C în testul antiglobulinic indirect (TAI), examen vizual. Aspectul - fără rulouri şi precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de 2ml, 5ml, 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM; - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.
3310000-1 | 17 | Reagent monoclonal anti s | Reagent monoclonal anti s | 6: Unitate de măsură ml (ml echivalent la minim 1600 de examinări). Destinaţie: pentru determinarea antigenelor eritrocitare în sângele donatorilor şi pacienţilor, metoda în tub. Proprietăţi: Tipul anticorpilor – clasa IgM sau IgG Sensibilitate: intensitatea reacţiei de la 2+ până la 3+ cu eritrocite standard cu Ag corespunzător în formă heterozigotă. Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului – incubarea în tub la T° camerei 15-25 °C sau 37°C în testul antiglobulinic indirect (TAI), examen vizual. Aspectul - fără rulouri şi precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de 2ml, 5ml, 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM; - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.
3310000-1 | 18 | Ser antiglobulinic polispecific | Ser antiglobulinic polispecific | 6: Unitate de măsură ml (ml echivalent la minim 76000 de examinări). Destinaţie: Pentru efectuarea testului antiglobulinic (COOMBS) direct și indirect, metoda în tub. Proprietăţi: conţine obligatoriu anticorpi anti- IgG şi anti-C3d, care reacționează cu imunoglobulinele și/sau complementul de pe membrana eritrocitelor, provocând aglutinarea eritrocitelor sensibilizate. Forma de ambalare: în flacoane de 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii devalabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichet flaconului. - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM; - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.
3310000-1 | 19 | Pool eritrocite test standard | Pool eritrocite test standard | 6: Unitate de măsură ml (ml echivalent la minim 22600 de examinări). Destinaţie: pentru detectarea anticorpilor antieritrocitari iregulari la etapa screening a sângelui donat, prin metoda în tub. Proprietăţi: 1. Suspensia eritrocitară: a) de grup sanguin 0. b) prezente obligatoriu antigene eritrocitare D, C, E, c, e, K, k, Fya, Fyb, Jka, Jkb, S, s. c) reactivitate - reacţia fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare în aplicarea reagenților cu reactivitate scăzută, conform anticorpilor corespunzători. d) specificitate - reacţia fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare în aplicarea reagenților conform anticorpilor corespunzători. e) concentrație – cuprinsă între 2% și 5% 2. Stabilitate reactivitate și specificitate produs pe o perioadă de cel puțin 60 de zile de la data producerii. Forma de ambalare: Flacoane de 10 ml, livrate în ambalaje sigure, marcate şi etichetate de către producător cu informaţii (denumire, număr de lot, numărul de serie, termenele de valabilitate, condiţii de depozitare). Datele de identificare afişate pe cutie vor coincide cu eticheta obligatorie a fiecărei componente a setului. - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM; - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.
3310000-1 | 20 | Panel eritrocitar din 3 celule - test | Panel eritrocitar din 3 celule - test | 6: Destinaţie: pentru detectarea anticorpilor antieritrocitari iregulari în sângele donatorilor şi pacienţilor, metoda în tub. Proprietăţi: 1. Suspensia eritrocitară: a) de grup sanguin 0. b) prezente obligatoriu antigene eritrocitare D, C, E, c, e, K, k, Fya, Fyb, Jka, Jkb, S, s. c) reactivitate - reacţia fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare în aplicarea reagenților cu reactivitate scăzută, conform anticorpilor corespunzători. d) specificitate - reacţia fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare în aplicarea reagenților conform anticorpilor corespunzători. e) concentrație – cuprinsă între 2% și 5% 2.Aspect – supernatant transparent, lipsa semnelor de hemoliză și creșterii bacteriene. 3. Stabilitate reactivitate și specificitate produs pe o perioadă de cel puțin 60 de zile de la data producerii. Forma de ambalare: Flacoane de 10 ml, livrate în ambalaje sigure, marcate şi etichetate de către producător cu informaţii (denumire, număr de lot, numărul de serie, termenele de valabilitate, condiţii de depozitare). Datele de identificare afişate pe cutie vor coincide cu eticheta obligatorie a fiecărei componente a setului. - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM; - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.
3310000-1 | 21 | Panel eritrocitar din 10 celule - test | Panel eritrocitar din 10 celule - test | 6: Destinaţie: pentru identificarea anticorpi antieritrocitari iregulari în sângele donatorilor şi pacienţilor, metoda în tub. Proprietăţi: 1. Suspensie eritrocitară: a) de grup sanguin 0. b) prezente obligatoriu antigene eritrocitare D, C, E, c, e, K, k, Fya, Fyb, Jka, Jkb, S, s. c) reactivitate - reacţia fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare în aplicarea reagenților cu reactivitate scăzută, conform anticorpilor corespunzători. d) specificitate - reacţia fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare în aplicarea reagenților conform anticorpilor corespunzători. e) concentrație – cuprinsă între 2% și 5% 2.Aspect – supernatant transparent, lipsa semnelor de hemoliză și creșterii bacteriene. 3. Stabilitate reactivitate și specificitate produs pe o perioadă de cel puțin 60 de zile de la data producerii. Forma de ambalare: Flacoane de 5ml livrate în ambalaje sigure, marcate şi etichetate de către producător cu informaţii (denumire, număr de lot, numărul de serie, termenele de valabilitate, condiţii de depozitare). Datele de identificare afişate pe cutie vor coincide cu eticheta obligatorie a fiecărei componente a setului. - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM; - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.
3310000-1 | 22 | IgG - celule acoperite | IgG - celule acoperite | 6: Unitate de măsură ml (ml echivalent la minim 73600 de examinări). Destinaţie: pentru confirmarea şi validarea rezultatelor negative în testul antiglobulinic. Proprietăţi: Suspensie eritrocitară: a) de grup bligato 0; b) sensibilizate (acoperite) cu IgG; c) concentrație – cuprinsă între 2% și 5%; d) stabilitate reactivitate și specificitate produs pe o perioadă de cel puțin 60 de zile de la data producerii. Forma de ambalare: Flacoane de 10 ml, livrate în ambalaje sigure, marcate şi etichetate de către producător cu informaţii (nume, număr de lot, numărul de serie, termenele de valabilitate, condiţii de depozitare). Datele de identificare afişate pe cutie vor coincide cu eticheta obligatorie a flaconului. - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM; - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.
3310000-1 | 23 | Set consumabile pentru realizarea plasmaferezei | Set consumabile pentru realizarea plasmaferezei | 6: Destinaţie: pentru recoltarea componentelor sanguine de la donator. Proprietăţile componentelor obligatorii a setului: Sistema: a)materiale de bază ale plasticului – polivinilhlorid și dietilftalat; b)de uz unic; c)compatibilă cu dispozitivele DigiPlai 80. Sistemul de recoltare a probei sanguine de laborator: a) pentru eprubetă vacum; b) dotată cu holder şi ac tip 16 G, cu fisura laterală: c)integrat în sistemul închis şi steril al tubulaturii de recoltare; d) asigurat cu clamă; e)amplasat pe tubulatura de recoltare pînă la ramificarea racordului Y. Sistemul de capisonare a acului post-donare cu utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent. Sistema va fi asigurată cu conexiunea la soluția NaCl și soluția anticoagulantă. Bol-centrifugă pentru colectarea componentelor sanguine compatibilă cu echipamentul DigiPlai 80; Soluţie anticoagulantă volum de 250 ml: a) conţinut de citrat de natriu 4%; b) steril, apirogen; c) în recipient de plastic, asigurat cu element ce va permite fixarea acestuia în suport. Containerul pentru colectarea componentelor sanguine asigurat cu: a) 2 (două) unități fiecare cu capacitatea de recolatare în volum de 1 (unu) litru ; b) două orificii, în partea superioara, pentru fixarea acestuia în presele de separare a dispozitivului de separare în componente sanguine; a) racordul, în partea superioară pentru conexiunea la sistemul de transfuzie b) fantă pe partea inferioară, pentru suspendarea containerului în suportul de transfuzie. Etichetele de fond şi marcajul - inviolabile şi rezistente la T minus 80°C şi umiditate sporită, asugurate cu cod-bare pentru identificare serie/lor. Tubulaturile de conexiune la soluţia FF şi soluţia anticoagulantă fiind asigurate cu clame. Tubulatura de prelevare a componentelor sanguine asigurat: b) cu prezența codului numeric de identificare a acestora; c) asigurat cu clamă Eticheta de fond şi marcajul containerului pentru colectarea plasmei: a) inviolabilă, rezistentă la T minus 80°C şi umiditate sporită; b) cu inscripţiile obligatorii despre tipul, volumul containerului, lot/serie, termenii de valabilitate, producătorul şi notificarea “STERIL”. Forma de ambalare: toate componentele setului să fie integrate într-un sistem închis, în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, inclusiv identificare prin cod bare, termeni de valabilitate, condiţii de păstrare) şi prezenţa notificărilor „DE UZ UNIC”, „STERIL”. Datele de identitate expuse pe ambalaj vor coincide în mod obligator cu cele de pe fiecare set sau componentă a acestuia. - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM; - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.
3310000-1 | 24 | Sistem închis de containere de plastic pentru recoltarea și procesarea sângelui uman donat, tip „sus - jos” 450/400/400 ml cu separarea stratului leuco-trombocitar şi componente sanguine şi soluţie aditivă pentru eritrocite | Sistem închis de containere de plastic pentru recoltarea și procesarea sângelui uman donat, tip „sus - jos” 450/400/400 ml cu separarea stratului leuco-trombocitar şi componente sanguine şi soluţie aditivă pentru eritrocite | 6: Destinaţie: pentru recoltarea şi procesarea sângelui uman donat și deleucocitarea componentelor sanguine cu separarea stratului leuco-trombocitar și resuspendarea concentratului eritrocitar în soluție aditivă. Proprietăţi: Materiale de bază ale plasticului – polivinilhlorid și dietilftalat; Container pentru colectarea sângelui cu un volum de 450 ml asigurat cu soluţie anticoagulantă. Container pentru transferul componentului sanguin (plasmă) cu un volum de 400 ml; Container pentru transferul concentratului eritrocitar asigurat cu: a) un volum de 400 ml; b) soluție aditivă în volum de 100 ml Containerele pentru transferul componentelor sanguine, vor fi asigurate cu: a) două orificii, în partea superioara, pentru fixarea acestuia în presele de separare a dispozitivului de separare în componente sanguine; b) două racorduri, în partea superioară pentru conexiunea la sistemul de transfuzie; c) fante pe părțile laterale, bine stanate și decupate, pentru fixarea tubulaturei pilot a acestuia; d) fantă pe partea inferioară, pentru suspendarea containerului în suportul de transfuzie. Soluţia anticoagulantă – va conţine citrat de natriu, fosfat, adenină şi dextroză în volum de 63ml; Soluția aditivă – va conține.adenin, glucoză sau dextroză, manitol, chlorid de natriu. Etichetele de fond şi marcajul - inviolabile şi rezistente la T minus 80°C şi umiditate sporită, asugurate cu cod-bare pentru identificare serie/lor; Sistemul de recoltare a probei sanguine de laborator: a) pentru eprubetă vacum; b) dotată cu holder şi ac; c) integrat în sistemul închis şi steril al tubulaturii de recoltare; d) asigurat cu clamă. Tubulatura de prelevare a sângelui asigurată cu clamă. Tubulaturile de transfer a componentelor celulare: a) 10 segmente aliatorii și cod numeric de identificare b) cu lungimea tubulaturii de transfer nu mai mică de 50 cm c) cu clamă. Tubulatura de transfer a componentului plasmatic va conține: a) prezența codului numeric de identificare a acestora ; b) cu lungimea tubulaturii de transfer nu mai mică de 50 cm c) asigurate cu clamă Sistemul de capisonare a acului post-donare cu utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent. Forma de ambalare: fiecare unitate ambalată separat, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, inclusiv identificare prin cod bare, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare) şi prezenţa notificărilor „DE UZ UNIC”, „STERIL”. Datele de identitate expuse pe ambalaj vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta containerului. - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM; - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - prezentarea a 5 unităţi pentru testarea tehnică, acestea fiind însoţite de certificate de calitate.
3310000-1 | 25 | Sistem închis de container de plastic pentru transferul componentelor sanguine 300 ml sau 400 ml | Sistem închis de container de plastic pentru transferul componentelor sanguine 300 ml sau 400 ml | 6: Destinaţie: pentru procesarea sîngelui uman donat și transferul de componente sanguine. Proprietăţi: Materiale de bază ale plasticului – polivinilhlorid și dietilftalat; Containerul pentru transferul componentului sanguin –volum 300 ml sau 400 ml; Containerul va fi asigurat cu: a) două orificii, în partea superioara, pentru fixarea acestuia în presele de separare a dispozitivului de separare în componente sanguine; b) racorduri, în partea superioară pentru conexiunea la sistemul de transfuzie; c) fantă pe partea inferioară, pentru suspendarea containerului în suportul de transfuzie. 4) Tubulatura de prelevare a componentelor: a) cu lungimea tubulaturii de transfer nu mai mică de 40 cm; b) cu prezența codului numeric de identificare a acestora; c) asigurate cu clamă. Etichetele de fond şi marcajul - inviolabile şi rezistente la T minus 80°C şi umiditate sporită;asigurată cu cod bare pentru identificare serie/lot b) cu inscripţiile obligatorii despre tipul, volumul containerului, lot/serie, termenii de valabilitate, producătorul şi notificarea “STERIL”. Forma de ambalare: fiecare unitate ambalată separat, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, inclusiv identificare prin cod bare, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare) şi prezenţa notificărilor „DE UZ UNIC”, „STERIL”. Datele de identitate expuse pe ambalaj vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta containerului. - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM; - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - prezentarea a 5 unităţi pentru testarea tehnică, acestea fiind însoţite de certificate de calitate.
3310000-1 | 26 | Sistem închis de containere de plastic pentru recoltarea și procesarea sângelui uman donat 450/500/400, cu fitru de leucocite integrat pentru eritrocite | Sistem închis de containere de plastic pentru recoltarea și procesarea sângelui uman donat 450/500/400, cu fitru de leucocite integrat pentru eritrocite | 6: Destinaţie: pentru recoltarea şi procesarea sângelui uman donat și deleucocitarea concentratului eritrocitar. Proprietăţi: Materiale de bază ale plasticului – polivinilhlorid și dietilftalat; Container pentru colectarea sângelui cu un volum de 450 ml asigurat cu soluţie anticoagulantă cu volum de 63 ml. Containerul pentru transferul componentului sanguin (plasmă) cu un volum de 400 ml; Container pentru transferul sângelui deleucocitat și produsului finit după centrifugare concentrat eritrocitar cu un volum de 500 ml; Containerele pentru transferul componentelor sanguine, vor fi asigurate cu: a) două orificii, în partea superioara, pentru fixarea acestuia în presele de separare a dispozitivului de separare în componente sanguine; b) racorduri, în partea superioară pentru conexiunea la sistemul de transfuzie; c) fante pe părțile laterale, bine stanate și decupate, pentru fixarea tubulaturei pilot a acestuia; d) fantă pe partea inferioară, pentru suspendarea containerului în suportul de transfuzie. Soluţia anticoagulantă – va conţine citrat de natriu, fosfat, adenină şi dextroză în volum de 63ml; Etichetele de fond şi marcajul - inviolabile şi rezistente la T minus 80°C şi umiditate sporită, asugurate cu cod-bare pentru identificare serie/lor; Sistemul de recoltare a probei sanguine de laborator: a) pentru eprubetă vacum; b) dotată cu holder şi ac; c) integrat în sistemul închis şi steril al tubulaturii de recoltare; d) asigurat cu clamă. Filtru de leucocite moale, pentru sânge, integrat în tubul sistemului de transfer a sângelui total, care va asigura reţinerea leucocitelor mai mult de 99,9% şi un număr de leucocite postfiltrare nu mai mare de 1x106 într-o unitate; Tubulatura de prelevare a sângelui asigurată cu clamă. Tubulaturile de transfer a componentelor sanguine deleucocitat va conţine: a)10 segmente aliatorii și cod numeric de identificare; b) asigurat cu clamă. Tubulatura de transfer a componentului plasmatic: a ) cu lungimea tubulaturii de transfer nu mai mică de 40 cm, b) prezența codului numeric de identificare a acestora; c) asigurate cu clamă Sistemul de capisonare a acului post-donare cu utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent. Forma de ambalare: fiecare unitate ambalată separat, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, inclusiv identificare prin cod bare, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare) şi prezenţa notificărilor „DE UZ UNIC”, „STERIL”. Datele de identitate expuse pe ambalaj vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta containerului. - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM; - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - prezentarea a 5 unităţi pentru testarea tehnică, acestea fiind însoţite de certificate de calitate.
3310000-1 | 27 | Soluție aditivă pentru trombocite | Soluție aditivă pentru trombocite | 6: Destinaţie: pentru înlocuirea parţială a plasmei în timpul preparării şi stocării concentratului de trombocite obținut din straturi leuco-plachetar sau unităţi de trombocite de afereza. Proprietăţi: Containerul reprezintă: a) recipient de plastic; b) în volum de 500 ml; c) tubulatura de conexiune cu un diametru intern nu mai mic de 3 mm și exten nu mai mare de 4,5 mm; Soluţie din interiorul containerului: a) sterilă şi apirogenă; b) va conţine substanțe chimice ce vor asigura echilibru izotonic și electronic al trombocitelor c) va oferi sursă de energie d) va asigura menținerea Ph ului minimum 6,4 la T+220C la sfîrțitul perioadei de depozitare (maximum 7 zile). Etichetele de fond şi marcajul - inviolabile şi rezistente la umiditate sporită, asugurate cu cod-bare pentru identificare serie/lor. Forma de ambalare: fiecare unitate ambalată separat, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, inclusiv identificare prin cod bare, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare) şi prezenţa notificărilor „DE UZ UNIC”, „STERIL”. Datele de identitate expuse pe ambalaj vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a acestuia. - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM; - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.
3310000-1 | 28 | Set consumabile pentru colectarea trombocitelor în doza dubla de trombocite și una doză de plasmă | Set consumabile pentru colectarea trombocitelor în doza dubla de trombocite și una doză de plasmă | 6: Destinaţie: pentru colectarea trombocitelor în doza dubla de trombocite si una doza de plasma. Proprietăţile componentelor obligatorii a setului: Materiale de bază ale plasticului – polivinilhlorid și dietilftalat; Sistema de uz unic compatibilă cu aparatul de citafereză Trima Accel și AmiCORE; Ac tip 16 G, cu fisura laterală; Sistemul va fi asigurat cu port compatibil pentru adăugarea soluţiilor aditive produse de diferiţi producători. Sistemul de capisonare a acului post-donare cu utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent; Soluţie anticoagulantă: a) recipient de plastic, b) volum de 500 ml; c) sterilă, apirogenă; d) asigurat cu element ce va permite fixarea recipientului în suport; e) conţinut de citrat, dexroză. Sistemul de recoltare a probei sanguine de laborator: a) pentru eprubetă vacum; b) dotată cu holder şi ac; c) integrat în sistemul închis şi steril al tubulaturii de recoltare; d) asigurat cu clamă. Containerul pentru colectarea şi depozitarea plachetelor va fi asigurat: a) 2 la număr b) racordul, în partea superioară pentru conexiunea la sistemul de transfuzie; c) fantă pe partea inferioară, pentru suspendarea containerului în suportul de transfuzie. Containerul pentru recoltarea și depozitarea plasmei va fi asigurat: a) 1 la număr; b) volum 500 ml c) două orificii, în partea superioara, pentru fixarea acestuia în presele de separare a dispozitivului de separare în componente sanguine; d) racordul, în partea superioară pentru conexiunea la sistemul de transfuzie; e) fantă pe partea inferioară, pentru suspendarea containerului în suportul de transfuzie; Eticheta de fond şi marcajul containerelor pentru colectarea componentelor sanguine – inviolabilă, rezistentă la umiditate sporită, cu inscripţiile obligatorii despre tipul, volumul containerului, lot/serie, termenii de valabilitate, producătorul şi notificarea “STERIL”, asugurate cu cod-bare pentru identificare serie/lor. Forma de ambalare: fiecare set sau componentă a setului va fi ambalat separat, în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, inclusiv identificare prin cod bare, termeni de valabilitate, condiţii de păstrare) şi prezenţa notificărilor „DE UZ UNIC”, „STERIL”. Datele de identitate expuse pe ambalaj vor coincide în mod obligator cu cele de pe fiecare set sau componentă a acestuia. - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM; - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;
3310000-1 | 29 | Autocolante marcare cod/bare | Autocolante marcare cod/bare | 6: Destinaţia: pentru marcarea unităţilor de sânge/componente sanguine, eşanţioane de laborator, etc. Proprietăţi: Font standard industrial C39; Adezive la umezeală şi în procesul de centrifugare; Termorezistente la congelare: temperatura de pînă la minus 80°C şi la decongelare rapidă temperatura de pînă la plus 37°C; Uşor decupabile. Tip: pre-printate; Dimensiuni: 22 mm x 32 mm; Forma de livrare: set de minimum 12 unităţi similar pentru fiecare unitate donată. - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM; - prezentarea a 20 unităţi pentru testarea tehnică, acestea fiind însoţite de certificate de calitate.
3310000-1 | 30 | Scarificatoare | Scarificatoare | 6: Destinaţia: pentru facilitarea recoltării sângelui din falanga degetului, în scopul realizării examenului de laborator Proprietăţi: a)sterile; b) produse din oţel; c) de uz unic. Dimensiuni: lungimea scarificatorului inclusiv 3 cm şi mai mare, baza acului de puncţie pînă la1 mm, inclusiv; Forma de ambalare: fiecare scarificator ambalat separat cîte o unitate, cu inscripţiile informative privind denumirea produsului, lotul produsului, termenul de valabilitate şi prezenţa notificărilor “STERIL”, “DE UZ UNIC”. - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - prezentarea a 20 unităţi pentru testarea tehnică, acestea fiind însoţite de certificate de calitate.
3310000-1 | 31 | Tampon steril | Tampon steril | 6: Destinaţia: pentru pansamentul locului de venepuncţie și asigurarea profilaxiei infecțiilor nozocomiale. Proprietăţi: a) steril; b) pentru uz medical; c) de uz unic; d) uscat Tipul materialului: a)material nețesut - viscoză; b)capacitate sporită de reţinere a lichidelor; c)densitatea 70-90g/m.p. Dimensiuni: a)lungimea şi lăţimea pernuţei a câte 40 mm; b)grosimea pernuţei– 6 mm Forma de ambalare: fiecare tampon ambalat separat, ambalajul fiecărui tampon va include informaţia privind denumirea produsului, codul produsului (după caz), conţinutul acestuia, termenul de valabilitate şi notificarea “DE UZ EXTERN”, “DE UZ UNIC”, “STERIL. - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM / Avizul sanitar eliberat de instituția națională autorizată; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - prezentarea a 20 unităţi pentru testarea tehnică, acestea fiind însoţite de certificate de calitate.
3310000-1 | 32 | Tampon îmbibat cu soluţie dezinfectantă cu conţinut de iod | Tampon îmbibat cu soluţie dezinfectantă cu conţinut de iod | 6: Destinaţie: pentru asigurarea profilaxiei infecţiilor nozocomiale Proprietăţi: a)steril; b)pentru uz medical; c) de uz unic; d)saturat (îmbibat) în soluţie dezinfectantă cu con- Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM / Avizul sanitar eliberat de instituția națională autorizată; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - prezentarea a 20 unităţi pentru testarea tehnică, acestea fiind însoţite de certificate de calitate. ţinut de iod 10%, concentraţia iodului de 1%, uz extern. Tipul materialului: a)material nețesut - viscoză; b)capacitate sporită de reţinere a lichidelor; c)densitatea 70-90g/m.p. Dimensiuni: tip mare „LARGE” Forma de ambalare: fiecare tampon ambalat separat, ambalajul fiecărui tampon va include informaţia privind denumirea produsului, codul produsului (după caz), conţinutul acestuia, termenul de valabilitate şi notificarea “DE UZ EXTERN”, “DE UZ UNIC”, “STERIL”,” LARGE”.
3310000-1 | 33 | Tampon mare îmbibat cu alcool | Tampon mare îmbibat cu alcool | 6: Destinaţia: pentru asigurarea profilaxiei infecţiilor nozocomiale Proprietăţi: a)steril; b) pentru uz medical; c) de uz unic; d)saturat (îmbibat) cu alcool de destinaţie medicală, concentraţie de 70%, uz extern; Tipul materialului: a)material nețesut - Viscoză; b)capacitate sporită de reţinere a lichidelor; c)densitatea 70-90g/m.p. Dimensiuni: tip mare „LARGE” Forma de ambalare: fiecare tampon ambalat separat, ambalajul fiecărui tampon va include informaţia privind denumirea produsului, codul produsului (după caz), conţinutul acestuia, termenul de valabilitate şi notificarea “DE UZ EXTERN”, “DE UZ UNIC”, “STERIL”,” LARGE”. - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM / Avizul sanitar eliberat de instituția națională autorizată; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - prezentarea a 20 unităţi pentru testarea tehnică, acestea fiind însoţite de certificate de calitate.
3310000-1 | 34 | Lamele medicale | Lamele medicale | 6: Destinaţie: pentru realizarea sudurii sterile în producerea componentelor sanguine; Proprietăţi: Compatibil cu tehnologia existentă de conectare şi sudare sterilă a tuburilor din PVC, compatibil cu aparatul TSCD II sau CompoDock; Forma de ambalare: set cu număr de suduri, în total cantitate suficientă pentru numărul de suduri, livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare) şi prezenţa notificărilor “STERIL”, “DE UZ UNIC”. - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM; - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.
3310000-1 | 35 | Mănuşi | Mănuşi | 6: Destinaţie: pentru asigurarea profilaxiei infecţiilor nozocomiale Proprietăţi: a)nesterile; b)fără pudră; c) netede; d)ambidextre; e) de unică folosinţă; f) material din latex. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - prezentarea a 5 unităţi pentru testarea tehnică, acestea fiind însoţite de certificate de calitate.
3310000-1 | 36 | Eprubetă, tip III, 8/9/10 ml | Eprubetă, tip III, 8/9/10 ml | 6: Destinaţie: pentru recolatrea sângelui destinat examinărilor de laborator. Proprietăţi: a)volum 8/9/10 ml; b) asigurată cu presiune vid; c) cu conservant tip EDTA K3; d) cu capacitate de recoltare a sângelui prin dispozitivul de fixare a eprubetei (holder) dotat cu ac. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare) şi notificările “DE UZ UNIC”, “STERIL în interior”. Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta eprubetei. - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM; - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - prezentarea a 5 unităţi pentru testarea tehnică, acestea fiind însoţite de certificate de calitate.
3310000-1 | 37 | Eprubetă, tip II, 6 ml | Eprubetă, tip II, 6 ml | 6: Destinaţie: pentru recoltarea sângelui destinat examinărilor de laborator. Proprietăţi: a)volum 6 ml; b)asigurată cu presiune vid; c) cu conservant tip EDTA K3; d)cu capacitate de recoltare a sângelui prin dispozitivul de fixare a eprubetei (holder) dotat cu ac. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare) şi notificările “DE UZ UNIC”, “STERIL în interior”. Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta eprubetei. - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM; - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - prezentarea a 5 unităţi pentru testarea tehnică, acestea fiind însoţite de certificate de calitate.
3310000-1 | 38 | Eprubetă, tip VII | Eprubetă, tip VII | 6: Destinaţie: pentru realizarea examinărilor imunohematologice, metoda în tub. Proprietăţi: dimensiuni 10mm×75mm, fără gel/soluţii de conservare şi/sau anticoagulanţi. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - prezentarea a 5 unităţi pentru testarea tehnică, acestea fiind însoţite de certificate de calitate.
3310000-1 | 39 | Reagenţi pentru examinarea produselor sanguine la prezenţa germenilor microbieni anaerobi | Reagenţi pentru examinarea produselor sanguine la prezenţa germenilor microbieni anaerobi | 6: Destinaţie: pentru examinarea produselor sanguine la prezenţa germenilor microbieni anaerobi, flacoanele utilizate pentru sânge uman donat/pacienţi netrataţi cu antibiotic. Proprietăţi: Flacoane cu mediu nutritive: a) compatibile cu tehnologia existentă; b) din sticlă; c) dimensiunilie flaconului cu lungimea 12 cm şi diametrul 3,4 cm; d) cu capac de culoare roşie; e) lipite cu o folie de plastic, cu o etichetă colorată în roşu şi gradată din 5 în 5 ml, asigurat cu cod de bare. Compoziţia mediului de cultură din flacon: a) bulion tripticază soia cu suplimente pentru organismele anaerobe; b) cu SPS (anticoagulant) în atmosfera de CO2 în nitrogen; c) reagenţi gata de utilizare, fără etape intermediare de pregătire. Sensorul colorimetric - situat în partea inferioara a flaconului. Forma de ambalare: flacoane, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM; - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - confirmarea efectuării programării mersului reacţiilor de testare şi examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea cîştigătorului.
3310000-1 | 40 | Reagenţi pentru examinarea produselor sanguine la prezenţa germenilor microbieni aerobi | Reagenţi pentru examinarea produselor sanguine la prezenţa germenilor microbieni aerobi | 6: Destinaţie: pentru examinarea produselor sanguine la prezenţa germenilor microbieni aerobi, flacoanele utilizate pentru sânge uman donat/pacienţi netrataţi cu antibiotic. Proprietăţi: Flacoane cu mediu nutritive: a) compatibile cu tehnologia existentă; b) din sticlă; c) dimensiunilie flaconului cu lungimea 12 cm şi diametrul 3,4 cm; d) cu capac de culoare albastră; e) învelite cu o folie de plastic, cu o etichetă colorată în albastru şi gradată din 5 în 5 ml, asigurat cu cod de bare; Flacoanele nu necesita aerare înainte de întroducerea în aparat; Compoziţia mediului de cultură din flacon: a) bullion tripticaza soia cu SPS (anticoagulant) în atmosfera de CO2 în aer; b)senzorul colorimetric este situat în partea inferioara a flaconului; c) reagenţi gata de utilizare, fără etape intermediare de pregătire. Forma de ambalare: flacoane, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM; - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - confirmarea efectuării programării mersului reacţiilor de testare şi examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea cîştigătorului.
3310000-1 | 41 | Flacoane, tip I, 5 ml | Flacoane, tip I, 5 ml | 6: Destinaţie: pentru ambalarea preparatelor biomedicale din sânge şi/sau a preparatelor diagnostice din sânge. Proprietăţi: Volum 5 ml, total nu mai mult de 10 ml Diametru gîtului flaconului: Exterior 19,8 ± 0,3/0,4mm; Interior 12,9 ± 2mm; Diametrul flaconului: 22,7 ± 0,6/0,8mm Înălţimea flaconului: 40,2 ± 0,9 mm; Materialul de bază – sticlă transparentă, neutră, clasa I; Rezistent la temperatura plus 180°C; Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie,valabilitate). - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM. - Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - prezentarea a 5 mostre, acestea fiind însoţite de certificate de calitate.
3310000-1 | 42 | Flacoane, tip II, 10 ml | Flacoane, tip II, 10 ml | 6: Destinaţie: pentru ambalarea preparatelor biomedicale din sînge şi/sau a preparatelor diagnostice din sînge. Proprietăţi: Volum 10 ml, total nu mai mult de 16 ml Diametrul gîtului flaconului: Exterior 19,8 ± 0,3/0,4mm; Interior 12,9 ± 2mm; Diametrul flaconului:22,7 ± 0,6/0,8mm Înălţimea flaconului: 55 ± 0,9 mm; Materialul de bază – sticlă transparentă,neutră, clasa I; Rezistent la temperatura plus 180°C; Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie,valabilitate). - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM. - Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - prezentarea a 5 mostre, acestea fiind însoţite de certificate de calitate.
3310000-1 | 43 | FlacoFlacoane, tip VI, 100 ml | Flacoane, tip VI, 100 ml | 6: Destinaţie: pentru ambalarea prepara-telor biomedicale din sînge şi/sau a preparatelor diagnostice din sînge. Proprietăţi: Volum 100 ml ± 5%. Diametrul gîtului flaconului: Exterior 34 ± 1mm; Interior 25 ± 0,2/0,5 mm; Diametrul flaconului: 50 ± 1 mm Înălţimea flaconului: 105 ± 1,2 mm; Materialul de bază – sticlă transparentă, neutră, clasa I, gradaţie pronunţată de nivel a volumului; Rezistent la temperatura plus 180°C; Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie,valabilitate). - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM. - Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - prezentarea a 5 mostre, acestea fiind însoţite de certificate de calitate.
3310000-1 | 44 | Flacoane, tip VII, 250 ml | Flacoane, tip VII, 250 ml | 6: Destinaţie: pentru ambalarea prepara-telor biomedicale din sînge şi/sau a preparatelor diagnostice din sînge. Proprietăţi: Volum 250 ml ± 5% Diametrul gîtului flaconului: Exterior 34 ± 1mm; Interior 25 ± 0,2/0,5 mm; Diametrul flaconului: 58 ± 1,2 mm Înălţimea flaconului: 160 ± 1,6 mm; Materialul de bază – sticlă transparentă, neutră, clasa I, gradaţie pronunţată de nivel a volumului; Rezistent la temperatura plus 180°C; Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie,valabilitate). - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM. - Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - prezentarea a 5 mostre, acestea fiind însoţite de certificate de calitate.
3310000-1 | 45 | Flacoane, tip VIII, 450 ml | Flacoane, tip VIII, 450 ml | 6: Destinaţie: pentru ambalarea preparatelor biomedicale din sînge şi/sau a preparatelor diagnostice din sînge. Proprietăţi: Volum 450 ml ± 5%. Diametrul gîtului flaconului: Exterior 34 ± 1mm; Interior 25 ± 0,2/0,5 mm; Diametrul flaconului: 79 ± 1,2 mm Înălţimea flaconului: 165 ± 1,6 mm; Materialul de bază: a)sticlă transparentă,neutră; b)clasa I; c)gradaţie pronunţată de nivel a volumului. Rezistent la temperatura plus 180°C; - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM. - Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - prezentarea a 5 mostre, acestea fiind însoţite de certificate de calitate.
3310000-1 | 46 | Dopuri, tip I | Dopuri, tip I | 6: Destinaţie: pentru etanşarea flacoanelor cu preparate biomedicale din sînge şi/sau preparate diagnostice din sînge. Proprietăţi: Materialul de bază: a)cauciuc siliconat, pentru destinaţie medicală; b) compatibil cu preparate biomedicale din sînge; Rezistent la temperatura plus 132°, pregătite pentru sterilizare. Dimensiunile dopului: a)diametrul interior al gitului flaconului - 12,5 mm. b)diametrul exterior al gîtului flaconului - 20,0 mm; Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie), termenii de valabilitate, condiţii de păstrare. - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM. - Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - prezentarea a 5 mostre, acestea fiind însoţite de certificate de calitate.
3310000-1 | 47 | Dopuri, tip II | Dopuri, tip II | 6: Destinaţie: pentru etanşarea flacoanelor cu preparate biomedicale din sânge în procesul de liofilizare. Proprietăţi: Materialul de bază: a)cauciuc siliconat, pentru destinaţie medicală; b)compatibil cu preparate biomedicale din sînge; Rezistent la temperatura plus 132°,pregătite pentru sterilizare. Dimensiunile dopului: a)diametrul interior al gitului flaconului - 12,9 mm. b)diametrul exterior al gîtului flaconului - 20,0 mm; Prezentă fantă pe tot diametrul dopului pe suprafaţa interioară. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie), termenii de valabilitate, condiţii de păstrare. - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM. - Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - prezentarea a 5 mostre, acestea fiind însoţite de certificate de calitate.
3310000-1 | 48 | Dopuri, tip III | Dopuri, tip III | 6: Destinaţie: pentru etanşarea flacoanelor cu preparate biomedicale din sânge şi/sau preparate diagnostice din sânge. Proprietăţi: Materialul de bază: a)cauciuc siliconat, pentru destinaţie medicală; b)compatibil cu preparate biomedicale din sînge; Rezistent la temperatura plus 132°,pregătite pentru sterilizare. Dimensiunile dopului: a)diametrul interior al gitului flaconului - 25,0 mm. b)diametrul exterior al gîtului flaconului - 34,0mm. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie), termenii de valabilitate, condiţii de păstrare. - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM. - Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - prezentarea a 5 mostre, acestea fiind însoţite de certificate de calitate.
3310000-1 | 49 | Pesar flip – off (2120), tip V | Pesar flip – off (2120), tip V | 6: Destinaţie: pentru fixarea dopurilor de cauciuc de pe gîtul flacoanelor cu preparate biomedicale din sânge. Proprietăţi: Tip –flip-off. Materialul de bază: a) componenta 1 – aluminiu; b) componenta 2 - plastic (polipropilen); Pregătite pentru sterilizare. Rezistent la temperatura plus 120±1°C. La înlăturarea capacului de plastic, pesarul de aluminiu va rămîne integru pe gîtul flaconului asigurînd sterilitatea produsului. Dimensiuni pesare: fixare dop cu diametru - 20 mm. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie). - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM. - Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - prezentarea a 5 mostre, acestea fiind însoţite de certificate de calitate.
3310000-1 | 50 | Pesar (2134), tip II | Pesar (2134), tip II | 6: Destinaţie: pentru fixarea dopurilor de cauciuc de pe gîtul flacoanelor cu preparate biomedicale din sânge. Proprietăţi: Material de bază: aluminiu; Pregătite pentru sterilizare. Dimensiuni pesare: fixare dop cu diametru 34,0 mm. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie). - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM. - Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - prezentarea a 5 mostre, acestea fiind însoţite de certificate de calitate.
3310000-1 | 51 | Сapsulă pentru suport de filtrare, tip III | Сapsulă pentru suport de filtrare, tip III | 6: Destinaţia: pentru realizarea procesului filtraţie de limpezire a soluţiilor proteice. Proprietăţi: a)capsule A1HC1,1 m2; b)garnitură plată 1/pk. c) compatibil cu tehnologia existentă. Forma de ambalare: livrate a cîte 1 (una) capsulă în ambalaj separat, pe care este necesar de a fi indicată denumirea,codul, lotul, data de producere, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM. -Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; -Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă.
3310000-1 | 52 | Prefiltru, tip I | Prefiltru, tip I | 6: Destinaţia: pentru realizarea procesului filtraţie de limpezire a preparatelor biomedicale din sînge. Proprietăţi: a) prefiltru tip – AP; b) diametrul prefiltrului – 293 mm; c) compatibil cu tehnologia existentă. Forma de ambalare: livrate în cutie ermetic închisă cu etichetă pe ambalaj, pe care este necesar de a fi indicată denumirea, codul, lotul, data de producere, valabilitatea şi condiţiile de păstrare, prezenţa notificării “DE UZ UNIC”. Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM. -Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; -Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă.
3310000-1 | 53 | Filtru, tip I | Filtru, tip I | 6: Destinaţia: pentru realizarea procesului filtraţie de limpezire a preparatelor biomedicale din sînge. Proprietăţi: a) filtru tip – 0,65µm DAWP; b) diametrul filtrului – 293 mm; c) compatibil cu tehnologia existentă. Forma de ambalare: livrate în cutie ermetic închisă cu etichetă pe ambalaj, pe care este necesar de a fi indicată denumirea, codul, lotul, data de producere, valabilitatea şi condiţiile de păstrare, prezenţa notificării “DE UZ UNIC”. Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM. -Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; -Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă.
3310000-1 | 54 | Filtru, tip III | Filtru, tip III | 6: Destinaţia: pentru realizarea procesului de filtraţie sterilă a preparatelor biomedicale din sînge. Proprietăţi: a) filtru cu membrană Durapor; b) tip – 0,22µm GVWP; c) diametrul – 293 mm; d) compatibil cu tehnologia existentă. Forma de ambalare: livrate în cutie ermetic închisă cu etichetă pe ambalaj, pe care este necesar de a fi indicată denumirea,codul, lotul, data de producere, valabilitatea şi condiţiile de păstrare, prezenţa notificării “DE UZ UNIC”. Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM. -Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; -Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă.
3310000-1 | 55 | Filtru pentru ultrapurificare a apei, tip I | Filtru pentru ultrapurificare a apei, tip I | 6: Destinaţia: pentru ultrapurificare a apei conform tehnologiei existente. Proprietăţi: Compatibil cu sistemul Super Q; Ion-Ex Polishing Cartridge 55cm (22"0); Număr de catalog - CMPB02202. Forma de ambalare: livrate în cutie a cîte 1 sau 2 bucatăți. Cutie cu etichetă pe ambalaj, pe care este necesar de a fi indicată denumirea, codul, lotul, data de producere, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM. -Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; -Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă.
3310000-1 | 56 | Filtru pentru ultrapurificare a apei, tip II | Filtru pentru ultrapurificare a apei, tip II | 6: Destinaţia: pentru ultrapurificare a apei conform tehnologiei existente. Proprietăţi: Compatibil cu sistemul Super Q; Durapore Carridge 0.22 pm Forma de ambalare: livrate în cutie a cîte 1 sau 2 bucatăți. Cutie cu etichetă pe ambalaj, pe care este necesar de a fi indicată denumirea, codul, lotul, data de producere, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM. -Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; -Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă.

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea reactive și consumabile medicale întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2022 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Reagent monoclonal anti –A, inclusiv: | Reagent monoclonal anti –A, inclusiv: dintr-o serie de reagent monoclonal anti – A dintr-un lot A hibridomei | 3: ml; 4: 1120; 9: I tranșă martie 2022, II tranșă august 2022 | 3870.72
33100000-1 | 1 | Reagent monoclonal anti –A, inclusiv: | Reagent monoclonal anti –A, inclusiv: - din altă serie de reagent monoclonal anti-A a altui lot a hibridomei | 3: ml; 4: 1120; 9: I tranșă martie 2022, II tranșă august 2022 | 4112.64
33100000-1 | 2 | Reagent monoclonal anti –B, inclusiv: dintr-o serie de reagent monoclonal anti – B dintr-un lot a hibridomei | Reagent monoclonal anti –B, inclusiv: dintr-o serie de reagent monoclonal anti – B dintr-un lot a hibridomei | 3: ml; 4: 1120; 9: I tranșă martie 2022, II tranșă august 2022 | 3870.72
33100000-1 | 2 | Reagent monoclonal anti –B, inclusiv: din altă serie de reagent monoclonal anti-B a altui lot a hibridomei | Reagent monoclonal anti –B, inclusiv: din altă serie de reagent monoclonal anti-B a altui lot a hibridomei | 3: ml; 4: 1120; 9: I tranșă martie 2022, II tranșă august 2022 | 3870.72
33100000-1 | 3 | Reagent monoclonal anti – AB |  | 3: ml; 4: 1520; 9: I tranșă martie 2022, II tranșă august 2022 | 8372.16
33100000-1 | 4 | Reagent monoclonal anti - D IgM | Reagent monoclonal anti - D IgM | 3: ml; 4: 1660; 9: I tranșă martie 2022, II tranșă august 2022 | 9179.136
33100000-1 | 5 | Reagent monoclonal anti - D (IgM+IgG) | Reagent monoclonal anti - D (IgM+IgG) | 3: ml; 4: 1760; 9: I tranșă martie 2022, II tranșă august 2022 | 9732.09
33100000-1 | 6 | Reagent monoclona anti-Kell | Reagent monoclona anti-Kell | 3: ml; 4: 1510; 9: I tranșă martie 2022, II tranșă august 2022 | 66536.64
33100000-1 | 7 | Reagent monoclona anti-k | Reagent monoclona anti-k | 3: ml; 4: 80; 9: I tranșă martie 2022, | 17280
33100000-1 | 8 | Reagent monoclonal anti-C | Reagent monoclonal anti-C | 3: ml; 4: 240; 9: I tranșă martie 2022, II tranșă august 2022 | 15863.04
33100000-1 | 9 | Reagent monoclonal anti-c | Reagent monoclonal anti-c | 3: ml; 4: 80; 9: I tranșă martie 2022, | 5287.68
33100000-1 | 10 | Reagent monoclonal anti-E | Reagent monoclonal anti-E | 3: ml; 4: 360; 9: I tranșă martie 2022, II tranșă august 2022 | 16212.96
33100000-1 | 11 | Reagent monoclonal anti-e | Reagent monoclonal anti-e | 3: ml; 4: 80; 9: I tranșă martie 2022, | 5287.68
33100000-1 | 12 | Reagent monoclonal anti Fya | Reagent monoclonal anti Fya | 3: ml; 4: 80; 9: I tranșă martie 2022, | 12528
33100000-1 | 13 | Reagent monoclonal anti Fyb | Reagent monoclonal anti Fyb | 3: ml; 4: 80; 9: I tranșă martie 2022, | 14256
33100000-1 | 14 | Reagent monoclonal anti Jka Reagent monoclonal anti Jka |  | 3: ml; 4: 80; 9: I tranșă martie 2022, | 17712
33100000-1 | 15 | Reagent monoclonal anti Jkb | Reagent monoclonal anti Jkb | 3: ml; 4: 80; 9: I tranșă martie 2022, | 17280
33100000-1 | 16 | Reagent monoclonal anti S | Reagent monoclonal anti S | 3: ml; 4: 80; 9: I tranșă martie 2022, | 17280
33100000-1 | 17 | Reagent monoclonal anti s | Reagent monoclonal anti s | 3: ml; 4: 80; 9: I tranșă martie 2022, | 18144
33100000-1 | 18 | Ser antiglobulinic polispecific | Ser antiglobulinic polispecific | 3: ml; 4: 3800; 9: I tranșă martie 2022, II tranșă august 2022 | 23392.8
33100000-1 | 19 | Pool eritrocite test standard | Pool eritrocite test standard | 3: ml; 4: 1130; 9: Lunar pe parcursul anului 2022 | 225774
33100000-1 | 20 | Panel eritrocitar din 3 celule - test | Panel eritrocitar din 3 celule - test | 3: set; 4: 36; 9: Lunar pe parcursul anului 2022 | 209640.96
33100000-1 | 21 | Panel eritrocitar din 10 celule - test | Panel eritrocitar din 10 celule - test | 3: set; 4: 12; 9: Lunar pe parcursul anului 2022 | 84240
33100000-1 | 22 | IgG - celule acoperite | IgG - celule acoperite | 3: ml; 4: 2680; 9: Lunar pe parcursul anului 2022 | 228657.6
33100000-1 | 23 | Set consumabile pentru realizarea plasmaferezei | Set consumabile pentru realizarea plasmaferezei | 3: set; 4: 15000; 9: I tranșă- Februarie, II tranșă- Aprilie, III tranșă- iunie, IV tranșă IctImbrie 2022 | 2690820
33100000-1 | 24 | Sistem închis de containere de plastic pentru recoltarea și procesarea sângelui uman donat, tip „sus - jos” 450/400/400 ml cu separarea stratului leuco-trombocitar şi componente sanguine şi soluţie aditivă pentru eritrocite | Sistem închis de containere de plastic pentru recoltarea și procesarea sângelui uman donat, tip „sus - jos” 450/400/400 ml cu separarea stratului leuco-trombocitar şi componente sanguine şi soluţie aditivă pentru eritrocite | 3: buc; 4: 48200; 9: I tranșă- Februarie, II tranșă- Aprilie, III tranșă- iunie, IV tranșă IctImbrie 2022 | 3288782.4
33100000-1 | 25 | Sistem închis de container de plastic pentru transferul componentelor sanguine 300 ml sau 400 ml | Sistem închis de container de plastic pentru transferul componentelor sanguine 300 ml sau 400 ml | 3: buc; 4: 16000; 9: I tranșă- Februarie, II tranșă- Aprilie, III tranșă- iunie, IV tranșă IctImbrie 2022 | 251712
33100000-1 | 26 | Sistem închis de containere de plastic pentru recoltarea și procesarea sângelui uman donat 450/500/400, cu fitru de leucocite integrat pentru eritrocite | Sistem închis de containere de plastic pentru recoltarea și procesarea sângelui uman donat 450/500/400, cu fitru de leucocite integrat pentru eritrocite | 3: buc; 4: 2100; 9: I tranșă- martie, II tranșă- iunie, III tranșă- septembrie 2022 | 296352
33100000-1 | 27 | Soluție aditivă pentru trombocite | Soluție aditivă pentru trombocite | 3: fl; 4: 1250; 9: I tranșă- mai, II tranșă- septembrie 2022 | 359100
33100000-1 | 28 | Set consumabile pentru colectarea trombocitelor în doza dubla de trombocite și una doză de plasmă | Set consumabile pentru colectarea trombocitelor în doza dubla de trombocite și una doză de plasmă | 3: set; 4: 1200; 9: I tranșă- mai, II tranșă- septembrie 2022 | 4893120
33100000-1 | 29 | Autocolante marcare cod/bare | Autocolante marcare cod/bare | 3: set; 4: 70000; 9: I tranșă martie 2022, | 245490
33100000-1 | 30 | Scarificatoare | Scarificatoare | 3: buc; 4: 67000; 9: I tranșă martie, II tranșă septembrie 2022 | 8361.6
33100000-1 | 31 | Tampon steril | Tampon steril | 3: buc; 4: 70000; 9: I tranșă februarie, II tranșă- iunie 2022 | 112644
33100000-1 | 32 | Tampon îmbibat cu soluţie dezinfectantă cu conţinut de iod | Tampon îmbibat cu soluţie dezinfectantă cu conţinut de iod | 3: buc; 4: 123500; 9: I tranșă februarie, II tranșă- iunie 2022 | 102035.7
33100000-1 | 33 | Tampon mare îmbibat cu alcool | Tampon mare îmbibat cu alcool | 3: buc; 4: 214000; 9: I tranșă februarie, II tranșă- iunie 2022 | 15716.16
33100000-1 | 34 | Lamele medicale | Lamele medicale | 3: sud; 4: 20000; 9: I tranșă februarie, II tranșă- iunie 2022 | 1320000
33100000-1 | 35 | Mănuşi | Mănuşi | 3: buc; 4: 280000; 9: I tranșă februarie, II tranșă aprilie, III transșă iunie, IV tranșă octombrie | 500640
33100000-1 | 36 | Eprubetă, tip III, 8/9/10 ml | Eprubetă, tip III, 8/9/10 ml | 3: buc; 4: 70000; 9: I tranșă februarie, II tranșă- iunie 2022 | 121100
33100000-1 | 37 | Eprubetă, tip II, 6 ml | Eprubetă, tip II, 6 ml | 3: buc; 4: 33800; 9: I tranșă februarie, II tranșă- iunie 2022 | 39343.2
33100000-1 | 38 | Eprubetă, tip VII | Eprubetă, tip VII | 3: buc; 4: 52000; 9: I tranșă aprilie, II tranșă august 2022 | 7711.2
33100000-1 | 39 | Reagenţi pentru examinarea produselor sanguine la prezenţa germenilor microbieni anaerobi | Reagenţi pentru examinarea produselor sanguine la prezenţa germenilor microbieni anaerobi | 3: fl; 4: 4000; 9: I tranșă- Februarie, II tranșă- Aprilie, III tranșă- iunie, IV tranșă octombrie 2022 | 513216
33100000-1 | 40 | Reagenţi pentru examinarea produselor sanguine la prezenţa germenilor microbieni aerobi | Reagenţi pentru examinarea produselor sanguine la prezenţa germenilor microbieni aerobi | 3: fl; 4: 4000; 9: I tranșă- Februarie, II tranșă- Aprilie, III tranșă- iunie, IV tranșă octombrie 2022 | 513216
33100000-1 | 41 | Flacoane, tip I, 5 ml | Flacoane, tip I, 5 ml | 3: buc; 4: 3000; 9: I tranșă- Februarie 2022 | 25182
33100000-1 | 42 | Flacoane, tip II, 10 ml | Flacoane, tip II, 10 ml | 3: buc; 4: 24000; 9: I tranșă- Februarie 2022 | 31680
33100000-1 | 43 | FlacoFlacoane, tip VI, 100 ml | Flacoane, tip VI, 100 ml | 3: buc; 4: 6550; 9: I tranșă- Februarie 2022 | 20305
33100000-1 | 44 | Flacoane, tip VII, 250 ml | Flacoane, tip VII, 250 ml | 3: buc; 4: 5000; 9: I tranșă- Februarie 2022 | 20000
33100000-1 | 45 | Flacoane, tip VIII, 450 ml | Flacoane, tip VIII, 450 ml | 3: buc; 4: 5500; 9: I tranșă- Februarie 2022 | 26125
33100000-1 | 46 | Dopuri, tip I | Dopuri, tip I | 3: buc; 4: 52500; 9: I tranșă- Februarie 2022 | 23310
33100000-1 | 47 | Dopuri, tip II | Dopuri, tip II | 3: buc; 4: 10000; 9: I tranșă- Februarie 2022 | 5000
33100000-1 | 48 | Dopuri, tip III | Dopuri, tip III | 3: buc; 4: 15000; 9: I tranșă- Februarie 2022 | 28500
33100000-1 | 49 | Pesar flip – off (2120), tip V | Pesar flip – off (2120), tip V | 3: buc; 4: 64000; 9: I tranșă- Februarie 2022 | 26880
33100000-1 | 50 | Pesar (2134), tip II | Pesar (2134), tip II | 3: buc; 4: 22400; 9: I tranșă- Februarie 2022 | 26880
33100000-1 | 51 | Сapsulă pentru suport de filtrare, tip III | Сapsulă pentru suport de filtrare, tip III | 3: buc; 4: 10; 9: I tranșă- aprilie 2022 | 95293.4
33100000-1 | 52 | Prefiltru, tip I | Prefiltru, tip I | 3: buc; 4: 250; 9: I tranșă- aprilie 2022 | 43500
33100000-1 | 53 | Filtru, tip I | Filtru, tip I | 3: buc; 4: 250; 9: I tranșă- aprilie 2022 | 58500
33100000-1 | 54 | Filtru, tip III | Filtru, tip III | 3: buc; 4: 250; 9: I tranșă- aprilie 2022 | 110682.5
33100000-1 | 55 | Filtru pentru ultrapurificare a apei, tip I | Filtru pentru ultrapurificare a apei, tip I | 3: buc; 4: 4; 9: I tranșă- aprilie 2022 | 67200
33100000-1 | 56 | Filtru pentru ultrapurificare a apei, tip II | Filtru pentru ultrapurificare a apei, tip II | 3: buc; 4: 2; 9: I tranșă- aprilie 2022 | 36000
16962779.706

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________