APROBAT:

Directorul IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.1

_________________________CRASIUC Iurie

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea  Dispozitivelor medicale conform necestăților IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr. 1 pentru anul 2019
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție Licitație Publică
(tipul procedurii de achiziție)

# Cod CPV: 33100000-1

- Denumirea autorității contractante: I.M.S.P. Spitalul Clinic Municipal Nr.1

- IDNO:  1003600152673

- Adresa: mun. Chisinău , str. Melestiu, 20

- Numărul de telefon/fax: 022 35 47 90

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:www.scm1@ms.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):  institutie publică municipală

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. ord. | Denumirea dispozitivului medical | Cantit. | Caracteristicile tehnice obligatorii |
| --- | --- | --- | --- |
| Dispozitivele medicale necesare Secției Anatomia patologică |  |  |  |
| 1 | Procesor automat de țesuturi | 1 unitate | Configurația Amplasare pe masă/podea Tip suprafață Anticorozivă Material de impregnare a probei Parafină, pentru microscopia optică Mod de procesare Cu cameră staționară Mod de umplere a camerei Prin vacuum Camera de prelucrare Volumul containerelor cu soluții și ceară Minimum 2,5 L Cantitatea probelor procesate concomitent Minimum 150-200 Etape de prelucrare Minim 16 Managementul proceselor Interfața cu utilizatorul Ecran, touchscreen Posibilitate de control al timpului de prelucrare Da Intervalul timpului de prelucrare 0-59 ore Posibilitate de control al temperaturii soluțiilor Da, Solvenți și parafină Interval de temperatură a parafinei 45-70 °C Managementul deșeurilor Automat Sistem de evacuare a vaporilor chimici Mod de evacuare a vaporilor chimici Fără conexiune la sistem de ventilare, cu filtru Tip filtru Din cărbune Sursa de alimentare Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz Cablu de alimentare Tip Schuko UPS sau sursă de alimentare integrată Minimum 1 oră de funcționare Consumabile și accesorii Filtre de cărbune 6 buc. Coș pentru încarcarea probelor de țesut 2 buc Soluție Formalin 4% 7,5 litri Xilen/sau fără Xilen 45 litri Etanol 96,6 – 100 % 37 litri Parafină solidă 15 kg Cerințe față de producător și furnizor Garanție Minimum 3 ani Certificate CE certificat european Standarte ISO 9001, ISO 13485 Logistică Manuale de utilizare Da, în limba română sau rusă Manual de service Da, engleză Transportare la locul necesar Da Instalare Da Testare Da Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces Deservire în perioada de garanție Da |
|  | Prețul estimativ |  | 520 000,00 MDL |
| 2 | Sistem de impregnare (incluzionare) în parafină | 2 unitate | Amplasare Pe masă Mod de operare Manual Tip suprafață Anticorozivă Material de impregnare a probei Parafină Construcția dispozitivului Modular Sistemul de parafinare Rezervor de parafină Minimum 4 litri, cu ajustare a temperaturii Interval de temperatură a rezervorului de parafină 50 – 70 °C Compartiment de depozitare a matricilor Da, cu ajustare a temperaturii Interval de temperatură a compartimentului pentru matrici 50 – 70 °C Compartiment de depozitare a casetelor cu țesut Da, cu ajustare a temperaturii Interval de temperatură a compartimentului pentru caste cu țesut 50 – 70 °C Suprafața de lucru Încălzită Zonă de răcire a matricei Da Sursă de lumină Da, integrată în dispensor Mod de turnare Cu pedală/buton funcțional comode Ajustarea fluxului de parafină Da Interfața cu utilizator Ecran Sistemul de răcire a blocurilor de parafină Modalitate de răcire Automat sau ajustat de utilizator Suprafața efectivă Pentru minimum 60 blocuri Temperatura minimă de răcire Maximum -6 °C Funcționalități speciale Setarea timpului de lucru Da Setarea temperaturii Da, pentru rezervorul de parafină, zona caldă a dispensorului, zona de răcire a blocurilor, compartimentul de depozitare a casetelor cu țesut, compartimentul de depozitare a matricilor Posibilitate de conectare a pencetelor încălzite electric Da Sursa de alimentare Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz Cablu de alimentare Tip Schuko UPS Minimum o oră de funcționare Accesorii și consumabile Parafină în granule 15 kg Pencetă încălzită electric 1 buc Pencete din metal 3 buc Matrice din oțel inoxidabil para free, adîncime de 11-14 mm, dimensiuni laterale 22 x 22 mm ± 2 mm 20 buc Matrice din oțel inoxidabil para free, adîncime de 11-14 mm, dimensiuni laterale 32 x 25 mm ± 2 mm 10 buc Matrice din oțel inoxidabil para free, adîncime de 11-14 mm, dimensiuni laterale 38 x 25 mm ± 2 mm 20 buc Pedală de comandă 1 buc Rezervor pentru evacuarea reziduurilor de parafină din sistem 1 buc Cerințe față de producător și furnizor Garanție Minimum 5 ani Certificate CE certificat european Standarte ISO 9001, ISO 13485 Logistică Manuale de utilizare Da, în limba română sau rusă Manual de service Da, engleză Transportare la locul necesar Da Instalare Da Testare Da Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces |
|  | Prețul estimativ |  | 250 ,000,00 MDL |
| 3 | Colorator de lamele | 1 unitate | Configurația Amplasare pe masă Tip suprafață Anticorozivă Mecanismul de translație a suportului cu lamele Sistem cu transfer robotic Sistemul de colorare Numărul de containere Minim 40 containere Volumul containerului Minim 310 ml Numărul de lamele pe rack Minim 20 de lamele Capacitate totală de colorare pe oră Minim 280 de lamele Uscător de lamele integrat Da Managementul proceselor Posibilitate de modificare a programelor de colorare Da Numărul de programe de colorare concomitent Minimum 10 programe Posibilitate de întrerupere manuală a procesului de colorare Da Funcție de eficientizare a proceselor Da Interfața cu utilizatorul Ecran tactil încorporat Funcționalități speciale Sistem de filtrare a vaporilor toxici Prin filtru de cărbune Existența unui sistem automat de montare a lamelelor pe lamă compatibil Da Sursa de alimentare Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz Cablu de alimentare Tip Schuko Consumabile și accesorii Rack pentru lame (26x76 mm ) de multiplă utilizare 10 bucăți Chit de conectare la sursa de apă Da Chit de conectare la sursa de canalizare Da Cerințe față de producător și furnizor Garanție Minimum 3 ani Certificate CE certificat european Standarte ISO 9001, ISO 13485 Logistică Manuale de utilizare Da, în limba română sau rusă Manual de service Da, engleză Transportare la locul necesar Da Instalare Da Testare Da Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces Deservire în perioada de garanție Da |
|  | Prețul estimativ |  | 495 000,00 MDL |
| 4 | Microtom de precizie ti ”rotație” inclusiv accesorii și consumabile | 1 unitate | Modul de operare Manual Tip suprafață Anticorozivă Material de impregnare a probei Parafină Greutatea Maximum 30 kg Sistemul de tăiere Grosimea feliei tăiate 0,5 – 60 µm Acuratețea de tăiere a feliei 0,5 – 2 µm / Maximum 0,5 µm; 2 – 10 µm / Maximum 1 µm; 10 – 20 µm / Maximum 2 µm; 20 – 60 µm / Maximum 5 µm. Excursia frontală maximă a sistemului de tăiere Minimum 25 mm Dimensiunile maxime ale probei Minimum 45 x50 mm Funcționalități speciale Retracția probei în procesul de tăiere Da Sistem de oprire sau de alarmare la finalizarea tăierii probei Da Blocarea roții de acțiune Da Posibilitate de modificare a unghiului de tăiere a cuțitului Da Accesorii și consumabile Lame de unică utilizare de profil îngust din oțel inoxidabil cu unghiul lamei de 35° (pentru țesut moale) 1000 buc Lame de unică utilizare de profil lat din oțel inoxidabil cu unghiul lamei de 35° (pentru țesut dur) 400 buc Suport pentru cuțit de profil îngust 1 buc Suport pentru cuțit de profil lat 1 buc Husă de protecție 1 buc Ulei pentru lubrifierea angrenajelor 200 ml Cerințe față de producător și furnizor Garanție Minimum 5 ani Certificate CE certificat european Standarte ISO 9001, ISO 13485 Logistică Manuale de utilizare Da, în limba română sau rusă Manual de service Da, engleză Transportare la locul necesar Da Instalare Da Testare Da Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces |
|  | Prețul estimativ |  | 250 000,00 MDL |
| 5 | Microscoape pentru examinări în histopatologie | 3 unități | Ocular Tipul ocularului Binocular Amplificare ocular Minimum 10x Număr de cîmp al ocularului Minimum 22 Tip ocular Cu ajustare dioptrică Compensare ametropie De la +5 la -5 Distanța interpupilară Ajustabilă Distanța interpupilară 45 -75 Interval unghi de înclinare a tubului de observare 30- 45˚ Turelă rotativă și obiective Număr de obiective minim incluse 5 Tip obiectiv Plan Acromat Obiectiv necesar 4x Numărul aperturii Minimum 0,1 Distanța de lucru Minimum 18 Obiectiv necesar 10x Numărul aperturii Minimum 0,25 Distanța de lucru Minimum 10,5 Obiectiv necesar 20x Numărul aperturii Minimum 0,4 Distanța de lucru Minimum 0,92 Obiectiv necesar 40x Numărul aperturii Minimum 0,65 Distanța de lucru Minimum 0,36 Obiectiv necesar 60x/100x draft Numărul aperturii Minimum 0,7 Distanța de lucru Minimum 0,2 Număr de cîmp Minimum 22 Butoane de reglaj Axe de reglare a suportului X, Y, Z Mod de acționare a suportului Rapidă și fină Treaptă de reglare fină a focusării Maximum 1 µm Iluminator Sursă de lumină LED Durata de viață a sursei de lumină Minimum 50000 ore Mod iluminare Prin transmitere (din partea inferioară a suportului) Ajustare luminozitate Da Platformă de lucru Cu cleme de fixare Da O clemă mobilă Da Diafragmă și condensor Tip condensor Acromatic și aplanatic Tip diafragmă Cu diametru ajustabil Interval de ajustare a diafragmei Pentru intervalul 4x-100x Accesorii Husă de protecție 1 bucată Sursă de alimentare Tensiune de alimentare 220V, 50 Hz Tip fir de alimentare Shuko Standarte și certificate Certificat CE ( Certificat european) Standard ISO 9001:2015 Standart de calitate a dispozitivelor ISO 13485:2016 Standart de calitate a dispozitivelor medicale Instruire Training pentru utilizatori Da Module necesare: Prezentare generală, pregătire de lucru, operarea cu dispozitivul, întreținere și dezinfectare Training pentru personal tehnic Da Module necesare: Modul de efectuare a mentenanței periodice, modul de testare a funcționalității Documentație Manualul de utilizare română sau rusă Manualul de utilizare engleză Manualul de service engleză Logistică Transportare la adresa solicitată Da Instalare Da Testare Da Garanție Perioada de garanție Minim 4 ani Efectuarea mentenanței în perioada de garanție de către furnizor Conform recomandărilor producătorului |
|  | Prețul estimativ |  | 250 000,00 |
| 6 | Microscop trinocular integrat/incorporat cu camera digitală rezoluție înaltă | 1 unitate | Locul amplasării Secție de morfopatologie Parametrii tehnici Ocular Tipul ocularului Binocular sau trinocular în caz de montare a camerei în top Amplificare ocular Minimum 10x Număr de cîmp a ocularului Minimum 25 Tip ocular Cu ajustare dioptrică Compensare ametropie De la +5 la -5 Distanța interpupilară Ajustabilă Distanța interpupilară 45 -75 Interval unghi de înclinare a tubului de observare 30- 45˚ Turelă rotativă și obiective Număr de obiective minim incluse 5 Tip obiectiv Plan Fluorit Obiectiv necesar 4x Numărul aperturii a obiectivului 4x Minimum 0,13 Distanța de lucru a obiectivului 4x Minimum 17 Obiectiv necesar 10x Numărul aperturii a obiectivului 10x Minimum 0,3 Distanța de lucru a obiectivului 10x Minimum 11 Obiectiv necesar 20x Numărul aperturii a obiectivului 20x Minimum 0,3 Distanța de lucru a obiectivului 20x Minimum 2,1 Obiectiv necesar 40x Numărul aperturii a obiectivului 40 x Minimum 0,75 Distanța de lucru a obiectivului 40x Minimum 0,2 Obiectiv necesar 60x Numărul aperturii a obiectivului 60x/100 draft Minimum 0,85 Distanța de lucru a obiectivului 60x Minimum 0,2 Număr de cîmp a obiectivelor Minimum 25 Butoane de reglaj Axe de reglare a suportului Mod de acționare a suportului Rapidă și fină Treaptă de reglare fină a focusării Maximum 1 µm Iluminator Sursă de lumină LED Mod iluminare Prin transmitere (din partea inferioară a suportului) Ajustare luminozitate Da Durata de viață a sursei de lumină Minimum 50000 ore Platformă de lucru Cu cleme de fixare Da O clemă mobilă Da Diafragmă și condensor Tip condensor Acromatic și aplanatic Tip diafragmă Cu diametru ajustabil Interval de ajustare a diafragmei Pentru intervalul 4x- 100x Sistem de achiziționare a imaginilor Cameră video Digitală Modul de montare Integrată în carcasă sau montată top Tehnologia camerei CCD Calitatea imaginei furnizate Minimum Full HD Frecvența maximă de citire a imaginilor Minimum 30 fps Dimensiunea pixelului Minimum 3,4 µm Lungimea cuvîntului de codificare a imaginei Minimum 12 bits Modul de conectare la calculator USB 3.0 sau Cablu FireWire 800 Sursă de alimentare Tensiune de alimentare 220V, 50 Hz Tip fir de alimentare Shuko Accesorii Chit de conectare a camerei pe microscop 1 bucată Chit de conectare a camerei video la calculator 1 bucată Husă de protecție 1 bucată Standarte și certificate Certificat CE ( Certificat european) Standard ISO 9001:2015 Standart de calitate a dispozitivelor ISO 13485:2016 Standart de calitate a dispozitivelor medicale Instruire Training pentru utilizatori Da Module necesare: Prezentare generală, pregătire de lucru, operarea cu dispozitivul, întreținere și dezinfectare Training pentru personal tehnic Da Module necesare: Modul de efectuare a mentenanței periodice, modul de testare a funcționalității Documentație Manualul de utilizare română sau rusă Manualul de utilizare engleză Manualul de service engleză Logistică Transportare la adresa solicitată Da Instalare Da Testare Da Garanție Perioada de garanție Minim 4 ani Efectuarea mentenanței în perioada de garanție de către furnizor Conform recomandărilor producătorului Instruire Instruire pentru utilizatori Da Module necesare în instruirea pentru utilizatori Prezentare generală, pregătire de lucru, operarea cu dispozitivul, întreținere și dezinfectare Training pentru personal tehnic Da Module necesare în instruirea pentru personal tehnic Modul de efectuare a mentenanței periodice, modul de testare a funcționalității |
|  | Prețul estimativ |  | 150 000,00 MDL |
|  | Total Dispozitive medicale necesare Secției Anatomia patologică |  | 1 915 000,00 |
| Dispozitivul medical necesar pentru Laboratorul Clinico-Biochimic |  |  |  |
| 7 | Analizator biochimic automat | 1 unitate | Cerinţele electrice ale sistemului: Toate componentele echipamentului electric se vor conecta la priză prin fişă de reţea de tip F “Schuko” Electricitate: 220 Volţi monofazic Frecvenţa 50 Hertz Condiţiile fizice şi de mediu: Temperatura mediului min -20 max +40oC Umiditatea 30-100% Variaţia tensiunii de reţea: Echipamentul trebuie să funcţioneze satisfăcător de la -12.5% la +8% din tensiunea nominală a reţelei de 220 Volţi. Echipamentul nu trebuie să fie distrus la variaţii de -21% pînă la +12.5% din tensiunea nominală a reţelei de 220 Volţi. Interferenţa electromagnetică (EMI) Perormanța dispozitivului nu trebuie să fie afectată de EMI radiată sau indusă de liniile de alimentare ale altor dispozitive Calitatea construcţiei Echipamentul nu trebuie să aibă margini ascuțite Toate componentele echipamentului trebuie bine fixate Echipamentul trebuie să fie sigur și să asigure o protecție adecvată contra părților în mișcare și a părților aflate sub tensiune electrică Toate componentele echipamentului trebuie să fie bine fixate. Echipamentul trebuie să fie sigur şi să asigure o protecţie adecvată contra părţilor în mişcare şi a părţilor aflate sub tensiune electrică Echipamentul trebuie să fie construit din materiale durabile şi să reziste la utilizare şi curăţire tipică. Întrerupătoarele, butoanele și alte componente de comandă trebuie să fie proiectate pentru o utilizare intensivă Terminalele mecanice, electrice și pneumatice precum și conectoarele, jacurile, articulațiile trebuie proiectate astfel încît să prevină pătrunderea lichidelor, conectarea incorectă și folosirea inadecvată a conectoarelor Conexiunile trebuie să fie sigure și să reziste la deconectări accidentale și după caz să mențină sterilitatea Etichetarea: Tot echipamentul furnizat va purta marcajul CE. Etichetele şi marcajele trebuie să fie clare şi lizibile. Etichetele şi marcajele trebuie să fi suficient de durabile încît să reziste la curăţarea de rutină şi uzura normală Legenda adecvată de avertizări trebuie să fie plasată pe dispozitiv. Cerințe Specifice: Certificat CE,ISO 9001 Tip „bench top” Greutate Compartiment reactive/probe Posibilitatea de procesare nu mai putin de 70 seruri concomitent Sistem de racire al reactivelor Nu mai sus de 15°C Teste/oră Nu mai puţin de 220 teste /oră Tip probe analizate Plazma Urina Ser Compartiment reactive Posibilitatea de utilizare - nu mai puţin de 50 de reactivi plasaţi concomitent . Compartiment preparare/dozare Dozare reactiv: 10÷440 mcL ,cu pas 0.126mcL Dozare ser: 3÷40 mcL;cu pas 0.126 mcL Viteza de dispensare : nu mai putin de 880 mcl/sec Compartiment de reacţie/citire al probelor Rotor cu 100-120 de cuve de unică folosinţă de reacţie/citire,volum de reacţie 200-800mcL,lungimea optică 6mm ,37°C Număr de probe se pot programa pe aparat (la o listă de lucru) Nu mai puţin de 120 seruri plasate concomitent Mecanizm de protectie Detectie verticala a obstacolului, cu oprirea analizatorului (protectia de obstructie a acului dozator) Consum de apa didtilată Mai puțin de 0,5L pe ora Analizorul nu va necesita conectare la sursa de apă externă Diluţie automată a probelor DA Autoverificare DA Marcare valori anormale DA Afişare rezultate Calculator extern Cititor al codului de bare OPTIONAL Sistem Analizator automat sistem inchis, cu procesarea testelor mono si bireagente. Ofertantul este obligat sa nu includa sistemul optional la nivel de soft in timpul exploatarii aparatului. Complet automat, acces aleatoriu, discret Exportul datelor Teste programate Da Interffaţa computer Bidirecţional , Teste difinite de utilizator DA Metode de testare Punct final Cinetic Timp fix Turbodimetrie Diferenţial Bicromatic Diferenţial cu blank de probă Teste de bază Creatinina Ureia Proteina totală Albumina Acid uric Colesterol Trigliceride Glucoza Bilirubin total şi direct Kaliu Natriu Calciu Fosfor anorganic Clor Calciu Magneziu Fier ALT AST Fosfataza alcalină Lipaza Amilaza Gama GTP Creatin Kinaza Lactat dehidrogenaza Colesterol HDL Microalbumina s.a. Tip reagent Lichid Rezultate stocate (memorate) Minimum 100 000 Întrerupere temporară a lucrului Posibilitate de a întrerupe lucru temporar datorită unor factori externi ( lipsa ser, lipsa reactiv, lipsa apa, bidon reziduri plin) Sistem optic Filtre cu gama între 340-670nm, 8 filtre,reversie optică Citire bicromatica sustinuta de orice protocol “end point”, “diff mode”, “cinetic”, “fixe time” Rezoluţie 0,0001 Abs Interval de măsurare 0÷2.5 Abs ,conversat la10mm Sursa lumină Lampă cu halogen Sistema operationala Licenţiată Windows 7 ori mai performantă Alimentare electrică 220V (50/60Hz) Calculator USB2.0; COM port (RS-232) PENTIUM 4/ 2000MHz/1Mb/800MHz RAM 1024 MB HDD 256GB 7200rpm DVD ROM+CD-RW IDE/, tastatură, mouse LCD 19 " Sistem UPS 220v ,2000VA, AVR Printer Laser A4, min 1200x600dpi,20ppm,USB Alb/negru Putere consumata Mai putin de 300VA REAGENTI: În set se va oferi reagenţii pentru un ciclu de lucru (indicaţi lista şi cantitatea) CERINȚELE PENTRU ASISTENȚĂ Piese Indicați perioada în care piesele de schimb pentru echipamentul oferit vor fi disponibile Termen de garanție:nu mai puțin de 3 ani, indifferent de distribuitorul de reagenți Service ingineri certificați de producător –Obligatoriu Autorizația producătorului pentru deservirea tehnică a utilajului oferit- Obligatoriu Întreținerea profilactică: o descriere a întreținerii profilactice necesară pentru echipamentul oferit inclusive frecvența Documente și manual: Tot echipamentul trebuie să fie livrat cu copii ale instrucțiunilor de utilizare și întreținere în limba de stat sau rusă - Obligatoriu |
|  | Prețul estimativ |  | 250 000,00 MDL |
|  | Total Dispozitive medicale necesar pentru Laboratorul Clinico-Biochimic |  | 250 000,00 |
| Dispozitive medicale pentru Blocul operator chirurgical ginecologic |  |  |  |
| 8 | Electrodermatom | 1 unitate | Modul de alimentare: - Tensiunea de alimentare de intrare 220V, 50 Hz - Protecția la scurtcircuit, supratensiune - Protecție la suprasarcină - Buton de pornire/oprire Caracteristicile tehnice dermatom: - Autoclavabil - Buton de ajustare viteză taiere, cu blocare de siguranță - Posibilitatea de ajustare a lățimii - Grosimea lamboului prelevant 0,1-1,0 mm - Lățimea lamboului prelevat 40 mm-100 mm - Mod de funcționare: oscilatoriu Accesorii și consumabile: - Lame de schimb, oțel inoxidabil, 10 buc - Container specializat pentru sterilității, 1 buc - Cos pentru plasarea dispozitivului pentru spălare și dezinfectare cu capac, 1 buc. |
|  | Total: |  | 200 000,00 MDL |
| 9 | Insuflator CO2 | 1 unitate | Debit de insuflare- 20-35 l Evacuare automată a fumului Circuit de evacuare fum separat față de cel de insuflare Afișarea parametrilor presetați (debit, presiune, gaz consumat) Reglare debit de insuflare Domeniu debit de insuflare de la 0,5 pînă la 35 l/min. Reglare continuă Tub de insuflare reutilizabil din cauciuc siliconic Alarmă la lipsa gazului de insuflare Taste de comandă cu protecție la umezeală Furtun de conectare la butelia de înaltă presiune Să permită alimentarea cu gaz atît de la tub de înaltă presiune direct, fără reglator, cît și de la sistemul central de gaz al spitalului, de joasă presiune |
|  | Total |  | 100 000,00 MDL |
|  | Total Dispozitive medicale pentru Blocul operator chirurgical ginecologic |  | 300 000,00 |
| Dispozitive medicale necesare pentru Serviciul neonatal-pediatric |  |  |  |
| 10 | Ventilator pulmonar neonatal cu frecvență înaltă | 1 unitate | Tip pacient: nou-născut, prematur Mobil, pe suport cu rotile Brat pentru tuburi, ajustabil Mîner de transport Umidificator activ, cu temperatură ajustabilă și măsurarea temperaturii în tubul respirator Ecran min. 15 inch, color, touch screen Parametrii de ventilare: Mod ventilare: HFO, SIMV, A/C, CPAP, PC Forma de unda flux: dreptunghiulara, descendentă Presiunea de insipartie: ≥ 80 cmH2O Timpul de inspirate: 0,1-3 s Volumul tidal: ≥ 2-300 ml Fluxul de inspiratie ≥ 30 lpm PEEP/CPAP ≥ 0-30 cmH2O Frecventa respiratorie in regimuri de ventilare convenționale ≥ 1-150 rpm Frecventa respiratorie in regim de ventilare HFO ≥ 5-16 Hz Amplitudinea HFO ≥ 0-150 cmH2O Trigger presiune Trigger volum Concentratia de oxigen 21-100 % Flush O2, ajustabil 21-100 % Alarme: Alarme vizuale si sonore Alarme cu prioritate mică, medie și înaltă Buton anulare alarmă Lipsă alimentare gaz aer, oxigen Lipsă alimentare electrică Eroare de sistem Alarme ajustabile, parametrii ventilatorii Parametrii măsurați: Presiunea inspiratorie de vîrf Presiunea medie PEEP Rata IE Frecventa respiratorie Volumul tidal Minut volum Scurgerile Complianta Concentratia O2 Vizualizare grafice: Presiune Flux Volum Presiune-volum Presiune-flux Flux-volume Conditiile de functionare: Tensiunea 220V, 50 Hz Presiuena gaz 3-4 bar Furctun cu conectori O2, Aer, tip DIN Accesorii și consumabile: Circuite respiratorii reutilizabile nou-născut, 3 buc. Cameră de umidificare reutilizabilă 2 buc. Filtre antibacteriale 50 buc. Senzor de debit 2 buc. Plamăn de test 2 buc. Cerințe generale: Termen de garanție minim 24 de luni Timp maxim de intervenție postgaranție 24 ore Certificat de la producător CE Certificat de la producător ISO 13485 Trainingul personalului medical și tehnic Instalarea și punerea în funcțiune la sediul beneficiarului de către reprezentantul autorizat al producătorului . |
|  | Total |  | 500 000,00 MDL |
| 11 | Monitor neonatal pentru monitorizarea funcțiilor vitale | 2 un. | Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale. Parametrul; Specificația. Tip pacient; Neonatal; da. Display, tip; Diagonala; ≥ 15 inch. Rezolutia; ≥ 1366 x 768. LCD, Touchscreen; da. Numărul de curbe afișate concomitent; ≥10 curbe. Parametrii afișați; ECG. Pulsul. SpO2. Fotopletismograma. Presiunea sanguină neinvaziv. Capnografia. Temperatura. Analiza automată a undei ST; Trendingul ST; da. Media în analiza segmetului ST; da. Modul ECG; Culegerea semnalului ECG prin cablu 5 electrozi; da. I, II, III, aVR, aVL, aVF, V; da. Sensivitatea; 2.5 mm/mV, 5 mm/mV, 10 mm/mV, 20 mm/mV. Viteza de afisare; 6.25mm/s, 12.5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s. Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz; ≥ 100 dB. Frecventa; 0,05-100 Hz. Impedanta de intrare; >5MΩ. Rata cardiacă; 15 - 350 bpm. Detectarea aritmiei; da. Detectarea pacemaker; da. Monitorizarea respiratiei; da. Protecție înportiva șocurilor de defibrilare; da. Modul SpO2; Diapazonul; 1 - 100%. Tehnologia; Masimo. Acuratețea la 70 - 100%; ≤ 3 %. Monitorizarea rata pulsului; 30 - 250 bpm. Monitorizarea pletismogramei; da. Modul NIBP; Diapazonul; 10 - 135 mmHg. Regim de măsurare; manual, automat. Regim automat; 1,5, 10, 15, 30, 60, 120,240,480 min.. Buton de activare/dezactivare manual a NIBP; da. Metoda de măsurare; oscilometrică. Protecție de suprapresiune la regimului de pacient neonatal; 150 mmHg. Eroarea medie de măsurare; ≤ ±5mmHg. Modul Capnografie (CO2); Modul Capnografie (CO2); da. Tehnologia; Sidestream. Diapazonul; 0 - 150 mmHg. Rata respiratorie; 2 - 150 rpm. Monitorizarea unei CO2; da. Modul Temperatura; Diapazonul; 0 - 50.0 °C. Rezoluția; 0.1 °C. Număr de senzori; 2 unit.. Protocoale de lucru preprogamate; da. Protocoale de lucru setate de utilizator; da. Memorie internă; da. Trendingul evenimentelor; da. Arhivarea datelor; da. Imprimantă; Încorporată; da. Forme de raportare; Viteza de înscriere; 12.5mm/s, 25mm/, 50mm/s. Înscriere continuă; da. Curbe imprimate; ≥ 3. Preprogramate; da. Personalizate; da. Alimentarea; Rețea electrică 220 V, 50 Hz; da. Baterie internă; da. Timp de lucru autonom a bateriei; minim 5 h. Alarma; Vizuala, sonora; da. Manjetă deconectată; da. Manjetă defect; da. Senzor SpO2 deconectat; da. Senzor SpO2 defect; da. Alarmă concentrația SpO2 scăzuta/mărită; da. Nivelul baterie scăzut; da. Alarme rata cardiacă scăzuta/mărită; da. Lipsă sursă externă de alimentare; da. Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore; da. Ajustarea nivelului de alarmă; da. Accesorii și consumabile:. Cablu ECG; cu 5 electrozi; 1 buc.. Electrozi ECG; neonatal, unică utilizare; 300 buc.. Senzor SpO2; neonatal, reutilizabil; 2 buc.. Senzor Temperatură cu fixare pe piele; neonatal, reutilizabil; 1 buc.. Senzor Temperatură rectal; neonatal, reutilizabil; 1 buc.. Manjete NIBP; neonatal Nr.1, 2, 3, 4, 5, reutilizabil (1set/5buc); 5 set.. Hîrtie termică; 10 buc.. Circuite pentru Capnografie (CO2); neonatal, unică utilizare; 10 set.. Suport pe rotile (să se indice modelul suportului); suport; da. min. 5 rotile; da. min. 2 rotile cu frînă; da. coș pentru accesorii; da. mîner pentru transportare; da. sistem de fixare a dispozitivului de suport; da. |
|  | Preț estimativ |  | 160 000,00 MDL |
| 12 | Incubator nou născuți | 6 unități | Specificația tehnică: Tipul pacientului: prematur, nou-născut Tipul incubatorului: mobil pe roți cu frînă Dulap pentru scutece și consumabile medicale integrat, min 3 buc. Ajustarea electrică a înălțimii incubatorului pe vertical Canopie rezistentă la raze UV, pentru utilizarea lămpilor de fototerapie Pereții canopiei să fie dubli pentru circulația aerului (cu efect anti-aburire) Posibilitate de deschidere a canopiei prin ridicare integrală, cu fixarea canopiei Mînere de transportare pe amblele părți Uși laterale (stinga, dreapta) de acces în interiorul canopiei min. 2 buc. Uși de acces pentru mîini min. 4 buc., cîte 2 pe ambele părți a canopiei (față, spate) Uși de acces pentru mîini cu garnitură din cauciuc detașabilă Port de acces pentru tuburi respiratorii și cabluri min. 8 buc. Manipularea poziției saltelei trendelenburg și antitrendelenburg prin comandă electronică Unghiul de ajustare trendelenburg și antitrendelenburg ≥ ± 12° Tavă pentru amplasarea casetei roentgen Pătucul nou-născutului să fie glisant pentru efectuarea investigațiilor x-ray Saltea pentru nou-născut confecționată din materiale moi, rezistente la agenții chimici Ecran intern color, LCD min. 5 inch Ecran extern color, LCD min. 10 inch Posibilitatea reglării unghiului de vizualizare a ecranului extern Ecran extern afișare: temperatura aer, concentratia SpO2, temperatura copil, concentratie oxigen, umiditate, putere încălzitor Modul de umidificare: Umidificator controlat prin microprocesor Modul de umidificare și rezervor de apă integrat Modul de umidificare detașabil (la nivel de utilizator) pentru curățare Posibilitate de ajustare a nivelului de umiditate 30 % - 90% Acurateția umidității ≤ ± 5% RH Intervalul de măsurare a umidității 15 % - 99 % Modul de control a temperaturii: Regim de control „Aer” Intervalul de temperatură în regim „Aer” 25 °C – 37 °C Funcția de temperatură > 37°C Regim de control „Temperatură Copil” Intervalul de temperatură în regim „Temperatură Copil”, 34 °C – 37 °C Min. 2 senzori de temperatură copil Acurateția de măsurare a temperaturii copil ≤ 0.2 °C Modul de oxigenare: Modul de O2 controlat prin microprocesor Control concentrație oxigen 21%-60% Măsurare concentrație oxigen 21%-99% Acurateția de măsurare ≤ 3% Min. 2 senzori de oxigen pentru control și monitorizare Modul de SpO2: Măsurare SpO2, 70-100% Acurateția SpO2, ≤ 3% Modul de supraveghere greutate: Cîntar pentru nou-născut integrat Rezoluția min.100g - 5000g Grafice: Vizualizarea graficilor umiditate, perioada 24 ore Vizualizarea graficilor temperatură, perioada 24 ore Vizualizarea graficilor oxigen, perioada 24 ore Vizualizarea graficilor greutate, perioada 24 ore Alarme: Anulare alarmă fără atingere, pentru prevenirea infecțiilor Buton dedicate anulare alarme Alarme sonore și vizuale Alarma temperatura aerului ridicată Alarma temperatura aerului scăzută Alarma temperatura pielii ridicată Alarma temperatura pielii scăzută Alarma lipsă apă în rezervor cu pictogramă pe ecran Alarma plasare incorecta umidificator Alarma defecțiune sistem Alarma defecțiune ventilator Alarmă flux aer Alarma concentratie oxigen Sursa de tensiune: Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz Consumabile și accesorii adiționale: Filtru pentru aer 10 buc. Saltea pentru nou-născuți 4 buc. Senzor de temperatură pentru copil 4 buc. Senzor SPO2 reutilizabil, nou-născut, 1 buc. Cerințe adăugătoare: Standarte și certificate Certificat CE ( Certificat european) Standard ISO 13485 Manual de utilizare Manual tehnic Transportare la adresa solicitată Instalare Testare Perioada de garanție minim 2 ani Efectuarea mentenanței în perioada de garanție de către furnizor, conform recomandărilor producătorului Instruire pentru utilizatori Instruire pentru personal tehnic |
|  | Prețul estimativ |  | 1 500 000,00 MDL |
|  | Total Dispozitive medicale necesare pentru Serviciul neonatal-pediatric |  | 2 160 000,00 MDL |
| Dispozitive medicale necesare pentru secția Fizioterapie |  |  |  |
| 13 | Dispozitiv fizioterapeutic portativ pentru magnitoterapie | 4 unități | Amplituda inducției magnetice pe suprafața de lucru a aparatului cu o formă de curent sinusoidal: - în poziția „I” a comutatorului valorii inducției magnetice - (10 ± 2,5) mT - în poziția „II” a comutatorului valorii inducției magnetice - (30 ± 7,5) mT Tensiunea rețelei electrice: 220V Frecvența: , 50 Hz Puterea de consum: max 30 VA Greutatea : max 0,9 kg Dimensiuni exterioare nu mai mari 148x114x45 mm |
|  | Prețul estimativ |  | 12 000,00 MDL |
| 14 | Unitate de fototerapie cu raze ultraviolete | 3 unități | Iradiator UV portativ Tensiunea rețelei electrice: 220V Frecvența: 50 Hz Puterea de consum: max 1000 VA Lampa- sursa de radiație: DRT – 240 sau echivalent (plus una în complet, de rezervă) Dimensiuni exterioare nu mai mare 215x120x1700 mm Greutatea: max 1,2 kg |
|  | Prețul estimativ |  | 18 000,00 MDL |
| 15 | Dispozitiv fizioterapeutic de frecvență ultraînaltă (unde scurte) | 1 unitate | Dispozitiv fizioterapeutic cu unde scurte Tensiunea rețelei electrice: 220V, 50 Hz Frecvența: 50 Hz Frecvența de funcționare: max 27 MHz Puterea : max 60 VA Ecran LED cu indicarea puterii și timpului Timpul de funcționare max 20 min, pauză max 10 min Electrozii înlocuiți: 3 perechi de diferite diametre Clasa de securitate: I, BF |
|  | Prețul estimativ |  | 30 000,00 MDL |
| 16 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru amplipuls terapie | 1 unitate | Dispozitiv de fizioterapie cu curenți de joasă și medie frecvență Forme de curenti: galvanici, diadinamici, sinusoidali modulați Ecran LED Taimer încorporat Control automat al curentului pacientului Tensiunea rețelei electrice: 220V Frecvența: 50 Hz Puterea: max 40 VA Clasa de electrosecuritate: II |
|  | Prețul estimativ |  | 20 000,00 MDL |
| 17 | Dispozitiv fizioterapeutic de inhalare | 4 unități | Prezența unui cronometru, care va oferi: oprirea automată a inhalatorului după un timp stabilit cu semnal sonor intermitent (taimer de timp încorporat) Mod de operare: continuu Dimensiunea particulelor până la 5 (80%), restul până la 20 microni Volumul camerei pulverizate: min 40 ml Temperatura aerosolului 27 ... 29˚˚ Minimum 2000 ore de funcționare Timp de funcționare continuu: min 6 ore (urmat de o pauză de 2 ore) Frecvența oscilațiilor electrice ale generatorului 2,64 ± 3% MHz Tensiunea rețelei electrice: 220V, 50 Hz Puterea : max 130 VA Clasa de electrosecuritate : Clasa I Tip B |
|  | Prețul estimativ |  | 60 000,00 MDL |
|  | Total Dispozitive medicale necesare pentru secția Fizioterapie |  | 140 000,00 |
| Dispozitive medicale necesare pentru Secția Reanimare |  |  |  |
| 18 | Monitor-analizator gaze anestezice | 1 unit | Monitor analizator gaze anestezice Color minim 800x600 Diagonala minim 15" Opțional funcționalitate touchscreen Parametri monitorizați continu: ECG (minim 3 și 5 derivații), SPO2, IBP1, IBP2, RESP/CO2 (Freezable) BIS, Parametri numerici HR, SPO2, Puls NIBP (SYS, DIA, MAP), IBP1 (SYS, DIA, MAP), IBP2 (SYS, DIA, MAP), RR, T1, T2, PPV, SVV EtCo2, FiCo2, RR, EtO2, FiO2, EtAA, FiAA, MAC BIS Aritmie Analiza automată a traseului EKG: VF, VT, RUN, AIVR, BGM, TGM, CPT, TACH, BRDY, PAUS, ASYS Analiza ST - Rezoluție 0.01 mV - Interval măsurători de la -2mv la +2mv - Alarma de la -2mv la +2mv NIBP Tensiunea arterială non-invaziv Metoda măsurare Oscillometric Mod măsurare Manual/Automat SpO2 Interval minim de măsurare 40-100% Acuratețe minim SpO2: 2% Puls Interval minim de măsurare 25-250 b/min Temperatura Interval minim de măsurare 0-50ºC Acuratețe minim: ± 0.2ºC Respirație Interval minim de măsurare 0-150 R/min Acuratețe minim: ± 0.2% sau 2 R/min IBP 2 canale Analizator gaze medicale Metoda: absorbție infraroșu Măsurători: - CO2 0 ~ 10% - O2 0 ~ 100% - ISO 0 ~ 5% - SEV 0 ~ 8% Alarme sonore și vizuale mesaje eroare, limite parametri Alimentare 200-240 VAC, 50/60 Hz Baterie internă utilizare minim 90 minute Accesorii: Cablu EKG Proba Temp – adult Manșetă adult tensiunea arterială non-invazivă Cablu extesie SpO2 SPO2 Senzor deget Analizator pentru Gaze: CO2, O2, agenți anestezici, AA ID 2 cabluri presiune invazivă Cablu BIS Stocare de date Memorie interna mini pentru 72 ore Comunicație:, USB，DVI-D，RJ45 Manualul operatorului Inclus Limba de operare Româna, engleză CERTIFICARE Certificat de marcaj european (CE Mark) sau declarație de conformitate a producătorului cu Directiva 93/42/EEC ISO 9001 / ISO 13485 sau echivalent GARANŢIE Termen de garanție: minim 24 de luni de la data instalării și punerii în funcțiune a echipamentului Timp maxim de intervenție post-garanție: 24 ore SERVICII ASOCIATE INCLUSE: Transportul până la sediul beneficiarului Instalarea și punerea în funcțiune la sediul beneficiarului de către departamentul service al reprezentantului autorizat al producătorului. Trainingul personalului medical și tehnic. |
|  | Prețul estimativ |  | 100 000,00 MDL |
| 19 | Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare - 5 unități. Descriere; Acest grup de produse înclude pompe de infuzie pentru volume mari cu cerințe avansate; pot avea 2 sau mai multe canale. Fluxul este calibrat în ml/oră. Au posibilitatea de a efectua calcule a raportului medicament/doză, ce permite programarea fluxului reeşind direct din indicaţiile medicului.. Parametrul; Specificația. Display; Date afișate; Alarme. Rata. Volum infuzat. Timpul infuzat. Rata KVO. Nivelul de încărcare a beteriei. Nielul de ocluzie. Evenimente ≥ 1000. Istoria. Data, ora. Capacitatea pompei; Diapazonul volumului infuzat; 0.1 - 9999 ml. Rata fluxului; 0.1-1,200 ml/h. Setarea prin incrementare incepind cu 0.1 ml. Regim de lucru KVO - mentinerea venei deschise; 0.1 - 3 ml/h. Acuratetia infuziei; ≤5 %. Functia bolus; Da. Funcția de reglare a vitezei de infuzie în bolus; 1 - 1000 ml/h. Selectarea volumului infuzat; Da. Selectarea ratei de infuzie; Da. Calcularea dozei/medicament; Da. Regim de lucru in picaturi (setarea picaturilor); Da. Regim de lucru in flux (setarea fluxului); Da. Trecerea automată în regim de așteptare; da. Încărcarea dispozitivului; da. Carcasa ermetizata pentru a preveni scurgerea de lichide in interiorul dispozitivului; Da. Senzor de picaturi; Da. Nivelul presiunei de ocluzie; Cel putin 8 niveluri. Funcția de evacuare a bulei de aer din sistema IV; Da. Funcție de chemare asistentă; Da. Blocarea panoului de control; Da. Alarma sonora; Da. Alarma vizuala; Da. Fixarea perfuzorului pe rampă verticală; Da. Setări IV; Protecție la flux liber; da. Capacitatea de captare aer; da. Conectare IV a acului; da. Alarmă acustică și vizuală; Ocluzie; da. Nivelul de ocluzie ajustabil în dependență de pacient; ≥ 1 - 15 psi. Afișarea ocluziei în timp real; da. Alarmă de flux; da. Bula de aer; da. Eroare de sistem; da. Set decuplat; da. Rezervor gol; da. Ușă deschisă; da. Senzor de picaturi; Da. Infuzia completă; da. Baterie descărcată; da. Posibilitatea de setare a volumului; da. Mod silence a alarmei; da. Sistem de reducere a erorii (tehnologie inteligentă); Setarea parametrilor impliciți dați de sistemul de reducere a erorii de dozare la pornirea pompei; da. Programe de analiză presetate; da. Port I/O; da. Alimentarea electrică; Rețea electrică 220 V, 50 Hz; da. Baterie incorporata; da. Durata de operare autonoma; ≥5 h la fluxul de 25ml/h. Acesorii. Suport; sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie; da. Circuite; ≥ 200 buc. |
|  | Prețul estimativ |  | 100 000,00 MDL |
| 20 | Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă - 15 unități. Descriere; Acest grup de produse înclude pompe pentru seringi cu cerințe de bază, au rata reglabiliă de flux, prevăzute pentru anestezie, folosirea de durată la patul bolnavului, pentru transportarea pacienţilor gravi, pot fi instalate seringi pînă 60 ml.. Parametrul; Specificația. Display; Date afișate; Doza; da. Concentrația; da. Viteza de infuzie; da. Volumul de infuzie; da. Timpul de infuzie; da. Timpul pînă la final de infuzie; da. Mărimea seringei; da. Nivelul de ocluzie; da. Rata KVO; da. Data, ora; da. Nivelul de încărcare a baterii; da. Evenimente; da. Alarme; da. Proprietățile pompei; Rata fluxului; diapazonul; 0.1 - 1,200 ml/h. Pasul de incrementare; 0.1 mL/h. Dozarea bolusului; Incrementarea; 0.1-25 ml. Rata KVO; 0.1 - 3 ml/h. Eroarea; ≤2%. Compatibil cu seringi produse de diferiți producători; min. 8 producători. Seringi acceptate; 5, 10, 20, 30, 50, 60. Detector de mărime a seringei; da. Nivelul presiunei de ocluzie; ≥ 8 nivele. Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv; IP 22 - 24. Chemare asistentă; da. Caracteristici de siguranță; Protecție la curgere liberă din sistem; da. Intervalul de timp de blocare, min; ≤ 5-100. Limita dozei acumulate; da. Limitarea de acces prin buton de blocare sau parolă; da. Alarme și indicatori; Ocluzie sus/jos; da. Eroare de flux; da. Eroare de sistem; da. Seringă goală; da. Perfuzia pe sfîrșite; da. Baterie descărcată; da. Alarmă sonoră; Volum reglabil; Da. Buton mod silențios; da. Jurnalul de evidență; Numărul de evenimente memorate; ≥ 1000. Evenimente stocate; Butoane apăsate; da. Coduri de eroare; da. Alarme; da. Medicamente injectate; da. Cantitatea infuzată; da. Setări; da. Bolus solicitat; da. Alimentarea; Rețea electrică; 220 V, 50 Hz; da. Baterie internă; Reîncărcabilă; da. Timp de operare; ≥ 7 h la 5 mL/h. Acesorii. Suport; sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie; da. Seringi; 5 ml; 50 buc.. 10 ml; 50 buc.. 20 ml; 50 buc.. 30 ml; 50 buc.. 50 ml; 50 buc.. 60 ml; 50 buc.. Circuite; circuit de interconectare; 300 buc.. Prețul estimativ; 300 000,00. Total Dispozitive medicale necesare pentru Secția Reanimare; 500 000,00 MDL. Total:; 5 262 000,00 MDL. |

Notă*  În cazul în care cîștigătorul procedurii este plătitor de TVA , începînd cu 01.07.2019, la efectuarea livrărilor subiectul impozabil (în cazul nostru operatorul economic) este obligat să prezinte factura fiscală electronica (e-factura)  (Alin. 1 (2) art. 117 introdus prin Legea nr. 229 din 01.11.2018)

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:  din momentul semnării contractului pînă la 31.12.2019 , livrarea în timp de 45 zile de la semnarea contractului. DDP –Franco destinație vămuită

- Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2019

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): _____________________________________________________________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Date despre participant | Original confirmată prin semnătura și ștampila participantului | Obligatoriu |
| 2. | Oferta, specificații 4.1 și 4.2 | Semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 3 | DUAE | Semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 4 | Certificate CE | Original confirmată prin semnătura și ștampila participantului | Obligatoriu |
| 5 | Declarație privind obligativitatea înregistrării dispozitivului medical iar la livrare să se prezinte originalul Certificatul/Extrasul de înregistrare în Registrul de Stat a Dispozitivelor Medicale | Original confirmată prin semnătura și ștampila participantului | Obligatoriu |
| 6 | Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 | Original confirmată prin semnătura și ștampila participantului | Obligatoriu |
| 7 | Catalogul producătorului, documente tehnice, pe suport de hîrtie sau format electronic, cu indicarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit |  | Obligatoriu |
| 8 | Manualele de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat-copie-confirmată prin semnătura și ștampila Participantului Transportare la locul necesar asigurat de către furnizor, instalare de către furnizor.Testare efectuată de către furnizor în prezența Beneficiarului întocmit în Actul de predare-primire. Training pentru personalul tehnic: efectuat și asigurat de către furnizor la fața locului, ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces. |  | Obligatoriu |
| 9 | Declarație care certifică că toate echipamentele sunt neutilizate și corespund cu Specificațiile și cerințele tehnice ale echipamentului licitat | - original–confirmat prin semnătura şi ștampila Ofertantului. | Obligatoriu |
| 10 | Declarație de la Participant | cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmat prin semnătura și ștampila Participantului | Obligatoriu |
| 11 | Garanția pentru ofertă | 1.00 % din valoarea ofertei fără TVA | Obligatoriu |
| 12 | Garanția de bună execuție | 5.00% se stabilește procentual din prețul contractului adjudecat | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz__________________________________________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): _________________

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _______________________________________________________________________________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț cu corespunderea deplină a parametrilor solicitați.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] __________________________________________

- pe: [data] _______________________________________________________________

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: ____________________________________________________________

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):_____________________________________________________________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:______________________________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat un anunt de intentie

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:11.10.2019

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| sistemul de comenzi electronice | Da |
| facturarea electronică | Da |
| plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _________________________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  __________________ Arteni Ion              L.Ș.