| Lot № 1 Utilaj de neutralizare prin sterilizare termică a deșeurilor medicale infecțioase |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obiect | Cantitatea | Caracteristici tehnice |
| Utilaj de neutralizare prin sterilizare termică a deșeurilor medicale infecțioase | 1 bucata | - Utilaj de dezinfectare a deseurilor medicale infectioase cu capacitatea de minim 350 litri pe ora si maruntitor (shredder) incorporat. - Procesul de dezinfectare sa decurga la temperature scazute 140 - 200 grade C (exclus incinerarea). - Productivitate de minim 35 kg/h de deseuri infectioase. - Construcția exterioară, carcasa, parțile laterale sa fie fabricate din oțel inox AISI 304 si suprafata exterioara sa nu se incalzeasca. - Sterilizarea și mărunțirea deșeurilor medicale periculoase ( plastic, sticlă, cauciuc, textile, seringi si parti metalice cu grosimea de pana la 2mm). - Constructia maruntitorului sa permita maruntirea halatelor si echipamentului de protectie de unica folosinta (folosite in timpul pandemiei COVID-19). - Modul de rotire a cuțitelor si constructia maruntitorului elimină posibilitatea de blocare/înfășurare a deșeurilor textile. Conectarea automată a rotației inverse atunci când se blochează. - Micsorarea volumului deseurilor tratate de minim 3-5 ori si deseurile sa devina de nerecunoscut - Consum redus de electricitate - Deconectare automata a utilajului in cazul scazut de securitate, supraincalzire sau suprasolicitari - Încălzitoarele interne cu control separate și siguranță în caz de scurt-circuit - Alarma vizuală in caz de pană de curent, temperatură joasă sau esuare ciclu de sterilizare - Posibilitatea setarii de catre operator a regimului de sterilizare/ termic dorit in dependent de materialul prelucrat. - Utilajul e dotat cu sistem de protectie electrica si siguranta mecanica in caz de defectiuni - Limbajul setarii si operarii utilajului - rusa/ engleza/ romana. - Mod de operare automat si manual. - Pe panoul central de operare utilajul e echipat cu buton de oprire de urgenta. - Monitorizarea si afisarea proceselor, temperaturilor si a valorilor sarcinilor pe panoul de comanda in timp real. - In set cu utilajul intra: cos pentru descarcarea deseurilor tratate, compresor de aer comprimat, bloc de filtrare a emisiilor. - Reglarea temperaturii cu precizia de ± 1℃ - Durata de garantie de minim 12 luni. - Instalarea si punerea in functiune se va face de catre inginerii autorizati ai furnizorului + training obligatoriu pentru angajatii institutiei - Alimentare 380V, 50 Hz - Fiabilitatea utilajului, piese de schimb mereu disponibile si service postgarantie operativ si cu costuri reduse. - Declaratie de conformitate a producatorului - Manual de utilizare si service la momentul instalarii utilajului |