## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentată 8) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumire Lot | Modelul articolului | Cantitatea | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Sistem radiografic digital (cu bucky vertical), cerințe de bază | Sistem radiografic digital (cu bucky vertical), cerințe de bază |  |  |  | Sistem radiografic digital (cu bucky vertical), cerințe de bază Cod 210210 Descriere Sistem radiografic pentru uz general, libertate de mişcare şi multiple configurări. Aria larga de mişcare a mesei, cu posibilitatea de ajustare a limitelor, bucky-ului şi a stativului vertical permit expuneri de la cap pînă la degetul piciorului fără să fie necesară repoziţionarea pacientului. Parametru Specificaţia Modul radiologic Digital Detector unic obligatoriu Tip masă Tip Piedestal Suport electric obligatoriu Mișcarea mesei Longitudinală, cm ± 50 Laterală, cm ± 12 Verticală, motorizat obligatoriu Fața mesei Densitatea mesei < 1.0 mm Al Greutatea maximă a pacientului ≥ 200 kg, în mișcare Suportul mesei Piedestal Sistem de control electromagnetic Sistemul BUCKY a mesei Tip motorizat Dimensiunea, cm minimum 43x43 Controlul automat al expunerii (AEC) minim 4 cîmpuri Raportul grilei ≥10:1 Sincronizare automata cu tubul radiologic obligatoriu Deplasarea longitudinală, cm minim 35 cm BUCKY vertical Dimensiunea, cm minimum 43x43 Controlul automat al expunerii (AEC) obligatoriu Raportul grilei ≥10:1 Mărimea casetei ≥43x43 Sistem de control electromagnetic Deplasarea longitudinală, cm max. 180 cm Detector digital plat Mărimea detector, cm ≥35x43 Configurare detector Fără fir obligatoriu Caracteristicele detectorului Rezoluția matricei, pixeli ≥ 2540x3052 pixels DQE @ ≤ 1.0 lp/mm ≥ 65 % DQE @ ≥ 2.0 lp/mm ≥ 37 % Mărimea pixelului ≤140 µm Tip CSI (Celsiu iodid) s-au analogic Procesarea avansată obligatoriu Generator de raze X Puterea maxima ≥ 55 kW Intensitatea maximă la 100 kV ≥ 550 mA Domeniu curent (mA) 10-600 mA Domeniu tensiune (kV) 40-150 kV High speed starter obligatoriu Control automat al expunerii AEC obligatoriu Tubul de raze X Anod rotativ obligatoriu Dimensiunea spotului focal, mm 0.6 și 1.2 Capacitatea termică, KHU ≥ 300 Rata de răcire, KHU/min. ≥ 100 Viteza de start a anodei, rpm min. 9000 rpm Colimator Lumina LED obligatoriu Motorizat sau Manual da Afisare (optional) SID tip Filtru inclinare Sincronizare cu regimul de expunere obligatoriu Suspensia tubului contrabalnsat obligatoriu Controlul razelor X a tubului montat obligatoriu Rotație suspensie dreapta/stînga ±90 ˚ Sistem de control electromagnetic Panou de control pe tubul radiologic obligatoriu DAP–metru Incorporat obligatoriu Afișarea dozei in format DICOM obligatoriu Consola de achizitie integrată (PC Tehnician radiolog) CPU (Procesor) 6 nuclee, s-au analogic RAM (memorie operativă) min 8 Gb HDD min 1 TB Administrează Parametrii generator Software de achiziție a imaginii Bază de date Pacient DAP metru Colimator Software de achiziție a imaginii Post-procesarea anatomică specifică Procesarea avansată Procesarea manuală Preseturi personalizate Interfața software rus/rom Monitor medical min 21 inci min 400 CD/m2 min 2 mgpixel CD/DVD obligatoriu Software de achiziție a imaginii obligatoriu Preseturi personalizate obligatoriu Interfața software rus/rom Pachet DICOM Stocare, printare, import, export, transmitere minim 5 statii de diagnostic, baza de date UPS min 600 VA Stație de arhivare și procesare a imaginii CPU (Procesor) 6 nuclee, s-au analogic RAM(memorie operativă) min 8 Gb HDD min 2TB Monitor medical min 21 inci min 700 CD/m2 min 3 mgpixel CD/DVD obligatoriu Software de diagnosticare, procesare si arhivare mini PACS da, certificat CE, ISO 13845 Pachet DICOM Stocare, printare, import, export, transmitere,baza de date Imprimanta p/u rapoarte obligatoriu UPS min 600 VA Imprimantă DICOM Tave accesibile simultan min 2 buc Tip laser s-au analogic rezolutie, dpi min 300 dpi "Productivitate, filme/ora (35x43 cm)" min 80/oră Integrarea Stocarea clasa SOP DICOM 3.0 obligatoriu Accesorii Sticlă plumbată minim 1x0,8 m Guleraș de protecție 2 seturi Sorț de protecție 2 seturi
33100000-1 | 2 | Analizator ionoselectiv Na, K, Ca | Analizator ionoselectiv Na, K, Ca |  |  |  | Descriere Analizatoarele de electroliți testează unul sau mai multi electroliți folosind electrozi iono-selectivi Parametrul : Specificația Tip probă Ser da Urină da Plasmă da Sînge integru da Tip analize Na da K da Cl da Ca da Li da Spălare automată da Display LCD color, touchscreen (opțional) da Printer incorporabil da Wi-Fi opțional Interfața PC, LAN port Da Data management da Accesul la distanta prin Internet opțional Controlul calitatii 3 nivele da Incarcarea controalelor prin Internet opțional Reagenți Reagenți Să fie inclus toți reagenții necesari (instalate electrozi Na, K, Ca) cat și alte acesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare. □ 1000 analize Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrarii □ 6 luni
33100000-1 | 3 | Analizator hematologic, automat cu VSH | Analizator hematologic, automat cu VSH |  |  |  | Descriere Analizator hematologic automat cu VSH destinat analizei componenței sanguine Parametru Specificația Metode de măsurare impendansmetrică fotometrică Calorimetrica Fluroscenta masurarea VSH din aceeasi proba si concomitent cu ceilalti parametri Parametri determinați și calculați: WBC VSH Lym% HGB Bas% MCHC Eos% PLT-H RBC PLT-I PLT Lym# PDW NRBC# Mon% MCH NRBC% PCT Mon# IMG# P-LCR Eos# Neu# HCT IMG% MCV Bas# RDW-CV RDW-SD P-LCC Neu% MPV IPF Capacitate (probe/oră) minim 80 (fara VSH) minim 40 (cu VSH) Deluarea automată manuala Tip proba sange integru body fluid sange capilar sange pre-diluat Volum proba maxim 25 uL (fara VSH) maxim 160 uL (cu VSH) maxim 20 uL (sange pre-diluat) Incarcator automat de probe □ 30 eprubete posibilitatea efectuarii analizelor urgente (STAT) da Afişaj Display cu TouchScreen Imprimantă posibilitatea conectarii imprimantei externe Introducerea datelor manual automat Interfața PC da Data Management LIS / HIS Afişarea histogramelor da Stocarea datelor da Calibrarea automată manuală Grafice RBC (repartizarea eritrocitelor după volum) PLT (repartizarea trombocitelor după volum) WBC (distributia leucocitelor după tip) Afişarea pe ecran a tuturor datelor grafice rezultate rezultate din arhivă date de servis Monitorizarea datelor pacientului nume pacient ID pacient sex vîrsta Monitorizarea reactivelor data expirării volumul rămas Afişarea rezultatelor pe imprimantă Parametri determinați și calculați histograme pe parametrii de bază- RBC, WBC, PLT date despre pacient Indicatori de avertizare da Control al calității minim 3 nivele Construirea tabelelor și graficelor Levey-Janings Memorie internă > 100000 pacienți Alimentarea 220 V, 50 Hz Accesorii cititor coduri de bare Vas pentru deşeur tuburi pentru reagenți tuburi pentru spălare Limba de comunicare rom/rus Sistemul este închis da
33100000-1 | 4 | Microscop trinocular digital | Microscop trinocular digital |  |  |  | Sistemul optic: sistem optic infinit Cap de vizionare: cap trinocular fără compensare 30 de grade înclinat, interpupilar 48-75 mm Ocular: ocular cu camp larg 10X, 20 mm Nas: cvadruplu Obiective: obiective acromatice plan infinit 4x, 10x, 40x, 100x Faza: Faza mecanica, dubla Reglarea focalizarii: reglaj coaxial grosier și fin, rază de mișcare 25 mm Condensator: alunecare în condensator centrabil NA1.25 Iluminare: Minim 3W Led, Luminozitatea ajustabila Ecran LCD: minim 9 Inch TFT / LCD, ecran tactil Sistem de operare: Android 5.1, versiune mai avansată sau alt sistem de operare analogic / echivalent Conectare: USB 2.0. / HDMI / TF card / WI-FI incorporate Pixel valid: Minim 5.0M Pixel Software: S-EYE, analogic sau echivalent
33100000-1 | 5 | Dispozitiv pentru vizualizarea venelor | Dispozitiv pentru vizualizarea venelor |  |  |  | Adâncimea de detectare în infraroșu: Minim 8 mm Cea mai bună distanță de detectare: 25-35cm Precizia poziției vaselor de sânge: ± 0,5 mm Precizia rezoluției vaselor de sânge: ± 0,5 mm Zgomot redus de lucru: ≤40Bp Puterea bateriei poate fi afișată în partea superioară a imaginii proiectate. Solicitarea capacității bateriei reduse. Baterie reîncărcabilă cu litiu minim 3400mA, cu durata de 3 ore. da Tehnologie americană de proiecție DLP sau analogic Sursa de încărcare: de la priza de perete 220V Set standard: Unitatea principală, cablu de încărcare, adaptor de încărcare, carcasă din aluminiu, manual de utilizare, card de calibrare, card de garanție Opțional - suport din metal de masa sau suport de podea.
33100000-1 | 6 | Centrifuga de laborator | Centrifuga de laborator |  |  |  | Rotorul: (90 grade) Posibitatea utilizarii 24 eprubete 10-12ml Tuburi utilizate până la 16,8x115мм, diametru in rindul exterior pana la 140 mm Viteza maxima de 3500 rpm Viteza minima de 100 RPM Pasul schimbarii vitezelor 100 rotaţii Display electronic Butoane de schimbare a vitezei de centrifugare Clapa pentru a bloca şi debloca capacul Posibilitatea deschiderii, în cazuri urgente Capacul centrifugii se blocheaza în timpul centrifugarii. După o oprire completă deblocarea şi deschiderea capacului este automata, însoţita de un semnal sonor. Posibilitatea de a schimba acceleraţia şi oprirea rotorului (forţată şi lenta) Acceleraţia şi oprirea sunt programate optim şi nu au nevoie de o corecţie. Centrifugă este echipata cu cel mai recent motor, care garantează lipsa de supraîncălzire şi nu are nevoie de service. Viteza de centrifugare şi timpul ramas sunt afişate în timp real pe display Camera de centrifugare este produsa din oţel inoxidabil Camera de centrifugare este facuta dintr-un număr de diferite ecrane aerodinamice şi de protecţie, inclusiv din oţel inoxidabil ceea ce asigură siguranţa şi confortul la locul de muncă. Termen de garanţie : 24 luni Alimentare: 220V-50Hz
33100000-1 | 7 | Aparat p/u magnitoterapie | Aparat p/u magnitoterapie |  |  |  | Aparatul este alimentat de la o rețea de curent alternativ cu o frecvență de 50 Hz și o tensiune de 230 V (-32 V, +23 V) puterea nu depaseste 51 V. greutatea dispozitivului 0,5+-0,1 kg indicator de câmp magnetic Înălţime – 14+-2 mm Diametru – 50+-3 mm Greutate – 0,025+-0,010 kg indicatorul de câmp magnetic indică prezența unui câmp magnetic pulsat generat de dispozitiv atunci când acesta este situat pe suprafața de lucru a bobinelor inductorului valoarea maximă a amplitudinii inducției magnetice pe suprafața de lucru a fiecăreia dintre bobinele inductoare (ambele părți plate) ale dispozitivului de 20 +- mTl durata impulsului câmpului magnetic variază de la 1,5 la 2,5 ms rata de repetiție a impulsurilor câmpului magnetic în fiecare bobină a inductorului este o opteme din frecvența rețelei de alimentare conectarea dispozitivului la sursa de alimentare, activarea automată a modului de influență magnetică este însoțită de o indicație luminoasă Indicarea de lucru (impact) Indicator luminos + câmp magnetic + Sunet dispozitivul oferă funcționare pe termen scurt timp de 8 ore 22 minute - timpul de expunere magnetic 10 minute - pauză timpul de expunere este setat automat reactivarea modului de expunere se realizează prin deconectarea dispozitivului de la rețea și reconectarea acestuia la rețea
33100000-1 | 8 | Aspirator toracal | Aspirator toracal |  |  |  | Aspirator toracal Cod 130310 Descriere Aspirator toracic asigură aspirarea şi evacuarea fluidelor corporale şi/sau de aer care se pot acumula între plămâni si peretele toracic (spatiul pleural), după o interventie chirurgicală toracică, penetrare a rănilor de pe piept, barotraumă, ruptură traheală, bronşită sau ca urmare a unei boli sau unor defecte congenitale. Parametru Specificația Sistemul vacuum Limita maximă ≥ 550 mmHg Indicator de presiune obligatoriu Debitul de aer ≥ 30 l/min Nivelul de zgomot < 65 dB Vas colector Protecție la umplere obligatoriu Capacitatea ≥ 1000 ml Reutilizabil obligatoriu Tip Filtru Unică utilizare obligatoriu Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz Accesorii Filtru antibacterian "15 buc., să se indice codul sau modelul produsului oferit" Vas colector Reutilizabil "1 buc., să se indice codul sau modelul produsului oferit"
33100000-1 | 9 | Aspirator chirurgical portabil (caracteristici de baza) Cod 130330 | Aspirator chirurgical portabil (caracteristici de baza) Cod 130330 |  |  |  | Aspirator chirurgical portabil (caracteristici de baza) Cod 130330 Descriere Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mm Hg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina sîngele şi lichidele care se acumulează în zona operatorie şi obstrucţionează vizibilitatea chirurgului. Parametru Specificația Vacuum Limita maximă ≥ 600 mm Hg Rata de flux, l/min. ≥ 36 Reglator aspirație obligatoriu Nivelul de zgomot, dBA ≤ 65 dBA Vas colector Material excepție sticla Numărul "1 buc. (să se indice codul sau modelul produsului oferit)" Capacitatea, L ≥ 2 L Protecție la umplere obligatoriu Vas tip reutilizabil obligatoriu Aspirator mobil pe suport cu rotile ≥ 4 roti Roti cu frina da, ≥ 2 buc. Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz Baterie internă reutilizabilă obligatoriu Timp operare > 1 h Accesorii Filtru antibacterian "15 buc. (să se indice codul sau modelul produsului oferit)"
33100000-1 | 10 | Aparat pentru Electroterapii: Electrostimulare si Electroforeza | Aparat pentru Electroterapii: Electrostimulare si Electroforeza |  |  |  | Aparat pentru Electroterapii: Electrostimulare si Electroforeza. Parametre tehnice de electroterapii. max. intensitatea curentului in cercuitul patientului (modul CC) supratensiune sinusoidala unipolora 1-30ma; galivanic, IG minim 80 ma diadinamic minim 70ma cresterea bipolarsina, stimulare Hufschmidt minim 100ma. interferential, TENS, stimulare Kotz, curenti de puls, MF, tonoliza, EMS, unde H, impulsuri exponentiale minim 140 ma. microcurenti minim 1000ma. max. amplitudinea tensiunii in cercuitul pacientului (modul CV) 140 V. timer de tratament minim 1-60 minute Parametri tehnici generali. sursa de alimentare, consumul de energie: 240 VAC, 50-60Hz
33100000-1 | 11 | Parametrii tehnici de magnitoterapie | Parametrii tehnici de magnitoterapie |  |  |  | Parametrii tehnici de magnitoterapie. fregventa de functionare minim 2-140Hz. .inductie maxima in centrul geometric al aplicatorului 1 solenoid applicator minim 4 mT. .solenoid applicator 2 minim 10 mT. .Aplicator 3 cu support minim 3 mT. .inductie maxima la locul aplicatorului C1 solenoid applicator minim 6 mT. .solenoid applicator 2 minim 12mT. .Aplicator 3 cu support minim 12,5 mT. Valorea maxima a modificarii inductiei: .solenoid applicator 1 minim 12mT. .solenoid aplicator 2 minim 24mT. .Aplicator 3 cu support minim 25 mT Parametri modului interval. .puls 1s/ pauza minim 0,5-8s. .spectorul de fregventa minim 0-50Hz. .timer de tratament minim 30s-60 minute.
33100000-1 | 12 | Parametri tehnice de magnitoterapii. | Parametri tehnice de magnitoterapii. |  |  |  | Parametri tehnice de magnitoterapii. .fregventa de operare minim 2-140Hz. Inductie maxima in centrul geometric al aplicatorului. .Aplicatie solenoid 1, minim 4mT. .Aplicatie 2, minim 10mT. .Aplicator 3 cu support min. 3mT. .Aplicator de placi 4, minim 25mT Inductiea maxima la locul aplicatorului. .Aplicator solenoid 1, minim 6 mT. .Aplicator solenoid 2, minim 12mT. .Aplicator 3 cu support, minim 12,5mT. .Aplicator de placi 4, minim 50mT. Valorea maxima a sarcinii de inductie. .Aplicator solenoid 1, minim 12mT. .Aplicator solenoid 2, minim 24mT. .Aplicator 3 cu support, minim 25 mT. .Aplicator de placi 4, minim 100mT. Parametrii modului interval. .Puls 1s/pauza min. 0,5-8s. Spectrul de frecventa min. 0-50Hz. Cronometru de tratament min. 30s-60 minute.
33100000-1 | 13 | Aparat pentru terapie cu ultrosunet | Aparat pentru terapie cu ultrosunet |  |  |  | Aparat pentru terapie cu ultrosunet Posibilitatea cu dou Sne neads sa functioneze simultan, cu suprafata totala a capului in fata . .dubla sectiune este egala cu 34,0sm. Entitati de bola selectate dupa nume sau domeniu medical. .baza de date a programelor de tratament prestabilite .baza de date de programe de fenite de utilizator. Programele preferate: .posibilitatea editarii numelor programelor, .enciclopedie care descrie metodologiade tratament. .disponibilitatea terapiei LIPUS. .statistica procedurilor de tratament effectuate. .reglarea volumului sonorului. .bateriei (accesoriu optional). Terapia cu ultrasunet: .ultrasunete rezistente la apa. Capete Exrnssion continua a pulsului. .controlul contacnului cu bilele cu ultrasunete(timpul efectiv de tratament masurat). .controlul temperaturii capului. .calibrarea sensibilitatii capului in functie de necisitati. Capete cu ultrasunete. .GU-1, 1/3MHz .GU-5, MHz. .SnG 1/3MHz Programe de tratament prestabilite. .promans de tratament incorparat pentru terapia ultrosunete. .programe defenite de utilizator. 50 (pentru fiecare applicator). .programele preferate. Parametrii tehnici ai terapiei cu ultrasunete: .fregventa de operare 1MHz, 3MHz. .suprafata totala a capului fata, 1sm, 5sm,17,3 sm, ultrasunete maxime av mensitate 2/3w sm2. Parametre tehnici ai terapiei cu ultrasunet: .fregventa de operare 1MHz: 3MHz. .suprofata totala a capului fata: SnG. 1sm2.5sm2. 17,3sm2. .intensitatea maxima a undelor ultrasunete 2/3wsm2. .fregventa in modul puls 10-150Hz cu un pas variabil pentru: 1KHz factor de lucru reglat LIPUS in modul puls. .cronometru de tratament 30x30 minute. Parametrii tehnici generali: Tip baterie (optiune). Li-ion .capacitatea bateriei (optionala) 2100mAh. .alimentare, consum de energie: 240VAC, 50/60Hz.
33100000-1 | 14 | Incalzitor de parafina 6 litri | Incalzitor de parafina 6 litri |  |  |  | Aparat de inox Volumul 6 litri Tensiunea 220v, 50 Hz Temperatura de incalzire cu un diapazon de la 50- pînă la100 C Temperatura se mentine automat Material care necesita incalzire: parafin, ozocherit Puterea incalzitorului aproximativ 1000W Pentru stationar: Diminsiunile aparatului: -exterioare aproximativ 235x235x415 -interioare aproximativ 165x165x350
33100000-1 | 15 | Bicicleta eliptoida | Bicicleta eliptoida |  |  |  | Generale Greutate maximă suportată minim 120 kg Caracteristici Tracțiune Din spate Monitorizare Calorii, viteză, distanță, puls Greutatea volantei 5 kg, ±1 kg Lungimea maximă a pasului 280 mm, ±10mm Număr de nivele a sarcinii minim 8 Sistem de încărcare Magnetică Display
33100000-1 | 16 | Aparat de frecvență înaltă | Aparat de frecvență înaltă |  |  |  | Caracteristici tehnice: 1. Alimentare CA: - tensiune 220 V - frecvență 50 Hz 2. Frecvența de oscilație 27,12 MHz ± 0,16 MHz 3. Puterea maximă de ieșire: - pas 1 - 10 W ± 2 W - pas 2 - 20 W ± 4 W - pas 3 - 30 W ± 6 W 4. Dimensiuni totale pentru stationar
33100000-1 | 17 | Aparat pentru electroforeză | Aparat pentru electroforeză |  |  |  | Tensiunea de alimentare – 220 V Frecvența - 50 hz Puterea – 5 W Curentul pacientului maximal 50 mA
33100000-1 | 18 | Videolaringoscop | Videolaringoscop |  |  |  | Ecran Rezolutie: minim1024x768 pixeli; .Monitor video minim IPx4 .Iesire audiovizuala de date: Da .Rezolutiu camera: ≥ 2Mpixel; .Unghiul cimpului: minim 66 grade: .IIluminare: ≥800 lux .Lame: reutilizabile; .Material lame: minim SUS3161 .Tipuri lame: Miller; 00, 0, 1; Mac: 1, 2, 3, 4, 5; .Port: HDMI, USB; Sursa de alimentare de la priza de perete 220V .Voltag: 240VAC, 50-60Hz. .Baterie reincarcabile tip Litiu, capacitate ≥ 3000 mah. .Utilizare ≥ 2ore.
| 19 | Cîntar electronic pentru adulţi cu taliometru Cod 130700 | Cîntar electronic pentru adulţi cu taliometru Cod 130700 |  |  |  | Cîntar electronic pentru adulţi cu taliometru Cod 130700 Descriere Cîntar pentru adulţi destinat pentru determinarea greutăţii Parametru Specificaţia Greutatea maximă ≥ 200 kg Precizie ≤ 100 gr Pornirea/Închiderea Automată Ecran LCD ≥ 65x25 mm Alimentare rețea 220V, 50Hz Autocalibrare obligatoriu Taliometru da, 200 cm
| 20 | Ventilator transport Adult (caracteristici de bază) Cod 110340 | Ventilator transport Adult (caracteristici de bază) Cod 110340 |  |  |  | Ventilator transport Adult (caracteristici de bază) Cod 110340 Descriere Ventilatorul de transport este destinat pentru a lua locul ventilaţiei manuale sau "ambalare" în situaţii de urgenţă sau de transport. Parametrul Specificația Tip pacient Adult Game control/setări Volum total diapazon min. 100-1,000 Flux inspir > 60 L/min Nivelul de presiune obligatoriu Presiune în rampe obligatoriu Rata respiratorie diapazon min. 1-60 rpm Timp inspir diapazon min. 0-2 s Rata I:E 1:1 to 1:3 FiO2, % diapazon min. 40-100 PEEP, cm H2O diapazon min. 0-20 Suport presiune obligatoriu Mecanism trigger Flux sau presiune Moduri de operare Modul A/C A/C după volum respirator obligatoriu A/C după după presiune respiratorie obligatoriu Modul SIMV SIMV volum respirator obligatoriu SIMV presiune respiratorie obligatoriu SIMV suport presiune obligatoriu Modul SIPAP/spontan CPAP suport presiune obligatoriu Ventilație neinvazivă obligatoriu Modul Apnea-backup obligatoriu Monitorizări/afișări Presiune inspiratorie de maximă obligatoriu Presiunea PEEP obligatoriu Volum total obligatoriu Rata respiratorie obligatoriu Timp inspir obligatoriu Alarme pacient Presiune inspiratorie joasă obligatoriu Presiune mare obligatoriu Presiune/ocluzie continuă mare obligatoriu Circuit respirator deconectat obligatoriu Alarme echipament Lipsă alimentare gaz obligatoriu Lipsă alimentare electrică obligatoriu Eroare sistem obligatoriu Baterie descărcată obligatoriu Autodiagnostic eșuat obligatoriu Display LCD TFT sau LED obligatoriu Alimentare electrică Rețeaua electrică 220 V, 50 Hz obligatoriu Baterie internă obligatoriu Timp de operare 2 h Greutatea totală a ventilatorului cu accesorii ≤ 8 kg Accesorii Circuite respiratorii adult tip reutilizabil 2 set., să se indice codul produsului Mască respiratorie adult tip reutilizabil 2 set., să se indice codul produsului Filtre antibacteriale adult unică utilizare 100 buc., să se indice codul produsului Senzor de debit adult tip reutilizabil 2 buc., să se indice codul produsului Plamăn de test adult tip reutilizabil 1 buc., să se indice codul produsului Suport suport pentru fixarea ventilatorului de brancadă obligatoriu Butelie de oxigen cu reductor și manometru, volumul min. 2 litri 2 buc., să se indice codul produsului
| 21 | Glucometru (caracteristici de bază) Cod 151200 | Glucometru (caracteristici de bază) Cod 151200 |  |  |  | Glucometru (caracteristici de bază) Cod 151200 Descriere "Analizatoare de glicemie mobile (portabile) pentru folosirea acasă, în biroul medicului, mașini de ambulanță sau spitale. " Parametru Specificația Metoda Electrochimică Tip probă Capilar Volumul minimal al probei ≤ 0.7 µL Gama de măsurare 1.1-30.0 mmol/L Gama hematocritului 25-60 % Timpul de măsurare ≤ 10 sec. Ecran LCD obligatoriu Calibrarea Fără calibrare sau calibrare automată Oprire automată obligatoriu Memoria numărul de teste ≥ 300 Data/ora și rezultatul probei obligatoriu Baterie internă obligatoriu Autonomie de la baterie ≥ 700 teste Indicator baterie descărcată obligatoriu Păstrarea datelor din memorie la înlocuirea bateriei obligatoriu Accesorii, consumabile Toate accesorile și consumabile să fie compatibile obligatoriu Baterie ≥ 1 buc. "Geantă de transport pentru glucometru si accesorii (ace, dispozitiv de intepare, teste)" obligatoriu Dispozitiv de întepare cu nivel reglabil de strapungere obligatoriu Ace sterile de unică utilizare ≥ 400 buc. Teste cu termenul de valabilitatea min. 18 luni ≥ 400 buc.
| 22 | Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici de bază) Cod 130500 | Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici de bază) Cod 130500 |  |  |  | Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici de bază) Cod 130500 Descriere Acest grup de produse înclude pompe de infuzie pentru volume mari cu cerințe de bază; pot avea 2 sau mai multe canale. Fluxul este calibrat în ml/oră. Au posibilitatea de a efectua calcule a raportului medicament/doză, ce permite programarea fluxului reeşind direct din indicaţiile medicului. Parametrul Specificația Display Date afișate LCD posibilitatea de ajustare a luminozitatii Alarme Rata Volum infuzat Timpul infuzat Rata KVO Nivelul de încărcare a beteriei Nielul de ocluzie Evenimente ≥ 1000 Istoria Data, ora Capacitatea pompei Diapazonul volumului infuzat 0.1 - 9999 ml Rata fluxului diapazon min. 0.1 - 1,200 ml/h Setarea prin incrementare incepind cu 0.1 ml Regim de lucru KVO - menţinerea venei deschise 0.1 - 3 ml/h Acurateţia infuziei ≤ 5 % Funcţia bolus obligatoriu Funcția de reglare a vitezei de infuzie în bolus diapazon min. 0.1 - 1000 ml/h Selectarea volumului infuzat obligatoriu Selectarea ratei de infuzie obligatoriu Calcularea dozei/medicament obligatoriu Regim de lucru în flux (setarea fluxului) obligatoriu Carcasa ermetizată pentru a preveni scurgerea de lichide în interiorul dispozitivului minim IP23 Nivelul presiunei de ocluzie maxime min. 4 nivele Funcția de evacuare a bulei de aer din sistema IV pînă la conectarea circuitului la pacient obligatoriu Blocarea panoului de control obligatoriu Alarmă sonoră obligatoriu Alarmă vizuală obligatoriu Fixarea perfuzorului pe rampă verticală obligatoriu Alarme și indicatori Ocluzie obligatoriu Nivelul presiunei de ocluzie obligatoriu Afișarea ocluziei în timp real obligatoriu Bula de aer obligatoriu Eroare de sistem obligatoriu Set decuplat obligatoriu Rezervor gol obligatoriu Ușă deschisă obligatoriu Senzor de picături sau altă tehnologie de depistare a fluxului soluției infuzate obligatoriu Infuzia completă obligatoriu Baterie descărcată obligatoriu Alimentarea electrică Rețea electrică 220 V, 50 Hz obligatoriu Baterie încorporată obligatoriu Durata de operare autonomă ≥ 5 h la fluxul de 25ml/h Acesorii Suport Sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie obligatoriu Circuite ≥ 200 buc. pentru fiectare pompă procurată da, să se indice codul produsului oferit

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentată8) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă | Beneficiar
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Sistem radiografic digital (cu bucky vertical), cerințe de bază | Sistem radiografic digital (cu bucky vertical), cerințe de bază | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1250000 | IMSP CS Comrat
33100000-1 | 2 | Analizator ionoselectiv Na, K, Ca | Analizator ionoselectiv Na, K, Ca | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 53330 | IMSP CS Comrat
33100000-1 | 3 | Analizator hematologic, automat cu VSH | Analizator hematologic, automat cu VSH | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 215000 | IMSP CS Comrat
33100000-1 | 4 | Microscop trinocular digital | Microscop trinocular digital | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 67000 | IMSP CS Comrat
33100000-1 | 5 | Dispozitiv pentru vizualizarea venelor | Dispozitiv pentru vizualizarea venelor | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 54000 | IMSP CS Comrat
33100000-1 | 6 | Centrifuga de laborator | Centrifuga de laborator | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 20000 | IMSP CS Comrat
33100000-1 | 7 | Aparat p/u magnitoterapie | Aparat p/u magnitoterapie | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 4166 | IMSP CS Comrat
33100000-1 | 8 | Aspirator toracal | Aspirator toracal | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 12900 | IMSP SR Singerei
33100000-1 | 9 | Aspirator chirurgical portabil (caracteristici de baza) Cod 130330 | Aspirator chirurgical portabil (caracteristici de baza) Cod 130330 | bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 15600 | IMSP SR Singerei
33100000-1 | 10 | Aparat pentru Electroterapii: Electrostimulare si Electroforeza | Aparat pentru Electroterapii: Electrostimulare si Electroforeza | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 28500 | IMSP SR Singerei
33100000-1 | 11 | Parametrii tehnici de magnitoterapie | Parametrii tehnici de magnitoterapie | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 65500 | IMSP SR Singerei
33100000-1 | 12 | Parametri tehnice de magnitoterapii. | Parametri tehnice de magnitoterapii. | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 65500 | IMSP SR Singerei
33100000-1 | 13 | Aparat pentru terapie cu ultrosunet | Aparat pentru terapie cu ultrosunet | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 38300 | IMSP SR Singerei
33100000-1 | 14 | Incalzitor de parafina 6 litri | Incalzitor de parafina 6 litri | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 7500 | IMSP SR Singerei
| 15 | Bicicleta eliptoida | Bicicleta eliptoida | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 9000 | IMSP SR Singerei
| 16 | Aparat de frecvență înaltă | Aparat de frecvență înaltă | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 39500 | IMSP SR Singerei
| 17 | Aparat pentru electroforeză | Aparat pentru electroforeză | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1000 | IMSP SR Singerei
| 18 | Videolaringoscop | Videolaringoscop | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 45000 | IMSP SR Singerei
| 19 | Cîntar electronic pentru adulţi cu taliometru Cod 130700 | Cîntar electronic pentru adulţi cu taliometru Cod 130700 | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 8000 | IMSP SR Ungheni
| 20 | Ventilator transport Adult (caracteristici de bază) Cod 110340 | Ventilator transport Adult (caracteristici de bază) Cod 110340 | bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1140000 | IMU
| 21 | Glucometru (caracteristici de bază) Cod 151200 | Glucometru (caracteristici de bază) Cod 151200 | bucată | 6 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 6000 | IMU
| 22 | Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici de bază) Cod 130500 | Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici de bază) Cod 130500 | bucată | 18 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 396000 | IMU

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________