## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentată 5) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 60 probe | Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 60 probe |  |  |  | Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 60 probe Cod 150520 Descriere Analizator hematologic automat (3 diff) destinat analizei componenței sanguine cu sistem deschis de reactivi Parametrul Specificația Tip sistem deschis/inchis Metode de analiză 3 diff Procedura de curăţire automată Parametri determinați și calculați: WBC RBC HGB HCT MCV MCH MCHC PLT LYM MID GRA LYM% MID% GRA% RDW-SD RDW-CV MPV PCT Capacitate (probe/oră) ≥ 60 Diluarea automată Afişaj graphic Imprimantă încorporată, obligatoriu Sistem ID pacient obligatoriu Introducerea datelor manual Interfaţa PC obligatoriu Afişarea histogramelor obligatoriu Stocarea datelor obligatoriu Calibrarea- automată Histograme: WBC- repartizarea leucocitelor după volum RBC- repartizarea eritrocitelor după volum PLT- repartizarea trombocitelor după volum Afişarea pe ecran a tuturor datelor histograme rezultate grafice rezultate din arhivă date de service Afişarea rezultatelor pe imprimantă Parametri determinaţi şi calculaţi- histograme pe parametrii de bază- RBC, WBC, PLT, date despre pacient Indicatori de avertizare obligatoriu Control al calităţii în 3 nivele cu construirea graficelor Levey-Janings Limba de comunicare rom/rus Memorie internă ≥ 1000 pacienţi Accesorii Vas pentru deşeuri tuburi pentru reagenţi tuburi pentru spălare Alimentare 220 V, 50 Hz Reagenți Reagenți Să fie inclus toți reagenții necesari pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a ≥ 1000 analize Accesorii, consumabile Să fie incluse toate acesoriile, consumabile necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare pentru ≥ 1000 probe Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrarii ≥ 6 luni * Pentru sistemele de tip închis, solicităm specificarea costului reactivilor, accesoriilor și consumabilelor pentru întreaga perioadă de garanție a analizatorului, cu indexare a prețurilor în conformitate cu rata inflației anului precedent Se se indice lista/analiza
33100000-1 | 2 | Microscop chirurgical oftalmic | Microscop chirurgical oftalmic |  |  |  | Microscop chirurgical oftalmic Descriere Microscop chirurgical oftalmic proiectat pentru operații oculare, chirurgicale pe segmentul anterior cât și posterior. Parametrul Specificația Display min. Full HD tactil, ≥ 20" (inch) Interfață centralizată Încorporat în dispozitiv care afișează și permite setarea, modificarea a parametrilor microscopului da, LCD / TFT Păstrăre presetărilor preferate a activității da, (mărirea, distanța de lucru, focalizare/focus), pentru ≥ 4 utilizatori Optica Optică acromatică sau apocromatică cu înveliș antireflector multistrat la toate componentele da Coeficient de scalare Cu sistem de zoom și focus motorizat, cu viteză variabilă cu raportul min. 1:4 / 4:1, ajustabil prin mânere sau panoul de comandă de la picior și optice separate pentru vizualizare stereoscopică pentru operator Mărirea oculară, cu câmp larg ≥ 12.5x Factor de magnificare 0.4x - 2.7x (± 0.3) Distanța de lucru a obiectivului frontal ≥ 200 mm Setarea motorizată a zoom-ului da Focalizare și schimbarea distanței motorizată continuu da Focalizare cu viteză reglabilă da Varioscop motorizat da Interval de focalizare ≥ 30 mm Tubusuri binoculare da, inclinabile la ≥ 180° Microscop integrat pentru asistent cu tub binocular cu invertor manual și oculare cu câmp larg 12.5x sau 10x (opțional) da Ajustarea și reglarea fină a dioptriilor da, de la ≤ -5 la +5 ≥ Filtre ≥ 3: a. Filtru imitat halogen integrat; b. Filtru de protecție a retinei integrat; c. Filtru gri 25% (opțional) și altele dacă sunt prezente Oculare pentru chirurg și asistent da, câte un modul pentru chirurg și asistent; Cu unghiuri mari, largi, cu capete de cauciuc și cu cuplaj magnetic Iluminarea Sursă de lumină LED ≥ 50000 ore Trecere mecanică sau automată de funcționare la lampa de rezervă da Spectru de lumina reglabil sau cu modul interschimbabil Alb cald ≥3000 K Alb rece ≥4000 K Mecanica Brațul pivotant a microscopului da, ≥ 900 mm Unghiul de rotire a brațului pivotant ≥ 150°/ ≥ 150° Brațul de transport ≥ 400 mm Unghiul de rotire pe coloană ≥ 340° Înclinarea modulului cu obiectivele binoculare ≥ 100° Lungimea totală ≥ 1800 mm Rotile ≥ 4, Rotația liberă a umărului în jurul axei 360° blocarea roților separat Balansarea mecanică a dispozitivului da Sistem de frânare Frâne mecanice sau electromagnetice cu posibilitate de reglaj fin pentru toate axele de rotaţie, cu buton de frână Sistem informațional computerizat Sistem de informații integrat în suportul microscopului pentru asistență și documentare optional Abilitatea de a controla toți parametrii microscopului de către sistem optional Abilitatea de a reda fișiere media optional Posibilitatea transmiterii on-line de la camera microscopului optional Menținerea unei baze de date cu pacienți cu fișiere media optional Sistem chirurgical de asistență computerizată Software cu Panel PC optional Managementul și documentarea pacientului optional Sistem chirurgical de asistență computerizată integrat in stativul de podea optional Video Diagonala a monitorului video ≥ 22" (inch) Înregistrarea video, recorder pentru înregistrarea imaginii de pe camera video, min. 1 Memoria pentru baza de date și stocarea a înregistrărilor video da, memorie HDD/SSD intern ≥ 1 Tb Cameră Video Full HD da, min. 1 Tip sensor CMOS 1/3" CMOS 1/3" Rezoluție min. 1920 x 1080 Bloc de control cu fixare pe stativul microscopului da Interfața Video intrări da, ≥ 1, Y/C sau/și HD-SDI Video ieșiri ≥ 2, HDMI/DVI – D Alte interfețe ≥ 2, USB Conector de rețea (RJ-45) da, ≥ 1 Alimentarea, 220 V, 50 Hz da, cu cablu pentru priză de tip Schuko. Accesorii Husa de protecție antipraf min. 1 buc. Pedală de control da, min. 1 buc. prin intermediul WiFi sau prin cablu cu lungimea min. 3 m cu min. 10 funcții programabilă, complet programablă inclusiv comanda a Sistemul de vizualizare a fundului de ochi sau analogicul Cablu fibrooptic de lumină da, min. 1 buc., ≥ 2 m Casetă pentru sterilizarea tuturor modulelor, inclusiv al sistemul de vizualizare a fundului de ochi da, min. 2 buc. Sistemul de vizualizare a fundului de ochi motorizat, electronic cu posibilitatea de ajustare de la pedală min. 5cl sau analogic min. 1 în set cu toate modulele necesare și lentile de lucru pentru operații oculare pentru partea cât anterioară atât și posterioară UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat min. 1 buc., ≥ 3 kW Card de memorie, stick USB de min. 16 Gb pentru înregistrarea datelor. da Set asepsis, căpăcele de cauciuc, sterilizabile da, min. 2 seturi. (cu 2 mânere, 2 piese pentru ochi cu înălțime largă de 10x sau 12,5x pentru asistent) Scaun operațional pentru chirurg da, min. 1 buc. (a. cu spătar; b. blocare centralizată a celor 4 roți duble stabile; d. cu cotiere mobile; e. posibilitate de reglare a înălțimii). Altele Garanție ≥ 2 ani Posibilitatea de asigurarea din partea producătorului cu piese, consumabile, altor accesorii și a reparațiilor timp de min. 10 ani de exploatare a echipamentului Certificate CE, ISO Instalarea și testarea la locul necesar da Transportarea și livrarea la locul necesar da Deservire în perioada de garanție și postgaranție da Soft cu livrarea parolelor de acces Ghid rapid Min. 1 buc, ghid rapid al utilizatorului în limba de stat (Română), sau în una din limbile de circulație internațională (rusă/engleză), laminată și atașată de dispozitiv. Manuale de utilizare În limba de stat (Română), în cazul în care nu este prezent să fie prezentat manualul în limba de stat cu ștampila biroului de traducere. Manual de service În limba de stat (Română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) și art. 15, al. (6). Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces
33100000-1 | 3 | Sistemul de rezecție artroscopică | Sistemul de rezecție artroscopică |  |  |  | Sistemul de rezecție artroscopică Descriere "Dispozitiv de șlefuire destinat intervențiilor chirurgicale artroscopice cu o gamă largă a vitezei de rotație cu putere înaltă. Turnul de artroscopie să fie din următoarele componente: 1. Troleu artroscopic - 1 buc.; 2. Monitor medical min. 4K - 1 buc.; 3. Videoprocesor cu rezoluție min. 4K - 1 buc.; 4. Dispozitiv Shaver - 1 buc.; 5. Artropompă - 1 buc.; 6. Modul de electrocoagulare - 1 buc." Parametru Specificaţia Troleu artroscopic Înălțime min. 1400 mm Lățime min. 600 mm Adâncime min. 600 mm Încărcarea totală maximă min. 120 kg Polițe standard min. 4 Polițe standard cu mâner min. 1 Sertart min. 1 Roți blocabile min. 4 cu diametru 150mm (+-30mm) Suport pentru cap cameră min. 1 Suport pentru cabluri da Braț mobil pentru monitor înălțime variabilă, lungimea min. 250mm, care permite mișcarea monitorului față-spate 20° (±5), rotație 30° (±5), greutatea maximă 15 kg (±5). Cablu de alimentare min. 5 m lungime Transformator și alimentare la rețeaua de electricitate (220-240V, 50 Hz) Monitor medical Monitor optimizat pentru aplicațiile endoscopice Rezoluția min. 3800x2100 pxl, min. 4K Rezistență la stropiri, dezinfectabil Alimentarea de la rețeaua de electricitate, (220-240V, 50 Hz) Tastatură cu butoane da Posibilitate de ajustarea a modului de iluminare da, noapte/zi Diagonala display min. 30" Unghi de vizualizare (orizontal & vertical) min. 175° Rata contrast (nominal) min. 1700:1 Iluminare min. 650 (cd/m2) Funcții meniu a monitorului Reglaje imagine/culori min.: gamma, temperatura culoarea (intre 5500-9300), saturație, ton, luminozitate, contrast. Panou cu conectori min. 3 intrări 3G-SDI cu conector BNC min. 3 intrări care acceptă semnal 3G-SDI combinat care afișează semnalul UHD min. 1 intrare DVI cu covector DVI-D min. 1 intrare HDMI min. 2 intrări USB min. 2 3G-SDI cu conector BNC si iesire DVI Videoprocesor cu cap cameră și tabletă Conține posibilitatea de videoinregistrare, sursa de lumina Videoprocesorul min. 2 porturi 3800x2100, min. 4K posibilitate de a conectare prin Wi-Fi posibilitate de capturare foto cu rezolutia min. 1080p, jpeg posibilitatea de capturare video de calitate înaltă Memoria SSD min. 250 Gb posibilitatea de inregistrare/afisare a 2 semnale video simultan (functia Dual Chanel) posibilitatea de conectare la imprimanta sursa de lumina integrata cu durata LED min. 20.000 ore posibilitatea de comunicare directa cu camera display touchscreen min. 7 inch prezenta urmatoarelor functii: zoom, balans alb, foto, inregistrare video, reglaj intensitate, standby lumina Cap camera senzor 3 CHIP CMOS 4K autoclavabil rezistent la șoc conține min. 3 butoate programabile interfața Eyecon prezenta coupler-lui intergrat lungimea min. 2.5m cu diametru de 5mm Tableta ecram min. 10 inch posibilitatea de comunicare cu videoprocesorul prin WiFi sau cablu de date sist. de operare Android sau iOS dedicat pentru sistemul de artroscopie Dispozitiv Shaver Porturi pentru operare min. 2 Display touchscreen, min. 3 inch Posibilitatea de operare cu min. 2 pedale simultan Posibilitatea de operare cu 2 piese de Shaver simultan Piesa Shaver min. 2 butoane de control posibilitatea de a: porni/opri, schimbarea sensului de rotatie, setarea vitezei si modul de oscilare viteza de rotatie min. 12000 rpm forta de rotatie min. 35 in-bounce posibilitatea de insertie a lamelor bidirectionala prezenta portului de aspirare si buton pentru setarea gradului de aspirare posibilitatea de atașare a min. 1 mandrină specială dotată cu cheie de reglare și ajustare autoclavabilă Artropompa Display touchscreen, min. 3 inch Tip peristaltic Presiunea ≤ -450 mmHg - ≥ 150 mmHg Debit max. 2 l/min. Mod de irigare automat, cu posibilitatea de montare a tubulaturii cu senzor de presiune integrat Clapeta de siguranță da, pentru instalarea tubulaturii de irigare Mod de dilatare articulară prin presiune Detectarea tubulaturii modului de lucru Posibilitatea de a conecta ca min. 1 pedală prin cablu sau Wi-Fi Posibilitatea de presetare a modurilor de operare și adăugarea a mai multor moduri pentru diferite proceduri chirurgicale Modulul de electrocoagulare Display TFT sau LCD, touchscreen cu min 7 inch Port pentru pedală min. 1 cu posibilitea de conexiune prin cablu sau Wi-Fi Frecvența de lucru min. 300 KHz Taierea bipolara min. 250 W min. 9 regimuri de lucru Coagularea bipolara min. 200 W min. 9 regimuri de lucru Posibilitatea de utilizare a electrozilor de unica folosință și reutilizabili Posibilitatea de detectare a accesoriilor Accesorii Piesa Shaver min. 3 buc. Cablu optic min. 3 buc. lungimea min. 2 m diametru min. 4.5 mm autoclavabil prezenta adaptoarelor pentru cuplare la trocar și videoprocesor Optică telescopică min. 3 buc. diametru min. 4 mm lungimea partiala min. 185 mm lungimea totala min. 225 mm unghi de vizualizare la 30° tip format: eyecup compatibil cu trocarul din set Trocar min. 3 buc. diametru min. 5.5 mm obligator sa fie in set cu obturator material de confecționare: aliaj de oțel inox de grad chirurgical să fie dotate cu min. 2 robinete compatibil cu optica telescopică Set artroscopia genunchiului chiuretă artroscopică cu formă ovală, deschisă, diametru min. 8 mm - min. 3 buc. Palpator (explorator) artroscopic - min. 3 buc. Pensă artroscopică tip punch dreapta cu diametru de min. 3.5 mm - min. 3 buc. Pensa artroscopică tip punch cu angulație de 15° în dreapta și cu diametru min. 3.5 mm - min. 3 buc. Pensa artroscopică tip punch cu angulație de 15° în stânga și cu diametru min. 3.5 mm - min. 3 buc. Pensă artroscopică de tip Grasper (Aligator) pentru țesut și fire - min. 3 buc. Pensă artroscopică de tip Suture Grasper cu manipulator - min. 3 buc. Electrod monopolar reutilizabil de tip minge cu diametrul mingii de 3 mm, conectorul electrodului cu diametrul de 4 mm - min. 2 buc. Sistem artroscopic pentru fixarea piciorului - min. 1 buc. Pensă artroscopică de tip Backbiter cu mâner, mărimea tăierii de min. 2 mm - min. 1 buc. Pensa artroscopică tip basket punch upbiter cu mâner,mărimea tăierii de min. 1.3 mm - min. 1 buc. Pensa artroscopică tip basket punch upbiter cu mâner,mărimea tăierii de min. 1.5 mm - min. 1 buc. Pensa artroscopică tip basket punch dreapta cu mâner,mărimea tăierii de min. 2.7 mm - min. 1 buc. Pensa artroscopică tip basket punch dreapta cu mâner,mărimea tăierii de min. 3.4 mm - min. 1 buc. Pensa artroscopică tip duckling basket punch (small duckbill) dreapta cu mâner,mărimea tăierii de min. 2.5 mm - min. 1 buc. Pensa artroscopică tip duckling basket punch (medium duckbill) dreapta cu mâner,mărimea tăierii de min. 3.5 mm - min. 1 buc. Inflow canula, diametrul de min. 4.5 mm, set complet ce include teaca (shaft), trocar ascutit, obturator bont (blunt) si adaptor pentru irigare - min. 1 buc. Set artroscopia umărului Sistem de distraсtie a umarului in 3 puncte, cu accesoriile necesare pentru poziționarea brațului, antebrațului și încheieturii mâinii - min. 1 buc. Pensă artroscopică de tip suture passer cu deschidere frontala si fara cremaliera, cu lungimea de lucru min. 170 mm - min. 1 buc. Ac artroscopic cu orificiu lateral, cu diametru de ≥ 0.3 mm si lungimea de lucru ≥ 240 mm - min. 1 buc. Pensa artroscopica tip smart hook, cu angulatie in stanga - min. 1 buc. Pensa artroscopica tip smart hook, cu angulatie in dreapta - min. 1 buc. Pensa artroscopica tip birdy, curbată in sus, vârf drept - min. 1 buc. Knot pusher, cu lungimea de lucru ≥ 175 mm - min. 1 buc Pensă artroscopică tip suture cutter, mâner axial, cu diametrul de ≥ 4.0 mm - min. 1 buc. Pensa artroscopica tip fiber retriever, dreaptă, diametrul pinului de ≥ 1.5 mm - min. 1 buc. Debridement Rasp, razor sharp, with peek handle - min. 1 buc. Tissue elevator, cu angulatie de 15˚, cu mâner tip peek - min. 1 buc. Altele Garanție ≥ 2 ani Posibilitatea de asigurarea din partea producătorului cu piese, consumabile, altor accesorii și a reparațiilor timp de min. 10 ani de exploatare a echipamentului Instalarea și testarea la locul necesar da Transportarea și livrarea la locul necesar da Deservire în perioada de garanție și postgaranție da Soft Inclus cu parole de acces Ghid rapid Min. 1 buc, ghid rapid al utilizatorului în limba de stat (Română), sau în una din limbile de circulație internațională (rusă/engleză), laminată și atașată de dispozitiv. Manuale de utilizare În limba de stat (Română), în cazul în care nu este prezent să fie prezentat manualul în limba de stat cu ștampila biroului de traducere. Manual de service În limba de stat (Română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) și art. 15, al. (6). Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces
33100000-1 | 4 | Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici avansate) | Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici avansate) |  |  |  | Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici avansate) Cod 130610 Descriere Perfuzor cu seringă este un dispozitiv care permite administrarea intravenoasă a fluidelor medicale cu o acuratețe ridicată. Parametrul Specificația Caracteristici generale Tipul Cu un canal Display LCD posibilitatea de ajustare a luminozitatii Posibilitate de amplasare într-o coloană cu fixare obligatoriu Display Date afișate Viteza de infuzie obligatoriu Volumul de infuzie obligatoriu Timpul de infuzie obligatoriu Timpul pînă la final de infuzie obligatoriu Mărimea seringei obligatoriu Producatorul seringei obligatoriu Nivelul de ocluzie obligatoriu Rata KVO obligatoriu Data, ora obligatoriu Nivelul de încărcare a baterii obligatoriu Evenimente obligatoriu Alarme obligatoriu Proprietățile pompei Rata fluxului diapazonul 0.01 - 2000 ml/h Pasul de incrementare ≤ 0.01 mL/h Dozarea bolusului Incrementarea diapazon min. 0.01 - 2000 ml/h Rata KVO diapazon min. 0.01 - 5 ml/h, cu pas de incrimentare 0.1 ml/h Acuratețea ≤2% Compatibil cu toate marimile de seringi solicitate produse de diferiți producători min. 8 producători, cu prezentarea listei de producători Posibilitate de adăugare a noilor tipuri de seringi în bibliotecă obligatoriu Seringi acceptate 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 Detectare automată a seringei obligatoriu Nivelul presiunei de ocluzie maxime 75 - 880 mmHg min. 9 nivele Posibilitate de adăugare în bibliotecă alte denumiri medicamente obligatoriu Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv minim IP23 Moduri de infuzie Rata de perfuzie obligatoriu Dozarea în timp obligatoriu Modul crescător și descrescător obligatoriu Dozarea micro-perfuzie obligatoriu Alarme și indicatori Ocluzie obligatoriu Eroare de sistem obligatoriu Seringă goală obligatoriu Perfuzia pe sfîrșite obligatoriu Baterie descărcată obligatoriu Alarmă sonoră Volum reglabil obligatoriu Buton mod silențios obligatoriu Numărul de evenimente memorate min. 1000 Jurnalul de evidență Evenimente stocate Butoane apăsate obligatoriu Coduri de eroare obligatoriu Alarme obligatoriu Medicamente injectate obligatoriu Cantitatea infuzată obligatoriu Setări obligatoriu Bolus solicitat obligatoriu Alimentarea Rețea electrică 220 V, 50 Hz obligatoriu Baterie internă Reîncărcabilă obligatoriu Timp de operare ≥ 10 h la 5 mL/h Accesorii incluse separat pentru fiecare pompă procurată Suport sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie obligatoriu Seringi 50 ml 100 buc. , să se indice codul produsului oferit Circuite circuit de interconectare a seringei 100 buc. , să se indice codul produsului oferit
33100000-1 | 5 | Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate) | Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate) |  |  |  | Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate) Cod 130510 Descriere Acest grup de produse înclude pompe de infuzie pentru volume mari cu cerințe avansate; pot avea 2 sau mai multe canale. Fluxul este calibrat în ml/oră. Au posibilitatea de a efectua calcule a raportului medicament/doză, ce permite programarea fluxului reeşind direct din indicaţiile medicului. Parametrul Specificația Display Date afișate LCD posibilitatea de ajustare a luminozitatii Alarme Rata Volum infuzat Timpul infuzat Rata KVO Nivelul de încărcare a beteriei Nielul de ocluzie Evenimente ≥ 2000 Istoria Data, ora Capacitatea pompei Diapazonul volumului infuzat 0.1 - 9999 ml Rata fluxului diapazon min. 0.1-1,500 ml/h Setarea prin incrementare incepind cu 0.01 ml Regim de lucru KVO - mentinerea venei deschise diapazon min. 0.1 - 5 ml/h Acuratetia infuziei ≤5 % Functia bolus obligatoriu Funcția de reglare a vitezei de infuzie în bolus diapazon min. 0.1 - 1500 ml/h Selectarea volumului infuzat obligatoriu Selectarea ratei de infuzie obligatoriu Calcularea dozei/medicament obligatoriu Regim de lucru in flux (setarea fluxului) obligatoriu Trecerea automată în regim de așteptare obligatoriu Carcasa ermetizata pentru a preveni scurgerea de lichide in interiorul dispozitivului minim IP23 Nivelul presiunei de ocluzie maxime diapazon min. 75 - 750 mmHg min. 9 nivele Funcția de evacuare a bulei de aer din sistema IV obligatoriu Funcție de chemare asistentă obligatoriu Blocarea panoului de control obligatoriu Alarma sonora obligatoriu Alarma vizuala obligatoriu Fixarea perfuzorului pe rampă verticală obligatoriu Setări IV Protecție la flux liber obligatoriu Capacitatea de captare aer obligatoriu Conectare IV a acului obligatoriu Alarmă acustică și vizuală Ocluzie obligatoriu Nivelul de ocluzie obligatoriu Afișarea ocluziei în timp real obligatoriu Alarmă de flux obligatoriu Bula de aer obligatoriu Eroare de sistem obligatoriu Set decuplat obligatoriu Rezervor gol obligatoriu Ușă deschisă obligatoriu Senzor de picaturi obligatoriu Infuzia completă obligatoriu Baterie descărcată obligatoriu Posibilitatea de setare a volumului obligatoriu Mod silence a alarmei obligatoriu Sistem de reducere a erorii (tehnologie inteligentă) Setarea parametrilor impliciți dați de sistemul de reducere a erorii de dozare la pornirea pompei obligatoriu Programe de analiză presetate obligatoriu Alimentarea electrică Rețea electrică 220 V, 50 Hz obligatoriu Baterie incorporata obligatoriu Durata de operare autonoma ≥ 7 h la fluxul de 25ml/h Acesorii Suport sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie obligatoriu Circuite ≥ 200 buc. pentru fiectare pompă procurată da, să se indice codul produsului oferit
| 6 | Analizator ionoselectiv Na, K | Analizator ionoselectiv Na, K |  |  |  | Analizator ionoselectiv Na, K Cod 150600 Descriere Analizatoarele de electroliţi testează unul sau mai multi electroliţi folosind electrozi iono-selectivi. Parametrul Specificația Tip probă Ser da Urină da Plasmă da Sînge integru da Tip analize Na da K da Spălare automată da Display LCD sau LED da Printer da Data management da Interfața PC da Reagenți Reagenți "Să fie inclus toți reagenții necesari cît și alte acesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare" ≥ 1000 analize Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrarii ≥ 6 luni
33100000-1 | 7 | Sterilizator 80 L | Sterilizator 80 L |  |  |  | Sterilizator 80 L Cod 270320 Descriere Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării intrumentelor medicale cu consctrucție interioară din oțel inox Parametrul Specificația Ventilaţie forţată, controlată electronic Construcție interioară oțel inox Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Regimuri de sterilizare programabile Protecție la supraîncălzire analogical digitală Alarme acustică vizuală Diagnostic automat cu afișarea codului erorii Volumul 80 l, ± 10 l Camera sterilizatorului Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior Temperatura 50 - 200℃ Divergență față de temperatura setată ≤ 1℃ Abatere timp ≤ 1 min Timp încălzire până la temperatura setată ≤ 60 min Regim de sterilizare prestabilite 180℃, 60 min 160℃, 150 min 120℃, 45 min Rezoluția de programare 1℃ Timpul de răcire ≤ 35 min, pînă la 75℃ Deconectare de avariere la temperatura 205 - 235℃ Tipul de funcționare fără întrerupere ≥ 8 ore Rafturi ≥ 3 Suport metal pentru instalarea sterilizatorului obligatoriu Alimentare 200-240V, 50 Hz
33100000-1 | 8 | Sterilizator 200 L | Sterilizator 200 L |  |  |  | Sterilizator 200 L Cod 270340 Descriere Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării intrumentelor medicale cu consctrucție interioară din oțel inox Parametrul Specificația Ventilaţie forţată, controlată electronic Construcție interioară oțel inox Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Regimuri de sterilizare programabile Protecție la supraîncălzire analogical digitală Alarme acustică vizuală Diagnostic automat cu afișarea codului erorii Volumul 200, ± 20 l Camera sterilizatorului Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior Temperatura 50 - 200℃ Abaterea temperatură nu mai mare de 3℃ Abatere timp ≤ 1 min Timp încălzire până la temperatura setată ≤ 60 min Regim de sterilizare prestabilite 180℃, 60 min 160℃, 150 min 120℃, 45 min Rezoluția de programare 1℃ Timpul de răcire ≤ 45 min, pînă la 75℃ Deconectare de avariere la temperatura 205 - 235℃ Tipul de funcționare fără întrerupere ≥ 8 ore Rafturi ≥ 6 Suport pentru sterilizator obligatoriu Alimentare 200-240V, 50 Hz
33100000-1 | 9 | Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate) | Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate) |  |  |  | Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate) Cod 130250 Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți Parametrul Specificația Caracterisitici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) obligatoriu Numărul de sateliți 2 Temperatura culorii 4,500 ±500 K reglabilă Reglarea intensității luminei obligatoriu Indexul de culoare ≥ 95 Dimensiunea cîmpului, cm Focusabil obligatoriu Diametrul ajustabil diapazon minim 24 - 33 cm Adîncimea ≥ 80 cm Distanța de lucru 0.7-1.5 m Nivelul de iluminare la 1 m distanță "satelitul nr.1 ≥ 160 000 lux, satelitul nr.2 ≥ 160 000 lux" Rotația 360 grade Ajustare pe verticală, cm ≥80 Cresterea temperaturii în campul operator <1º C Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz Durata medie de viaţă a LED-urilor min. 50000 h Mişcarea capului luminos ≥ 4 grade de libertate Mînere detașabile sterilizabile Panou de control integrat în lampa principal Posibilitatea integrării sistemului de telemedicine și a sistemelor de înregistrare video obligatoriu Înălţimea podului 3-4 m
33100000-1 | 10 | Lampă cu fantă | Lampă cu fantă |  |  |  | Lampă cu fantă Cod 170100 Descriere Microscop binocular care permite examinarea stereoscopică detaliată a structurilor oculare. Parametrul Specificația Sistemul de iluminare Lățimea fantei,mm 0-10 minimum, adjustabilă Lungimea fantei, mm 0-10 minimum, adjustabilă Rotirea, grade 0-90 Filtre Minim: albastru, verde, absorbție de căldură Microscopul Tipul Binocular Mărire totală 10x minimum Metoda de schimbare a măririi Să se indice Gama de reglare a dioptriei, dioptrii de la -7 la +7 minim Gama de mișcare Deplasare laterală, mm ≥100 Deplasare în adîncime, mm ≥100 Deplasare în înălțime, mm ≥30 Reglare fină de la joystick, mm ≥±10 Reglarea înălțimii bărbiei, mm ≥ 70 Alimentarea, 220 V, 50 Hz Obligatoriu Accesorii Setul standard Bec min. 2 buc.
33100000-1 | 11 | Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici de bază) | Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici de bază) |  |  |  | Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici de bază) Cod 130600 Descriere Perfuzor cu seringă este un dispozitiv care permite administrarea intravenoasă a fluidelor medicale cu o acuratețe ridicată. Parametrul Specificația Caracteristici generale Tipul Cu un canal Display LCD posibilitatea de ajustare a luminozitatii Mîner încorporat obligatoriu Display Date afișate Viteza de infuzie obligatoriu Volumul de infuzie obligatoriu Timpul de infuzie obligatoriu Timpul pînă la final de infuzie obligatoriu Mărimea seringei obligatoriu Nivelul de ocluzie obligatoriu Rata KVO obligatoriu Data, ora obligatoriu Nivelul de încărcare a baterii obligatoriu Evenimente obligatoriu Alarme obligatoriu Proprietățile pompei Rata fluxului diapazonul 0.1 - 999 ml/h Pasul de incrementare ≤ 0.01 mL/h Dozarea bolusului Incrementarea diapazon min. 0.01 - 1800 ml/h Rata KVO diapazon min. 0.01 - 5 ml/h Acuratețea ≤2% Compatibil cu toate marimile de seringi solicitate produse de diferiți producători min. 8 producători, cu prezentarea listei de producători Posibilitate de adăugare a noilor tipuri de seringi în bibliotecă obligatoriu Seringi acceptate 5, 10, 20, 30, 50, 60 Detectare automată a seringei obligatoriu Nivelul presiunei de ocluzie maxime min. 4 nivele Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv minim IP24 Moduri de infuzie Rata de perfuzie obligatoriu Dozarea în timp obligatoriu Modul crescător și descrescător obligatoriu Alarme și indicatori Ocluzie obligatoriu Eroare de sistem obligatoriu Seringă goală obligatoriu Perfuzia pe sfîrșite obligatoriu Baterie descărcată obligatoriu Alarmă sonoră Volum reglabil obligatoriu Buton mod silențios obligatoriu Jurnalul de evidență Evenimente stocate Butoane apăsate obligatoriu Coduri de eroare obligatoriu Alarme obligatoriu Medicamente injectate obligatoriu Cantitatea infuzată obligatoriu Setări obligatoriu Bolus solicitat obligatoriu Alimentarea Rețea electrică 220 V, 50 Hz obligatoriu Baterie internă Reîncărcabilă obligatoriu Timp de operare ≥ 5 h la 5 mL/h Accesorii incluse separat pentru fiecare pompă procurată Suport sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie obligatoriu Seringi 50 ml 100 buc. , să se indice codul produsului oferit Circuite circuit de interconectare a seringei 100 buc. , să se indice codul produsului oferit
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentată 5) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă | beneficiar
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 60 probe | Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 60 probe | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 44245 | IMSP CS Saratenii Vechi
33100000-1 | 2 | Microscop chirurgical oftalmic | Microscop chirurgical oftalmic | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2916666 | IMSP SCM Sf. Treime
33100000-1 | 3 | Sistemul de rezecție artroscopică | Sistemul de rezecție artroscopică | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1833333 | IMSP SF TREIME
33100000-1 | 4 | Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici avansate) | Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici avansate) | bucată | 7 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 18000 | IMSP INN
33100000-1 | 5 | Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate) | Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate) | bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 21400 | IMSP INN
33100000-1 | 6 | Analizator ionoselectiv Na, K | Analizator ionoselectiv Na, K | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 26114 | IMSP INN
33100000-1 | 7 | Sterilizator 80 L | Sterilizator 80 L | bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 48000 | IMSP SR Hâncești
33100000-1 | 8 | Sterilizator 200 L | Sterilizator 200 L | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 42000 | IMSP SR Hâncești
33100000-1 | 9 | Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate) | Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate) | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 166000 | IMSP SR Șoldănești
33100000-1 | 10 | Lampă cu fantă | Lampă cu fantă | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 6000 | IMSP SR Șoldănești
33100000-1 | 11 | Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici de bază) | Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici de bază) | bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 44400 | IMSP SR Șoldănești
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ | [10 empty] | 5166158
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________