## Лист1
Descriere | Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical și altor ustensile din oțel
Domeniul de utilizare | instrumente chirurgicale, ustensile din oțel inoxidabil
Sistem deschis de utilizare a detergenților și dezinfectanților | da
Volumul camerei | ≥ 85 L
Nișa interioară specializată pentru dezinfectant și detergent | da
Pompa de apă, internă | da
Pompa de aer, internă | da
Răcitor pentru sistemul de drenaj, cu funcția de reducere a temperaturii apei de scuregere ≤ 90 ° C | da
Sistem intern de condensare a aburului, care reduce cantitatea de abur în timpul uscării și impiedică scurgerea aburului | da
Procesul de spălare și dezinfectare total automat, controlat de microprocesor | da
Numărul de uși | 1 unitate
Programe de dezinfecție implicite | min. 4
Ecran LCD, color | da
Afișare ecran: indicarea ciclului, mesaj text și reprezentări grafice a procesului, temperatura apei, timpul rămas, numărul programului | da
Limbajul interfeței și meniului | română și rusă
Butoane tactile rapide, dedicate programelor de dezinfecție | da
Buton de anulare a alarmelor și stopare a programului | da
Temperatura de uscare | ≥ 125 grade
Filtrarea aerului | da
Monitorizarea temperaturii în cameră prin intermediul a min. 2 senzori de temperatură electronice de precizie înaltă | da
Senzori de depistare a nivelului de dezinfectant și detergent în interiorul canistrelor | da
Alarme | sonore și vizuale
Alarme cu afișarea codului și descrierei complete a problemei cît și acțiunilor de remediere | da
Alarma de finalizare a ciclului | da
Tensiunea de alimentare | 220V, 50 Hz
Perioada de garanție | min. 24 luni
Accesorii și consumabile:
Sistem de osmoză inversă compatibilă cu mașina de spălat care va fi compusă din: min. 4 nivele de prefiltrare, manometre de control a filtrelor, sistem de dedurizare a apei cu cap electronic, sistemul de osmoză inversă cu membrana și sistem de monitorizare a calității apei. | da
Suport pentru mașina de spălat | 1 buc.
Rafturi de încărcare | 2 buc.
Coșuri pentru instrumente | min. 3
Detergent, volum | min. 10L
Dezinfectant, volum | min. 10L