## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea articolelor parafarmaceutice și dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Naţional de control al cancerului pentru anul 2022 (repetat) |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3310000-1 | 1 | Seringi de unică folosință | Seringi de unică folosință |  |  |  | Seringă 2,0 ml, cu ac depașabil, sterilă *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale- semnat electronic.*Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în Registrul de Stat se vor prezenta următoarele documente: a)Certificat CE sau Declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. b) Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). *Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea produsului de catre producator. În cazul în care produsul deține un cod de catalog a se indica codul în ofertă și trimiterea la pagina de descriere a produsului în formularul Specificații Tehnice"
3310000-1 | 2 | Analizator Flow-citometru | Analizator Flow-citometru |  |  |  | Analizator Flow-Citometru Descriere Analizator Flow-Citometru (IVD) destinat pentru identificarea numărului celulelor și subseturilor lor prin citometria de flux în aplicațiile clinice în laborator. Lazere de examinare, tip LED, minim 3 unități. Toate laserele cu IVD. lazer albastru ≥ 488nm, cuputerea de ieșire ≥ 50 mW "lazer roșu ≥ 635nm cuputerea de ieșire ≥ 25 mW" "lazer violet ≥ 405nm cuputerea de ieșire ≥ 40 mW" Celula de flux cuvetă din inox, și alte dimensiuni ale cuvetei ce nu influențează performanța de detectare a echipamentului. Detector Dimensiunea minimă a celulei ≤ 0.5 μm Dimensiunea maximă a celulei ≥ 40 μm Rata maximă de analiză ≥ 10 000 celule / sec Interval 400 - 800 nm Sensivitatea FITC <107 MESF PE <64 MESF Detector de fluorescenţă ≥ 8 Rata fluxului Ajustabil în trepte da, mic, mediu, mare Rata dinamică ≥ 18 bit Rata de eșantionare digitală ≥ 30 Mhz Acuratețea digitală ≤ 5% Eprubetă pentru probă Tip tub 12 x 75 mm Viteza de analiză ≥ 40 eprubete/oră "Posibilitatea de a utiliza paneluri create de producător, precum și cele create individual formate din 1 sau mai mulți anticorpi monoclonali" da Curățare Automat, încorporat da Stația de lucru (PC) Monitor LCD LED inclus, min o unitate ≥ 19 inch Sistem de operare cu licență inclusă Windows 7/8/10 Professional Procesor ≥ Intel Pentium, 3 GHz Dual Core Placă video ≥ 1 Gb Memorie RAM ≥ 2 Gb HDD ≥ 250 Gb DVD-RW da USB port ≥ 3 buc. Ethernet port da Claviatură da Maus da "Software de analiză și interpretarea datelor cu toate licențile necesare incluse, cu posibilitate de upgrade" da, cu termen nelimitat Imprimantă color da UPS cu stabilizator integrat autonomie minim 20 min. Reagenți incluși Panel - Screening Leucemie Acuta (IVD), (panel sau anticorpi separați pentru CD-urile MPO, CD79a, CD3, CD34, CD19, CD7, CD3, CD45 marcați cu fluoroxromi individuali. Preferabil panel) 100 teste Panel – Leucemia acuta varianta limfoblastica Precursori B celulari (IVD), (panel sau anticorpi separați marcați cu fluoroxromi individuali. Preferabil panel.) 60 teste Panel – Leucemia acuta varianta limfoblastica Precursori T celulari (IVD), (panel sau anticorpi separați marcați cu fluoroxromi individuali. Preferabil panel.) 40 teste Panel - Leucemii acute nelimfoblastice (IVD), (panel sau anticorpi separați marcați cu fluoroxromi individuali. Preferabil panel.) 10 teste Panel - Mielom multiplu (IVD) (panel sau anticorpi separați marcați cu fluoroxromi individuali. Preferabil panel.) 50 teste Panel - Limfoame (IVD) (panel sau anticorpi separați marcați cu fluoroxromi individuali. Preferabil panel.) 50 teste Panel MRD (boala minim reziduala) pentru Leucemia acuta varianta limfoblastica Precursori B celulari (IVD), (panel sau anticorpi separați marcați cu fluoroxromi individuali. Preferabil panel.) 50 teste Panel MRD (boala minim reziduala) pentru Leucemia acuta varianta limfoblastica Precursori T celulari (IVD), (panel sau anticorpi separați marcați cu fluoroxromi individuali. Preferabil panel.) 50 teste Panel MRD (boala minim reziduala) pentru Leucemii acute nelimfoblastice (IVD) (panel sau anticorpi separați marcați cu fluoroxromi individuali. Preferabil panel.) 50 teste Panel MRD (boala minim reziduala) pentru Mielom multiplu (IVD), (panel sau anticorpi separați marcați cu fluoroxromi individuali. Preferabil panel.) 50 teste Panel MRD (boala minim reziduala) pentru Limfoame (IVD), (panel sau anticorpi separați marcați cu fluoroxromi individuali. Preferabil panel.) 50 teste CD 20 500 teste CD3, CD5, CD8, CD10, CD11c, CD14, CD15, CD16, CD19, CD22, CD25, CD23, CD28, CD33, CD34, CD38, CD138, HLA-DR, CD56, CD55, CD59 câte 50 teste de fiecare parametru Soluție de liză Pentru liza eritrocitelor Alte soluții și consumabile necesare pentru buna funcționare a dispozitivului da, în cantitate necesară pentru utilizarea testelor solicitate mai sus Livrarea reagentilor Graficul de livrare a reagentilor si cantitatile lor sa fie strict coordonate cu institutia da Temperatura mediului ambiant 16 - 30 ℃ Nivelul de zgomot produs de întreg sistem ≤ 62 dB Alimentarea 220 V, 50 Hz Traning pentru utilizarea dispozitivului medical, minim 2 persoane da pentru interpretarea rezultatelor, minim 2 persoane da pentru mentenanta dispozitivului medical da Manual de utilizare in limba de stat da de service in limba de stat da Garantie cu piese, accesorii si consumabile incluse pentru minim 24 luni da

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea articolelor parafarmaceutice și dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Naţional de control al cancerului pentru anul 2022 (repetat) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3310000-1 | 1 | Seringi de unică folosință | Seringi de unică folosință | buc | 140900 |  |  |  |  | în două tranșe (februarie 2022, august 2022) | 60185.66
3310000-1 | 2 | Analizator Flow-citometru | Analizator Flow-citometru | buc | 1 |  |  |  |  | trimestru I al anului 2022 | 2632000

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________