| Lot № 1 Utilaj de neutralizare prin sterilizare termică a deșeurilor medicale infecțioase |
| --- |
| Obiect | Cantitatea | Caracteristici tehnice |
| Utilaj de neutralizare prin sterilizare termică a deșeurilor medicale infecțioase | 1 bucata | Utilaj de dezinfectare a deseurilor medicale infectioase cu capacitatea de minim 350 litri pe ora si maruntitor (shredder) incorporat. Procesul de dezinfectare sa decurga la temperature scazute 140 - 200 grade C (exclus incinerarea). Productivitate de minim 35 kg/h de deseuri infectioase. Construcția exterioară, carcasa, parțile laterale sa fie fabricate din oțel inox AISI 304 si suprafata exterioara sa nu se incalzeasca. Sterilizarea și mărunțirea deșeurilor medicale periculoase ( plastic, sticlă, cauciuc, textile, seringi si parti metalice cu grosimea de pana la 2mm). Constructia maruntitorului sa permita maruntirea halatelor si echipamentului de protectie de unica folosinta (folosite in timpul pandemiei COVID-19). Modul de rotire a cuțitelor si constructia maruntitorului elimină posibilitatea de blocare/înfășurare a deșeurilor textile. Conectarea automată a rotației inverse atunci când se blochează. Micsorarea volumului deseurilor tratate de minim 3-5 ori si deseurile sa devina de nerecunoscut Consum redus de electricitate Deconectare automata a utilajului in cazul scazut de securitate, supraincalzire sau suprasolicitari Încălzitoarele interne cu control separate și siguranță în caz de scurt-circuit Alarma vizuală in caz de pană de curent, temperatură joasă sau esuare ciclu de sterilizare Posibilitatea setarii de catre operator a regimului de sterilizare/ termic dorit in dependent de materialul prelucrat. Utilajul e dotat cu sistem de protectie electrica si siguranta mecanica in caz de defectiuni Limbajul setarii si operarii utilajului - rusa/ engleza/ romana. Mod de operare automat si manual. Pe panoul central de operare utilajul e echipat cu buton de oprire de urgenta. Monitorizarea si afisarea proceselor, temperaturilor si a valorilor sarcinilor pe panoul de comanda in timp real. In set cu utilajul intra: cos pentru descarcarea deseurilor tratate, compresor de aer comprimat, bloc de filtrare a emisiilor. Reglarea temperaturii cu precizia de ± 1℃ Durata de garantie de minim 12 luni. Instalarea si punerea in functiune se va face de catre inginerii autorizati ai furnizorului + training obligatoriu pentru angajatii institutiei Alimentare 380V, 50 Hz Fiabilitatea utilajului, piese de schimb mereu disponibile si service postgarantie operativ si cu costuri reduse. Declaratie de conformitate a producatorului Manual de utilizare si service la momentul instalarii utilajului |