## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Implanturilor traumatologico-ortopedice conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2024 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Prețul estimativ
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1.1 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mici conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard si cu compresie de 3,5 mm și 4,0 mm | Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5 mm filet total | Bucată | 6600 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 304530
33100000-1 | 1.2 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mici conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard si cu compresie de 3,5 mm și 4,0 mm | Placă 1/3 tubulară, pentru șuruburi cu diam. 3,5mm 6 - 10 orificii | Bucată | 584 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 1.3 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mici conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard si cu compresie de 3,5 mm și 4,0 mm | Placa reconstructivă pentru șurub 3,5 mm 6 - 10 orificii | Bucată | 270 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 2.1 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Șurub cortical blocat, autotarodant diam. 2,7mm | Bucată | 1094 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 1014670
33100000-1 | 2.2 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Șurub cortical blocat, autotarodant diam. 3,5mm | Bucată | 4131 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 2.3 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Șurub spongios blocat, autotarodant diam. 3,5mm | Bucată | 1345 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 2.4 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Placă 1/3 tubulară cu stabilitate unghiulara, pentru șuruburi cu diam. 3,5 mm 8 - 14 orificii | Bucată | 153 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 2.5 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Placa reconstructivă cu stabilitate unghiulara pentru șurub 3,5 mm 8 - 14 orificii | Bucată | 95 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 2.6 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Placa pentru clavicula anatomica cu stabilitate unghiulara pentru șurub 3,5 mm 8 - 12 orificii, varianta stinga/dreapta | Bucată | 101 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 2.7 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Placa pentru clavicula anatomica pentru portiunea acromiala cu stabilitate unghiulara pentru șurub 2,7/3,5 mm 5 orificii metafizare 4 -9 orificii diafizare, varianta stinga/dreapta | Bucată | 39 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 2.8 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Placa directionata humerus proximal cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, pentru surub diam. 3.5mm cu 9 orificii metafizare si 3- 8 orificii diafizare | Bucată | 111 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 2.9 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Placă pentru paleta humerala pentru coloana mediala, latimea 11mm, grosimea 2,5mm l, cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, pentru surub diam. 2.7/3.5mm, 3-4 orificii metafizare, 5-8 orificii diafizare, dreapta/stinga | Bucată | 79 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 2.10 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Placă pentru paleta humerala pentru coloana laterală, latimea 11mm, grosimea 2,5mm l, cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, pentru surub diam. 2.7/3.5mm, 3-5 orificii metafizare, 5-10 orificii diafizare, dreapta/stinga | Bucată | 77 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 2.11 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Placa pentru olecranon cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, pentru surub diam. 3.5mm, 4-8 orificii diafizare, dreapta/stinga | Bucată | 46 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 2.12 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Placa volara radius distal, cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, pentru surub diam. 2.7mm, 6-8 orificii metafizare, 3-6 orificii diafizare, dreapta/stinga | Bucată | 175 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 2.13 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Placa laterala fibula distala cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, pentru surub diam. 2.7/3.5mm, 5 orificii metafizare,4-10 orificii diafizare, dreapta/stinga | Bucată | 98 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 2.14 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Placă Blocată Tibială Distală Medială cu 8-14 orificii de blocaj în partea diafizară pentru suruburi de 3,5mm diametru și 7 orificii in partea metafizara pentru șuruburi 3,5 mm diametru. Latimea partii diafizare 11mm., grosimea 3,7 mm. Variantele stinga/dreapta | Bucată | 122 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 2.15 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Placă Blocată Tibie Distală Antero - Laterală cu 8 - 14 orificii diafizare, gosimea 3,7mm. Pentru șuruburi 3,5 si 4,0 mm diametru | Bucată | 98 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 2.16 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Placă Blocată Calcaneu cu lungimi cuprinse între 60 mm - 65 mm, cu variante anatomice pentru stînga/dreapta grosime 1,5mm. | Bucată | 48 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 3.1 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm, 5,0 și 5,5 mm | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5 mm | Bucată | 7760 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 1095970
33100000-1 | 3.2 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm, 5,0 și 5,5 mm | Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant diam. 6,5 mm, filet partial 32mm | Bucată | 2914 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 3.3 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm, 5,0 și 5,5 mm | Broșa diametru 2,0 mm, lungimea 400 mm | Bucată | 4310 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 3.4 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm, 5,0 și 5,5 mm | Șurub cortical blocat, autotarodant diam. 5,0 mm | Bucată | 3378 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 3.5 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm, 5,0 și 5,5 mm | Șurub spongios blocat, autotarodant diam. 5,5mm filet partial | Bucată | 903 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 3.6 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm, 5,0 și 5,5 mm | Șurub spongios blocat, autotarodant diam. 5,5mm filet total | Bucată | 765 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 3.7 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm, 5,0 și 5,5 mm | Placa directionata laterala femur distal cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica de 5.0/5.5 mm, 7 orificii metafizare, 8-14 orificii diafizare, dreapta/stinga | Bucată | 213 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 3.8 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm, 5,0 și 5,5 mm | Placa laterala tibie proximala cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica de 5.0/5.5 mm, 5-14 orificii, dreapta/stinga | Bucată | 157 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 3.9 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm, 5,0 și 5,5 mm | Placă Blocată Medială Proximală de Tibie cu, cu 5-10 orificii meta-diafizare, variante anatomice pentru stînga/dreapta, grosimea 3.0 mm pentru suruburi 5,0 mm | Bucată | 75 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 3.10 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm, 5,0 și 5,5 mm | Placă Blocată Medială Proximală de Tibie cu, cu 5-10 orificii meta-diafizare, variante anatomice pentru stînga/dreapta, grosimea 3.0 mm pentru suruburi 3,5 mm | Bucată | 51 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 3.11 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm, 5,0 și 5,5 mm | Placa posterioara tibie proximala cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica de 3,5 mm, 3-5 orificii, dreapta/stinga. | Bucată | 42 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 4.1 | Sistem de osteosinteză fixator DHS/DCS | Piesă (placă) DHS cu unghi 135, 3 - 6 orificii | Bucată | 562 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 317520
33100000-1 | 4.2 | Sistem de osteosinteză fixator DHS/DCS | Piesă (placa) DCS cu unghi de 95, cu 8 - 14 orificii | Bucată | 167 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 4.3 | Sistem de osteosinteză fixator DHS/DCS | Şurub de compresiune inclus si surub de compactare cu lungimi cuprinse între 60 mm și 120 mm | Bucată | 731 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 4.4 | Sistem de osteosinteză fixator DHS/DCS | Set de instrumentar (livrat în custodie) | Bucată | 5 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 5.1 | Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată | Tija FEMUR | Bucată | 53 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 329962
33100000-1 | 5.2 | Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată | Surub 6,0- 6,5 mm zavorire distala titan | Bucată | 156 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 5.3 | Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată | Surub 4,5 - 5,0 mm zavorire proximala titan | Bucată | 228 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 6.1 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | Tija FEMUR | Bucată | 188 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 715820
33100000-1 | 6.2 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | Surub reconstructiv 6,0 - 6,5 mm zavorire proximala titan | Bucată | 246 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 6.3 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | Surub diametru 4,5 - 5,0 mm pentru zavorire proximala titan | Bucată | 195 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 6.4 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | Surub diametru 4,5 -5,0 mm pentru zavorire distala titan | Bucată | 460 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 7.1 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN | PFN 130 grade titan, varianta stinga/dreapta | Bucată | 290 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 1280520
33100000-1 | 7.2 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN | Surub 4,5 - 5.0 mm zavorire distala titan | Bucată | 590 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 7.3 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN | Surub canulat 10,5 - 11,5 mm, zavorire proximala titan | Bucată | 305 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 7.4 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN | Surub canulat 6.0- 6,5 mm, zavorire proximala titan | Bucată | 355 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 8.1 | Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorîtă Canulată de Reconstrucție | Tija TIBIA | Bucată | 266 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 765770
33100000-1 | 8.2 | Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorîtă Canulată de Reconstrucție | Surub 4,5-5,0 mm, zavorire titan | Bucată | 990 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 9.1 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Șurub spongios canulat semifiletat, cap hexagonal, autotarodant, material titan diametrul 6,5 mm, lungimea filetului 32 mm, lungimea șuruburilor 70 - 115 mm - cu pasul de 5 mm | Bucată | 243 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 541715
33100000-1 | 9.2 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Șurub spongios canulat complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material titan diametrul 6,5 mm, lungimea șuruburilor 70 - 115 mm - cu pasul de 5 mm | Bucată | 182 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 9.3 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Piuliță pentru șuruburi diametrul 6,5 mm, material titan | Bucată | 200 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 9.4 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Șurub spongios canulat semifiletat, cap hexagonal, autotarodant, material titan, diametrul 4,5 mm, lungimea șuruburilor 40 - 70 mm - cu pasul de 5 mm | Bucată | 98 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 9.5 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Șurub spongios canulat complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material titan, diametrul 4,5 mm, lungimea șuruburilor 40 - 70 mm - cu pasul de 5 mm | Bucată | 93 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 9.6 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Piuliță pentru șuruburi diametrul 4,5 mm, material titan | Bucată | 229 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 9.7 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Placa blocata curba pentru simfiza pubiană, pentru șurub 3,5 mm, 4 - 6 orificii, material inox | Bucată | 35 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 9.8 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Placa reconstructivă blocată dreaptă pentru șurub 3,5 mm, 4 - 14 orificii, material inox | Bucată | 57 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 9.9 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Placă blocata reconstructivă curbă bazin, pentru șuruburi diametrul 3,5 mm, 10-16 orificii, material inox. | Bucată | 62 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 9.10 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Placă acetabulara pentru osteosinteza peretelui posterior acetabulara, dreapta si stinga, material inox | Bucată | 28 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 9.11 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Placă ischio-acetabulara pentru osteosinteza peretelui posterior acetabulara, dreapta si stinga, material inox | Bucată | 28 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 9.12 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Placă reconstructivă suprapectineală acetabulară , 3,5mm, dreapta și stinga, material inox | Bucată | 28 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 9.13 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Placă pelvina reconstructivă blocata in J dreapta si stinga, 3,5mm, 10 - 12 gauri, material inox | Bucată | 28 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 10.1 | Fixatoare externe | Schanz Screws, self-drilling 200 mm., diam. 4,0mm. | Bucată | 168 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 613992
33100000-1 | 10.2 | Fixatoare externe | Schanz Screws, self-drilling 250 mm., diam. 5,0mm. | Bucată | 996 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 10.3 | Fixatoare externe | Schanz Screws, self-drilling 250 mm., diam. 6,5mm. | Bucată | 333 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 10.4 | Fixatoare externe | Bara externă diam 8, lungime 100 - 300 mm | Bucată | 71 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 10.5 | Fixatoare externe | Bara externă diam11, lungime 100 - 400 mm | Bucată | 443 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 10.6 | Fixatoare externe | Lacata cu autofixare laterala prin clic bara diam. 8 - fisa 3,0 mm. | Bucată | 95 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 10.7 | Fixatoare externe | Lacata cu autofixare laterala prin clic bara diam. 8 - fisa 4,0 mm. | Bucată | 111 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 10.8 | Fixatoare externe | Lacata cu autofixare laterala prin clic bara diam.11 - fisa 6,5 mm. | Bucată | 325 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 10.9 | Fixatoare externe | Lacata cu autofixare laterala prin clic bara-bara diam.8mm | Bucată | 32 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 10.10 | Fixatoare externe | Lacata cu autofixare laterala prin clic bara-bara diam.11mm | Bucată | 221 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 11.1 | Fixatoare pentru fracturile de cot | Placa L 2,7 mm TI (Left/ Right ) radius proximal, cu stabilitate angulara - 4 orificii diafizare | Bucată | 13 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 212880
33100000-1 | 11.2 | Fixatoare pentru fracturile de cot | Ancore pentru suturi de 3,5 mm ,sututa incarcata din polietilena 2-0 | Bucată | 12 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 11.3 | Fixatoare pentru fracturile de cot | Suruburi cu stabilitate 2,7 mm TI | Bucată | 134 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 11.4 | Fixatoare pentru fracturile de cot | Surub Herbert canulat 3.0 mm TI L14-20mm | Bucată | 38 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 11.5 | Fixatoare pentru fracturile de cot | Placa in T 2,7mm TI, radius proximal cu stabilitate angulara - 4 orificii diafizare | Bucată | 20 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.1 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 3,5mm | Bucată | 870 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 1059963.6
33100000-1 | 12.2 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 3,5mm | Bucată | 1450 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.3 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 3,5mm | Bucată | 1360 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.4 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 3,5mm | Bucată | 1200 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.5 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 3,5mm | Bucată | 890 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.6 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 3,5mm | Bucată | 730 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.7 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 3,5mm | Bucată | 510 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.8 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 3,5mm | Bucată | 470 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.9 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 3,5mm | Bucată | 540 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.10 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 3,5mm | Bucată | 450 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.11 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 3,5mm | Bucată | 270 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.12 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 3,5mm | Bucată | 150 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.13 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 3,5mm | Bucată | 140 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.14 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 3,5mm | Bucată | 100 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.15 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 3,5mm | Bucată | 70 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.16 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 3,5mm | Bucată | 150 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.17 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 3,5mm | Bucată | 225 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.18 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm | Bucată | 80 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.19 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm | Bucată | 140 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.20 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm | Bucată | 185 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.21 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm | Bucată | 260 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.22 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm | Bucată | 390 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.23 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm | Bucată | 330 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.24 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm | Bucată | 850 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.25 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm | Bucată | 1053 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.26 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm | Bucată | 700 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.27 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm | Bucată | 440 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.28 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm | Bucată | 330 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.29 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm | Bucată | 350 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.30 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm | Bucată | 220 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.31 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm | Bucată | 470 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.32 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm | Bucată | 210 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.33 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm | Bucată | 190 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.34 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm | Bucată | 215 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.35 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm | Bucată | 195 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.36 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm | Bucată | 185 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.37 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm | Bucată | 145 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.38 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm | Bucată | 65 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.39 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Şurub maleolar cu vârf tip trocar diam. 4,5 mm | Bucată | 60 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.40 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Şurub maleolar cu vârf tip trocar diam. 4,5 mm | Bucată | 78 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.41 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Şurub maleolar cu vârf tip trocar diam. 4,5 mm | Bucată | 63 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.42 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Şurub maleolar cu vârf tip trocar diam. 4,5 mm | Bucată | 105 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.43 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Şurub maleolar cu vârf tip trocar diam. 4,5 mm | Bucată | 43 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.44 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Şurub maleolar cu vârf tip trocar diam. 4,5 mm | Bucată | 55 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.45 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Şurub maleolar cu vârf tip trocar diam. 4,5 mm | Bucată | 29 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.46 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Şurub canulat, diam. 3,5 mm | Bucată | 30 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.47 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Şurub canulat, diam. 3,5 mm | Bucată | 40 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.48 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Şurub canulat, diam. 3,5 mm | Bucată | 40 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.49 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Şurub canulat, diam. 3,5 mm | Bucată | 40 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.50 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Şurub canulat, diam. 3,5 mm | Bucată | 30 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.51 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Surub cortical autotarodant diam. 2,0 mm | Bucată | 20 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.52 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Surub cortical autotarodant diam. 2,0 mm | Bucată | 15 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.53 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Surub cortical autotarodant diam. 2,0 mm | Metru | 15 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.54 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Surub cortical autotarodant diam. 2,0 mm | Metru | 35 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.55 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Şurub canulat, diam. 4,5 mm | Metru | 60 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.56 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Şurub canulat, diam. 4,5 mm | Metru | 65 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.57 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Şurub canulat, diam. 4,5 mm | Bucată | 65 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.58 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Suruburi spongioase 4.0mm.total filetate | Bucată | 80 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.59 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Suruburi spongioase 4.0mm.total filetate | Bucată | 110 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.60 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Suruburi spongioase 4.0mm.total filetate | Bucată | 80 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.61 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Suruburi corticale canulate autotarodante 4,0 mm: | Bucată | 35 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.62 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Suruburi corticale canulate autotarodante 4,0 mm: | Bucată | 25 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.63 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Suruburi corticale canulate autotarodante 4,0 mm: | Bucată | 25 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.64 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Şurub spongios ø 6,5 filet 32 mm, L-35 mm | Bucată | 85 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.65 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Şurub spongios ø 6,5 filet 32 mm, L-40 mm | Bucată | 115 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.66 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Şurub spongios ø 6,5 filet 32 mm, L-45 mm | Bucată | 140 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.67 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Şurub spongios ø 6,5 filet 32 mm, L-50 mm | Bucată | 135 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.68 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Şurub spongios, ø 6,5 filet 32 mm, L-60 mm | Bucată | 135 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.69 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Şurub spongios, ø 6,5 filet 32 mm, L-65 mm | Bucată | 125 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.70 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Şurub spongios, ø 6,5 filet 32 mm, L-70 mm | Bucată | 140 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.71 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Şurub spongios, ø 6,5 filet 32 mm, L-75 mm | Bucată | 140 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.72 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Şurub spongios, ø 6,5 filetul 32mm, L -85 mm | Bucată | 65 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.73 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Şurub spongios, ø 6,5 filetul 32mm, L -80 mm | Bucată | 65 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.74 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant diam. 6,5mm, Filet 32 mm, | Bucată | 65 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.75 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant diam. 6,5mm, Filet 32 mm, | Bucată | 60 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.76 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant diam. 6,5mm, Filet 32 mm, | Bucată | 30 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.77 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant diam. 6,5mm, Filet 32 mm, | Bucată | 60 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.78 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant diam. 6,5mm, Filet 32 mm, | Bucată | 60 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.79 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant diam. 6,5mm, Filet 32 mm, | Bucată | 60 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.80 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant diam. 6,5mm, Filet 32 mm, | Bucată | 20 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.81 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant diam. 6,5mm, Filet 32 mm, | Bucată | 10 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.82 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant diam. 6,5mm, Filet 32 mm, | Bucată | 10 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.83 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant diam. 6,5mm, Filet 32 mm, | Bucată | 10 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.84 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant diam. 6,5mm, Filet 32 mm, | Bucată | 10 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.85 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant diam. 6,5mm, Filet 32 mm, | Bucată | 10 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.86 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant diam. 6,5mm, filet total | Bucată | 50 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.87 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant diam. 6,5mm, filet total | Bucată | 40 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.88 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Şurub spongios, ø 7 canulat 32mm, L-60 mm | Bucată | 5 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.89 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Şurub spongios, ø 7 canulat 32mm, L-65 mm | Bucată | 5 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.90 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Şurub spongios, ø 7 canulat 32mm, L-120 mm | Bucată | 10 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.91 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Şurub spongios, ø 7 canulat 32mm, L-90 mm | Bucată | 10 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.92 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Şurub spongios, ø 7 canulat 32mm, L-95 mm | Bucată | 10 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.93 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Şurub spongios, ø 7 canulat 32mm, L -110 mm | Bucată | 10 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.94 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Placă îngustă cu contact limitat, grosime 4,6 mm, lăţime 13,5 mm, lungime mm, cu 10 orificii fixare cu şurub ø 4,5 mm | Bucată | 50 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.95 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Placă îngustă cu contact limitat | Bucată | 40 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.96 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Placă îngustă cu contact limitat grosime 4 mm, lăţime 11 mm, cu 6 orificii fixare cu şurub ø 3,5 mm | Bucată | 81 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.97 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Placă îngustă cu contact limitat grosime 4 mm, lăţime 11 mm, cu 7 orificii fixare cu şurub ø 3,5 mm | Bucată | 105 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.98 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Placă îngustă cu contact limitat grosime 4 mm, lăţime 11 mm, cu 8 orificii fixare cu şurub ø 3,5 mm | Bucată | 101 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.99 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Placă îngustă cu contact limitat | Bucată | 153 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.100 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Placă îngustă cu contact limitat | Bucată | 147 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.101 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Placă îngustă cu contact limitat | Bucată | 73 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.102 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Placă îngustă cu contact limitat | Bucată | 30 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.103 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Placă îngustă cu contact limitat | Bucată | 30 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.104 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Placă lata cu contact limitat cu 10 orificii | Bucată | 24 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.105 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Placă lata cu contact limitat cu 12 orificii | Bucată | 34 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.106 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Placă lata cu contact limitat cu 14 orificii | Bucată | 34 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.107 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Placă lata cu contact limitat cu 16 orificii | Bucată | 20 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.108 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Placă în „T” pentru fixarea porţiunii proximale a tibiei şi humerusului, Grosime 2,5 mm, lăţime 16 mm, | Bucată | 37 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.109 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Placă în „T” pentru fixarea porţiunii proximale a tibiei şi humerusului, Grosime 2,5 mm, lăţime 16 mm, | Bucată | 17 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.110 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Placă în „T” grosime 2,5 mm, lăţime 16 mm, lungime 116 mm, cu 6 orificii (pentru fixarea porţiunii proximale a tibiei şi humerusului) | Bucată | 17 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.111 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Placă în „T” grosime 2,5 mm, lăţime 16 mm, lungime 132 mm, cu 7 orificii (pentru fixarea porţiunii proximale a tibiei şi humerusului) | Bucată | 10 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.112 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Placă în „T” pentru fixarea porţiunii proximale a tibiei şi humerusului, Grosime 2,5 mm, lăţime 16 mm, | Bucată | 12 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.113 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Placă 1/3 tubulară, grosime 1 mm, lăţime 9 mm, L-61 mm, cu 8 orificii rotunde pentru surub 3.5 mm | Bucată | 59 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.114 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Placă 1/3 tubulară, grosime 1 mm, lăţime 9 mm, pentru șuruburi cu diam. 3,5mm. | Bucată | 43 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.115 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Placă 1/3 tubulară, grosime 1 mm, lăţime 9 mm, pentru șuruburi cu diam. 3,5mm. | Set | 72 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.116 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Placă 1/3 tubulară, grosime 1 mm, lăţime 9 mm, pentru șuruburi cu diam. 3,5mm. | Bucată | 33 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.117 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Placa reconstructivă pentru șurub 3,5 mm, grosimea 3,0mm., latimea 10,1 mm. | Bucată | 23 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.118 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Placa reconstructivă pentru șurub 3,5 mm, grosimea 3,0mm., latimea 10,1 mm. | Bucată | 28 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.119 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Placa reconstructivă pentru șurub 3,5 mm, grosimea 3,0mm., latimea 10,1 mm. | Bucată | 19 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.120 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Placa reconstructivă pentru șurub 3,5 mm, grosimea 3,0mm., latimea 10,1 mm. | Bucată | 9 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.121 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Placă unghiulară 95° grosime 6,4 mm, lăţime 16 mm, lungimea părţii diafizare 152 mm, lungimea lamei 70 mm, cu 7 orificii | Bucată | 78 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.122 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Placă unghiulară 95° grosime 6,4 mm, lăţime 16 mm, lungimea părţii diafizare 152 mm, lungimea lamei 80 mm, cu 7 orificii | Bucată | 17 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.123 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Placă unghiulară 95° grosime 6,4 mm, lăţime 16 mm, lungimea părţii diafizare 164 mm, lungimea lamei 70 mm, cu 9 orificii | Bucată | 42 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.124 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Placă unghiulară 95° grosime 6,4 mm, lăţime 16 mm, lungime părţii diafizare 244 mm, lungimea lamei 70 mm, cu 14 orificii | Bucată | 15 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.125 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Placă unghiulară 95° grosime 6,4 mm, lăţime 16 mm, lungime părţii diafizare 212 mm, lungimea lamei 70 mm, cu 12 orificii | Bucată | 19 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.126 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Placă în „T” îndoită , grosimea 2,5mm | Bucată | 10 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.127 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Placa pentru simfiza pubiana | Bucată | 19 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.128 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Sirma | Bucată | 142 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.129 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Sirma | Bucată | 210 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.130 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Sîrmă | Bucată | 160 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.131 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Sîrmă | Bucată | 108 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.132 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Brosa | Bucată | 1100 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.133 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Brosa | Bucată | 1390 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.134 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Brosa | Bucată | 300 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.135 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Burghiu diametru 2,5 mm | Bucată | 57 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.136 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Burghiu diametru 1,8 mm | Bucată | 34 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.137 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Burghiu diametru 2,8 mm | Bucată | 19 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.138 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Burghiu diametru 3,2 mm | Bucată | 71 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.139 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Şurubelniţă canulată pentru şurub ø 7,5 mm cu diametru de 2,2mm canulata | Bucată | 4 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.140 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Burghiu canulat diametru 5 mm, cu diametru canalului 2,2 mm | Bucată | 4 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.141 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Set de instrumente pentru fragmentele osoase mari - Gratis în folosintă | Bucată | 4 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12.142 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Set de instrumente pentru fragmentele osoase mici - Gratis in folosintă | Bucată | 4 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 13.1 | Fixatoarele pentru fracturile de col femural | Surub spongios cap hexagonal, autotarodant canulat diam. 7,3 mm | Bucată | 35 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 87936
33100000-1 | 13.2 | Fixatoarele pentru fracturile de col femural | Surub spongios cap hexagonal, autotarodant canulat diam. 7,3 mm | Bucată | 45 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 13.3 | Fixatoarele pentru fracturile de col femural | Surub spongios cap hexagonal, autotarodant canulat diam. 7,3 mm | Bucată | 45 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 13.4 | Fixatoarele pentru fracturile de col femural | Surub spongios cap hexagonal, autotarodant canulat diam. 7,3 mm | Bucată | 55 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 13.5 | Fixatoarele pentru fracturile de col femural | Surub spongios cap hexagonal, autotarodant canulat diam. 7,3 mm | Bucată | 25 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 13.6 | Fixatoarele pentru fracturile de col femural | Surub spongios cap hexagonal, autotarodant canulat diam. 7,3 mm | Bucată | 15 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 13.7 | Fixatoarele pentru fracturile de col femural | Surub spongios cap hexagonal, autotarodant canulat diam. 7,3 mm | Bucată | 15 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 13.8 | Fixatoarele pentru fracturile de col femural | Surub spongios cap hexagonal, autotarodant canulat diam. 7,3 mm | Bucată | 85 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 13.9 | Fixatoarele pentru fracturile de col femural | Surub spongios cap hexagonal, autotarodant canulat diam. 7,3 mm | Bucată | 85 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 13.10 | Fixatoarele pentru fracturile de col femural | Surub spongios cap hexagonal, autotarodant canulat diam. 7,3 mm | Bucată | 95 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 13.11 | Fixatoarele pentru fracturile de col femural | Surub spongios cap hexagonal, autotarodant canulat diam. 7,3 mm | Bucată | 95 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 13.12 | Fixatoarele pentru fracturile de col femural | Surub spongios cap hexagonal, autotarodant canulat diam. 7,3 mm | Bucată | 125 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 13.13 | Fixatoarele pentru fracturile de col femural | Şaibă pentru şurub canulat | Bucată | 240 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 14 | Fixatoare externe | Tijă filetată 200 mm., | Bucată | 76 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 7752
33100000-1 | 15.1 | Plăci si suruburi pentru osteosinteza fracturilor de clavicula. | Placa cu stabilitate unghiulara diafizara, | Bucată | 20 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 87456
33100000-1 | 15.2 | Plăci si suruburi pentru osteosinteza fracturilor de clavicula. | Placa cu stabilitate unghiulara diafizara, | Bucată | 20 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 15.3 | Plăci si suruburi pentru osteosinteza fracturilor de clavicula. | Suruburi corticale blocante autotarodante 3,5mm: | Bucată | 340 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 16.1 | Plăci și șuruburi,brose, pentru osteosinteza fracturilor extremitatii superioare a humerusului. | Placa cu stabilitate unghiulara p/u humerusul proximal: latimea partii diafizare 12mm., grosimea 3,7 mm. | Bucată | 31 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 127380
33100000-1 | 16.2 | Plăci și șuruburi,brose, pentru osteosinteza fracturilor extremitatii superioare a humerusului. | Placa cu stabilitate unghiulara p/u humerusul proximal: latimea partii diafizare 12mm., grosimea 3,7 mm. | Bucată | 12 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 16.3 | Plăci și șuruburi,brose, pentru osteosinteza fracturilor extremitatii superioare a humerusului. |  | Bucată | 5 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 16.4 | Plăci și șuruburi,brose, pentru osteosinteza fracturilor extremitatii superioare a humerusului. | Placa cu stabilitate unghiulara p/u humerusul proximal: latimea partii diafizare 12mm., grosimea 3,7 mm. | Bucată | 3 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 16.5 | Plăci și șuruburi,brose, pentru osteosinteza fracturilor extremitatii superioare a humerusului. | Placa cu stabilitate unghiulara p/u humerusul proximal: latimea partii diafizare 12mm., grosimea 3,7 mm. | Bucată | 2 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 16.6 | Plăci și șuruburi,brose, pentru osteosinteza fracturilor extremitatii superioare a humerusului. |  | Bucată | 440 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 16.7 | Plăci și șuruburi,brose, pentru osteosinteza fracturilor extremitatii superioare a humerusului. | Suruburi spongioase blocante autotarodante 3,5mm: | Bucată | 150 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 17.1 | Broșe pentru osteosinteza fragmentelor osoase și atrosinteză | Broșe Kirschner Ø 0,8 mm lungimea 150 mm | Bucată | 190 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 28368
33100000-1 | 17.2 | Broșe pentru osteosinteza fragmentelor osoase și atrosinteză | Broșe Kirschner Ø 1,0 mm lungimea 200-230 ascuțite din ambele părți | Bucată | 355 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 17.3 | Broșe pentru osteosinteza fragmentelor osoase și atrosinteză | Broșe Kirschner Ø 1,5 mm lungimea 300 | Bucată | 625 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 17.4 | Broșe pentru osteosinteza fragmentelor osoase și atrosinteză | Broșe Kirschner Ø 1,8 mm lungimea 300 | Bucată | 800 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 18.1 | Fixatoare pentru diafiza humerusului | Placă Blocată Diafizară pentru Humerus | Bucată | 27 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 60912
33100000-1 | 18.2 | Fixatoare pentru diafiza humerusului | Suruburi corticale blocante autotarodante 5,0 mm: | Bucată | 210 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 19.1 | FIXATOARE PENTRU PALETA HUMERALA | Placi pentru paleta humerala cu stabilitate unghiulara (2,7mm/3,5mm) | Bucată | 15 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 113964
33100000-1 | 19.2 | FIXATOARE PENTRU PALETA HUMERALA | Placi pentru paleta humerala cu stabilitate unghiulara (2,7mm/3,5mm) | Bucată | 16 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 19.3 | FIXATOARE PENTRU PALETA HUMERALA | Placi pentru paleta humerala cu stabilitate unghiulara (2,7mm/3,5mm) | Bucată | 3 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 19.4 | FIXATOARE PENTRU PALETA HUMERALA | Placi pentru paleta humerala (mediala )placa mediala pentru humerusul distal Rt:Lt in raport 1:1 , latimea 11mm, grosimea 2,5mm | Bucată | 15 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 19.5 | FIXATOARE PENTRU PALETA HUMERALA | Placi pentru paleta humerala (mediala )placa mediala pentru humerusul distal Rt:Lt in raport 1:1 , latimea 11mm, grosimea 2,5mm | Bucată | 15 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 19.6 | FIXATOARE PENTRU PALETA HUMERALA | Suruburi corticale blocante autotarodante 2,7 mm: | Bucată | 90 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 19.7 | FIXATOARE PENTRU PALETA HUMERALA | Suruburi corticale blocante autotarodante 3,5 mm: | Bucată | 190 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 19.8 | FIXATOARE PENTRU PALETA HUMERALA | Ghid p/u burhiu 2,0 mm (placi blocate) | Bucată | 3 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 19.9 | FIXATOARE PENTRU PALETA HUMERALA | Ghid p/u burhiu 2,8 mm (placi blocate) | Bucată | 5 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 20.1 | FIXATOARE PENTRU OLECRANON | Placa olecraniana cu stabilitate unghiulara Rt:Lt in raport 1:1 grosimea 3,5mm | Bucată | 4 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 24372
33100000-1 | 20.2 | FIXATOARE PENTRU OLECRANON | Placa olecraniana cu stabilitate unghiulara Rt:Lt in raport 1:1 grosimea 3,5mm | Bucată | 1 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 20.3 | FIXATOARE PENTRU OLECRANON | Placa olecraniana cu stabilitate unghiulara Rt:Lt in raport 1:1 grosimea 3,5mm | Bucată | 2 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 20.4 | FIXATOARE PENTRU OLECRANON | Suruburi corticale blocante autotarodante 3,5 mm: | Bucată | 140 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 21.1 | Placă Blocată Diafizară Radius – Cubitus | Placă Blocată Diafizară Radius – Cubitus cu lungimi cuprinse între 70 mm - 120 mm, cu 7 - 10 orificii, lăţime 9 mm - 11 mm, grosimea 3,0 mm | Bucată | 25 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 47856
33100000-1 | 21.2 | Placă Blocată Diafizară Radius – Cubitus | Suruburi corticale blocante autotarodante 3,5 mm: | Bucată | 230 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 21.3 | Placă Blocată Diafizară Radius – Cubitus | Ghid p/u burhiu 2,8 mm (placi blocate) | Bucată | 4 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 22 | FIXATOARE PENTRU RADIUSUL DISTAL | Placa volara pentru radiusul distal cu stabilitate unghiulara ,la cap cu 4 orificii Rt:Lt in raport 1:1 (3,5mm/2,7mm.) grosimea 1,6mm Cu: | Bucată | 40 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 36960
33100000-1 | 23.1 | FIXATOARE PENTRU FRACTURILE MÎINII | Șuruburi Herbert canulate 3.0mm: | Bucată | 24 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 12355.2
33100000-1 | 23.2 | FIXATOARE PENTRU FRACTURILE MÎINII | Șuruburi Herbert canulate 3.0mm: | Bucată | 15 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 24.1 | Placă Blocată Laterală Proximală de Tibie | Placă blocată Laterală Proximală de Tibie, lungimi cuprinse între 80–150 mm, cu 4-8 orificii, variantă anatomică pentru stînga | Bucată | 27 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 70771.2
33100000-1 | 24.2 | Placă Blocată Laterală Proximală de Tibie | Placă blocată Laterală Proximală de Tibie, lungimi cuprinse între 80–150 mm, cu 4-8 orificii, variantă anatomică pentru dreapta | Bucată | 29 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 24.3 | Placă Blocată Laterală Proximală de Tibie | Şuruburi blocate diametru 5.0 mm, cu lungimi cuprinse între 26 - 75 mm | Bucată | 340 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 25.1 | Placă Blocată Femurală Diafizară | Placă Blocată Femurală Diafizară | Bucată | 16 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 39420
33100000-1 | 25.2 | Placă Blocată Femurală Diafizară | Suruburi corticale blocante autotarodante 5,0 mm: | Bucată | 140 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 25.3 | Placă Blocată Femurală Diafizară | Ghid p/u burhiu 4,3 mm (placi blocate) | Bucată | 5 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 26.1 | Placă Blocată Femurală Diafizară | Placă blocată femurală diafizară, lungimi între 220-260 mm, cu 12-14 orificii | Bucată | 20 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 29328
33100000-1 | 26.2 | Placă Blocată Femurală Diafizară | Şuruburi blocate diametru 5.0 mm, cu lungimi cuprinse între 38 - 44 mm | Bucată | 180 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 26.3 | Placă Blocată Femurală Diafizară | Burghiu diametru 4,0 mm, lungime 200-220 mm | Bucată | 6 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 27.1 | Placă Blocată Femurală Laterală Distală | Placă blocată femurală laterală distală, lungimi cuprinse între 150–350 mm, cu 4–14 orificii, pentru dreapta | Pereche | 56 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 163222.8
33100000-1 | 27.2 | Placă Blocată Femurală Laterală Distală | Placă blocată femurală laterală distală, lungimi cuprinse între 150–350 mm, cu 4–14 orificii, pentru stînga | Bucată | 49 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 27.3 | Placă Blocată Femurală Laterală Distală | Şuruburi blocate diametru 5.0 mm, cu lungimi cuprinse între 18 - 80 mm | Bucată | 760 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 27.4 | Placă Blocată Femurală Laterală Distală | Ghid lungime 70 mm pentru burghiu diametru 4.0 mm | Bucată | 3 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 27.5 | Placă Blocată Femurală Laterală Distală | Burghiu diametru 4,0 mm, lungime 200-220 mm | Bucată | 2 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 28.1 | Placă Blocată Femurală Laterală Distală | Placă Blocată Femurală Laterală Distală cu lungimi cuprinse între 150 mm -350 mm, | Bucată | 12 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 83964
33100000-1 | 28.2 | Placă Blocată Femurală Laterală Distală | Placă Blocată Femurală Laterală Distală cu lungimi cuprinse între 150 mm -350 mm, | Bucată | 12 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 28.3 | Placă Blocată Femurală Laterală Distală | Suruburi corticale blocante autotarodante 5,0 mm: | Bucată | 240 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 28.4 | Placă Blocată Femurală Laterală Distală | Suruburi spongioase blocante autotarodante 5,0 mm: | Bucată | 185 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 28.5 | Placă Blocată Femurală Laterală Distală | Ghid p/u burhiu 4,3 mm (placi blocate) | Bucată | 2 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 28.6 | Placă Blocată Femurală Laterală Distală | Set de instrumente pentru fragmentele osoase mari - Gratis in folosintă | Bucată | 3 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 29.1 | Placă Blocată Medială Proximală de Tibie | Placă Blocată Medială Proximală de Tibie | Bucată | 10 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 21840
33100000-1 | 29.2 | Placă Blocată Medială Proximală de Tibie | Suruburi corticale blocante autotarodante 5,0 mm: | Bucată | 100 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 30.1 | Placă Blocată Laterală Proximală de Tibie | Placă Blocată Laterală Proximală de Tibie cu lungimi cuprinse între 80 mm - 185 mm, | Bucată | 9 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 14356.8
33100000-1 | 30.2 | Placă Blocată Laterală Proximală de Tibie | Suruburi corticale blocante autotarodante 5,0 mm: | Bucată | 80 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 30.3 | Placă Blocată Laterală Proximală de Tibie | Ghid p/u burhiu 4,3 mm (placi blocate) | Bucată | 2 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 31.1 | Placă Blocată Tibială Distală Medială | Placă Blocată Tibială Distală Medială cu lungimi cuprinse între 120 mm - 180 mm, | Bucată | 30 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 67324.8
33100000-1 | 31.2 | Placă Blocată Tibială Distală Medială | Suruburi corticale blocante autotarodante 2,7 mm: | Bucată | 121 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 31.3 | Placă Blocată Tibială Distală Medială | Suruburi corticale blocante autotarodante 3,5 mm: | Bucată | 118 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 31.4 | Placă Blocată Tibială Distală Medială | Ghid p/u burhiu 2,0 mm (placi blocate) | Bucată | 12 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 32.1 | Placă Blocată Tibie Distală Antero - Laterală | Placă Blocată Tibie Distală Antero -Laterala | Bucată | 20 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 61958.4
33100000-1 | 32.2 | Placă Blocată Tibie Distală Antero - Laterală | Suruburi corticale blocante autotarodante 3,5 mm: | Bucată | 210 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 32.3 | Placă Blocată Tibială Distală Medială | Placă Blocată Tibială Distală Medială, lungimi între 120–180 mm, cu 4-10 orificii de blocaj în partea diafizară dreapta. | Bucată | 8 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 32.4 | Placă Blocată Tibială Distală Medială | Placă Blocată Tibială Distală Medială, lungimi între 120–180 mm, cu 4-10 orificii de blocaj în partea diafizară stînga | Bucată | 8 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 32.5 | Placă Blocată Tibială Distală Medială | Şuruburi blocate diametru 3,5 mm, cu lungimi între 12 – 44 mm | Bucată | 75 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 33.1 | Placă Blocată Tibie Distală Antero–Laterala | Placă Blocată Tibie Distală Antero-Laterală, lungimi între 120–180 mm, cu 6-12 orificii diafizare dreapta | Bucată | 10 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 27102
33100000-1 | 33.2 | Placă Blocată Tibie Distală Antero–Laterala | Placă Blocată Tibie Distală Antero-Laterală, lungimi între 120–180 mm, cu 6-12 orificii diafizare stinga | Bucată | 10 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 33.3 | Placă Blocată Tibie Distală Antero–Laterala | Şuruburi blocate diametru 3,5 mm, cu lungimi între 28 – 42 mm | Bucată | 135 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 34 | Placă Blocată Calcaneu | Ghid p/u burghiu 2,5-2,8 mm (placi blocate) | Bucată | 3 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 1188
33100000-1 | 35.1 | Placă Blocată Calcaneu | Placă Blocată Calcaneu, lungimi 60-65 mm, cu variante anatomice pentru dreapta | Bucată | 22 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 40729.2
33100000-1 | 35.2 | Placă Blocată Calcaneu | Placă Blocată Calcaneu, lungimi 60-65 mm, cu variante anatomice pentru stînga | Bucată | 22 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 35.3 | Placă Blocată Calcaneu | Şuruburi blocate diametru 3,5 mm, cu lungimi între 24 – 40 mm | Bucată | 255 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 35.4 | Placă Blocată Calcaneu | Burghiu cu diametru 2.5 mm, lungime 200-220 mm | Bucată | 3 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 36.1 | Sistem de osteosinteză fixator dinamic DHS | Piesă (placă) diafizară DHS | Bucată | 35 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 26280
33100000-1 | 36.2 | Sistem de osteosinteză fixator dinamic DHS | Şurub de compresiune | Bucată | 45 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 36.3 | Sistem de osteosinteză fixator dinamic DHS | Şurub de compactare | Bucată | 60 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 36.4 | Sistem de osteosinteză fixator dinamic DHS | Set de instrumente - gratis in folosintă | Bucată | 2 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 37.1 | Sistem de osteosinteză fixator dinamic DCS | Placă diafizară cu lungimi cuprinse între 120 şi 200 mm grosime 5,8 | Bucată | 45 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 33412.8
33100000-1 | 37.2 | Sistem de osteosinteză fixator dinamic DCS | Piesă (şurub) condilar cu lung. Între 60 şi 75 mm | Bucată | 47 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 37.3 | Sistem de osteosinteză fixator dinamic DCS | Şurub de compresie L 32 mm | Bucată | 47 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 37.4 | Sistem de osteosinteză fixator dinamic DCS | Set de instrumente livrat în custodie | Bucată | 3 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 38.1 | Sistem de osteosinteză fixator dinamic DCS și DHS | Piesă diafizară DCS, | Bucată | 22 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 41503.2
33100000-1 | 38.2 | Sistem de osteosinteză fixator dinamic DCS și DHS | Piesă diafizară DCS | Bucată | 25 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 38.3 | Sistem de osteosinteză fixator dinamic DCS și DHS | Piesă diafizară DCS | Bucată | 25 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 38.4 | Sistem de osteosinteză fixator dinamic DCS și DHS | Piesă (șurub) condilar | Bucată | 32 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 38.5 | Sistem de osteosinteză fixator dinamic DCS și DHS | Șurub de compresie | Bucată | 22 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 39.1 | Tijă Centromedulară femurală blocată universală canulată | Tijă Centromedulară femurală blocată universală canulată lungimea 360-420 mm, diametru 9-11 mm, dreapta | Bucată | 26 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 137174.4
33100000-1 | 39.2 | Tijă Centromedulară femurală blocată universală canulată | Tijă Centromedulară femurală blocată universală canulată lungimea 360-420 mm, diametru 9-11 mm, stînga | Bucată | 26 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 39.3 | Tijă Centromedulară femurală blocată universală canulată | Şurub de reconstrucţie, canulat d. 6,5 mm cu lungimea între 90 şi 120 mm | Bucată | 94 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 39.4 | Tijă Centromedulară femurală blocată universală canulată | Şurub de blocaj d. 6,5 mm cu L. între 40 şi 54 mm | Bucată | 44 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 39.5 | Tijă Centromedulară femurală blocată universală canulată | Şurub proximal și distal de zăvorîre d. 4,5 mm cu L. 44 şi 75 mm | Bucată | 110 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 39.6 | Tijă Centromedulară femurală blocată universală canulată | Set de instrumente livrat în custodie - Gratis in folosintă | Bucată | 1 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 39.7 | Tijă centromedulară zăvorîtă canulată de humerus | Tijă centromedulară zăvorîtă canulată de humerus lungimi cuprinse între 220 şi 260 mm şi d. între 8 mm | Bucată | 17 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 39.8 | Tijă centromedulară zăvorîtă canulată de humerus | Şurub de blocaj d.4,5 mm cu L. între 28 -40 mm | Bucată | 68 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 39.9 | Tijă centromedulară zăvorîtă canulată de humerus | Set de instrumente livrat în custodie | Bucată | 1 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 40 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | Surub diametru 4,5 mm pentru zavorire distala titan | Bucată | 12 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 4435.2
33100000-1 | 41.1 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | Tija FEMUR diametrul 9 mm inox | Bucată | 2 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 283296
33100000-1 | 41.2 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | Tija FEMUR diametrul 9 mm inox | Bucată | 5 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 41.3 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | Tija FEMUR diametrul 9 mm inox | Bucată | 5 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 41.4 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | Tija FEMUR diametrul 9 mm inox | Bucată | 17 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 41.5 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | Tija FEMUR diametrul 9 mm inox | Bucată | 3 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 41.6 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | Tija FEMUR diametrul 9 mm inox | Bucată | 3 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 41.7 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | Tija FEMUR diametrul 10 mm inox | Bucată | 3 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 41.8 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | Tija FEMUR diametrul 10 mm inox | Bucată | 10 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 41.9 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | Tija FEMUR diametrul 10 mm inox | Bucată | 10 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 41.10 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | Tija FEMUR diametrul 10 mm inox | Bucată | 2 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 41.11 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | Tija FEMUR diametrul 10 mm inox | Bucată | 10 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 41.12 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | Tija FEMUR diametrul 10 mm inox | Bucată | 10 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 41.13 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | Surub reconstructiv 6,4 mm zavorire proximala inox | Bucată | 10 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 41.14 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | Surub reconstructiv 6,4 mm zavorire proximala inox | Bucată | 10 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 41.15 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | Surub reconstructiv 6,4 mm zavorire proximala inox | Bucată | 5 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 41.16 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | Surub reconstructiv 6,4 mm zavorire proximala inox | Bucată | 5 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 41.17 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | Surub diametru 5 mm pentru zavorire proximala inox | Bucată | 10 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 41.18 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | Surub diametru 4,5 mm pentru zavorire distala inox | Bucată | 50 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 41.19 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | Surub diametru 4,5 mm pentru zavorire distala inox | Bucată | 50 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 41.20 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | Surub diametru 4,5 mm pentru zavorire distala inox | Bucată | 30 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 41.21 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | Surub diametru 4,5 mm pentru zavorire distala inox | Bucată | 15 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 41.22 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | Surub diametru 4,5 mm pentru zavorire distala inox | Bucată | 40 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 41.23 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | Surub diametru 4,5 mm pentru zavorire distala inox | Bucată | 30 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 42.1 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN | PFN 130 grade titan | Bucată | 17 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 623146.8
33100000-1 | 42.2 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN | PFN 130 grade titan | Bucată | 17 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 42.3 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN | PFN 130 grade titan | Bucată | 7 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 42.4 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN | PFN 130 grade titan | Bucată | 2 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 42.5 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN | PFN 130 grade titan | Bucată | 2 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 42.6 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN | PFN 130 grade titan | Bucată | 7 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 42.7 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN | PFN 130 grade titan | Bucată | 7 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 42.8 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN | PFN 130 grade titan | Bucată | 6 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 42.9 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN | PFN 130 grade titan | Bucată | 6 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 42.10 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN | PFN 130 grade titan | Bucată | 7 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 42.11 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN | PFN 130 grade titan | Bucată | 7 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 42.12 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN | PFN 130 grade titan | Bucată | 4 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 42.13 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN | PFN 130 grade titan | Bucată | 4 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 42.14 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN | PFN 130 grade titan | Bucată | 4 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 42.15 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN | PFN 130 grade titan | Bucată | 4 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 42.16 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN | Surub canulat 8.0 mm, zavorire proximala titan | Bucată | 86 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 42.17 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN | Surub canulat 6.0 mm, zavorire proximala titan | Bucată | 34 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 42.18 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN | Surub canulat 6.0 mm, zavorire proximala titan | Bucată | 39 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 42.19 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN | Surub canulat 6.0 mm, zavorire proximala titan | Bucată | 14 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 42.20 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN | Surub canulat 6.0 mm, zavorire proximala titan | Bucată | 11 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 42.21 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN | Obturator titan | Bucată | 82 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 43.1 | Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorîtă Canulată de Reconstrucție | Tija TIBIA diametrul 9 mm inox | Bucată | 4 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 150486
33100000-1 | 43.2 | Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorîtă Canulată de Reconstrucție | Tija TIBIA diametrul 9 mm inox | Bucată | 16 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 43.3 | Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorîtă Canulată de Reconstrucție | Tija TIBIA diametrul 9 mm inox | Bucată | 16 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 43.4 | Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorîtă Canulată de Reconstrucție | Tija TIBIA diametrul 9 mm inox | Bucată | 7 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 43.5 | Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorîtă Canulată de Reconstrucție | Surub 4,5 mm, zavorire distala inox | Bucată | 18 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 43.6 | Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorîtă Canulată de Reconstrucție | Surub 4,5 mm, zavorire distala inox | Bucată | 29 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 43.7 | Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorîtă Canulată de Reconstrucție | Surub 4,5 mm, zavorire distala inox | Bucată | 28 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 43.8 | Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorîtă Canulată de Reconstrucție | Surub 4,5 mm, zavorire distala inox | Bucată | 38 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 43.9 | Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorîtă Canulată de Reconstrucție | Surub 5,0 mm Zavorire proximal tibia si zavorire distal in varianta femur retrograd inox | Bucată | 20 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 43.10 | Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorîtă Canulată de Reconstrucție | Surub 5,0 mm Zavorire proximal tibia si zavorire distal in varianta femur retrograd inox | Bucată | 19 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 43.11 | Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorîtă Canulată de Reconstrucție | Obturator inox | Bucată | 30 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 44.1 | Tijă Centramedulară Zăvorîtă Canulată de Humerus | Tija UMAR diametrul 8 mm inox | Bucată | 10 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 187392
33100000-1 | 44.2 | Tijă Centramedulară Zăvorîtă Canulată de Humerus | Tija UMAR diametrul 8 mm inox | Bucată | 15 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 44.3 | Tijă Centramedulară Zăvorîtă Canulată de Humerus | Tija UMAR diametrul 8 mm inox | Bucată | 35 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 44.4 | Tijă Centramedulară Zăvorîtă Canulată de Humerus | Obturator inox | Bucată | 40 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 44.5 | Tijă Centramedulară Zăvorîtă Canulată de Humerus | Surub 3,5 mm, zavorire distala inox | Bucată | 20 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 44.6 | Tijă Centramedulară Zăvorîtă Canulată de Humerus | Surub 3,5 mm, zavorire distala inox | Bucată | 45 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 44.7 | Tijă Centramedulară Zăvorîtă Canulată de Humerus | Surub 3,5 mm, zavorire distala inox | Bucată | 35 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 44.8 | Tijă Centramedulară Zăvorîtă Canulată de Humerus | Surub 4,5 mm, zavorire proximala inox | Bucată | 20 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 44.9 | Tijă Centramedulară Zăvorîtă Canulată de Humerus | Surub 4,5 mm, zavorire proximala inox | Bucată | 45 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 44.10 | Tijă Centramedulară Zăvorîtă Canulată de Humerus | Surub 4,5 mm, zavorire proximala inox | Bucată | 35 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 45 | Instrumentar și accesorii ortopedice | Pensa Shultz pentru fixarea osului cu capetele semirotunde de diferite dimensinu(50-70mm) si virfurile ascutite | Bucată | 10 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 9240
33100000-1 | 46 | Instrumentar și accesorii ortopedice | Pensă AO maleolare | Bucată | 11 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 7260
33100000-1 | 47 | Instrumentar și accesorii ortopedice | -T-handle pentru fise Schanz | Bucată | 4 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 2232
33100000-1 | 48 | Instrumentar și accesorii ortopedice | Chei p/u lacati la ap.de fixare externa | Bucată | 3 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 540
33100000-1 | 49 | Instrumentar și accesorii ortopedice | Cleste(taetor)p/u brose | Bucată | 25 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 45000
33100000-1 | 50 | Instrumentar și accesorii ortopedice | Masina de gaurit, medicala, cu cate 2 acumulatoare | Bucată | 10 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 378000
33100000-1 | 51 | Instrumentar și accesorii ortopedice | Fixatoare de os plate, mici si mijlocii, drepte si sub unghi | Bucată | 10 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 14100
33100000-1 | 52 | Instrumentar și accesorii ortopedice | Forceps de reducere a fracturii ascutit mic si mijlociu | Bucată | 7 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 4536
33100000-1 | 53 | Instrumentar și accesorii ortopedice | Forceps de reducere a fracturii ascutit cu olive pe branse mic si mijlociu | Bucată | 10 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 6600
33100000-1 | 54 | Instrumentar și accesorii ortopedice | Burghiu l-200-250mm., la diametru 2,5mm; | Bucată | 45 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 4320
33100000-1 | 55 | Instrumentar și accesorii ortopedice | Burghiu l-200-250mm., la diametru 3,2mm. | Bucată | 42 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 4788
33100000-1 | 56 | Instrumentar și accesorii ortopedice | Burghiu l-200-250mm., la diametru 3,5mm. Canulat | Bucată | 9 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 3726
33100000-1 | 57 | Instrumentar și accesorii ortopedice | Burghiu l-200-250mm., la diametru 4,5mm. | Bucată | 12 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 1656
33100000-1 | 58 | Instrumentar și accesorii ortopedice | Burghiu canulat l-300mm la diam. 4,5mm. | Bucată | 10 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 4140
33100000-1 | 59 | Instrumentar și accesorii ortopedice | Şurubelniţă hexagonală D. 2,0mm | Bucată | 5 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 1230
33100000-1 | 60 | Instrumentar și accesorii ortopedice | Şurubelniţă hexagonală D.3,5mm | Bucată | 23 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 6900
33100000-1 | 61 | Instrumentar și accesorii ortopedice | Şurubelniţă hexagonală D.4,5mm | Bucată | 26 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 7800
33100000-1 | 62 | Instrumentar și accesorii ortopedice | Şurubelniţă canulată hexagonală D 3,5mm | Bucată | 8 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 4320
33100000-1 | 63 | Instrumentar și accesorii ortopedice | Şurubelniţă canulată hexagonală D 4,5 mm | Bucată | 10 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 5400
33100000-1 | 64 | Instrumentar și accesorii ortopedice | Şurubelniţă canulată hexagonală D6.5 mm | Bucată | 6 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 3744
33100000-1 | 65.1 | Implanturi traumatologice | Semiinele Ilizarov minim 140 mm | Bucată | 155 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 223285.2
33100000-1 | 65.2 | Implanturi traumatologice | Semiinele Ilizarov 160 mm | Bucată | 163 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 65.3 | Implanturi traumatologice | Semiinele Ilizarov 180 mm | Bucată | 81 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 65.4 | Implanturi traumatologice | Arc femural italian 90 de grade 180mm | Bucată | 10 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 65.5 | Implanturi traumatologice | Arc femural italian 120 de grade 180mm | Bucată | 10 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 65.6 | Implanturi traumatologice | Arc femural italian 120 de grade 200mm | Bucată | 10 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 65.7 | Implanturi traumatologice | Tije telescopice100 mm | Bucată | 63 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 65.8 | Implanturi traumatologice | Tije telescopice 150 mm | Bucată | 63 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 65.9 | Implanturi traumatologice | Pivot femenin cu minim 1 gaura | Bucată | 25 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 65.10 | Implanturi traumatologice | Pivot femenin cu 2 gauri | Bucată | 30 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 65.11 | Implanturi traumatologice | Pivot femenin cu 3 gauri | Bucată | 30 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 65.12 | Implanturi traumatologice | Pivot femenin cu 4 gauri | Bucată | 30 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 65.13 | Implanturi traumatologice | Placă curbă cu 4 găuri | Bucată | 2 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 65.14 | Implanturi traumatologice | Placă curbă cu 5 găuri | Bucată | 2 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 65.15 | Implanturi traumatologice | Placă de conexiune cu capăt filetat cu 5 găuri | Bucată | 16 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 65.16 | Implanturi traumatologice | Placă de conexiune cu capăt filetat cu 7 găuri | Bucată | 18 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 65.17 | Implanturi traumatologice | Șurub de fixare a broșei cresate | Bucată | 550 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 65.18 | Implanturi traumatologice | Șurub de fixare a broșei canulat | Bucată | 200 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 65.19 | Implanturi traumatologice | Șurub de conexiune 16 mm | Bucată | 200 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 65.20 | Implanturi traumatologice | Șurub de conexiune 20 mm | Bucată | 200 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 65.21 | Implanturi traumatologice | Șurub de conexiune 30 mm | Bucată | 100 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 65.22 | Implanturi traumatologice | Piuliță | Bucată | 686 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 66.1 | Implanturi traumatologice | Tije filetate autotarodante, diametru 5 mm cu filet unilateral L- 150 mm | Bucată | 80 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 39678
33100000-1 | 66.2 | Implanturi traumatologice | Tije filetate autotarodante, diametru 6 mm cu filet unilateral L- 150 mm | Bucată | 139 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 66.3 | Implanturi traumatologice | Tije filetate autotarodante, diametru 6 mm cu filet unilateral L- 180 mm | Bucată | 55 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 66.4 | Implanturi traumatologice | Tije filetate autotarodante, diametru minim 6.5 mm cu filet unilateral L- 150 mm | Bucată | 40 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 66.5 | Implanturi traumatologice | Tije filetate autotarodante, diametru minim 6.5 mm cu filet unilateral L- 180 mm | Bucată | 40 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 66.6 | Implanturi traumatologice | Cheie pentru tije filetate cu diametru de 5 mm | Bucată | 3 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 66.7 | Implanturi traumatologice | Cheie pentru tije filetate cu diametru de 6,5 mm | Bucată | 4 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 66.8 | Implanturi traumatologice | Cheie pentru tije filetate cu diametru de 6.5 mm | Bucată | 3 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 66.9 | Implanturi traumatologice | Wrenchoqube cu o gaură | Bucată | 15 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 66.10 | Implanturi traumatologice | Wrenchoqube cu 2 gauri | Bucată | 15 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 66.11 | Implanturi traumatologice | Wrenchoqube cu 3 gauri | Bucată | 15 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 66.12 | Implanturi traumatologice | Wrenchoqube cu 4 gauri | Bucată | 15 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 66.13 | Implanturi traumatologice | Priză filetată 160 mm diametrul 6 mm | Bucată | 170 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 66.14 | Implanturi traumatologice | Priză filetată 200 mm diametrul 6 mm | Bucată | 170 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 66.15 | Implanturi traumatologice | Priză filetată 260 mm diametrul 6 mm | Bucată | 130 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 66.16 | Implanturi traumatologice | Tensor broșe aparat Ilizarov | Bucată | 15 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 67.1 | Sistem de fixare LIA cu fixare femurala cu Implant de tip button cu bucla ajustabila si surub de interferenta | Sistem de fixare LIA cu fixare femurala cu Implant de tip button cu bucla ajustabila si surub de interferenta | Bucată | 30 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 534000
33100000-1 | 67.2 | Sistem de fixare LIA cu fixare femurala cu Implant de tip button cu bucla ajustabila si surub de interferenta | Sistem de fixare LIA cu fixare femurala cu Implant de tip button cu bucla ajustabila si surub de interferenta din titan | Bucată | 5 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 68 | Sistem de fixare LIA cu fixare femurala cu Implant de tip button cu bucla ajustabila si surub de interferenta | Ancora umar pentru reatasarea de tesuturi moi la os cortical Fastak | Bucată | 30 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 162000
33100000-1 | 69.1 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mijlocii conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard si cu compresie de 3,5 mm și 4,0 mm | Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant diam. 4,0mm filet total, lungimea 24-60 mm | Bucată | 350 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 158172
33100000-1 | 69.2 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mijlocii conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard si cu compresie de 3,5 mm și 4,0 mm | Placă 1/3 tubulară, pentru șuruburi cu diam. 3,5mm 6 - 10 orificii | Bucată | 154 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 69.3 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mijlocii conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard si cu compresie de 3,5 mm și 4,0 mm | Placa reconstructivă pentru șurub 3,5 mm 6 - 10 orificii | Bucată | 85 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 69.4 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mijlocii conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard si cu compresie de 3,5 mm și 4,0 mm | Placă cu contact limitat, blocantă, p/u șuruburi de 3,5 mm 6-14 orificii | Bucată | 46 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 69.5 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mijlocii conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard si cu compresie de 3,5 mm și 4,0 mm | Placă cu contact limitat cu compresie dinamică (LC-DCP), p/u șuruburi de 3,5 mm 6-12 orificii | Bucată | 46 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 70.1 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Placă Blocată Calcaneu cu lungimi cuprinse între 60 mm - 65 mm, cu variante anatomice pentru stînga/dreapta grosime 1,5mm. | Bucată | 46 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 651216
33100000-1 | 70.2 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mijlocii | Șurub spongios blocat, autotarodant diam. 2,7mm, lungimea 14-50 mm | Bucată | 372 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 70.3 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mijlocii | Șurub spongios blocat, autotarodant diam. 3,5mm, lungimea 14-50 mm | Bucată | 522 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 70.4 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mijlocii | Șurub spongios blocat, autotarodant diam. 3,5mm, lungimea 14-60 | Bucată | 172 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 70.5 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mijlocii | Șurub spongios autotarodant diam. 3,5mm cu lungimi cuprinse între 16 mm - 44 mm | Bucată | 452 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 70.6 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mijlocii | Șurub spongios canulat autotarodant diam. 3,5mm cu lungimi cuprinse între 20 mm - 46 mm | Bucată | 70 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 70.7 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mijlocii | Șurub spongios canulat autotarodant parțial filetat diam. 4,0 mm cu lungimi cuprinse între 30 mm - 46 mm | Bucată | 50 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 70.8 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mijlocii | Șurub auto compresant, autotarodant, fără cap, canulat, din titan, cu diam. de 3mm pentru broșă de 1mm, lungimea de 16mm | Bucată | 2 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 70.9 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mijlocii | Placă 1/3 tubulară cu stabilitate unghiulara, pentru șuruburi cu diam. 3,5 mm 8 - 14 orificii | Bucată | 6 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 70.10 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mijlocii | Placa reconstructivă cu stabilitate unghiulara pentru șurub 3,5 mm 8 - 14 orificii | Bucată | 6 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 70.11 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mijlocii | Placa pentru clavicula anatomica cu stabilitate unghiulara pentru șurub 3,5 mm 8 - 12 orificii, varianta stinga/dreapta | Bucată | 21 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 70.12 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mijlocii | Placa pentru clavicula anatomica pentru portiunea acromiala cu stabilitate unghiulara pentru șurub 2,7/3,5 mm 5 orificii metafizare 4 -9 orificii diafizare, varianta stinga/dreapta | Bucată | 22 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 70.13 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mijlocii | Placa directionata humerus proximal cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, pentru surub diam. 3.5mm cu 9 orificii metafizare si 3- 8 orificii diafizare | Bucată | 25 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 70.14 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mijlocii | Placă pentru paleta humerala pentru coloana mediala, latimea 11mm, grosimea 2,5mm l, cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, pentru surub diam. 2.7/3.5mm, 3-4 orificii metafizare, 5-8 orificii diafizare, dreapta/stinga | Bucată | 25 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 70.15 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mijlocii | Placă pentru paleta humerala pentru coloana laterală, latimea 11mm, grosimea 2,5mm l, cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, pentru surub diam. 2.7/3.5mm, 3-5 orificii metafizare, 5-10 orificii diafizare, dreapta/stinga | Bucată | 25 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 70.16 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mijlocii | Placa volara radius distal, cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, pentru surub diam. 2.7mm, 6-8 orificii metafizare, 3-6 orificii diafizare, dreapta/stinga | Bucată | 30 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 70.17 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mijlocii | Placa laterala fibula distala cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, pentru surub diam. 2.7/3.5mm, 5 orificii metafizare,4-10 orificii diafizare, dreapta/stinga | Bucată | 21 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 70.18 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mijlocii | Placă Blocată Tibială Distală Medială cu 8-14 orificii de blocaj în partea diafizară pentru suruburi de 3,5mm diametru și 7 orificii in partea metafizara pentru șuruburi 3,5 mm diametru. Latimea partii diafizare 11mm., grosimea 3,7 mm. Variantele stinga/dreapta | Bucată | 15 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 70.19 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mijlocii | Placă Blocată Tibie Distală Antero - Laterală cu 8 - 14 orificii diafizare, gosimea 3,7mm. Pentru șuruburi 3,5 si 4,0 mm diametru | Bucată | 20 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 70.20 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mari | Șurub spongios autotarodant, cap hexagonal, diam. 7,3 mm cu filet de 16 mm și lungimea de 115 mm | Bucată | 25 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 70.21 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mari | Șurub spongios autotarodant, cap hexagonal, diam. 7,3mm cu filet de 16 mm și lungimea de 110 mm | Bucată | 55 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 70.22 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mari | Șurub spongios autotarodant, cap hexagonal, diam. 7,3mm cu filet de 16 mm și lungimea de 105 mm | Bucată | 25 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 70.23 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mari | Șurub spongios autotarodant, cap hexagonal, diam. 7,3mm cu filet de 16 mm și lungimea de 100 mm | Bucată | 25 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 70.24 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mari | Șurub spongios autotarodant, cap hexagonal, diam. 7,3mm cu filet de 16 mm și lungimea de 95 mm | Bucată | 25 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 70.25 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mari | Șurub spongios autotarodant, cap hexagonal, diam. 7,3mm cu filet de 16 mm și lungimea de 90 mm | Bucată | 15 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 70.26 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mari | Șurub spongios autotarodant, cap hexagonal, diam. 7,3mm cu filet de 16 mm și lungimea de 85 mm | Bucată | 15 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 70.27 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mari | Șurub spongios autotarodant, cap hexagonal, diam. 7,3mm cu filet de 16 mm și lungimea de 80 mm | Bucată | 15 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 70.28 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mari | Șurub spongios autotarodant, cap hexagonal, diam. 7,3mm cu filet de 16 mm și lungimea de 75 mm | Bucată | 15 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 70.29 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mari | Șurub spongios autotarodant, cap hexagonal, diam. 7,3mm cu filet de 16 mm și lungimea de 70 mm | Bucată | 15 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 70.30 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mari | Șurub spongios autotarodant, cap hexagonal, diam. 7,3mm cu filet de 16 mm și lungimea de 65 mm | Bucată | 15 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 70.31 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mari | Șurub spongios autotarodant, cap hexagonal, diam. 7,3mm cu filet de 16 mm și lungimea de 60 mm | Bucată | 10 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 70.32 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mari | Șurub spongios autotarodant, cap hexagonal, diam. 7,3mm cu filet de 32 mm și lungimea de 115 mm | Bucată | 10 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 70.33 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mari | Șurub spongios autotarodant, cap hexagonal, diam. 7,3mm cu filet de 32 mm și lungimea de 110 mm | Bucată | 15 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 70.34 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mari | Șurub spongios autotarodant, cap hexagonal, diam. 7,3mm cu filet de 32 mm și lungimea de 105 mm | Bucată | 15 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 70.35 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mari | Șurub spongios autotarodant, cap hexagonal, diam. 7,3mm cu filet de 32 mm și lungimea de 100 mm | Bucată | 15 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 70.36 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mari | Șurub spongios autotarodant, cap hexagonal, diam. 7,3mm cu filet de 32 mm și lungimea de 95 mm | Bucată | 15 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 70.37 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mari | Șurub spongios autotarodant, cap hexagonal, diam. 7,3mm cu filet de 32 mm și lungimea de 90 mm | Bucată | 15 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 70.38 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mari | Șurub spongios autotarodant, cap hexagonal, diam. 7,3mm cu filet de 32 mm și lungimea de 85 mm | Bucată | 15 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 70.39 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mari | Șurub spongios autotarodant, cap hexagonal, diam. 7,3mm cu filet de 32 mm și lungimea de 80 mm | Bucată | 15 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 70.40 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mari | Șurub spongios autotarodant, cap hexagonal, diam. 7,3mm cu filet de 32 mm și lungimea de 75 mm | Bucată | 15 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 70.41 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mari | Șurub spongios autotarodant, cap hexagonal, diam. 7,3mm cu filet de 32 mm și lungimea de 70 mm | Bucată | 15 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 70.42 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mari | Șurub spongios autotarodant, cap hexagonal, diam. 7,3mm cu filet de 32 mm și lungimea de 65 mm | Bucată | 15 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 70.43 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mari | Șurub spongios autotarodant, cap hexagonal, diam. 7,3mm cu filet de 32 mm și lungimea de 60 mm | Bucată | 15 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 70.44 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mari | Șurub auto compresant, autotarodant, fără cap, canulat, din titan, cu diam. de 5 mm pentru broșă de 1,5mm, lungimea de 36mm | Bucată | 15 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 70.45 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mari | Șurub auto compresant, autotarodant, fără cap, canulat, din titan, cu diam. de 5 mm pentru broșă de 1,5mm, lungimea de 38mm | Bucată | 15 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 70.46 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mari | Șurub auto compresant, autotarodant, fără cap, canulat, din titan, cu diam. de 5 mm pentru broșă de 1,5mm, lungimea de 50mm | Bucată | 15 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 71.1 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5 mm, lungimea 60mm | Bucată | 70 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 132540
33100000-1 | 71.2 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm | Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant diam. 6,5 mm, filet partial 32mm, lungimea 40-80 mm | Bucată | 20 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 71.3 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm | Broșa diametru 2,0 mm, lungimea 400 mm | Bucată | 270 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 71.4 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm | Șurub cortical blocat, autotarodant diam. 5,0 mm, lungimea 20-80 mm | Bucată | 50 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 71.5 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm | Șurub spongios blocat, autotarodant diam. 4,5 și 5,0 mmmm filet partial, lungimea 50-80 mm | Bucată | 200 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 71.6 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm | Șurub spongios blocat, autotarodant diam. 5,5mm filet total, lungimea 50-80 mm | Bucată | 50 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 71.7 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm | Placa directionata laterala femur distal cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica de 5.0/5.5 mm, 7 orificii metafizare, 8-14 orificii diafizare, dreapta/stinga | Bucată | 15 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 71.8 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm | Placa laterala tibie proximala cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica de 5.0/5.5 mm, 5-14 orificii, dreapta/stinga | Bucată | 15 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 71.9 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm | Placă Blocată Medială Proximală de Tibie cu, cu 5-10 orificii meta-diafizare, variante anatomice pentru stînga/dreapta, grosimea 3.0 mm pentru suruburi 5,0 mm | Bucată | 10 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 71.10 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm | Placa posterioara tibie proximala cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica de 3,5 mm, 3-5 orificii, dreapta/stinga. | Bucată | 5 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 72.1 | Sistem de osteosinteză fixator DHS/DCS | Piesă (placă) DHS cu unghi 135, 3 - 6 orificii | Bucată | 5 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 16200
33100000-1 | 72.2 | Sistem de osteosinteză fixator DHS/DCS | Piesă (placa) DCS cu unghi de 95, cu 8 - 14 orificii | Bucată | 5 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 72.3 | Sistem de osteosinteză fixator DHS/DCS | Şurub de compresiune inclus si surub de compactare cu lungimi cuprinse între 60 mm și 120 mm | Bucată | 5 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 72.4 | Sistem de osteosinteză fixator DHS/DCS | Set de instrumentar (livrat în custodie) | Bucată | 1 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 73.1 | Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată | Tija FEMUR , Diametrul 9,0- 10,0mm. Lungimea 360,0- 420,0 mm | Bucată | 10 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 92352
33100000-1 | 73.2 | Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată | Surub 6,5 mm zavorire distala titan | Bucată | 20 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 73.3 | Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată | Surub 5,0 mm zavorire proximala titan | Bucată | 40 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 74.1 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | Tija FEMUR , Diametrul 9,0- 10,0mm. Lungimea 360,0- 420,0 mm | Bucată | 10 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 63684
33100000-1 | 74.2 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | Surub reconstructiv 6,4 mm zavorire proximala titan, lungimea 80-105 mm | Bucată | 10 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 74.3 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | Surub diametru 4,5-5,0 mm pentru zavorire distala titan, lungimea 40-50 mm | Bucată | 60 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 75.1 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN | PFN 130 grade titan, varianta stinga/dreapta, diametru 10-11 mm, lungimea 240-380 mm | Bucată | 20 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 184080
33100000-1 | 75.2 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN | Surub 5.0 mm zavorire distala titan, lungimea 40-65 mm | Bucată | 20 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 75.3 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN | Surub canulat 11.0 mm, zavorire proximala titan, marimea 95-110 mm | Bucată | 40 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 75.4 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN | Surub canulat 6.0 mm, zavorire proximala titan, marimea 90-105 mm | Bucată | 80 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 76.1 | Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorîtă Canulată de Reconstrucție | Tija TIBIA, Diametrul 9,0-10,0mm. Lungimea 280mm-380mm. | Bucată | 40 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 176832
33100000-1 | 76.2 | Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorîtă Canulată de Reconstrucție | Surub 4,5-5,0 mm, zavorire titan, marimea 30-50 mm | Bucată | 160 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 77.1 | Sârme pentru cerclaje | Sârmă pentru cerclaje, inox, G - 19 | Bucată | 102 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 190200
33100000-1 | 77.2 | Sârme pentru cerclaje | Sârmă pentru cerclaje, inox, G - 20 | Bucată | 107 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 77.3 | Sârme pentru cerclaje | Sârmă pentru cerclaje, inox, G - 21 | Bucată | 108 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
14136726.6

## Specificaţii tehnice (2)
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr.
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Implanturilor traumatologico-ortopedice conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2024
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2
33100000-1 | 1.1 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mici conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard si cu compresie de 3,5 mm și 4,0 mm | Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant diam. 3.5- 4,5 mm filet total |  |  |  | Lungimea-24-60 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare șurub; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 1.2 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mici conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard si cu compresie de 3,5 mm și 4,0 mm | Placă 1/3 tubulară, pentru șuruburi cu diam. 3,5mm 6 - 10 orificii |  |  |  | Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 1.3 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mici conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard si cu compresie de 3,5 mm și 4,0 mm | Placa reconstructivă pentru șurub 3,5 mm 6 - 10 orificii |  |  |  | Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 2.1 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Șurub cortical blocat, autotarodant diam. 2,7mm |  |  |  | Lungimea- 14-50 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 2.2 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Șurub cortical blocat, autotarodant diam. 3,5mm |  |  |  | Lungimea-14-50 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 2.3 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Șurub spongios blocat, autotarodant diam. 3,5mm |  |  |  | Lungimea- 14-60 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 2.4 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Placă 1/3 tubulară cu stabilitate unghiulara, pentru șuruburi cu diam. 3,5 mm 8 - 14 orificii |  |  |  | - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 2.5 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Placa reconstructivă cu stabilitate unghiulara pentru șurub 3,5 mm 8 - 14 orificii |  |  |  | Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 2.6 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Placa pentru clavicula anatomica cu stabilitate unghiulara pentru șurub 3,5 mm 7-9 orificii, varianta stinga/dreapta |  |  |  | Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 2.7 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Placa pentru clavicula anatomica pentru portiunea acromiala cu stabilitate unghiulara pentru șurub 2,7/3,5 mm 6 orificii metafizare 4 -9 orificii diafizare, varianta stinga/dreapta |  |  |  | Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 2.8 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Placa directionata humerus proximal cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, pentru surub diam. 3.5mm cu 9 orificii metafizare si 3- 8 orificii diafizare |  |  |  | - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 2.9 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Placă pentru paleta humerala pentru coloana mediala, latimea 11mm, grosimea 2,5mm l, cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, pentru surub diam. 2.7/3.5mm, 3-4 orificii metafizare, 5-8 orificii diafizare, dreapta/stinga |  |  |  | - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 2.10 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Placă pentru paleta humerala pentru coloana laterală, latimea 11mm, grosimea 2,5mm l, cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, pentru surub diam. 2.7/3.5mm, 3-5 orificii metafizare, 5-10 orificii diafizare, dreapta/stinga |  |  |  | - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 2.11 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Placa pentru olecranon cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, pentru surub diam. 3.5mm, 4-8 orificii diafizare, dreapta/stinga |  |  |  | - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 2.12 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Placa volara radius distal, cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, pentru surub diam. 2.7mm, 6-8 orificii metafizare, 3-6 orificii diafizare, dreapta/stinga |  |  |  | - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 2.13 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Placa laterala fibula distala cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, pentru surub diam. 2.7/3.5mm, 5 orificii metafizare,4-10 orificii diafizare, dreapta/stinga |  |  |  | - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 2.14 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Placă Blocată Tibială Distală Medială cu 8-14 orificii de blocaj în partea diafizară pentru suruburi de 3,5 mm diametru și 7 orificii in partea metafizara pentru șuruburi 2,7 mm diametru. Latimea partii diafizare 11mm., grosimea 3,7 mm. Variantele stinga/dreapta |  |  |  | - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 2.15 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Placă Blocată Tibie Distală Antero - Laterală cu 8 - 14 orificii diafizare, gosimea 3,7mm. Pentru șuruburi 3,5 si 4,0 mm diametru |  |  |  | Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 2.16 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Placă Blocată Calcaneu cu lungimi cuprinse între 60 mm - 65 mm, cu variante anatomice pentru stînga/dreapta grosime 1,5mm. |  |  |  | - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 3.1 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm, 5,0 și 5,5 mm | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5 mm |  |  |  | Lungimea-20-60 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 3.2 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm, 5,0 și 5,5 mm | Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant diam. 6,5 mm, filet partial 32mm |  |  |  | Lungimea-40-80mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 3.3 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm, 5,0 și 5,5 mm | Broșa diametru 2,0 mm, lungimea 400 mm |  |  |  | Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 3.4 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm, 5,0 și 5,5 mm | Șurub cortical blocat, autotarodant diam. 5,0 mm |  |  |  | Lungimea-20-80 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 3.5 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm, 5,0 și 5,5 mm | Șurub spongios blocat, autotarodant diam.5.0/ 5,5 mm filet partial |  |  |  | Lungimea-50-80 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 3.6 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm, 5,0 și 5,5 mm | Șurub spongios blocat, autotarodant diam. 5.0/5,5 mm filet total |  |  |  | Lungimea-50-80 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 3.7 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm, 5,0 și 5,5 mm | Placa directionata laterala femur distal cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica de 5.0/5.5 mm, 7 orificii metafizare, 8-14 orificii diafizare, dreapta/stinga |  |  |  | Material: Inox. Nesteril - fara termen de valabilitate - - Să permită folosirea şuruburilor blocate cu diametrul 5,0 mm; - Orificiile diafizare să permită şi folosirea şuruburilor corticale convenţionale de 4,5 mm; - Orificiile diafizaresă permită auto-compresia fragmentelor de os; - Placa să fie ascuţită în capătul de inserţie pentru a putea fi introdusă miniinvaziv; - Placa să fie cu contact limitat; - Şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Placile sa fie livrate cu set de instrumentar LISS(în custodie); - Componentele pieselor de instrumentar sa aiba pozitii bine definite în trusă; - Cadrul extern de insertie a placii cu varianta anatomica stanga/dreapta; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 3.8 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm, 5,0 și 5,5 mm | Placa laterala tibie proximala cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica de 5.0/5.5 mm, 5-14 orificii, dreapta/stinga |  |  |  | Variante anatomice: pentru stînga/dreapta; Inox Nesteril - fara termen de valabilitate - Să permită folosirea şuruburilor blocate cu diametrul 5,0 mm; - Orificiile diafizare să permită şi folosirea şuruburilor corticale convenţionale de 4,5 mm; - Orificiile diafizaresă permită auto-compresia fragmentelor de os; - Placa să fie ascuţită în capătul de inserţie pentru a putea fi introdusă miniinvaziv; - În partea proximală plăcile trebuie să aibă trei orificii; - Şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Placile sa fie livrate cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 3.9 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm, 5,0 și 5,5 mm | Placă Blocată Medială Proximală de Tibie cu, cu 5-10 orificii meta-diafizare, variante anatomice pentru stînga/dreapta, grosimea 3.0 mm pentru suruburi 5,0 mm |  |  |  | Variante anatomice: pentru stînga/dreapta;Inox Nesteril - fara termen de valabilitate - Să permită folosirea şuruburilor blocate cu diametrul 5,0 mm; - Orificiile diafizare să permită şi folosirea şuruburilor corticale convenţionale de 4,5 mm; - Orificiile diafizaresă permită auto-compresia fragmentelor de os; - Placa să fie ascuţită în capătul de inserţie pentru a putea fi introdusă miniinvaziv; - În partea proximală plăcile trebuie să aibă trei orificii; - Şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Placile sa fie livrate cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie; Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractulu - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 3.10 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm, 5,0 și 5,5 mm | Placă Blocată Medială Proximală de Tibie cu, cu 5-10 orificii meta-diafizare, variante anatomice pentru stînga/dreapta, grosimea 3.0 mm pentru suruburi 3,5 mm |  |  |  | Variante anatomice: pentru stînga/dreapta; Inox. Nesteril - fara termen de valabilitate - Să permită folosirea şuruburilor blocate cu diametrul 3,5 mm; - Orificiile diafizare să permită şi folosirea şuruburilor corticale convenţionale de 3,5 mm; - Orificiile diafizaresă permită auto-compresia fragmentelor de os; - Placa să fie ascuţită în capătul de inserţie pentru a putea fi introdusă miniinvaziv; - În partea proximală plăcile trebuie să aibă trei orificii; - Şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Placile sa fie livrate cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie; Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 3.11 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm, 5,0 și 5,5 mm | Placa posterioara tibie proximala cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica de 3,5 mm, 3-5 orificii, dreapta |  |  |  | Variante anatomice: pentru stînga/dreapta; Inox . Nesteril - fara termen de valabilitate - Să permită folosirea şuruburilor blocate cu diametrul 3,5 mm; - Orificiile diafizare să permită şi folosirea şuruburilor corticale convenţionale de 4,5 mm; - Orificiile diafizaresă permită auto-compresia fragmentelor de os; - Placa să fie ascuţită în capătul de inserţie pentru a putea fi introdusă miniinvaziv; - În partea proximală plăcile trebuie să aibă trei orificii; - Şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Placile sa fie livrate cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 4.1 | Sistem de osteosinteză fixator DHS/DCS | Piesă (placă) DHS cu unghi 135, 3 - 6 orificii |  |  |  | Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 4.2 | Sistem de osteosinteză fixator DHS/DCS | Piesă (placa) DCS cu unghi de 95, cu 8 - 14 orificii |  |  |  | Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 4.3 | Sistem de osteosinteză fixator DHS/DCS | Şurub de compresiune inclus si surub de compactare cu lungimi cuprinse între 60 mm și 120 mm |  |  |  | Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 4.4 | Sistem de osteosinteză fixator DHS/DCS | Set de instrumentar (livrat în custodie) |  |  |  | Atît pentru fixatorul DHS cît şi cel pentru DCS să fie livrat (în custodie) în seturi comune de instrumentar cu locuri bine determinate în trusă, fixatoarele şi instrumentariul să aibă acelaşi producător; - Atît setul de instrumentar cît şi fixatoarele DHS şi DCS să aibă marcajul producătorului; - Seturile de instrumentar să fie noi (neutilizate), în caz de deteriorare sau uzare excesivă a unui component a setului să fie reamplasat; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 5.1 | Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată | Tija FEMUR |  |  |  | Diametrul 9,0- 10,0mm. Lungimea 280,0- 3800,0mm, - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorîrea condiliană cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conţină sistemul de introducere şi fixare a buloanelor); - Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, si 2 gauri pentru zavorire in plan sagital, dintre care una ovală pentru compactare; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - - Zăvorîrea proximala să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4.5- 5,0 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 5.2 | Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată | Surub 6,0- 6,5 mm zavorire distala titan |  |  |  | L 60,0-75,0 mm ± 1 mm. - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 5.3 | Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată | Surub 4,5 - 5,0 mm zavorire proximala titan |  |  |  | L 40,0-50,,0 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 6.1 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | Tija FEMUR |  |  |  | Diametrul 9,0- 10,0mm. Lungimea 360,0- 420,0mm, varianta stînga/dreapta - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită introducerea prin virful marelui trohanter si implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterograd variantă standart (să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; - Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei centromedulare; - Să prezinte şurub de compresiune; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4.5- 5,0 mm;; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 6.2 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | Surub reconstructiv 6,0 - 6,5 mm zavorire proximala titan |  |  |  | L 80,0-105,0 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 6.3 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | Surub diametru 4,5 - 5,0 mm pentru zavorire proximala titan |  |  |  | L 60-65 mm± 1 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 6.4 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | Surub diametru 4,5 -5,0 mm pentru zavorire distala titan |  |  |  | L 40 - 65 mm ± 1 mm Titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 7.1 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN | PFN 130 grade titan, varianta stinga/dreapta |  |  |  | Diametrul 10,0-11,0mm. Lungimea 240mm-380mm. Varianta stînga/dreapta - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; - Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130º faţă de axa tijei centromedulare; - Să prezinte şurub de compresiune; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 -5,0 mm;; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 7.2 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN | Surub 4,5 - 5.0 mm zavorire distala titan |  |  |  | marimea 40- 46 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 7.3 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN | Surub canulat 10,5 - 11,5 mm, zavorire proximala titan |  |  |  | marimea 95-110 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 7.4 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN | Surub canulat 6.0- 6,5 mm, zavorire proximala titan |  |  |  | marimea 90-105 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 8.1 | Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorîtă Canulată de Reconstrucție | Tija TIBIA |  |  |  | Diametrul 9,0-10,0mm. Lungimea 280mm-380mm. - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată (cu canal de minim 4 mm ) cu un design care să permită implantarea fără alezaj ; - Să poată fi folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru reconstrucţia platoului tibial) cu posibilitate de zăvorăre în partea proximală în 3 planuri (frontal şi în două planuii de 45 (grade) perpendiculare între ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0 mm) ; - Material titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Să prezinte şurub de compresie care să realizeze compactarea în focar; - Să prezinte obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît în extremitatea proximală cît şi în cea distală a tijei pentru compactare şi dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vărful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal, găurile de blocaj să fie filetate ; - Posibilitatea de a zăvorî în partea distală în 4 planuri (sagital, frontal şi două în unghi de 450, perpendiculare.) ; - Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de instrumentar (în custodie), componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă ; - Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi producător ; - Instrumentariul, tijele, şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentarul să conţină elemente de ochire distală cu reglaj fin pentru găurile din toate planurile ; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 8.2 | Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorîtă Canulată de Reconstrucție | Surub 4,5-5,0 mm, zavorire titan |  |  |  | marimea 30- 50 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Material titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de instrumentar (în custodie), componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă ; - Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi producător ; - Instrumentariul, tijele, şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentarul să conţină elemente de ochire distală cu reglaj fin pentru găurile din toate planurile ; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 9.1 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Șurub spongios canulat semifiletat, cap hexagonal, autotarodant, material titan diametrul 6,5 mm, lungimea filetului 32 mm, lungimea șuruburilor 70 - 115 mm - cu pasul de 5 mm |  |  |  | Lungimea-70 - 115 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din titan;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare șurub; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 9.2 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Șurub spongios canulat complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material titan diametrul 6,5 mm, lungimea șuruburilor 70 - 115 mm - cu pasul de 5 mm |  |  |  | Lungimea-70 - 115 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din titan;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare șurub; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 9.3 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Piuliță pentru șuruburi diametrul 6,5 mm, material titan |  |  |  | Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din titan;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare șurub; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 9.4 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Șurub spongios canulat semifiletat, cap hexagonal, autotarodant, material titan, diametrul 4,5 mm, lungimea șuruburilor 40 - 70 mm - cu pasul de 5 mm |  |  |  | Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din titan;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare șurub; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 9.5 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Șurub spongios canulat complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material titan, diametrul 4,5 mm, lungimea șuruburilor 40 - 70 mm - cu pasul de 5 mm |  |  |  | Lungimea-40 - 70 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din titan;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare șurub; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 9.6 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Piuliță pentru șuruburi diametrul 4,5 mm, material titan |  |  |  | Lungimea-40 - 70 mmImplanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din titan;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare șurub; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 9.7 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Placa blocata curba pentru simfiza pubiană, pentru șurub 3,5 mm, 4 - 6 orificii, material inox |  |  |  | Lungimea-40 - 70 mmImplanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 9.8 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Placa reconstructivă blocată dreaptă pentru șurub 3,5 mm, 4 - 14 orificii, material inox |  |  |  | Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 9.9 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Placă blocata reconstructivă curbă bazin, pentru șuruburi diametrul 3,5 mm, 10-16 orificii, material inox. |  |  |  | Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 9.10 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Placă acetabulara pentru osteosinteza peretelui posterior acetabulara, dreapta si stinga, material inox |  |  |  | Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 9.11 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Placă ischio-acetabulara pentru osteosinteza peretelui posterior acetabulara, dreapta si stinga, material inox |  |  |  | Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 9.12 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Placă reconstructivă suprapectineală acetabulară , 3,5mm, dreapta și stinga, material inox |  |  |  | Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 9.13 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Placă pelvina reconstructivă blocata in J dreapta si stinga, 3,5mm, 10 - 12 gauri, material inox |  |  |  | Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 10.1 | Fixatoare externe | Schanz Screws, self-drilling 200 mm., diam. 4,0mm. |  |  |  | Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 10.2 | Fixatoare externe | Schanz Screws, self-drilling 250 mm., diam. 5,0mm. |  |  |  | Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 10.3 | Fixatoare externe | Schanz Screws, self-drilling 250 mm., diam. 6,5mm. |  |  |  | Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 10.4 | Fixatoare externe | Bara externă diam 8, lungime 100 - 300 mm |  |  |  | Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare bara; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 10.5 | Fixatoare externe | Bara externă diam11, lungime 100 - 400 mm |  |  |  | Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare bara; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 10.6 | Fixatoare externe | Lacata cu autofixare laterala prin clic bara diam. 8 - fisa 3,0 mm. |  |  |  | - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 10.7 | Fixatoare externe | Lacata cu autofixare laterala prin clic bara diam. 8 - fisa 4,0 mm. |  |  |  | - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 10.8 | Fixatoare externe | Lacata cu autofixare laterala prin clic bara diam.11 - fisa 6,5 mm. |  |  |  | Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 10.9 | Fixatoare externe | Lacata cu autofixare laterala prin clic bara-bara diam.8mm |  |  |  | Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 10.10 | Fixatoare externe | Lacata cu autofixare laterala prin clic bara-bara diam.11mm |  |  |  | Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 11.1 | Fixatoare pentru fracturile de cot | Placa L 2,7 mm TI (Left/ Right ) radius proximal, cu stabilitate angulara - 4 orificii diafizare |  |  |  | Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 11.2 | Fixatoare pentru fracturile de cot | Ancore pentru suturi de 3,5 mm ,sututa incarcata din polietilena 2-0 |  |  |  | Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 11.3 | Fixatoare pentru fracturile de cot | Suruburi cu stabilitate 2,7 mm TI L14-28 mm |  |  |  | Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 11.4 | Fixatoare pentru fracturile de cot | Surub Herbert canulat 3.0 mm TI L14-20mm |  |  |  | Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 11.5 | Fixatoare pentru fracturile de cot | Placa in T 2,7mm TI, radius proximal cu stabilitate angulara - 4 orificii diafizare |  |  |  | Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 12.1 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 3,5mm |  |  |  | Lungimea-16 mm - Implanturile traumatologic ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.2 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 3,5mm |  |  |  | Lungimea-18 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.3 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 3,5mm |  |  |  | Lungimea-20 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.4 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 3,5mm |  |  |  | Lungimea-22 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.5 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 3,5mm |  |  |  | Lungimea-24 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.6 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 3,5mm |  |  |  | Lungimea-26 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.7 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 3,5mm |  |  |  | Lungimea-28 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.8 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 3,5mm |  |  |  | Lungimea-30 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.9 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 3,5mm |  |  |  | Lungimea-32 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.10 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 3,5mm |  |  |  | Lungimea-34 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.11 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 3,5mm |  |  |  | Lungimea-36 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.12 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 3,5mm |  |  |  | Lungimea-40 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.13 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 3,5mm |  |  |  | Lungimea-42 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.14 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 3,5mm |  |  |  | Lungimea-44 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.15 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 3,5mm |  |  |  | Lungimea-46 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.16 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 3,5mm |  |  |  | Lungimea-48 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.17 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 3,5mm |  |  |  | Lungimea-50 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.18 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm |  |  |  | Lungimea-24 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.19 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm |  |  |  | Lungimea-26 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.20 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm |  |  |  | Lungimea-28 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.21 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm |  |  |  | Lungimea-30 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.22 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm |  |  |  | Lungimea-32 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.23 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm |  |  |  | Lungimea-34 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.24 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm |  |  |  | Lungimea-36 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.25 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm |  |  |  | Lungimea-38 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.26 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm |  |  |  | Lungimea-40 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.27 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm |  |  |  | Lungimea-42 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.28 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm |  |  |  | Lungimea-44 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.29 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm |  |  |  | Lungimea-46 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.30 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm |  |  |  | Lungimea-48 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.31 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm |  |  |  | Lungimea-50 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.32 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm |  |  |  | Lungimea-52 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.33 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm |  |  |  | Lungimea-54 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.34 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm |  |  |  | Lungimea-56 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.35 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm |  |  |  | Lungimea-58 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.36 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm |  |  |  | Lungimea-60 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.37 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm |  |  |  | Lungimea-65 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.38 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm |  |  |  | Lungimea-70 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.39 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Şurub maleolar cu vârf tip trocar diam. 4,5 mm |  |  |  | Lungimea-40mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.40 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Şurub maleolar cu vârf tip trocar diam. 4,5 mm |  |  |  | Lungimea-45mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.41 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Şurub maleolar cu vârf tip trocar diam. 4,5 mm |  |  |  | Lungimea-50 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.42 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Şurub maleolar cu vârf tip trocar diam. 4,5 mm |  |  |  | Lungimea-55 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.43 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Şurub maleolar cu vârf tip trocar diam. 4,5 mm |  |  |  | Lungimea-60 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.44 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Şurub maleolar cu vârf tip trocar diam. 4,5 mm |  |  |  | Lungimea-65mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.45 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Şurub maleolar cu vârf tip trocar diam. 4,5 mm |  |  |  | Lungimea-70 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.46 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Şurub canulat, spagioase diam. 3,5 mm |  |  |  | Lungimea-30 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.47 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Şurub canulat, spagioase diam. 3,5 mm |  |  |  | Lungimea-35 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.48 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Şurub canulat, spagioase diam. 3,5 mm |  |  |  | Lungimea-40 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.49 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Şurub canulat, spagioase diam. 3,5 mm |  |  |  | Lungimea-45 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.50 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Şurub canulat, spagioase diam. 3,5 mm |  |  |  | Lungimea-50 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.51 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Surub cortical autotarodant diam. 2,0 mm |  |  |  | Lungimea-14 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.52 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Surub cortical autotarodant diam. 2,0 mm |  |  |  | Lungimea-16 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.53 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Surub cortical autotarodant diam. 2,0 mm |  |  |  | Lungimea-18 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.54 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Surub cortical autotarodant diam. 2,0 mm |  |  |  | Lungimea-20 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.55 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Şurub canulat, diam. 4,5 mm |  |  |  | Lungimea- 40 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.56 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Şurub canulat, diam. 4,5 mm |  |  |  | Lungimea- 45mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.57 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Şurub canulat, diam. 4,5 mm |  |  |  | Lungimea - 50 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.58 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Suruburi spongioase 4.0mm.total filetate |  |  |  | -40,0 mm.lungime - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.59 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Suruburi spongioase 4.0mm.total filetate |  |  |  | -45,0 mm.lungime - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.60 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Suruburi spongioase 4.0mm.total filetate |  |  |  | -50,0 mm.lungime - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.61 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Suruburi corticale canulate autotarodante 4,0 mm: |  |  |  | 40,0 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.62 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Suruburi corticale canulate autotarodante 4,0 mm: |  |  |  | 45,0 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.63 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Suruburi corticale canulate autotarodante 4,0 mm: |  |  |  | 50,0 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.64 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Şurub spongios ø 6,5 filet 32 mm, L-35 mm |  |  |  | 1. Material: Inox; 2. Să aibă marcajul producătorului;
33100000-1 | 12.65 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Şurub spongios ø 6,5 filet 32 mm, L-40 mm |  |  |  | 1. Material: Inox; 2. Să aibă marcajul producătorului;
33100000-1 | 12.66 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Şurub spongios ø 6,5 filet 32 mm, L-45 mm |  |  |  | 1. Material: Inox; 2. Să aibă marcajul producătorului;
33100000-1 | 12.67 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Şurub spongios ø 6,5 filet 32 mm, L-50 mm |  |  |  | 1. Material: Inox; 2. Să aibă marcajul producătorului;
33100000-1 | 12.68 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Şurub spongios, ø 6,5 filet 32 mm, L-60 mm |  |  |  | 1. Material: Inox; 2. Să aibă marcajul producătorului;
33100000-1 | 12.69 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Şurub spongios, ø 6,5 filet 32 mm, L-65 mm |  |  |  | 1. Material: Inox; 2. Să aibă marcajul producătorului;
33100000-1 | 12.70 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Şurub spongios, ø 6,5 filet 32 mm, L-70 mm |  |  |  | 1. Material: Inox; 2. Să aibă marcajul producătorului;
33100000-1 | 12.71 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Şurub spongios, ø 6,5 filet 32 mm, L-75 mm |  |  |  | 1. Material: Inox; 2. Să aibă marcajul producătorului;
33100000-1 | 12.72 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Şurub spongios, ø 6,5 filetul 32mm, L -85 mm |  |  |  | 1. Material: Inox; 2. Să aibă marcajul producătorului;
33100000-1 | 12.73 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Şurub spongios, ø 6,5 filetul 32mm, L -80 mm |  |  |  | 1. Material: Inox; 2. Să aibă marcajul producătorului;
33100000-1 | 12.74 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant diam. 6,5mm, Filet 32 mm, |  |  |  | Lungimea-40 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.75 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant diam. 6,5mm, Filet 32 mm, |  |  |  | Lungimea-50 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.76 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant diam. 6,5mm, Filet 32 mm, |  |  |  | Lungimea-55 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.77 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant diam. 6,5mm, Filet 32 mm, |  |  |  | Lungimea-60 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.78 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant diam. 6,5mm, Filet 32 mm, |  |  |  | Lungimea-65 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.79 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant diam. 6,5mm, Filet 32 mm, |  |  |  | Lungimea-70 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.80 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant diam. 6,5mm, Filet 32 mm, |  |  |  | Lungimea-75 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.81 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant diam. 6,5mm, Filet 32 mm, |  |  |  | Lungimea-80 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.82 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant diam. 6,5mm, Filet 32 mm, |  |  |  | Lungimea-85 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.83 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant diam. 6,5mm, Filet 32 mm, |  |  |  | Lungimea-90 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.84 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant diam. 6,5mm, Filet 32 mm, |  |  |  | Lungimea-95 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.85 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant diam. 6,5mm, Filet 32 mm, |  |  |  | Lungimea-100 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.86 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant diam. 6,5mm, filet total |  |  |  | Lungimea-35 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.87 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant diam. 6,5mm, filet total |  |  |  | Lungimea-45 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.88 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Şurub spongios, ø 7 canulat 32mm, L-60 mm |  |  |  | 1. Material: Inox; 2. Să aibă marcajul producătorului;
33100000-1 | 12.89 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Şurub spongios, ø 7 canulat 32mm, L-65 mm |  |  |  | 1. Material: Inox; 2. Să aibă marcajul producătorului;
33100000-1 | 12.90 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Şurub spongios, ø 7 canulat 32mm, L-120 mm |  |  |  | 1. Material: Inox; 2. Să aibă marcajul producătorului;
33100000-1 | 12.91 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Şurub spongios, ø 7 canulat 32mm, L-90 mm |  |  |  | 1. Material: Inox; 2. Să aibă marcajul producătorului;
33100000-1 | 12.92 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Şurub spongios, ø 7 canulat 32mm, L-95 mm |  |  |  | 1. Material: Inox; 2. Să aibă marcajul producătorului;
33100000-1 | 12.93 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Şurub spongios, ø 7 canulat 32mm, L -110 mm |  |  |  | 1. Material: Inox; 2. Să aibă marcajul producătorului;
33100000-1 | 12.94 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Placă îngustă cu contact limitat, grosime 4,6 mm, lăţime 13,5 mm, lungime mm, cu 10 orificii fixare cu şurub ø 4,5 mm |  |  |  | 1. Material: Inox; 3. Orificiile să permită folosirea şuruburilor convenţionale. 4. Orificiile diafizare să permită autocompresia fragmentelor de os; 5. Să fie cu contact limitat; 6. Placa să aibă marcajul producătorului;
33100000-1 | 12.95 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Placă îngustă cu contact limitat |  |  |  | Grosime 4,2mm., lăţime 13,5 mm, cu 12 orificii fixare cu şurub ø 4,5 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.96 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Placă îngustă cu contact limitat grosime 4 mm, lăţime 11 mm, cu 6 orificii fixare cu şurub ø 3,5 mm |  |  |  | 1. Material: Inox; 3. Orificiile să permită folosirea şuruburilor convenţionale. 4. Orificiile diafizare să permită autocompresia fragmentelor de os; 5. Să fie cu contact limitat; 6. Placa să aibă marcajul producătorului; 9. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.
33100000-1 | 12.97 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Placă îngustă cu contact limitat grosime 4 mm, lăţime 11 mm, cu 7 orificii fixare cu şurub ø 3,5 mm |  |  |  | 1. Material: Inox; 3. Orificiile să permită folosirea şuruburilor convenţionale. 4. Orificiile diafizare să permită autocompresia fragmentelor de os; 5. Să fie cu contact limitat; 6. Placa să aibă marcajul producătorului; 9. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.
33100000-1 | 12.98 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Placă îngustă cu contact limitat grosime 4 mm, lăţime 11 mm, cu 8 orificii fixare cu şurub ø 3,5 mm |  |  |  | 1. Material: Inox; 3. Orificiile să permită folosirea şuruburilor convenţionale. 4. Orificiile diafizare să permită autocompresia fragmentelor de os; 5. Să fie cu contact limitat; 6. Placa să aibă marcajul producătorului; 9. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.
33100000-1 | 12.99 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Placă îngustă cu contact limitat |  |  |  | Grosime 3,3mm., lăţime 11 mm, cu 7 orificii fixare cu şurub ø 3,5 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.100 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Placă îngustă cu contact limitat |  |  |  | Grosime 3,3mm., lăţime 11 mm, cu 8 orificii fixare cu şurub ø 3,5 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.101 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Placă îngustă cu contact limitat |  |  |  | Grosime 3,3mm., lăţime 11 mm, cu 10 orificii fixare cu şurub ø 3,5 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.102 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Placă îngustă cu contact limitat |  |  |  | Grosime 5,8mm., lăţime 13,5 mm, cu 10 orificii fixare cu şurub ø 4,5 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.103 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Placă îngustă cu contact limitat |  |  |  | Grosime 5,8mm., lăţime 13,5 mm, cu 12 orificii fixare cu şurub ø 4,5 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.104 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Placă lata cu contact limitat cu 10 orificii |  |  |  | 1. Material: Inox; 3. Orificiile să permită folosirea şuruburilor convenţionale. 4. Orificiile diafizare să permită autocompresia fragmentelor de os; 5. Să fie cu contact limitat; 6. Placa să aibă marcajul producătorului;
33100000-1 | 12.105 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Placă lata cu contact limitat cu 12 orificii |  |  |  | 1. Material: Inox; 3. Orificiile să permită folosirea şuruburilor convenţionale. 4. Orificiile diafizare să permită autocompresia fragmentelor de os; 5. Să fie cu contact limitat; 6. Placa să aibă marcajul producătorului;
33100000-1 | 12.106 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Placă lata cu contact limitat cu 14 orificii |  |  |  | 1. Material: Inox; 3. Orificiile să permită folosirea şuruburilor convenţionale. 4. Orificiile diafizare să permită autocompresia fragmentelor de os; 5. Să fie cu contact limitat; 6. Placa să aibă marcajul producătorului;
33100000-1 | 12.107 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Placă lata cu contact limitat cu 16 orificii |  |  |  | 1. Material: Inox; 3. Orificiile să permită folosirea şuruburilor convenţionale. 4. Orificiile diafizare să permită autocompresia fragmentelor de os; 5. Să fie cu contact limitat; 6. Placa să aibă marcajul producătorului;
33100000-1 | 12.108 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Placă în „T” pentru fixarea porţiunii proximale a tibiei şi humerusului, Grosime 2,5 mm, lăţime 16 mm, |  |  |  | Lungime 84 mm, cu 4 orificii - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.109 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Placă în „T” pentru fixarea porţiunii proximale a tibiei şi humerusului, Grosime 2,5 mm, lăţime 16 mm, |  |  |  | Lungime 100 mm, cu 5 orificii - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.110 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Placă în „T” grosime 2,5 mm, lăţime 16 mm, lungime 116 mm, cu 6 orificii (pentru fixarea porţiunii proximale a tibiei şi humerusului) |  |  |  | 1. Material: Inox; 3. Orificiile să permită folosirea şuruburilor convenţionale. 4. Orificiile diafizare să permită autocompresia fragmentelor de os; 5. Să fie cu contact limitat; 6. Placa să aibă marcajul producătorului;
33100000-1 | 12.111 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Placă în „T” grosime 2,5 mm, lăţime 16 mm, lungime 132 mm, cu 7 orificii (pentru fixarea porţiunii proximale a tibiei şi humerusului) |  |  |  | 1. Material: Inox; 3. Orificiile să permită folosirea şuruburilor convenţionale. 4. Orificiile diafizare să permită autocompresia fragmentelor de os; 5. Să fie cu contact limitat; 6. Placa să aibă marcajul producătorului;
33100000-1 | 12.112 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Placă în „T” pentru fixarea porţiunii proximale a tibiei şi humerusului, Grosime 2,5 mm, lăţime 16 mm, |  |  |  | Lungime 148 mm, cu 8 orificii - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.113 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Placă 1/3 tubulară, grosime 1 mm, lăţime 9 mm, L-61 mm, cu 8 orificii rotunde pentru surub 3.5 mm |  |  |  | 1. Material: Inox; 3. Orificiile să permită folosirea şuruburilor convenţionale. 4. Orificiile diafizare să permită autocompresia fragmentelor de os; 5. Să fie cu contact limitat; 6. Placa să aibă marcajul producătorului; 9. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.
33100000-1 | 12.114 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Placă 1/3 tubulară, grosime 1 mm, lăţime 9 mm, pentru șuruburi cu diam. 3,5mm. |  |  |  | Lungimea -73 mm, cu 6 orificiii - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.115 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Placă 1/3 tubulară, grosime 1 mm, lăţime 9 mm, pentru șuruburi cu diam. 3,5mm. |  |  |  | Lungimea - 85 mm, cu 7 orificii - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.116 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Placă 1/3 tubulară, grosime 1 mm, lăţime 9 mm, pentru șuruburi cu diam. 3,5mm. |  |  |  | Lungimea - 95 mm, cu 8 orificii - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.117 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Placa reconstructivă pentru șurub 3,5 mm, grosimea 3,0mm., latimea 10,1 mm. |  |  |  | Cu 6 orificii - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.118 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Placa reconstructivă pentru șurub 3,5 mm, grosimea 3,0mm., latimea 10,1 mm. |  |  |  | Cu 7 orificii - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.119 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Placa reconstructivă pentru șurub 3,5 mm, grosimea 3,0mm., latimea 10,1 mm. |  |  |  | Cu 8 orificii - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.120 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Placa reconstructivă pentru șurub 3,5 mm, grosimea 3,0mm., latimea 10,1 mm. |  |  |  | Cu 10 orificii - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.121 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Placă unghiulară 95° grosime 6,4 mm, lăţime 16 mm, lungimea părţii diafizare 152 mm, lungimea lamei 70 mm, cu 7 orificii |  |  |  | 1. Material: Inox; 3. Orificiile să permită folosirea şuruburilor convenţionale. 4. Orificiile diafizare să permită autocompresia fragmentelor de os; 5. Să fie cu contact limitat; 6. Placa să aibă marcajul producătorului;
33100000-1 | 12.122 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Placă unghiulară 95° grosime 6,4 mm, lăţime 16 mm, lungimea părţii diafizare 152 mm, lungimea lamei 80 mm, cu 7 orificii |  |  |  | 1. Material: Inox; 3. Orificiile să permită folosirea şuruburilor convenţionale. 4. Orificiile diafizare să permită autocompresia fragmentelor de os; 5. Să fie cu contact limitat; 6. Placa să aibă marcajul producătorului;
33100000-1 | 12.123 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Placă unghiulară 95° grosime 6,4 mm, lăţime 16 mm, lungimea părţii diafizare 164 mm, lungimea lamei 70 mm, cu 9 orificii |  |  |  | 1. Material: Inox; 3. Orificiile să permită folosirea şuruburilor convenţionale. 4. Orificiile diafizare să permită autocompresia fragmentelor de os; 5. Să fie cu contact limitat; 6. Placa să aibă marcajul producătorului;
33100000-1 | 12.124 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Placă unghiulară 95° grosime 6,4 mm, lăţime 16 mm, lungime părţii diafizare 244 mm, lungimea lamei 70 mm, cu 14 orificii |  |  |  | 1. Material: Inox; 3. Orificiile să permită folosirea şuruburilor convenţionale. 4. Orificiile diafizare să permită autocompresia fragmentelor de os; 5. Să fie cu contact limitat; 6. Placa să aibă marcajul producătorului;
33100000-1 | 12.125 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Placă unghiulară 95° grosime 6,4 mm, lăţime 16 mm, lungime părţii diafizare 212 mm, lungimea lamei 70 mm, cu 12 orificii |  |  |  | 1. Material: Inox; 3. Orificiile să permită folosirea şuruburilor convenţionale. 4. Orificiile diafizare să permită autocompresia fragmentelor de os; 5. Să fie cu contact limitat; 6. Placa să aibă marcajul producătorului;
33100000-1 | 12.126 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Placă în „T” îndoită , grosimea 2,5mm |  |  |  | Lungimea 81 mm cu 7 orificii - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.127 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Placa pentru simfiza pubiana |  |  |  | raza curbei 60mm, latimea 10mm., grosimea 3,4mm cu 6 orificii - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.128 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Sirma |  |  |  | diametru 1,5mm; Lungime min .5m; - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.129 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Sirma |  |  |  | diametru 1,25mm; Lungime min .5m; - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.130 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Sîrmă |  |  |  | diametru 1 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.131 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Sîrmă |  |  |  | diametru 0,8 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.132 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Brosa |  |  |  | diametru 2 mm, lungimea 300 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.133 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Brosa |  |  |  | diametru 2 mm, lungimea 400 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.134 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Brosa |  |  |  | diametru 1mm, lungimea 300mm. - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 12.135 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Burghiu diametru 2,5 mm |  |  |  | 1. Material: Inox; 2. Să aibă marcajul producătorului;
33100000-1 | 12.136 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Burghiu diametru 1,8 mm |  |  |  | 1. Material: Inox; 2. Să aibă marcajul producătorului;
33100000-1 | 12.137 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Burghiu diametru 2,8 mm |  |  |  | 1. Material: Inox; 2. Să aibă marcajul producătorului;
33100000-1 | 12.138 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Burghiu diametru 3,2 mm |  |  |  | 1. Material: Inox; 2. Să aibă marcajul producătorului;
33100000-1 | 12.139 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Şurubelniţă canulată pentru şurub ø 7,3 mm cu diametru de 2,2mm canulata |  |  |  | 1. Material: Inox;
33100000-1 | 12.140 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Burghiu canulat diametru 5 mm, cu diametru canalului 2,2 mm |  |  |  | 1. Material: Inox;
33100000-1 | 12.141 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Set de instrumente pentru fragmentele osoase mari - Gratis în folosintă |  |  |  | Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu implantele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 24 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. fixatoarele și instrumentele vor fi de la același producător 6. instrumentarul va fi cu locuri bine determinate în trusă Componentele setului de instrumente • Cutie pentru instrumente • Instrument pentru indoirea placilor (flexor dreapta și stînga) • Retractor mare si mic de tip Farabeuf • Retractor de tip Muller • Razușa (elevator) drept, elevator rotungit • Burghiu 4.5mm L.250mm • Burghiu 3.2 • Extractor de suruburi deteriorate • Extractor de suruburi 4.5 • Fixator de os mare de tip Lambotte • Fixator de repozitie de tip forceps • Fixator de mentinere dinamic • Surubelnita hexagonal mare 3.5 , • Corpul surubelnitei hexagonale mare 3.5 • Penceta pentru suruburi • Sablon lung/ sablon scurt • Tarod pentru suruburi spongioase 6.5 • Tarod pentru suruburi corticale 4.5 • Dispozitiv pentru măsurarea suruburilor • Ghidaj (Drill sleeve) DCP pentru pentru burghiu 3.2 • Ghidaj(Drill sleeve) dublu 3.2/6.5 • Ghidaj(Drill sleeve) dublu 3.2/4.5 • Ghidaj (Drill sleeve) pentru plăcile blocate, pentru burghiu 4,3mm
33100000-1 | 12.142 | Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor | Set de instrumente pentru fragmentele osoase mici - Gratis in folosintă |  |  |  | Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu implantele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 24 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. fixatoarele și instrumentele vor fi de la același producător 6. instrumentarul va fi cu locuri bine determinate în trusă • Cutie pentru instrumente • Instrumente pentru îndoirea plăcilor (flexor dreapta si stînga) • Retractor mare si mic de tip Farabeuf • Razusa (elevator) drept, elevator rotungit • Burghiu 3.0 • Burghiu 2.5 • Burghiu 2.8mm L-250mm • Burghiu canulat 2,5 • Tarod canulat 3,5 • Fixator de os mic • Extractor de suruburi deteriorate • Extractor de suruburi 2.5 • Fixator de repozitie (fixator de os) • Surubelnita hexagonala 2.5 • Sablon placii reconstructive 3.5 • Sablon DCP 3.5 si LC-DCP 3.5 • Penceta pentru suruburi • Tarod pentru suruburi spongioase 4 • Tarod pentru suruburi corticale 3.5 • Dispozitiv pentru masurarea suruburilor • Ghidaj(Drill sleeve) penru DCP 2.5 • Ghidaj (Drill sleeve) dublu 2.5/3.0 • Ghidaj(Drill sleeve) dublu 2.5/3.5 • Ghidaj (Drill sleeve) pentru plăcile blocate, pentru burghiu 2,8mm.
33100000-1 | 13.1 | Fixatoarele pentru fracturile de col femural | Surub spongios cap hexagonal, autotarodant canulat diam. 7,3 mm |  |  |  | Filet 32 mm Lungimea-105 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor participanţii vor prezenta cataloagele producătorilor. - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 13.2 | Fixatoarele pentru fracturile de col femural | Surub spongios cap hexagonal, autotarodant canulat diam. 7,3 mm |  |  |  | Filet 32 mm Lungimea-100 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor participanţii vor prezenta cataloagele producătorilor. - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 13.3 | Fixatoarele pentru fracturile de col femural | Surub spongios cap hexagonal, autotarodant canulat diam. 7,3 mm |  |  |  | Filet 32 mm Lungimea-90 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor participanţii vor prezenta cataloagele producătorilor. - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 13.4 | Fixatoarele pentru fracturile de col femural | Surub spongios cap hexagonal, autotarodant canulat diam. 7,3 mm |  |  |  | Filet 32 mm Lungimea-95 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor participanţii vor prezenta cataloagele producătorilor. - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 13.5 | Fixatoarele pentru fracturile de col femural | Surub spongios cap hexagonal, autotarodant canulat diam. 7,3 mm |  |  |  | Filet 32 mm Lungimea-85 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor participanţii vor prezenta cataloagele producătorilor. - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 13.6 | Fixatoarele pentru fracturile de col femural | Surub spongios cap hexagonal, autotarodant canulat diam. 7,3 mm |  |  |  | Filet 32 mm Lungimea-80 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor participanţii vor prezenta cataloagele producătorilor. - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 13.7 | Fixatoarele pentru fracturile de col femural | Surub spongios cap hexagonal, autotarodant canulat diam. 7,3 mm |  |  |  | Filet 32 mm Lungimea-70 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor participanţii vor prezenta cataloagele producătorilor. - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 13.8 | Fixatoarele pentru fracturile de col femural | Surub spongios cap hexagonal, autotarodant canulat diam. 7,3 mm |  |  |  | Filet 16 mm Lungimea-105 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor participanţii vor prezenta cataloagele producătorilor. - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 13.9 | Fixatoarele pentru fracturile de col femural | Surub spongios cap hexagonal, autotarodant canulat diam. 7,3 mm |  |  |  | Filet 16 mm Lungimea-100 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor participanţii vor prezenta cataloagele producătorilor. - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 13.10 | Fixatoarele pentru fracturile de col femural | Surub spongios cap hexagonal, autotarodant canulat diam. 7,3 mm |  |  |  | Filet 16 mm Lungimea-90 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor participanţii vor prezenta cataloagele producătorilor. - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 13.11 | Fixatoarele pentru fracturile de col femural | Surub spongios cap hexagonal, autotarodant canulat diam. 7,3 mm |  |  |  | Filet 16mm Lungimea-95 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor participanţii vor prezenta cataloagele producătorilor. - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 13.12 | Fixatoarele pentru fracturile de col femural | Surub spongios cap hexagonal, autotarodant canulat diam. 7,3 mm |  |  |  | Filet 16 mm Lungimea-85 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor participanţii vor prezenta cataloagele producătorilor. - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 13.13 | Fixatoarele pentru fracturile de col femural | Şaibă pentru şurub canulat |  |  |  | ø 7,3 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor participanţii vor prezenta cataloagele producătorilor. - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 14 | Fixatoare externe | Tijă filetată 200 mm., |  |  |  | filetată 200 mm., diam. 6,5 mm. - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor participanţii vor prezenta cataloagele producătorilor. - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 15.1 | Plăci si suruburi pentru osteosinteza fracturilor de clavicula. | Placa cu stabilitate unghiulara diafizara, |  |  |  | grosimea 3,3mm., latimea 10mm. Cu 9 orificii dreapta - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa surub; - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor participanţii vor prezenta cataloagele producătorilor. - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 15.2 | Plăci si suruburi pentru osteosinteza fracturilor de clavicula. | Placa cu stabilitate unghiulara diafizara, |  |  |  | grosimea 3,3mm., latimea 10mm.Cu 9 orificii stinga - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa surub; - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor participanţii vor prezenta cataloagele producătorilor. - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 15.3 | Plăci si suruburi pentru osteosinteza fracturilor de clavicula. | Suruburi corticale blocante autotarodante 3,5mm: |  |  |  | 16,0-20.0mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 16.1 | Plăci și șuruburi,brose, pentru osteosinteza fracturilor extremitatii superioare a humerusului. | Placa cu stabilitate unghiulara p/u humerusul proximal: latimea partii diafizare 12mm., grosimea 3,7 mm. |  |  |  | -cu 9 orificii metafizare - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor participanţii vor prezenta cataloagele producătorilor. - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 16.2 | Plăci și șuruburi,brose, pentru osteosinteza fracturilor extremitatii superioare a humerusului. | Placa cu stabilitate unghiulara p/u humerusul proximal: latimea partii diafizare 12mm., grosimea 3,7 mm. |  |  |  | -cu 9 orificii metafizare - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor participanţii vor prezenta cataloagele producătorilor. - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 16.3 | Plăci și șuruburi,brose, pentru osteosinteza fracturilor extremitatii superioare a humerusului. |  |  |  |  | -cu 9 metafizare - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor participanţii vor prezenta cataloagele producătorilor. - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 16.4 | Plăci și șuruburi,brose, pentru osteosinteza fracturilor extremitatii superioare a humerusului. | Placa cu stabilitate unghiulara p/u humerusul proximal: latimea partii diafizare 12mm., grosimea 3,7 mm. |  |  |  | -cu 9 metafizare - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor participanţii vor prezenta cataloagele producătorilor. - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 16.5 | Plăci și șuruburi,brose, pentru osteosinteza fracturilor extremitatii superioare a humerusului. | Placa cu stabilitate unghiulara p/u humerusul proximal: latimea partii diafizare 12mm., grosimea 3,7 mm. |  |  |  | -cu 9 metafizare - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor participanţii vor prezenta cataloagele producătorilor. - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 16.6 | Plăci și șuruburi,brose, pentru osteosinteza fracturilor extremitatii superioare a humerusului. |  |  |  |  | 24,0-40.0mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 16.7 | Plăci și șuruburi,brose, pentru osteosinteza fracturilor extremitatii superioare a humerusului. | Suruburi spongioase blocante autotarodante 3,5mm: |  |  |  | 38,0-44.0mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 17.1 | Broșe pentru osteosinteza fragmentelor osoase și atrosinteză | Broșe Kirschner Ø 0,8 mm lungimea 150 mm |  |  |  | 1. Implanturile să fie confecționate din inox (aliaj medical) cu certificate de calitate 2. Fiecare lot să fie produs de un singur producător 3. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor participanții vor prezenta catalogele producătorilor și mostre.
33100000-1 | 17.2 | Broșe pentru osteosinteza fragmentelor osoase și atrosinteză | Broșe Kirschner Ø 1,0 mm lungimea 200-230 ascuțite din ambele părți |  |  |  | 1. Implanturile să fie confecționate din inox (aliaj medical) cu certificate de calitate 2. Fiecare lot să fie produs de un singur producător 3. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor participanții vor prezenta catalogele producătorilor și mostre.
33100000-1 | 17.3 | Broșe pentru osteosinteza fragmentelor osoase și atrosinteză | Broșe Kirschner Ø 1,5 mm lungimea 300 |  |  |  | 1. Implanturile să fie confecționate din inox (aliaj medical) cu certificate de calitate 2. Fiecare lot să fie produs de un singur producător 3. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor participanții vor prezenta catalogele producătorilor și mostre.
33100000-1 | 17.4 | Broșe pentru osteosinteza fragmentelor osoase și atrosinteză | Broșe Kirschner Ø 1,8 mm lungimea 300 |  |  |  | 1. Implanturile să fie confecționate din inox (aliaj medical) cu certificate de calitate 2. Fiecare lot să fie produs de un singur producător 3. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor participanții vor prezenta catalogele producătorilor și mostre.
33100000-1 | 18.1 | Fixatoare pentru diafiza humerusului | Placă Blocată Diafizară pentru Humerus |  |  |  | cu lungimi cuprinse între 80 mm - 130 mm, cu 8-10 orificii, lăţimea 13,5 mm, grosimea 4,2 mm - Material: Inox; - Să permită folosirea şuruburilor blocate de diametrul 5,0 mm; - Orificiile să permită şi folosirea şuruburilor convenţionale de 4,5 mm; - Orificiile diafizaresă permită autocompresia fragmentelor de os; - Placa să fie ascuţită în capătul de inserţie pentru a putea fi introdusă miniinvaziv; - Să fie cu contact limitat; - Placa să aibă marcajul producătorului; - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 18.2 | Fixatoare pentru diafiza humerusului | Suruburi corticale blocante autotarodante 5,0 mm: |  |  |  | 24,0-32.0mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 19.1 | FIXATOARE PENTRU PALETA HUMERALA | Placi pentru paleta humerala cu stabilitate unghiulara (2,7mm/3,5mm) |  |  |  | placa posterioara (pentru coloana laterală) pentru humerusul distal Rt:Lt in raport 1:1, latimea 11mm, grosimea 2,5mm cu:-8 orificii - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa și surub; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 19.2 | FIXATOARE PENTRU PALETA HUMERALA | Placi pentru paleta humerala cu stabilitate unghiulara (2,7mm/3,5mm) |  |  |  | placa posterioara (pentru coloana laterală) pentru humerusul distal Rt:Lt in raport 1:1, latimea 11mm, grosimea 2,5mm cu - 10 orificii - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa și surub; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 19.3 | FIXATOARE PENTRU PALETA HUMERALA | Placi pentru paleta humerala cu stabilitate unghiulara (2,7mm/3,5mm) |  |  |  | placa posterioara (pentru coloana laterală) pentru humerusul distal Rt:Lt in raport 1:1, latimea 11mm, grosimea 2,5mm cu - 12 orificii - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa și surub; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 19.4 | FIXATOARE PENTRU PALETA HUMERALA | Placi pentru paleta humerala (mediala )placa mediala pentru humerusul distal Rt:Lt in raport 1:1 , latimea 11mm, grosimea 2,5mm |  |  |  | placa mediala pentru humerusul distal Rt:Lt in raport 1:1 , latimea 11mm, grosimea 2,5mm cu -8 orificii - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa și surub; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 19.5 | FIXATOARE PENTRU PALETA HUMERALA | Placi pentru paleta humerala (mediala )placa mediala pentru humerusul distal Rt:Lt in raport 1:1 , latimea 11mm, grosimea 2,5mm |  |  |  | Placi pentru paleta humerala (mediala )placa mediala pentru humerusul distal Rt:Lt in raport 1:1 , latimea 11mm, grosimea 2,5mm cu - 10 orificii - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa și surub; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 19.6 | FIXATOARE PENTRU PALETA HUMERALA | Suruburi corticale blocante autotarodante 2,7 mm: |  |  |  | 20,0-40.0mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 19.7 | FIXATOARE PENTRU PALETA HUMERALA | Suruburi corticale blocante autotarodante 3,5 mm: |  |  |  | 22,0-30.0mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 19.8 | FIXATOARE PENTRU PALETA HUMERALA | Ghid p/u burhiu 2,0 mm (placi blocate) |  |  |  | - Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare -
33100000-1 | 19.9 | FIXATOARE PENTRU PALETA HUMERALA | Ghid p/u burhiu 2,8 mm (placi blocate) |  |  |  | - Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare -
33100000-1 | 20.1 | FIXATOARE PENTRU OLECRANON | Placa olecraniana cu stabilitate unghiulara Rt:Lt in raport 1:1 grosimea 3,5mm |  |  |  | -cu 8 orificii - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa și surub; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 20.2 | FIXATOARE PENTRU OLECRANON | Placa olecraniana cu stabilitate unghiulara Rt:Lt in raport 1:1 grosimea 3,5mm |  |  |  | -cu10 orificii - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa și surub; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 20.3 | FIXATOARE PENTRU OLECRANON | Placa olecraniana cu stabilitate unghiulara Rt:Lt in raport 1:1 grosimea 3,5mm |  |  |  | -cu 12 orificii - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa și surub; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 20.4 | FIXATOARE PENTRU OLECRANON | Suruburi corticale blocante autotarodante 3,5 mm: |  |  |  | 22,0-30.0mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 21.1 | Placă Blocată Diafizară Radius – Cubitus | Placă Blocată Diafizară Radius – Cubitus cu lungimi cuprinse între 70 mm - 120 mm, cu 7 - 10 orificii, lăţime 9 mm - 11 mm, grosimea 3,0 mm |  |  |  | cu lungimi cuprinse între 70 mm - 120 mm, cu 7 - 10 orificii, lăţime 9 mm - 11 mm, grosimea 3,0 mm - Material: Inox - Să permită folosirea şuruburilor blocate cu diametru de 3,5 mm; - Orificiile să permită folosirea şuruburilor corticale convenţionale cu diametru de 3,5 mm; - Orificiile să permită auto-compresia fragmentelor de os; - Placa să fie ascuţită la un capat pentru a putea fi introdusă miniinvaziv; - Să fie cu contact limitat; - Placa să aibă marcajul producătorului; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 21.2 | Placă Blocată Diafizară Radius – Cubitus | Suruburi corticale blocante autotarodante 3,5 mm: |  |  |  | 16,0-24.0mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 21.3 | Placă Blocată Diafizară Radius – Cubitus | Ghid p/u burhiu 2,8 mm (placi blocate) |  |  |  | - Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare -
33100000-1 | 22 | FIXATOARE PENTRU RADIUSUL DISTAL | Placa volara pentru radiusul distal cu stabilitate unghiulara ,la cap cu 4 orificii Rt:Lt in raport 1:1 (3,5mm/2,7mm.) grosimea 1,6mm Cu: |  |  |  | 5 orificii - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox ; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa și surub; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 23.1 | FIXATOARE PENTRU FRACTURILE MÎINII | Șuruburi Herbert canulate 3.0mm: |  |  |  | lungimea-20,0mm. - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox ; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 23.2 | FIXATOARE PENTRU FRACTURILE MÎINII | Șuruburi Herbert canulate 3.0mm: |  |  |  | lungimea-22,0mm. - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox ; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 24.1 | Placă Blocată Laterală Proximală de Tibie | Placă blocată Laterală Proximală de Tibie, lungimi cuprinse între 80–150 mm, cu 4-8 orificii, variantă anatomică pentru stînga |  |  |  | Material: Inox Lungimi între 80 şi 150 mm, cu 4-8 orificii Variante anatomice: pentru stînga Să permită folosirea şuruburilor blocate diametru 5,0 mm Orificiile diafizare să permită folosirea şuruburilor corticale convenţionale diametru 4,5 mm Orificiile diafizare să permită auto-compresia fragmentelor de os Placa să fie ascuţită la capătul de inserţie pentru a putea fi introdusă miniinvaziv În partea proximală plăcile trebuie să aibă trei orificii Şuruburile de blocaj să fie cu vărful tăietor (self tapping) Plăcile să fie livrate cu ghid de protecţie şi ochire pentru burghiu şi cu burghie Placa să aibă marcajul productorului Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanţii la licitaţie vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare şi cataloagele producătorilor. Sa se accepte schimbarea placilor dreapta/stinga si lungimea lor Sa se accepte schimbarea lugimii a șuruburilor și a plăcilor.
33100000-1 | 24.2 | Placă Blocată Laterală Proximală de Tibie | Placă blocată Laterală Proximală de Tibie, lungimi cuprinse între 80–150 mm, cu 4-8 orificii, variantă anatomică pentru dreapta |  |  |  | Material: Inox Lungimi între 80 şi 150 mm, cu 4-8 orificii Variante anatomice: pentru dreapta Să permită folosirea şuruburilor blocate diametru 5,0 mm Orificiile diafizare să permită folosirea şuruburilor corticale convenţionale diametru 4,5 mm Orificiile diafizare să permită auto-compresia fragmentelor de os Placa să fie ascuţită la capătul de inserţie pentru a putea fi introdusă miniinvaziv În partea proximală plăcile trebuie să aibă trei orificii Şuruburile de blocaj să fie cu vărful tăietor (self tapping) Plăcile să fie livrate cu ghid de protecţie şi ochire pentru burghiu şi cu burghie Placa să aibă marcajul productorului Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanţii la licitaţie vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare şi cataloagele producătorilor. Sa se accepte schimbarea placilor dreapta/stinga si lungimea lor Sa se accepte schimbarea lugimii a șuruburilor și a plăcilor.
33100000-1 | 24.3 | Placă Blocată Laterală Proximală de Tibie | Şuruburi blocate diametru 5.0 mm, cu lungimi cuprinse între 26 - 75 mm |  |  |  | 1. Material: Inox .Şuruburile de blocaj să fie cu vărful tăietor (self tapping) Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanţii la licitaţie vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare şi cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 25.1 | Placă Blocată Femurală Diafizară | Placă Blocată Femurală Diafizară |  |  |  | cu lungimi cuprinse între 170 mm - 230 mm, cu 10– 12orificii, latimea 17,5mm, grosimea 6,0 mm - Material: Inox - Să permita folosirea şuruburilor blocate de diametrul 5,0 mm; - Orificiile diafizare să permită folosirea şuruburilor corticale convenţionale cu diametru de 4,5 mm; - Orificiile diafizare să permita auto-compresia fragmentelor pe os; - Placa să fie ascuţită în capătul de inserţie pentru a putea fi introdusă miniinvaziv; - Să fie cu contact limitat; - Plăcile să fie livrate cu ghid de protecţie şi de ochire pentru burghiu şi cu burghie; - Placa să aibă marcajul producătorului; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 25.2 | Placă Blocată Femurală Diafizară | Suruburi corticale blocante autotarodante 5,0 mm: |  |  |  | 38,0-44.0mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 25.3 | Placă Blocată Femurală Diafizară | Ghid p/u burhiu 4,3 mm (placi blocate) |  |  |  | - Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare -
33100000-1 | 26.1 | Placă Blocată Femurală Diafizară | Placă blocată femurală diafizară, lungimi între 220-260 mm, cu 12-14 orificii |  |  |  | 1. Material: Inox 3. Să permită folosirea şuruburilor blocate diametru 5 mm 4. Orificiile diafizare să permită si folosirea şuruburilor corticale convenţionale diametru 3,5 mm 5. Orificiile diafizare să permită auto-compresia fragmentelor de os 6. Placa să fie ascuţită la capătul de inserţie pentru a putea fi introdusă miniinvaziv 7. Şuruburile de blocaj să fie cu vărful tăietor (self tapping) 8. Plăcile să fie livrate cu ghid de protecţie şi ochire pentru burghiu şi cu burghie 9. Placa să aibă marcajul producătorului 10. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanţii la licitaţie vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare şi cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 26.2 | Placă Blocată Femurală Diafizară | Şuruburi blocate diametru 5.0 mm, cu lungimi cuprinse între 38 - 44 mm |  |  |  | 1. Material: Inox 2.Şuruburile de blocaj să fie cu vărful tăietor (self tapping) 3.Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanţii la licitaţie vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare şi cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 26.3 | Placă Blocată Femurală Diafizară | Burghiu diametru 4,0 mm, lungime 200-220 mm |  |  |  | 1.Material: Inox
33100000-1 | 27.1 | Placă Blocată Femurală Laterală Distală | Placă blocată femurală laterală distală, lungimi cuprinse între 150–350 mm, cu 4–14 orificii, pentru dreapta |  |  |  | 1. Material: Inox 3. Să permită folosirea şuruburilor blocate diametru 5 mm 4. Orificiile diafizare să permită si folosirea şuruburilor corticale convenţionale diametru 3,5 mm 5. Orificiile diafizare să permită auto-compresia fragmentelor de os 6. Placa să fie ascuţită la capătul de inserţie pentru a putea fi introdusă miniinvaziv 7. Şuruburile de blocaj să fie cu vărful tăietor (self tapping) 8. Plăcile să fie livrate cu ghid de protecţie şi ochire pentru burghiu şi cu burghie 9. Placa să aibă marcajul producătorului 10. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanţii la licitaţie vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare şi cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 27.2 | Placă Blocată Femurală Laterală Distală | Placă blocată femurală laterală distală, lungimi cuprinse între 150–350 mm, cu 4–14 orificii, pentru stînga |  |  |  | 1. Material: Inox 3. Să permită folosirea şuruburilor blocate diametru 5 mm 4. Orificiile diafizare să permită si folosirea şuruburilor corticale convenţionale diametru 3,5 mm 5. Orificiile diafizare să permită auto-compresia fragmentelor de os 6. Placa să fie ascuţită la capătul de inserţie pentru a putea fi introdusă miniinvaziv 7. Şuruburile de blocaj să fie cu vărful tăietor (self tapping) 8. Plăcile să fie livrate cu ghid de protecţie şi ochire pentru burghiu şi cu burghie 9. Placa să aibă marcajul producătorului 10. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanţii la licitaţie vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare şi cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 27.3 | Placă Blocată Femurală Laterală Distală | Şuruburi blocate diametru 5.0 mm, cu lungimi cuprinse între 18 - 80 mm |  |  |  | 1. Material: Inox .Şuruburile de blocaj să fie cu vărful tăietor (self tapping) Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanţii la licitaţie vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare şi cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 27.4 | Placă Blocată Femurală Laterală Distală | Ghid lungime 70 mm pentru burghiu diametru 4.0 mm |  |  |  | 1. Material: Inox Să aibă marcajul producătorului 10. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanţii la licitaţie vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare şi cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 27.5 | Placă Blocată Femurală Laterală Distală | Burghiu diametru 4,0 mm, lungime 200-220 mm |  |  |  | Material: Inox
33100000-1 | 28.1 | Placă Blocată Femurală Laterală Distală | Placă Blocată Femurală Laterală Distală cu lungimi cuprinse între 150 mm -350 mm, |  |  |  | cu 9 – 14 orificii, pentru stînga LISS - Material: Inox; - Să permită folosirea şuruburilor blocate cu diametrul 5,0 mm; - Orificiile diafizare să permită şi folosirea şuruburilor corticale convenţionale de 4,5 mm; - Orificiile diafizaresă permită auto-compresia fragmentelor de os; - Placa să fie ascuţită în capătul de inserţie pentru a putea fi introdusă miniinvaziv; - Placa să fie cu contact limitat; - Şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Placile sa fie livrate cu set de instrumentar LISS(în custodie); - Componentele pieselor de instrumentar sa aiba pozitii bine definite în trusă; - Cadrul extern de insertie a placii cu varianta anatomica stanga/dreapta; - Placa să aibă marcajul producătorului; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 28.2 | Placă Blocată Femurală Laterală Distală | Placă Blocată Femurală Laterală Distală cu lungimi cuprinse între 150 mm -350 mm, |  |  |  | cu 9 – 14 orificii, pentru dreapta LISS - Material: Inox; - Să permită folosirea şuruburilor blocate cu diametrul 5,0 mm; - Orificiile diafizare să permită şi folosirea şuruburilor corticale convenţionale de 4,5 mm; - Orificiile diafizaresă permită auto-compresia fragmentelor de os; - Placa să fie ascuţită în capătul de inserţie pentru a putea fi introdusă miniinvaziv; - Placa să fie cu contact limitat; - Şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Placile sa fie livrate cu set de instrumentar LISS(în custodie); - Componentele pieselor de instrumentar sa aiba pozitii bine definite în trusă; - Cadrul extern de insertie a placii cu varianta anatomica stanga/dreapta; - Placa să aibă marcajul producătorului; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 28.3 | Placă Blocată Femurală Laterală Distală | Suruburi corticale blocante autotarodante 5,0 mm: |  |  |  | 38,0-85.0mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 28.4 | Placă Blocată Femurală Laterală Distală | Suruburi spongioase blocante autotarodante 5,0 /5.5mm: |  |  |  | 60,0-85.0mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 28.5 | Placă Blocată Femurală Laterală Distală | Ghid p/u burhiu 4,3 mm (placi blocate) |  |  |  | - Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare -
33100000-1 | 28.6 | Placă Blocată Femurală Laterală Distală | Set de instrumente pentru fragmentele osoase mari - Gratis in folosintă |  |  |  | Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu implantele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 24 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. fixatoarele și instrumentele vor fi de la același producător 6. instrumentarul va fi cu locuri bine determinate în trusă • Componentele setului de instrumente • Cutie pentru instrumente • Instrument pentru indoirea placilor (flexor dreapta și stînga) • Retractor mare si mic de tip Farabeuf • Retractor de tip Muller • Razușa (elevator) drept, elevator rotungit • Burghiu 4.5mm L.250mm • Burghiu 3.2 • Extractor de suruburi deteriorate • Extractor de suruburi 4.5 • Fixator de os mare de tip Lambotte • Fixator de repozitie de tip forceps • Fixator de mentinere dinamic • Surubelnita hexagonal mare 3.5 , • Corpul surubelnitei hexagonale mare 3.5 • Penceta pentru suruburi • Sablon lung/ sablon scurt • Tarod pentru suruburi spongioase 6.5 • Tarod pentru suruburi corticale 4.5 • Dispozitiv pentru măsurarea suruburilor • Ghidaj (Drill sleeve) DCP pentru pentru burghiu 3.2 • Ghidaj(Drill sleeve) dublu 3.2/6.5 • Ghidaj(Drill sleeve) dublu 3.2/4.5 • Ghidaj (Drill sleeve) pentru plăcile blocate, pentru burghiu 4,3mm
33100000-1 | 29.1 | Placă Blocată Medială Proximală de Tibie | Placă Blocată Medială Proximală de Tibie |  |  |  | cu lungimi cuprinse între 100 mm - 110 mm, cu 8 orificii meta-diafizare, variante anatomice pentru stînga/dreapta, grosimea 3.0 mm - Material: Inox; - Variante anatomice: pentru stînga/dreapta; - Să permită folosirea şuruburilor blocate cu diametrul 5,0 mm; - Orificiile diafizare să permită şi folosirea şuruburilor corticale convenţionale de 4,5 mm; - Orificiile diafizaresă permită auto-compresia fragmentelor de os; - Placa să fie ascuţită în capătul de inserţie pentru a putea fi introdusă miniinvaziv; - În partea proximală plăcile trebuie să aibă trei orificii orizontale; - Şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Placile sa fie livrate cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie; - Placa să aibă marcajul producătorului; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 29.2 | Placă Blocată Medială Proximală de Tibie | Suruburi corticale blocante autotarodante 5,0 mm: |  |  |  | 28,0-70.0mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 30.1 | Placă Blocată Laterală Proximală de Tibie | Placă Blocată Laterală Proximală de Tibie cu lungimi cuprinse între 80 mm - 185 mm, |  |  |  | cu 4-10 orificii, variante anatomice pentru dreapta/stînga grosimea 3,8 mm. - Material: Inox; - Lungimi între 80 mm - 185 mm cu 4 - 10 orificii; - Variante anatomice: pentru stînga/dreapta; - Să permită folosirea şuruburilor blocate cu diametrul 5,0 mm; - Orificiile diafizare să permită şi folosirea şuruburilor corticale convenţionale de 4,5 mm; - Orificiile diafizaresă permită auto-compresia fragmentelor de os; - Placa să fie ascuţită în capătul de inserţie pentru a putea fi introdusă miniinvaziv; - În partea proximală plăcile trebuie să aibă trei orificii; - Şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Placile sa fie livrate cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie; - Placa să aibă marcajul producătorului; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 30.2 | Placă Blocată Laterală Proximală de Tibie | Suruburi corticale blocante autotarodante 5,0 mm: |  |  |  | 28,0-70.0mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 30.3 | Placă Blocată Laterală Proximală de Tibie | Ghid p/u burhiu 4,3 mm (placi blocate) |  |  |  | - Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare -
33100000-1 | 31.1 | Placă Blocată Tibială Distală Medială | Placă Blocată Tibială Distală Medială cu lungimi cuprinse între 120 mm - 180 mm, |  |  |  | cu 8-10 orificii de blocaj în partea diafizară pentru suruburi de 3,5mm diametru și 9 orificii in partea metafizara pentru șuruburi 2,7mm diametru. Latimea partii diafizare 11mm., grosimea 3,7 mm. Variantele stinga/dreapta - Material: Inox - Variante anatomice: pentru stînga/dreapta; - Lungimi între 120 mm - 180 mm cu 4 - 8 orificii diafizare; - Să permită folosirea şuruburilor blocate cu diametrul 3,5 mm; - Orificiile diafizare să permită şi folosirea şuruburilor corticale convenţionale de 3,5 mm; - Orificiile metafizare să permită folosirea şuruburilor blocate de 2,7 mm - Placa să fie ascuţită în capătul de inserţie pentru a putea fi introdusă miniinvaziv; - Şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Placile sa fie livrate cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie; - Placa să aibă marcajul producătorului; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 31.2 | Placă Blocată Tibială Distală Medială | Suruburi corticale blocante autotarodante 2,7 mm: |  |  |  | 40,0-52.0mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 31.3 | Placă Blocată Tibială Distală Medială | Suruburi corticale blocante autotarodante 3,5 mm: |  |  |  | 26,0-44.0mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 31.4 | Placă Blocată Tibială Distală Medială | Ghid p/u burhiu 2,0 mm (placi blocate) |  |  |  | - Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare -
33100000-1 | 32.1 | Placă Blocată Tibie Distală Antero - Laterală | Placă Blocată Tibie Distală Antero -Laterala |  |  |  | cu lungimi cuprinse între 120 mm - 180 mm, cu 6 - 12 orificii diafizare, gosimea 3,7mm. - Material: Inox - Variante anatomice: pentru stînga/dreapta; - Lungimi între 120 mm - 180 mm cu 4 - 8 orificii de blocaj; - Să permită folosirea şuruburilor blocate cu diametrul 3,5 mm; - Orificiile diafizare să permită şi folosirea şuruburilor corticale convenţionale de 3,5 mm; - Orificiile diafizaresă permită auto-compresia fragmentelor de os; - Placa să fie ascuţită în capătul de inserţie pentru a putea fi introdusă miniinvaziv; - În partea proximală plăcile trebuie să aibă patru orificii orizontale; - Şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Placile sa fie livrate cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie; - Placa să aibă marcajul producătorului; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 32.2 | Placă Blocată Tibie Distală Antero - Laterală | Suruburi corticale blocante autotarodante 3,5 mm: |  |  |  | 28,0-42.0mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 32.3 | Placă Blocată Tibială Distală Medială | Placă Blocată Tibială Distală Medială, lungimi între 120–180 mm, cu 4-10 orificii de blocaj în partea diafizară dreapta. |  |  |  | Material: Inox Variante anatomice: pentru dreapta Lungimi între 120–180 mm, cu 4-10 orificii diafizate Să permită folosirea şuruburilor blocate diametru 3,5 mm Orificiile diafizare să permită si folosirea şuruburilor corticale convenţionale diametru 3,5 mm Placa să fie ascuţită la capătul de inserţie pentru a putea fi introdusă miniinvaziv Şuruburile de blocaj să fie cu vărful tăietor (self tapping) Plăcile să fie livrate cu ghid de protecţie şi ochire pentru burghiu şi cu burghie Placa să aibă marcajul productorului Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanţii la licitaţie vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare şi cataloagele producătorilor. Sa se accepte schimbarea placilor dreapta/stinga si lungimea lor Sa se accepte schimbarea lugimii a șuruburilor și a plăcilor
33100000-1 | 32.4 | Placă Blocată Tibială Distală Medială | Placă Blocată Tibială Distală Medială, lungimi între 120–180 mm, cu 4-10 orificii de blocaj în partea diafizară stînga |  |  |  | Material: Inox Variante anatomice: pentru stînga Lungimi între 120–180 mm, cu 4-10 orificii diafizate Să permită folosirea şuruburilor blocate diametru 3,5 mm Orificiile diafizare să permită si folosirea şuruburilor corticale convenţionale diametru 3,5 mm Placa să fie ascuţită la capătul de inserţie pentru a putea fi introdusă miniinvaziv Şuruburile de blocaj să fie cu vărful tăietor (self tapping) Plăcile să fie livrate cu ghid de protecţie şi ochire pentru burghiu şi cu burghie Placa să aibă marcajul productorului Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanţii la licitaţie vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare şi cataloagele producătorilor. Sa se accepte schimbarea placilor dreapta/stinga si lungimea lor Sa se accepte schimbarea lugimii a șuruburilor și a plăcilor
33100000-1 | 32.5 | Placă Blocată Tibială Distală Medială | Şuruburi blocate diametru 3,5 mm, cu lungimi între 12 – 44 mm |  |  |  | 1. Material: Inox .Şuruburile de blocaj să fie cu vărful tăietor (self tapping) Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanţii la licitaţie vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare şi cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 33.1 | Placă Blocată Tibie Distală Antero–Laterala | Placă Blocată Tibie Distală Antero-Laterală, lungimi între 120–180 mm, cu 6-12 orificii diafizare dreapta |  |  |  | Material: Inox Variante anatomice: pentru dreapta Lungimi 120-180 mm, cu 6-12 orificii de blocaj Să permită folosirea şuruburilor blocate diametru 3,5 mm Orificiile diafizare să permită si folosirea şuruburilor corticale convenţionale diametru 3,5 mm Orificiile diafizare să permită auto-compresia fragmentelor de os Placa să fie ascuţită la capătul de inserţie pentru a putea fi introdusă miniinvaziv În partea distală plăcile trebuiesa aibă 4 orificii orizontale Şuruburile de blocaj să fie cu vărful tăietor (self tapping) Plăcile să fie livrate cu ghid de protecţie şi ochire pentru burghiu şi cu burghie Placa să aibă marcajul productorului Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanţii la licitaţie vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare şi cataloagele producătorilor. Sa se accepte schimbarea lugimii a șuruburilor și a plăcilor
33100000-1 | 33.2 | Placă Blocată Tibie Distală Antero–Laterala | Placă Blocată Tibie Distală Antero-Laterală, lungimi între 120–180 mm, cu 6-12 orificii diafizare stinga |  |  |  | Material: Inox Variante anatomice: pentru stînga Lungimi 120-180 mm, cu 6-12 orificii de blocaj Să permită folosirea şuruburilor blocate diametru 3,5 mm Orificiile diafizare să permită si folosirea şuruburilor corticale convenţionale diametru 3,5 mm Orificiile diafizare să permită auto-compresia fragmentelor de os Placa să fie ascuţită la capătul de inserţie pentru a putea fi introdusă miniinvaziv În partea distală plăcile trebuiesa aibă 4 orificii orizontale Şuruburile de blocaj să fie cu vărful tăietor (self tapping) Plăcile să fie livrate cu ghid de protecţie şi ochire pentru burghiu şi cu burghie Placa să aibă marcajul productorului Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanţii la licitaţie vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare şi cataloagele producătorilor. Sa se accepte schimbarea lugimii a șuruburilor și a plăcilor
33100000-1 | 33.3 | Placă Blocată Tibie Distală Antero–Laterala | Şuruburi blocate diametru 3,5 mm, cu lungimi între 28 – 42 mm |  |  |  | Material: Inox .Şuruburile de blocaj să fie cu vărful tăietor (self tapping) Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanţii la licitaţie vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare şi cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 34 | Placă Blocată Calcaneu | Ghid p/u burghiu 2,5-2,8 mm (placi blocate) |  |  |  | - Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare -
33100000-1 | 35.1 | Placă Blocată Calcaneu | Placă Blocată Calcaneu, lungimi 60-65 mm, cu variante anatomice pentru dreapta |  |  |  | Material: Inox Variante anatomice: pentru dreapta Grosimea plăcilor: 1,8-2,0 mm Să permită folosirea şuruburilor blocate diametru 3,5 mm Placa să permită modelarea în funcţie de particularităţile anatomice Plăcile să fie livrate cu ghid de protecţie şi ochire pentru burghiu şi cu burghie Placa să aibă marcajul productorului Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanţii la licitaţie vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare şi cataloagele producătorilor. Sa se accepte schimbarea lugimii a șuruburilor Sa se accepte schimbarea placilor dreapta/stinga si lungimea lor
33100000-1 | 35.2 | Placă Blocată Calcaneu | Placă Blocată Calcaneu, lungimi 60-65 mm, cu variante anatomice pentru stînga |  |  |  | Material: Inox Variante anatomice: pentru stînga Grosimea plăcilor: 1,8-2,0 mm Să permită folosirea şuruburilor blocate diametru 3,5 mm Placa să permită modelarea în funcţie de particularităţile anatomice Plăcile să fie livrate cu ghid de protecţie şi ochire pentru burghiu şi cu burghie Placa să aibă marcajul productorului Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanţii la licitaţie vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare şi cataloagele producătorilor. Sa se accepte schimbarea lugimii a șuruburilor Sa se accepte schimbarea placilor dreapta/stinga si lungimea lor
33100000-1 | 35.3 | Placă Blocată Calcaneu | Şuruburi blocate diametru 3,5 mm, cu lungimi între 24 – 40 mm |  |  |  | 1. Material: Inox .Şuruburile de blocaj să fie cu vărful tăietor (self tapping) Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanţii la licitaţie vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare şi cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 35.4 | Placă Blocată Calcaneu | Burghiu cu diametru 2.5 mm, lungime 200-220 mm |  |  |  | Material: Inox; Să aibă marcajul producătorului;
33100000-1 | 36.1 | Sistem de osteosinteză fixator dinamic DHS | Piesă (placă) diafizară DHS |  |  |  | cu lungimi cuprinse între 80 mm și 200 mm, cu unghi 135(grade) , grosimea 5,8mm. - Fixatorul DHS va fi alcătuit din: placă, şurub col femural, şurub de compresiune; - Material: inox; - Placa va fi livrată în 2 variante: cu contact limitat şi cu găuri filetate; - Porţiunea clindrică a plăcii livrabilă în 2 lungimi: 25 mm şi 38 mm; - Numărul de găuri pe placă între 4 şi 10; - Unghiul plăcii 1300, 1350, 1400; - Şurubul de col femural să poată fi livrat în cel puţin 3 variante de filet: în profil cilindric, conic şi pentru os osteoporotic cu fantă autorodantă atît în sensul introducerii cît şi în sensul extragerii şurubului; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 36.2 | Sistem de osteosinteză fixator dinamic DHS | Şurub de compresiune |  |  |  | cu lungimi cuprinse între 85 mm și105 mm - Fixatorul DHS va fi alcătuit din: placă, şurub col femural, şurub de compresiune; - Material: inox; - Placa va fi livrată în 2 variante: cu contact limitat şi cu găuri filetate; - Porţiunea clindrică a plăcii livrabilă în 2 lungimi: 25 mm şi 38 mm; - Numărul de găuri pe placă între 4 şi 10; - Unghiul plăcii 1300, 1350, 1400; - Şurubul de col femural să poată fi livrat în cel puţin 3 variante de filet: în profil cilindric, conic şi pentru os osteoporotic cu fantă autorodantă atît în sensul introducerii cît şi în sensul extragerii şurubului; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 36.3 | Sistem de osteosinteză fixator dinamic DHS | Şurub de compactare |  |  |  | cu lungimea de 32 mm - Fixatorul DHS va fi alcătuit din: placă, şurub col femural, şurub de compresiune; - Material: inox; - Placa va fi livrată în 2 variante: cu contact limitat şi cu găuri filetate; - Porţiunea clindrică a plăcii livrabilă în 2 lungimi: 25 mm şi 38 mm; - Numărul de găuri pe placă între 4 şi 10; - Unghiul plăcii 1300, 1350, 1400; - Şurubul de col femural să poată fi livrat în cel puţin 3 variante de filet: în profil cilindric, conic şi pentru os osteoporotic cu fantă autorodantă atît în sensul introducerii cît şi în sensul extragerii şurubului; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 36.4 | Sistem de osteosinteză fixator dinamic DHS | Set de instrumente - gratis in folosintă |  |  |  | gratis in folosinta Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu implantele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 24 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. fixatoarele și instrumentele vor fi de la același producător 6. instrumentarul va fi cu locuri bine determinate în trusă
33100000-1 | 37.1 | Sistem de osteosinteză fixator dinamic DCS | Placă diafizară cu lungimi cuprinse între 120 şi 200 mm grosime 5,8 |  |  |  | 1. Fixatorul va fi alcătuit din: placă, şurub pentru condil, şurub de compresiune 2. Material: inox 3. Numărul de găuri pe placă între 7 şi 9. 4. Unghiul plăcii- cilindru 95°. 6. Şurubul de condil femural să poată fi livrat în 3 variante: în profil cilindric, conic şi pentru os porotic cu fantă autorodantă atît în sensul întroducerii, cît şi în sensul extragerii şurubului. 7. Să permită la nivel condilian utilizarea şuruburilor spongioase d. 6,5 mm 9. Atît setul de instrumentar cît şi fixatoarele DCS să aibă marcajul producătorului. 11. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanţii la licitaţie vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare şi cataloagele producătorilor. 12. Sa se accepte schimbarea lugimii a șuruburilor condylar și corticale
33100000-1 | 37.2 | Sistem de osteosinteză fixator dinamic DCS | Piesă (şurub) condilar cu lung. Între 60 şi 75 mm |  |  |  | Material: Inox Șurubul de condil femural să poată fi livrat în 3 variante: în mod cilindrin, conic și pentrui os porotic cu fantă autorodantă atît în sensul introducerii, cît și în sensul extragerii șurubului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanţii la licitaţie vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare şi cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 37.3 | Sistem de osteosinteză fixator dinamic DCS | Şurub de compresie L 32 mm |  |  |  | Material: Inox Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanţii la licitaţie vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare şi cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 37.4 | Sistem de osteosinteză fixator dinamic DCS | Set de instrumente livrat în custodie |  |  |  | Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu implanturile livrate și să fie de la același producător. 2. va fi livrat în termen de 10 zile de la solicitare. 3. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimului implant existent în stocul beneficiarului. 4. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 5. va fi nou (neutilizat), în caz de deteriorare sau uzare excesivă a unui component a setului să fie reamplasat. 6. componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă. În caz de defecțiune, instrumentele vor fi deservite în termen de 20 zile lucrătoare de la solicitare.
33100000-1 | 38.1 | Sistem de osteosinteză fixator dinamic DCS și DHS | Piesă diafizară DCS, |  |  |  | grosimea 5,8mm. cu 8-14 orificii - Fixatorul va fi alcătuit din: placă, şurub pentru condil, şurub de compresiune; - Material: oţel inox; - Numărul de găuri pe placă între 8 şi 14; - Unghiul plăcii- cilindru 95°; - Şurubul de condil femural să poată fi livrat în 3 variante: în profil cilindric, conic şi pentru os porotic cu fantă autorodantă atît în sensul întroducerii, cît şi în sensul extragerii şurubului; - Să permită la nivel condilian utilizarea şuruburilor spongioase cu diametru 6,5 mm; - Atît pentru fixatorul DHS cît şi cel pentru DCS să fie livrat (în custodie) două seturi comune de instrumentar cu locuri bine determinate în trusă, fixatoarele şi instrumentariul să aibă acelaşi producător; - Atît setul de instrumentar cît şi fixatoarele DHS şi DCS să aibă marcajul producătorului; - Seturile de instrumentar să fie noi (neutilizate), în caz de deteriorare sau uzare excesivă a unui component a setului să fie reamplasat; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 38.2 | Sistem de osteosinteză fixator dinamic DCS și DHS | Piesă diafizară DCS |  |  |  | grosimea 5,8mm cu 9 orificii - Fixatorul va fi alcătuit din: placă, şurub pentru condil, şurub de compresiune; - Material: oţel inox; - Numărul de găuri pe placă 9; - Unghiul plăcii- cilindru 95°; - Unghiul intrinsec al plăcii 135°.; - Şurubul de condil femural să poată fi livrat în 3 variante: în profil cilindric, conic şi pentru os porotic cu fantă autorodantă atît în sensul întroducerii, cît şi în sensul extragerii şurubului; - Să permită la nivel condilian utilizarea şuruburilor spongioase cu diametru 6,5 mm; - Atît pentru fixatorul DHS cît şi cel pentru DCS să fie livrat (în custodie) două seturi comune de instrumentar cu locuri bine determinate în trusă, fixatoarele şi instrumentariul să aibă acelaşi producător; - Atît setul de instrumentar cît şi fixatoarele DHS şi DCS să aibă marcajul producătorului; - Seturile de instrumentar să fie noi (neutilizate), în caz de deteriorare sau uzare excesivă a unui component a setului să fie reamplasat; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 38.3 | Sistem de osteosinteză fixator dinamic DCS și DHS | Piesă diafizară DCS |  |  |  | grosimea 5,8mm, cu 8-14 orificii - Fixatorul va fi alcătuit din: placă, şurub pentru condil, şurub de compresiune; - Material: oţel inox; - Numărul de găuri pe placă între 8 şi 14; - Unghiul plăcii- cilindru 95°; - Unghiul intrinsec al plăcii 150; - Şurubul de condil femural să poată fi livrat în 3 variante: în profil cilindric, conic şi pentru os porotic cu fantă autorodantă atît în sensul întroducerii, cît şi în sensul extragerii şurubului; - Să permită la nivel condilian utilizarea şuruburilor spongioase cu diametru 6,5 mm; - Atît pentru fixatorul DHS cît şi cel pentru DCS să fie livrat (în custodie) două seturi comune de instrumentar cu locuri bine determinate în trusă, fixatoarele şi instrumentariul să aibă acelaşi producător; - Atît setul de instrumentar cît şi fixatoarele DHS şi DCS să aibă marcajul producătorului; - Seturile de instrumentar să fie noi (neutilizate), în caz de deteriorare sau uzare excesivă a unui component a setului să fie reamplasat; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 38.4 | Sistem de osteosinteză fixator dinamic DCS și DHS | Piesă (șurub) condilar |  |  |  | cu lungimi cuprinse între 60 mm și 80 mm - Fixatorul va fi alcătuit din: placă, şurub pentru condil, şurub de compresiune; - Material: oţel inox; - Numărul de găuri pe placă între 8 şi 14; - Unghiul plăcii- cilindru 950; - Unghiul intrinsec al plăcii 150; - Şurubul de condil femural să poată fi livrat în 3 variante: în profil cilindric, conic şi pentru os porotic cu fantă autorodantă atît în sensul întroducerii, cît şi în sensul extragerii şurubului; - Să permită la nivel condilian utilizarea şuruburilor spongioase cu diametru 6,5 mm; - Atît pentru fixatorul DHS cît şi cel pentru DCS să fie livrat (în custodie) două seturi comune de instrumentar cu locuri bine determinate în trusă, fixatoarele şi instrumentariul să aibă acelaşi producător; - Atît setul de instrumentar cît şi fixatoarele DHS şi DCS să aibă marcajul producătorului; - Seturile de instrumentar să fie noi (neutilizate), în caz de deteriorare sau uzare excesivă a unui component a setului să fie reamplasat; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 38.5 | Sistem de osteosinteză fixator dinamic DCS și DHS | Șurub de compresie |  |  |  | cu lungimea de 32 mm - Fixatorul va fi alcătuit din: placă, şurub pentru condil, şurub de compresiune; - Material: oţel inox; - Numărul de găuri pe placă între 8 şi 14; - Unghiul plăcii- cilindru 950; - Unghiul intrinsec al plăcii 150; - Şurubul de condil femural să poată fi livrat în 3 variante: în profil cilindric, conic şi pentru os porotic cu fantă autorodantă atît în sensul întroducerii, cît şi în sensul extragerii şurubului; - Să permită la nivel condilian utilizarea şuruburilor spongioase cu diametru 6,5 mm; - Atît pentru fixatorul DHS cît şi cel pentru DCS să fie livrat (în custodie) două seturi comune de instrumentar cu locuri bine determinate în trusă, fixatoarele şi instrumentariul să aibă acelaşi producător; - Atît setul de instrumentar cît şi fixatoarele DHS şi DCS să aibă marcajul producătorului; - Seturile de instrumentar să fie noi (neutilizate), în caz de deteriorare sau uzare excesivă a unui component a setului să fie reamplasat; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 39.1 | Tijă Centromedulară femurală blocată universală canulată | Tijă Centromedulară femurală blocată universală canulată lungimea 360-420 mm, diametru 9-11 mm, dreapta |  |  |  | 1. Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj. 2. Să poată fi introdusă anterograd variantă standart (să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd, varianta de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) şi să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorîrea condiliană cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conţină sistemul de introducere şi fixare a buloanelor). 3. Variantă anatomică stînga / dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter. 4. Diametre tije cuprinse între 9 – 11 mm şi lungimi cuprinse între 360 şi 420 mm. 5. Material de confecţionare oţel – inox sau titan. 6. În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, dintre care una ovală pentru compactare. 7. Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei centromedulare. 8. Să prezinte şurub de compresiune. 9. Să prezinte obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm . 10. Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distale. 11. Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală de dinamizare. 12. Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă. Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele, atît instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului. 13. Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital. 14. Instrumentarul să conţină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor. 15. Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru. 16. Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm. 17. Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping). 18. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanţii la licitaţie vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare şi cataloagele producătorilor. 19. Sa se accepte schimbarea lugimii a tijelor și șuruburilor corticale. 20. Sa se accepte schimbarea tijelor dreapta/stinga
33100000-1 | 39.2 | Tijă Centromedulară femurală blocată universală canulată | Tijă Centromedulară femurală blocată universală canulată lungimea 360-420 mm, diametru 9-11 mm, stînga |  |  |  | 1. Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj. 2. Să poată fi introdusă anterograd variantă standart (să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd, varianta de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) şi să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorîrea condiliană cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conţină sistemul de introducere şi fixare a buloanelor). 3. Variantă anatomică stînga / dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter. 4. Diametre tije cuprinse între 9 – 11 mm şi lungimi cuprinse între 360 şi 420 mm. 5. Material de confecţionare oţel – inox sau titan. 6. În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, dintre care una ovală pentru compactare. 7. Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei centromedulare. 8. Să prezinte şurub de compresiune. 9. Să prezinte obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm . 10. Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distale. 11. Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală de dinamizare. 12. Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă. Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele, atît instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului. 13. Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital. 14. Instrumentarul să conţină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor. 15. Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru. 16. Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm. 17. Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping). 18. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanţii la licitaţie vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare şi cataloagele producătorilor. 19. Sa se accepte schimbarea lugimii a tijelor și șuruburilor corticale. 20. Sa se accepte schimbarea tijelor dreapta/stinga
33100000-1 | 39.3 | Tijă Centromedulară femurală blocată universală canulată | Şurub de reconstrucţie, canulat d. 6,5 mm cu lungimea între 90 şi 120 mm |  |  |  | 1. Material: Inox Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanţii la licitaţie vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare şi cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 39.4 | Tijă Centromedulară femurală blocată universală canulată | Şurub de blocaj d. 6,5 mm cu L. între 40 şi 54 mm |  |  |  | 1. Material: Inox Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanţii la licitaţie vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare şi cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 39.5 | Tijă Centromedulară femurală blocată universală canulată | Şurub proximal și distal de zăvorîre d. 4,5 mm cu L. 44 şi 75 mm |  |  |  | Material: Inox Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanţii la licitaţie vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare şi cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 39.6 | Tijă Centromedulară femurală blocată universală canulată | Set de instrumente livrat în custodie - Gratis in folosintă |  |  |  | Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu implanturile livrate și să fie de la același producător. 2. va fi livrat în termen de 10 zile de la solicitare. 3. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimului implant existent în stocul beneficiarului. 4. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 5. va fi nou (neutilizat), în caz de deteriorare sau uzare excesivă a unui component a setului să fie reamplasat. 6. componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă. În caz de defecțiune, instrumentele vor fi deservite în termen de 20 zile lucrătoare de la solicitare.
33100000-1 | 39.7 | Tijă centromedulară zăvorîtă canulată de humerus | Tijă centromedulară zăvorîtă canulată de humerus lungimi cuprinse între 220 şi 260 mm şi d. între 8 mm |  |  |  | 1. Tija să fie canulată, cu un design care permite implantarea fără alezaj. 2. Să potă fi folosită şi ca tija de reconstrucţie pentru capul şi colul humeral, cu posibilitate de zăvorîre în partea proximală în trei planuri cu şuruburi de d. 4,5 mm. 3. Diametre cuprinse între 8 mm, lungimi cuprinse între 220 – 260 mm. 4. Material oţel inox. 5. Să prezinte o gaură ovală pentru compactare 6. Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de 4,5 - 5 mm lungimi cuprinse între 28 şi 40 mm. 7. Instrumentariul să conţină elemente de ochire distală pentru toate găurile cu posibilitate de reglaj fin, trusa de instrumente să fie livrată în custodie, instrumentariul şi tijele să fie de acelaşi producător şi să aibă marcajul producătorului. 8. Instrumentariul să conţină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului alezor cu cel de introducere a tijelor. 9. Componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă. 10. Şuruburile de blocaj să aibă vîrf tăietor (self tapping). 11. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanţii la licitaţie vor prezenta mostre de fixatoare, instrumentariu de aplicare şi cataloagele producătorilor. 12. Sa se accepte schimbarea lugimii a tijelor și șuruburilor corticale.
33100000-1 | 39.8 | Tijă centromedulară zăvorîtă canulată de humerus | Şurub de blocaj d.4,5 mm cu L. între 28 -40 mm |  |  |  | 1. Material: Inox Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanţii la licitaţie vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare şi cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 39.9 | Tijă centromedulară zăvorîtă canulată de humerus | Set de instrumente livrat în custodie |  |  |  | Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu implanturile livrate și să fie de la același producător. 2. va fi livrat în termen de 10 zile de la solicitare. 3. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimului implant existent în stocul beneficiarului. 4. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 5. va fi nou (neutilizat), în caz de deteriorare sau uzare excesivă a unui component a setului să fie reamplasat. 6. componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă. În caz de defecțiune, instrumentele vor fi deservite în termen de 20 zile lucrătoare de la solicitare.
33100000-1 | 40 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | Surub diametru 4,5 mm pentru zavorire distala titan |  |  |  | L 60 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) şi să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorîrea condiliană cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conţină sistemul de introducere şi fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi 600 mm; - Material de confecţionare titan - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei centromedulare; - Să prezinte şurub de compresiune; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 41.1 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | Tija FEMUR diametrul 9 mm inox |  |  |  | 360 Left - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) şi să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorîrea condiliană cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conţină sistemul de introducere şi fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi 600 mm; - Material de confecţionare inox - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei centromedulare; - Să prezinte şurub de compresiune; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 41.2 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | Tija FEMUR diametrul 9 mm inox |  |  |  | 380 Left - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) şi să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorîrea condiliană cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conţină sistemul de introducere şi fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi 600 mm; - Material de confecţionare inox - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei centromedulare; - Să prezinte şurub de compresiune; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 41.3 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | Tija FEMUR diametrul 9 mm inox |  |  |  | 400 Left - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) şi să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorîrea condiliană cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conţină sistemul de introducere şi fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi 600 mm; - Material de confecţionare inox - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei centromedulare; - Să prezinte şurub de compresiune; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 41.4 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | Tija FEMUR diametrul 9 mm inox |  |  |  | 360 Right - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) şi să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorîrea condiliană cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conţină sistemul de introducere şi fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi 600 mm; - Material de confecţionare inox - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei centromedulare; - Să prezinte şurub de compresiune; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 41.5 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | Tija FEMUR diametrul 9 mm inox |  |  |  | 380 Right - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) şi să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorîrea condiliană cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conţină sistemul de introducere şi fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi 600 mm; - Material de confecţionare inox - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei centromedulare; - Să prezinte şurub de compresiune; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 41.6 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | Tija FEMUR diametrul 9 mm inox |  |  |  | 400 Right - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) şi să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorîrea condiliană cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conţină sistemul de introducere şi fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi 600 mm; - Material de confecţionare inox - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei centromedulare; - Să prezinte şurub de compresiune; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 41.7 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | Tija FEMUR diametrul 10 mm inox |  |  |  | 360 Left - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) şi să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorîrea condiliană cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conţină sistemul de introducere şi fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi 600 mm; - Material de confecţionare inox - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei centromedulare; - Să prezinte şurub de compresiune; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 41.8 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | Tija FEMUR diametrul 10 mm inox |  |  |  | 380 Left - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) şi să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorîrea condiliană cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conţină sistemul de introducere şi fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi 600 mm; - Material de confecţionare inox - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei centromedulare; - Să prezinte şurub de compresiune; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 41.9 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | Tija FEMUR diametrul 10 mm inox |  |  |  | 400 Left - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) şi să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorîrea condiliană cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conţină sistemul de introducere şi fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi 600 mm; - Material de confecţionare inox - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei centromedulare; - Să prezinte şurub de compresiune; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 41.10 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | Tija FEMUR diametrul 10 mm inox |  |  |  | 360 Right - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) şi să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorîrea condiliană cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conţină sistemul de introducere şi fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi 600 mm; - Material de confecţionare inox - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei centromedulare; - Să prezinte şurub de compresiune; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 41.11 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | Tija FEMUR diametrul 10 mm inox |  |  |  | 380 Right - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) şi să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorîrea condiliană cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conţină sistemul de introducere şi fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi 600 mm; - Material de confecţionare inox - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei centromedulare; - Să prezinte şurub de compresiune; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 41.12 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | Tija FEMUR diametrul 10 mm inox |  |  |  | 400 Right - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) şi să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorîrea condiliană cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conţină sistemul de introducere şi fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi 600 mm; - Material de confecţionare inox - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei centromedulare; - Să prezinte şurub de compresiune; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 41.13 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | Surub reconstructiv 6,4 mm zavorire proximala inox |  |  |  | L 90 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) şi să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorîrea condiliană cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conţină sistemul de introducere şi fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi 600 mm; - Material de confecţionare inox - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei centromedulare; - Să prezinte şurub de compresiune; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 41.14 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | Surub reconstructiv 6,4 mm zavorire proximala inox |  |  |  | L 95 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) şi să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorîrea condiliană cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conţină sistemul de introducere şi fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi 600 mm; - Material de confecţionare inox - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei centromedulare; - Să prezinte şurub de compresiune; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 41.15 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | Surub reconstructiv 6,4 mm zavorire proximala inox |  |  |  | L 100 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) şi să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorîrea condiliană cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conţină sistemul de introducere şi fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi 600 mm; - Material de confecţionare inox - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei centromedulare; - Să prezinte şurub de compresiune; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 41.16 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | Surub reconstructiv 6,4 mm zavorire proximala inox |  |  |  | L 105 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) şi să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorîrea condiliană cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conţină sistemul de introducere şi fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi 600 mm; - Material de confecţionare inox - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei centromedulare; - Să prezinte şurub de compresiune; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 41.17 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | Surub diametru 5 mm pentru zavorire proximala inox |  |  |  | L 65 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) şi să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorîrea condiliană cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conţină sistemul de introducere şi fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi 600 mm; - Material de confecţionare inox - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei centromedulare; - Să prezinte şurub de compresiune; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 41.18 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | Surub diametru 4,5 mm pentru zavorire distala inox |  |  |  | L 40 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) şi să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorîrea condiliană cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conţină sistemul de introducere şi fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi 600 mm; - Material de confecţionare inox - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei centromedulare; - Să prezinte şurub de compresiune; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 41.19 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | Surub diametru 4,5 mm pentru zavorire distala inox |  |  |  | L 45 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) şi să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorîrea condiliană cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conţină sistemul de introducere şi fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi 600 mm; - Material de confecţionare inox - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei centromedulare; - Să prezinte şurub de compresiune; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 41.20 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | Surub diametru 4,5 mm pentru zavorire distala inox |  |  |  | L 50 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) şi să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorîrea condiliană cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conţină sistemul de introducere şi fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi 600 mm; - Material de confecţionare inox - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei centromedulare; - Să prezinte şurub de compresiune; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 41.21 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | Surub diametru 4,5 mm pentru zavorire distala inox |  |  |  | L 55 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) şi să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorîrea condiliană cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conţină sistemul de introducere şi fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi 600 mm; - Material de confecţionare inox - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei centromedulare; - Să prezinte şurub de compresiune; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 41.22 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | Surub diametru 4,5 mm pentru zavorire distala inox |  |  |  | L 60 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) şi să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorîrea condiliană cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conţină sistemul de introducere şi fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi 600 mm; - Material de confecţionare inox - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei centromedulare; - Să prezinte şurub de compresiune; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 41.23 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | Surub diametru 4,5 mm pentru zavorire distala inox |  |  |  | L 65 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) şi să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorîrea condiliană cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conţină sistemul de introducere şi fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi 600 mm; - Material de confecţionare inox - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei centromedulare; - Să prezinte şurub de compresiune; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 42.1 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN | PFN 130 grade titan |  |  |  | marimea 10X30 L - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) şi să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorîrea condiliană cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conţină sistemul de introducere şi fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi 600 mm; - Material de confecţionare inox - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei centromedulare; - Să prezinte şurub de compresiune; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 42.2 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN | PFN 130 grade titan |  |  |  | marimea 10X30 R - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) şi să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorîrea condiliană cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conţină sistemul de introducere şi fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi 600 mm; - Material de confecţionare inox - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei centromedulare; - Să prezinte şurub de compresiune; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 42.3 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN | PFN 130 grade titan |  |  |  | marimea 10X32 L - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) şi să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorîrea condiliană cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conţină sistemul de introducere şi fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi 600 mm; - Material de confecţionare inox - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei centromedulare; - Să prezinte şurub de compresiune; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 42.4 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN | PFN 130 grade titan |  |  |  | marimea 10X32 R - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) şi să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorîrea condiliană cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conţină sistemul de introducere şi fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi 600 mm; - Material de confecţionare inox - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei centromedulare; - Să prezinte şurub de compresiune; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 42.5 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN | PFN 130 grade titan |  |  |  | marimea 10X34 L - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) şi să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorîrea condiliană cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conţină sistemul de introducere şi fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi 600 mm; - Material de confecţionare inox - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei centromedulare; - Să prezinte şurub de compresiune; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 42.6 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN | PFN 130 grade titan |  |  |  | marimea 10X34 R - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) şi să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorîrea condiliană cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conţină sistemul de introducere şi fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi 600 mm; - Material de confecţionare inox - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei centromedulare; - Să prezinte şurub de compresiune; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 42.7 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN | PFN 130 grade titan |  |  |  | marimea 11X220-340mm pe dreapta - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) şi să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorîrea condiliană cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conţină sistemul de introducere şi fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi 600 mm; - Material de confecţionare inox - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei centromedulare; - Să prezinte şurub de compresiune; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 42.8 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN | PFN 130 grade titan |  |  |  | 12X220-340 pe stinga - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) şi să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorîrea condiliană cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conţină sistemul de introducere şi fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi 600 mm; - Material de confecţionare inox - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei centromedulare; - Să prezinte şurub de compresiune; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 42.9 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN | PFN 130 grade titan |  |  |  | marimea 12X220-340 pe dreapta - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) şi să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorîrea condiliană cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conţină sistemul de introducere şi fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi 600 mm; - Material de confecţionare inox - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei centromedulare; - Să prezinte şurub de compresiune; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 42.10 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN | PFN 130 grade titan |  |  |  | marimea 11X34 L - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) şi să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorîrea condiliană cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conţină sistemul de introducere şi fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi 600 mm; - Material de confecţionare inox - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei centromedulare; - Să prezinte şurub de compresiune; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 42.11 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN | PFN 130 grade titan |  |  |  | marimea 11X34 R - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) şi să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorîrea condiliană cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conţină sistemul de introducere şi fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi 600 mm; - Material de confecţionare inox - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei centromedulare; - Să prezinte şurub de compresiune; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 42.12 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN | PFN 130 grade titan |  |  |  | marimea 11X36 L - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) şi să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorîrea condiliană cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conţină sistemul de introducere şi fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi 600 mm; - Material de confecţionare inox - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei centromedulare; - Să prezinte şurub de compresiune; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 42.13 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN | PFN 130 grade titan |  |  |  | marimea 11X36 R - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) şi să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorîrea condiliană cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conţină sistemul de introducere şi fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi 600 mm; - Material de confecţionare inox - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei centromedulare; - Să prezinte şurub de compresiune; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 42.14 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN | PFN 130 grade titan |  |  |  | marimea 11X38 L - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) şi să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorîrea condiliană cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conţină sistemul de introducere şi fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi 600 mm; - Material de confecţionare inox - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei centromedulare; - Să prezinte şurub de compresiune; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 42.15 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN | PFN 130 grade titan |  |  |  | marimea 11X38 R - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) şi să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorîrea condiliană cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conţină sistemul de introducere şi fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi 600 mm; - Material de confecţionare inox - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei centromedulare; - Să prezinte şurub de compresiune; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 42.16 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN | Surub canulat 8.0 mm, zavorire proximala titan |  |  |  | marimea 85 -105 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) şi să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorîrea condiliană cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conţină sistemul de introducere şi fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi 600 mm; - Material de confecţionare inox - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei centromedulare; - Să prezinte şurub de compresiune; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 42.17 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN | Surub canulat 6.0 mm, zavorire proximala titan |  |  |  | marimea 90 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) şi să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorîrea condiliană cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conţină sistemul de introducere şi fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi 600 mm; - Material de confecţionare inox - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei centromedulare; - Să prezinte şurub de compresiune; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 42.18 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN | Surub canulat 6.0 mm, zavorire proximala titan |  |  |  | marimea 95 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) şi să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorîrea condiliană cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conţină sistemul de introducere şi fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi 600 mm; - Material de confecţionare inox - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei centromedulare; - Să prezinte şurub de compresiune; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 42.19 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN | Surub canulat 6.0 mm, zavorire proximala titan |  |  |  | marimea 100 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) şi să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorîrea condiliană cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conţină sistemul de introducere şi fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi 600 mm; - Material de confecţionare inox - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei centromedulare; - Să prezinte şurub de compresiune; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 42.20 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN | Surub canulat 6.0 mm, zavorire proximala titan |  |  |  | marimea 105 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) şi să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorîrea condiliană cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conţină sistemul de introducere şi fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi 600 mm; - Material de confecţionare inox - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei centromedulare; - Să prezinte şurub de compresiune; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 42.21 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN | Obturator titan |  |  |  | - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) şi să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorîrea condiliană cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conţină sistemul de introducere şi fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi 600 mm; - Material de confecţionare inox - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei centromedulare; - Să prezinte şurub de compresiune; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 43.1 | Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorîtă Canulată de Reconstrucție | Tija TIBIA diametrul 9 mm inox |  |  |  | marimea 300 - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată (cu canal de minim 4 mm ) cu un design care să permită implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru reconstrucţia platoului tibial) cu posibilitate de zăvorăre în partea proximală în 3 planuri (frontal şi în două planuii de 450 (grade) perpendiculare între ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0 mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 şi 11 mm şi lungimi cuprinse între 285 şi 400 mm, fiecare diametru să aibă culoare distinct ; - Material inox - Să prezinte şurub de compresie care să realizeze compactarea în focar; - Să prezinte obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît în extremitatea proximală cît şi în cea distală a tijei pentru compactare şi dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vărful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal, găurile de blocaj să fie filetate ; - Posibilitatea de a zăvorî în partea distală în 4 planuri (sagital, frontal şi două în unghi de 450, perpendiculare.) ; - Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de instrumentar (în custodie), componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă ; - Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi producător ; - Instrumentariul, tijele, şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentarul să conţină elemente de ochire distală cu reglaj fin pentru găurile din toate planurile ; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 43.2 | Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorîtă Canulată de Reconstrucție | Tija TIBIA diametrul 9 mm inox |  |  |  | marimea 330 - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată (cu canal de minim 4 mm ) cu un design care să permită implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru reconstrucţia platoului tibial) cu posibilitate de zăvorăre în partea proximală în 3 planuri (frontal şi în două planuii de 450 (grade) perpendiculare între ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0 mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 şi 11 mm şi lungimi cuprinse între 285 şi 400 mm, fiecare diametru să aibă culoare distinct ; - Material inox - Să prezinte şurub de compresie care să realizeze compactarea în focar; - Să prezinte obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît în extremitatea proximală cît şi în cea distală a tijei pentru compactare şi dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vărful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal, găurile de blocaj să fie filetate ; - Posibilitatea de a zăvorî în partea distală în 4 planuri (sagital, frontal şi două în unghi de 450, perpendiculare.) ; - Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de instrumentar (în custodie), componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă ; - Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi producător ; - Instrumentariul, tijele, şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentarul să conţină elemente de ochire distală cu reglaj fin pentru găurile din toate planurile ; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 43.3 | Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorîtă Canulată de Reconstrucție | Tija TIBIA diametrul 9 mm inox |  |  |  | marimea 345 - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată (cu canal de minim 4 mm ) cu un design care să permită implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru reconstrucţia platoului tibial) cu posibilitate de zăvorăre în partea proximală în 3 planuri (frontal şi în două planuii de 450 (grade) perpendiculare între ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0 mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 şi 11 mm şi lungimi cuprinse între 285 şi 400 mm, fiecare diametru să aibă culoare distinct ; - Material inox - Să prezinte şurub de compresie care să realizeze compactarea în focar; - Să prezinte obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît în extremitatea proximală cît şi în cea distală a tijei pentru compactare şi dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vărful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal, găurile de blocaj să fie filetate ; - Posibilitatea de a zăvorî în partea distală în 4 planuri (sagital, frontal şi două în unghi de 450, perpendiculare.) ; - Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de instrumentar (în custodie), componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă ; - Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi producător ; - Instrumentariul, tijele, şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentarul să conţină elemente de ochire distală cu reglaj fin pentru găurile din toate planurile ; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 43.4 | Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorîtă Canulată de Reconstrucție | Tija TIBIA diametrul 9 mm inox |  |  |  | marimea 360 - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată (cu canal de minim 4 mm ) cu un design care să permită implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru reconstrucţia platoului tibial) cu posibilitate de zăvorăre în partea proximală în 3 planuri (frontal şi în două planuii de 450 (grade) perpendiculare între ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0 mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 şi 11 mm şi lungimi cuprinse între 285 şi 400 mm, fiecare diametru să aibă culoare distinct ; - Material inox - Să prezinte şurub de compresie care să realizeze compactarea în focar; - Să prezinte obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît în extremitatea proximală cît şi în cea distală a tijei pentru compactare şi dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vărful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal, găurile de blocaj să fie filetate ; - Posibilitatea de a zăvorî în partea distală în 4 planuri (sagital, frontal şi două în unghi de 450, perpendiculare.) ; - Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de instrumentar (în custodie), componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă ; - Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi producător ; - Instrumentariul, tijele, şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentarul să conţină elemente de ochire distală cu reglaj fin pentru găurile din toate planurile ; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 43.5 | Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorîtă Canulată de Reconstrucție | Surub 4,5 mm, zavorire distala inox |  |  |  | marimea 30 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată (cu canal de minim 4 mm ) cu un design care să permită implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru reconstrucţia platoului tibial) cu posibilitate de zăvorăre în partea proximală în 3 planuri (frontal şi în două planuii de 450 (grade) perpendiculare între ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0 mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 şi 11 mm şi lungimi cuprinse între 285 şi 400 mm, fiecare diametru să aibă culoare distinct ; - Material inox - Să prezinte şurub de compresie care să realizeze compactarea în focar; - Să prezinte obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît în extremitatea proximală cît şi în cea distală a tijei pentru compactare şi dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vărful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal, găurile de blocaj să fie filetate ; - Posibilitatea de a zăvorî în partea distală în 4 planuri (sagital, frontal şi două în unghi de 450, perpendiculare.) ; - Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de instrumentar (în custodie), componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă ; - Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi producător ; - Instrumentariul, tijele, şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentarul să conţină elemente de ochire distală cu reglaj fin pentru găurile din toate planurile ; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 43.6 | Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorîtă Canulată de Reconstrucție | Surub 4,5 mm, zavorire distala inox |  |  |  | marimea 35 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată (cu canal de minim 4 mm ) cu un design care să permită implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru reconstrucţia platoului tibial) cu posibilitate de zăvorăre în partea proximală în 3 planuri (frontal şi în două planuii de 450 (grade) perpendiculare între ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0 mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 şi 11 mm şi lungimi cuprinse între 285 şi 400 mm, fiecare diametru să aibă culoare distinct ; - Material inox - Să prezinte şurub de compresie care să realizeze compactarea în focar; - Să prezinte obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît în extremitatea proximală cît şi în cea distală a tijei pentru compactare şi dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vărful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal, găurile de blocaj să fie filetate ; - Posibilitatea de a zăvorî în partea distală în 4 planuri (sagital, frontal şi două în unghi de 450, perpendiculare.) ; - Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de instrumentar (în custodie), componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă ; - Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi producător ; - Instrumentariul, tijele, şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentarul să conţină elemente de ochire distală cu reglaj fin pentru găurile din toate planurile ; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 43.7 | Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorîtă Canulată de Reconstrucție | Surub 4,5 mm, zavorire distala inox |  |  |  | marimea 40 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată (cu canal de minim 4 mm ) cu un design care să permită implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru reconstrucţia platoului tibial) cu posibilitate de zăvorăre în partea proximală în 3 planuri (frontal şi în două planuii de 450 (grade) perpendiculare între ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0 mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 şi 11 mm şi lungimi cuprinse între 285 şi 400 mm, fiecare diametru să aibă culoare distinct ; - Material inox - Să prezinte şurub de compresie care să realizeze compactarea în focar; - Să prezinte obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît în extremitatea proximală cît şi în cea distală a tijei pentru compactare şi dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vărful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal, găurile de blocaj să fie filetate ; - Posibilitatea de a zăvorî în partea distală în 4 planuri (sagital, frontal şi două în unghi de 450, perpendiculare.) ; - Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de instrumentar (în custodie), componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă ; - Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi producător ; - Instrumentariul, tijele, şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentarul să conţină elemente de ochire distală cu reglaj fin pentru găurile din toate planurile ; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 43.8 | Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorîtă Canulată de Reconstrucție | Surub 4,5 mm, zavorire distala inox |  |  |  | marimea 45 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată (cu canal de minim 4 mm ) cu un design care să permită implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru reconstrucţia platoului tibial) cu posibilitate de zăvorăre în partea proximală în 3 planuri (frontal şi în două planuii de 450 (grade) perpendiculare între ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0 mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 şi 11 mm şi lungimi cuprinse între 285 şi 400 mm, fiecare diametru să aibă culoare distinct ; - Material inox - Să prezinte şurub de compresie care să realizeze compactarea în focar; - Să prezinte obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît în extremitatea proximală cît şi în cea distală a tijei pentru compactare şi dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vărful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal, găurile de blocaj să fie filetate ; - Posibilitatea de a zăvorî în partea distală în 4 planuri (sagital, frontal şi două în unghi de 450, perpendiculare.) ; - Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de instrumentar (în custodie), componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă ; - Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi producător ; - Instrumentariul, tijele, şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentarul să conţină elemente de ochire distală cu reglaj fin pentru găurile din toate planurile ; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 43.9 | Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorîtă Canulată de Reconstrucție | Surub 5,0 mm Zavorire proximal tibia si zavorire distal in varianta femur retrograd inox |  |  |  | marimea 35 - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată (cu canal de minim 4 mm ) cu un design care să permită implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru reconstrucţia platoului tibial) cu posibilitate de zăvorăre în partea proximală în 3 planuri (frontal şi în două planuii de 450 (grade) perpendiculare între ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0 mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 şi 11 mm şi lungimi cuprinse între 285 şi 400 mm, fiecare diametru să aibă culoare distinct ; - Material inox - Să prezinte şurub de compresie care să realizeze compactarea în focar; - Să prezinte obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît în extremitatea proximală cît şi în cea distală a tijei pentru compactare şi dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vărful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal, găurile de blocaj să fie filetate ; - Posibilitatea de a zăvorî în partea distală în 4 planuri (sagital, frontal şi două în unghi de 450, perpendiculare.) ; - Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de instrumentar (în custodie), componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă ; - Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi producător ; - Instrumentariul, tijele, şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentarul să conţină elemente de ochire distală cu reglaj fin pentru găurile din toate planurile ; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 43.10 | Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorîtă Canulată de Reconstrucție | Surub 5,0 mm Zavorire proximal tibia si zavorire distal in varianta femur retrograd inox |  |  |  | marimea 40 - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată (cu canal de minim 4 mm ) cu un design care să permită implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru reconstrucţia platoului tibial) cu posibilitate de zăvorăre în partea proximală în 3 planuri (frontal şi în două planuii de 450 (grade) perpendiculare între ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0 mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 şi 11 mm şi lungimi cuprinse între 285 şi 400 mm, fiecare diametru să aibă culoare distinct ; - Material inox - Să prezinte şurub de compresie care să realizeze compactarea în focar; - Să prezinte obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît în extremitatea proximală cît şi în cea distală a tijei pentru compactare şi dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vărful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal, găurile de blocaj să fie filetate ; - Posibilitatea de a zăvorî în partea distală în 4 planuri (sagital, frontal şi două în unghi de 450, perpendiculare.) ; - Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de instrumentar (în custodie), componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă ; - Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi producător ; - Instrumentariul, tijele, şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentarul să conţină elemente de ochire distală cu reglaj fin pentru găurile din toate planurile ; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 43.11 | Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorîtă Canulată de Reconstrucție | Obturator inox |  |  |  | ￠11.5 – 0 - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată (cu canal de minim 4 mm ) cu un design care să permită implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru reconstrucţia platoului tibial) cu posibilitate de zăvorăre în partea proximală în 3 planuri (frontal şi în două planuii de 450 (grade) perpendiculare între ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0 mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 şi 11 mm şi lungimi cuprinse între 285 şi 400 mm, fiecare diametru să aibă culoare distinct ; - Material inox - Să prezinte şurub de compresie care să realizeze compactarea în focar; - Să prezinte obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît în extremitatea proximală cît şi în cea distală a tijei pentru compactare şi dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vărful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal, găurile de blocaj să fie filetate ; - Posibilitatea de a zăvorî în partea distală în 4 planuri (sagital, frontal şi două în unghi de 450, perpendiculare.) ; - Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de instrumentar (în custodie), componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă ; - Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi producător ; - Instrumentariul, tijele, şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentarul să conţină elemente de ochire distală cu reglaj fin pentru găurile din toate planurile ; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 44.1 | Tijă Centramedulară Zăvorîtă Canulată de Humerus | Tija UMAR diametrul 8 mm inox |  |  |  | Lungimea 220 - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată, cu un design care permite implantarea fără alezaj; - Să potă fi folosită şi ca tija de reconstrucţie pentru capul şi colul humeral, cu posibilitate de zăvorîre în partea proximală în trei planuri cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm; - Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm, lungimi cuprinse între 180 – 300 mm ; - Material inox - Să prezinte obturatoare de minim 5 dimensiuni cu increment de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală pentru compactare ; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm ; - Instrumentariul să conţină elemente de ochire distală pentru toate găurile cu posibilitate de reglaj fin ; - Trusa de instrumente să fie livrată în custodie ; - Instrumentariul şi tijele să fie de acelaşi producător şi să aibă marcajul producătorului ; - Instrumentariul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului alezor cu cel de introducere a tijelor ; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-8,5-9mm și pasul de 5mm. - Componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Şuruburile de blocaj să aibă vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 44.2 | Tijă Centramedulară Zăvorîtă Canulată de Humerus | Tija UMAR diametrul 8 mm inox |  |  |  | Lungimea 240 - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată, cu un design care permite implantarea fără alezaj; - Să potă fi folosită şi ca tija de reconstrucţie pentru capul şi colul humeral, cu posibilitate de zăvorîre în partea proximală în trei planuri cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm; - Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm, lungimi cuprinse între 180 – 300 mm ; - Material inox - Să prezinte obturatoare de minim 5 dimensiuni cu increment de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală pentru compactare ; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm ; - Instrumentariul să conţină elemente de ochire distală pentru toate găurile cu posibilitate de reglaj fin ; - Trusa de instrumente să fie livrată în custodie ; - Instrumentariul şi tijele să fie de acelaşi producător şi să aibă marcajul producătorului ; - Instrumentariul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului alezor cu cel de introducere a tijelor ; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-8,5-9mm și pasul de 5mm. - Componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Şuruburile de blocaj să aibă vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 44.3 | Tijă Centramedulară Zăvorîtă Canulată de Humerus | Tija UMAR diametrul 8 mm inox |  |  |  | Lungimea 260 - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată, cu un design care permite implantarea fără alezaj; - Să potă fi folosită şi ca tija de reconstrucţie pentru capul şi colul humeral, cu posibilitate de zăvorîre în partea proximală în trei planuri cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm; - Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm, lungimi cuprinse între 180 – 300 mm ; - Material inox - Să prezinte obturatoare de minim 5 dimensiuni cu increment de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală pentru compactare ; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm ; - Instrumentariul să conţină elemente de ochire distală pentru toate găurile cu posibilitate de reglaj fin ; - Trusa de instrumente să fie livrată în custodie ; - Instrumentariul şi tijele să fie de acelaşi producător şi să aibă marcajul producătorului ; - Instrumentariul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului alezor cu cel de introducere a tijelor ; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-8,5-9mm și pasul de 5mm. - Componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Şuruburile de blocaj să aibă vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 44.4 | Tijă Centramedulară Zăvorîtă Canulată de Humerus | Obturator inox |  |  |  | standart - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată, cu un design care permite implantarea fără alezaj; - Să potă fi folosită şi ca tija de reconstrucţie pentru capul şi colul humeral, cu posibilitate de zăvorîre în partea proximală în trei planuri cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm; - Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm, lungimi cuprinse între 180 – 300 mm ; - Material inox - Să prezinte obturatoare de minim 5 dimensiuni cu increment de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală pentru compactare ; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm ; - Instrumentariul să conţină elemente de ochire distală pentru toate găurile cu posibilitate de reglaj fin ; - Trusa de instrumente să fie livrată în custodie ; - Instrumentariul şi tijele să fie de acelaşi producător şi să aibă marcajul producătorului ; - Instrumentariul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului alezor cu cel de introducere a tijelor ; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-8,5-9mm și pasul de 5mm. - Componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Şuruburile de blocaj să aibă vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 44.5 | Tijă Centramedulară Zăvorîtă Canulată de Humerus | Surub 3,5 mm, zavorire distala inox |  |  |  | L - 24 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată, cu un design care permite implantarea fără alezaj; - Să potă fi folosită şi ca tija de reconstrucţie pentru capul şi colul humeral, cu posibilitate de zăvorîre în partea proximală în trei planuri cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm; - Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm, lungimi cuprinse între 180 – 300 mm ; - Material inox - Să prezinte obturatoare de minim 5 dimensiuni cu increment de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală pentru compactare ; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm ; - Instrumentariul să conţină elemente de ochire distală pentru toate găurile cu posibilitate de reglaj fin ; - Trusa de instrumente să fie livrată în custodie ; - Instrumentariul şi tijele să fie de acelaşi producător şi să aibă marcajul producătorului ; - Instrumentariul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului alezor cu cel de introducere a tijelor ; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-8,5-9mm și pasul de 5mm. - Componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Şuruburile de blocaj să aibă vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 44.6 | Tijă Centramedulară Zăvorîtă Canulată de Humerus | Surub 3,5 mm, zavorire distala inox |  |  |  | L - 26 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată, cu un design care permite implantarea fără alezaj; - Să potă fi folosită şi ca tija de reconstrucţie pentru capul şi colul humeral, cu posibilitate de zăvorîre în partea proximală în trei planuri cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm; - Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm, lungimi cuprinse între 180 – 300 mm ; - Material inox - Să prezinte obturatoare de minim 5 dimensiuni cu increment de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală pentru compactare ; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm ; - Instrumentariul să conţină elemente de ochire distală pentru toate găurile cu posibilitate de reglaj fin ; - Trusa de instrumente să fie livrată în custodie ; - Instrumentariul şi tijele să fie de acelaşi producător şi să aibă marcajul producătorului ; - Instrumentariul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului alezor cu cel de introducere a tijelor ; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-8,5-9mm și pasul de 5mm. - Componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Şuruburile de blocaj să aibă vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 44.7 | Tijă Centramedulară Zăvorîtă Canulată de Humerus | Surub 3,5 mm, zavorire distala inox |  |  |  | L-28 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată, cu un design care permite implantarea fără alezaj; - Să potă fi folosită şi ca tija de reconstrucţie pentru capul şi colul humeral, cu posibilitate de zăvorîre în partea proximală în trei planuri cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm; - Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm, lungimi cuprinse între 180 – 300 mm ; - Material inox - Să prezinte obturatoare de minim 5 dimensiuni cu increment de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală pentru compactare ; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm ; - Instrumentariul să conţină elemente de ochire distală pentru toate găurile cu posibilitate de reglaj fin ; - Trusa de instrumente să fie livrată în custodie ; - Instrumentariul şi tijele să fie de acelaşi producător şi să aibă marcajul producătorului ; - Instrumentariul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului alezor cu cel de introducere a tijelor ; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-8,5-9mm și pasul de 5mm. - Componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Şuruburile de blocaj să aibă vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 44.8 | Tijă Centramedulară Zăvorîtă Canulată de Humerus | Surub 4,5 mm, zavorire proximala inox |  |  |  | L - 36 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată, cu un design care permite implantarea fără alezaj; - Să potă fi folosită şi ca tija de reconstrucţie pentru capul şi colul humeral, cu posibilitate de zăvorîre în partea proximală în trei planuri cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm; - Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm, lungimi cuprinse între 180 – 300 mm ; - Material inox - Să prezinte obturatoare de minim 5 dimensiuni cu increment de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală pentru compactare ; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm ; - Instrumentariul să conţină elemente de ochire distală pentru toate găurile cu posibilitate de reglaj fin ; - Trusa de instrumente să fie livrată în custodie ; - Instrumentariul şi tijele să fie de acelaşi producător şi să aibă marcajul producătorului ; - Instrumentariul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului alezor cu cel de introducere a tijelor ; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-8,5-9mm și pasul de 5mm. - Componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Şuruburile de blocaj să aibă vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 44.9 | Tijă Centramedulară Zăvorîtă Canulată de Humerus | Surub 4,5 mm, zavorire proximala inox |  |  |  | L- 38 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată, cu un design care permite implantarea fără alezaj; - Să potă fi folosită şi ca tija de reconstrucţie pentru capul şi colul humeral, cu posibilitate de zăvorîre în partea proximală în trei planuri cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm; - Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm, lungimi cuprinse între 180 – 300 mm ; - Material inox - Să prezinte obturatoare de minim 5 dimensiuni cu increment de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală pentru compactare ; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm ; - Instrumentariul să conţină elemente de ochire distală pentru toate găurile cu posibilitate de reglaj fin ; - Trusa de instrumente să fie livrată în custodie ; - Instrumentariul şi tijele să fie de acelaşi producător şi să aibă marcajul producătorului ; - Instrumentariul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului alezor cu cel de introducere a tijelor ; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-8,5-9mm și pasul de 5mm. - Componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Şuruburile de blocaj să aibă vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 44.10 | Tijă Centramedulară Zăvorîtă Canulată de Humerus | Surub 4,5 mm, zavorire proximala inox |  |  |  | L - 40 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată, cu un design care permite implantarea fără alezaj; - Să potă fi folosită şi ca tija de reconstrucţie pentru capul şi colul humeral, cu posibilitate de zăvorîre în partea proximală în trei planuri cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm; - Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm, lungimi cuprinse între 180 – 300 mm ; - Material inox - Să prezinte obturatoare de minim 5 dimensiuni cu increment de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală pentru compactare ; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm ; - Instrumentariul să conţină elemente de ochire distală pentru toate găurile cu posibilitate de reglaj fin ; - Trusa de instrumente să fie livrată în custodie ; - Instrumentariul şi tijele să fie de acelaşi producător şi să aibă marcajul producătorului ; - Instrumentariul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului alezor cu cel de introducere a tijelor ; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-8,5-9mm și pasul de 5mm. - Componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Şuruburile de blocaj să aibă vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 45 | Instrumentar și accesorii ortopedice | Pensa Shultz pentru fixarea osului cu capetele semirotunde de diferite dimensinu(50-70mm) si virfurile ascutite |  |  |  | - Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 46 | Instrumentar și accesorii ortopedice | Pensă AO maleolare |  |  |  | - Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare -
33100000-1 | 47 | Instrumentar și accesorii ortopedice | -T-handle pentru fise Schanz |  |  |  | - Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare -
33100000-1 | 48 | Instrumentar și accesorii ortopedice | Chei p/u lacati la ap.de fixare externa |  |  |  | - Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare -
33100000-1 | 49 | Instrumentar și accesorii ortopedice | Cleste(taetor)p/u brose |  |  |  | - Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare -
33100000-1 | 50 | Instrumentar și accesorii ortopedice | Masina de gaurit, medicala, cu cate 2 acumulatoare |  |  |  | - Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare -
33100000-1 | 51 | Instrumentar și accesorii ortopedice | Fixatoare de os plate, mici si mijlocii, drepte si sub unghi |  |  |  | - Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare -
33100000-1 | 52 | Instrumentar și accesorii ortopedice | Forceps de reducere a fracturii ascutit mic si mijlociu |  |  |  | - Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare -
33100000-1 | 53 | Instrumentar și accesorii ortopedice | Forceps de reducere a fracturii ascutit cu olive pe branse mic si mijlociu |  |  |  | - Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare -
33100000-1 | 54 | Instrumentar și accesorii ortopedice | Burghiu l-200-250mm., la diametru 2,5mm; |  |  |  | - Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare -
33100000-1 | 55 | Instrumentar și accesorii ortopedice | Burghiu l-200-250mm., la diametru 3,2mm. |  |  |  | - Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare -
33100000-1 | 56 | Instrumentar și accesorii ortopedice | Burghiu l-200-250mm., la diametru 3,5mm. Canulat |  |  |  | - Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare -
33100000-1 | 57 | Instrumentar și accesorii ortopedice | Burghiu l-200-250mm., la diametru 4,5mm. |  |  |  | - Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare -
33100000-1 | 58 | Instrumentar și accesorii ortopedice | Burghiu canulat l-300mm la diam. 4,5mm. |  |  |  | - Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare -
33100000-1 | 59 | Instrumentar și accesorii ortopedice | Şurubelniţă hexagonală D. 2,0mm |  |  |  | - Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare -
33100000-1 | 60 | Instrumentar și accesorii ortopedice | Şurubelniţă hexagonală D.3,5mm |  |  |  | - Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare -
33100000-1 | 61 | Instrumentar și accesorii ortopedice | Şurubelniţă hexagonală D.4,5mm |  |  |  | - Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare -
33100000-1 | 62 | Instrumentar și accesorii ortopedice | Şurubelniţă canulată hexagonală D 3,5mm |  |  |  | - Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare -
33100000-1 | 63 | Instrumentar și accesorii ortopedice | Şurubelniţă canulată hexagonală D 4,5 mm |  |  |  | - Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare -
33100000-1 | 64 | Instrumentar și accesorii ortopedice | Şurubelniţă canulată hexagonală D6.5 mm |  |  |  | - Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare -
33100000-1 | 65.1 | Implanturi traumatologice | Semiinele Ilizarov minim 140 mm |  |  |  | 1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente in custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.
33100000-1 | 65.2 | Implanturi traumatologice | Semiinele Ilizarov 160 mm |  |  |  | 1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente in custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.
33100000-1 | 65.3 | Implanturi traumatologice | Semiinele Ilizarov 180 mm |  |  |  | 1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente in custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.
33100000-1 | 65.4 | Implanturi traumatologice | Arc femural italian 90 de grade 180mm |  |  |  | 1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente in custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.
33100000-1 | 65.5 | Implanturi traumatologice | Arc femural italian 120 de grade 180mm |  |  |  | 1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente in custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.
33100000-1 | 65.6 | Implanturi traumatologice | Arc femural italian 120 de grade 200mm |  |  |  | 1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente in custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.
33100000-1 | 65.7 | Implanturi traumatologice | Tije telescopice100 mm |  |  |  | 1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente in custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.
33100000-1 | 65.8 | Implanturi traumatologice | Tije telescopice 150 mm |  |  |  | 1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente in custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.
33100000-1 | 65.9 | Implanturi traumatologice | Pivot femenin cu minim 1 gaura |  |  |  | 1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente in custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.
33100000-1 | 65.10 | Implanturi traumatologice | Pivot femenin cu 2 gauri |  |  |  | 1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente in custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.
33100000-1 | 65.11 | Implanturi traumatologice | Pivot femenin cu 3 gauri |  |  |  | 1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente in custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.
33100000-1 | 65.12 | Implanturi traumatologice | Pivot femenin cu 4 gauri |  |  |  | 1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente in custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.
33100000-1 | 65.13 | Implanturi traumatologice | Placă curbă cu 4 găuri |  |  |  | 1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente in custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.
33100000-1 | 65.14 | Implanturi traumatologice | Placă curbă cu 5 găuri |  |  |  | 1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente in custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.
33100000-1 | 65.15 | Implanturi traumatologice | Placă de conexiune cu capăt filetat cu 5 găuri |  |  |  | 1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente in custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.
33100000-1 | 65.16 | Implanturi traumatologice | Placă de conexiune cu capăt filetat cu 7 găuri |  |  |  | 1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente in custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.
33100000-1 | 65.17 | Implanturi traumatologice | Șurub de fixare a broșei cresate |  |  |  | 1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente in custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.
33100000-1 | 65.18 | Implanturi traumatologice | Șurub de fixare a broșei canulat |  |  |  | 1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente in custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.
33100000-1 | 65.19 | Implanturi traumatologice | Șurub de conexiune 16 mm |  |  |  | 1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente in custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.
33100000-1 | 65.20 | Implanturi traumatologice | Șurub de conexiune 20 mm |  |  |  | 1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente in custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.
33100000-1 | 65.21 | Implanturi traumatologice | Șurub de conexiune 30 mm |  |  |  | 1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente in custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.
33100000-1 | 65.22 | Implanturi traumatologice | Piuliță |  |  |  | 1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente in custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.
33100000-1 | 66.1 | Implanturi traumatologice | Tije filetate autotarodante, diametru 5 mm cu filet unilateral L- 150 mm |  |  |  | 1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente in custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.
33100000-1 | 66.2 | Implanturi traumatologice | Tije filetate autotarodante, diametru 6 mm cu filet unilateral L- 150 mm |  |  |  | 1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente in custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.
33100000-1 | 66.3 | Implanturi traumatologice | Tije filetate autotarodante, diametru 6 mm cu filet unilateral L- 180 mm |  |  |  | 1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente in custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.
33100000-1 | 66.4 | Implanturi traumatologice | Tije filetate autotarodante, diametru minim 6.5 mm cu filet unilateral L- 150 mm |  |  |  | 1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente in custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.
33100000-1 | 66.5 | Implanturi traumatologice | Tije filetate autotarodante, diametru minim 6.5 mm cu filet unilateral L- 180 mm |  |  |  | 1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente in custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.
33100000-1 | 66.6 | Implanturi traumatologice | Cheie pentru tije filetate cu diametru de 5 mm |  |  |  | 1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente in custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.
33100000-1 | 66.7 | Implanturi traumatologice | Cheie pentru tije filetate cu diametru de 6,5 mm |  |  |  | 1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente in custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.
33100000-1 | 66.8 | Implanturi traumatologice | Cheie pentru tije filetate cu diametru de 6.5 mm |  |  |  | 1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente in custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.
33100000-1 | 66.9 | Implanturi traumatologice | Wrenchoqube cu o gaură |  |  |  | 1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente in custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.
33100000-1 | 66.10 | Implanturi traumatologice | Wrenchoqube cu 2 gauri |  |  |  | 1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente in custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.
33100000-1 | 66.11 | Implanturi traumatologice | Wrenchoqube cu 3 gauri |  |  |  | 1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente in custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.
33100000-1 | 66.12 | Implanturi traumatologice | Wrenchoqube cu 4 gauri |  |  |  | 1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente in custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.
33100000-1 | 66.13 | Implanturi traumatologice | Priză filetată 160 mm diametrul 6 mm |  |  |  | 1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente in custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.
33100000-1 | 66.14 | Implanturi traumatologice | Priză filetată 200 mm diametrul 6 mm |  |  |  | 1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente in custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.
33100000-1 | 66.15 | Implanturi traumatologice | Priză filetată 260 mm diametrul 6 mm |  |  |  | 1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente in custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.
33100000-1 | 66.16 | Implanturi traumatologice | Tensor broșe aparat Ilizarov |  |  |  | 1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente in custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.
33100000-1 | 67.1 | Sistem de fixare LIA cu fixare femurala cu Implant de tip button cu bucla ajustabila si surub de interferenta | Sistem de fixare LIA cu fixare femurala cu Implant de tip button cu bucla ajustabila si surub de interferenta |  |  |  | Sistem de fixare femurala pentru reconstructia de ligament incrucisat anterior si ligament incrucisat posterior - Fixarea femurala sa se realizeze cu un implant de tip button cu bucla ajustabila - Bucla de sutura al implantului sa fie banda ortopedica rezistenta cu doua componente de material (polietilena UHMWPE si poliester) de culoare alb - Fixarea pe corticala externa femurala sa se faca pe toata suprafata butonului - Mecanismul de blocare al buclei ajustabile sa fie in minim cinci puncte distincte, care sa reziste deplasarilor ciclice - Sistemul de fixare femurala sa permita tragerea si fixarea ireversibila a grefei in capatul canalului femural, fara a mai exista spatiu gol intre capatul grefonului si tunel - Sistemul de masurare si forare a canalului femural pentru fixarea implantului sa se realizeze printr-o singura manevra cu o brosa de maxim 4 mm diametru - Implatul sa se potriveasca canalelor de os cu dimensiune cuprinsa intre 2-6 cm - Disponibil si pentru tehnica de reconstructie LIA si LIP All-inside si InternalBrace - Disponibil si in varianta de fixare os-tendon-os (BTB) - Incarcat cu fir suplimentar pentru bascularea butonului - Disponibil si in varianta de implant cu bucla ajustabila fara buton pentru interventiile LIA si LIP ALL-inside, butonul sa se poata aplica ulterior pe corticala externa - Butonul sa fie din titan cu forma rotunda si concava cu diametrul intre 11 – 20 mm si sa fie prevazut cu canturi pentru introducerea suturii prin el - pe toata durata contractului sa se puna la dispozitie trusa instrumentar pentru interventiile de tip LIA-LIP All-inside SURUB DE INTERFERENTA PEEK - Ambalat steril si de unica folosinta - Fixare tibiala cu SURUB DE INTERFERENTA PEEK - fabricate din PEEK ( polyetheretherketone), material biocompatibil de ultima generatie - canulat pentru brosa nitinol de 0.9 mm - disponibile cu diametre de 6, 7, 8, 9, 10, 11 si 12 mm - disponibile cu lungimi intre 23 mm, 28 mm si 35 mm - surubelnita sa intre in surub pe toata adancimea acestuia - surubul sa fie tip “Kurosaka” cu filet pe toata lungimea acestuia - filetul sa fie bine rotunjit pentru a nu leza grefa din tesut moale - surubul sa poata fi folosit pentru fixarea grefelor de os sau tesut moale in tunele osoase - sa nu necesite folosirea tarodului
33100000-1 | 67.2 | Sistem de fixare LIA cu fixare femurala cu Implant de tip button cu bucla ajustabila si surub de interferenta | Sistem de fixare LIA cu fixare femurala cu Implant de tip button cu bucla ajustabila si surub de interferenta din titan |  |  |  | Sistem de fixare femurala pentru reconstructia de ligament incrucisat anterior si ligament incrucisat posterior - Fixarea femurala sa se realizeze cu un implant de tip button cu bucla ajustabila - Bucla de sutura al implantului sa fie banda ortopedica rezistenta cu doua componente de material (polietilena UHMWPE si poliester) de culoare alb - Fixarea pe corticala externa femurala sa se faca pe toata suprafata butonului - Mecanismul de blocare al buclei ajustabile sa fie in minim cinci puncte distincte, care sa reziste deplasarilor ciclice - Sistemul de fixare femurala sa permita tragerea si fixarea ireversibila a grefei in capatul canalului femural, fara a mai exista spatiu gol intre capatul grefonului si tunel - Sistemul de masurare si forare a canalului femural pentru fixarea implantului sa se realizeze printr-o singura manevra cu o brosa de maxim 4 mm diametru - Implatul sa se potriveasca canalelor de os cu dimensiune cuprinsa intre 2-6 cm - Disponibil si pentru tehnica de reconstructie LIA si LIP All-inside si InternalBrace - Disponibil si in varianta de fixare os-tendon-os (BTB) - Incarcat cu fir suplimentar pentru bascularea butonului - Disponibil si in varianta de implant cu bucla ajustabila fara buton pentru interventiile LIA si LIP ALL-inside, butonul sa se poata aplica ulterior pe corticala externa - Butonul sa fie din titan cu forma rotunda si concava cu diametrul intre 11 – 20 mm si sa fie prevazut cu canturi pentru introducerea suturii prin el - pe toata durata contractului sa se puna la dispozitie trusa instrumentar pentru interventiile de tip LIA-LIP All-inside SURUB INTERFERENTA METALIC - Confectionat din titan; - Diametre disponibile: 5, intre 6 – 10mm; - Lungimi disponibile: 3 pentru diametrul de 6mm si 4 pentru diametrul cuprins intre 7 –10mm; - Diametrul canelurii: 1mm pentru diametrul de 6mm si 2mm pentru diametrele cuprinse intre 7 – 10mm - Filetul rotunjit; - Disponibile in 2 variante cu cap ingropat si cap apparent; - surubul sa poata fi folosit pentru fixarea grefelor de os sau tesut moale in tunele osoase
33100000-1 | 68 | Sistem de fixare LIA cu fixare femurala cu Implant de tip button cu bucla ajustabila si surub de interferenta | Ancora umar pentru reatasarea de tesuturi moi la os cortical Fastak |  |  |  | Ancora de sutura pentru reatasatea ligamentelor si tendoanelor in os cortical - Sa fie fabricate din aliaj de titan - Prevazuta cu fir de sutura ortopedic Nr. #2, impletit, rezistent cu doua componente de material (polietilena si polyester) - Sa fie de dimensiuni reduse: dimetru 2,4 mm si 2,8 mm; lungimea maxima 12 mm. - Sa se livreze impreuna cu burghiu si gid pentru introducere - Sa se poata folosi pentru: instabilitatea laterala si mediala a gleznei; repararea tendonului biceps; repararea ligamentului patelar; “Bankart”; SLAP; - Prevazuta cu marcaj de adancime pentru introducerea in os - Prevazuta cu filet pentru fixarea in os (impotriva osului cortical). - Ancora sa fie premontata pe un dispozitiv cu tija si maner pentru firul de sutura - Sa se livreze cu instrumentar pentru procedurile de artroscopie pe umar. - Ambalata individual, sterila de unica folosinta
33100000-1 | 69.1 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mijlocii conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard si cu compresie de 3,5 mm și 4,0 mm | Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant diam. 4,0mm filet total, lungimea 24-60 mm |  |  |  | Lungimea-24-60 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare șurub; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 69.2 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mijlocii conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard si cu compresie de 3,5 mm și 4,0 mm | Placă 1/3 tubulară, pentru șuruburi cu diam. 3,5mm 6 - 10 orificii |  |  |  | Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 69.3 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mijlocii conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard si cu compresie de 3,5 mm și 4,0 mm | Placa reconstructivă pentru șurub 3,5 mm 6 - 10 orificii |  |  |  | Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 69.4 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mijlocii conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard si cu compresie de 3,5 mm și 4,0 mm | Placă cu contact limitat, blocantă, p/u șuruburi de 3,5 mm 6-14 orificii |  |  |  | Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 69.5 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mijlocii conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard si cu compresie de 3,5 mm și 4,0 mm | Placă cu contact limitat cu compresie dinamică (LC-DCP), p/u șuruburi de 3,5 mm 6-12 orificii |  |  |  | Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 70.1 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Placă Blocată Calcaneu cu lungimi cuprinse între 60 mm - 65 mm, cu variante anatomice pentru stînga/dreapta grosime 1,5mm. |  |  |  | Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 70.2 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mijlocii | Șurub cortical blocat, autotarodant diam. 2,7mm, lungimea 14-50 mm |  |  |  | Lungimea- 14-50 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 70.3 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mijlocii | Șurub cortical blocat, autotarodant diam. 3,5mm, lungimea 14-50 mm |  |  |  | Lungimea-14-50 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 70.4 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mijlocii | Șurub spongios blocat, autotarodant diam. 3,5mm, lungimea 14-60 |  |  |  | Lungimea- 14-60 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 70.5 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mijlocii | Șurub cortical autotarodant diam. 3,5mm cu lungimi cuprinse între 16 mm - 44 mm |  |  |  | Lungimea-16-44 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 70.6 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mijlocii | Șurub spongios canulat autotarodant diam. 3,5mm cu lungimi cuprinse între 20 mm - 46 mm |  |  |  | Lungimea- 20-60 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 70.7 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mijlocii | Șurub spongios canulat autotarodant parțial filetat diam. 4,0 mm cu lungimi cuprinse între 30 mm - 46 mm |  |  |  | Lungimea- 30-46 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 70.8 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mijlocii | Șurub auto compresant, autotarodant, fără cap, canulat, din titan, cu diam. de 3mm pentru broșă de 1mm, lungimea de 16mm |  |  |  | Diametru de 3 mm pentru broșă de 1mm, lungimea de 16mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 70.9 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mijlocii | Placă 1/3 tubulară cu stabilitate unghiulara, pentru șuruburi cu diam. 3,5 mm 8 - 14 orificii |  |  |  | Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 70.10 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mijlocii | Placa reconstructivă cu stabilitate unghiulara pentru șurub 3,5 mm 8 - 14 orificii |  |  |  | Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 70.11 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mijlocii | Placa pentru clavicula anatomica cu stabilitate unghiulara pentru șurub 3,5 mm 7-9 orificii, varianta stinga/dreapta |  |  |  | Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 70.12 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mijlocii | Placa pentru clavicula anatomica pentru portiunea acromiala cu stabilitate unghiulara pentru șurub 2,7/3,5 mm 6 orificii metafizare 4 -9 orificii diafizare, varianta stinga/dreapta |  |  |  | Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 70.13 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mijlocii | Placa directionata humerus proximal cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, pentru surub diam. 3.5mm cu 9 orificii metafizare si 3- 8 orificii diafizare |  |  |  | - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 70.14 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mijlocii | Placă pentru paleta humerala pentru coloana mediala, latimea 11mm, grosimea 2,5mm l, cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, pentru surub diam. 2.7/3.5mm, 3-4 orificii metafizare, 5-8 orificii diafizare, dreapta/stinga |  |  |  | - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 70.15 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mijlocii | Placă pentru paleta humerala pentru coloana laterală, latimea 11mm, grosimea 2,5mm l, cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, pentru surub diam. 2.7/3.5mm, 3-5 orificii metafizare, 5-10 orificii diafizare, dreapta/stinga |  |  |  | - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 70.16 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mijlocii | Placa volara radius distal, cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, pentru surub diam. 2.7mm, 6-8 orificii metafizare, 3-6 orificii diafizare, dreapta/stinga |  |  |  | - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 70.17 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mijlocii | Placa laterala fibula distala cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, pentru surub diam. 2.7/3.5mm, 5 orificii metafizare,4-10 orificii diafizare, dreapta/stinga |  |  |  | - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 70.18 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mijlocii | Placă Blocată Tibială Distală Medială cu 8-14 orificii de blocaj în partea diafizară pentru suruburi de 3,5mm diametru și 8-9 orificii in partea metafizara pentru șuruburi 3,5 mm diametru. Latimea partii diafizare 11mm., grosimea 3,7 mm. Variantele stinga/dreapta |  |  |  | - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 70.19 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mijlocii | Placă Blocată Tibie Distală Antero - Laterală cu 8 - 14 orificii diafizare, gosimea 3,7mm. Pentru șuruburi 3,5 si 4,0 mm diametru |  |  |  | Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 70.20 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mari | Șurub spongios autotarodant, cap hexagonal, diam. 7,3 mm cu filet de 16 mm și lungimea de 115 mm |  |  |  | Lungimea-115 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 70.21 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mari | Șurub spongios autotarodant, cap hexagonal, diam. 7,3mm cu filet de 16 mm și lungimea de 110 mm |  |  |  | Lungimea-110 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 70.22 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mari | Șurub spongios autotarodant, cap hexagonal, diam. 7,3mm cu filet de 16 mm și lungimea de 105 mm |  |  |  | Lungimea-105 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 70.23 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mari | Șurub spongios autotarodant, cap hexagonal, diam. 7,3mm cu filet de 16 mm și lungimea de 100 mm |  |  |  | Lungimea-100 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 70.24 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mari | Șurub spongios autotarodant, cap hexagonal, diam. 7,3mm cu filet de 16 mm și lungimea de 95 mm |  |  |  | Lungimea-95 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 70.25 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mari | Șurub spongios autotarodant, cap hexagonal, diam. 7,3mm cu filet de 16 mm și lungimea de 90 mm |  |  |  | Lungimea-90 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 70.26 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mari | Șurub spongios autotarodant, cap hexagonal, diam. 7,3mm cu filet de 16 mm și lungimea de 85 mm |  |  |  | Lungimea-85 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 70.27 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mari | Șurub spongios autotarodant, cap hexagonal, diam. 7,3mm cu filet de 16 mm și lungimea de 80 mm |  |  |  | Lungimea-80 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 70.28 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mari | Șurub spongios autotarodant, cap hexagonal, diam. 7,3mm cu filet de 16 mm și lungimea de 75 mm |  |  |  | Lungimea-75 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 70.29 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mari | Șurub spongios autotarodant, cap hexagonal, diam. 7,3mm cu filet de 16 mm și lungimea de 70 mm |  |  |  | Lungimea-70 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 70.30 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mari | Șurub spongios autotarodant, cap hexagonal, diam. 7,3mm cu filet de 16 mm și lungimea de 65 mm |  |  |  | Lungimea-65 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 70.31 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mari | Șurub spongios autotarodant, cap hexagonal, diam. 7,3mm cu filet de 16 mm și lungimea de 60 mm |  |  |  | Lungimea-60 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 70.32 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mari | Șurub spongios autotarodant, cap hexagonal, diam. 7,3mm cu filet de 32 mm și lungimea de 115 mm |  |  |  | Lungimea-115 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 70.33 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mari | Șurub spongios autotarodant, cap hexagonal, diam. 7,3mm cu filet de 32 mm și lungimea de 110 mm |  |  |  | Lungimea-110 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 70.34 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mari | Șurub spongios autotarodant, cap hexagonal, diam. 7,3mm cu filet de 32 mm și lungimea de 105 mm |  |  |  | Lungimea-105 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 70.35 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mari | Șurub spongios autotarodant, cap hexagonal, diam. 7,3mm cu filet de 32 mm și lungimea de 100 mm |  |  |  | Lungimea-100 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 70.36 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mari | Șurub spongios autotarodant, cap hexagonal, diam. 7,3mm cu filet de 32 mm și lungimea de 95 mm |  |  |  | Lungimea-95 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 70.37 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mari | Șurub spongios autotarodant, cap hexagonal, diam. 7,3mm cu filet de 32 mm și lungimea de 90 mm |  |  |  | Lungimea-90 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 70.38 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mari | Șurub spongios autotarodant, cap hexagonal, diam. 7,3mm cu filet de 32 mm și lungimea de 85 mm |  |  |  | Lungimea-85 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 70.39 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mari | Șurub spongios autotarodant, cap hexagonal, diam. 7,3mm cu filet de 32 mm și lungimea de 80 mm |  |  |  | Lungimea-80 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 70.40 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mari | Șurub spongios autotarodant, cap hexagonal, diam. 7,3mm cu filet de 32 mm și lungimea de 75 mm |  |  |  | Lungimea-75 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 70.41 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mari | Șurub spongios autotarodant, cap hexagonal, diam. 7,3mm cu filet de 32 mm și lungimea de 70 mm |  |  |  | Lungimea-70 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 70.42 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mari | Șurub spongios autotarodant, cap hexagonal, diam. 7,3mm cu filet de 32 mm și lungimea de 65 mm |  |  |  | Lungimea-65 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 70.43 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mari | Șurub spongios autotarodant, cap hexagonal, diam. 7,3mm cu filet de 32 mm și lungimea de 60 mm |  |  |  | Lungimea-60 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 70.44 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mari | Șurub auto compresant, autotarodant, fără cap, canulat, din titan, cu diam. de 5 mm pentru broșă de 1,5mm, lungimea de 36mm |  |  |  | Diametru. de 5 mm pentru broșă de 1,5mm, lungimea de 36mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 70.45 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mari | Șurub auto compresant, autotarodant, fără cap, canulat, din titan, cu diam. de 5 mm pentru broșă de 1,5mm, lungimea de 38mm |  |  |  | Diametru. de 5 mm pentru broșă de 1,5mm, lungimea de 38mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 70.46 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mari | Șurub auto compresant, autotarodant, fără cap, canulat, din titan, cu diam. de 5 mm pentru broșă de 1,5mm, lungimea de 50mm |  |  |  | Diametru. de 5 mm pentru broșă de 1,5mm, lungimea de 50mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din titan;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 71.1 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm | Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5 mm, lungimea 60mm |  |  |  | Lungimea-60 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 71.2 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm | Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant diam. 6,5 mm, filet partial 32mm, lungimea 40-80 mm |  |  |  | Lungimea-40-80mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 71.3 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm | Broșa diametru 2,0 mm, lungimea 400 mm |  |  |  | Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 71.4 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm | Șurub cortical blocat, autotarodant diam. 5,0 mm, lungimea 20-80 mm |  |  |  | Lungimea-20-80 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 71.5 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm | Șurub spongios blocat, autotarodant diam. 4,5/5,0 mm filet partial, lungimea 50-80 mm |  |  |  | Lungimea-50-80 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 71.6 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm | Șurub spongios blocat, autotarodant diam. 5.0/ 5,5mm filet total, lungimea 50-80 mm |  |  |  | Lungimea-50-80 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 71.7 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm | Placa directionata laterala femur distal cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica de 5.0/5.5 mm, 7 orificii metafizare, 8-14 orificii diafizare, dreapta/stinga |  |  |  | Material: Inox. Nesteril - fara termen de valabilitate - - Să permită folosirea şuruburilor blocate cu diametrul 5,0 mm; - Orificiile diafizare să permită şi folosirea şuruburilor corticale convenţionale de 4,5 mm; - Orificiile diafizaresă permită auto-compresia fragmentelor de os; - Placa să fie ascuţită în capătul de inserţie pentru a putea fi introdusă miniinvaziv; - Placa să fie cu contact limitat; - Şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Placile sa fie livrate cu set de instrumentar LISS(în custodie); - Componentele pieselor de instrumentar sa aiba pozitii bine definite în trusă; - Cadrul extern de insertie a placii cu varianta anatomica stanga/dreapta; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 71.8 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm | Placa laterala tibie proximala cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica de 5.0/5.5 mm, 5-14 orificii, dreapta/stinga |  |  |  | Variante anatomice: pentru stînga/dreapta; Inox Nesteril - fara termen de valabilitate - Să permită folosirea şuruburilor blocate cu diametrul 5,0 mm; - Orificiile diafizare să permită şi folosirea şuruburilor corticale convenţionale de 4,5 mm; - Orificiile diafizaresă permită auto-compresia fragmentelor de os; - Placa să fie ascuţită în capătul de inserţie pentru a putea fi introdusă miniinvaziv; - În partea proximală plăcile trebuie să aibă trei orificii; - Şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Placile sa fie livrate cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 71.9 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm | Placă Blocată Medială Proximală de Tibie cu, cu 5-10 orificii meta-diafizare, variante anatomice pentru stînga/dreapta, grosimea 3.0 mm pentru suruburi 5,0 mm |  |  |  | Variante anatomice: pentru stînga/dreapta;Inox Nesteril - fara termen de valabilitate - Să permită folosirea şuruburilor blocate cu diametrul 5,0 mm; - Orificiile diafizare să permită şi folosirea şuruburilor corticale convenţionale de 4,5 mm; - Orificiile diafizaresă permită auto-compresia fragmentelor de os; - Placa să fie ascuţită în capătul de inserţie pentru a putea fi introdusă miniinvaziv; - În partea proximală plăcile trebuie să aibă trei orificii; - Şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Placile sa fie livrate cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie; Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 71.10 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm | Placa posterioara tibie proximala cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica de 3,5 mm, 3-5 orificii, |  |  |  | Variante anatomice: pentru stînga/dreapta; Inox . Nesteril - fara termen de valabilitate - Să permită folosirea şuruburilor blocate cu diametrul 3,5 mm; - Orificiile diafizare să permită şi folosirea şuruburilor corticale convenţionale de 4,5 mm; - Orificiile diafizaresă permită auto-compresia fragmentelor de os; - Placa să fie ascuţită în capătul de inserţie pentru a putea fi introdusă miniinvaziv; - În partea proximală plăcile trebuie să aibă trei orificii; - Şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Placile sa fie livrate cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 72.1 | Sistem de osteosinteză fixator DHS/DCS | Piesă (placă) DHS cu unghi 135, 3 - 6 orificii |  |  |  | - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 72.2 | Sistem de osteosinteză fixator DHS/DCS | Piesă (placa) DCS cu unghi de 95, cu 8 - 14 orificii |  |  |  | Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 72.3 | Sistem de osteosinteză fixator DHS/DCS | Şurub de compresiune inclus si surub de compactare cu lungimi cuprinse între 60 mm și 120 mm |  |  |  | Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 72.4 | Sistem de osteosinteză fixator DHS/DCS | Set de instrumentar (livrat în custodie) |  |  |  | Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 73.1 | Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată | Tija FEMUR , Diametrul 9,0- 10,0mm. Lungimea 360,0- 420,0 mm |  |  |  | Diametrul 9,0- 10,0mm. Lungimea 360,0- 420,0mm, varianta stînga/dreapta - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită introducerea prin virful marelui trohanter si implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterograd variantă standart (să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) - Variantă retrograda stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; - Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei centromedulare; - Să prezinte şurub de compresiune; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 5,0 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 73.2 | Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată | Surub 6,5 mm zavorire distala titan |  |  |  | L 60,0-75,0 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 73.3 | Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată | Surub 5,0 mm zavorire proximala titan |  |  |  | L 40,0-50,0 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 74.1 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | Tija FEMUR , Diametrul 9,0- 10,0mm. Lungimea 360,0- 420,0 mm |  |  |  | Diametrul 9,0- 10,0mm. Lungimea 360,0- 420,0mm, varianta stînga/dreapta - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită introducerea prin virful marelui trohanter si implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterograd variantă standart (să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; - Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei centromedulare; - Să prezinte şurub de compresiune; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 5,0 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 74.2 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | Surub reconstructiv 6,4 mm zavorire proximala titan, lungimea 80-105 mm |  |  |  | L 80,0-105,0 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 74.3 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | Surub diametru 4,5-5,0 mm pentru zavorire distala titan, lungimea 40-50 mm |  |  |  | L 40,0-50,,0 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 75.1 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN | PFN 130 grade titan, varianta stinga/dreapta, diametru 10-11 mm, lungimea 240-380 mm |  |  |  | Diametrul 10,0-11,0mm. Lungimea 240mm-380mm. Varianta stînga/dreapta - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; - Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130º faţă de axa tijei centromedulare; - Să prezinte şurub de compresiune; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 5,0 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 75.2 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN | Surub 5.0 mm zavorire distala titan, lungimea 40-65 mm |  |  |  | L 40 - 65 mm Titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 75.3 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN | Surub canulat 11.0 mm, zavorire proximala titan, marimea 95-110 mm |  |  |  | marimea 95-110 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 75.4 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN | Surub canulat 6.0 mm, zavorire proximala titan, marimea 90-105 mm |  |  |  | marimea 90-105 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 76.1 | Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorîtă Canulată de Reconstrucție | Tija TIBIA, Diametrul 9,0-10,0mm. Lungimea 280mm-380mm. |  |  |  | Diametrul 9,0-10,0mm. Lungimea 280mm-380mm. - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată (cu canal de minim 4 mm ) cu un design care să permită implantarea fără alezaj ; - Să poată fi folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru reconstrucţia platoului tibial) cu posibilitate de zăvorăre în partea proximală în 3 planuri (frontal şi în două planuii de 45 (grade) perpendiculare între ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0 mm) ; - Material titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Să prezinte şurub de compresie care să realizeze compactarea în focar; - Să prezinte obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît în extremitatea proximală cît şi în cea distală a tijei pentru compactare şi dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vărful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal, găurile de blocaj să fie filetate ; - Posibilitatea de a zăvorî în partea distală în 4 planuri (sagital, frontal şi două în unghi de 450, perpendiculare.) ; - Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de instrumentar (în custodie), componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă ; - Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi producător ; - Instrumentariul, tijele, şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentarul să conţină elemente de ochire distală cu reglaj fin pentru găurile din toate planurile ; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 76.2 | Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorîtă Canulată de Reconstrucție | Surub 4,5-5,0 mm, zavorire titan, marimea 30-50 mm |  |  |  | marimea 30- 50 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Material titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de instrumentar (în custodie), componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă ; - Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi producător ; - Instrumentariul, tijele, şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentarul să conţină elemente de ochire distală cu reglaj fin pentru găurile din toate planurile ; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 77.1 | Sârme pentru cerclaje | Sârmă pentru cerclaje, inox, SWG – 19. minim 5m. |  |  |  | Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 77.2 | Sârme pentru cerclaje | Sârmă pentru cerclaje, inox, SWG – 20 minim 5m. |  |  |  | Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 77.3 | Sârme pentru cerclaje | Sârmă pentru cerclaje, inox, SWG – 21 minim 5m. |  |  |  | Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 71.2 | Sârme pentru cerclaje | Sârmă pentru cerclaje, inox, SWG – 20 minim 5m. |  |  |  | Lungimea-40-80mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 71.3 | Sârme pentru cerclaje | Sârmă pentru cerclaje, inox, SWG – 21 minim 5m. |  |  |  | Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 71.4 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm | Șurub cortical blocat, autotarodant diam. 5,0 mm, lungimea 20-80 mm |  |  |  | Lungimea-20-80 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 71.5 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm | Șurub spongios blocat, autotarodant diam. 4,5 și 5,0 mmmm filet partial, lungimea 50-80 mm |  |  |  | Lungimea-50-80 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 71.6 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm | Șurub spongios blocat, autotarodant diam. 5,5mm filet total, lungimea 50-80 mm |  |  |  | Lungimea-50-80 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 71.7 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm | Placa directionata laterala femur distal cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica de 5.0/5.5 mm, 7 orificii metafizare, 8-14 orificii diafizare, dreapta/stinga |  |  |  | Material: Inox. Nesteril - fara termen de valabilitate - - Să permită folosirea şuruburilor blocate cu diametrul 5,0 mm; - Orificiile diafizare să permită şi folosirea şuruburilor corticale convenţionale de 4,5 mm; - Orificiile diafizaresă permită auto-compresia fragmentelor de os; - Placa să fie ascuţită în capătul de inserţie pentru a putea fi introdusă miniinvaziv; - Placa să fie cu contact limitat; - Şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Placile sa fie livrate cu set de instrumentar LISS(în custodie); - Componentele pieselor de instrumentar sa aiba pozitii bine definite în trusă; - Cadrul extern de insertie a placii cu varianta anatomica stanga/dreapta; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 71.8 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm | Placa laterala tibie proximala cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica de 5.0/5.5 mm, 5-14 orificii, dreapta/stinga |  |  |  | Variante anatomice: pentru stînga/dreapta; Inox Nesteril - fara termen de valabilitate - Să permită folosirea şuruburilor blocate cu diametrul 5,0 mm; - Orificiile diafizare să permită şi folosirea şuruburilor corticale convenţionale de 4,5 mm; - Orificiile diafizaresă permită auto-compresia fragmentelor de os; - Placa să fie ascuţită în capătul de inserţie pentru a putea fi introdusă miniinvaziv; - În partea proximală plăcile trebuie să aibă trei orificii; - Şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Placile sa fie livrate cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 71.9 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm | Placă Blocată Medială Proximală de Tibie cu, cu 5-10 orificii meta-diafizare, variante anatomice pentru stînga/dreapta, grosimea 3.0 mm pentru suruburi 5,0 mm |  |  |  | Variante anatomice: pentru stînga/dreapta;Inox Nesteril - fara termen de valabilitate - Să permită folosirea şuruburilor blocate cu diametrul 5,0 mm; - Orificiile diafizare să permită şi folosirea şuruburilor corticale convenţionale de 4,5 mm; - Orificiile diafizaresă permită auto-compresia fragmentelor de os; - Placa să fie ascuţită în capătul de inserţie pentru a putea fi introdusă miniinvaziv; - În partea proximală plăcile trebuie să aibă trei orificii; - Şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Placile sa fie livrate cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie; Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 71.10 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm | Placă Blocată Medială Proximală de Tibie cu, cu 5-10 orificii meta-diafizare, variante anatomice pentru stînga/dreapta, grosimea 3.0 mm pentru suruburi 3,5 mm |  |  |  | Variante anatomice: pentru stînga/dreapta; Inox. Nesteril - fara termen de valabilitate - Să permită folosirea şuruburilor blocate cu diametrul 3,5 mm; - Orificiile diafizare să permită şi folosirea şuruburilor corticale convenţionale de 3,5 mm; - Orificiile diafizaresă permită auto-compresia fragmentelor de os; - Placa să fie ascuţită în capătul de inserţie pentru a putea fi introdusă miniinvaziv; - În partea proximală plăcile trebuie să aibă trei orificii; - Şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Placile sa fie livrate cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie; Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 71.11 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm | Placa posterioara tibie proximala cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica de 3,5 mm, 3-5 orificii, dreapta/stinga. |  |  |  | Variante anatomice: pentru stînga/dreapta; Inox . Nesteril - fara termen de valabilitate - Să permită folosirea şuruburilor blocate cu diametrul 3,5 mm; - Orificiile diafizare să permită şi folosirea şuruburilor corticale convenţionale de 4,5 mm; - Orificiile diafizaresă permită auto-compresia fragmentelor de os; - Placa să fie ascuţită în capătul de inserţie pentru a putea fi introdusă miniinvaziv; - În partea proximală plăcile trebuie să aibă trei orificii; - Şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Placile sa fie livrate cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 72.1 | Sistem de osteosinteză fixator DHS/DCS | Piesă (placă) DHS cu unghi 135, 3 - 6 orificii |  |  |  | - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 72.2 | Sistem de osteosinteză fixator DHS/DCS | Piesă (placa) DCS cu unghi de 95, cu 8 - 14 orificii |  |  |  | Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 72.3 | Sistem de osteosinteză fixator DHS/DCS | Şurub de compresiune inclus si surub de compactare cu lungimi cuprinse între 60 mm și 120 mm |  |  |  | Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 72.4 | Sistem de osteosinteză fixator DHS/DCS | Set de instrumentar (livrat în custodie) |  |  |  | Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 73.1 | Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată | Tija FEMUR , Diametrul 9,0- 10,0mm. Lungimea 360,0- 420,0 mm |  |  |  | Diametrul 9,0- 10,0mm. Lungimea 360,0- 420,0mm, varianta stînga/dreapta - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită introducerea prin virful marelui trohanter si implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterograd variantă standart (să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) - Variantă retrograda stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; - Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei centromedulare; - Să prezinte şurub de compresiune; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 5,0 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 73.2 | Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată | Surub 6,5 mm zavorire distala titan |  |  |  | L 60,0-75,0 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 73.3 | Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată | Surub 5,0 mm zavorire proximala titan |  |  |  | L 40,0-50,0 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 74.1 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | Tija FEMUR , Diametrul 9,0- 10,0mm. Lungimea 360,0- 420,0 mm |  |  |  | Diametrul 9,0- 10,0mm. Lungimea 360,0- 420,0mm, varianta stînga/dreapta - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită introducerea prin virful marelui trohanter si implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterograd variantă standart (să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; - Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei centromedulare; - Să prezinte şurub de compresiune; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 5,0 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 74.2 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | Surub reconstructiv 6,4 mm zavorire proximala titan, lungimea 80-105 mm |  |  |  | L 80,0-105,0 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 74.3 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | Surub diametru 5 mm pentru zavorire proximala titan, lungimea 60-75 mm |  |  |  | L 60,0-75,0 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 74.4 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | Surub diametru 4,5-5,0 mm pentru zavorire distala titan, lungimea 40-50 mm |  |  |  | L 40,0-50,,0 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 75.1 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN | PFN 130 grade titan, varianta stinga/dreapta, diametru 10-11 mm, lungimea 240-380 mm |  |  |  | Diametrul 10,0-11,0mm. Lungimea 240mm-380mm. Varianta stînga/dreapta - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; - Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130º faţă de axa tijei centromedulare; - Să prezinte şurub de compresiune; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 5,0 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 75.2 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN | Surub 5.0 mm zavorire distala titan, lungimea 40-65 mm |  |  |  | L 40 - 65 mm Titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 75.3 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN | Surub canulat 11.0 mm, zavorire proximala titan, marimea 95-110 mm |  |  |  | marimea 95-110 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 75.4 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN | Surub canulat 6.0 mm, zavorire proximala titan, marimea 90-105 mm |  |  |  | marimea 90-105 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 76.1 | Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorîtă Canulată de Reconstrucție | Tija TIBIA, Diametrul 9,0-10,0mm. Lungimea 280mm-380mm. |  |  |  | Diametrul 9,0-10,0mm. Lungimea 280mm-380mm. - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată (cu canal de minim 4 mm ) cu un design care să permită implantarea fără alezaj ; - Să poată fi folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru reconstrucţia platoului tibial) cu posibilitate de zăvorăre în partea proximală în 3 planuri (frontal şi în două planuii de 45 (grade) perpendiculare între ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0 mm) ; - Material titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Să prezinte şurub de compresie care să realizeze compactarea în focar; - Să prezinte obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît în extremitatea proximală cît şi în cea distală a tijei pentru compactare şi dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vărful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal, găurile de blocaj să fie filetate ; - Posibilitatea de a zăvorî în partea distală în 4 planuri (sagital, frontal şi două în unghi de 450, perpendiculare.) ; - Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de instrumentar (în custodie), componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă ; - Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi producător ; - Instrumentariul, tijele, şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentarul să conţină elemente de ochire distală cu reglaj fin pentru găurile din toate planurile ; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 76.2 | Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorîtă Canulată de Reconstrucție | Surub 4,5-5,0 mm, zavorire titan, marimea 30-50 mm |  |  |  | marimea 30- 50 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Material titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de instrumentar (în custodie), componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă ; - Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi producător ; - Instrumentariul, tijele, şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentarul să conţină elemente de ochire distală cu reglaj fin pentru găurile din toate planurile ; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 77.1 | Sârme pentru cerclaje | Sârmă pentru cerclaje, inox, SWG – 19. minim 5m. |  |  |  | Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 77.2 | Sârme pentru cerclaje | Sârmă pentru cerclaje, inox, SWG – 20 minim 5m |  |  |  | Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 77.3 | Sârme pentru cerclaje | Sârmă pentru cerclaje, inox, SWG – 21 minim 5m. |  |  |  | Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ |  |  |  | 0