## Specificații tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea consumabilelor medicale pentru cardiochirurgie și articolelor de uz medical pentru Serviciul de perfuziologie conform necesităților și IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2023 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Model | Țara | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină ofertată | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Set pentru punctie si cateterizare arteriala G-22 | Set pentru punctie si cateterizare arteriala G-22 |  |  |  | Set pentru puncție si cateterizare arteriala G-22, lungimea cateterului 80 mm (±5 cm), diametrul extern al cateterului – 0,8-09 mm, lungimea ghidului 25 cm (±5 cm). Material: etilen- propilen fluorurat sau poliuretan. Radioopac, cu aripioare pentru fixare, ac pentru puncție, ghid (conducător) metalic drept, cu un capăt flexibil. Steril.
33100000-1 | 2 | Set pentru punctie si cateterizare arteriala G-20 | Set pentru punctie si cateterizare arteriala G-20 |  |  |  | Set pentru puncție si cateterizare arteriala G-20, pentru adulți, lungimea cateterului 160 mm (±5 cm), diametrul extern al cateterului – 1,0-1,1 mm, lungimea ghidului 40 cm (±5 cm). Material: etilen- propilen fluorurat sau poliuretan. Radioopac, cu aripioare pentru fixare, ac pentru puncție, ghid (conducător) metalic drept, cu un capăt flexibil. Steril.
33100000-1 | 3 | Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe, getabile, adult, tehnologia “UTAH”,compatibil cu monitor ePM 15 Mindray | Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe, getabile, adult, tehnologia “UTAH”,compatibil cu monitor ePM 15 Mindray cu 2 linii |  |  |  | Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe, getabile, adult, tehnologia “UTAH”,compatibil cu monitor ePM 15 Mindray cu 2 linii a. Diapazonul de masurare - 50 mmHg - 300 mmHg b. Sensibilitatea 5µv/v/mmHg+-1% min 4,0 kV c. Protecţie de impulsul defibrilatorului b.suport pentru amplasarea si fixarea sennzorilor de presiune arteriala si venoasa
33100000-1 | 4 | Cablu pentru măsurarea presiunii arteriale invazive pentru monitoarele ePM 15 Mindray compatibile cu sistemele pentru masurarea presiunii arteriale directe | Cablu pentru măsurarea presiunii arteriale invazive pentru monitoarele MINDRAY compatibile cu sistemele pentru masurarea presiunii arteriale directe |  |  |  | Cablu pentru măsurarea presiunii arteriale invazive pentru monitoarele MINDRAY compatibile cu sistemele pentru masurarea presiunii arteriale directe Protectie de impulsuri electrice Lungimea cablului 275 – 300 cm
33100000-1 | 5 | Sistemă de perfuzie cu dozator de debit integrat | Sistema Intrafix |  |  |  | Sistemă de perfuzie cu dozator de debit integrat -set perfuzie cu mecanism de reglare precisă a debitului de la 5la 250 ml/h: -poliuretan; -transparentă; Lungime 180 cm; Bulb pentru injectare din latex; Clemă de întrerupere temporară a perfuziei: Conector de tip luer lock. Steril
33100000-1 | 6 | Dop universal | Dop universaL, pentru sisteme de perfuzie si catetere |  |  |  | Dop universaL, pentru sisteme de perfuzie si catetere Tip male-female Steril:
33100000-1 | 7 | Sensor pentru măsurarea saturaţiei de oxigen la deget (SpO2) | Sensor pentru masurarea saturatiei de oxigen la deget. Pentru adulţi >30 kg |  |  |  | Sensor pentru masurarea saturatiei de oxigen la deget. Pentru adulţi >30 kg Fără latex Cu pelicula adeziva Să nu fie din materiale cu proprietăţi poroase.
33100000-1 | 8 | Sistem - Recipient pentru acumularea eliminarilor biologice din plaga tip "NOVOVAC" | Sistem de vacuum mic (cu presiune negativa mica in recipient) |  |  |  | Sistem de vacuum mic (cu presiune negativa mica in recipient) Set compus din: 1.Colector din PVC gonflabil, extensibil, care formeaza si mentine vacuumul 2. Tub de conexiune – drenaj din Redon 3.Clamp-cleste pentru obturarea drenului 4.Conector etajat in nivele Transparent-Obligator Steril-Obligator Capacitatea colectorului-250 ml Presiune de aspiratie joasa-Sa nu traumeze tesuturile Posibilitate de conectare la drenuri-In diapazonul Ch 6-Ch 18
33100000-1 | 9 | Sistem - Recipient pentru acumularea eliminarilor biologice | Sistem de vacuum cu presiune mare tip “Polyseal” |  |  |  | Sistem de vacuum cu presiune mare tip “Polyseal” Tub de conexiune la sitema de vacuum Tub de conexiune la dren pentru drenajul pleural transparent Gradaiţie în ml cu posibilitatea monitoringului eliminarilor la fiecare ora Cu fixatoare metalice Steril Capacitatea colectorului de acumulare 1200 ml
33100000-1 | 10 | Sistem - Recipient pentru acumularea eliminarilor biologice | Sistem de vacuum cu presiune mare tip “Polyseal” |  |  |  | Sistem de vacuum cu presiune mare tip “Polyseal” Tub de conexiune la sitema de vacuum Tub de conexiune la dren pentru drenajul pleural transparent Gradaiţie în ml cu posibilitatea monitoringului eliminarilor la fiecare ora Cu fixatoare metalice Steril Capacitatea colectorului de acumulare 500 ml
33100000-1 | 11 | Colectoare de vacuum pentru aspiratorul "FazziniF-30 (consumabil) | Colectoare de vacuum pentru aspiratorul "FazziniF-30 (consumabil) |  |  |  | Colectoare de vacuum pentru aspiratorul "FazziniF-30 (consumabil) Capacitate: 2000 ml Material: Plastic transparent Cu marcaj: obligator Reutilizabil: obligator Cu capac detaşabil: obligator Cu posibilitate de resterilizare - obligator
33100000-1 | 12 | Sisteme de infuzie a lichidelor pînă la 48 h compatibile cu Infuzomat Compact Plus | Sisteme de infuzie a lichidelor pînă la 48 h compatibile cu Infuzomat Compact Plus |  |  |  | Sisteme de infuzie a lichidelor pînă la 48 h compatibile cu Infuzomat Compact Plus Calitati: -tub calibrat din silicon -nu conține latex Rezistent la presiune (4 bari) Lungimea tubului 300cm
33100000-1 | 13 | Cabluri pentru masurarea temperaturii rectale şi esofagiene pentru cardio-monitoare | Pentru adulţi |  |  |  | Cabluri pentru masurarea temperaturii rectale şi esofagiene pentru cardio-monitoare Pentru adulţi Protecţie de impulsul defibrilatorului: Diametrul Pina la 3.8 mm Lungimea 180-250 cm Rezistente la prelucrarea cu antiseptice
33100000-1 | 14 | Sistem aspiratie traheala circuit inchis 72 ore 12 FR | Sistem aspiratie traheala circuit inchis 72 ore 12 FR |  |  |  | Prezinta valva unidirectionala pentru aspiratie, port pentru administrare medicamente, control al aspiratiei, adaptor pentru sistem de ventilatie si/ sau cateter mouth/ tub prelungitor sonda Prezentarea de mostre la momentul licitatiei REF 22714186-5
33100000-1 | 15 | Sistem aspiratie traheala circuit inchis 72 ore 14 FR | Sistem aspiratie traheala circuit inchis 72 ore 14 FR |  |  |  | Prezinta valva unidirectionala pentru aspiratie, port pentru administrare medicamente, control al aspiratiei, adaptor pentru sistem de ventilatie si/ sau cateter mouth/ tub prelungitor sonda Prezentarea de mostre la momentul licitatiei REF 22714186-5
33100000-1 | 16 | Sistem aspiratie traheala circuit inchis 72 ore 16 FR | Sistem aspiratie traheala circuit inchis 72 ore 16 FR |  |  |  | Prezinta valva unidirectionala pentru aspiratie, port pentru administrare medicamente, control al aspiratiei, adaptor pentru sistem de ventilatie si/ sau cateter mouth/ tub prelungitor sonda Prezentarea de mostre la momentul licitatiei REF 22714186-5
33100000-1 | 17 | Mandren tip Bougie 10 FR | Mandren tip Bougie 10 FR |  |  |  | Pentru localizarea traheei si amplasarea ulterioara a tubului endotraheal in cazul cailor respiratorii greu de intubate 5.0mm /700 mm 3.3 mm/700 mm Prezentarea de mostre la momentul licitatiei
33100000-1 | 18 | Mandren tip Bougie15 FR | Mandren tip Bougie15 FR |  |  |  | Pentru localizarea traheei si amplasarea ulterioara a tubului endotraheal in cazul cailor respiratorii greu de intubate 5.0mm /700 mm 3.3 mm/700 mm Prezentarea de mostre la momentul licitatiei
33100000-1 | 19 | Absorber CO2 | Absorber CO2 |  |  |  | Absorber CO2 1un-5kg
33100000-1 | 20 | Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă si aspiratie supraglotica 7.5 | Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă si aspiratie supraglotica 7.5 |  |  |  | Material - Polivinilclorid Termoplastic Linie radiopaca, Rö-contrasta Termoplastica la 37C Baloneta de presiune joasa Sonda de aspiratie supraglotica Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm pe toata lungimea tubului Sterilizare cu etilenoxid Prezentarea de mostrela momentul licitatiei ISO №13485, CE Scrisoare informativa si catalogul producatorului care confirma calitatea produsului pentru achizitionare este obligator de prezentat la licitatie
33100000-1 | 21 | Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă si aspiratie supraglotica 8.0 | Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă si aspiratie supraglotica 8.0 |  |  |  | Material - Polivinilclorid Termoplastic Linie radiopaca, Rö-contrasta Termoplastica la 37C Baloneta de presiune joasa Sonda de aspiratie supraglotica Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm pe toata lungimea tubului Sterilizare cu etilenoxid Prezentarea de mostrela momentul licitatiei ISO №13485, CE Scrisoare informativa si catalogul producatorului care confirma calitatea produsului pentru achizitionare este obligator de prezentat la licitatie
33100000-1 | 22 | Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă si aspiratie supraglotica 8.5 | Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă si aspiratie supraglotica 8.5 |  |  |  | Material - Polivinilclorid Termoplastic Linie radiopaca, Rö-contrasta Termoplastica la 37C Baloneta de presiune joasa Sonda de aspiratie supraglotica Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm pe toata lungimea tubului Sterilizare cu etilenoxid Prezentarea de mostrela momentul licitatiei ISO №13485, CE Scrisoare informativa si catalogul producatorului care confirma calitatea produsului pentru achizitionare este obligator de prezentat la licitatie
33100000-1 | 23 | Tub-traheostomice cu manjetă tip „Portex”, 7.5 | Tub-traheostomice cu manjetă tip „Portex”, 7.5 |  |  |  | Material polivinilclorid, steril, siliconizată, netoxică cu linia rg- contrast. Presiunea admisibilă în manjetă pînă la 20mm H2O
33100000-1 | 24 | Tub-traheostomice cu manjetă tip „Portex”,8.0 | Tub-traheostomice cu manjetă tip „Portex”,8.0 |  |  |  | Material polivinilclorid, steril, siliconizată, netoxică cu linia rg- contrast. Presiunea admisibilă în manjetă pînă la 20mm H2O
33100000-1 | 25 | Tub-traheostomice cu manjetă tip „Portex”, 8.5 | Tub-traheostomice cu manjetă tip „Portex”, 8.5 |  |  |  | Material polivinilclorid, steril, siliconizată, netoxică cu linia rg- contrast. Presiunea admisibilă în manjetă pînă la 20mm H2O
33100000-1 | 26 | Trusa Traheostomica Percutanata cu Forceps Nr. 7,0 | Trusa Traheostomica Percutanata cu Forceps Nr. 7,0 |  |  |  | Bisturiu Ac introducator 14G Seringa 10ml Fir de ghidaj cu dispozitiv de introducere Dilatator Forceps de dilatare cu ghidaj tub (canula) traheostomie si obturator tubular
33100000-1 | 27 | Trusa Traheostomica Percutanata cu ForcepsNr. 8,0 | Trusa Traheostomica Percutanata cu ForcepsNr. 8,0 |  |  |  | Bisturiu Ac introducator 14G Seringa 10ml Fir de ghidaj cu dispozitiv de introducere Dilatator Forceps de dilatare cu ghidaj tub (canula) traheostomie si obturator tubular
33100000-1 | 28 | Cablu pentru pacient, pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 A | Cablu pentru pacient, pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 A |  |  |  | Cablu pentru pacient, pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 A
33100000-1 | 29 | Cablu pentru pacient, pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 V | Cablu pentru pacient, pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 V |  |  |  | Cablu pentru pacient, pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 V
33100000-1 | 30 | Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5392 | Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5392 |  |  |  | Lungime mai mare de 3 metri
33100000-1 | 31 | Cablu pentru monitorizarea temperaturii la suprafata pielii, adulti, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray | Cablu pentru monitorizarea temperaturii la suprafata pielii, adulti, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray |  |  |  | Cablu pentru monitorizarea temperaturii la suprafata pielii, adulti, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray
33100000-1 | 32 | Mansete de perfuzie sub presiune | Mansete de perfuzie sub presiune |  |  |  | Mansete infuzii: 500 ml, din bumbac rezistent Cu cheotoare pentri agatarea pe stativul de perfuzii Lavabila la temperatura: 60° C Manometru: Ø 49 mm, 0~300 mm Hg Valva de siguranta incorporata Supapa de aer: material, reglaj fin Para presiune: Latex Free
33100000-1 | 33 | Lama de unică folosință Macintosh compatibile cu video laringoscop MEDCAPTAIN model VS-10S | Lama de unică folosință Macintosh compatibile cu video laringoscop MEDCAPTAIN model VS-10S |  |  |  | Lama de unică folosință Macintosh compatibile cu video laringoscop MEDCAPTAIN model VS-10S. pentru maturi unica folosinta M3D
33100000-1 | 34 | Cablu ECG integru cu 5 fire cleste, tip IEC compatibil cu monitor ePM 15 Mindray | Cablu ECG integru cu 5 fire cleste, tip IEC compatibil cu monitor ePM 15 Mindray |  |  |  | Cablu ECG integru cu 5 fire cleste, tip IEC compatibil cu monitor ePM 15 Mindray
33100000-1 | 35 | Senzor SpO2 reutilizabil, tip cleste, adult, compatibil cu Monitor ePM 15 Mindray | Senzor SpO2 reutilizabil, tip cleste, adult, compatibil cu Monitor ePM 15 Mindray |  |  |  | Senzor SpO2 reutilizabil, tip cleste, adult, compatibil cu Monitor ePM 15 Mindray
33100000-1 | 36 | Cablu pentru NIBP compatibil cu monitor ePM 15 Mindray | Cablu pentru NIBP compatibil cu monitor ePM 15 Mindray |  |  |  | Cablu pentru NIBP compatibil cu monitor ePM 15 Mindray
33100000-1 | 37 | Manjeta NIBP reutilizabila, adult, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray | 25-35 cm |  |  |  | Manjeta NIBP reutilizabila, adult, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray
33100000-1 | 38 | Manjeta NIBP reutilizabila, adult, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray | 33-45 cm |  |  |  | Manjeta NIBP reutilizabila, adult, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray
33100000-1 | 39 | Capcana de apa DRYLINE IIwater trap, adult, compatibil cu modulul de gaz Mindray | Capcana de apa DRYLINE IIwater trap, adult, compatibil cu modulul de gaz Mindray |  |  |  | Capcana de apa DRYLINE IIwater trap, adult, compatibil cu modulul de gaz Mindray 10 buc/cutie, cantitatea va fi pentru cutii
33100000-1 | 40 | Tub monitorizare CO2 Sampling line , adult, compatibil cu modulul de gaz Mindray | Tub monitorizare CO2 Sampling line , adult, compatibil cu modulul de gaz Mindray |  |  |  | Tub monitorizare CO2 Sampling line , adult, compatibil cu modulul de gaz Mindray25buc/cutie, cantitatea va fi pentru cutii
33100000-1 | 41 | Hirtie terminca pentru printer 50mm x 15 m compatibil cu monitor ePM 15 Mindray | Hirtie terminca pentru printer 50mm x 15 m compatibil cu monitor ePM 15 Mindray |  |  |  | Hirtie terminca pentru printer 50mm x 15 m compatibil cu monitor ePM 15 Mindray
33100000-1 | 42 | Senzor O2 tip galvanic compatibil cu masina de anestezie WATO EX-65 PRO Mindray | Senzor SpO2 reutilizabil, tip cleste, adult, compatibil cu Monitor uMEC12 Mindray |  |  |  | Determinarea FiO2in circuitul respirator a ventilatorului Mindray Limitele determinarii concentratiei oxigenului 21-100%
33100000-1 | 43 | Cablu ECG integru cu 5 fire cleste, adult, tip IEC compatibil cu monitor uMEC12 Mindray | Cablu ECG integru cu 5 fire cleste, adult, tip IEC compatibil cu monitor uMEC12 Mindray |  |  |  | Cablu ECG integru cu 5 fire cleste, adult, tip IEC compatibil cu monitor uMEC12 Mindray
33100000-1 | 44 | Senzor SpO2 reutilizabil, tip cleste, adult, compatibil cu Monitor uMEC12 Mindray | Senzor SpO2 reutilizabil, tip cleste, adult, compatibil cu Monitor uMEC12 Mindray |  |  |  | Senzor SpO2 reutilizabil, tip cleste, adult, compatibil cu Monitor uMEC12 Mindray
33100000-1 | 45 | Manjeta NIBP reutilizabila, adult, compatibil cu monitor uMEC12 Mindray | Manjeta NIBP reutilizabila, adult, compatibil cu monitor uMEC12 Mindray |  |  |  | Manjeta NIBP reutilizabila, adult, compatibil cu monitor uMEC12 Mindray 25-35cm
33100000-1 | 46 | Linie de extensie pentru sisteme de perfuzie trio | Linie de extensie pentru sisteme de perfuzie trio |  |  |  | Adulti, Conectorul menține o extensie flexibilă cu trei seturi IV suplimentare, conectate la linia IV primară, Compatibil Luer-Slip și Luer-Lock, Clemă glisantă nedemontabilă, Conector rotativ Spin-Lock, Rezistent la înaltă presiune, Supapă de reținere, Nu este fabricat cu DEHP, Nu este fabricat cu latex/cauciuc natural
33100000-1 | 47 | Linie de extensie pentru sisteme de perfuzie quadro | Linie de extensie pentru sisteme de perfuzie quadro |  |  |  | Adulti, Conectorul menține o extensie flexibilă cu patru seturi IV suplimentare, conectate la linia IV primară, Compatibil Luer-Slip și Luer-Lock, Clemă glisantă nedemontabilă, Conector rotativ Spin-Lock, Rezistent la înaltă presiune, Supapă de reținere, Nu este fabricat cu DEHP, Nu este fabricat cu latex/cauciuc natural
33100000-1 | 48 | Filtru HME tip butoias cu port oxigen pentru canula traheala | Filtru HME tip butoias cu port oxigen pentru canula traheala |  |  |  | Filtru HME tip butoias cu port oxigen pentru canula traheala
33100000-1 | 49 | Filtru HME hartie pentru canula traheala | Filtru HME hartie pentru canula traheala |  |  |  | Filtru HME hartie pentru canula traheala
33100000-1 | 50 | Masca apnee nazala marimea M | Masca apnee nazala marimea M |  |  |  | Prevăzută cu conector pentru aport suplimentar de oxigen. - Ham cu fixare în patru puncte ajustabil cu sistem Velcro. - Sistem de fixare cu două cleme rapide pentru o utilizare usoară și sigură. - Perniță ușoară din silcon turnat pentru utilizare indelungată cu confort sporit. - Conectare tub cu pivotare 360° pentru poziționare optimă și mobilitate maximă. - Pad pentru frunte disponibil in 3 dimensiuni. - Realizată din material transparent care permite o bună vedere a gurii și a zonei nazale. - Volumul mic al interiorului duce la reducerea cantității de CO2 expirat rămas în mască. Materiale utilizate: Rama de mască: policarbonat (PC) Pad de frunte: silicon Ham: Nylon + Spandex Perne: silicon -NU conține latex, PVC sau ftalați
33100000-1 | 51 | Masca apnee nazala marimea L | Masca apnee nazala marimea L |  |  |  | Prevăzută cu conector pentru aport suplimentar de oxigen. - Ham cu fixare în patru puncte ajustabil cu sistem Velcro. - Sistem de fixare cu două cleme rapide pentru o utilizare usoară și sigură. - Perniță ușoară din silcon turnat pentru utilizare indelungată cu confort sporit. - Conectare tub cu pivotare 360° pentru poziționare optimă și mobilitate maximă. - Pad pentru frunte disponibil in 3 dimensiuni. - Realizată din material transparent care permite o bună vedere a gurii și a zonei nazale. - Volumul mic al interiorului duce la reducerea cantității de CO2 expirat rămas în mască. Materiale utilizate: Rama de mască: policarbonat (PC) Pad de frunte: silicon Ham: Nylon + Spandex Perne: silicon -NU conține latex, PVC sau ftalați
33100000-1 | 52 | Senzor O2 tip galvanic compatibil cu masina de anestezie WATO EX-65 PRO Mindray | Senzor O2 tip galvanic compatibil cu masina de anestezie WATO EX-65 PRO Mindray |  |  |  | Senzor O2 tip galvanic compatibil cu masina de anestezie WATO EX-65 PRO Mindray
33100000-1 | 53 | Senzor O2 tip galvanic compatibil cu ventilator SV 650 Mindray | Senzor O2 tip galvanic compatibil cu ventilator SV 650 Mindray |  |  |  | Senzor O2 tip galvanic compatibil cu ventilator SV 650 Mindray
33100000-1 | 54 | Kit-ul de mentenanta 1 an, compatibil cu ventilator SV 650 Mindray | Kit-ul de mentenanta 1 an, compatibil cu ventilator SV 650 Mindray |  |  |  | Kit-ul de mentenanta 1 an, compatibil cu ventilator SV 650 Mindray
33100000-1 | 55 | Kit-ul de mentenanta 1 an, compatibil cu masina de anestezie WATO EX-65 PRO Mindray | Kit-ul de mentenanta 1 an, compatibil cu masina de anestezie WATO EX-65 PRO Mindray |  |  |  | Kit-ul de mentenanta 1 an, compatibil cu masina de anestezie WATO EX-65 PRO Mindray
33100000-1 | 56 | Set senzor de flux (inspir, expir) compatibil cu masina de anestezie WATO EX-65 PRO Mindray | Set senzor de flux (inspir, expir) compatibil cu masina de anestezie WATO EX-65 PRO Mindray |  |  |  | Set senzor de flux (inspir, expir) compatibil cu masina de anestezie WATO EX-65 PRO Mindray
33100000-1 | 57 | Electrozi miocardiali pentru stimulare temporară Cu 2 ace | Electrozi miocardiali pentru stimulare temporară Cu 2 ace |  |  |  | Electrozi miocardiali pentru stimulare temporară cu 2 ace. 2/0. Lungimea (cm ) 80-150 cm; Forma acului miocardial 3/8. Forma acului penetrant drept
33100000-1 | 58 | Electrozi miocardiali pentru stimulare temporară Cu 5 ace | Electrozi miocardiali pentru stimulare temporară Cu 5 ace |  |  |  | Electrozi miocardiali pentru stimulare temporară cu 5 ace. 3/0. Lungimea (cm ) 60-220 cm; Forma acului miocardial curved curved . Forma acului penetrant Polyethylene.Tub de protectie 1.5 mm
33100000-1 | 59 | Canulă pentru recoltarea venei folosite la bypass Ao-coronarian | Canulă pentru recoltarea venei folosite la bypass Ao-coronarian |  |  |  | Canulă pentru recoltarea venei folosite la bypass Ao-coronarian. Vîrf oblic (beveled tip).Lungimea – 5 cm; Diametrul – 3 mm
33100000-1 | 60 | Sistem de stabilizare a arterelor coronare pentru operații pe cord bătând | Sistem de stabilizare a arterelor coronare pentru operații pe cord bătând |  |  |  | Sistem de ataşare care permite rotirea cu 360º a părţii de susţinere braţ flexibil cu flexibilitate mare în poziţionare.Sistem de ataşare care permite rotirea a părţii de susţinere braţ în poziţionare
33100000-1 | 61 | Sistem de curăţire a locului anastamozei (Blower/Mister System Clearview) | Sistem de curăţire a locului anastamozei (Blower/Mister System Clearview) |  |  |  | Sistem ce foloseşte un amestec gaz/fluid pentru a curăţi locul anastamozei.Sistem ce folosește un amestec întrerupător pe mîner pentru a controla pornirea şi oprirea furnizării amestecului
33100000-1 | 62 | Sistem pentru aspiratie externă în set cu tub (cardiochirurgical | Sistem pentru aspiratie externă în set cu tub (cardiochirurgical) |  |  |  | Sistem pentru aspiratie externă în set cu tub (cardiochirurgical). Steril. Lungimea tubului 3 m. Diametrul lumenului 0,7 cm. Canula din Polietilena, transparent.
33100000-1 | 63 | Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, steril 24 ch | Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, steril 24 ch |  |  |  | Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, steril 24 ch. Lungimea 520 mm
33100000-1 | 64 | Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, steril 28 ch | Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, steril 28 ch |  |  |  | Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, steril 24 ch. Lungimea 520 mm
33100000-1 | 65 | Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, steril 30 ch | Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, steril 30 ch |  |  |  | Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, steril 24 ch. Lungimea 520 mm
33100000-1 | 66 | Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, steril 32 ch | Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, steril 32 ch |  |  |  | Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, steril 24 ch. Lungimea 520 mm
33100000-1 | 67 | Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, steril 34 ch | Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, steril 34 ch |  |  |  | Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, steril 24 ch. Lungimea 520 mm
33100000-1 | 68 | Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, steril 28 ch | Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, steril 28 ch |  |  |  | Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, steril 28 ch. Lungimea 520 mm
33100000-1 | 69 | Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, steril 30 ch | Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, steril 30 ch |  |  |  | Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, steril 30 ch. Lungimea 520 mm
33100000-1 | 70 | Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, steril 32 ch | Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, steril 32 ch |  |  |  | Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, steril 32 ch. Lungimea 520 mm
33100000-1 | 71 | Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, steril 34 ch | Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, steril 34 ch |  |  |  | Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, steril 34 ch. Lungimea 520 mm
33100000-1 | 72 | Seturi tournichet şi şnururi pentru venele cave | Seturi tournichet şi şnururi pentru venele cave |  |  |  | Confecţionate din tuburi rigide prevăzute pentru a strînge şnurul în jurul canulei cave. Confecţionate din plastic, capăt metalic cu două piese taietoare capabile să derondeze o rondelă. 2 bucăţi cu 2 şnururi de nyilon Lungimea 14-15cm
33100000-1 | 73 | Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizînd conturi precise (punch) Diametrul 3,5 mm | Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizînd conturi precise (punch) Diametrul 3,5 mm |  |  |  | Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizînd conturi precise (punch) Diametrul 3,5 mm
33100000-1 | 74 | Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizînd conturi precise (punch) Diametrul 4,0 mm | Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizînd conturi precise (punch) Diametrul 4,0 mm |  |  |  | Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizînd conturi precise (punch) Diametrul 4,0 mm
33100000-1 | 75 | Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizînd conturi precise (punch) Diametrul 4,4 mm | Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizînd conturi precise (punch) Diametrul 4,4 mm |  |  |  | Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizînd conturi precise (punch) Diametrul 4,4 mm
33100000-1 | 76 | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva |  |  |  | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva. Lungimea30 mm
33100000-1 | 77 | Ceară sterilă pentru stern | Ceară sterilă pentru stern |  |  |  | Ceară sterilă pentru stern greutatea2,5gr
33100000-1 | 78 | Perii burete pentru prelucrarea mîinilor preoperator | Perii burete pentru prelucrarea mîinilor preoperator |  |  |  | Perie de unică folosință, prevăzut cu burete chirurgical aplicat impregnat cu 20 ml de diclugonat de clorhexidină 4%. Recomandat pentru personal chirurgical în obținerea autisepsiei pentru prevenirea infecției. Perie de plastic cu rol de curățare fină fără a leza tegumentele și burete fin impregnat cu 20 ml de diclugonat de clorhedină cu rol de lavaj și dezinfecție. Imbibate cu betadina. Lăţimea 5-6 cm; Lungimea 8-9 cm
33100000-1 | 79 | Perii burete pentru prelucrarea mîinilor preoperator | Perii burete pentru prelucrarea mîinilor preoperator |  |  |  | Perie de unică folosință, prevăzut cu burete chirurgical aplicat impregnat cu iod povidină – betadină. Perie de plastic cu rol de curățare fină fără a leza tegumentele și burete fin impregnat cu 20 ml de iod povidină – betadină cu rol de lavaj și dezinfecție. Imbibate cu clorhexidina. Lăţimea 5-6 cm; Lungimea 8-9 cm
33100000-1 | 80 | Clipse, „Ethicon” LT 100 | Clipse, „Ethicon” LT 100 |  |  |  | În bloc cîte 6 clipse.LT 100
33100000-1 | 81 | Clipse, „Ethicon” LT 200 | Clipse, „Ethicon” LT 200 |  |  |  | În bloc cîte 6 clipse.LT 200
33100000-1 | 82 | Clipatoare pentru clipsele, echivalent Tip „Ethicon | Clipatoare pentru clipsele, echivalent Tip „Ethicon |  |  |  | Clipatoare pentru clipsele, echivalent Tip „Ethicon.Pentru clipsele LT 100 Mîner culoare Albastru Lungimea 180
33100000-1 | 83 | Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 10 cm/ 8 cm | Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 10 cm/ 8 cm |  |  |  | Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material netesut, cu corp absorbant. Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbtie, oferind in acelasi timp protectia mecanica a plagii Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer si vapori de apa Adeziv hipoalergen pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele.10 cm/ 8 cm
33100000-1 | 84 | Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 25 cm/10 cm | Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 25 cm/10 cm |  |  |  | Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material netesut, cu corp absorbant Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbtie, oferind in acelasi timp protectia mecanica a plagii Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer si vapori de apa.Adeziv hipoalergen pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele.25 cm/10 cm
33100000-1 | 85 | Pară pentru irigare.Pentru operații | Pară pentru irigare.Pentru operații |  |  |  | Pară pentru irigare. Pentru operații.Capăt moale, volum 200 – 350 ml
33100000-1 | 86 | Stapler chirurgical | Stapler chirurgical |  |  |  | Stapler chirurgical
33100000-1 | 87 | Conector de aspiratie sub unghi cu virful conic | Conector de aspiratie sub unghi cu virful conic |  |  |  | Conector de aspiratie sub unghi cu virful conic.Diametrul exterior 6 mm Nr ochilor 4
33100000-1 | 88 | Surgicel pentru hemostaza locală, absorbabil | Surgicel pentru hemostaza locală, absorbabil |  |  |  | Surgicel pentru hemostaza locală, absorbabil. Mărimea 5x7 cm
33100000-1 | 89 | Burete hemostatic | Burete hemostatic |  |  |  | Burete hemostatic, ambalare 10 buc/cutie, dimensiuni 80x50x10xmm. Burete chirurgical utilizat în diferite intervenții chirurgicale, este hemostat, rapid și eficient
33100000-1 | 90 | Film- peliculă adezivă pentru cîmp operator sterilă | Film- peliculă adezivă pentru cîmp operator sterilă |  |  |  | Film- peliculă adezivă pentru cîmp operator sterilă. Îmbibate cu antiseptic pe bază de iod, 10 cm x 200 mm, cutie a cite 10 bucati
33100000-1 | 91 | Fogarty clamp atraumatic CSOFT6 | Fogarty clamp atraumatic CSOFT6 |  |  |  | Fogarty clamp atraumatic CSOFT6
33100000-1 | 92 | Fogarty clamp atraumatic CSOFT12 | Fogarty clamp atraumatic CSOFT12 |  |  |  | Fogarty clamp atraumatic CSOFT12Nu este fabricat cu latex din cauciuc natural. Pentru echilibrul traumatismului și tracțiunii, inserțiile de prindere. Fogarty oferă flexibilitatea maximă - permițând să alegi tipul ideal de ocluzie pentru a satisface nevoile chirurgicale
33100000-1 | 93 | Bonetă chirurgicală bărbaţi cu banda absorbanta | Bonetă chirurgicală bărbaţi cu banda absorbanta |  |  |  | Bonetă chirurgicală bărbaţi cu banda absorbanta. Din polipropilen, netransparentă, admisă pentru blocul operator. Bandă absorbantă frontală, confort sporit, acoperire totală, legare la spate. Se va exclude boneta pentru vizitatori.
33100000-1 | 94 | Boneta chirurgicala barbati cardioch | Boneta chirurgicala barbati cardioch |  |  |  | Boneta chirurgicala barbati cardioch Din polipropilen, netransparentă, admisă pentru blocul operator. Bonete chirurgicale de calitate, din vascoza netesuta, permeabile pentru aer, bine tolerate de piele. Structura speciala a bonetelor lasa pielea sa respire si permite o buna reglare a caldurii organismului. Bonetele sunt rezistente la rupere, cu legaturi ranforsate. Ofera un plus de siguranta in zonele sensibile.
33100000-1 | 95 | Bonetă chirurgicală femei | Bonetă chirurgicală femei |  |  |  | Din polipropilen, netransparentă, admisă pentru blocul operator. Se va exclude boneta pentru vizitatori.
33100000-1 | 96 | Mască chirurgicală anti ceaţă cu bandă protectoare adaugatoare | Mască chirurgicală anti ceaţă cu bandă protectoare adaugatoare |  |  |  | Mască chirurgicală anti ceaţă cu bandă protectoare adaugatoare Hipoalergenă, trei straturi: extern, antibacterial, intern. Polipropilen, cu legători la spate, bandă neagră și suprafață internă specială pentru a evita formarea condensatului și reflecției în ochelari.
33100000-1 | 97 | Mască chirurgicală standard | Mască chirurgicală standard |  |  |  | Mască chirurgicală standard. Hipoalergenă, trei straturi: extern, antibacterial, intern. Polipropilen, cu legători la spate.
33100000-1 | 98 | Bahile albe cu elastic dim. minime 40x17 cm, bucăți | Bahile albe cu elastic dim. minime 40x17 cm, bucăți |  |  |  | Bahile albe cu elastic dim. minime 40x17 cm, bucăți. Din material care respiră, pentru a evita formarea condensatului, apte pentru intervenții de lungă durată (cel putin 7 ore). Grosimea materialului – minim 35 g/m2, rezistente.
33100000-1 | 99 | Halat chirurgical ranforsat XXL | Halat chirurgical ranforsat XXL |  |  |  | Halat chirurgical ranforsat XXL.Din fibre de polipropilen (SMMMS), repelent, cu manjete de poliester ranforsat cu peliculă de polietilenă 30 %, şi poliester 70 %,cu manjete din poliester 100%. Mâneca cusută cu laser pentru a asigura imperbeabilitatea la microbi șui lichide. Impermeabilitate în zona ranforsată – 100%.
33100000-1 | 100 | Bonete chirurgicale comfort Astro Plus | Bonete chirurgicale comfort Astro Plus |  |  |  | Bonete chirurgicale comfort Astro Plus. Bonete chirurgicale Comfort Astro Plus de unica folosinta cu protecție completă în jurul gâtului. Caracteristici:Bonete chirurgicale de calitate, din vascoza netesuta, permeabile pentru aer, bine tolerate de piele. Structura speciala a bonetelor lasa pielea sa respire si permite o buna reglare a caldurii organismului. Bonetele sunt rezistente la rupere, cu legaturi ranforsate. Ofera un plus de siguranta in zonele sensibile.
33100000-1 | 101 | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr 6,5 | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr 6,5 |  |  |  | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr 6,5.• Mănuşi sterile, nepudrate, din cauciuc deproteinizat, cu potential alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; • apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, • grosimea la degete - nu mai putin de 0,27 mm; • acoperit pe interior cu biogel pentru protectie dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)).
33100000-1 | 102 | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr 7 | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr 7 |  |  |  | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr 7• Mănuşi sterile, nepudrate, din cauciuc deproteinizat, cu potential alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; • apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, • grosimea la degete - nu mai putin de 0,27 mm; • acoperit pe interior cu biogel pentru protectie dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)).
33100000-1 | 103 | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr 7,5 | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr 7,5 |  |  |  | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr 7,5• Mănuşi sterile, nepudrate, din cauciuc deproteinizat, cu potential alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; • apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, • grosimea la degete - nu mai putin de 0,27 mm; • acoperit pe interior cu biogel pentru protectie dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)).
33100000-1 | 104 | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr 8 | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr 8 |  |  |  | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr 8.• Mănuşi sterile, nepudrate, din cauciuc deproteinizat, cu potential alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; • apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, • grosimea la degete - nu mai putin de 0,27 mm; • acoperit pe interior cu biogel pentru protectie dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)).
33100000-1 | 105 | Câmp superabsorbant steril getabil dim. minime 55x70 cm (±2 cm) | Câmp superabsorbant steril getabil dim. minime 55x70 cm (±2 cm) |  |  |  | Câmp superabsorbant steril getabil.Dimensiuni 55x70 cm (±5 cm); compus din 3 straturi bine delimitate: 1. strat din viscoză, grosime nu mai mică de 80 g/m2; 2. strat din polietilenă, grosimea stratului – minim 40 mcm; 3. strat adeziv aplicat pe margine, pe toată lungimea, se va exclude lipici cu faţa dublă. Capacitatea de absorbţie nu mai puţin de 3,5 g/dm2; materialul nu va face scame, indicele formării scamelor < 2,0 log10, confirmat de producător. Se va exclude materialul care va face scame (pentru a evita riscul de pătrundere a scamelor în vasele sangvine).
33100000-1 | 106 | Set cardiovascular adulţi steril jetabil | Set cardiovascular adulţi steril jetabil |  |  |  | Set cardiovascular adulţi steril jetabil. Componență inclusă în set: 1) 1 buc.: câmp Mayo pentru masa de operaţie, ranforsat, dimensiuni 80x145cm (±5 cm), 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65x85 cm (±5 cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 50mcm grosime; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/m2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 2) 4 buc.: Ştergare pentru mâini, 20x25 cm (±5 cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 3) 1 buc.: câmp de masă instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 190x75cm, 2 straturi: strat absorbant din viscoză minim 20g/m2; strat impermeabil din polietilenă minim 55mcm grosime. 4) 1 buc.: Sac pentru defibrilator, 30x40 cm (±5 cm), transparent, cu lipici, detaşabil. 5) 1 buc.: Mânecă impermeabilă – lungime 50 cm (±5 cm), compusă din 2 straturi: strat impermeabil 100% pe exterior; strat absorbant pe interior, rezistentă la rupere și împunsături; Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi şi lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul sau mânecă de polipropilen hidrofob. 6) 4 perechi: Mănuşi sterile, nepudrate (câte o pereche: N7; N7,5; N8, N8,5) - din cauciuc deproteinizat, cu potential alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai putin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protectie dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 7) 1 buc.: Pansament absorbant adeziv, dimensiuni 10x35 cm (±5 cm), cu film transparent pentru monitorizarea rănii postoperator; superabsorbant – zona absorbantă din viscoză, minim 4x25cm (+/-2cm), capacitate de absorbție minim 2800g/m2; strat exterior impermeabil la lichide, viruşi şi bacterii, maleabil. 8) 2 buc.: Susţinător de cablu velcro, minim 2x30 cm, cu lipici, detaşabil. 9) 1 buc.: Pernuţă pentru curăţarea forcepsului de coagulare, dimensiuni minime 5x5cm, abraziv gentil. 10) 1 pereche: Bahile pereche, impermeabile, dimensiuni 35x30 cm (±5 cm), din material 2 straturi: polietilenă și viscoză, cu lipici pentru ajustarea mărimii individuale. 11) 2 buc.: Cearşaf cu bord adeziv - 75x75 cm (±5 cm), Triplu stratificat pe toata suprafata: a) strat confort pentru pacient, din celuloză sau polipropilenă, b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 12) 1 buc.: Cearşaf cu absorbant perineal – dimensiuni 200x260 cm (±5 cm), compus din minim 3 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient, din celuloză sau polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. Despicătură urogenitală 20x100cm (±5 cm) cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. Absorbantul perineal atașat la camp, absorbantul compus din 2-straturi: a) polietilenă minim 50mcm grosime, b) polipropilenă minim 10g/m2. 13) 1 buc.: Câmp thoracic integru – dimensiuni 200/300x330cm (±5 cm), aria de incizie cu film integrat 30x40 cm(±3 cm). Câmp integru, impermeabil, din trei straturi pe toata suprafata, în zona critică 50x140cm(±5 cm) compus din minim 4 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient din celuloză sau polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, d) strat superabsorbant din viscoză minim 50g/m2. Film de incizie integrat, canale integrate pentru fixarea tuburilor, minim 4 saci din polietilenă minim 80mcm grosime integrate cu cearşaful, cu dimensiunile 30x70 cm(±3 cm), pictograme pentru ghidare. Rezistent la instrumente chirurgicale grele. 14) 1 buc.: Cearşaf pentru masa de operaţie 150x240cm(±5 cm), zonă absorbantă pe toată suprafața; Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50mcm grosime; b) strat absorbant cu capacitatea de absorbție minim 2g/dm2. 15) 3 buc.: Huse pentru lichid - 40x35 cm (±5 cm), transparente, din polietilenă, cu lipici, detaşabile. 16) 3 buc.: Panglici de operaţie - 10x50 cm (±5 cm). Din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/dm2; cu lipici pe toată suprafaţa, pentru fixarea fermă a tuburilor şi instrumentelor în timpul operaţiei. 17) 2 buc.: Halat chirurgical XXL - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi şi lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150 cm (+/-5cm), lăţimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). 18) 2 buc.: Halat chirurgical XXL ranforsat - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Ranforsat la mâneci, materialul ranforsării - film din polipropilenă şi polietilenă, cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mânecă cu lungimea 40cm (±3cm); d) Ranforsat în faţă, materialul ranforsării - film din polipropilenă şi polietilenă, cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în faţă de la umeri la poale cu lungimea 90cm (±3cm); e) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi şi lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; f) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150 cm (+/-5cm), lăţimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). g) Impermeabilitate în zona ranforsată – 100%. 19) 2 buc.: husă mâner lampă chirurgicală. 20) 1 buc.: contor 20 ace, cu strat din spumă și magnet. 21) 2 buc.: Pansament absorbant, capacitate de absorbție >700%, din viscoză și poliester minim 130g/m2, cu incluziuni R-opace din sulfat de bariu, dimensiuni 40cmx40cm 40cmx40cm (+/- 2cm).
33100000-1 | 107 | Set cardiovascular By-Pass steril jetabil | Set cardiovascular By-Pass steril jetabil |  |  |  | Set cardiovascular By-Pass steril jetabil, în următoarea componență: 1) 1 buc.: câmp Mayo pentru masa de operaţie, ranforsat, dimensiuni 80x145cm (±5 cm), 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65x85 cm (±5 cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 50mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/m2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 2) 8 buc.: Ştergare pentru mâini, 20x25 cm (±5 cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 3) 1 buc.: câmp de masă instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 190x75cm, 2 straturi: strat absorbant din viscoză minim 20g/m2; strat impermeabil din polietilenă minim 55mcm grosime. 4) 1 buc.: Sac pentru defibrilator, 20x40 cm (±5 cm), transparent, cu lipici, detaşabil. 5) 1 buc.: 1 buc.: Mânecă impermeabilă – lungime 50 cm (±5 cm), compusă din 2 straturi: strat impermeabil 100% pe exterior; strat absorbant pe interior, rezistentă la rupere și împunsături; Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi şi lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul sau mânecă de polipropilen hidrofob. 6) 4 perechi: Mănuşi sterile, nepudrate (câte o pereche: N7; N7,5; N8, N8,5) - din cauciuc deproteinizat, cu potential alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai putin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protectie dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 7) 1 buc.: Pansament absorbant adeziv, dimensiuni 10x35 cm (±5 cm), cu film transparent pentru monitorizarea rănii postoperator; superabsorbant – zona absorbantă din viscoză, minim 4x25cm (+/-2cm), capacitate de absorbție minim 2800g/m2; exterior impermeabil la lichide, viruşi şi bacterii, maleabil. 8) 2 buc.: Susţinător de cablu velcro, minim 2x30 cm, cu lipici, detaşabil. 9) 1 buc.: Pernuţă pentru curăţarea forcepsului de coagulare, dimensiuni minime 5x5cm, abraziv gentil. 10) 1 pereche: Bahile pereche, impermeabile, dimensiuni 35x30 cm (±5 cm), din material 2 straturi: polietilenă și viscoză, cu lipici pentru ajustarea mărimii individuale. 11) 2 buc.: Cearşaf cu bord adeziv - 75x75 cm (±5 cm), Triplu stratificat pe toata suprafata: a) strat confort pentru pacient, din celuloză sau polipropilenă, b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 12) 3 buc.: Cearşaf cu bord adeziv - 100x100cm (±5 cm), Triplu stratificat pe toată suprafața: a) strat confort pentru pacient, din celuloză sau polipropilenă, b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 13) 1 buc.: Cearşaf pentru masa de operaţie - 200x280cm(±10 cm), zonă absorbantă pe toată suprafața. Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 30g/m2 cu capacitatea de absorbție minim 2g/dm2. 14) 1 buc.: Câmp toracic – dimensiuni 200/300x350cm(±5 cm), 3 arii de incizie cu film integrat: 30x40 cm (±5 cm) şi două arii 15x110 cm (±5 cm). Cearşaf compus din trei straturi pe toata suprafata, zona critică toracală 50x100cm(±5 cm) compusă din minim 4 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient din celuloză sau polipropilen; b) strat impermeabil din polietilenă minim 50mcm grosime; c) strat impermeabil ranforsat cu polietilenă minim 40mcm; d) strat superabsorbent de viscoză și polyester minim 50g/m2. Capacitatea de absorbție în zona critică torace minim 3g/dm2; zona critică picioare – 3,5g/dm2. Film de incizie integrat, canale integrate pentru fixarea tuburilor, minim 4 saci din polietilenă minim 80mcm grosime integrate cu cearşaful, cu dimensiunile 30x70 cm(±3 cm), pictograme pentru ghidare. Rezistent la instrumente chirurgicale grele. 15) 1 buc.: Cearşaf pentru masa de operaţie 150x240cm(±5 cm), zonă absorbantă 80x240cm (±5 cm); Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50mcm grosime; b) strat absorbant din viscoză minim 20g/dm2. 16) 2 buc.: Huse pentru lichid - 40x35 cm (±5 cm), transparente, din polietilenă, cu lipici, detaşabile. 17) 3 buc.: Panglici de operaţie - 10x50 cm (±5 cm) – 3 buc. Din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/dm2; cu lipici pe toată suprafaţa, pentru fixarea fermă a tuburilor şi instrumentelor în timpul operaţiei. 18) 2 buc.: Halat chirurgical XXL - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi şi lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150 cm (+/-5cm), lăţimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). 19) 2 buc.: Halat chirurgical XXL ranforsat - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Ranforsat la mâneci, materialul ranforsării - film din polipropilenă şi polietilenă, cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mânecă cu lungimea 40cm (±3cm); d) Ranforsat în faţă, materialul ranforsării - film din polipropilenă şi polietilenă, cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în faţă de la umeri la poale cu lungimea 90cm (±3cm); e) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi şi lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; f) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150 cm (+/-5cm), lăţimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). g) Impermeabilitate în zona ranforsată – 100%. 20) 1 buc. Absorbant perineal cu elastic, dimensiuni 20cm/47cmx55cm (+/-2cm), din 2 straturi bine delimitate: a) strat impermeabil din polietilenă minim 50mcm grosime; b) strat absorbant din polipropilenă. 21) 2 buc.: husă mâner lampă chirurgicală. 22) 1 buc.: contor 20 ace, cu strat din spumă și magnet. 23) 2 buc.: Pansament absorbant, capacitate de absorbție >700%, din viscoză și poliester minim 130g/m2, cu incluziuni R-opace din sulfat de bariu, dimensiuni 40cmx40cm (+/- 2cm).
33100000-1 | 108 | Oxigenator pentru adulti >80 kg | Oxigenator pentru adulti >80 kg |  |  |  | Oxigenator pentru adulti >80 kg cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - filtru arterial anexat sau incorporat in oxigenator - set de tubulatură pentru circulație extracorporală cu setul de linii pentru cardioplegia prin pompa cu solutie cardioplegica Custodiol, (vezi desene anexate 1-2),cu elasticitatea polivinilcloridului tubulaturii normala, ce permite utilizarea ei fara segment de silicon in pompele secundare: cardioplegiei, bottomului ,si ventului stang. Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic de 8,0 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al “priming”-ului oxigenatorului (ml) - Până la 270 Volumul static al priming”-lui filtrului arterial anexat( ml) - pana 160 Volum static al priming-ului oxigenatorului cu filtrul incorporat nu mai mare de (ml)- 351 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul pompei arteriale 8,0 l / min. - Nu mai mic de 400 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 2,5 Eficiența schimbului căldurii (7,0 l/min.) - Nu mai mic de 0,4 Intrare în rezervor venos(inch) - ½ Prelucrare membranelor cu heparina sau cu biopolimer - Da Setul de tubulatura pentru circulatie extracorporala conform desenului 1-2. - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat - +2 holdere pentru tip de filtru arterial anexat( nu e nevoie daca incorporat in oxigenator) în lotul dat. Mostre setului se vor prezenta la solicitare conform desenelor 1-2 pentru testarea CLINICA , pentru aprecierea calitatii tubulaturii si elasticitatii polivinilcloridului. Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic de 8,0 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al “priming”-ului oxigenatorului (ml) - Până la 270 Volumul static al priming”-lui filtrului arterial anexat( ml) - pana 160 Volum static al priming-ului oxigenatorului cu filtrul incorporat nu mai mare de (ml)- 351 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul pompei arteriale 8,0 l / min. - Nu mai mic de 400 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 2,5 Eficiența schimbului căldurii (7,0 l/min.) - Nu mai mic de 0,4 Intrare în rezervor venos(inch) - ½ Prelucrare membranelor cu heparina sau cu biopolimer - Da Setul de tubulatura pentru circulatie extracorporala conform desenului 1-2 Elasticitatea normala a polivinilcloridului din care este facut tubulatur, permite utilizarea ei in pompele secundare a masinei de CEC Stockert S5 ( ventului stang , bottomului, pompei cardioplegice) fara segmente de siilicon incorporate in polivinilclorid , fara pericol de blocarea pompelor, in timpul utilizarii tubulaturii!
33100000-1 | 109 | Oxigenator pentru adulti < 80 kg | Oxigenator pentru adulti < 80 kg |  |  |  | Oxigenator pentru adulti < 80 kg cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - filtru arterial anexat sau incorporat in oxigenator cu set de tubulatură pentru circulație extracorporală cu setul de linii pentru cardioplegia prin pompa cu solutie cardioplegica Custodiol, (vezi desene anexate 1-2),cu elasticitatea polivinilcloridului al tubulaturii normala, ce permite utilizarea ei fara segment de silicon in pompele secundare: cardioplegiei, bottomului ,si ventului stang . set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu Custodiol), (vezi desene anexate 1-2) - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat - +2 holdere pentru tip de filtru arterial anexat ( nu e nevoie daca incorporat in oxigenator)în lotul dat. Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic de 6,0 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al„priming”-ului oxigenatorului(ml) - Până la 270 Volumul static al„priming”-ului filtrului arterial anexat (ml) - Până 100 Volum static al priming-ului oxigenatorului cu filtrul incorporat nu mai mare de (ml)- 351 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (6,0 l / m) - Nu mai mic de 300 Intrare în rezervor venos (inch) - ½ cu conector optional 3/8 Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da Setul tubulaturii conform desenului 1-2 anexat. Mostre setului se vor prezenta la solicitare conform desenelor 1-2 pentru testarea CLINICA , pentru aprecierea calitatii tubulaturii si elasticitatii polivinilcloridului. Elasticitatea normala a polivinilcloridului din care este facut tubulatura de CEC, ce permite utilizarea ei in pompele secundare a masinei de CEC Stockert S5 ( ventului stang , bottomului, pompei cardioplegice) fara segmente de siilicon incorporate in polivinilclorid , fara pericol de blocarea pompelor, in timpul utilizarii tubulaturii!
33100000-1 | 110 | Hemoconcentrator pentru adulti cu set de tubulatura | Hemoconcentrator pentru adulti cu set de tubulatura |  |  |  | Priming” volum (ml) - Nu mai mare de 70 Suprafața membranei(m2) - 0,9 -1,1 care nu necesită spălare preventivă (fără glicerină) - Da Tipul porturilor de sânge (inch) - ¼
33100000-1 | 111 | Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 7 Fr | Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 7 Fr |  |  |  | Lungimea canulei – 31-34 cm dimensiunile interne 7 Fr Introducer- da Diametrul intern -7 Fr
33100000-1 | 112 | Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 9 FR | Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 9 FR |  |  |  | Lungimea canulei – 31- 34 cm, dimensiunile interne 9 Fr Introducer- da Diametrul intern -9 Fr
33100000-1 | 113 | Cap de pompa centifugala compatibila cu masina de CEC Stockert S5 | Cap de pompa centifugala compatibila cu masina de CEC Stockert S5 |  |  |  | Debit volum maxim (l/min)- nu mai mic de 8 ,0 ; compatibil cu pompa centrigugala a masinei de CEC Stochert S5
33100000-1 | 114 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 27,9 cm | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 27,9 cm |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, . – 27,9 cm Introducător - Nu Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulei - Cu vârful curbat ( cliuv) Unghiul cliuvului , grade - 90 Cliuvul este taiat oblic -Da Flansa rotunda ce se afla deodata la sfirsitul cliuvului cu 2 urechiuse semilunare pentru sutura- Da Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 40 Mărimea conectorului integrat( nu anexat!) (inch) - 3/8
33100000-1 | 115 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 30,5 cm | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 30,5 cm |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 30,5 cm Introducător - Nu Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulei - Cu vârful curbat ( cliuv) Unghiul cliuvului, grade - 45 Inelul bombat deodata dupa cliuv – Da Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 42 Mărimea conectorului integrat( nu anexat!) (inch) - 3/8
33100000-1 | 116 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 27,9 cm | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 27,9 cm |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 27,9 cm Introducător - Nu Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulelor - Cu vârful curbat (cliuv) Unghiul cliuvului grade- 90 Cliuvul este taiat oblic -Da Flansa rotunda ce se afla deodata la sfirsitul cliuvului cu 2 urechiuse semilunare pentru sutura- Da Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 4,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 30 Mărimea conectorului integrat( nu anexat!) (inch) - 3/8
33100000-1 | 117 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 30,5 cm | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 30,5 cm |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 30,5 cm Introducător - Nu Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulei - Cu vârful curbat ( cliuv) Unghiul cliuvului, grade - 45 Inelul bombat deodata dupa cliuv – Da Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 55 Mărimea conectorului integrat( nu anexat!) (inch) - 3/8
33100000-1 | 118 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm 27,9 cm | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm 27,9 cm |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei , 27,9 cm Introducător - Nu Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulelor - cu varful curbat ( cliuv) Vârful este taiat oblic -Da Unghiul cliuvului grade- 90 Flansa rotunda ce se afla deodata la sfirsitul cliuvului cu 2 urechiuse semilunare pentru sutura- Da Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 4 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 45 Mărimea conectorului integrat( nu anexat!) (inch) - 3/8
33100000-1 | 119 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm - 30,5 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm - 30,5 |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm- 30,5 Introducător - Da Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 4 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 50 Mărimea conectorului integrat( nu anexat!) (inch) - 3/8
33100000-1 | 120 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 18 Lungimea canulei ,cm 35-36 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 18 Lungimea canulei ,cm 35-36 |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 18 Lungimea canulei ,cm 35-36 Introducător - Da Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 4 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 70 Mărimea conectorului (inch) - 3/8
33100000-1 | 121 | Canula venoasa in 2 etape pentru adulti | Canula venoasa in 2 etape pentru adulti |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 36/51 Forma canulei - Dreaptă Lungimea canulei, Cm – 36-40 Introducer – Da Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 5 Mărimea conectorului incorporat( nu anexat!) (inch) - ½
33100000-1 | 122 | Canula venoasa bilumen pentru adulti | Canula venoasa bilumen pentru adulti |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 34/46 Forma canulei - Dreaptă Lungimea canulei , cm -36-40 Introducer – Da Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 6 Mărimea conectorului incorporat( nu anexat!) (inch) - ½
33100000-1 | 123 | Canula venoasa bilumen pentru adulti | Canula venoasa bilumen pentru adulti |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 32/40 Forma canulei - Dreaptă Lungimea canulei , cm -36-40 Introducer – Da Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 6 Mărimea conectorului incorporat( nu anexat!) (inch) - ½
33100000-1 | 124 | Canula venoasa bilumen ovale aplatizate pentru adulti | Canula venoasa bilumen ovale aplatizate pentru adulti |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 36-46 Forma canulei - Dreaptă, cu lumen aplatizat Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 6 Mărimea conectorului incorporat (inch) - ½
33100000-1 | 125 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 31 Forma canulei - Încovoiată Tipul vârfului - Metalic Lungimea canulei , cm – 35,6 cm Rezistente la răsucire - Armate Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 20 Mărimea conectorului (inch) - 3/8
33100000-1 | 126 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 28 Forma canulei - Încovoiată Tipul vârfului - Metalic Lungimea canulei , cm – 35,6 cm Rezistente la răsucire - Armate Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 25 Mărimea conectorului (inch) - 3/8
33100000-1 | 127 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 24 Forma canulei - Încovoiată Tipul vârfului - Metalic Lungimea canulei , cm – 35,6 cm Rezistente la răsucire - Armate Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 25 Mărimea conectorului (inch) - 3/8
33100000-1 | 128 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 22 Forma canulei - Încovoiată Tipul vârfului - Metalic Lungimea canulei , cm – 35,6 cm Rezistente la răsucire - Armate Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 40 Mărimea conectorului (inch) - 3/8
33100000-1 | 129 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 36 Forma canulei - dreapta | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 36 Forma canulei - dreapta |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 36 Forma canulei - dreapta Tipul vârfului - polivinilclorid Lungimea canulei cm – 36-40 Rezistente la răsucire - Armate Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litr /min, mm Hg – nu mai mare de 12 Mărimea conectorului (inch) -3/8
33100000-1 | 130 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 34 Forma canulelor - Dreaptă | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 34 Forma canulelor - Dreaptă |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 34 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid Lungimea canulei cm – 36-40 Rezistente la răsucire - Armate Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litr /min, mm Hg – nu mai mare de 22 Mărimea conectorului incorporat (inch) - 3/8
33100000-1 | 131 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 32 Forma canulelor - Dreaptă | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 32 Forma canulelor - Dreaptă |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 32 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid Lungimea canulei cm – 36-40 Rezistente la răsucire - Armate Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litr /min, mm Hg – nu mai mare de 27 Mărimea conectorului incorporat (inch) - 3/8
33100000-1 | 132 | Venturi cardiace | Venturi cardiace |  |  |  | Mărimea internă(Fr) - 16 Material tubului - Silicon Material conductorului - Polivinilclorid Rigiditatea conductorului - Minimală
33100000-1 | 133 | Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti | Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti |  |  |  | Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti. Mărimea internă(Fr) - 7
33100000-1 | 134 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti Mărimea internă (mm) - 3 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti Mărimea internă (mm) - 3 |  |  |  | Stingă cu unghiul 45 - „female”(feminin) Tipul conectorului - Luer loock Mărimea (mm) - 3
33100000-1 | 135 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti Mărimea internă (mm) - 3,3 - 3,5 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti Mărimea internă (mm) - 3,3 - 3,5 |  |  |  | Stingă cu unghiul 45¢ - „female”(feminin) Tipul conectorului - Luer loock Mărimea (mm) - 3,3- 3,5
33100000-1 | 136 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 4 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 4 |  |  |  | Stingă cu unghiul 45 - „female”(feminin) Tipul conectorului - Luer loock Mărimea (mm) - 4
33100000-1 | 137 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 5 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 5 |  |  |  | Stingă cu unghiul 45 - „female”(feminin) Tipul conectorului - Luer loock Mărimea (mm) - 5
33100000-1 | 138 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti . Mărimea internă (mm) - 3 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti . Mărimea internă (mm) - 3 |  |  |  | Dreaptă cu unghiul 90 - „female”(feminin) Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid Material al tubului - Stainless steel
33100000-1 | 139 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 3,3 -3,5 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 3,3 -3,5 |  |  |  | Dreaptă cu unghiul 90¢ - „female”(feminin) Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid Material al tubului - Stainless steel Mărimea internă (mm) - 3,3 -3,5
33100000-1 | 140 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 4 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 4 |  |  |  | Dreaptă cu unghiul 90 - „female”(feminin) Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid Material al tubului - Stainless steel
33100000-1 | 141 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 5 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 5 |  |  |  | Dreaptă cu unghiul 90 - „female”(feminin) Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid Material al tubului - Stainless steel
33100000-1 | 142 | Adaptor cardioplegic pentru cardioplegia selectiva coronara | Adaptor cardioplegic pentru cardioplegia selectiva coronara |  |  |  | Lungime piciorului comun (cm) - 8,9 Lungimea piciorelor separate (cm) -25,4
33100000-1 | 143 | Cardiac aspirator (sump) | Cardiac aspirator (sump) |  |  |  | Mărimea, (Fr) - 18
33100000-1 | 144 | Consumabile pentru masurarea Timpului Activat de Coagulare | Consumabile pentru masurarea Timpului Activat de Coagulare |  |  |  | Compatibile cu aparat HMS plus
33100000-1 | 145 | Consumabile pentru masurarea sensibilitatii la heparina | Consumabile pentru masurarea sensibilitatii la heparina |  |  |  | Compatibile cu aparat HMS plus
33100000-1 | 146 | Consumabile pentru masurarea concentratiei heparinei in sange | Consumabile pentru masurarea concentratiei heparinei in sange |  |  |  | Compatibile cu aparat HMS plus
33100000-1 | 147 | Senzor pentru nivel | Senzor pentru nivel |  |  |  | Compatibile pentru aparatul de CEC Stochert S5 - Da
33100000-1 | 148 | Consumabile pentru masurarea parametrilor saturatiei venoase temperaturii si hematocritei | Consumabile pentru masurarea parametrilor saturatiei venoase temperaturii si hematocritei |  |  |  | Venos –Da Diametr (inch)- 1/2 Compatibile pentru aparatul de CEC Stockert SIII - Da
33100000-1 | 149 | Minisucker | Minisucker |  |  |  | Dimensiuni interne 9 fr ( 3mm ) cu oliva de 11 Fr (3,7 mm) cu silicon la capat
33100000-1 | 150 | Set de salvare sîngelui autolog | Set de salvare sîngelui autolog |  |  |  | Set de salvare sîngelui autolog compatibil cu aparatul Cell Saver SORIN GROUP Xtra ATS Auto Transfusion System
33100000-1 | 151 | Sac pentru perfuzat | Sac pentru perfuzat |  |  |  | Volume, ml 2000 Steril- Da Conector -female luer
33100000-1 | 152 | Borcan pentru aspiratie externa | Borcan pentru aspiratie externa |  |  |  | Volume litri- 2
33100000-1 | 153 | Consumabile pentru masurarea permanenta presiunii de masina si cardioplegiei | Consumabile pentru masurarea permanenta presiunii de masina si cardioplegiei |  |  |  | compatibile cu masina de circulatie extracorporala Stochert SIII
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificații de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea consumabilelor medicale pentru cardiochirurgie și articolelor de uz medical pentru Serviciul de perfuziologie conform necesităților și IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2023 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimativă fără TVA
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Set pentru punctie si cateterizare arteriala G-22 | Set pentru punctie si cateterizare arteriala G-22 | bucată | 250 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 38425.9259
33100000-1 | 2 | Set pentru punctie si cateterizare arteriala G-20 | Set pentru punctie si cateterizare arteriala G-20 | bucată | 250 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 38425.9259
33100000-1 | 3 | Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe, getabile, adult, tehnologia “UTAH”,compatibil cu monitor ePM 15 Mindray | Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe, getabile, adult, tehnologia “UTAH”,compatibil cu monitor ePM 15 Mindray cu 2 linii | bucată | 400 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 118518.5185
33100000-1 | 4 | Cablu pentru măsurarea presiunii arteriale invazive pentru monitoarele ePM 15 Mindray compatibile cu sistemele pentru masurarea presiunii arteriale directe | Cablu pentru măsurarea presiunii arteriale invazive pentru monitoarele MINDRAY compatibile cu sistemele pentru masurarea presiunii arteriale directe | bucată | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 2314.8148
33100000-1 | 5 | Sistemă de perfuzie cu dozator de debit integrat | Sistema Intrafix | bucată | 200 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 4074.0741
33100000-1 | 6 | Dop universal | Dop universaL, pentru sisteme de perfuzie si catetere | bucată | 2000 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 1851.8519
33100000-1 | 7 | Sensor pentru măsurarea saturaţiei de oxigen la deget (SpO2) | Sensor pentru masurarea saturatiei de oxigen la deget. Pentru adulţi >30 kg | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 601.8519
33100000-1 | 8 | Sistem - Recipient pentru acumularea eliminarilor biologice din plaga tip "NOVOVAC" | Sistem de vacuum mic (cu presiune negativa mica in recipient) | bucată | 100 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 6481.4815
33100000-1 | 9 | Sistem - Recipient pentru acumularea eliminarilor biologice | Sistem de vacuum cu presiune mare tip “Polyseal” | bucată | 400 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 74074.0741
33100000-1 | 10 | Sistem - Recipient pentru acumularea eliminarilor biologice | Sistem de vacuum cu presiune mare tip “Polyseal” | bucată | 30 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 4166.6667
33100000-1 | 11 | Colectoare de vacuum pentru aspiratorul "FazziniF-30 (consumabil) | Colectoare de vacuum pentru aspiratorul "FazziniF-30 (consumabil) | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 4166.6667
33100000-1 | 12 | Sisteme de infuzie a lichidelor pînă la 48 h compatibile cu Infuzomat Compact Plus | Sisteme de infuzie a lichidelor pînă la 48 h compatibile cu Infuzomat Compact Plus | bucată | 1200 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 68888.8889
33100000-1 | 13 | Cabluri pentru masurarea temperaturii rectale şi esofagiene pentru cardio-monitoare | Pentru adulţi | bucată | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 648.1481
33100000-1 | 14 | Sistem aspiratie traheala circuit inchis 72 ore 12 FR | Sistem aspiratie traheala circuit inchis 72 ore 12 FR | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 2962.963
33100000-1 | 15 | Sistem aspiratie traheala circuit inchis 72 ore 14 FR | Sistem aspiratie traheala circuit inchis 72 ore 14 FR | bucată | 40 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 11851.8519
33100000-1 | 16 | Sistem aspiratie traheala circuit inchis 72 ore 16 FR | Sistem aspiratie traheala circuit inchis 72 ore 16 FR | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 2962.963
33100000-1 | 17 | Mandren tip Bougie 10 FR | Mandren tip Bougie 10 FR | bucată | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 203.7037
33100000-1 | 18 | Mandren tip Bougie15 FR | Mandren tip Bougie15 FR | bucată | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 203.7037
33100000-1 | 19 | Absorber CO2 | Absorber CO2 | bucată | 20 |  |  |  | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 5555.5556
33100000-1 | 20 | Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă si aspiratie supraglotica 7.5 | Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă si aspiratie supraglotica 7.5 | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 1620.3704
33100000-1 | 21 | Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă si aspiratie supraglotica 8.0 | Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă si aspiratie supraglotica 8.0 | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 3240.7407
33100000-1 | 22 | Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă si aspiratie supraglotica 8.5 | Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă si aspiratie supraglotica 8.5 | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 1620.3704
33100000-1 | 23 | Tub-traheostomice cu manjetă tip „Portex”, 7.5 | Tub-traheostomice cu manjetă tip „Portex”, 7.5 | bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 41.6667
33100000-1 | 24 | Tub-traheostomice cu manjetă tip „Portex”,8.0 | Tub-traheostomice cu manjetă tip „Portex”,8.0 | bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 41.6667
33100000-1 | 25 | Tub-traheostomice cu manjetă tip „Portex”, 8.5 | Tub-traheostomice cu manjetă tip „Portex”, 8.5 | bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 41.6667
33100000-1 | 26 | Trusa Traheostomica Percutanata cu Forceps Nr. 7,0 | Trusa Traheostomica Percutanata cu Forceps Nr. 7,0 | bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 3333.3333
33100000-1 | 27 | Trusa Traheostomica Percutanata cu ForcepsNr. 8,0 | Trusa Traheostomica Percutanata cu ForcepsNr. 8,0 | bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 3333.3333
33100000-1 | 28 | Cablu pentru pacient, pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 A | Cablu pentru pacient, pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 A | bucată | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 2777.7778
33100000-1 | 29 | Cablu pentru pacient, pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 V | Cablu pentru pacient, pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 V | bucată | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 2777.7778
33100000-1 | 30 | Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5392 | Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5392 | bucată | 9 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 12500
33100000-1 | 31 | Cablu pentru monitorizarea temperaturii la suprafata pielii, adulti, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray | Cablu pentru monitorizarea temperaturii la suprafata pielii, adulti, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray | bucată | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 2314.8148
33100000-1 | 32 | Mansete de perfuzie sub presiune | Mansete de perfuzie sub presiune | bucată | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 925.9259
33100000-1 | 33 | Lama de unică folosință Macintosh compatibile cu video laringoscop MEDCAPTAIN model VS-10S | Lama de unică folosință Macintosh compatibile cu video laringoscop MEDCAPTAIN model VS-10S | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 5000
33100000-1 | 34 | Cablu ECG integru cu 5 fire cleste, tip IEC compatibil cu monitor ePM 15 Mindray | Cablu ECG integru cu 5 fire cleste, tip IEC compatibil cu monitor ePM 15 Mindray | bucată | 3 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 1555.5556
33100000-1 | 35 | Senzor SpO2 reutilizabil, tip cleste, adult, compatibil cu Monitor ePM 15 Mindray | Senzor SpO2 reutilizabil, tip cleste, adult, compatibil cu Monitor ePM 15 Mindray | bucată | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 2083.3333
33100000-1 | 36 | Cablu pentru NIBP compatibil cu monitor ePM 15 Mindray | Cablu pentru NIBP compatibil cu monitor ePM 15 Mindray | bucată | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 2546.2963
33100000-1 | 37 | Manjeta NIBP reutilizabila, adult, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray | 25-35 cm | bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 120.3704
33100000-1 | 38 | Manjeta NIBP reutilizabila, adult, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray | 33-45 cm | bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 120.3704
33100000-1 | 39 | Capcana de apa DRYLINE IIwater trap, adult, compatibil cu modulul de gaz Mindray | Capcana de apa DRYLINE IIwater trap, adult, compatibil cu modulul de gaz Mindray | bucată | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 10370.3704
33100000-1 | 40 | Tub monitorizare CO2 Sampling line , adult, compatibil cu modulul de gaz Mindray | Tub monitorizare CO2 Sampling line , adult, compatibil cu modulul de gaz Mindray | bucată | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 8981.4815
33100000-1 | 41 | Hirtie terminca pentru printer 50mm x 15 m compatibil cu monitor ePM 15 Mindray | Hirtie terminca pentru printer 50mm x 15 m compatibil cu monitor ePM 15 Mindray | bucată | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 83.3333
33100000-1 | 42 | Senzor O2 tip galvanic compatibil cu masina de anestezie WATO EX-65 PRO Mindray | Senzor SpO2 reutilizabil, tip cleste, adult, compatibil cu Monitor uMEC12 Mindray | bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 1388.8889
33100000-1 | 43 | Cablu ECG integru cu 5 fire cleste, adult, tip IEC compatibil cu monitor uMEC12 Mindray | Cablu ECG integru cu 5 fire cleste, adult, tip IEC compatibil cu monitor uMEC12 Mindray | bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 509.2593
33100000-1 | 44 | Senzor SpO2 reutilizabil, tip cleste, adult, compatibil cu Monitor uMEC12 Mindray | Senzor SpO2 reutilizabil, tip cleste, adult, compatibil cu Monitor uMEC12 Mindray | bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 402.7778
33100000-1 | 45 | Manjeta NIBP reutilizabila, adult, compatibil cu monitor uMEC12 Mindray | Manjeta NIBP reutilizabila, adult, compatibil cu monitor uMEC12 Mindray | bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 138.8889
33100000-1 | 46 | Linie de extensie pentru sisteme de perfuzie trio | Linie de extensie pentru sisteme de perfuzie trio | bucată | 50 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 18518.5185
33100000-1 | 47 | Linie de extensie pentru sisteme de perfuzie quadro | Linie de extensie pentru sisteme de perfuzie quadro | bucată | 50 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 18518.5185
33100000-1 | 48 | Filtru HME tip butoias cu port oxigen pentru canula traheala | Filtru HME tip butoias cu port oxigen pentru canula traheala | bucată | 50 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 3000
33100000-1 | 49 | Filtru HME hartie pentru canula traheala | Filtru HME hartie pentru canula traheala | bucată | 50 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 2500
33100000-1 | 50 | Masca apnee nazala marimea M | Masca apnee nazala marimea M | bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 925.9259
33100000-1 | 51 | Masca apnee nazala marimea L | Masca apnee nazala marimea L | bucată | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 1851.8519
33100000-1 | 52 | Senzor O2 tip galvanic compatibil cu masina de anestezie WATO EX-65 PRO Mindray | Senzor O2 tip galvanic compatibil cu masina de anestezie WATO EX-65 PRO Mindray | bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 1388.8889
33100000-1 | 53 | Senzor O2 tip galvanic compatibil cu ventilator SV 650 Mindray | Senzor O2 tip galvanic compatibil cu ventilator SV 650 Mindray | bucată | 6 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 5555.5556
33100000-1 | 54 | Kit-ul de mentenanta 1 an, compatibil cu ventilator SV 650 Mindray | Kit-ul de mentenanta 1 an, compatibil cu ventilator SV 650 Mindray | bucată | 6 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 23333.3333
33100000-1 | 55 | Kit-ul de mentenanta 1 an, compatibil cu masina de anestezie WATO EX-65 PRO Mindray | Kit-ul de mentenanta 1 an, compatibil cu masina de anestezie WATO EX-65 PRO Mindray | bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 6111.1111
33100000-1 | 56 | Set senzor de flux (inspir, expir) compatibil cu masina de anestezie WATO EX-65 PRO Mindray | Set senzor de flux (inspir, expir) compatibil cu masina de anestezie WATO EX-65 PRO Mindray | bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 2777.7778
33100000-1 | 57 | Electrozi miocardiali pentru stimulare temporară Cu 2 ace | Electrozi miocardiali pentru stimulare temporară Cu 2 ace | bucată | 700 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 8425.9259
33100000-1 | 58 | Electrozi miocardiali pentru stimulare temporară Cu 5 ace | Electrozi miocardiali pentru stimulare temporară Cu 5 ace | bucată | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 13425.9259
33100000-1 | 59 | Canulă pentru recoltarea venei folosite la bypass Ao-coronarian | Canulă pentru recoltarea venei folosite la bypass Ao-coronarian | bucată | 50 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 5092.5926
33100000-1 | 60 | Sistem de stabilizare a arterelor coronare pentru operații pe cord bătând | Sistem de stabilizare a arterelor coronare pentru operații pe cord bătând | bucată | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 54675.9259
33100000-1 | 61 | Sistem de curăţire a locului anastamozei (Blower/Mister System Clearview) | Sistem de curăţire a locului anastamozei (Blower/Mister System Clearview) | bucată | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 17606.4815
33100000-1 | 62 | Sistem pentru aspiratie externă în set cu tub (cardiochirurgical | Sistem pentru aspiratie externă în set cu tub (cardiochirurgical) | bucată | 400 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 5407.4074
33100000-1 | 63 | Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, steril 24 ch | Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, steril 24 ch | bucată | 40 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 1900
33100000-1 | 64 | Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, steril 28 ch | Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, steril 28 ch | bucată | 50 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 2375
33100000-1 | 65 | Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, steril 30 ch | Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, steril 30 ch | bucată | 150 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 7125
33100000-1 | 66 | Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, steril 32 ch | Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, steril 32 ch | bucată | 150 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 7125
33100000-1 | 67 | Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, steril 34 ch | Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, steril 34 ch | bucată | 30 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 1425
33100000-1 | 68 | Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, steril 28 ch | Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, steril 28 ch | bucată | 100 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 4750
33100000-1 | 69 | Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, steril 30 ch | Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, steril 30 ch | bucată | 150 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 7125
33100000-1 | 70 | Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, steril 32 ch | Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, steril 32 ch | bucată | 150 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 7125
33100000-1 | 71 | Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, steril 34 ch | Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, steril 34 ch | bucată | 30 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 1425
33100000-1 | 72 | Seturi tournichet şi şnururi pentru venele cave | Seturi tournichet şi şnururi pentru venele cave | bucată | 50 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 18936.5741
33100000-1 | 73 | Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizînd conturi precise (punch) Diametrul 3,5 mm | Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizînd conturi precise (punch) Diametrul 3,5 mm | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 5025.463
33100000-1 | 74 | Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizînd conturi precise (punch) Diametrul 4,0 mm | Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizînd conturi precise (punch) Diametrul 4,0 mm | bucată | 40 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 20101.8519
33100000-1 | 75 | Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizînd conturi precise (punch) Diametrul 4,4 mm | Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizînd conturi precise (punch) Diametrul 4,4 mm | bucată | 40 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 20101.8519
33100000-1 | 76 | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | bucată | 50 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 6792.5926
33100000-1 | 77 | Ceară sterilă pentru stern | Ceară sterilă pentru stern | bucată | 400 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 8200
33100000-1 | 78 | Perii burete pentru prelucrarea mîinilor preoperator | Perii burete pentru prelucrarea mîinilor preoperator | bucată | 1750 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 19168.9815
33100000-1 | 79 | Perii burete pentru prelucrarea mîinilor preoperator | Perii burete pentru prelucrarea mîinilor preoperator | bucată | 1000 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 11500
33100000-1 | 80 | Clipse, „Ethicon” LT 100 | Clipse, „Ethicon” LT 100 | bucată | 6000 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 31944.4444
33100000-1 | 81 | Clipse, „Ethicon” LT 200 | Clipse, „Ethicon” LT 200 | bucată | 6000 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 28333.3333
33100000-1 | 82 | Clipatoare pentru clipsele, echivalent Tip „Ethicon | Clipatoare pentru clipsele, echivalent Tip „Ethicon | bucată | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 15365.2778
33100000-1 | 83 | Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 10 cm/ 8 cm | Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 10 cm/ 8 cm | bucată | 700 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 1050
33100000-1 | 84 | Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 25 cm/10 cm | Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 25 cm/10 cm | bucată | 500 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 638.8889
33100000-1 | 85 | Pară pentru irigare.Pentru operații | Pară pentru irigare.Pentru operații | bucată | 40 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 555.5556
33100000-1 | 86 | Stapler chirurgical | Stapler chirurgical | bucată | 450 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 53825
33100000-1 | 87 | Conector de aspiratie sub unghi cu virful conic | Conector de aspiratie sub unghi cu virful conic | bucată | 50 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 879.6296
33100000-1 | 88 | Surgicel pentru hemostaza locală, absorbabil | Surgicel pentru hemostaza locală, absorbabil | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 1500
33100000-1 | 89 | Burete hemostatic | Burete hemostatic | bucată | 200 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 7579.6296
33100000-1 | 90 | Film- peliculă adezivă pentru cîmp operator sterilă | Film- peliculă adezivă pentru cîmp operator sterilă | bucată | 40 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 7111.1111
33100000-1 | 91 | Fogarty clamp atraumatic CSOFT6 | Fogarty clamp atraumatic CSOFT6 | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 10533.3333
33100000-1 | 92 | Fogarty clamp atraumatic CSOFT12 | Fogarty clamp atraumatic CSOFT12 | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 10533.3333
33100000-1 | 93 | Bonetă chirurgicală bărbaţi cu banda absorbanta | Bonetă chirurgicală bărbaţi cu banda absorbanta | bucată | 800 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 12400
33100000-1 | 94 | Boneta chirurgicala barbati cardioch | Boneta chirurgicala barbati cardioch | bucată | 1400 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 7985.1852
33100000-1 | 95 | Bonetă chirurgicală femei | Bonetă chirurgicală femei | bucată | 3500 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 11115.7407
33100000-1 | 96 | Mască chirurgicală anti ceaţă cu bandă protectoare adaugatoare | Mască chirurgicală anti ceaţă cu bandă protectoare adaugatoare | bucată | 2000 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 13703.7037
33100000-1 | 97 | Mască chirurgicală standard | Mască chirurgicală standard | bucată | 2500 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 1620.3704
33100000-1 | 98 | Bahile albe cu elastic dim. minime 40x17 cm, bucăți | Bahile albe cu elastic dim. minime 40x17 cm, bucăți | bucată | 1500 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 9722.2222
33100000-1 | 99 | Halat chirurgical ranforsat XXL | Halat chirurgical ranforsat XXL | bucată | 1500 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 15066.6667
33100000-1 | 100 | Bonete chirurgicale comfort Astro Plus | Bonete chirurgicale comfort Astro Plus | bucată | 1500 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 8500
33100000-1 | 101 | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr 6,5 | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr 6,5 | bucată | 400 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 6600
33100000-1 | 102 | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr 7 | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr 7 | bucată | 400 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 6600
33100000-1 | 103 | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr 7,5 | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr 7,5 | bucată | 750 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 12375
33100000-1 | 104 | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr 8 | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr 8 | bucată | 1200 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 19800
33100000-1 | 105 | Câmp superabsorbant steril getabil dim. minime 55x70 cm (±2 cm) | Câmp superabsorbant steril getabil dim. minime 55x70 cm (±2 cm) | bucată | 600 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 52622.2222
33100000-1 | 106 | Set cardiovascular adulţi steril jetabil | Set cardiovascular adulţi steril jetabil | bucată | 200 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 296296.2963
33100000-1 | 107 | Set cardiovascular By-Pass steril jetabil | Set cardiovascular By-Pass steril jetabil | bucată | 200 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 346296.2963
33100000-1 | 108 | Oxigenator pentru adulti >80 kg | Oxigenator pentru adulti >80 kg | bucată | 200 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 1600000
33100000-1 | 109 | Oxigenator pentru adulti < 80 kg | Oxigenator pentru adulti < 80 kg | bucată | 150 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 1200000
33100000-1 | 110 | Hemoconcentrator pentru adulti cu set de tubulatura | Hemoconcentrator pentru adulti cu set de tubulatura | bucată | 50 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 42500
33100000-1 | 111 | Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 7 Fr | Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 7 Fr | bucată | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 2250
33100000-1 | 112 | Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 9 FR | Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 9 FR | bucată | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 2250
33100000-1 | 113 | Cap de pompa centifugala compatibila cu masina de CEC Stockert S5 | Cap de pompa centifugala compatibila cu masina de CEC Stockert S5 | bucată | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 120000
33100000-1 | 114 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 27,9 cm | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 27,9 cm | bucată | 50 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 48750
33100000-1 | 115 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 30,5 cm | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 30,5 cm | bucată | 100 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 97500
33100000-1 | 116 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 27,9 cm | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 27,9 cm | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 9750
33100000-1 | 117 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 30,5 cm | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 30,5 cm | bucată | 60 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 58500
33100000-1 | 118 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm 27,9 cm | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm 27,9 cm | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 19500
33100000-1 | 119 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm - 30,5 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm - 30,5 | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 19500
33100000-1 | 120 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 18 Lungimea canulei ,cm 35-36 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 18 Lungimea canulei ,cm 35-36 | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 19500
33100000-1 | 121 | Canula venoasa in 2 etape pentru adulti | Canula venoasa in 2 etape pentru adulti | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 4500
33100000-1 | 122 | Canula venoasa bilumen pentru adulti | Canula venoasa bilumen pentru adulti | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 8000
33100000-1 | 123 | Canula venoasa bilumen pentru adulti | Canula venoasa bilumen pentru adulti | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 4000
33100000-1 | 124 | Canula venoasa bilumen ovale aplatizate pentru adulti | Canula venoasa bilumen ovale aplatizate pentru adulti | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 8000
33100000-1 | 125 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti | bucată | 60 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 33000
33100000-1 | 126 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 11000
33100000-1 | 127 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti | bucată | 40 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 22000
33100000-1 | 128 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 11000
33100000-1 | 129 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 36 Forma canulei - dreapta | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 36 Forma canulei - dreapta | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 3300
33100000-1 | 130 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 34 Forma canulelor - Dreaptă | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 34 Forma canulelor - Dreaptă | bucată | 60 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 19800
33100000-1 | 131 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 32 Forma canulelor - Dreaptă | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 32 Forma canulelor - Dreaptă | bucată | 40 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 13200
33100000-1 | 132 | Venturi cardiace | Venturi cardiace | bucată | 200 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 66000
33100000-1 | 133 | Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti | Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti | bucată | 360 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 109800
33100000-1 | 134 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti Mărimea internă (mm) - 3 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti Mărimea internă (mm) - 3 | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 2350
33100000-1 | 135 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti Mărimea internă (mm) - 3,3 - 3,5 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti Mărimea internă (mm) - 3,3 - 3,5 | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 2350
33100000-1 | 136 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 4 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 4 | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 2350
33100000-1 | 137 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 5 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 5 | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 2350
33100000-1 | 138 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti . Mărimea internă (mm) - 3 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti . Mărimea internă (mm) - 3 | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 2350
33100000-1 | 139 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 3,3 -3,5 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 3,3 -3,5 | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 2350
33100000-1 | 140 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 4 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 4 | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 2350
33100000-1 | 141 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 5 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 5 | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 2350
33100000-1 | 142 | Adaptor cardioplegic pentru cardioplegia selectiva coronara | Adaptor cardioplegic pentru cardioplegia selectiva coronara | bucată | 40 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 4800
33100000-1 | 143 | Cardiac aspirator (sump) | Cardiac aspirator (sump) | bucată | 160 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 25600
33100000-1 | 144 | Consumabile pentru masurarea Timpului Activat de Coagulare | Consumabile pentru masurarea Timpului Activat de Coagulare | bucată | 2700 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 666900
33100000-1 | 145 | Consumabile pentru masurarea sensibilitatii la heparina | Consumabile pentru masurarea sensibilitatii la heparina | bucată | 27 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 14499
33100000-1 | 146 | Consumabile pentru masurarea concentratiei heparinei in sange | Consumabile pentru masurarea concentratiei heparinei in sange | bucată | 27 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 8910
33100000-1 | 147 | Senzor pentru nivel | Senzor pentru nivel | bucată | 400 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 136000
33100000-1 | 148 | Consumabile pentru masurarea parametrilor saturatiei venoase temperaturii si hematocritei | Consumabile pentru masurarea parametrilor saturatiei venoase temperaturii si hematocritei | bucată | 15 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 36000
33100000-1 | 149 | Minisucker | Minisucker | bucată | 15 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 3330
33100000-1 | 150 | Set de salvare sîngelui autolog | Set de salvare sîngelui autolog | bucată | 15 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 105000
33100000-1 | 151 | Sac pentru perfuzat | Sac pentru perfuzat | bucată | 100 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 10000
33100000-1 | 152 | Borcan pentru aspiratie externa | Borcan pentru aspiratie externa | bucată | 360 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 88200
33100000-1 | 153 | Consumabile pentru masurarea permanenta presiunii de masina si cardioplegiei | Consumabile pentru masurarea permanenta presiunii de masina si cardioplegiei | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 3500
6459260.2963
[8 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________