## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare (listă suplimentară 20) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
33100000-1 | 1 | Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie | Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie |  |  |  | Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie Descriere Sistem video pentru investigarea și tratamentului căilor gastrice Parametrul Specificația Videoprocesor Intrări cameră ≥1 Imaginea HDTV / HD / FullHD sau lata tehnologie mai avansata ≥1920x1080 pixeli Caracteristici Ajustare nuanță da Iluminare auto Balans de alb auto Videocompensare da Ajustarea culorilor da Înghetarea imaginii da Iris automat da Reducerea zgomotului imaginii da Zoom Electronic da Suporta tehnologie cromoscopie digitală sau analogica in 3 nivele/ Tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei minim in 3 nivele da Protocol de amplificarea adaugator pentru fiecare regim de cromoscopie digitala sau analogica. da Inclus posibilitatea de transfer a imaginilor direct pe USB sau HDD Extern da Inclus posibilitatea de inregistrare video direct pe USB sau HDD Extern/ Alt sistem de inregistrare video de inalta rezolutie cu transmitere la Nodbook, in acest caz să fie inclus Nodbook cu parametri recomandaţi de producător. da Programa/soft de achizitie si transmitere a imaginilor pe calculator da Inscrierea pacientilor in baza interna da Programarea protocolului pentru fiecare utilizator da Afisarae datelor video endoscopului atasate la procesor la necesitatea utilizatorului. da Control Tastatura Alfa numerica da Ecran tactil cu meniu minim in limba rusa da Dimensiunile pentru ecran tactil ≥ 5 inch Ieșiri Video semnal live/real Analogic VGA / RBG / Y/C / alte da Digital (DVI / HD-SDI / 12G-SDI / alte) ≥ 1 Rezolutia de iesire ≥ 1080i Iesire date si control RJ45 ≥1 RS-232C sau analogic ≥1 Compatibil cu video endoscoape Video gastroscop da Video Colonoscop da Video Duodenoscop da Video Bronhoscop da de clasa joasa si inalta da prezentarea listei cu care video endoscoape este compatibil - obligatoriu Pompa aer/apa Control Direct de pe procesor Integrata in videoprocesor minim 4 nivele volumul vasului pentru apă minim 200 ml Sursa de lumină Tip integrată Tip lampă Xenon/Led Timp de viață lampă ≥500 h Putere lampă ≥ 300W pentru lampa Xenon, pentru lampa LED echivalentul la ≥ 300W Contor lampă in nivele/ intensitate da Mod standby da Lampa de rezervă integrata in video procesor da, (doar in cazul lampii Xenon) Periferice disponibile Display medical Nu mai mica de 24 inch Nu mai mare de 26 inch Rezolutia minima ≥ 1080i Sistem de furnizare a aerului/apei minim 4 nivele volumul vasului pentru apă minim 200 ml Sistem de aspirație endoscopic Să se indice modelul oferit modelul Tip Separat de procesor Volumul rezervorului ≥ 2 litri Vid da Dirijarea nivelului de aspirare în trepte Puterea de aspiratie minim 60 L/min Control Prin buton Prin pedala Troleu Să se indice modelul oferit modelul Polițe reglabile la înălțime minim 4 unit Transformator electric integrat da Numarul de prizi integrate in troleu minim 5 Suport pentru 2 video endoscope da reglabil pe inaltime Sertar pliant pentru tastiera da Miner pentru controlul in timpul deplasarii da Roti Pentru pozitionarea si deplsarea troleului minim 4 buc Frine minim 2 Accesorii Piesă bucală minm 2 unit. Tester automat (sa se indice modelul oferit) 1 unit. Vas de revervă pentru aspirator ≥ 2l minim 1 unit Filtre pentru aspirator 5 unit. Monitor medical (sa se indice modelul oferit) 1 unit. Videogastroscop cu marire tip optic Cantiatea 1 unit Să se indice modelul oferit modelul Compatibilitatea cu Tehnologia de cromoscopie digitala sau anologica in minim 3 nivele /cu Tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei da Compatibil cu video procesorul de mai sus da Tip Rezolutie inalta HD Tehnologie de marire zoom optic ≥ 100x Tubul de inserție Lungime totală ≥ 1300 mm Lungime de lucru ≥ 1000 mm Diametrul exterior ≤ 10 mm Marcaj de lungime da Canal de lucru Numărul de canale ≥1 Diametrul nu mai mic de 2,8 mm Canal adaugator pentru jetul de apa da Optica Unghiul cîmpului vizual ≥ 140 grade Înclinația cîmpului vizual 0 grade Adîncimea cîmpului vizual in regim normal 5-100 mm Tipul și unghiurile de deflecție Sus/jos ≥210/90 grade Stînga/dreapta ≥100/100 grade Spălarea obiectivului da Metode de sterilizare Chimic Etilen oxid opțional Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare Compatibil cu masina automata de dezinfectare Programarea butoanelor da Accesori Pensa pu biopsie de mutipla folosinta compatibil cu canalul de de lucru a videogastroscopului cu lungimea maxima de 1600 mm Minim 4 unitati Ace pentru injectare endoscopica de unica folosinta Set minim 10 bucati Garantia minim 24 luni
33100000-1 | 2 | Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Adult) | Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Adult) |  |  |  | Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Adult) Cod Descriere Sistem pentru monitorizarea și afișarea funcțiilor vitale ale pacientului cu caracterisitici de bază. Parametrul Specificația Tip pacient Adult, pediatric da Display, tip Diagonala ≥ 15 inch LCD TFT sau LED, Touchscreen da Numărul de curbe afișate concomitent între 3 și 12 minim Parametri afișați ECG Pulsul SpO2 Fotopletismograma Presiunea sanguină neinvaziv Presiunea sanguină invaziv Capnografia Temperatura Analiza automată a undei ST Trendingul ST da Media în analiza segmetului ST da Modul ECG Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 si 5 electrozi da I, II, III, aVR, aVL, aVF, Vn da Sensivitatea 2.5 - 40 mm/mV Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz ≥ 100 dB Rata cardiacă 15 - 300 bpm Detectarea aritmiei da Detectarea pacemaker da Monitorizarea respiratiei 0 - 150 rpm Protecție în portiva șocurilor de defibrilare da Modul SpO2 Diapazonul 1 - 100% Acuratețea la 70 - 100% ≤ 2 % Monitorizarea rata pulsului 20 - 300 bpm Monitorizarea pletismogramei da Sa se indice tehnologia modulului și senzorului de SpO2 utilizat (exemplu: masimo, nellcor, etc) Modul NIBP Diapazonul 10 - 300 mmHg Regim de măsurare manual, automat, butonul Start Regim automat 5, 10, 15, 30, 60, 120 min. Buton de activare/dezactivare manual a NIBP da Metoda de măsurare oscilometrică Protecție de suprapresiune la regimului de pacient adult 300 mmHg Modul IBP Modul IBP da Diapazonul -50 ... +320 mmHg Acuratețea ± 1mmHg Sensivitatea de intrare 5 µV/mmHg Monitorizarea undei IBP da Modul Capnografie (CO2) Modul Capnografie (CO2) da Diapazonul 0 - 100 mmHg Rata respiratorie 0 - 150 rpm Timp de înregistrare Apnea 5 - 60 s Monitorizarea unei CO2 da Modul Temperatura Diapazonul 0 - 50.0 °C Rezoluția 0.1 °C Număr de senzori 1 unit. Protocoale de lucru preprogamate da Protocoale de lucru setate de utilizator da Memorie internă da Trendingul evenimentelor da Arhivarea datelor da Imprimantă Încorporată da Forme de raportare Viteza de înscriere 25, 50 mm/s Înscriere continuă da Preprogramate da Personalizate da Alimentarea rețea electrică 220 V, 50 Hz da Baterie internă da Timp de lucru autonom a bateriei minim 2 h Interfata de conectare la monitorul central Ethernet / wireless / RS-232 / etc. da Alarma Vizuala, sonora da Manjetă deconectată da Manjetă defect da Senzor SpO2 deconectat da Senzor SpO2 defect da Alarmă concentrația SpO2 scăzuta/mărită da Nivelul baterie scăzut da Alarme rata cardiacă scăzuta/mărită da Lipsă sursă externă de alimentare da Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore da Ajustarea nivelului de alarmă da Accesorii Cablu ECG cu 3 electrozi 1 buc. cu 5 electrozi 1 buc. Electrozi ECG adult, unică utilizare 300 buc. Senzor SpO2 adult, reutilizabil tip cleste 2 buc. Senzor Temperatură adult, reutilizabil 1 buc. Manjete NIBP adult mediu, adult, adult mare reutilizabile (1set/3buc) 2 set. Hîrtie termică 10 buc. Circuite pentru Presiunea sanguină invaziv adult, unică utilizare 5 set. Circuite pentru Capnografie (CO2) adult, unică utilizare 10 set.
33100000-1 | 3 | Cronometru mecanic | Cronometru mecanic |  |  |  | Cronometru mecanic Parametrul Specificația Descriere Cronometru (secundometru) mecanic pentru laborator Cronometru de tip mecanic Contor 30 min. Rezolutia din 0,2 în 0,2 pînă la 60 secunde Tastă Start / Stop cu coroană da Resetarea la 0 prin butonul lateral da Posibilitate întrerupere timp da Calibrare manuala Carcasa metal cromat
33100000-1 | 4 | Pediometru (taliometru) pentru copii | Pediometru (taliometru) pentru copii |  |  |  | Pediometru (taliometru) pentru copii Parametrul Specificația Descriere Pediometru (taliometru) pentru copii destinat pentru măsurarea taliei bebeluşilor Tip flexibil, mobil Fabricat din material PVC moale da Gradatii usor vizibile in cm Interval masurare: 100-1000mm Precizie: 5 mm Rezistent la ezinfectanti da Dimensiuni: aproximativ 1200x280x90 mm (±15mm)
33100000-1 | 5 | Aparat electroterapie | Aparat electroterapie |  |  |  | Canale: 2 canale de tratament independente Mod de operare: program/manual Ecran: LCD, monocrom Operarea in modul grafic: -baza program presetat de tratament -program de tratament selectat dupa nume -indicator durata tratament -testare electrozi -statistici - numarul de tratamente efectuate -setarea volumului semnalului sonor al alarmei Tastatura: fiabila Design: modern Operare: in modurile CC si CV Isolatie galvanica: -completa intre canalele din fiecare mod -generarea de curenti unidirectionali Testare automata: controlul sistematic al unitatii Regulator: curent constant maxim in circuitu de pacient (mod CC) Galvanic: min. 40mA Diadinamic: puls - 60mA Interferential: Kotz, curent tranzitoriu unipolar sinusoidal - min.100mA TENS: -140mA - 100mA -tenoliza - 1000uA Voltaj maxim: in circuitul de pacient (mod CV) - min.140V Sursa de alimentare: 230V, 50Hz.
33100000-1 | 6 | Saltea antiescare gradul II și III, cu celule cilindrice | Saltea antiescare gradul II și III, cu celule cilindrice |  |  |  | Saltea antiescare gradul II și III, cu celule cilindrice Salteaua antiescare previne aparitia escarelor, daca pacientul are deja escare salteaua antiescare va ajuta la vindecarea acestuia impreuna cu tratamentul medicamentos si dieta de viata prescrisa de medic Parametrul Specificația Dimensiuni aproximative 195x90 (±5cm), înălțime minim 11cm Celule cilindrice gonflabile (formă tubulară) minim 16 Material impermiabil, rezistent la curățare și dezinfecție da Celule cilindrice conectate în două grupe A și B da Greutatea maximă suportată minim 140 Kg Compresor cu presiune alternanta da Ciclul de umflare / dezumflare 10-15 minute Cârlige pentru fixare de marginea patului da Nivel de zgomot redus da Debitul de aer min. 4-9 litri/min Presiunea reglabila la ieșire minim 50-100 mmHg Alimentare rețea electrică 220 V, 50 Hz da
33100000-1 | 7 | Saltea antiescare gradul I, cu celule tip fagure | Saltea antiescare gradul I, cu celule tip fagure |  |  |  | Saltea antiescare gradul I, cu celule tip fagure Descriere Salteaua antiescare previne aparitia escarelor, daca pacientul are deja escare salteaua antiescare va ajuta la vindecarea acestuia impreuna cu tratamentul medicamentos si dieta de viata prescrisa de medic Parametrul Specificația Saltea Dimensiuni aproximative 195x90 (±5cm), înălțime minim 7cm Celule tip fagure (formă de bule) minim 130 Material impermiabil, rezistent la curățare și dezinfecție da Celule tip fagure conectate în două grupe A și B da Greutatea maximă suportată minim 110 Kg Caracteristici compresor Compresor cu presiune alternanta da Ciclul de umflare / dezumflare 10-15 minute Cârlige pentru fixare de marginea patului da Nivel de zgomot redus da Debitul de aer min. 4-9 litri/min Presiunea reglabila la ieșire minim 50-100 mmHg Alimentare rețea electrică 220 V, 50 Hz da
33100000-1 | 8 | Saltea contra escarelor | Saltea contra escarelor |  |  |  | Saltea contra escarelor Descriere Salteaua antiescare previne aparitia escarelor, daca pacientul are deja escare salteaua antiescare va ajuta la vindecarea acestuia impreuna cu tratamentul medicamentos si dieta de viata prescrisa de medic Parametrul Specificația Saltea dimensiuni min. 200x90x7 cm (±5cm), dimensiuni dupa umflare material PVC (EN71) cu grosimea de > 0,30 mm, rezistent la efort parti negonflabile la capete pentru fixare sub salteaua patului da >130 de celule pneumatice tip fagure, in doua grupe A si B 0.1 ml/hr from 0.1 - 10 m/hr, 1 ml/hr from 10 - 600 ml/h Caracteristici compresor salte antiescare compresorul pompei etansat în carcasa de aluminiu da nivel de zgomot redus <20 dB debitul de aer min. 7-8 litri/minut presiunea reglabila la ieșirea pompei da iclul umflat/dezumflat <12 minute Alimentarea electrică Rețea electrică 220 V, 50 Hz da
33100000-1 | 9 | Aparat de sigilat pungi | Aparat de sigilat pungi |  |  |  | Lățime bandă de etanșare min. 12 mm Lungime bandă de etanșare min. 300 mm Lamă pentru tăierea pachetelor sigilate Zona de tăiere vizibilă Alarmă sonoră în cazul sigilării necorespunzătoare Alimentare 220V Masa max. 9 kg
33100000-1 | 10 | Fotolii pentru colectarea singelui | Fotolii pentru colectarea singelui |  |  |  | Destinat pentru plasarea confortabilă a pacientului într-o poziție așezată în timpul procedurii de prelevare a probelor de sânge Format din 3 secțiuni Secțiunea de la spate și de la picioare reglabile Tapițerie – piele artificială cu posibilitatea de dezinfectare Cotiere reglabile pentru amenajarea comodă a mîinilor pacientului Cadru ușor demontabil pentru a fi transportat
33100000-1 | 11 | Oftalmoscop direct si Retinoscop cu spot focolizat | Oftalmoscop direct si Retinoscop cu spot focolizat |  |  |  | Descriere Oftalmoscop - dispozitiv pentru examinarea fundului de ochi Retinoscop – dispozitiv pentru măsurarea puterii de refracție a ochiului Parametru Specificație Tip Portabil Diapazon focusare oftalmoscop -20 - +20 D pasii de Dioptrii 1-10; 15; 20 Sistem iluminare LED/xenon 5 fante spot mare da spot mic da semicerc da stea de fixatie optional jumatate de spot da filtru rosu da filtru albastru da filtru verde optional Lupă cu mărire da Retinoscop cu flexibilitate unghi pînă la 3600 da Alimentare Baterie reîncărcabilă da Încărcator de la retea 220V 50Hz da
33100000-1 | 12 | Rama (montura) de proba | Rama (montura) de proba |  |  |  | Distanța pupilară reglabilă min. 48 – 78 ± 2 mm Unghiul brațului reglabil Pernițe nazale ajustabile în înălțime Spații pentru minim 8 lentile
33100000-1 | 13 | Set rame de probă lentile pentru copii. | Set rame de probă lentile pentru copii. |  |  |  | Distanța pupilară fixă 58 mm, 60mm, 62mm, 64mm, 66mm Material Plastic/silicon
33100000-1 | 14 | Trusă de lentile optice cu ramă metalică | Trusă de lentile optice cu ramă metalică |  |  |  | Set trusă de lentile optice convexe/concave(sferice) si cilindrice pentru prescrierea ochelarilor cu ramă de probă. Trusa conține lentile de la +/- 0,25- +/- 20 și 1 ramă de probă din metal (sau din aliaj de titan) pentru testare mixtă, pentru maturi și copii. Distanța interpupilară reglabilă
33100000-1 | 15 | Optotip iluminat | Optotip iluminat |  |  |  | Optotip pentru examen oftalmologic la copii și mature Distanța de lucru 3-5 metri Ecran acrilic Iluminare neon albă Zona de vizualizare 25±2cm X 60±2cm Alimentare 220V
33100000-1 | 16 | Autorefractometru pediatric | Autorefractometru pediatric |  |  |  | Descriere Autorefractometru pediatric este un dispozitiv utilizat în timpul unui examen oftalmologic pentru a oferi o măsurare obiectivă a erorilor de prescriptive și de refractie a unei persoane pentru ochelari sau lentile de contact. Parametru Specificație Tip dispozitiv Portabil Modalitatea de masurare Binoculara, masurarea efectuata simultan la ambii ochi Tehnologia pe bază de raze IR Tip pacient Pediatric, vîrsta minima de la 6 luni Distanta de masurare Min. 1 m Putere sferă (SPH) -7 ~ +5 dpt (pasul de incrementare 0,25dpt) Putere cilindru(CYL) -7 ~ +5 dpt (pasul de incrementare 0,25dpt) Axa 0-180⁰ (pasul 1⁰) Asimetria 0-25⁰ (pasul 0.1⁰) Distanța interpupilară, mm 25-85 (pasul de incrementare 0.1 mm) Diametru pupilar minim, mm De la 4 la 8 mm (pasul de incrementare 0,1 mm) Display LCD, min. 5 inch, touchscreen Efectuarea și imprimarea raportului final da Memorie interna 50 000 investigații Rezolutie ecran Min. 640 x 480 Interfete de conectare USB, WLAN, SDCard Alimentare 220 V, 50 Hz Baterie interna reincarcabila
33100000-1 | 17 | Balanta electronica | Balanta electronica |  |  |  | Balanta electronica Descriere Cîntar pentru determinarea greutăţii până la 2000 gr. Parametru Specificaţia Tipul de cantar cintar analitic Greutatea maximă de masura 2000gr. Timpul de stabilizare < 4 sec. Precizie ± 0.01 gr Pornirea/Închiderea Automată Ecran LCD sau LED Da Alimentare baterii 220V Lizibilitate 0.01g Unități de măsura miligram, gram, kilogram, ml, l, N, etc. Temperaturi de operare 10°C - 40°C Calibrarea Manual sau Automatic Aplicatii standarte de laborator (calculele) greutatea, densitatea, procentajul, verificarea greutatii, cantarirea conditiilor instabile etc. Limba instalata / de utilizare Romana, rusa sau engleza Garantia 2 ani
33100000-1 | 18 | Dozator automat cu volum variabil 5-50 ul | Dozator automat cu volum variabil 5-50 ul |  |  |  | Dozator automat cu volum variabil 5-50 ul Descriere Dozator de laborator cu volum variabil, monocanal Parametru Specificația Volum Limita minimă 5 µl Volum Limita maximă 50 µl Rezolutie de instalare 0,02 Numarul de canale 1 Precizia: limita de jos ± 2 % Precizia: limita de sus ± 0.8 %
33100000-1 | 19 | Dozator automat cu volum variabil 20-200 ul | Dozator automat cu volum variabil 20-200 ul |  |  |  | Dozator automat cu volum variabil 20-200 ul Descriere Dozator de laborator cu volum variabil, monocanal Parametru Specificația Volum Limita minimă 20 µl Volum Limita maximă 200 µl Rezolutie de instalare 0,2 Numarul de canale 1 Precizia: limita de jos ± 2 % Precizia: limita de sus ± 1 %
33100000-1 | 20 | Dozator automat cu volum variabil 100-1000 ul | Dozator automat cu volum variabil 100-1000 ul |  |  |  | Dozator automat cu volum variabil 100-1000 ul Descriere Dozator de laborator cu volum variabil, monocanal Parametru Specificația Volum Limita minimă 100µl Volum Limita maximă 1000µl Discretul de programare 1µl Numarul de canale 1 Precizia: limita de jos ± 1 % Precizia: limita de sus ± 0.5 %
33100000-1 | 21 | Cintar de laborator | Cintar de laborator |  |  |  | Cintar de laborator Descriere Cîntar pentru determinarea greutăţii până la 3000 gr. Parametru Specificaţia Tipul de cantar cintar analitic Greutatea maximă de masura 3000 gr Greutatea minimă de masura 2 gr Timpul de stabilizare < 5 sec. Precizie ± 0.1 gr Pornirea/Închiderea Automată Ecran LCD sau LED Da Alimentare baterii 220V Lizibilitate 0.1 gr Unități de măsura miligram, gram, kilogram, ml, l, N, etc. Temperaturi de operare 10°C - 40°C Calibrarea Manual sau Automatic Aplicatii standarte de laborator (calculele) greutatea, densitatea, procentajul, verificarea greutatii, cantarirea conditiilor instabile etc.
33100000-1 | 22 | Cronometru digital de laborator | Cronometru digital de laborator |  |  |  | Cronometru digital de laborator Parametrul Specificația Descriere Cronometru digital pentru masurarea si cronometrarea timpului in laborator Functii cronometru, ceas, data, alarma Material plastic, metal sau alt material Afișaj LCD sau LED Ceas 12 sau 24 de ore Rezolutia de la 0.01 pina la 1 sec. Precizie 0.1 sec. Calendar/zi/saptamina/luna da Temporizator pina la 24 ore Memorizarea datelor da Baterie da Interval 1/100 secunde
33100000-1 | 23 | Cronometru (secundometru) mecanic | Cronometru (secundometru) mecanic |  |  |  | Cronometru (secundometru) mecanic Descriere Cronometru (secundometru) mecanic cu divizarea secundelor din 0,2 în 0,2 secunde pînă la 60 secunde şi altă divizare din 5 în 5 minute pînă la 60 minute. Deasemenea să aibă conectare şi deconectare la necesitate. Acest cronometru are un mecanism mecanic pentru ca el să poată fi utilizat la orice fragment de timp. Parametri De la 60 secunde pînă la 60 minute Precizie maximă Calibrare manuală manuală
33100000-1 | 24 | Dozator 20-200 µl | Dozator 20-200 µl |  |  |  | Parametru Cerința Denumire Dozator 20-200 µl Descriere Dozatorul este un dispozitiv utilizat pentru manipularea lichidelor cu o precizie înaltă. Locul amplasării Laboratorul Bacteriologie și imunologie clinică Tipul dozatorului Mecanic da Numărul de canale 1 da Ejector integrat Da da Volum Variabil da Intervalul volumului 20 µl - 200 µl da Pasul de incrementare Maximum 1 µl da Eroarea volumului Maximum 1.6 % la 20 µl Da Eroarea volumului Maximum 0,6 % la 200 µl Da Suport pentru deget Pentru blocarea alunecării da Standarde și certificate de conformitate Certificate CE Logistică Transportare la locul solicitat Da Instalare Da
33100000-1 | 25 | Dozator de laborator cu volum variabil 5-50 | Dozator de laborator cu volum variabil 5-50 |  |  |  | Dozator de laborator cu volum variabil Descriere Dozator de laborator cu volum variabil, manual, monocanal Parametru Specificația Volum Limita minimă 5 µl Volum Limita maximă 50 µl Discretul de programare 1 µl Precizia: limita de jos ± 2 % Precizia: limita de sus ± 1 %
33100000-1 | 26 | Dozator de laborator cu volum variabil 10-100 µl | Dozator de laborator cu volum variabil 10-100 µl |  |  |  | Dozator de laborator cu volum variabil Descriere Dozator de laborator cu volum variabil, manual, monocanal Parametru Specificația Volum Limita minimă 10 µl Volum Limita maximă 100 µl Discretul de programare 1 µl Precizia: limita de jos ± 2 % Precizia: limita de sus ± 1 %
33100000-1 | 27 | Dozator de laborator cu volum variabil 50-200 µl | Dozator de laborator cu volum variabil 50-200 µl |  |  |  | Dozator de laborator cu volum variabil Descriere Dozator de laborator cu volum variabil, manual, monocanal Parametru Specificația Volum Limita minimă 50 µl Volum Limita maximă 200 µl Discretul de programare 1 µl Precizia: limita de jos ± 2 % Precizia: limita de sus ± 1 %
33100000-1 | 28 | Dozator de laborator cu volum variabil 100-1000 µl | Dozator de laborator cu volum variabil 100-1000 µl |  |  |  | Dozator de laborator cu volum variabil Descriere Dozator de laborator cu volum variabil, manual, monocanal Parametru Specificația Volum Limita minimă 100µl Volum Limita maximă 1000µl Discretul de programare 1µl Precizia: limita de jos ± 2 % Precizia: limita de sus ± 1 %
33100000-1 | 29 | Lampă de cuarţ cu iradiere locală | Lampă de cuarţ cu iradiere locală |  |  |  | Lampă de cuarţ cu iradiere locală Descriere Lampa de iradiere locală cu ultraviolete este destinată pentru tratarea eritemului pe piele, a organelor ORL (ureche, gât, nas). Parametrul Specificația Spectrul de emisie al lămpii, nm ≥ 100 - 275 Densitatea fluxului luminos cu capac deschis la o distanță de 0,5 m nu mai puțin de 0,8 W/m2 Numărul de tuburi pentru iradierea locală a părților corpului ≥ 3 Materialul tuburilor opac, rezistent la UV Timpul de stabilire a modului de funcționare al produsului din momentul în care se aprinde lampa iradiatorului. ≤ 1 Dispozitivul să ofere mod de funcționare: Ciclic, (Regim total de lucru) ≥ 7 ore Regim de lucru ≥ 15 min. Regim de repaus 15 min., ± 5 Alimentarea 220V, 50Hz Accesorii: Iradiator cu cuarț ultraviolet 2 buc. (1 rezervă) Ochelari de protecție împotriva radiațiilor UV 2 buc. Tub cu iesire 5mm 1 buc. Tub cu iesire 15mm 1 buc. Tub cu o ieșire la un unghi de 60° 1 buc. Biodozimetru 1 buc.
33100000-1 | 30 | Otoscop | Otoscop |  |  |  | Otoscop Descriere Este un dispozitiv portabil, destinat pentru examinare a canalului auditiv extern si a timpanului. Parametru Specificaţie Bec halogen HL 1.5 - 3.5V lumina rece iluminare optimă Lupă mărire x3 - x6, pivotantă Speculi auriculari reutilizabili L1 reutilizabili L2 Mîner buton on/off Alimentare baterii Set standart Bec halogen HL 1.5 - 3.5V reutilizabili L1 (5 buc) reutilizabili L2 (5 buc) Trusă de plastic cu inchizătoare da
| 31 | Stativ perfuzii | Stativ perfuzii |  |  |  | Stativ perfuzii Corpul din oţel vopsit electrostatic da Locuri de instalarea soluţiilor 2 Posibilitatea de ajustare a nivelului da Montat pe picioare cu rotile da, min. 2 rotile cu frina Picioare min. 4
| 32 | Oftalmoscop direct | Oftalmoscop direct |  |  |  | Aperturi: Macula, Mediu, Large, Hemispot, Slit; Diapazonul măsurări: -36D ~ +38D (pasu 1D); Filtre: Cobalt Blue, Red-Free; Iluminare: LED; acumulatoare și unitate de încărcare.
| 33 | Pelviometru | Pelviometru |  |  |  | Pelviometru Parametrul Specificația Destinatia Se folosesc la determinarea dimensiunilor diametrale Tip pacient adult Fabricat din otel inoxidabil da
| 34 | Dispozitiv pentru estimarea lungimii de lucru a canalului radicular | Dispozitiv pentru estimarea lungimii de lucru a canalului radicular |  |  |  | Dispozitiv pentru estimarea lungimii de lucru a canalului radicular (apex locator) de nouă generație, foarte precis, cu răspuns în timp real al poziționării acului în canalul radicular. Tehnologie multi-frecventă cu capacitatea de a măsura cu precizie chiar și în canale umede (cu sânge și pulpă reziduală în canalul radicular). Rezultatul măsurătorii nu este afectat de tipul dinților (incisivi, canini, premolari, molari) Aparatul este echipat cu un display LCD care afișează color traiectoria acului în canalul radicular, cu avertizare sonoră. Accesorii autoclavabile. Baterie reîncarcabilă. Diagonala ecran: min 4.5" Prezentare: Dispozitivul, sârma de masurare, cleme de fixare, carlige pentru buze, ace de măsurare, adaptor, tester, baterie, manual de instrucțiuni.
| 35 | Mașină de spălat și dezinfectat instrumentele | Mașină de spălat și dezinfectat instrumentele |  |  |  | 6 programe de spălare/ dezinfecție, inclusive 3 programe editabile; - Display touch-screen color 4,3”; - Spalare cu spray cu ultrasunete; - Dezinfecție termică la 900C; - Sistem de urcare cu aer comprimat; - Filtru HEPA, clasa H12-cu eficiență de 99,5%; - Conexiuni pentru alimentare cu apă șievacuare, poziționate în spatele mașinii; - Sistem de dozaj detergent cu pompă șidebimetru; Rezervor pentru detergentintegrat(0,8 litri); - Dedurizator de apă integrat cu regenerarevolumetrică automată; - Sistem electro-mecanic de blocare a ușii; - Port pentru conectarea la rețeaua decalculatoare RJ45; - Port USB (pentru transfer de date încompiuter); - Sistem modular din oțel inoxidabil, compusdin: •Suport detașabil din sârmă, cu mânere •Două coșuri etajabile •Separatoare secționale •Coș cu ochiuri mici pentru obiecte mici

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare (listă suplimentară 20) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă | beneficiar
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie | Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie | 1 | bucată |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1850000 | IMSP SCM Arh. Mihail
33100000-1 | 2 | Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Adult) | Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Adult) | 8 | bucată |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 720000 | IMSP SCM Arh. Mihail
33100000-1 | 3 | Cronometru mecanic | Cronometru mecanic | 17 | bucată |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2550 | ANP
33100000-1 | 4 | Pediometru (taliometru) pentru copii | Pediometru (taliometru) pentru copii | 11 | bucată |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 3760 | Centrul Republican de Reabilitare pentru Copii-2; CS Riscani - 8
33100000-1 | 5 | Aparat electroterapie | Aparat electroterapie | 1 | bucată |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 25000 | IMSP CS Comrat
33100000-1 | 6 | Saltea antiescare gradul II și III, cu celule cilindrice | Saltea antiescare gradul II și III, cu celule cilindrice | 1 | bucată |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 7000 | IMSP CS Corjeuți
33100000-1 | 7 | Saltea antiescare gradul I, cu celule tip fagure | Saltea antiescare gradul I, cu celule tip fagure | 1 | bucată |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 12000 | IMSP CS Corjeuți
33100000-1 | 8 | Saltea contra escarelor | Saltea contra escarelor | 1 | bucată |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 12000 | IMSP CS Corjeuți
33100000-1 | 9 | Aparat de sigilat pungi | Aparat de sigilat pungi | 1 | bucată |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 5000 | IMPS AMT Buiucani
33100000-1 | 10 | Fotolii pentru colectarea singelui | Fotolii pentru colectarea singelui | 5 | bucată |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 49000 | IMPS AMT Buiucani
33100000-1 | 11 | Oftalmoscop direct si Retinoscop cu spot focolizat | Oftalmoscop direct si Retinoscop cu spot focolizat | 2 | bucată |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 44000 | IMPS AMT Buiucani
33100000-1 | 12 | Rama (montura) de proba | Rama (montura) de proba | 3 | bucată |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 6000 | IMPS AMT Buiucani
33100000-1 | 13 | Set rame de probă lentile pentru copii. | Set rame de probă lentile pentru copii. | 3 | bucată |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 6000 | IMPS AMT Buiucani
33100000-1 | 14 | Trusă de lentile optice cu ramă metalică | Trusă de lentile optice cu ramă metalică | 2 | bucată |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 24000 | IMPS AMT Buiucani
33100000-1 | 15 | Optotip iluminat | Optotip iluminat | 2 | bucată |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 10000 | IMPS AMT Buiucani
33100000-1 | 16 | Autorefractometru pediatric | Autorefractometru pediatric | 1 | bucată |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 200000 | IMPS AMT Buiucani
33100000-1 | 17 | Balanta electronica | Balanta electronica | 1 | bucată |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2000 | CS Telenesti
33100000-1 | 18 | Dozator automat cu volum variabil 5-50 ul | Dozator automat cu volum variabil 5-50 ul | 14 | bucată |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 26000 | CS Telenesti -2; CS Nisporeni-12;
33100000-1 | 19 | Dozator automat cu volum variabil 20-200 ul | Dozator automat cu volum variabil 20-200 ul | 11 | bucată |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 16000 | CS Telenesti 4; CS Nisporeni -7;
33100000-1 | 20 | Dozator automat cu volum variabil 100-1000 ul | Dozator automat cu volum variabil 100-1000 ul | 12 | bucată |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 22000 | CS Telenesti 2; CS Nisporeni -10
33100000-1 | 21 | Cintar de laborator | Cintar de laborator | 7 | bucată |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 39900 | IMSP CS Nisporeni
33100000-1 | 22 | Cronometru digital de laborator | Cronometru digital de laborator | 12 | bucată |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1960 | CS Nisporeni-2; CS Riscani 10;
33100000-1 | 23 | Cronometru (secundometru) mecanic | Cronometru (secundometru) mecanic | 7 | bucată |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 700 | IMSP CS Nisporeni
33100000-1 | 24 | Dozator 20-200 µl | Dozator 20-200 µl | 6 | bucată |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 4200 | IMSP CS Nisporeni
33100000-1 | 25 | Dozator de laborator cu volum variabil 5-50 | Dozator de laborator cu volum variabil 5-50 | 3 | bucată |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2100 | IMSP CS Nisporeni
33100000-1 | 26 | Dozator de laborator cu volum variabil 10-100 µl | Dozator de laborator cu volum variabil 10-100 µl | 4 | bucată |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2800 | IMSP CS Nisporeni
33100000-1 | 27 | Dozator de laborator cu volum variabil 50-200 µl | Dozator de laborator cu volum variabil 50-200 µl | 4 | bucată |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2800 | IMSP CS Nisporeni
33100000-1 | 28 | Dozator de laborator cu volum variabil 100-1000 µl | Dozator de laborator cu volum variabil 100-1000 µl | 4 | bucată |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2800 | IMSP CS Nisporeni
33100000-1 | 29 | Lampă de cuarţ cu iradiere locală | Lampă de cuarţ cu iradiere locală | 20 | bucată |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 4000 | IMSP CS Nisporeni
33100000-1 | 30 | Otoscop | Otoscop | 28 | bucată |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 17710 | IMSP CS Nisporeni-20 CS Otaci-1; CS Riscani -7;
33100000-1 | 31 | Stativ perfuzii | Stativ perfuzii | 10 | bucată |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 9000 | IMSP CS Nisporeni
33100000-1 | 32 | Oftalmoscop direct | Oftalmoscop direct | 1 | bucată |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 13000 | IMSP CS Otaci
33100000-1 | 33 | Pelviometru | Pelviometru | 7 | bucată |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2240 | IMPS CS Rîșcani
33100000-1 | 34 | Dispozitiv pentru estimarea lungimii de lucru a canalului radicular | Dispozitiv pentru estimarea lungimii de lucru a canalului radicular | 10 | bucată |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 50000 | IMSP Centrul Stomatologic Municipal de Copii
33100000-1 | 35 | Mașină de spălat și dezinfectat instrumentele | Mașină de spălat și dezinfectat instrumentele | 7 | bucată |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 500000 | IMSP Centrul Stomatologic Municipal de Copii
3695520
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________