## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale (Sistem radiografic digital 210220), conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Bălți | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Sistem radiografic digital 210220 | Sistem radiografic digital 210220 |  |  |  | Sistem radiografic digital 210220 Descrierea Sisteme radiografice de uz general sunt utilizate pentru a efectua procedurile de rutină cu raze x pentru diagnosticare oferite de cele mai multe spitale, clinici private, cabinete medicale, precum si centre de îngrijire urgentă. Parametru Specificaţia Modul radiologic Digital Detector unic obligatoriu Tip masă Tip Piedestal Suport electric obligatoriu Mișcarea mesei Longitudinal, cm de la 90 Lateral, cm ± 13 Fața mesei Densitatea mesei < 1.0 mm Al Greutatea maximă a pacientuli, kg 200, în mișcare Suportul mesei Pedistal Sistem de control electromagnetic Sistemul BUCKY a mesei Tip motorizat Dimensiunea, cm ≥ 43x43 Controlul automat al expunerii (AEC) 3 cîmpuri Raportul grilei ≥ 10:1 Auto-tracking (Sincronizare automata cu tubul radiologic) obligatoriu Aria de scanare a pacientrului ≥ 180 cm Detector Mărimea detector, cm ≥43x43 Configurare detector Fără fir obligatoriu Caracteristicele detectorului Dimensiunile matricei, pixeli ≥ 3052x3052 pixels Mărimea pixelului ≤ 140 µm DQE @ ≤ 1.0 lp/mm ≥ 65 % DQE @ ≥ 2.0 lp/mm ≥ 37 % Tip CSI (Celsiu iodid) s-au analogic obligatoriu Procesarea avansată obligatoriu Generator de raze X Puterea maxima ≥ 65 kW Intensitatea maximă la 100 kV ≥ 650 mA Dimensiunea spotului focal, mm 0.6 și 1.2 Domeniu curent (mA) 10-800 mA high speed starter obligatoriu Domeniu tensiune (kV) 40-150 kV Tubul de raze X Anod rotativ obligatoriu Viteza de start a anodei, rpm min. 9000 rpm Capacitatea termică, KHU ≥ 400 Rata de răcire, KHU/min. ≥ 120 Panou de control pe tubul radiologic obligatoriu Colimator Ecran obligatoriu Motorizat obligatoriu Afisare SID tip Filtru inclinare Sincronizare cu regimul de expunere obligatoriu Suspensia tubului Controlul razelor X a tubului montat obligatoriu contrabalnsat obligatoriu DAP-metru Incorporat obligatoriu Afișarea dozei in format DICOM obligatoriu Consola de achizitie integrată (PC Tehnician radiolog) CPU (Procesor) 6 nuclee, s-au analogic RAM (memorie operativă) min. 8 Gb HDD min. 1 TB Administrează Parametrii generator Software de achiziție a imaginii Bază de date Pacient DAP metru Colimator Software de achiziție a imaginii Post-procesarea anatomică specifică Procesarea avansată Procesarea manuală Preseturi personalizate Interfața software rus/rom Monitor medical min. 21 inci min. 400 CD/m2 min. 2 Mgpixel CD/DVD obligatoriu Software de achiziție a imaginii obligatoriu Preseturi personalizate obligatoriu Interfața software rus/rom Pachet DICOM Stocare, printare, import, export, transmitere min 10 statii de diagnostic, baza de date UPS min.. 600 VA Stație de arhivare și procesare a imaginii CPU (Procesor) 6 nuclee, s-au analogic RAM(memorie operativă) min. 8 Gb HDD min. 2TB Monitor medical min. 21 inci min. 1000 CD/m2 min. 1 Mgpixel CD/DVD obligatoriu Software de diagnosticare, procesare si arhivare mini PACS da, certificat CE, ISO 13845 Pachet DICOM Stocare, printare, import, export, transmitere,baza de date Imprimanta p/u rapoarte obligatoriu UPS min. 600 VA Imprimantă DICOM Tave accesibile simultan min. 2 buc Tip laser s-au analogic Rezolutie, dpi min. 300 dpi Productivitate, filme/ora (35x43 cm) min. 80/oră Accesorii Sticlă plumbată min.im 1x0,8 m Guleraș de protecție 2 seturi, să se indice codul produsului Sorț de protecție 2 seturi, să se indice codul produsului Ochelarii de protecție 2 seturi, să se indice codul produsului Șorț protector pentru gonade 2 seturi, să se indice codul produsului Integrarea Stocarea clasa SOP DICOM 3.0 obligatoriu Cerințe față de alimentarea electrică Standard
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale (Sistem radiografic digital 210220), conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Bălți | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Sistem radiografic digital 210220 | Sistem radiografic digital 210220 | 3: bucată; 4: 1; 9: se va completa de către operatorul economic
[6 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________