## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale (Sistem videoendoscopic pentru gastroscopie) conform necesităților IMSP AMT Ciocana
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
33100000-1 | 1 | Sistem videoendoscopic pentru gastroscopie | Sistem videoendoscopic pentru gastroscopie |  |  |  | Videoprocesor Intrări camere ≥ 1 Iris 3 moduri Balans de alb obligatoriu Ajustarea culorilor obligatoriu Ajustarea contrast Minim 3 nivele Zoom Electronic obligatoriu Suportă cel puțin 3 funcții sau tehnologii de cromoscopie digitală pentru: a) evidențierea capilarelor și structurilor mucoasei; b) vizualizarea vaselor de sânge și a punctelor de sângerare; c) optimizarea structurii, tonurilor de culoare și luminozității mucoasei." Posibilitate inregistrare video direct sau prin dispozitive terțe obligatoriu Înregistrarea pacienților în baza de date internă obligatoriu Programarea protocolului pentru fiecare utilizator obligatoriu Afișarea datelor video endoscopului atașate la procesor obligatoriu Tastatură Alfa numerică obligatoriu Control Limba de utilizare Romana sau Engleza/Rusa obligatoriu Control tactil sau prin butoane obligatoriu Ieșiri Video semnal live/ real Digital minim DVI sau SD-I ≥ 1 Rezoluția de ieșire ≥ 1080 p/i Compatibilitate cu video endoscoape: Video gastroscop obligatoriu Video colonoscop obligatoriu Pompă de aer și apă Control direct de pe procesor Nivel control minim 4 nivele oprit, scăzut, mediu, ridicat Sursa de lumină Tip Integrată în procesor sau separata Tip lampă Xeon/Led Timp de viață lampă ≥ 500 h Putere lampă Xenon ≥ 300 W sau LED Control lampă în nivele /intensitate obligatoriu Mod standby opțional Periferice disponibile Display medical ≥ 24 inch Rezoluția minimă ≥ 1080p/i Sistem de furnizare a aerului/apei control minim 4 nivele oprit, scăzut, mediu, ridicat Vasul pentru apa obligatoriu Sistem de aspirație endoscopic Vacuum Limita minimă 0 mm Hg Limita maximă ≥ 675 mmHg Rata de flux, l/min. ≥ 60 l/min Indicator vacuum da, eroarea ≥ ±10% Reglator aspirație obligatoriu Nivelul de zgomot, dBA ≤ 55 dBA Vas colector: - În timpul aspirării se utilizează doar un vas colector obligatoriu - Selector mecanic de vas obligatoriu - Numărul 2 buc. (să se indice codul sau modelul produsului oferit) - Capacitatea, L ≥ 4 L - Protecție la umplere pentru fiecare vas obligatoriu - Vas tip reutilizabil obligatoriu Suport mobil (să se indice codul sau modelul oferit) Container pentru amplasarea tubului de aspirare sau alt mecanism de fixare a tubului de aspirarea obligatoriu Suport cu rotile ≥ 4 roti Roti cu frina da, ≥ 2 buc. Mîner pentru transportare obligatoriu Accesorii Pedală de pornire/oprire a aspirației - da, să se indice codul sau modelul produsului oferit Filtru antibacterian 15 buc. (să se indice codul sau modelul produsului oferit) Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz Troliu Compatibil cu echipamentul oferit obligatoriu Cu braț mobil pentru monitor obligatoriu Cu suport glisant pentru tastaură obligatoriu Cu suport pt. 2 endoscoape obligatoriu Cu transformator de izolare, unde pot fi conectate toate echipamentele de pe troliu obligatoriu Prevăzut cu 4 roți, minim 2 blocabile obligatoriu Accesorii Piesa bucală minim 2 unit Tester pentru verificarea scurgerilor endoscopului ≥ 1 unit. Videogastroscop Compatibil cu video procesor de mai sus obligatoriu Compatibil cu funcții sau tehnologii de cromoscopie digitală disponibile pe videoprocesor oferit obligatoriu Tip Rezolutie înaltă HD Tubul de inserție Lungime de lucru ≥ 1000 mm Diametru exterior ≤ 10 mm Mărcaj de lungime obligatoriu Canal de lucru Număarul de canale ≥ 1 Diametrul Diametru Minim 2.8 mm Canal adaptor pentru jetul de apă Canal adaptor pentru jetul de apă obligatoriu Optica Unghiul câmpului vizual ≥ 140 grade Înclinația câmpului vizual 0 grade
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale (Sistem videoendoscopic pentru gastroscopie) conform necesităților IMSP AMT Ciocana | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Sistem videoendoscopic pentru gastroscopie | Sistem videoendoscopic pentru gastroscopie | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
[6 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________