## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea testelor și consumabilelor întru realizarea Programului Naţional de combaterea hepatitelor virale B, C și D pentru anul 2024 |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Xpert HCV Viral Load | Xpert HCV Viral Load |  |  |  | Teste pentru determinarea încărcăturii virale HCV utilizînd platforma GeneXpert pentru 2024. Instrucțiunea de utilizare să fie prezentatată la momentul livrării. Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului. Date de identitate (denumirea. numărul lotului. seria. termenii de valabilitate. condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . În cutii a cîte 10/15/20/25 de teste.Certificat ISO pentru IVD, Certificat CE și precalificare OMS (Pentru testele care nu sunt precalificate de OMS prezentarea unui certificat privind evaluarea sensibilității și specificității, emis de către o instituție terță, independentă de producător). Determinarea cantitativă a genotipurilor VHC 1–6 în intervalul de la 10 la 1.000.000 UI/ml.
33100000-1 | 2 | Xpert HBV Viral Load | Xpert HBV Viral Load |  |  |  | Teste pentru determinarea încărcăturii virale HBV utilizînd platforma GeneXpert pentru 2024. Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Date de identitate (denumirea. numărul lotului. seria. termenii de valabilitate. condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului .În cutii a cîte 10/15/20/25 de teste.Certificat ISO pentru IVD, Certificat CE și precalificare OMS (Pentru testele care nu sunt precalificate de OMS prezentarea unui certificat privind evaluarea sensibilității și specificității, emis de către o instituție terță, independentă de producător).Limita de detecție 10 IU/ml.
33100000-1 | 3 | Xpert Check, N5 | Xpert Check, N5 |  |  |  | Xpert Check, N5. Teste pentru efectuarea testului de calibrare/mentinanță a modulelor din platforma GeneXpert 2024. Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului. Date de identitate (denumirea. numărul lotului. seria. termenii de valabilitate. condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului .
33100000-1 | 4 | Vîrfuri sterile 100- 1000 ul | Vîrfuri sterile 100- 1000 ul |  |  |  | Vîrfuri curate de AND/ARN cu filtru, ambulate a cite 96, sterile. Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui nu mai puțin 80% din termenul total al produsului. . Date de identitate (denumirea. numărul lotului. seria. termenii de valabilitate. condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului .Certificat ISO pentru IVD.Certified Rnase,DNase, DNA & Pyrogen free.
33100000-1 | 5 | Vacutainer K3EDTA 4.0ml | Vacutainer K3EDTA 4.0ml |  |  |  | Eprubete vacumate cu anticoagulant pentru separarea plasmei. Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui nu mai puțin 80% din termenul total al produsului.Date de identitate (denumirea. numărul lotului. seria. termenii de valabilitate. condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului .Certificat ISO pentru IVD.
33100000-1 | 6 | Ace cu holder (21G) | Ace cu holder (21G) |  |  |  | Ace cu holder pentru colectarea sîngelui venos (21 G) compatibile cu eprubetele vacumate din lotul nr. 5. Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui nu mai puținde 80% din termenul total al produsului. Date de identitate (denumirea. numărul lotului. seria. termenii de valabilitate. condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Certificat ISO pentru IVD.
33100000-1 | 7 | Teste rapide pentru determinare a anticorpilor anti HCV din sângele capilar | Teste rapide pentru determinare a anticorpilor anti HCV din sângele capilar |  |  |  | Test rapid combinat de depistare a anticorpilor anti HCV în sîngele capilar/ser/plasma. Principiul testului: Test rapid combinat de depistare a anticorpilor anti- HCV este analiză rapidă imunoromatografică în vitro, concepută pentru detecția calitativă a anticorpilor specifici pentru HCV, în ser uman, plasma heparină, EDTA și citrat de sodiu), sîngele venos și sîngele capilar. Probele reactive ar trebui să fie retestate pentru teste suplimentare, fie prin tehnologii de testare a acidului nucleic (NAT) pentru detectarea testării ARN-ului HCV sau a testului pentru antigenul HCV de bază, pentru a identifica infecția HCV acută. Testul conține o bandă de membrană din nitroceluloză, care este pre-acoperită cu antigenul de căptură HCV recombinant (miez, NS3, NS4 și NS5) la regiunea liniei de testare (T). proteina A conjugat de aur coloidal și specimentul se deplasează de-a lungul membranei cromatografic în regiunea de testare. Aici există proteina antigen –anticorp O particular de aur forme complexe într-o linie vizibilă cu grad ridicat de sensibilitate și specificate. Acest test dispozitivul are litere ”T”și ”C” reprezentînd linia de test și linia de control pe suprafața cazul. Atît linia de test cît și linia de control din fereastra de rezultate nu sunt vizibile înainte de aplicarea eșantionului. Linia de control este un control procedural. Linia de control ar trebui să fie. Prezentarea trusei: Trusa include: teste ambulate individual în cutii a cite 25/30/40/50 de teste.per cutie. Lanseta sterilă de unică folosință pentru fiecare test. Șervețele cu alcool pentru fiecare test. Buffer pentru utilizarea testului (1 sau 2 tuburi valabile pentru fiecare test Pipetă de unică folosință pentru fiecare test. Instrucțiune de utilizare originală și una tradusă în limba română. Fiecare test trebuie să fie ambalat separat și închis ermetic. Testele trebuie să conțină înscripția IVD, CE și obligatoriu trebuie să fie precalificate de OMS. (Sensibilitate >99%, specificitate >99%). Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării ) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului. Date de identitate (denumirea. numărul lotului. seria. termenii de valabilitate. condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
33100000-1 | 8 | Teste rapide pentru determinare a HbsAg din sângele integral/ser /plasma | Teste rapide pentru determinare a HbsAg din sângele integral/ser /plasma |  |  |  | Testul HBsAg este un test in vitroimunocromatografic, rapid, conceput pentru detecția calitativă antigenului hepatic B, în ser uman, plasma (heparină, EDTA și citrate de sodiu) sau singe integral venos (heparină, EDTA și citrate de sodiu). Membrana este pre-acoperită cu anti-HBs-Ag monoclonal pe linia de testare și IgG monoclonal pe regiunea liniei de control. În timpul testării, specimentul este lăsat să reacționeze cu conjugatul colorat (coloid de aur conjugat cu monoclonal antiHBsAg de șoarece)care a fost pre-acoperit de banda de testare. Amestecul (anti-HBsAg + HBsAg monoclonală de șoarece în specimen) se mișcă în sus pe membrană cromatografic prin acțiunea capilară. Pentru un rezultat reactiv, o culoare linei,violet cu complexul de conjugat colorat monoclonal anti-HBsAg de culoarea pielii se va forma în regiunea liniei de test a ferestrei de rezultate. (Sensibilitate >99%, specificitate >99%). Prezentarea trusei: trusa include: Testele ambalate individual în cutii a cite 25/30/40/50 per cutie. Lanseta sterilă de unică folosință pentru fiecare test. Șervețele cu alcool pentru fiecare test. Buffer pentru utilizarea testului (1 sau 2 tuburi valabile pentru fiecare test Pipetă de unică folosință pentru fiecare test.Instrucțiunea de utilizare originală și una tradusă în limba română.Kitul diagnostic prevăzut pentru 25/30/40/50 de teste. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului. de categoria produsului); Date de identitate (denumirea. numărul lotului. seria. termenii de valabilitate. condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.Certificat ISO pentru IVD, Certificat CE și precalificare OMS (Pentru testele care nu sunt precalificate de OMS prezentarea unui certificat privind evaluarea sensibilității și specificității, emis de către o instituție terță, independentă de producător).

## F4.2 LP
Specificaţii preț (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea testelor și consumabilelor întru realizarea Programului Naţional de combaterea hepatitelor virale B, C și D pentru anul 2024 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Xpert HCV Viral Load | Xpert HCV Viral Load | teste | 6000 |  |  |  |  | I tranșă: 60% martie 2024; II tranșă40% octom brie 2024; | 1850000
33100000-1 | 2 | Xpert HBV Viral Load | Xpert HBV Viral Load | teste | 6000 |  |  |  |  | I tranșă: 60% martie 2024; II tranșă - 40% octom brie 2024; | 1850000
33100000-1 | 3 | Xpert Check, N5 | Xpert Check, N5 | cutie | 2 |  |  |  |  | I tranșă: martie 2024 | 20000
33100000-1 | 4 | Vîrfuri sterile 100- 1000 ul | Vîrfuri sterile 100- 1000 ul | bucată | 13000 |  |  |  |  | I tranșă: februarie 2024 | 7583.3333
33100000-1 | 5 | Vacutainer K3EDTA 4.0ml | Vacutainer K3EDTA 4.0ml | bucată | 13000 |  |  |  |  | I tranșă: februarie 2024 | 13000
33100000-1 | 6 | Ace cu holder (21G) | Ace cu holder (21G) | bucată | 13000 |  |  |  |  | I tranșă: februa rie 2024 | 13000
33100000-1 | 7 | Teste rapide pentru determinare a anticorpilor anti HCV din sângele capilar | Teste rapide pentru determinare a anticorpilor anti HCV din sângele capilar | bucată | 125000 |  |  |  |  | I tranșă: 50% februa rie - martie 2024; II tranșă - 50% august - septe mbrie 2024; | 1041666.6667
33100000-1 | 8 | Teste rapide pentru determinare a HbsAg din sângele integral/ser /plasma | Teste rapide pentru determinare a HbsAg din sângele integral/ser /plasma | bucată | 125000 |  |  |  |  | I tranșă: 50% februa rie - martie 2024; II tranșă - 50% august - septe mbrie 2024; | 1041666.6667
5836916.6667

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________