## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 19) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 9
3310000-1 | 1 | Fotometru de biochimie clinică | Fotometru de biochimie clinică |  |  |  | Fotometru de biochimie clinică pentru determinări cu punct final și cinetice analizelor de biochimie cu un termostat incorporat. Lungimile de undă ale filtrelor optice: 340, 405, 450, 505, 545 și 600 (sau 650) nm Sursa de lumină: bec halogen cu sistem de protecție Termostat uscat: cu 12 poziții, la 37°C pentru eprubete d=12 mm Imprimantă: termică, cu 20 caractere pe un rând inclusiv grafice Capacitatea de prelucrare: citește, calculează şi imprimă rezultatele în 3 sec./tub. Analizorul lucrează în sistem deschis: poate fi programată orice analiză cu orice reactivi, care se pot citi la lungimile de undă menționate (sau apropiate de aceștia).
3310000-1 | 2 | Fotometru imunologic | Fotometru imunologic |  |  |  | Cititor de microplăci pentru cercetări imunologice. Tip sistem: Sistem deschis Lungimi de undă: de la 300 până la 750 nm Centrul acuratețea lungimii de undă: +/- 2 Sensibilitate: ≤0.1 fluor/µm² Acuratețe: 2% Precizie: ≤ 0.3 % Linearitatea: +/- 2% Capacitatea de încărcare: de la 3 strupuri de 8/12 godeuri Timpul de măsurare: ≤ 5 sec Sursa de lumină: halogen/xenon Memorie internă. Interfață PC . Imprimantă. Alimentarea - Rețeaua electrică 220 V, 50 Hz
3310000-1 | 3 | Microscop binocular LED | Microscop binocular LED |  |  |  | Microscop binocular LED pentru cercetări hematologice și clinice Cap binocular rotativ Interval de mărire: 40x–1000x Lumina LED de 3W cu un colector Reglare luminozitate; o sursa de curent alternativ. Obiective acromate 4x, 10x, 40xs, 100xs(ulei) Oculare WF10x/18mm (2 buc) Condensator Abbe N.A. 1.25 cu diafragma iris si suport filtru Filtre: albastru, verde, galben Siguranța Cablu de alimentare
3310000-1 | 4 | Frigider de laborator | Frigider de laborator |  |  |  | Frigider de laborator pentru stocarea și păstrarea reagenților și biospecimentelor cu regimuri specifice pentru păstrarea regenților și probelor biologice. Caracteristici principale: - capacitate 500 L ±100L, - sistem cu temperaturi ajustabile între 2°C si 8°C. - rafturi reglabile; - prevăzut cu cel puțin 5 rafturi; - interior din oțel inoxidabil; - închidere automată a ușii; - ușa de sticlă; - alarmă de temperatură ridicată / scăzută; Se acceptă dispositive medicale sau echipamente electrice. Pentru dispositive medicale declarație cu privire la înregistrare sau dovada înregistrării. Pentru echipamente electrice se va prezenta Declaraţie de conformitate CE/SM şi/sau Certificat de conformitate CE/SM Delarație de la producător prin care se confirmă că dispozitivul medical/ echipamentul electric este destinat pentru stocarea şi păstrarea reagenților
3310000-1 | 5 | Frigider de laborator | Frigider de laborator |  |  |  | Frigider de laborator pentru stocarea și păstrarea regenților și biospecimentelor cu regimuri specifice pentru păstrarea regenților și probelor biologice. Caracteristici principale: - capacitate în interval la 300-360 L - sistem cu temperaturi ajustabile între 2°C si 8°C cu display vizual de temperatură pe exteriorul frigiderului (obligator). Însoțit de certificate metrologic sau certificate de la producător referitor la metrologia termometrului încorporat; - rafturi reglabile; - prevăzut cu cel puțin 5 rafturi; - interior din oțel inoxidabil (opțional, se va da prioritate); - închidere automată a ușii (opțional, se va da prioritate); - dotat cu rotile la baza frigiderului (obligator); - sistem de răcire intern ”no frost” (obligator) - congelator încorporat (sau asociat) cu volum în interval 15-30 L - lacăt cu cheie încorporat în ușa frigiderului Certificat de la producător referitor la conformitatea frigiderului. Certificat de Control Metrologic cu tichetul de control. Se acceptă dispositive medicale sau echipamente electrice. Pentru dispositive medicale declarație cu privire la înregistrare sau dovada înregistrării. Pentru echipamente electrice se va prezenta Declaraţie de conformitate CE/SM şi/sau Certificat de conformitate CE/SM Delarație de la producător prin care se confirmă că dispozitivul medical/ echipamentul electric este destinat pentru stocarea şi păstrarea reagenților .
3310000-1 | 6 | Centrifugă de laborator | Centrifugă de laborator |  |  |  | Centrifugă de laborator pentru centrifugarea mostrelor biologice de sânge. Detalii tehnice: - viteza de centrifugare: 1000 – 5000 (6000) rotații/min.; - blocarea capacului in timpul funcționării; - senzor de dezechilibru; - deblocarea automată; - alarma sonora după oprirea rotorului; - funcționarea silențioasa; - intervalul de temp. mediului permise (de la +10 până la +40 ); - alimentarea de la rețea ( 220 V ); - rotor pentru 24 de adaptoare; - volumul maxim al eprubetelor utilizate ( 12 ml)
3310000-1 | 7 | Centrifugă de laborator | Centrifugă de laborator |  |  |  | Centrifugă de laborator pentru centrifugarea mostrelor biologice. Detalii tehnice: - viteza de centrifugare: 1000 – 6 000 rotații/min.; - rotor pentru 16 poziții de eprubete; - blocarea capacului in timpul funcționării; - senzor de dezechilibru; - deblocarea automată; - alarma sonora după oprirea rotorului; - funcționarea silențioasa; - alimentarea de la rețea ( 220 V ); - volumul maxim al eprubetelor utilizate (12 ml) Certificat de la producător. Certificat de Control Metrologic cu tichet de control pe corpul extern al centrifugii.
3310000-1 | 8 | Analizator automat pentru investigații de laborator al sistemului de hemostază | Analizator automat pentru investigații de laborator al sistemului de hemostază |  |  |  | Analizator de hemostază automatizat, sistem semiînchis sau închis sau deschis cu cel puțin 4 canale de măsurare simultane. Viteza de lucru de la 50 teste/oră. Analizator dotat cu sisteme de dozare, sistem de detectare a nivelului de reagenți și volumului rămas de reagenți, dotat cu seringi și ace noi acoperiți cu materiale de protecție, sistem de detectare a nivelului de plasmă, sistem de citire a barcodurilor de pe eprubete, sistem de detecție a prezenței/absenței eprubetei în rak-ul analizatorului, sistemul optic de măsurare să fie funcționabili. Toate sisteme de dozare și modulul optic de măsurare să fie calibrate de producător, însoțite de certificat de calibrare de la producător. Soft încorporat instalat și activ, compatibil cu Windows. Limbele softului RU/RO/ENG/FR. Toate aplicațiile softului să fie deschise pentru utilizator medic/laborant. Posibilitate de conectare la LIS prin Ethernet și citirea eprubetelor barcodate. Memorie cu stocarea rezultatelor investigațiilor, posibilitate de stocare pe USB extern. Memorie pentru stocarea controlului intern de calitate în sistem Lewy-Genings. Softul să aibă programate aplicațiile pentru invesigarea Activității Protrombinei după Quick, Fibrinogenul după Claus, APTT, TT, D-dimeri cantitativ și alte investigații al sistemului de hemostază. Metode de analizare: cloting cu detecție optică sau optomecanic, immunoturbidimetrie, cromogenice. Garanție de import și procurarea consumabilelor specifice analizatorului pe piața RM. Instalarea totată și instructaj de către serviciul ingineresc al angentului economic cîștigător. În contract de vânzare a analizatorului să fie prevăzute pe perioada uzurei analizatorului deserviri inginerești gratuite din partea agentului economic, executarea mentenanțelor la 6 și 12 luni specifice - gratuite. Manualul de utilizare a analizatorului în limba de stat, sau un ghid scurt de utilizare pe aplicații și mentenanțe în limba de stat.
3310000-1 | 9 | Sistem automat de detecție a bacteriilor și fungilor din sânge și lichide biologice | Sistem automat de detecție a bacteriilor și fungilor din sânge și lichide biologice |  |  |  | Sistem automat de detecție a bacteriilor și fungilor din sânge și lichide biologice Descriere Sistem de detecție microbiană automat capabil să incubeze, să agite și să monitorizeze continuu (pe bază de lumina reflectată) mediile aerobe și anaerobe prelevate de la pacienți suspecți de bacteriemie, fungemie și/sau micobacteriemie. Capacitate de încărcare, investigații minim 120 flacoane Tipul de probe sânge / lichide biologice considerate în mod normal sterile Metoda de detecție colorimetrică / fluorescentă Panoul de comandă cu ecran tactil da Emisia de sunet maxim 60 dB USB da tastatura externă da imprimanta externă da cititor coduri de bare extern da UPS (potrivit pentru sistem) da Cerințe de alimentare cu energie electrică 220/240 Volts (50-60 HZ) Cablu cu fișă type F (Schuko) Domeniul temperaturii de funcționare: 10ºC - 30ºC Domeniul umidității de funcționare: umiditate relativa intre 10% - 90% fără condens Consumabile "Flacoane din policarbonat / sticlă cu mediu de cultură ce asigură condiții nutritive pentru microorganisme Volum probă inoculat: până la 10 ml" Flacoane pentru incubare aerobă, simple - 400 buc. Flacoane pentru incubare anaerobă, simple - 100 buc. Flacoane pentru incubare aerobă, cu neutralizare de substanțe antimicrobiene (antibiotice) - 800 buc. Flacoane pentru incubare anaerobă, cu neutralizare de substanțe antimicrobiene (antibiotice) - 100 buc. flacoane, marcate CE da Soft specializat "Softul permite vizualizarea curbei de creștere bacteriană monitorizată pe toată perioada incubării, prelungirea perioadei de incubare pe flacon (dacă este nevoie). Soft-ul permite imprimarea graficelor de creștere și toate informațiile legate de fiecare tip de flacon (data introducerii flacoanelor, data pozitivării flacoanelor, starea flacoanelor, celulele în care se află poziționate flacoanele)." Manual de utilizare în limba de stat Manual de service în limba engleză Termen de garanție minim 24 luni
3310000-1 | 10 | Defibrilator extern, manual (caracteristici medii) | Defibrilator extern, manual (caracteristici medii) |  |  |  | Defibrilator extern, manual (caracteristici medii) Descriere Defibrilator extern, manual destinat utilizării personalului specializat cu caracteristici de bază Parametrul Specificația Defibrilator Selectarea energiei "adult 50-360 bifazic; 2-20 pediatric/nou-născut" Controlul padelelor Selectarea energiei da Încărcare energiei da Descărcarea energiei da Forma de undă la ieșire bifazic Sincronizator da Regim de operare Defibrilare manuală da Defibrilare Automată ( AED) da Display Mărimea display ≥ 6 inch TFT LCD color, LED da Rezoluția 640 x 480 pix. Afișarea derivațiilor bipolare I, II, III Captarea semnalului ECG prin intermediul padelelor da Afișarea ritmului cardiac da Afișarea saturației SpO2 da Alarme ale ritmului cardiac da Frecvența de lucru 0.05-100 Hz Modul ECG Captarea semnalului ECG prin fir cu 3 electrozi da Diapazon 30 - 300 BPM Protecție în potriva șocurilor de defibrilare ≥ 360 J Mesaje de alarmă HR, Asistola, VF, VT Modul SpO2 Modul SpO2 da Rata SpO2 1 - 100% Precizia 70 - 100%, ± 2% Rata pulsului 30-300 bpm Mesaje de alarmă da Imprimantă pentru ECG Viteza hârtiei 12.5. 25, 50 mm/sec Imprimantă termică încorporată da Printare auto sau manuală Adnotări ora da data da derivația da ritmul cardiac da modul de operare da forma undei descărcate da Funcția sumară da Memorie Memorie internă sau Posibilitatea de instalarea a cartelei de memorie da Informația stocată ECG, șoc, vocele din anturaj Capacitatea de stocare ≥ 3 ore Alimentarea electrică Rețea electrică 220 V, 50 Hz da Baterie internă reîncărcabilă da Timp de lucru de la baterie ≥ 3 ore ECG continuu sau min. 150 descărcări la energia maximă Greutatea cu accesorii < 9 kg Accesorii Padele Adult, reutilizabile 1 set. "Pediatrice, reutilizabile (padele sau adaptoare pediatrice)" 1 set. Electrozi de defibrilare AED de unică utilizare Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 2 set. Cablu ECG reutilizabil 3 fire 1 buc. Electrozi ECG Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 50 buc. Senzor SpO2 Adult, reutilizabil 1 buc. Hârtie termică 5 buc. Gel de contat 250 ml
3310000-1 | 11 | Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi), pentru singe | Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi), pentru singe |  |  |  | Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi), pentru singe Cod 150910 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sîngele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm reglabilă Maximală, rpm ≥ 6000 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 8-12 tuburi Timer Gama de timp 0 - ≥60 min Incrementarea ≤1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului da Indicatori Indicarori vizual și acustic da Debalansare da Pornire/oprire da Capac deschis da Display Digital da Nivelul de zgomot ≤70 dB da Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in viguare da
3310000-1 | 12 | Termometru digital | Termometru digital |  |  |  | Termometru digital Cod 260610 Parametrul Specificația Descriere Termometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman Afișaj alfanumeric Diapazon de măsurare 34-42 grad C Eroarea 0.1 grade C Timp de măsurare < 60 s Control on/off deconectare automată "Alarme/ indicatori" Vizuală temperatura finală baterie descărcată pornire/oprire Acustică temperatura finală ferbă Posibilitatea de dezinfectare da Rezistent la pătrunderea apei da
3310000-1 | 13 | Termometru digital cu infraroșu | Termometru digital cu infraroșu |  |  |  | Termometru digital cu infrarosu Cod 260620 Parametrul Specificația Descriere Termometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman, camerei si alte Afișaj alfanumeric LED / LCD Tip pacient nou-născut, pediatric, adult Regim de măsurare temperatura urechii (timpanic) temperatura frunții (temporala) Diapazon de măsurare 34.0 - 43.0 °C Rezoluția de măsurare 0.1 °C Eroarea ≤ ± 0.2 °C Timp de măsurare ≤ 5 s Control on/off, deconectare automată Alarme/indicatori Vizuală alerta febră temperatura finală baterie descărcată pornire/oprire Acustică temperatura finală Alimentare Baterie inclusa
3310000-1 | 14 | Higrometru / Psihrometru 15-40C | Higrometru / Psihrometru 15-40C |  |  |  | Higrometru / Psihrometru 15-40C Cod 260640 Parametrul Specificația Descriere Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere Lichid termometric excepție mercur Rezoluție ± 0.2 C Fixare pe perete da Nr. de termometre 2 buc. (uscat/umed) Carcasa Plastic Scară de temperatură da (Celsius) Diapazonul măsurării "Temperatura + 15...+ 40 C Umiditatea 40…90 %
3310000-1 | 15 | Tensiometru Adult cu fonoendoscop Cod 260710 | Tensiometru Adult cu fonoendoscop Cod 260710 |  |  |  | Tensiometru Adult cu fonoendoscop Cod 260710 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacient adult Caracterisitici tehnice pompă integrată din cauciuc manșetă integrată din cauciuc tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc Parametri tehnici limite de măsurare 0 - 300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg Fonoendoscop da
3310000-1 | 16 | Tensiometru electronic automat Adult Cod 260760 | Tensiometru electronic automat Adult Cod 260760 |  |  |  | Tensiometru electronic automat Adult Cod 260760 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru electronic automat destinat măsurării tensiunii arteriale neinvazive Tip portabil, pacient adult Caracteristici tehnice pompă electrica integrată manșetă integrală din cauciuc tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc Parametri tehnici limite de măsurare 0-300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg "Precizia valorilor afișate" sistolic ± 3 mmHg diastolic ± 3 mmHg Conectare la PC USB / RC232 / Sdcart / ethernet Memorie internă Stocarea datelor a minim 100 măsurări Alarma sonora Alimentare baterii alcaline, + 220V Accesorii manșetă pentru adulti - 2 buc
3310000-1 | 17 | Tensiometru electronic automat de triaj Adult Cod 260780 | Tensiometru electronic automat de triaj Adult Cod 260780 |  |  |  | Tensiometru electronic automat de triaj Adult Cod 260780 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru electronic automat destinat măsurării tensiunii arteriale neinvazive Tip portabil, pacient adult Caracteristici tehnice- pompă electrica integrată manșetă integrală din cauciuc tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc Parametri tehnici- limite de măsurare 0-300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg Tehnologii de detecție a ritmului cardiac neregulat (aritmii) Irregular Heart Beat (IHD), Pulse Arrithmia Detection (PAD), AFIB etc. Conectare la PC USB / RC232 / Sdcart / ethernet Memorie internă Stocarea datelor a minim 100 măsurări Alarma sonora Alimentare baterii alcaline, + 220V Accesorii manșetă pentru adulti - 2 buc
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 19) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimată | beneficiar
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3310000-1 | 1 | Fotometru de biochimie clinică | Fotometru de biochimie clinică | bucată | 1 | [5 empty] | 54000 | IMSP Institutul de Medicină Urgentă
3310000-1 | 2 | Fotometru imunologic | Fotometru imunologic | bucată | 1 | [5 empty] | 54000 | IMSP Institutul de Medicină Urgentă
3310000-1 | 3 | Microscop binocular LED | Microscop binocular LED | bucată | 3 | [5 empty] | 24000 | IMSP Institutul de Medicină Urgentă
3310000-1 | 4 | Frigider de laborator | Frigider de laborator | bucată | 2 | [5 empty] | 130000 | IMSP Institutul de Medicină Urgentă
3310000-1 | 5 | Frigider de laborator | Frigider de laborator | bucată | 2 | [5 empty] | 40000 | IMSP Institutul de Medicină Urgentă
3310000-1 | 6 | Centrifugă de laborator | Centrifugă de laborator | bucată | 2 | [5 empty] | 42000 | IMSP Institutul de Medicină Urgentă
3310000-1 | 7 | Centrifugă de laborator | Centrifugă de laborator | bucată | 2 | [5 empty] | 45000 | IMSP Institutul de Medicină Urgentă
3310000-1 | 8 | Analizator automat pentru investigații de laborator al sistemului de hemostază | Analizator automat pentru investigații de laborator al sistemului de hemostază | bucată | 1 | [5 empty] | 100000 | IMSP Institutul de Medicină Urgentă
3310000-1 | 9 | Sistem automat de detecție a bacteriilor și fungilor din sânge și lichide biologice | Sistem automat de detecție a bacteriilor și fungilor din sânge și lichide biologice | bucată | 1 | [5 empty] | 482500 | IMSP Institutul de Medicină Urgentă
3310000-1 | 10 | Defibrilator extern, manual (caracteristici medii) | Defibrilator extern, manual (caracteristici medii) | bucată | 2 | [5 empty] | 160000 | IMSP Institutul de Cardiologie
3310000-1 | 11 | Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi), pentru singe | Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi), pentru singe | bucată | 1 | [5 empty] | 16600 | IMSP Maternitatea Municipală nr. 2
3310000-1 | 12 | Termometru digital | Termometru digital | bucată | 5 | [5 empty] | 290 | ANP
3310000-1 | 13 | Termometru digital cu infraroșu | Termometru digital cu infraroșu | bucată | 10 | [5 empty] | 9580 | ANP
3310000-1 | 14 | Higrometru / Psihrometru 15-40C | Higrometru / Psihrometru 15-40C | bucată | 30 | [5 empty] | 7020 | ANP
3310000-1 | 15 | Tensiometru Adult cu fonoendoscop Cod 260710 | Tensiometru Adult cu fonoendoscop Cod 260710 | bucată | 10 | [5 empty] | 1600 | ANP
3310000-1 | 16 | Tensiometru electronic automat Adult Cod 260760 | Tensiometru electronic automat Adult Cod 260760 | bucată | 5 | [5 empty] | 5370 | ANP
3310000-1 | 17 | Tensiometru electronic automat de triaj Adult Cod 260780 | Tensiometru electronic automat de triaj Adult Cod 260780 | bucată | 5 | [5 empty] | 3048 | ANP
1175008
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________