## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP AMT Buiucani (listă suplimentară 9) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Ultrasonograf de performanță înaltă | Ultrasonograf de performanță înaltă |  |  |  | Aplicații clinice General, Ginecologic, Cardio, Vascular Porturi active pentru traductori Minim 4 Porturi pentru traductori CW Minim 1 Nivele de gri ≥256 Sumarul gamei dinamice maxime ≥350dB Rezoluția imaginii captate minim: 1024x768 Preprocesare, Canale digitale ≥ 2 mil Adâncime maximă de scanare ≥ 50 cm Traductoare acceptate de sistem: liniare matriciale, convexe matriciale, sectoriale matriciale, volumetrice 4D, CW pencil, Endocavitare 4D. Număr frecvențe emise de un traductor ≥ 8 sa se indice transductorul care are aceste posibilități Postprocesare Imagine moduri B-mod/ 2D M-mod M-mod şi 2-D Armonici Tisulare Armonici Tisulare diferențiale M-mod anatomic M-Mod color Doppler: Tip CW, PW, CFM, TVI; Măsurări automatizate Calcule automate Power Doppler B - Flow sau analogic Duplex Triplex Elastografie Compresiva (compatibila obligatoriu minim cu sonda liniara) Elastografia Cantitivă (compatibila obligatoriu minim cu sonda liniara) Elastografie Share Wave (Compatibil cu sonda liniară și convexă) Formarea raportului automat pentru măsurările care vor fi făcute de către medic, cu printarea la un printer extern Funcţionalităţi Ajustare frecventa Diapazon dinamic reglabil Focalizare pe imagine pe toată adincimea Ajustare mape de culori ≥ 9 Selectare automata a sondei la aplicarea presetului Reglare GAIN Reglarea semnalului acustic Măsurători în timp real și în freeze Regim Virtual Convex pentru traductoarele liniare PAN/ZOOM imagine în timp real Imagine îngheţată Stocare imagini Capacitate ≥ 500GB tip SSD; Memorie CINE ≥ 700MB; CD/DVD USB 3.0, 2.0 Pachete de analiză Vascular Cardiac Abdomen Abdomen obez Tiroida Glanda mamară Protocoale de lucru și calcule pentru vase Carotida Vertebrale Arterial: Membre inferioare si superioare stâng/drept, Venos: Membre inferioare si superioare stâng/drept; Regim Automat de setare in regim B Regim Automat de setare a vitezei si a unghiului ferestrei in regim Doppler. DICOM 3.0 APLICATII (OPTIONALE): Stress-Echo Vizualizare micro vasculară cu flux redus Posibilitatea de transmitere datelor la sisteme de post procesare; B - Flow angio sau analogic Traductoare TIP: 1)Liniar, cu valoarea minimă nu mai mare de 4 MHz, cu valoarea maximă nu mai mică de 8 MHz, cu FOV (field of view) cîmpul de vedere minim 40 mm. Obligatoriu să fie prezentă tehnologia single cristal/ XDclear/ Matrix sau analogic 2) Convex, cu valoarea minimă nu mai mare de 2 MHz și valoarea maximă nu mai mica de 5 MHz, cu FOV (fild of View) câmpul de vedere minim 80°. Obligatoriu să fie prezentă tehnologia single cristal/ XDclear/ Matrix sau analogic. 3) Sectorial cardiac / convex cardiac cu valoarea minima nu mai mare de 2 MHz și valoarea maximă nu mai mica de 5 MHz, cu FOV (field of View) câmpul de vedere minim 110°. Obligatoriu să fie prezentă tehnologia single cristal/ XDclear/ Matrix sau analogic 4) Microconvex, Endocavitar cu valoarea minima nu mai mare de 4 MHz și valoarea maximă nu mai mica de 9 MHz, cu FOV (field of View) câmpul de vedere minim 135°. Ultrasonograful livrat să fie setat pentru lucru cu traductoarele livrate; MONITOR FULL HD" ≥ 22" Panel de control touch ≥ 12"; Butoane consola Configurabile Tastieră digitală / pe consolă sau pliabilă; Braț flexibil DA Transfer și stocare date în format DICOM ; B/W printer incorporate;
33100000-1 | 2 | Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie | Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie |  |  |  | Sistem video pentru investigarea și tratamentului căilor gastrice Videoprocesor intrări cameră ≥1 Caracteristici ajustare nuanță Iluminare auto Balans de alb auto Acuitate Ajustarea culorilor Zoom Electronic Suporta tehnologie cromoscopie digitală sau analogica in 3 nivele Protocol de amplificarea adăugător pentru fiecare regim de cromoscopie digitala sau analogica. Inclus posibilitatea de inregistrare video direct pe USB sau HDD Extern / alt sistem de inregistrare video de inalta rezolutie cu transmitere la PC, in acest caz să fie inclus PC cu parametri recomandaţi de producător Înscrierea pacienților in baza interna Programarea protocolului pentru fiecare utilizator Afișarea datelor video endoscopului atașate la procesor la necesitatea utilizatorului. Control Tastatura Alfa numerica Ecran tactil cu meniu minim in limba română/limba rusa Dimensiunile pentru ecran tactil ≥ Digital (DVI, HD-SDI,) ≥ 1 Rezoluția de ieșire ≥ 1080i Iesire date si control RJ45 ≥1 RS-232C sau analogic ≥ 1 Compatibil cu video endoscoape Video gastroscop Video Colonoscop Video Duodenoscop Video Bronhoscop de clasa joasa si înalta prezentarea listei cu care video endoscoape este compatibil Sistema de irigare integrata in procesor, Control Direct de pe procesor Nivele de irigare pompa aer/apa cu atingerea în minim 4 nivele. Sursa de lumină Tip integrată in procesor Tip lampă Xenon/Led Timp de viață lampă ≥500 h Putere lampă ≥ 300 W Contor lampă in nivele/ intensitate Mod standby Lampă de rezervă doar în cazul lămpii xenon Lampa de rezervă integrata în video procesor, doar în cazul lămpii xenon Periferice disponibile Display medical ≥ 32 inch Rezoluția minima ≥ 1080i Suport cu braț articulat pe perete sau tavan, soluția vine din partea vânzătorului după inspectarea spațiului beneficiarului. Sistem de furnizare a aerului/apei minim 4 nivele volumul vasului pentru apă minim 200 ml Sistem de aspirație endoscopic Tip Separat de procesor Volumul rezervorului ≥ 2 litri Vid Dirijarea nivelului de aspirare în trepte Puterea de aspirație minim 60 L/min Control Prin buton, Prin pedala Insuflator CO2 Cu sistema de încălzire Debitul CO2 in 3 nivele minim, Nivel de Jos ≥ 1,0 L/min Nivel Mediu ≥ 2,0 L/min Nivelul Maxim ≥ 3,0 L/min Spațiul pentru butelia de apa Furtun pentru conectare la butelia de CO2 Butelie cu CO2 cu toate componentele de comunicare la pompa CO2 Volumul butelie ≥ 10 L Accesorii pentru conectarea la video endoscop de unica folosita ≥ 1 set Pompa de irigatie Cu sistema de încălzire Spațiul pentru butelia de apa Debitul de apă maxim prin canalul de video endosocopie ≥ 600 mL/min Accesorii pentru conectarea la video endoscop de unica folosita Troleu Polițe reglabile la înălțime minim 4 unit Transformator electric integrat Numărul de prize integrate in troleu minim 5 Suport pentru 2 video endoscoape reglabil pe înălțime Sertar pliant pentru tastiera Suport pentru butelie CO2 - 1 unit Volumul maxim admisibil - 10 L Mîner pentru controlul in timpul deplasării Roti Pentru poziționarea si deplasarea troleului minim 4 buc Frâne minim 2 Accesorii: Piesă bucală minim 2 unit. Tester manual 1 unit. Vas de rezervă pentru aspirator ≥ 2l, minim 1 unit Filtre pentru aspirator ≥ 5 unit. Monitor medical 1 unit. Videogastroscop Compatibil cu video procesorul de mai sus Compatibil cu tehnologia de cromoscopie digitala sau analogica in minim 3 nivele Tip Rezoluție înalta HD Tubul de inserție Lungime totală ≥ 1300 mm Lungime de lucru ≥ 1000 mm Diametrul exterior ≤ 10 mm Marcaj de lungime da Canal de lucru Numărul de canale ≥1 Diametrul nu mai mic de 2,8 mm Canal adăugător pentru jetul de apa Optica Unghiul câmpului vizual ≥ 140 grade Înclinația câmpului vizual 0 grade Adâncimea câmpului vizual in regim normal 2-100 mm Tipul și unghiurile de deflecție Sus/jos ≥210/90 grade Stînga/dreapta ≥100/100 grade Spălarea obiectivului Metode de sterilizare Chimic, Etilen, oxid. Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare Compatibil cu mașina de dezinfectare Programarea butoanelor Accesorii: Pensa p/u biopsie de multiplă folosința compatibil cu canalul de lucru a videogastroscopului cu lungimea maxima de 1600 mm minim 2 unități Prezent certificatul CE sau declarație de conformitate Garantia minim 24 luni Dispozitiv pentru reprocesarea automata a sistemelor de endoscopie cu un singur loc – 1 buc Descriere: Concepută pentru a dezinfecta sau steriliza folosind un sistem automat de umezire si curățare a canalelor endoscopului. Parametru Specificația: Configurație: Integrat pe suport pe roti dotat cu frâne. Spațiul dedicat detergenților minim 1 loc pentru videoendoscop Control - Prezenta butoanelor Display tip color diagonala ≥ 3,5 inch Numărul de cicluri ≥ 1 Timp de procesare, pentru un ciclu complet Maxim 40 minute Prezenta ciclului de auto dezinfectare da Monitoring si control Sistem de bracodare sau prin taguri RF endoscop cu inscrierea modelului și serie numerece a endoscopului Sistem de siguranță prin barcodare sau prin taguri RF a fiecarui utilizator pentru controlul personalului care va utiliza sistemul de sterilizare. Prezentare pe ecran a informație referitor la endoscop, program, etapa a ciclului, timpul rămas până la finisarea ciclului, temperatura. Prezenta alarmelor vizuale si auditive Senzor de control pentru nivelul de apa Imprimantă termică integrată pentru prezentarea timpului ciclului complet sterilizat cu indicare modelului si serie numerice a endoscopului Numărul de programe - minim 2 programe predefinite de producător, minim 2 programe care pot fi programate de utilizator la necesitate. Fazele minime ale ciclului Test de scurgere sau ermetic Prespălare Spălare cu detergent Clătire Dezinfecție la temperatura joasa (minim 35 °) Test ermetic sau de scurgere pe toata durata ciclului cu monitorizare continua a presiuni iar in caz de scurgere oprirea automat indiferent de etapa ciclului. Blocarea Ușii in timpul ciclului pentru siguranța procesului si a prevenirii deschiderii neautorizate Sistem automat de dozare cu pompa separata pentru preparatele folosite in spălarea si dezinfectare endoscoapelor Sistem automat de transmitere a informație in caz ca soluția folosita pentru dezinfecție s-a finisat. Sistem intern de filtre in minim 2 nivele, primul nivel filtru de apa maxim de 0,45 µm al doilea nivel filtru de apa maxim de 0,1 µm Filtru intern pentru aer minim 1 de minim de 0,2 µm Tipuri agenți folosiți in dezinfectare Recomandați de producători (prezentarea certificatelor microbiologice de la producătorul utilajului pentru agenți propuși) Compatibilitatea cu diferite endoscoape, Obligatoriu prezența conectoarelor pentru video endoscoapele Olympus prezente in dotare - minim 1 set Obligatoriu cu conectoarele pentru video gastroscopul propus in lotul precedent Volum maxim de apă încărcat pentru etapa a unui ciclu ≤ 10 litri Accesorii prezente la livrare imprimantă termică 1 buc Hârtie pentru imprimantă termică ≥ 10 buc Cititor de barcoduri 1 buc Barcoduri care pot fi programate pe dispozitivul de reprocesare minim 1 set (minim 10 endoscoape si minim 5 utilizatori) (poate fi prin barcoduri sau prin TAG-uri RF) Sistem de prefiltrare a apei separată de dispozitivul de reprocesare recomandat de producător Sistem de durizare a apei separata de dispozituvul de reprocesare în caz că sistemul are nevoie de apa dedurizată. Set de conectoare necesare pentru conectarea Video gastroscopul ofertat, Set de conectoare necesare pentru conectarea Video endoscopelor prezente in dotare, producător OLYMPUS 1 set Set de soluție pentru dezinfectare pentru minim 100 cicluri de dezinfectare. Construcția Otel inoxidabil tip medical minim standard AISI 316L sau alt material calitativ compatibil conform standardului ISO 15883-5 Alimentare electrica 220/230V , 50/60 Hz Dispozitiv pentru spalarea semi-automat a sistemelor de video endoscopie flexibila – 1 buc Descriere: Utilizata pentru susținerea curățirii manuala a video endoscoapelor flexibile Parametru Specificația: Conexiuni Individuale pentru curățarea separata a fiecărui canal a endoscopului Control Display Tip TFT grafic color Diagonala ≥ 4 inch Butoane tip " soft touch" - cu membrana de protecție nu vor fi acceptate. Monitorizarea procesului registru intern, pentru fiecare endoscop supus procesului de spălare. Cititor de barcod sau alta metoda de citire fiecărui endoscop care va trece prin procesul de spălare. Printarea rezultatului final după finisarea ciclului de spalare Indicarea fiecărui pas de ciclu de spălare pe ecran Prezenta semnalului audio Prezenta regimului testare ermetica automat pentru endoscop Etapele minime pentru un ciclu de sterilizare, test de scurgere care va fi activ pe tot parcursul procesului. Informarea Operatorului despre necesitatea de umplere a chiuvetei unde este pus endoscopul Activarea dozării de detergent Informarea operatorului privind curățarea fiecărui canal cu perie Pornire automată a spălării endoscopului cu soluție de curățare Informarea Operatorului privind golirea chiuvetei de apa si după umplerea cu apa curata Pornire automată a procesului de clătire cu apa curata Informarea Operatorului privind golirea chiuvetei de apa Pornirea automata a procesului de evacuare forțată a redorilor de detergent în caz ca sunt prezente in canalele endoscopului Informarea operatorului privind finisarea procesului de spălare cu printarea timpului folosit pentru endoscop cu informație model, serie numerica, data si ora. Prezenta ciclului de auto dezinfectare a dispozitivului (dacă este cazul) Compatibilitatea cu Video endoscopul produs de Olympus, Video gastroscopul ofertat și altele. Prezenta popei de dozaj a detergentului Prezenta popei de control a presiunii cu valva de siguranța pentru suprapresiune Filtru intern pentru Aer folosit la testare ermeticitatii endoscopului Pompa de recirculare a apei pentru spălarea canalelor Accesorii si consumabile: hîrtie pentru imprimantă termică minim 10 buc Detergent minim pentru 100 de reprocesări. Furtune cu sistema de conectare la endoscoape 1 set pentru fiecare producător Alimentare 220/230 V si 50/60 Hz Dispozitiv pentru uscarea vertical si mentinrea endoscopului in stare sterila – 1 buc Descriere: Conceput pentru uscarea dupa procesul de sterilizare sau dezinfectare cu posibilitate de menținere a stării sterile. Parametru Specificația: Configurație: Static pe podea Locuri pentru video endoscop ≥ 6 locuri Conectori: minim 3 pentru producătorul Olympus, minim 3 pentru videoendoscopul ofertat. Cu încărcare verticala Dotat cu sertar tip glisant vertical pentru extracția comodă a video endosocpului sau alta metoda ( fără sertar glisant) care permite extragerea video endoscopului necesar, fără a fi nevoie extragerea a altor endoscoape din fața sau prin părțile laterale. Timpul de păstrare minim in stare sterila si gata de utilizare ≥ 20 zile Numărul de uși minim 1 Rama din otel inoxidabil Partea interna a ramei din sticlă rezistenta Prezenta lăcata Filtru de aer intern standard HEPA H13, HEPA H14 sau mai performant. Display tip LED/ OLED/ LCD. Control prin intermediul butoanelor cu protecție la lichide Compresor de aer integrat Alimentare electrica 220/230V , 50/60 Hz
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP AMT Buiucani (listă suplimentară 9) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Ultrasonograf de performanță înaltă | Ultrasonograf de performanță înaltă | bucată | 1 |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/ DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, instalare și dare în exploatare până la 15 zile din data livrării.
33100000-1 | 2 | Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie | Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie | bucată | 1 |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/ DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, instalare și dare în exploatare până la 15 zile din data livrării.
[6 empty] | Suma total: |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________