## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale (Microscop chirurgical oftalmic), conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal ,,Sfânta Treime” (repetat) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 |  | Microscop chirurgical oftalmic | Microscop chirurgical oftalmic |  |  |  | "Descriere: Microscop chirurgical oftalmic proiectat pentru operații oculare, chirurgicale pe segmentul anterior cât și posterior. Parametrul Specificația:Interfață centralizată Încorporat în dispozitiv care afișează și permite setarea, modificarea a parametrilor microscopului, LCD / TFT; Păstrăre presetărilor preferate a activității (mărirea, distanța de lucru, focalizare/focus), pentru ≥ 4 utilizatori; Optica: Optică acromatică sau apocromatică cu înveliș antireflector multistrat la toate componentele; Mărirea oculară, cu câmp larg ≥ 10x; Factor de magnificare 0.5x - 2.5x (± 0.5) sau Zoom oculare ≤ 6X - ≥ 20X; Distanța de lucru a obiectivului frontal:≥ 200 mm; Setarea motorizată a zoom-ului; Focalizare și schimbarea distanței motorizată continuu; Interval de focalizare ≥ 30 mm; Tubusuri binoculare inclinabile la ≥ 180°, sau tubusuri cu invertor sau tehnologie analogică; Microscop integrat pentru asistent cu tub binocular cu invertor manual și oculare cu câmp larg 12.5x sau 10x; Ajustarea și reglarea fină a dioptriilor, de la ≤ -5 la +5 ≥; Filtre ≥ 2: a. Filtru imitat halogen integrat; b. Filtru de protecție a retinei integrat; c. Filtru gri 25% (opțional) și altele dacă sunt prezente; Oculare pentru chirurg și asistent câte un modul pentru chirurg și asistent; Cu unghiuri mari, largi, cu capete de cauciuc și cu cuplaj magnetic. Iluminarea: Sursă de lumină LED ≥ 50000 ore; Trecere mecanică sau automată de funcționare la lampa de rezervă; Spectru de lumina reglabil sau cu modul interschimbabil: Alb cald, Alb rece. Mecanica: Brațul pivotant a microscopului ≥ 900 mm; Unghiul de rotire a brațului pivotant ≥ 150°/ ≥ 150°; Brațul de transport ≥ 400 mm; Unghiul de rotire pe coloană ≥ 340°; Înclinarea modulului cu obiectivele binoculare ≥ 100°; Rotile ≥ 4, Rotația liberă a umărului în jurul axei 360°, blocarea roților separat; Balansarea mecanică a dispozitivului; Sistem de frânare: Frâne mecanice sau electromagnetice cu posibilitate de reglaj fin pentru toate axele de rotaţie, cu buton de frână. Sistem informațional computerizat: Sistem de informații integrat în suportul microscopului pentru asistență și documentare- optional; Abilitatea de a controla toți parametrii microscopului de către sistem - optional; Abilitatea de a reda fișiere media - optional; Posibilitatea transmiterii on-line de la camera microscopului - optional; Menținerea unei baze de date cu pacienți cu fișiere media - optional; Sistem chirurgical de asistență computerizată Software cu Panel PC- optional; Managementul și documentarea pacientului - optional; Sistem chirurgical de asistență computerizată integrat in stativul de podea- optional; Video:Diagonala a monitorului video ≥ 21 inch; Înregistrarea video, recorder pentru înregistrarea imaginii de pe camera video, min. 1; Memoria pentru baza de date și stocarea a înregistrărilor video memorie HDD/SSD intern sau extern ≥ 1 Tb; Cameră Video Full HD min. 1; Tip sensor CMOS 1/3""; Rezoluție min. 1920 x 1080; Bloc de control cu fixare pe stativul microscopului. Interfața: Video intrări ≥ 1, Y/C sau/și HD-SDI; Video ieșiri ≥ 1, HDMI/DVI – D; Alte interfețe ≥ 1, USB; Conector de rețea (RJ-45)- opțional; Alimentarea, 220 V, 50 Hz cu cablu pentru priză de tip Schuko. Accesorii: Husa de protecție antipraf min. 1 buc; Pedală de control min. 1 buc. prin intermediul WiFi sau prin cablu cu lungimea min. 3 m cu min. 10 funcții programabilă, complet programablă inclusiv comanda a Sistemul de vizualizare a fundului de ochi sau analogicul; Casetă pentru sterilizarea tuturor modulelor, inclusiv al sistemul de vizualizare a fundului de ochi min. 2 buc; Sistemul de vizualizare a fundului de ochi motorizat, electronic cu posibilitatea de ajustare de la pedală, min. 1 în set cu toate modulele necesare și lentile de lucru pentru operații oculare pentru partea cât anterioară atât și posterioară; UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat min. 1 buc., ≥ 3 kW; Card de memorie, stick USB de min. 16 Gb pentru înregistrarea datelor; Scaun operațional pentru chirurg (de indicat modelul oferit) min. 1 buc . (a. cu spătar; b. blocare centralizată a celor 4 roți duble stabile; d. cu cotiere mobile; e. posibilitate de reglare a înălțimii). Altele: Garanție ≥ 36 luni, Posibilitatea de asigurarea din partea producătorului cu piese, consumabile, altor accesorii și a reparațiilor timp de min. 10 ani de exploatare a echipamentului; Instalarea și testarea la locul necesar; Transportarea și livrarea la locul necesar; Deservire în perioada de garanție și postgaranție; Soft cu livrarea parolelor de acces; Ghid rapid Min. 1 buc, ghid rapid al utilizatorului în limba de stat (Română), sau în una din limbile de circulație internațională (rusă/engleză), laminată și atașată de dispozitiv; Manuale de utilizare În limba de stat (Română), în cazul în care nu este prezent să fie prezentat manualul în limba de stat cu ștampila biroului de traducere; Manual de service În limba de stat (Română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) și art. 15, al. (6); Training pentru utilizatori: Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică; Training pentru personal tehnic: Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale (Microscop chirurgical oftalmic), conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal ,,Sfânta Treime” (repetat) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Microscop chirurgical oftalmic | Microscop chirurgical oftalmic | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
[6 empty] | Suma total: |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet1
|  | AMT Botanica | SR Soroca | CS Crihana Veche | Policlinica de Stat | CS Nisporeni | ANP Administrația Națională a Penitenciarelor | CRDM | AMT Râșcani | SF. Treime
Dispozitiv pentru terapie cu ultrasunet | 3
Dispozitiv de terapie cu unde de șoc | 1
Dispozitiv de magnetoterapie pentru adulți, staționar | 2
Dispozitiv pentru presoterapie și drenaj limfatic | 1
Dispozitiv pentru fizioterapie, electroforeză și electrostimulare | 2
Dispozitiv pentru fizioterapie, stimulare prin ultrasunet și laser | 1
Dispozitiv pentru fizioterapie, magnetoterapie | 1
Set lentile oftalmologice | 1
Montură de probă/Ramă de probă | 1
Oftalmoscop direct | 1
Dulap medical | 1
Lampă bactericidă 30W 130150 | 8
Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici avansate 260210 | 1
Tensiometru Adult cu fonoendoscop 260710 | 10
Dispozitiv pentru colorarea automata a lamelor pentru citologie, histologie | 2
Sigilator medical automat pentru pungi sterile | 4
Sistem de ultrasonografie oftalmic (A+B+CCT) | 1