## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Dispozitivelor medicale, conform necesităților Direcției Generale Asistență Medicală și Socială pentru anul 2022 (listă suplimentară 11) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatprul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
3310000-1 | 1 | Mamograf | Mamograf |  |  |  | Generator de raze X Generator de raze X Putere: ≥ 5 kW Interval kV: ≥ 23- 35 kV, 1 kV pas Gama mAs: de la 5 - 600 mAs Tubul de raze X Capacitatea de stocare termică a anodului: cel putin 300 kHU; pentru Tub-700 kHU Viteza minimă de rotatie: ≥ 9700 rpm Filtre selectabile automat pentru a reduce doza cu sanul dens: cel putin două Doua puncte focale: 0,1x0,1 mm si 0,3x0,3 mm Disiparea termică rata - 60 kHU/min. Curent maximal 135mA, focus larg 120 mA, focus mic 42 mA lzocentric Bratul C Rotatie motorizata cu cel putin 5 pozitii programabile de proiectie: interval (LAT, OBL, CC, OBL, LAT). Reglare motorizata pe inaltime: ≥ 80 cm : 140 ≤ / Între valorile 80-140 cm (± 5 cm) Distanta SID: ≥ 65 cm lndicatii digitale pe cel putin trei afisaje ale urmatorilor parametri: (a) Grosimea sanilor (b) Forta aplicata pe san (c) Unghiul de Inclinare a bratului C Motorizat sau manual cu reglare fina Sistemul de compresie Forta de compresie: reglabila cu rezolutie de la 10 la 200 N Viteza de coborare a paletei redusa proportional cu cresterea fortei de compresiune (obligatoriu). Recunoasterea automata a paletei de compresie pentru a adapta formatul colimatorului Palete de compresie pentru comfortul pacientului, set (minim 3, mărimi diferite) Dispozitive de siguranta pentru forta de compresie: Dispozitiv de siguranta triplu: electronic, electro-mecanic, mecanic Eliberare fina a paletei de compresie dupa expunere: Selectabil de pe panoul de control Deblocare mecanica rapida a paletei de compresie Pedale pentru control multifunctional Decompresie automata la sfarșitul expunerii + manuală (de urgență) Mod dublu pentru evaluarea parametrilor de expunere (pe baza densitatii sanilor sau a grosimii comprimate a sanilor) pentru a optimiza calitatea imaginii cu cea mai mica medie. AEC Detectorul cu conversie directa (obligatoriu) / TFT Detector Dimensiuni ≥24x30 cm cu strat de conversie cu seleniu Dimensiune pixel: ≤ 85 µm pentru 2D și ≤ 100µm pentru 3D. Rezolutia Imaginii (adancimea imaginii): ≥ 16 biti Detector racit cu aer Matricea detectorului: ≥ 2816 x 3584 pixeli Rezolutie spațială ≥ 6 p/mm în 2D și ≥ 5p/mm în 3D (Tomosinteză) O singura grila oscilanta de inalta densitate, cu linii de grila paralele cu toracele pacientului Grila pentru examinari 2D și 3D Consola cu sticla de protectie integrata (Pb- minim 0,5 mm la 50 kV). Consola si statie de lucru pentru tehnician Cu statie de achizitie cu: (a) Procesor: multicore, frecventa de baza - minim 2 GHz (b) RAM: cel puțin 64 Gb (c) Sistem de operare dedicat: Windows 10 licențiat (d) Monitor LCD color: format ≥ 23" rezolutia ≥ 5 megapixeli (e) Capacitate de stocare locala: ≥ 2Tb (f) Imaginile se salvează necomprimate de înaltă rezoluție (g) UPS pentru a securiza functionalitatea statiei de lucru la cel putin 20 de minute (h) DVD Recorder (I) CD-Rom inclus (j) Afisarea si vizualizarea imaginilor offline Software cu urmatoarele caracteristici: (k) Baza de date locala cu informatii despre pacient (l) lnstrumente grafice pentru postprocesarea imaginii, pachet complet DICOM (m) Conformitate DICOM 3.0 (n) Software pentru managementul imaginilor, analiza, procesare (p) Protocoale personalizate de citire specifice mamografiei pentru orice utilizator (q) Instrument pentru adnotarea, marcarea și exportul imaginilor cheie (r) interfata HIS-RIS-PACS (s) Functii minime DICOM: Trimitere/Primire, lmprimare, Lista de lucru, lnterogare/preluare, Angajament de export/stocare. Unghiuri de scanare minim 30° (±15°) 3D Tomosynthesis Numar minim de proiecții la +/-15 grade la 15 proiecții Miscarea de scanare trebuie sa fie continua pentru a reduce timpul de scanare și a evita miscarile pacientului Colimarea in timpul examenelor de tomosinteza trebuie sa aiba corectie dinamica trapezoidala pentru a compensa distorsiunea fasciculului de raze X în timpul expunerii la cele mai oblice unghiuri Posibilitatea de a genera vizualizare 2D cu o scanare unica de tomosinteza Sectiunea reconstruita prin tomosinteza trebuie sa mentina aceeasi rezolutie a detectorului Reconstrucție a imaginii 3D Minim 2 chei de licență la software PACS sau de acces pentru PACS, Sistem software PACS&Viewer cu chei de acces, inclusiv: Vizualizarea mamografiilor de screening in 2D si 3D (tomosinteza) lnterfata utilizator neagra pentru medii radiologice Gestionarea licentelor de la distanta lnstrumente avansate pentru manipularea imaginii: calibrarea imaginii, controlul ferestrei de afisare (Latimea/Nivelul ferestrei); mariti si derulati; rotirea imaginii lnstrumente de adnotare peste imagine: masuratori, distante, unghiuri, diametre, suprafete, comentarii, sageti, regiuni de interes (ROI) Controlul filmului (Tomosynthesis): inainte, inapoi, bucla infinita, control al vitezei (FPS), etc Export de imagini 2D în formate DICOM, JPG, TIF sau BMP lmprimarea imaginilor pe hartie sau imprimante DICOM (film cu raze X) Afisarea rezultatelor si a marcajelor CAD Configurarea fluxului de lucru conform protocoalelor stabilite ale centrelor de lucru lntegrare cu RIS / HIS si PACS Conformitate cu standardul DICOM 3.0 Mamograful să fie dotat cu sistemul de biopsie Sistem de tragere a sânului sus și jos printr-o peliculă de unică folosință Monitor Medical Dual Multi Modality Toate accesoriile necesare pentru sistemul de biopsie să fie incluse Posibilitatea de efectuare a biopsiei orizontal și vertical Seringă de biopsie motorizată pe axa X,Y și Z Panou de comandă cu display pentru seringă Scaun mobil destinat pentru investigarea cu biopsie Monitor Medical Dual Multi Modality -minim 5 Mp TFT color (IPS); Diagonala: ≥23,8"; Statie de lucru Resolutie: minim 2048x2560 pixeli; Unghi vizualizare: minim 178 grade (orizontal&vertical); Contrast : minim 2000:1; Luminozitate: minim 1100 cd/m2 HDMI sau Display Port la fel ca și la statia de lucru cu cablu OS: Windows 10 licențiat, 64 bit ori similar; NET Framework 4.0 ProcessorI: Intel Core i7 sau echivalent; HDD: minim 2 TB, RAID; DVD-RW; RAM: minim 8Gb "lmprimanta laser " Card graphic: minim 5 megapixeli pentru monitor medical (2048x2560), sau echivalent; UPS Bloc de alimentare: proporțional cu consumul stației de lucru Tastatura USB; USB Mouse; CD-ROM inclus HDMI sau Display Port Imprimantă monocrom laser pentru rapoarte: Laser, A4, lnterfata USB UPS minim 1000 VA (se va evalua consumul stației de lucru) Împrimantă DICOM top laser cu set de peliculă mamografică Ingineri autorizați de producător Notă: Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale
3310000-1 | 2 | Tomograf Computerizat Ortopedic | Tomograf Computerizat Ortopedic |  |  |  | Tomograf Computerizat Ortopedic Caracteristici generale: Sistem de radiografie necesar pentru imagistica ortopedică, precum și pentru scanare cap și gât. Dispozitivul sa furnizeze o calitate exceptionala a imaginii. Dispozitivul sa prezinte o dimensiune compacta, usor de amplasat. Dispozitivul sa dispuna de soft care va permite reglarea dozei de radiatie Dispozitivul sa dispuna de soft care va permite corectarea artefactelor de mișcare. CARACTERISTICI TEHNICE TUB X-RAY: Tub cu raze X cu țintă de tungsten Dimensiunea spotului focal de 0,6 mm Tensiune anodică: 80-96kV Curentul anodic: 1-12mA Filtrare dublă: 0,5 mm Cu + 2,5 mm Al Radiații cu raze X pulsate, care va minimiza doza de radiatie pentru pacient CARACTERISTICI TEHNICE DETECTOR: Detector tip Flat panel (integrat) Dimensiune detector: 20 x 25 cm (siliciu amorf) Interval dynamic: 16 biți Achiziție de imagini de mare viteză de până la 30 fps Dimensiune pixeli: ≤ 127 um Dimensiune matrice de ≥ 1.536 x 1.920 pixeli CARACTERISTICI TEHNICE IMAGINE DE ACHIZITIE: Sistemul sa permita achizitia de imagini prin modurile: Doză ultra mică, Standard și Rezoluție înaltă Sistemul sa permita previzualizarea imaginii inainte de expunerea pacientului Controlul automat al expunerii (AEC) Câmp vizual: 13 x 16 cm cu o singură scanare, prin fuziune până la 16 x 20 cm Rezoluția izotropă: până la 0,2 mm Sistemul sa permita achitionarea de 300-600 imagini de proiecție (configurabile) la un unghiul de 210 grade Timp de scanare: nu mai mult de 18 secunde (cu setări implicite) Timp de expunere: 6sec., pulsat, Timp de reconstrucție: 30-120sec., în dependenta de modul de imagistica CARACTERISTICI TEHNICE SISTEM DE ACHIZITIE SI RECONSTRUCTIE: Sistemul de radiografie sa fie livrat cu un sistem de achizitie si reconstructie Sistemul sa fie livrat cu hard disk-uri duale configurate Raid 1 (1000 GB) pentru fiabilitate și performanță îmbunătățita. Reconstrucție accelerată rapidă a GPU-ului. CARACTERISTICI TEHNICE GANTRY: Mișcarea motorizată în sus/jos/înclinare, ca va garanta poziționarea optima pentru pacient. Interval de mișcare a înălțimii de la podea: ≥ 55-110 cm Interval de mișcare a înclinării +15 °/-90 ° Poziția de gantry orizontală Apertura cu un diametru de minim 40 cm Sa dispuna de sensori care vor recunoaste tintei, fapt care va impedica mișcări automate ale gantry-lui, atunci când pacientul este poziționat în interior. Sistemul sa dispuna de mecanism de poziționare motorizat a pacientului care va centra ținta în câmpul vizual. Sistemul sa fie configurat cu 2 (doua) joystick-uri pentru mișcările controlate ale gantry-lui, a sistemului de poziționare și a colimatorului. Dispozitivul sa dispuna de lumini pentru ghidare pozitionare. Interfață utilizator, ecran tactil - cu înălțime si inclinare reglabilă - sa poata fi utilizat cu sau fara manusi CARACTERISTICI TEHNICE SOFTWARE: Achiziție intuitivă, optimizată pentru ecran tactil și software de comunicare Informații despre pacient și instrumente de bază de date Procedura bazată pe anatomie și selecția țintei. Selectarea dimensiunii pacientului kV, mAs, afișare a dozei Crearea unui protocol de imagistică definit de utilizator Interfaţă de acţionare prestabilită pentru portal automat şi mișcări ale sistemului de poziționare cu parametri prestabiliți definibili de utilizator Afișarea imaginii Scout Instrumente de procesare și adnotare a imaginilor pentru generarea și revizuirea reconstrucțiilor multiplanare și a randărilor 3D Instrument de tăiere pentru a genera stive de date pentru arhivare Modul service cu instrumente QA integrate DICOM 3.0 Reconstituirea imaginii cu parametri selectabili Algoritm de suprimare a metalelor Nuclee de reconstrucție selectabile de utilizator Algoritm de filtrare a zgomotului Algoritm corectarea artefactelor de mișcare Protocol de imagistică Aplicatii de soft pentru imagistica cap și gât Imagini extinse cu pachet care vor include suport pentru cap și gât, actualizare software și licență Sa dispuna de suport rigid pentru cap pentru o calitate maximă a imaginii. Dimensiunile utilajului: 76x184x160cm, ±50 cm Greutate: nu mai mult de 500 kg Baza mobila selectabila cu roti sau baza fixa, de sine statatoare Mâner multifuncţional pentru pacient şi pentru deplasarea unităţii în poziţia de transport Dispozitivul sa nu necesite răcire externă Dispozitivul sa se conecteze la o priză electrică standard Dispozitivul sa fie livrat cu urmatoarele accesorii: Suport poziționare, cu atenuare redusă, fabricate din fibră de carbon Suport poziționare a zonei mici, mari și plane Suport poziţionare vertical, reglabilă. Scaun dedicat pentru poziționarea pacientului, cu maner si roti blocabile. Notă: Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Dispozitivelor medicale, conform necesităților Direcției Generale Asistență Medicală și Socială pentru anul 2022 (listă suplimentară 11) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3310000-1 | 1 | Mamograf | Mamograf | bucată | 4 |  |  |  |  | până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. Instalarea, instruirea și darea în exploatare în termen de 20 zile din momentul livrării.
3310000-1 | 2 | Tomograf Computerizat Ortopedic | Tomograf Computerizat Ortopedic | bucată | 2 |  |  |  |  | până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. Instalarea, instruirea și darea în exploatare în termen de 20 zile din momentul livrării.
[5 empty] | Suma total: |  |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________