## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie (listă suplimentară 24) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Aspirator chirurgical electric | Aspirator chirurgical electric |  |  |  | Aspirator chirurgical electric Descriere Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina sîngele şi lichidele care se acumulează în zona operatorie şi obstrucţionează vizibilitatea chirurgului. Parametru Specificația Limita maximă ≥ 675 mmHg Rata de flux, l/min. ≥ 90 l/min Indicator vacuum da, eroarea ≥±10% Reglator aspirație da Vas colector În timpul aspirării se utilizează doar un vas colector da Selector mecanic de vas da Numărul vaselor 2 buc. Capacitatea, L ≥ 4 L Protecție la umplere pentru fiecare vas da Vas tip reutilizabil da Suport Container pentru amplasarea tubului de aspirare sau alt mecaniz de fixare a tubului de aspirarea da Suport cu rotile ≥ 4 roti Roti cu frina da, ≥ 2 buc. Mîner pentru transportare da Accesorii Pedală de pornire/oprire a aspirației da Suport/diviziune pentru fixarea/păstrarea cablului de alimentare 220 V, 50 Hz da Filtru de unică utilizare 50 buc. Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz
33100000-1 | 2 | Analizator biochimic, automat 200 teste | Analizator biochimic, automat 200 teste |  |  |  | Analizator biochimic, automat 200 teste Descriere Analizator automat destinat analizelor biochimice cu sistem deschis de reactivi. Sistem analitic automat cu calculator integrat sau exterior (procesor, monitor, tastatura+mouse) Tip de lucru continuu Tip sistem deschis randoom acces Capacitatea (teste/oră) ≥ 200 (teste fotometrice, fără modulul ISE) Posibilitatea efectuării analizelor urgente da Tipul dispozitivului staţionar Tip probă Ser şi plasmă urină sînge integru / hemolizat CSF (lichid cefalo-rahidian) Tip diluare automat Sistem de spălare total automat (cuvă, ac, sistem de dozare) da Program control al calității da Compartiment reactivi cu răcire Rotor cu încălzire pentru probe cu termostat la 37 grade C Cuvă pentru probe reutilizabil da, (indicați ciclurile posibile de reutilizare) Regimuri de măsurare Cinetic da Mono și bi-cromatic da Imunoturbidimetrc da Controlul cantității de reagent rămas da Semnalizare lipsă reagent și probă da Sistemul de dozare Reagenții Utilizarea a minim 2 metodici: mono și bireagent Volumul reagentului programabil cu pasul 1 µl Sistemul de dozare: Cu sensor de obstacol Alimentarea 220 V, 50 Hz
33100000-1 | 3 | Analizator de gaze în sânge | Analizator de gaze în sânge |  |  |  | Analizator de gaze în sânge Descriere Analizator automat pentru aprecierea gazelor în sînge Specficația tehnică solicitată de autoritatea contractantă Analizator de tip Point of Care, test cu test, de gaze sanguine, electroliți, metaboliti, hematocrit; Sa permita obținerea rezultatelor rapid, în mai putin de 180 sec. Sa lucreze cu un volum proba pina la 95 uL sange integral venos sau arterial Sa aiba tehnologie touch screen Aparatul sa fie portabil, gata de utilizare oricand Sa funcționeze cu carduri de test pentru a nu condiționa volumul de lucru lunar Stocarea cardurilor de teste sț fie facuta la temperatura camerei, sa nu necesite refrigerare Fiecare card sa se calibreze inaintea lucrului probei Sa fie dotat cu control al calităţii integrat Sa nu necesite mantenanţă Sa poata fi folosit atît fix cît și portabil Se conectează la priză sau lucrează cu baterii reîncărcabile Utilizarea carduri senzor Posibilitatea de conectare imprimanta externa prin tehnologia bluetooth Sa poata lucra pe un test Card: pH, pCO2, pO2, Na +, K +, Ca + +, Hct. Sa se poata întroduce intervale de normalitate pentru sange venos si arterial Cerințe speciale Anul de producere 2022-2023 Da Perioada de garanție 24 luni de la momentul punerii în funcție a echipamentului Da Extrasul din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, emis de AMDM, Da Certificatele ISO 13485, ISO 9001 Da CE, Declarație de conformitate Da Catalogul producătorului/documente tehnice, pe support hîrtie sau electronic Da Instruirea personalului Da
33100000-1 | 4 | Aparat fizioterapeutic cu unde de șoc (shockwave ) | Aparat fizioterapeutic cu unde de șoc (shockwave ) |  |  |  | Aparat fizioterapeutic cu unde de șoc (shockwave ) Descriere Dispozitiv pentru tratament cu unde de șoc radiale, cu compresor inclus Parametri Specificația Presiuea de lucru minim de la 1Bar la 5 Bar Pas de incerementare minim 0,2 Bar Frecventa de lucru minim de la 1 Hz pînă la 20 HZ Temperatura de lucru, cel putin minim de la 15 0C pînă la 40 0C Piesa de mână pentru conectarea diferitor transmitere, cu buton de acționare da Transmițător de unde de șoc D - 15 mm ± 3 mm Transmițător de unde de șoc D - 20 mm ± 3 mm Transmițător de unde de șoc D - 35 mm± 3 mm Kit de mentenanță și curățare da Greutate ≤ 10 kg Alimentare 200-240 V, 50 HZ
33100000-1 | 5 | Combina fizioterapie pentru electrostimulare cu electromiografie, terapie cu ultrasunete și laser, în set cu troliu | Combina fizioterapie pentru electrostimulare cu electromiografie, terapie cu ultrasunete și laser, în set cu troliu |  |  |  | Combina fizioterapie pentru electrostimulare cu electromiografie, terapie cu ultrasunete și laser, în set cu troliu Descriere Sistemul fizioterapeutic combinat cu 4 moduri de terapie: electroterapie,terapie cu ultrasunete, terapie laser și magnetoterapie Posibilitatea de a trata 2 pacienti simultan cu terapii diferite. Parametri Specificația Afișator digital, color, touch-screen, diagonala ≥10" da Programe prestabilite cu bibliografie de specialitate disponibile pe ecran da Librărie anatomică și patologică cu imagini colore și descrieri, pentru fiecare zonă a corpului Da Posibilitatea creare protocoale personalizate Da Canale independente ≥ 7 Test electrozi Da Moduri de tratament predifinite cu presetări Da Mod tratament manual Da Alarma acustică Da 2 canale complet programabile pentru electroterapie Permit toate formele de curenți de joasă și medie frecvența , inclusiv vector interferential, curba I/T, tratamente secvențiale, etc. Putere maximă de lucru ≥ 200mA 2 canale complet programabile pentru electroterapie cu feedback neurologic (EMG) -calcularea automata sau stabilirea manuală a pragurilor de potential muscular; -biofeedback acustic și visual; -monitorizare continua a activității musculare a pacientului; -funcții de diagnosticare și tratament/recuperare. 1 canal complet programabil pentru ultrasunet -sonda acceptate se system 1,2,5 cm2 multifrecvența 1-3 MHz.; -emisie continua sau pulsatorie; -verificarea automata a contactului sondei cu pacientul; Funcție de pre-încălzire a sonde de ultrasunet; Posibilitatea conectării a 2 sonde simultan. Forme de undă disponibule pentru tratamen ≤ 30 1 canale complet programabil pentru laser -emisie continua sau pulsatorie; -calcul automat a timpului de tratamnt și dozaj; -putere maximă ≥ 1400mW Accesorii pachet electroterapie 4 electrozi cu inscripție de carbon&huse, 4 cabluri pacient Accesorii pachet ultrasunete Sonde de 2 și 5 cm2, sticlă gel 250 ml Accesorii pachet EMG 2 cabluri pacient EMG Accesorii pachet laser Sonda laser cu cel puțin 5 diode laser, putere ≥ 100mW Troleu cu sertare pentru accesorii Min 2 Posibilitatea de upgrade Da Alimentare 200-240V; 50Hz.
33100000-1 | 6 | Ferestrau cu miscari alternative | Ferestrau cu miscari alternative |  |  |  | Ferestrau cu miscari alternative – 1 set. Specificații tehnice conform solicitărilor autărității contractante Caracteristici: 1. Tip de sistem - motorizat, cu acumulator încorporat reîncarcabil 2. Dimensiuni - maxim 200mm x 170mm x 50mm (+/-10mm) 3. Greutate - maxim 1600g, inclusiv acumulatorul. 4. Puterea motorului - minim 250 Watt. 5. Turație – diapazon de la 0 pana la minim 15000 rotatii per minut. 6. Ciclul de lucru reciproc - Ciclul de lucru continuu, minim 30 secunde cu pauza de maxim 30 secunde, repetabil de minim 4 ori 9. Temperatura de lucru maxim admisibila a motorului - nu mai putin de 45⁰C. Posibilitate de lucru la temperatura ambientala de 10⁰C-27⁰C. 9. Carcasa - Titan, cu capacitate de autoclavare la 134⁰C. 10. Schimbare lame - Fără chei speciale, prin apăsarea butonului. 11. Sterilizare - Apt pentru spălare/dezinfecție automată, autoclavabil la 134⁰C. Completatia setului, minim: 1. Ferestrau cu miscari alternative - 1 buc. 2. Atasament protectia lamei - 1 buc. 3. Lame alternative: lungime/distanța dintre dinți/grosime- 43/0,7/09 mm – 2 buc.; 60/0,7/0,9 mm – 2 buc.; 75/0,7/0,9 mm – 2 buc. 4. Statie de reîncarcare acumulatoare cu minim 3 locuri de încarcare - 1 buc 5. Acumulator NiMH reincarcabil - 2 buc 6. Container sterilizare prin autoclavare 134 0C – din aluminiu, cu capac detașabil, cu accesorii de fixare a părților component ale setului, cu 1 coș perforat, filter PTFE pentru minim 5000 cicluri sterilizare – 1 set container 7. Ulei pentru intretinere - 1 buc. 8. Instructiuni de utilizare in limba romana.
33100000-1 | 7 | Dulap pentru păstrarea parafinei | Dulap pentru păstrarea parafinei |  |  |  | Dulap pentru păstrarea parafinei – 1 un. . Descriere Dulap pentru pastrarea parafinei/ namolului pentru tratamente fizioterapeutice Parametru Specificație Confectionat din inox da Usa este prevazuta cu garnitura de etanseizare da Control electronic al temperaturii cu display digital da Termostat de reglare între 300C si 850C Led pentru semnalizarea functionarii / incalzirii da Sloturi pentru tavi Min. 14 un. Suprafaţă interioară plană pentru curaţare uşoară da Izolare termică bună da Anul de producere min. 2022 Garanție min. 2 ani Altele Manuale de utilizare În limba de stat (Română), în cazul în care nu este prezent să fie prezentat manualul în limba de stat cu ștampila biroului de traducere. da Manual de service În limba de stat (română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) da Instalarea și testarea la locul necesar da Deservire în perioada de garanție și postgaranție Training pentru utilizatori da
33100000-1 | 8 | Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate) cu troliu | Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate) cu troliu |  |  |  | Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate) cu troliu Parametrul Specificația Descriere dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă Frecvența cuprinsă înre 300 KHz şi 1 MHz Canale de ieșire Monopolar Izolat, minim 2 unit Bipolar Izolat, minim 2 unit Comutator de mînă da Comutator de picior tip pedală dublă Moduri de lucru Monopolar Tăiere ≥ 350 W Coagulare ≥ 200 W Bipolar Tăiere ≥ 350 W Coagulare ≥ 350 W Display LCD/TFT De control tip touch screensau analogie date Minim 3 inch Pentru vizulizare puterei si altor informaite pentru fiecare canal separat Da Butoane de control Da Indicatori Vizuale Da Audio Da Memoria Interna Protcoale presetate Da Capacitate de stocare a protocoalelor salvate ≥ 10 Regimuri de lucru preselectate Blend sau analogic/ echivalent Da Strong sau analogic/ echivalent Da Soft sau analogic/echivalent Da Spray sau analogic/ echivalent Da Coagulare simultat cu dou instrumente monopolare Da Sitema de monitorizare a electrodului neutru Afisarea tipul de electord neutru care este conectat dintru singura componeta sau din doua (tehnologie split) Da Semnalizare cu privire la starea electrodului ( in caz este defect) tip vizual si audio Da Indicator vizual cu electrodul neutru este functional Da Siguranta si monitroing Monitoring conntinu a scurgerilor de curent cu indicare problemei Continu autotestare Da Indicarea erorilor utilizatorului pe display Da Indicarae erorilor sistemului pe display Da Regim specializat Pentru Modul Bipolar sa fie prezent regimul auto activare pentru penceta. Da Indicatoare acustic vizual Control volum sunet da Accesorii Cablu pentru electrod neutru reutilizabil, min. 3 metri 2 buc. Electrod neutru reutilizabil, tip adult din cauciuc 2 buc. Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/ cuagulare), reutilizabil minim 100 cicluri, cablu min 3 metri 1 unitate de 2,4 mm și 1 unitate de 4 mm) 2 buc. Lame reutilizabile pentru bisturiu 10 buc. Electrod / pencetă bipolar, tip reutilizabil, minim 150 mm lungimea 12buc. Cablu pentru electrod bipolar reutilizabil, min. 3 metri 2 buc. Pedală dublă cablu lungime 3 m 1 buc. Troliu Să se indice modelul oferit model Mobil pe 4 roți Da Minim 2 roți cu frînă Da Minim 1 sertar/coș/poliță pentru accesorii Da Mîner pentru transportare Da Cabluri pentru egalarea potentialelor si impamintare Lungimea min 0,5 m - 1 unitate Da Lungimea min 5 m - 1 unitate Da
33100000-1 | 9 | Dermatom de piele | Dermatom de piele |  |  |  | Dermatom de piele Dispozitiv medical de grefare a pielii la interveţii chirurgicale plastice Parametru Specificaţie Tip electric da Acționat de baterie da Putere, W ≥14 Greutate, gr ≤2000 Viteza maximă de rotatie, r.p.m ≥5000 Buton pornit/oprit da Mărimea grefei recoltate 30 - 80 mm (+/- 5 mm) Reglarea grosimii grefei recoltate 0,2 - 1 mm (+/- 0,1 mm) Pasul incrementare de reglare a grosimii minim 0,2 mm Sterilizabil , metoda autoclavare ≤ 134 °C, 3-5 minute Carcasă inox pentru sterilizarea dermatomului da Baterie reîncărcabilă Li-Ion da Staţie de încărcare bateriei la 220V 50Hz da Dermatomul să conțină rulmenți uscați ce nu necesită lubrifiere da Înlocuirea lamei fără necesitatea caruiva intrument da Să permita adunarea grefei recoltate în buzunarul acestuia sau aceasta să poată fi prinsă cu pensa pe măsura înaintării da Consola să aibă clasa de protecție împotriva șocurilor electrice tip BF și categoria 1 de protecție da Accesorii Lame de unica utilizare 150 buc Set instrumente pentru demontarea dermatomului 1 set Container inox pentru sterilizare 1 buc Anul de producere min. 2022 Garanție min. 2 Manuale de utilizare În limba de stat (Română), în cazul în care nu este prezent să fie prezentat manualul în limba de stat cu ștampila biroului de traducere. Manual de service În limba de stat (română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) da Instalarea și testarea la locul necesar da Deservire în perioada de garanție și postgaranție Training pentru utilizatori da Training pentru personal tehnic da
33100000-1 | 10 | Sistem garou pneumatic, cu accesorii | Sistem garou pneumatic, cu accesorii |  |  |  | Sistem garou pneumatic, cu accesorii Descriere Pentru utilizarea în timpul intervențiilor chirurgicale, care restricționează circulația sîngelui la nivelul membrilor Parametru Specificația Presiune minim/maxim 50/600 mmHg Interval de timp 5 - 180 min Ecran LCD grafic Touchscreen da 2 canale (4 porturi pentru 2 manșete duble sau manșete simple) da da Senzor LOP pentru verificarea presiunii de ocluzie a membrelor și reglarea automată a presiunii optime da Autotestare a presiunii și verificarea sistemului da Calibrare automată a senzorului de presiune da Sistem de alarmă da Baterie încorporată min. 6 ore Interfață de utilizare a ecranului tactil da Suport pentru masa sau stîlp da Alimentarea 220V, 50Hz da Accesorii . Manșetă dublă reutilizabilă, mărimea și tipul la solicitarea utilizatorului înainte de livrare min. - 4 buc. Set de tuburi min. - 4 buc Cablu de alimentare min. 1 buc. Set de calibrare pentru bioinginer min. 1 set. Troleu cu 5 rotile și coș da Manuale de utilizare În limba de stat (Română), în cazul în care nu este prezent să fie prezentat manualul în limba de stat cu ștampila biroului de traducere. Manual de service În limba de stat (română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) da Instalarea și testarea la locul necesar da Deservire în perioada de garanție și postgaranție Training pentru utilizatori da Training pentru personal tehnic da
33100000-1 | 11 | Specificațiile tehnice a Sistemei radiodiagnostice complet digitale cu braț „C” | Specificațiile tehnice a Sistemei radiodiagnostice complet digitale cu braț „C” |  |  |  | Specificațiile tehnice a Sistemei radiodiagnostice complet digitale cu braț „C” Sistem radiodiagnostic complet digital cu braț "C' Sistem radiodiagnostic complet digital cu braț "C": Destinat efecturiii examinarilor radiodiagnostice in cadrul interventiilor chirurgicale. Constructie compacta cu stativ unic (braț "C" ,suport monitoare pe brat,panou comanda" Spectru larg de aplicatii.(Chirurgie generala, protezare Specificatie Parametru min/max Suport braț „C" min/max valoare unitate Deplasare verticala min 450 mm Rotire orbitala min .+95/-65 grade Deplasare orizontala min 215 mm Rotire plan vertical in jurul axei orizontale min .+/-225 grade Spatiu liber brat"C" min 800 mm Generator raze-x Regim lucru: Fluroscopie continua da Fluroscopie pulsativa da Radiografie digitala da Parametru: Interval kV min 40-120 kV Interval mA min 0.2-24 mA Rata puls min 1--25 puls/sec Durata puls min 10--40 ms Putere de iesire generator min 5 kW Marime pata focala tub max 0.3/0.6 mm Putere disipare caldura ansamblu min 220000 HU Fregventa lucru min 40 kHz Tip generator monobloc da Controlat microprocesor da Tub cu anod stationar da Regim cu 1/2 doza da Programe:"metal","soft" da Circuit oprire urgenta da Indicator luminos "x-ray on" da Filtrare monobloc totala min 4.3Al+0.1 Cu,mm Sistema de achzitie imagine Parametru: Receptor imagine tip "FPD" da Tehnologie "Matrice Amorphous Silicon" da Scintillator tehnologie a-Si TFT Marime FPD min 306x306 mm Marime pxel max 200 mkm Matrice min 1534x1534 pixel Raport semnal /zgomot min 95 dB Rata digitalizare min 16 bit Dispozitv centrare cu LAZER integrat in detector da Sistem integrat de control doza dupa obiect: da Corectie dupa miscare pacient da Automat corectie doza da Automat corectie metal da Colimator virtual da Rata de achizitie min 30 frame/sec Sistema de achizitie si stocare: Parametru: Capacitatea de stocare interna min 100000 imagini Port USB da Printer termic integrat in sistema da Sistem integrat de monitorizare doza da Program de : Arhivare da Post procesare da Adnotari da Instrumente masurare da Rotire Imagine da Colimare digitala da Rezolutie pentru stocare min 3 lp/mm Procesare digitala imagini min 16 bit Numar de imagini simultane pe monitor referinta min 16 imagini Cine loop min 8 cadre/sec Pachet DICOM: Storage da Print da Worklist da Media Class (USB) da Iesire video 50HZ da Monitore. Parametru: Monitoare pe stativ fixate cu brat pentru vizualizarea imaginilor da cantitatea: min 2 buc diagonala min 60 cm rezolotie min 2560x1440 pixel contrast min 1000:01:00 Ungi vedere min 178 grade Luminizitate min 350 cd/m2 Rotire imagine fara expozitie da Monitor interactiv de control pentru tehnician. da Fixsat pe stativ da diagonala min 30 cm tehnologie touchscreen da rezolutie min 1920x1080 pixel contrast min 300:01:00 Alimetare electrica Parametru: Retea standart: 220v,50Hz da Curent consumat max 16 A Impendanta retelei max 0,6 Om Cerinte generale obligatorii: 1, Garantie cu deservire inclusă de la darea în exploatarea min 36 luni 2, Greutate maximala sistema max 320 kg 3, Centru de sevice in RM cu ingineri locali certificati de producator da 4, Instalarea dispozitivului; da 5, Verificarea a tuturor parametrilor de performanților a dispozitiv; da 6, Instruirea specialiștilor din cadrul instituției(minim 2 zile) da 7 Dozimetru digital pentru monitorizarea radiatiei individuale acumulate de tehnicianului care opereaza cu dispozitivul. Cu posibilitatea de stocare si evidenta a datelor colectate in timp real prin aplicatii software usor accesibile de pe smartphone.(1 bucata) Da
33100000-1 | 12 | Unitate de radiografie mobila (caracteristici avansate) | Unitate de radiografie mobila (caracteristici avansate) |  |  |  | Unitate de radiografie mobila (caracteristici avansate) Descriere Sistem radiografic digital pe consola mobila, cu sistem de miscare motorizata, destinat pentru investigatii in interventiile traumatologice complexe, usor transportabil dotat cu brat si coloana telescopica de mentinere a tubulului radiologic pentru o mai buna manevrabilitate si vizibilitate in timpul utilizarii. Parametru Specificatie Dimensiuni Greutatea maxima acceptata 600kg Inaltime maxima (in pozitia de stationare/ deplasare) 135cm Latime maxima 70 cm Putere generator minim 32kW Caracteristici tehnice Tub Raze X kVp Diapazon >/=40-150, in pasi de 1kVp mA Diapazon >/=10-500 mAs Diapazon >/=0,1-500, ajustabil in minim 38 pasi Pata focala, mm 0,7 mm si 1,3 mm Timp de expunere 0.001-10 sec Capacitatea de disipare a căldurii anodului minim 70 kHU/min Capacitatea de disipare a căldurii carcasei >/=15kHU/min Capacitate de căldură a carcasei >/=1,250 kHU Capacitatea de căldură anodului >/=300kHU SID max, cm >/=200 cm/150 Deplasarea tubului pe verticala minim 135 cm Rotirea coloanei in jurul axei sale minim 300 grade Deplasarea bratului telescopic minim 50 cm Rotație transversală a axei tubului cu raze X ±180°, cu retinere la fiecare 90 de grade Tub cu raze X Rotația axei orizontale 120°, cu Reținere: -30°, 0°, 90° Rotația colimatorului ±90°, rotire manuala Caracteristici tehnice Detector Digital Tip CSI, a-Si TFT Rezolutie matrice >/=3500x4300 pixeli Pixel </=100 um Gradatie 16 biti Dimensiune, cm >/=35x43 Timp pana la aparitia imaginii maxim 3 secunde Tip conectare la unitate WiFi Baterie reincarcabila (2 bucati) Da, cu o autonomie in regim de utilizare de minim 8 ore Incarcator baterie( cu 2 sloturi) Da, timp de incarcare completa a bateriei </= 3 ore DAP-metru Da,Valorile vor fi afișate prin intermediul software-ului unității mobile. Centrare pacient /Lumina colimator Da, LED Loc de lucru integrat in consola mobila cu software dedicat pentru aplicatiile de diagnostic X-ray Calculator cu accesorii, display tactil si software integrat dedicat pentru achizitie si prelucrare/stocare a imaginilor x-ray , interfata de control generator. Da CPU minim i7 sau echivalent Sistem de operare Windows, Ubuntu sau altele Memorie operativa RAM minim 8 Gb Memorie SSD/HDD minim 500 Gb sau stocarea a minim 20000 imagini efectuate. Tip display Monitor Medical, Tactil, cu posibilitatea de a fi utilizat si in manusi chirurgicale Dimensiune display minim 17 inch Rezolutie display minim 1280x1024 pixeli Tastatura & Mouse control Da Baza de date pacienti,posibilitatea de vizualizare si redactare a imaginilor captate de pe detector Da Managementul dozei acumulate de pacient(legatura cu DAP-metru) Da Posibilitatea de conectare printer( DICOM print) Da WiFi minim 802.11b/g Compatibilitate totale cu standartul DICOM 3.0 Da Loc lucru (PC2) medic Loc lucru medic imagist: PC cu accesorii, monitor si SW integrat pentru prelucrare/ stocare, schimb de date cu reteaua DICOM da Procesor ≥ Core i5, sau echivalent Sistem de operare Windows 7 sau echivalent Memorie operativa ≥ 8 Gb Memorie HDD ≥ 1 Tb Recorder DVD/RW da Accesorii claviatura, maus, UPS Monitor LCD Medical IPS fara efect de stralucire, ≥ 21 inch, 3Mpx Baza de date pacieti, posibilitate de vizualizare si redactare a imaginelor primite de la locu de lucru 1 si reteua DICOM da Legatura cu Server DICOM (DICOM MWL SCU) da Posibilitate de lucru cu multiple Servere (DICOM store SCU) da Posibilitate de conectare printer (DICOM print SCU) da Stocare pe purtator optic (CD, DVD) a imaginilor in format DICOM da Posibilitate diagnosticare ajustare SW de la distanta da Compatibilitate totala DICOM 3.0 Alimentare electrica Cu conectare directa la priza electrica 220V, 50 Hz Baterii interne Care vor asigura autonomie de minim 8 ore de functionare in regim de utilizare. Accesorii Dozimetru digital pentru monitorizarea radiatiei individuale acumulate de tehnicianului care opereaza cu dispozitivul.(1 bucata) Da, cu posibilitatea de stocare si evidenta a datelor colectate in timp real prin aplicatii software usor accesibile de pe smartphone. Instalare/service Instalare inclusiv raport de evaluare a calitatii(Controlul calitatii sau raport de testare de la producator) Da Existenta centru de service in RM cu ingineri locali instruiti si autorizati de producatorul dispozitivului care va fi livrat. Da Posibilitatea de service post garantie (contra cost ) pe un termen de minim 7 ani Manual de service in limba engleza Da Manual de utilizare in limba engleza/romana Da Training utilizatori timp de minim 2 zile ,la locatia beneficiarului. Da
33100000-1 | 13 | Unitate de radiografie, mobila (varianta cu masa redusa) | Unitate de radiografie, mobila (varianta cu masa redusa) |  |  |  | Unitate de radiografie, mobila (varianta cu masa redusa) Descriere Sistem radiografic digital pe consola mobila, destinat pentru investigatii traumatologice , usor transportabil cu masa redusa sub 100kg) Parametru Specificatie Dimensiuni si alte dotari fizice. Greutatea maxima acceptata </= 100 kg Roti Roți moi, potrivite pentru toate tipurile de teren, oferind conducere agilă atât pe suprafețe netede, cât și pe suprafețe denivelate. Inaltime maxima (in pozitia verticala de stationare/ deplasare) 145 cm Latime maxima 70 cm Putere generator >/=8 kW Caracteristici tehnice Tub Raze X Capacitatea termica HU minim 40000HU kVp Diapazon 40-125 mA Diapazon 5-100, in 14 steps mAs Diapazon 0,1-250, in 34 steps Pata focala, mm 0,6 (± 0.1) – 1.5 (± 0.3) mm Timp de expunere 0,001-10 sec, in min. 40 steps SID Diapazon, cm min 100 cm Caracteristici tehnice Detector Digital Tip detector plat Rezolutie matrice minim 2466x3040 mm Pixel maxim 140 um Gradatie minim 14 biti Dimensiune aria activa, cm minim 35x43 Timp pana la aparitia imaginii maxim 5 sec Tip conectare la unitate WiFi Baterie reincarcabila da Compartiment special dedicat pastrarii in siguranta a detectoului da Incarcator baterie da DAP-metru da Compartiment integrat de depozitare pentru a pastra detectorul și a-l proteja împotriva șocurilor da, cu sistem de inchidere Centrare pacient /Lumina colimator da, LED Loc de lucru integrat in consola mobila cu software dedicat pentru aplicatiile de diagnostic X-ray Calculator cu accesorii, display touchscreen si software integrat dedicat pentru achizitie si prelucrare/stocare a imaginilor x-ray , interfata de control generator. da CPU min 4 nuclee (sau echivalent) Sistem de operare Windows (sau echivalent) Memorie operativa RAM, GB minim 4 GB Memorie SSD/HDD, GB minim 500 GB Dimensiune display min 17 inch Rezolutie display minim 1280x1024 Baza de date pacienti,posibilitatea de vizualizare si redactare a imaginilor captate de pe detector da Managementul dozei acumulate de pacient (legatura cu DAP-metru) da Posibilitatea de conectare printer (DICOM print) da WiFi da Conexiuni disponibile LAN, HDMI, USB Compatibilitate totale cu standartul DICOM 3.0 da Alimentare electrica 220V, 50 Hz Instalare/service Instalare inclusiv raport de evaluare a calitatii(Controlul calitatii sau raport de testare de la producator) da Existenta centru de service in RM cu ingineri locali instruiti si autorizati de producatorul dispozitivului care va fi livrat. da Posibilitatea de service post garantie (contra cost ) pe un termen de minim 7 ani Termenul de garantie pentru dispozitivul livrat se va calcula din momentul darii in exploatare si inceperii utilizarii si va constitui minim 24 luni Manual de service in limba engleza da Manual de utilizare in limba engleza/romana da Training utilizatori timp de 2 zile, la locatia beneficiarului. da
33100000-1 | 14 | Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate) | Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate) |  |  |  | Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate) Specficația tehnică solicitată de autoritatea contractantă Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți Parametrul Specificația Caracterisitici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) da Numărul de sateliți 2 Temperatura culorii 4,500 ±500 K reglabilă Reglarea intensității luminei da Indexul de culoare ≥ 95 Dimensiunea cîmpului, cm Focusabil da Diametrul 24-34 cm Adîncimea ≥ 80 cm Distanța de lucru 0.7-1.5 m Nivelul de iluminare la 1 m distanță satelitul nr.1 ≥ 160 000 lux, satelitul nr.2 ≥ 160 000 lux Rotația 270 grade Ajustare pe verticală, cm ≥80 Cresterea temperaturii în campul operator <1º C Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz Durata medie de viaţă a LED-urilor min. 50000 h Mişcarea capului luminos ≥ 4 grade de libertate Mînere detașabile sterilizabile Panou de control integrat în lampa principal Posibilitatea integrării sistemului de telemedicină și a sistemelor de înregistrare video Da Înălţimea podului 3-4 m
33100000-1 | 15 | Masă pentru operații (caracteristici avansate) | Masă pentru operații (caracteristici avansate) |  |  |  | Masă pentru operații (caracteristici avansate) Parametrul Specificația Descriere Masa de operaţii folosită în ortopedia protetică a articulațiilor mari, ce oferă o suprafaţă corespunzătoare care susţine corpul pacientului în timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziţiei pacientului şi furnizarea cîmpului chirurgical de expunerea optimă. Tip masă Electrohidraulică da Mărimile blatului mesei Lungimea > 200 cm Lățimea cu șinile laterale > 55 cm Poziţionarea mesei Reglarea înălţimii minim 65 ±10cm pozitie jos și minim 100 ± 10 pozitie sus Deplasarea longitudinală bidirectionala > 30 cm Trendelemburg ≥ 30 grade Inversarea trendelemburgului ≥ 30 grade Flex ≥220 grade Reflex ≥110 grade Secţiile mesei ≥ 5 secții Secția cap interschimbabilă cu secțiunile picioare da Înclinarea Laterală ≥ 25 grade Secţia spate de la +80 la -40 grade (minim) Secţiile picior de la +20 la - 90 grade (minim) detaşabile divizate Secţia cap de la +45 la - 45 grade (minim) Greutatea pacientului Capacitate maximă de ridicare ≥ 250 kg Capacitate minimă articulație ≥ 250 kg Utilizarera radiografiei sau fluoroscopie Tunel/ suport pentru casete X-ray- pe toată lungimea mesei Radiotransparenţă da Accesibilitatea braţului C da Mărimea casetelor minim 35x43 cm Ataşarea de bază mobilă Diametru roților ≥ 75 mm Saltea masă de operație Grosimea ≥ 70 mm Saltea din spumă de memorie da Înveliș lavabil, impermiabil da Înveliș rezistent la acțiuni mecanice și chimice (dezinfectanți) da Divizată pentru fiecare secție în parte da Sistem de frinare a bazei electrică Sistem electrohidraulic pentru miscarea sus/jos, lateral, trendelenburg, inverstrendelenburg a mesei da Alimentarea electrică 220 V, 50 Hz Baterie internă cu autonomie ≥ 60 manipulări Telecomndă cu pictograme și butoane corespunzător funcțiilor mesei, cu transmisiune prin fir și minim prin tehnologia IR ( Infraroșu)/ wireless (fără fir) Da Panou de comandă cu butoane încorporat în masă, cu pictograme și butoane corespunzător funcțiilor mesei da Buton cu funcția de reîntoarcere la poziția inițială da Şine laterale pentru accesorii pe toată lungimea mesei Accesorii Saltea cu memorie p/u secțiunile: cap, spate și șezut, picior stîng și drept 1 set Telecomandă wireless (fără fir) 1 buc Suport mîini (stînga și dreapta) cu reglare pe verticală și orizontală, include mecanizmul de fixare 2 unit. Suport pentru ecran de anestezie, include mecanizmul de fixare 1 unit. Suport pentru fixarea pacientului din laterale cu reglare pe verticală și orizontală (pereche), include mecanizmul de fixare 1 pereche Suport pentru mînă la poziționarea pacintului pe laterală, cu reglare pe înaltime, include mecanizmul de fixare 1 unit. Masa Mayo cu reglare pe înaltime, include mecanizmul de fixare 1 unit. Suport pentru fixarea genunghiului cu reglare pe înaltime, include mecanizmul de fixare 1 unit. Suport pentru cap din gel, tip inel 1 unit. Garanție obligatorie din dată de instalare ≥ 3 ani
33100000-1 | 16 | Masă pentru operații, cu 5 secții pentru operatie generale si ortopedice | Masă pentru operații, cu 5 secții pentru operatie generale si ortopedice |  |  |  | Masa autopsie Parametri Specificații tehnice Constructiv Ramă din țeavă profilată minim 40 x 40 mm; pe care este montată suprafața mesei ermetică cu înclinație pentru scurgere confecționată din tablă din inox de marca AISI 304 cu grosimea minim 1,2 mm. Gabaritele mesei: lungimea x lățimea x înălțimea 2100-2600 x 810 x 860 mm Capacitatea de încărcare minim 180 kg În complectația mesei obligatoriu se includ accesoriile: Elemente de lucru susținător cap din inox; susținător spate din inox; măsuță pentru insrumente din inox Elemente de tehnică sanitară amestecător simplu; amestecător cu furtun; sifon;VA Termenul de garanție 24 luni. Service gratuit în perioada garanției da
33100000-1 | 17 | Masa autopsie | Masa autopsie |  |  |  | Masa autopsie Constructiv Ramă din țeavă profilată minim 40 x 40 mm; pe care este montată suprafața mesei ermetică cu înclinație pentru scurgere confecționată din tablă din inox de marca AISI 304 cu grosimea minim 1,2 mm. Gabaritele mesei: lungimea x lățimea x înălțimea 2100-2600 x 810 x 860 mm Capacitatea de încărcare minim 180 kg În complectația mesei obligatoriu se includ accesoriile: Elemente de lucru susținător cap din inox; susținător spate din inox; măsuță pentru insrumente din inox Elemente de tehnică sanitară amestecător simplu; amestecător cu furtun; sifon;VA Termenul de garanție 24 luni. Service gratuit în perioada garanției da
33100000-1 | 18 | Pompă peristaltică | Pompă peristaltică |  |  |  | Pompă peristaltică Utilizare: pomarea unui anumit volum reglabil de lichide pentru o perioadă îndelungată cu precizie înaltă Caracteristici: Viteza de rotație de la 0,1 pînă la 100 rpm, Rata debitului de 0.00011 - 480 cu precizia de ±0,5%. Carcasa confecționată din oțel inoxidabil. Dimensiunile între 220x130x120 mm și 230x145x135 mm. Alimentarea de la susrsa de 220-240 V. Garanție: minim 24 luni
33100000-1 | 19 | Sistemul de îndepărtare a cupei acetabulare | Sistemul de îndepărtare a cupei acetabulare |  |  |  | Sistemul de îndepărtare a cupei acetabulare Descriere Sistemul de îndepărtare a cupei acetabulare predispusa pentru a minimiza pierderea osoasă acetabulară în timpul intervenției chirurgicale de reluare. Să dispuna de două stiluri de lame pentru fiecare dimensiune de cupă ce facilitează îndepărtarea progresivă a cupei. Lamele să se potrivească strâns cu diametrul exterior al cupei acetabulare pentru a păstra stocul osos. Capetele de centrare, care se potrivesc cu ID-ul cupei acetabulare, si să ajute la stabilizarea și ghidarea lamelor în timpul tăierii. Procedură simplă Ancorată de un cap de centrare atașat de mâner, o lamă trunchiată rigidă pătrunde în osul periferic dens. Sistemul de îndepărtare a cupei acetabulare să dispuna de dimensiunea instrumentului strict determinat de dimensiunea cupei acetabulare care trebuie îndepărtată determinând diametrele sale exterioare și interioare. Sa dispuna de lame pe baza diametrului exterior de la 40mm-70mm al cupei și a capului pivot (22mm-36mm) pe baza diametrului interior al insertului, Sistemul de îndepărtare a cupelor acetabulare să dispuna de asamblarea lamelor Înfiletate capetele pivot selectate sau a unui adaptor pentru explant cu capete de probă cu cap de diametru mare. Să dispuna de cheie dinamometrică cu adaptorul hexagonal pentru a fixa lama de mâner, lama trunchiată pentru a iniția îndepărtarea cupei. Să dispuna de o lamă mai scurtă și mai rigidă si o lama lunga.
33100000-1 | 20 | Sistem de osteotomie fexibil pentru indepartarea cimentului | Sistem de osteotomie fexibil pentru indepartarea cimentului |  |  |  | Sistem de osteotomie fexibil pentru indepartarea cimentului Decriere Sistem de osteotom fexibil pentru indepartarea cimentului Parametru Specificația tehnică Mâner cu mecanism de blocare si cuplare rapida a lamei otel inoxidabil de mare impact Lamele flexibile subțiri min. 4 latimi si deferite lungimi Curbate min. 3 dimensiuni Radiale min. 5 dimesiuni
33100000-1 | 21 | SISTEM HIDROCHIRURGIE | SISTEM HIDROCHIRURGIE |  |  |  | SISTEM HIDROCHIRURGIE – 1 un. Componenta sistem: Consola, Piesa de mâna , Pedala, Cablu alimentare Descriere: debridarea arsurilor, a plagilor acute si irecti si a altor leziuni cutanate 1. CONSOLA: dimensiune: aprox. 38 cm x 30 cm x 15 cm, greutate: aprox. 12 kg, clasificare IP: IPX1 – lungime cablu de alimentare: - 5 m PANOU FRONTAL: Buton oprit / pornit cu iluminare Interfata pedala Display digital unde se pot vedea treptele de viteza Indicator cu led galben pentru conectarea pedalei pentru a avertiza daca pedala nu este conectata complet sau daca exista o defectiune Indicator cu led verde pentru alarme – pentru a avertiza daca apare o defectiune sau daca presiunea este prea mare Butoane control trepte de viteza – minim 9 trepte de viteza Indicator cu led verde pentru a se vedea daca piesa de mana este conectata irecti Interfata pompa – care sa securizeze piesa de mana in consola Simboluri pentru blocare si deblocare Retea electrica: 220 VAC, 600W, 50 / 60Hz Conectare: stecher cu 2 sigurante Mod de operare: continuu Temperatura de functionare: 10-32 C0 PANOU SPATE: interfata pentru cablu de alimentare impamantare, eticheta date aparat 2 PIESA DE MÂNA (Consumabile direct de hidrochirurgie) APLICATIE: debridarea arsurilor, a plagilor acute si irecti si a altor leziuni cutanate ACTIUNE: Aplicatie : debridarea leziunilor cutanate Actiune prin jet de lichid si aspiratie Insuflare si aspiratie lichid concomitente Jet lichid si sectiune aspiratie tangentiale la suprafata leziunii tratate Viteza jet lichid reglabila Putere suctiune reglabila Folosire cu solutie salina CARACTERISTICI: tubulatura (alimentare, aspiratie, descarcare) PEDALA: da greutate: aprox. 1.5 kg lungime cablu: aprox. 5 m clasificare IP: IPX8 - întrerupator pedala pentru activarea piesei de mana buton pentru apasare cu piciorul pentru a creste viteza jetului salin buton de apasare pentru a micsora viteza jetului salin cablu de conectare pedala – consola
33100000-1 | 22 | Ultrasonograf de performanță înaltă, tip general | Ultrasonograf de performanță înaltă, tip general |  |  |  | Ultrasonograf de performanță înaltă, tip general Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă Parametri tehnici solicitați USG Performanta inalta tip general Anul de producere 2023 Aplicații clinice General, Ginecologic, Cardio, Vascular Porturi active pentru traductori Minim 4 Porturi pentru traductori CW Minim 1 – obtional, cu demonstrarea că este posibil de instalat. Nivele de gri ≥ 256 Gama dinamică ≥ 400dB Preprocesare, Canale digitale ≥ 4 mil Adâncime de scanare ≥ 50 cm Traductoare acceptate de sistem: liniare matriciale, convexe matriciale, sectoriale matriciale, volumetrice 4D, CW pencil, Endocavitare 4D. Număr frecvențe emise de un traductor ≥ 8 sa se indice transductorul care are aceste posibilități Postprocesare Imagine moduri B-mod/ 2D M-mod M-mod şi 2-D Armonici Tisulare Armonici Tisulare diferențiale/ M-mod anatomic M-Mod color Doppler: Tip CW, PW, CFM, TVI; Măsurări automatizate Calcule automate Power Doppler (PW) B - Flow sau analogic Duplex Triplex Vizualizare microvasculară cu flux redus Funcţionalităţi Formarea raportului automat pentru măsurările care vor fi făcute de către medic, cu printarea la un printer extern (prezentarea ca exemplu ce tip de rapoarte poate fi făcut la dispozitivul ofertat) Ajustare frecventa Diapazon dinamic reglabil Focalizare pe imagine pe toată adincimea Ajustare mape de culori ≥ 9 Selectare automata a sondei la aplicarea presetului Reglare GAIN Reglarea semnalului acustic Măsurători în timp real și în freeze Regim Virtual Convex pentru raductoarele liniare Masurarea autoamta a grosimei vasului ( la alegere partea de sus si partea de jos) ; PAN/ZOOM imagine în timp real; Imagine îngheţată; Stocare imagini ; Capacitate ≥ 1000 GB/ 1 TB tip SSD; Memorie CINE ≥ 700MB; USB 3.0 sau 2.0 Pachete de analiză Vascular Musckoschiletal Abdomen Abdomen obez Tiroida Glanda mamară Protocoale de lucru și calculi pentru vase Carotida Vertebrale Arterial: - Membre inferioare si superioare stâng/drept, Venos: - Membre inferioare si superioare stâng/drept; Regim Automat de setare in regim B Regim Automa de setare a viterzei si a unghiului ferestrei in regim Doppler. Set cardiac: - Modul ECG cu cablu pentru adulti minim 3 derivati; - AUTO EF - fractia de ejectie in regim 2D; - Evaluarea completa a Ventircului sting ( Include masuratoare denumita Bulls-eye, Cradiac Srtain); - Doppler TVI si CW. Permite compararea alăturată a examenelor anterioare și a altor modalitati în timpul scanării în direct pentur acelas pacient. Metoda de investigare ce permite achiziționarea și vizualizarea in ansamblu a unor zone largi de scanare cu o lungime de peste 50 cm. Scanare ”panaromica”. Cu detectarea automata a directiei de scanare. Imaginea obtinuta poate fi masurata, marita ( zoom) DICOM 3.0 APLICATII (OPTIONALE): – Prezentarea dovezi ca are posibilitatea de upgradare Fuzionarea imaginii obținute cu imaginile CT, RMN și angiografice; – Prezentarea dovezi ca are posibilitatea de upgradare Posibilitatea de transmitere datelor la sisteme de post procesare; –Prezentarea dovezi ca are posibilitatea de upgradare Soft specializat pentru lucru cu substanța de contrast. - Prezentarea dovezi ca are posibilitatea de upgradare 1. Elastografie Compresiva (compatibila obligatoriu minim cu sonda liniara si endocavitara) 2. Elastografia Cantitivă (compatibila obligatoriu minim cu sonda liniara si endocavitara) 3. Elastografie Share Wave (Compatibil cu sonda liniară și convexă) -Prezentarea dovezei ca are posibilitatea de upgradare Cu modul Anatomic M-Mode -Prezentarea dovezei ca are posibilitatea de upgradare Vizualizarea acului de biopsie in timpul procedurilor interventionale. Traductoare inlcuse TIP, MHz: 1)Liniară în diapazonul de frecvență pentru nivelul de jos nu mai mare de 2 Mhz, nivelul de sus nu mai mică de 10 Mhz, cu FOV (field of View) câmpul de vedere nu mai mic de 45 mm. Obligatoriu sa fie prezenta tehnologia single cristal/ XDclear/ Matrix sau analogic conform patentului care îl are producătorul. 2) Liniară în diapazonul de frecvență fregventa pentru nivelul de jos nu mai mare de 6 Mhz, nivelul de sus nu mai mică de 20 Mhz, cu FOV (field of View) câmpul de vedere nu mai mic de 20 mm. 3) Convex în diapazonul de frecvență pentru nivelul de jos nu mai mare de 1 Mhz, nivelu lde sus nu mai mica de 6 Mhz, cu FOV (fild of View) câmpul de vedere nu mai mic de 70 °. Obligatoriu să fie prezenta tehnologia single cristal/ XDclear/ Matrix conform patentului care îl are producătorul. 4) Sectorială, În diapazonul de frecventa pentru nivelul de jos nu mai mare de 1 Mhz, nivelu lde sus nu mai mica de 5 Mhz, cu FOV (field of View)câmpul de vedere minim 110°. Obligatoriu să fie prezenta tehnologia single cristal/ XDclear/ Matrix conform patentului care îl are producătorul. 5) Sonda wireless, care constă dintr-o sondă cu două capete, care integrează atât sonda convexa, cât și liniar. - sonda convexa pentru aplicatii: abdomen, fetal/obstetrică, ginecologie, urologie, toracic/plămân, cardiac (adult și pediatric, 40 kg și mai mult), vascular/vascular periferice, musculo-scheletal (convențional), pediatrie, îndrumare intervențională (include plasarea acului/cateterului cu mâna liberă, lichid drenaj, blocaj nervos și biopsie). Banda de frecvente de lucru acopera minimum intervalul: 2-5 MHz cu centru frecventa de 3,3 MHz număr de elemente: minim 125 adancimea de scanare: pina la minim 24 cm - sonda lineara pentru aplicatii: vascular/periferic vascular, musculo-scheletal (convențional și superficial), organe mici, toracice/plămâni, oftalmic, pediatrie, cefalic neonatal, interventional ghidare (include plasarea acului/cateterului cu mâna liberă, drenaj lichid, blocaj nervos, acces vascular și biopsie) banda de frecventa de lucru acopera minimum intervalul: 3 - 11 MHz MHz cu centru frecventa de 7,7 MHz, număr de elemente: minim 190 adancimea de scanare: pina la minim 8cm Ecran planset: - Dimensiuni: de la 6 la 15 inch - Memorie interna: minim 8 GB - Sistem operational corespunzator cu comaptibilitatea sondei wireless. Ultrasonograful livrat să fie setat pentru lucru cu traductoarele livrate; MONITOR FULL HD&quot; ≥ 23&quot; Rezoluția display minim: 1920x1024 Panel de control touch ≥ 12&quot;; Butoane consola Configurabile Tastatura digitala ; Braț flexibil DA Transfer și stocare date în format DICOM ; Posibilitatea efectuării Upgrade ; Accesorii: B/W printer incorporate; Comunicarea cu printer extern. Includerea printer color extern.
33100000-1 | 23 | Negatoscop pentru un cadru | Negatoscop pentru un cadru |  |  |  | Negatoscop pentru un cadru – 2 un Specificația tehnică deplină solicitată de autoritatea contractantă Descriere: Dispozitiv destinat pentru vizualizarea filmelor radiografice Număr de cadre: unul Sursă de lumină tuburi fluorescente drepte, de la 15W până la 58W Reglare luminozitate da Flux luminos min. 2 x 700 lm Ecran anti-glare Întrerupător: bipolar ON/OFF Mâner de film încorporat da Cablu: realizat din terminale preizolate din PVC Fixarea filmelor da Fixare: masă/perete Alimentare 220V, 50 Hz Garanție min. 2 ani
33100000-1 | 24 | Șorț de protecție radiologică plumbat, cu centură (adult) | Șorț de protecție radiologică plumbat, cu centură (adult) |  |  |  | Șorț de protecție radiologică plumbat, cu centură (adult) Descriere: Șorț (semișorț) de protecție radiologică plumbat împotriva radiației X Material interior (folie plumbată)/plumb Material exterior: Țesătură antibacteriană, rezistentă la apă, direct lavabilă Protecția frontală ≥ 0,5 mm Pb Mărimea șorțului: Înălțimea - max. 37 cm. Lateral - min 45 cm.
33100000-1 | 25 | Guler de radioprotecție standard, adult | Guler de radioprotecție standard, adult |  |  |  | Guler de glndă tiroidă pentru protecție radiologică plumbat împotriva radiației X Material interior (folie plumbată)/plumb Material exterior: Țesătură antibacteriană, rezistentă la apă, direct lavabilă Protecția frontală ≥ 0,5 mm Pb Mărime universală (adult)
33100000-1 | 26 | Sistem motorizat pentru endoprotezare oase mari | Sistem motorizat pentru endoprotezare oase mari |  |  |  | 1. Tip de sistem - motorizat, cu acumulator încorporat reîncarcabil 2. Dimensiuni - maxim 200mm x 120mm x 50mm (+/-10mm) 3. Greutate - maxim 1300g, inclusiv acumulatorul. 4. Puterea motorului - minim 250 Watt. 5. Turație – diapazon de la 0 pana la minim 25000 per minut. 6. Lumen minim 4mm. 7. Ciclul de lucru gaurire: rotire pe dreapta/stanga - Ciclul de lucru continuu, minim 1 minut cu pauza de maxim 1 minut, repetabil de minim 20 ori, viteza diapason minim 1000 rpm 8. Ciclul de lucru sagital - Ciclul de lucru continuu, minim 30 secunde cu pauza de maxim 1 minut, repetabil de minim 3 ori, viteza diapazon minim 17000 rpm 9. Temperatura de lucru maxim admisibila a motorului - nu mai putin de 45⁰C. Posibilitate de lucru la temperatura ambientala de 10⁰C-27⁰C. 9. Carcasa - Titan, cu capacitate de autoclavare la 134⁰C. 10. Schimbare lame - Fără chei speciale, prin apăsarea butonului. 11. Sterilizare - Apt pentru spălare/dezinfecție automată, autoclavabil la 134⁰C. Completatia setului, minim: 1. Masina de gaurit si frezat - 1 buc. 2. Atasament pentru aplicarea K-wire, pentru tije minim 0,6mm - 1 buc. 3. Atasament pentru aplicarea lamelor sagitale cu latimea maxim 50mm - 1 buc. 4. Atasament pentru gaurire tip Jacobs, 0,5-7,4mm (+/-0,5mm) - 1 buc. 5. Atasament pentru gaurire tip Zimmer, 4,0 mm (+/-0,5mm) - 1 buc. 6. Lame sagitale: lungime/latime/grosime/distanta zimti - 35/10/0.5/0.8mm - 1 buc.; 50/10/0.5/0.8mm - 1 buc.; 50/30/0.7/0.9mm - 1 buc. 7. Statie de reincarcare acumulatoare cu minim 3 locuri de incarcare - 1 buc 8. Acumulator NiMH reincarcabil - 2 buc 9. Ulei pentru întretinere - 1 buc. 10. Instructiuni de utilizare in limba româna. Cerințe de calificare: Instalare, darea in exploatare, instruirea gratis de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție si post-garantie la solicitare.
33100000-1 | 27 | Sistem motorizat pentru endoprotezare oase mari | Sistem motorizat pentru endoprotezare oase mari |  |  |  | 1. Tip de sistem - motorizat, cu acumulator incorporat reincarcabil 2. Dimensiuni - maxim 200mm x 120mm x 50mm (+/-10mm) 3. Greutate - maxim 1300g, inclusiv acumulatorul. 4. Puterea motorului - minim 250 Watt. 5. Turație – diapazon de la 0 pana la minim 25000 rotatii per minut. 6. Lumen minim 4mm. 7. Ciclul de lucru gaurire: rotire pe dreapta/stanga - Ciclul de lucru continuu, minim 1 minut cu pauza de maxim 1 minut, repetabil de minim 20 ori, viteza diapason minim 1000 rpm 8. Ciclul de lucru sagital - Ciclul de lucru continuu, minim 30 secunde cu pauza de maxim 1 minut, repetabil de minim 3 ori, viteza diapazon minim 17000 rpm 9. Ciclul de lucru frezare - Ciclul de lucru continuu, minim 30 secunde cu pauza de maxim 30 secunde,repetabil de minim 7 ori, viteza diapazon minim 250 rpm 10.Temperatura de lucru maxim admisibila a motorului - nu mai putin de 45⁰C. Posibilitate de lucru la temperatura ambientala de 10⁰C-27⁰C. 11. Carcasa - Titan, cu capacitate de autoclavare la 134⁰C. 12. Schimbare lame - Fără chei speciale, prin apăsarea butonului. 13. Sterilizare - Apt pentru spălare/dezinfecție automată, autoclavabil la 134⁰C. Completatia setului, minim: 1. Masina de gaurit si frezat - 1 buc. 2. Atasament pentru aplicarea K-wire, pentru tije minim 0,6mm - 1 buc. 3. Atasament pentru aplicarea lamelor sagitale cu latimea maxim 50mm - 1 buc. 4. Atasament pentru gaurire tip Jacobs, 0,5-7,4mm (+/-0,5mm) - 1 buc. 5. Atasament pentru gaurire tip Zimmer, 4,0 mm (+/-0,5mm) - 1 buc. 6. Atasament pentru frezare tip Large chuck 4,0mm (+/-0,5mm) – 1 buc. 7. Lame sagitale: lungime/latime/grosime/distanta zimti - 35/10/0.5/0.8mm - 1 buc.; 50/10/0.5/0.8 mm - 1buc.; 50/30/0.7/0.9 mm - 1 buc.ș 50/20/0.7/0.9 mm - 1 buc. 8. Statie de reincarcare acumulatoare cu minim 4 locuri de incarcare - 1 buc 9. Acumulator NiMH reincarcabil - 2 buc 10. Container sterilizare prin autoclavare 134⁰C - din aluminiu, cu capac detasabil, cu accesorii de fixatie a partilor componente ale setului, cu 1 cos perforat, filtre de PTFE pentru minim 5000 cicluri de sterilizare - 1 set container. 11. Ulei pentru intretinere - 1 buc. 12. Instructiuni de utilizare in limba romana.
33100000-1 | 28 | Sistem motorizat pentru operatii microchirurgicale la oase fine | Sistem motorizat pentru operatii microchirurgicale la oase fine |  |  |  | 1. Tip de sistem - motorizat, cu acumulator încorporat reîncarcabil 2. Dimensiuni - maxim 170mm x 120mm x 50mm (+/-10mm) 3. Greutate - maxim 1300g, inclusiv cu acumulatorul. 4. Puterea motorului - minim 85 Watt. 5. Turație – diapazon de la 0 minim 1200 per minut. 6. Ciclul de lucru gaurire: rotire pe dreapta/stanga - Ciclul de lucru continuu, minim 1 minut cu pauza de maxim 1 minut, repetabil de minim 5 ori, viteza minim 12000 rpm 7. Ciclul de lucru sagital - Ciclul de lucru continuu, minim 30 secunde cu pauza de maxim 1 minut, repetabil de minim 4 ori, viteza minim 15000 rpm 8. Temperatura de lucru maxim admisibila a motorului - nu mai putin de 45⁰C. Posibilitate de lucru la temperatura ambientala de 10⁰C-27⁰C. 9. Carcasa - Titan, cu capacitate de autoclavare la 134⁰C. 10. Schimbare lame - Fără chei speciale, prin apăsarea butonului. 11. Sterilizare - Apt pentru spălare/dezinfecție automată, autoclavabil la 134⁰C. Completatia setului, minim: 1. Masina de gaurit - 1 buc. 2. Atasament pentru aplicarea K-wire, pentru tije minim 0,6mm - 1 buc. 3. Atasament pentru aplicarea lamelor sagitale cu latimea maxim 50mm - 1 buc. 4. Atasament pentru gaurire fina, minim 0,5mm - 1 buc. 5. Lame sagitale: lungime/latime/grosime - 35/10/0.5mm - 2 buc.; 35/5/0.5mm - 1 buc.; 35/15/0.7mm - 2 buc.; 50/10/0.8mm - 1 buc.; 50/15/0.8mm - 1 buc.; 50/20/0.9mm - 1 buc. 6. Statie de reincarcare acumulatoare cu minim 3 locuri de incarcare - 1 buc 7. Acumulator Li-ion reincarcabil - 2 buc 8. Container sterilizare prin autoclavare 134⁰C - din aluminiu, cu capac detasabil, cu accesorii de fixatie a partilor componente ale setului, cu 1 cos perforat, filtre de PTFE pentru minim 5000 cicluri de sterilizare - 1 set container. 9. Ulei pentru intretinere - 1 buc. 10. Instructiuni de utilizare in limba romana.
33100000-1 | 29 | Sistem motorizat pentru endoprotezare oase mari | Sistem motorizat pentru endoprotezare oase mari |  |  |  | 1. Tip de sistem - motorizat, cu acumulator încorporat reîncarcabil 2. Dimensiuni - maxim 200mm x 120mm x 50mm (+/-10mm) 3. Greutate - maxim 1300g, inclusiv acumulatorul. 4. Puterea motorului - minim 250 Watt. 5. Turație – diapazon de la 0 pana la minim 25000 rotatii per minut. 6. Lumen minim 4mm. 7. Ciclul de lucru gaurire: roțire pe dreapta/stanga - Ciclul de lucru continuu, minim 1 minut cu pauza de maxim 1 minut, repetabil de minim 20 ori, viteza diapason minim 1000 rpm 8. Ciclul de lucru sagital - Ciclul de lucru continuu, minim 30 secunde cu pauza de maxim 1 minut, repetabil de minim 3 ori, viteza diapazon minim 17000 rpm 9. Ciclul de lucru frezare - Ciclul de lucru continuu, minim 30 secunde cu pauza de maxim 30 secunde, repetabil de minim 7 ori, viteza diapazon minim 250 rpm 10.Temperatura de lucru maxim admisibila a motorului - nu mai putin de 45⁰C. Posibilitate de lucru la temperatura ambientala de 10⁰C-27⁰C. 11. Carcasa - Titan, cu capacitate de autoclavare la 134⁰C. 12. Schimbare lame - Fără chei speciale, prin apăsarea butonului. 13. Sterilizare - Apt pentru spălare/dezinfecție automată, autoclavabil la 134⁰C. Completatia setului, minim: 1. Masina de gaurit si frezat - 1 buc. 2. Atasament pentru aplicarea K-wire, pentru tije minim 0,6mm - 1 buc. 3. Atasament pentru aplicarea lamelor sagitale cu latimea maxim 50mm - 1 buc. 4. Atasament pentru gaurire tip Jacobs, 0,5-7,4mm (+/-0,5mm) - 1 buc. 5. Atasament pentru gaurire tip Zimmer, 4,0 mm (+/-0,5mm) - 1 buc. 6. Atasament pentru frezare tip Large chuck 4,0mm (+/-0,5mm) – 1 buc. 7. Lame sagitale: lungime/latime/grosime standard - 75/9,0/1,27mm - 10 buc.; 90/13,0/1,27mm - 10 buc.; 90/19/1,27mm - 10 buc. 8. Statie de reincarcare acumulatoare cu minim 4 locuri de incarcare - 1 buc 9. Acumulator NiMH reîncarcabil - 2 buc 10. Container sterilizare prin autoclavare 134⁰C - din aluminiu, cu capac detasabil, cu accesorii de fixatie a partilor componente ale setului, cu 1 cos perforat, filtre de PTFE pentru minim 5000 cicluri de sterilizare - 1 set container. 11. Ulei pentru intretinere - 1 buc. 12. Instructiuni de utilizare in limba romana.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie (listă suplimentară 24) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Aspirator chirurgical electric | Aspirator chirurgical electric | bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 57000
33100000-1 | 2 | Analizator biochimic, automat 200 teste | Analizator biochimic, automat 200 teste | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 300000
33100000-1 | 3 | Analizator de gaze în sânge | Analizator de gaze în sânge | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 200000
33100000-1 | 4 | Aparat fizioterapeutic cu unde de șoc (shockwave ) | Aparat fizioterapeutic cu unde de șoc (shockwave ) | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 303000
33100000-1 | 5 | Combina fizioterapie pentru electrostimulare cu electromiografie, terapie cu ultrasunete și laser, în set cu troliu | Combina fizioterapie pentru electrostimulare cu electromiografie, terapie cu ultrasunete și laser, în set cu troliu | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 250000
33100000-1 | 6 | Ferestrau cu miscari alternative | Ferestrau cu miscari alternative | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 300000
33100000-1 | 7 | Dulap pentru păstrarea parafinei | Dulap pentru păstrarea parafinei | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 60000
33100000-1 | 8 | Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate) cu troliu | Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate) cu troliu | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 720000
33100000-1 | 9 | Dermatom de piele | Dermatom de piele | bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 660000
33100000-1 | 10 | Sistem garou pneumatic, cu accesorii | Sistem garou pneumatic, cu accesorii | bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 450000
33100000-1 | 11 | Specificațiile tehnice a Sistemei radiodiagnostice complet digitale cu braț „C” | Specificațiile tehnice a Sistemei radiodiagnostice complet digitale cu braț „C” | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 4400000
33100000-1 | 12 | Unitate de radiografie mobila (caracteristici avansate) | Unitate de radiografie mobila (caracteristici avansate) | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 3200000
33100000-1 | 13 | Unitate de radiografie, mobila (varianta cu masa redusa) | Unitate de radiografie, mobila (varianta cu masa redusa) | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2000000
33100000-1 | 14 | Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate) | Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate) | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 440000
33100000-1 | 15 | Masă pentru operații (caracteristici avansate) | Masă pentru operații (caracteristici avansate) | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 500000
33100000-1 | 16 | Masă pentru operații, cu 5 secții pentru operatie generale si ortopedice | Masă pentru operații, cu 5 secții pentru operatie generale si ortopedice | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 990000
33100000-1 | 17 | Masa autopsie | Masa autopsie | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 100000
33100000-1 | 18 | Pompă peristaltică | Pompă peristaltică | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 40000
33100000-1 | 19 | Sistemul de îndepărtare a cupei acetabulare | Sistemul de îndepărtare a cupei acetabulare | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 200000
33100000-1 | 20 | Sistem de osteotomie fexibil pentru indepartarea cimentului | Sistem de osteotomie fexibil pentru indepartarea cimentului | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 200000
33100000-1 | 21 | SISTEM HIDROCHIRURGIE | SISTEM HIDROCHIRURGIE | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 600000
33100000-1 | 22 | Ultrasonograf de performanță înaltă, tip general | Ultrasonograf de performanță înaltă, tip general | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1500000
33100000-1 | 23 | Negatoscop pentru un cadru | Negatoscop pentru un cadru | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 8000
33100000-1 | 24 | Șorț de protecție radiologică plumbat, cu centură (adult) | Șorț de protecție radiologică plumbat, cu centură (adult) | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2000
33100000-1 | 25 | Guler de radioprotecție standard, adult | Guler de radioprotecție standard, adult | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2200
33100000-1 | 26 | Sistem motorizat pentru endoprotezare oase mari | Sistem motorizat pentru endoprotezare oase mari | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 600000
33100000-1 | 27 | Sistem motorizat pentru endoprotezare oase mari | Sistem motorizat pentru endoprotezare oase mari | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 460000
33100000-1 | 28 | Sistem motorizat pentru operatii microchirurgicale la oase fine | Sistem motorizat pentru operatii microchirurgicale la oase fine | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 440000
33100000-1 | 29 | Sistem motorizat pentru endoprotezare oase mari | Sistem motorizat pentru endoprotezare oase mari | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 490000
19472200
[5 empty] | Suma total: |  |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________