## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea dispozitivelor medicale, testelor și consumabilelor de laborator pentru realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2022” |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4 BD FACS Count TM | BD FACS Count TM Reagents, N50 |  |  |  | Teste simple CD4 (determinarea cantitativă a celulelor CD4), compatibil cu sistemul BD FACS Count
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4 BD FACS Count TM | BD FACS Count TM Control, N25 |  |  |  | Teste simple CD4 (determinarea cantitativă a celulelor CD4), compatibil cu sistemul BD FACS Count
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4 BD FACS Count TM | BD FACS Flow TM, 20L |  |  |  | Teste simple CD4 (determinarea cantitativă a celulelor CD4), compatibil cu sistemul BD FACS Count
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4 BD FACS Count TM | BD FACS Clean, 5L |  |  |  | Teste simple CD4 (determinarea cantitativă a celulelor CD4), compatibil cu sistemul BD FACS Count
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4 BD FACS Count TM | BD FACS Count TM Control, blood N2,5 ml |  |  |  | Teste simple CD4 (determinarea cantitativă a celulelor CD4), compatibil cu sistemul BD FACS Count
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4 BD FACS Count TM | BD FACS Thermopaper N5 |  |  |  | Teste simple CD4 (determinarea cantitativă a celulelor CD4), compatibil cu sistemul BD FACS Count
3310000-1 | 2 | Teste pentru determinarea ARN HIV și ANT HIV-1 (PCR) utilizând platforma GeneXpert | Xpert HIV-1 Viral Load, N10 |  |  |  | Teste specifice compatibile cu platforma GeneXpert System
3310000-1 | 2 | Teste pentru determinarea ARN HIV și ANT HIV-1 (PCR) utilizând platforma GeneXpert | Xpert HIV-1 Qual, N10 |  |  |  | Teste specifice compatibile cu platforma GeneXpert System
3310000-1 | 2 | Teste pentru determinarea ARN HIV și ANT HIV-1 (PCR) utilizând platforma GeneXpert | Xpert Check, N5 |  |  |  | Teste specifice compatibile cu platforma GeneXpert System
3310000-1 | 3 | Virfuri sterile 10-100 ul, N96 | Virfuri sterile 10-100 ul, N96 |  |  |  | Vârfuri cu filtru sterile de ARN/ADN
3310000-1 | 4 | Virfuri sterile 100-1000 ul, N96 | Virfuri sterile 100-1000 ul, N96 |  |  |  | Vârfuri cu filtru sterile de ARN/ADN
3310000-1 | 5 | Vacutainer K3 EDTA 1 ml N100 | Vacutainer K3 EDTA 1 ml N100 |  |  |  | Vacutainere sterile, cu conținut de K3EDTA
3310000-1 | 6 | Vacutainer K3 EDTA 3 ml N100 | Vacutainer K3 EDTA 3 ml N100 |  |  |  | Vacutainere sterile, cu conținut de K3EDTA
3310000-1 | 7 | Vacutainer K3 EDTA 4 ml N100 | Vacutainer K3 EDTA 4 ml N100 |  |  |  | Vacutainere sterile, cu conținut de K3EDTA
3310000-1 | 8 | Criotuburi sterile, 2 ml N20 | Criotuburi sterile, 2 ml N20 |  |  |  | Criotuburi sterile cu capac filetat, rezistente la -80oC
3310000-1 | 9 | Cryoboxe cu 81 godeuri, N5 | Cryoboxe cu 81 godeuri, N5 |  |  |  | Crioboxe compatibile cu criotuburi ofertate
3310000-1 | 10 | Microtuburi cu capac filetat- 2.0 ml | Microtuburi cu capac filetat- 2.0 ml |  |  |  | Microtuburi sterile de ADN și ARN, cu capac filetat de 2 ml
3310000-1 | 11 | Hirtie protector | Hirtie protector |  |  |  | Hârtie de filtru
3310000-1 | 12 | Alcool 70%, 1 l | Alcool 70%, 1 l |  |  |  | Alcool pentru uz de laborator.
3310000-1 | 13 | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ și a anticorpilor anti-TP în sânge (test de bază AMP) | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ și a anticorpilor anti-TP în sânge (test de bază AMP) |  |  |  | Test rapid combinat de depistare a anticorpilor anti HIV ½ și a anticorpilor anti-Treponema pallidum în sânge capilar/ser/plasma cu accesorii. Principiul testului: Testul Rapid imunocroma-tografic, de o singură utilizare, pentru detectarea calitativă a anticorpilor (IgG, IgM, IgA) specifici la HIV ½ la virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1) și de tip 2 (HIV-2) în, sânge integral (capilar), sau venos (ser/plasma) si antigenul Treponema palllidum simultan in același test. Testul este destinat utilizării în locuri de îngrijire pentru a facilita diagnosticarea infecției cu HIV1/2 si sifilis. În calitate de antigene sunt utilizate cel puțin: proteina recombinată sau peptida gp41 HIV 1, peptida gp36 a HIV2 (generația III) Prezentarea trusei: Trusa include 1. Testele ambalate individual în cutii a câte 25 per cutie. 2. Lanceta sterilă de unic uz pentru fiecare test, a câte 25 per cutie. 3. Servețele cu alcool pentru fiecare test, a câte 25 per cutie. 4. Buffer pentru utilizarea testului (1 sau 2 tuburi valabile pentru 25 de teste). 5. Pipeta de unic uz pentru fiecare test, a câte 25 per cutie. 6. Instrucțiunea de utilizare. Dispozitivul de testare trebuie să conțină banda de control al calității testului și banda testului. Validarea testului și evaluarea rezultatului testării se face vizual. Durata testării mostrei de sânge să nu depășească 20 minute. Instrucțiunea care însoțește testul, trebuie să conțină descrierea clară a procedurilor de prelevare, testare a mostrei pe sânge (capilar/venos), validării testului, evaluării rezultatului (pozitiv, negativ, invalid) și procedarea în caz de obținere a rezultatului pozitiv. Precauții speciale pentru depozitarea și transport, termen de valabilitate, securitate și precauții de lucru. Sensibilitatea : > 99% Specificitatea : > 98% Valoarea predictivă pozitivă : > 99% Fiecare test trebuie să fie ambalat separat și închis ermetic. Testele trebuie sa conțină inscripția IVD, CE să fie precalificate de OMS. Sensibilitate >99% (HIV), >99% (Sifilis) Specificitate >98% (HIV), >99% (Sifilis)
3310000-1 | 14 | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test de bază) | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test de bază) |  |  |  | Test-rapid pentru depistarea simultană a anticorpilor anti HIV1 (grupul M și O) și anti HIV2 Testul se realizează pe probe de sânge sau ser și sânge sau plasmă și sânge sau ser, plasmă și sânge Bazat pe principiul reacției imunoenzimatice indirecte În calitate de antigene sunt utilizate cel puțin: proteina recombinată sau peptida gp41 HIV 1, peptida gp36 a HIV2 cu accesorii Testul Rapid imunocroma-tografic, de o singură utilizare, pentru detectarea calitativă a anticorpilor (IgG, IgM, IgA) specifici la HIV ½ la virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1) și de tip 2 (HIV-2) în, sânge integral (capilar), sau venos (ser/plasma) Format – dispozitive individuale pentru fiecare eșantion de sânge Este asigurat controlul intern al calității lotului de lucru. Efectuarea testării nu necesită aplicarea aparatajului special. Trusele conțin toți reactivii și accesoriile necesare (dispozitiv cu test, lanseta, șervețel cu alcool, pipeta si buffer diluant) pentru efectuarea testării Validarea testului și evaluarea rezultatelor testării vizuală Durata testării – nu mai mult de 20 minute În instrucțiune sunt descrise clar și concret – procedeul de testare, validarea și interpretarea rezultatelor, procedura la obținerea rezultatelor pozitive sau suspecte, precauții speciale pentru depozitare, termenul de valabilitate, securitate și precauții de lucru. Setul diagnostic prevăzut pentru 25-50 dispozitive. Testele trebuie sa conțină inscripția IVD, CE să fie precalificate de OMS. Termenul de valabilitatea la momentul livrării nu mai mic de 80%. Sensibilitate ≥ 99% Specificitate ≥ 98%
3310000-1 | 15 | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test alternativ 1”alt producător” fata de cel de baza si din alternativa 2) | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test alternativ 1”alt producător” fata de cel de baza si din alternativa 2) |  |  |  | Test-rapid pentru depistarea simultană a anticorpilor anti HIV1 (grupul M și O) și anti HIV2 Testul se realizează pe probe de sânge sau ser și sânge sau plasmă și sânge sau ser, plasmă și sânge Bazat pe principiul reacției imunoenzimatice indirecte În calitate de antigene sunt utilizate cel puțin: proteina recombinată sau peptida gp41 HIV 1, peptida gp36 a HIV2, fara accesorii Testul Rapid imunocroma-tografic, de o singură utilizare, pentru detectarea calitativă a anticorpilor (IgG, IgM, IgA) specifici la HIV ½ la virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1) și de tip 2 (HIV-2) în, sânge integral (capilar), sau venos (ser/plasma) Format – dispozitive individuale pentru fiecare eșantion de sânge Este asigurat controlul intern al calității lotului de lucru. Efectuarea testării nu necesită aplicarea aparatajului special. Trusele conțin toți reactivii pentru efectuarea testării Validarea testului și evaluarea rezultatelor testării vizuală Durata testării – nu mai mult de 20 minute În instrucțiune sunt descrise clar și concret – procedeul de testare, validarea și interpretarea rezultatelor, procedura la obținerea rezultatelor pozitive sau suspecte, precauții speciale pentru depozitare, termenul de valabilitate, securitate și precauții de lucru. Setul diagnostic prevăzut pentru 25-50 dispozitive. Testele trebuie sa conțină inscripția IVD, CE să fie precalificate de OMS. Termenul de valabilitatea la momentul livrării nu mai mic de 80%. Sensibilitate ≥ 99% Specificitate ≥ 99%
3310000-1 | 16 | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test alternativ 2 ”alt producător fata de cel de baza si cel din alternativa 1”) | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test alternativ 2 ”alt producător fata de cel de baza si cel din alternativa 1”) |  |  |  | Test-rapid pentru depistarea simultană a anticorpilor anti HIV1 (grupul M și O) și anti HIV2 Testul se realizează pe probe de sânge sau ser și sânge sau plasmă și sânge sau ser, plasmă și sânge Bazat pe principiul reacției imunoenzimatice indirecte În calitate de antigene sunt utilizate cel puțin: proteina recombinată sau peptida gp41 HIV 1, peptida gp36 a HIV2, fara accesorii Testul Rapid imunocroma-tografic, de o singură utilizare, pentru detectarea calitativă a anticorpilor (IgG, IgM, IgA) specifici la HIV ½ la virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1) și de tip 2 (HIV-2) în, sânge integral (capilar), sau venos (ser/plasma) Format – dispozitive individuale pentru fiecare eșantion de sânge Este asigurat controlul intern al calității lotului de lucru. Efectuarea testării nu necesită aplicarea aparatajului special. Trusele conțin toți reactivii pentru efectuarea testării Validarea testului și evaluarea rezultatelor testării vizuală Durata testării – nu mai mult de 20 minute În instrucțiune sunt descrise clar și concret – procedeul de testare, validarea și interpretarea rezultatelor, procedura la obținerea rezultatelor pozitive sau suspecte, precauții speciale pentru depozitare, termenul de valabilitate, securitate și precauții de lucru. Setul diagnostic prevăzut pentru 25-50 dispozitive. Testele trebuie sa conțină inscripția IVD, CE să fie precalificate de OMS. Termenul de valabilitatea la momentul livrării nu mai mic de 80%. Sensibilitate ≥ 99% Specificitate ≥ 99%
3310000-1 | 17 | Test rapid de confirmare a anticorpilor anti HIV ½ direct din sânge | Test rapid de confirmare a anticorpilor anti HIV ½ direct din sânge |  |  |  | Test rapid de confirmare HIV 1/2 este un test imunocromatografic de o singură utilizare pentru confirmarea și diferențierea anticorpilor individuali la tipurile 1 și 2 ale virusului imunodeficienței umane (HIV-1 și HIV-2) în sângele integral al sângelui, sau probe de plasmă. Testul rapid de confirmare HIV 1/2 este un test imunocromatografic de o singură utilizare pentru confirmarea și diferențierea anticorpilor individuali la tipurile 1 și 2 ale virusului imunodeficienței umane (HIV-1 și HIV-2) în sângele integral al sângelui, sau probe de plasmă. Testul confirmator HIV 1/2 ce utilizează proteina A de legare a anticorpului, care este conjugat cu particule colorante coloidal gold ca conjugat și HIV-1 (p31, gp160, p24, gp41) și antigene HIV-2 (gp36, gp140), care sunt legate de faza solidă a membranei. Rezultatul final se vizualizează la 30 min. Testele trebuie sa conțină inscripția IVD, CE să fie precalificate de OMS. Termenul de valabilitatea la momentul livrării nu mai mic de 80%. Sensibilitate 100% Specificitate ≥ 97%
3310000-1 | 18 | Teste rapide pentru determinarea anticorpilor anti HCV din sângele capilar | Teste rapide pentru determinarea anticorpilor anti HCV din sângele capilar |  |  |  | Teste rapide pentru determinarea anticorpilor anti HCV din sângele capilar. Principiul testului: Testul rapid pentru detectarea anticorpilor anti - HCV este o analiză rapidă imunocromatografică in vitro, concepută pentru detecția calitativă a anticorpilor specifici pentru HCV, în ser uman, plasmă (heparină, EDTA și citrat de sodiu), sângele venos și sângele capilar. Probele reactive ar trebui să fie retestate pentru teste suplimentare, fie prin tehnologii de testare a acidului nucleic (NAT) pentru detectarea testării ARN-ului HCV sau a testului pentru antigenul HCV de bază, pentru a identifica infecția HCV acută. Testul conține o bandă de membrană din nitroceluloză, care este pre-acoperită cu antigenul de captură HCV recombinant (miez, NS3, NS4 și NS5) la regiunea liniei de testare (T). proteina A-conjugat de aur coloidal și specimenul se deplasează de-a lungul membranei cromatografic în regiunea de testare. Aici există proteina antigen-anticorp O particulă de aur forme complexe într-o linie vizibilă cu grad ridicat de sensibilitate și specificitate. Acest test dispozitivul are litere "T" și "C" reprezentând linia de test și linia de control pe suprafața cazul. Atât linia de test, cât și linia de control din fereastra de rezultate nu sunt vizibile înainte aplicarea eșantionului. Linia de control este un control procedural. Linia de control ar trebui să fie. Prezentarea trusei: Trusa include 1. Testele ambalate individual în cutii a câte 25/30 per cutie. 2. Lanseta sterilă de unic uz pentru fiecare test, a câte 25/30 per cutie. 3. Șervețele cu alcool pentru fiecare test, a câte 25/30 per cutie. 4. Buffer pentru utilizarea testului (1 sau 2 tuburi valabile pentru 25/30 de teste). 5. Pipeta de unic uz pentru fiecare test, a câte 25/30 per cutie. 6. Instrucțiunea de utilizare. Sensibilitatea 100 % Specificitatea 100 % Fiecare test trebuie să fie ambalat separat și închis ermetic. Testele trebuie sa conțină inscripția IVD, CE și obligator trebuie să fie precalificate de OMS. Sensibilitate >99%% Specificitate 100%
3310000-1 | 19 | Teste rapide pentru determinarea anticorpilor anti HBV | Teste rapide pentru determinarea anticorpilor anti HBV |  |  |  | Teste rapide pentru determinarea anticorpilor anti HBV. Testul HBsAg este un test in vitro imunocromatografic, rapid, conceput pentru detecția calitativă a antigenului hepatitic B, în ser uman, plasmă (heparină, EDTA și citrat de sodiu) sau sânge integral venos (heparină, EDTA și citrat de sodiu). SD Membrana este pre-acoperită cu anti-HBsAg monoclonal de șoarece pe linia de testare și IgG monoclonal anti-pui de șoarece pe regiunea liniei de control. În timpul testării, specimenul este lăsat să reacționeze cu conjugatul colorat (coloid de aur conjugat cu monoclonal antiHBsAg de șoarece) care a fost pre-acoperit pe banda de testare. Amestecul (anti-HBsAg + HBsAg monoclonală de șoarece în specimen) apoi se mișcă în sus pe membrana cromatografic prin acțiunea capilară. Pentru un rezultat reactiv, o culoare violet line cu complexul de conjugat colorat monoclonal anti-HBsAg de culoarea pielii se va forma în regiunea liniei de test a ferestrei de rezultate. Prezentarea trusei: Trusa include: 1. Testele ambalate individual în cutii a câte 25/30 per cutie. 2. Lanseta sterilă de unic uz pentru fiecare test, a câte 25/30 per cutie. 3. Șervețele cu alcool pentru fiecare test, a câte 25/30 per cutie. 4. Buffer pentru utilizarea testului (1 sau 2 tuburi valabile pentru 25/30 de teste). 5. Pipeta de unic uz pentru fiecare test, a câte 25/30 per cutie. 6. Instrucțiunea de utilizare. Sensibilitatea 100 % Specificitatea 99 % Fiecare test trebuie să fie ambalat separat și închis ermetic. Testele trebuie sa conțină inscripția IVD, CE și obligator trebuie să fie precalificate de OMS. Sensibilitatea >90%; Specificitatea > 99.5%
3310000-1 | 20 | Teste rapide pentru determinarea anticorpilor anti-Treponema pallidum (Sifilis) | Teste rapide pentru determinarea anticorpilor anti-Treponema pallidum (Sifilis) |  |  |  | Teste rapide pentru determinarea anticorpilor anti-Treponema pallidum (Sifilis). Principiul testului: Testul Rapid HIV-1/2, imunocromatografic, de o singură utilizare, pentru detectarea calitativă a anticorpilor anti-Treponema palllidum. Testul este destinat utilizării în locuri de îngrijire pentru a facilita diagnosticarea sifilisului. În calitate de antigene sunt utilizate cel puțin: proteina recombinată sau peptida gp41 HIV 1, peptida gp36 a HIV2 (generația III) Prezentarea trusei: Trusa include 1. Testele ambalate individual în cutii a câte 25/30 per cutie. 2. Lanseta sterilă de unic uz pentru fiecare test, a câte 25/30 per cutie. 3. Șervețele cu alcool pentru fiecare test, a câte 25/30 per cutie. 4. Buffer pentru utilizarea testului (1 sau 2 tuburi valabile pentru 25/30 de teste). 5. Pipeta de unic uz pentru fiecare test, a câte 25/30 per cutie. 6. Instrucțiunea de utilizare. Dispozitivul de testare trebuie să conțină banda de control al calității testului și banda testului. Validarea testului și evaluarea rezultatului testării se face vizual. Durata testării mostrei de sânge să nu depășească 30 minute. Instrucțiunea care însoțește testul, trebuie să conțină descrierea clară a procedurilor de prelevare, testare a mostrei pe sânge (capilar/venos), validării testului, evaluării rezultatului (pozitiv, negativ, invalid) și procedarea în caz de obținere a rezultatului pozitiv. Precauții speciale pentru depozitarea și transport, termen de valabilitate, securitate și precauții de lucru. Sensibilitatea : > 99% Specificitatea : > 99% Fiecare test trebuie să fie ambalat separat și închis ermetic. Testele trebuie sa conțină inscripția IVD, CE și obligator trebuie să fie precalificate de OMS. Sensibilitatea> 85% Specificitate > 93%
3310000-1 | 21 | Determinarea HLA B*5701 în PCR Real Time | Determinarea HLA B*5701 în PCR Real Time |  |  |  | Test real time pentru determinarea alelei HLA* B 5701. Set de extragere ARN/ADN și set de amplificare. Testul HLA B * 5701 Real-TM se bazează pe două procese majore: izolarea ADN-ului genomic din specimene și amplificare în timp real cu primeri specifici alelelor. PCR în timp real. MATERIALE PREVĂZUTE Reactiv Descriere Volum, ml Cantitate PCR-mix-1-FRT HLA lichid limpede incolor 0,6 2 tuburi RT-PCR-mix-2-FL lichid limpede incolor 0,3 2 tuburi Polimerază (TaqF) lichid limpede incolor 0,03 2 tuburi TE-tampon lichid incolor incolor 0,07 2 tuburi ADN - ul de control pozitiv HLA B * 5701 și ADN uman (C +) lichid limpede incolor 0,2 1 tub Control negativ (C -) * lichid limpede incolor 0,5 4 tuburi monitorizarea intensităților fluorescenței permite detectarea acumulării produsului fără redeschiderea tuburilor de reacție după rularea PCR. Kitul HLA B * 5701 Real-TM PCR este o metodă calitativă test care conține IC Controlul intern (gena beta-globină umană), care permite controlul prezența materialului celular în kitul de extragere a probei și a ADN-ului. " Testele sa fie compatibile cu instrumentul RotorGene 6000 sau QuantStudio5.
3310000-1 | 22 | Depistarea Antigenului criptococcal | Depistarea Antigenului criptococcal |  |  |  | Teste rapid imunocromatografic pentru determinarea calitativă si semicantitativa a Ag criptococcal. Teste pentru detectarea calitativă și semi-cantitativă a antigenului criptococ. Testul se bazează pe detectarea din sange a antigenului criptococcal cu perioada de incubatie 10 min.
3310000-1 | 23 | Depistarea Antigenului LAM | Depistarea Antigenului LAM |  |  |  | Test rapid de depistare a antigenului lipoara-binomannan in urina. Test point-of-care, pentru a depista TBC activa la pacienții cu infectia HIV, oferind rezultate în doar 25 minute. Materialul de investigat este urina
3310000-1 | 24 | Teste pentru determinarea anticorpilor la antigenul cardiolipinic testul RPR – test netreponemic (nespecific), N100 | Teste pentru determinarea anticorpilor la antigenul cardiolipinic testul RPR – test netreponemic (nespecific), N100 |  |  |  | Suspensie antigenica: microparticule de carbune acoperite cu complexe lipidice: cardiolipina, lecitina si colesterol, cu conservant. Control pozitiv - preparat din ser imun cu conservant. Control negativ - preparat din ser cu conservant. Varianta macroscopica. Carduri pentru test - De unică folosință incluse în set pentru 100 teste. Baghete pentru etalarea probei - de unică folosință incluse în set pentru 100 teste. Sensibilitate Specificitate >86 % - sifilis primar 100% sifilis secundar > 98% - sifilis latent ≥ 98%
3310000-1 | 25 | Teste TPHA – pentru detecţia anticorpilor anti-Treponema palidum în serul sanguin uman prin microhepaglutinare, N100 | Teste TPHA – pentru detecţia anticorpilor anti-Treponema palidum în serul sanguin uman prin microhepaglutinare, N100 |  |  |  | Celule sensibilizante eritrocite de găină conservate şi sensibilizate cu antigen T. palidum Seruri de control Seruri pozitive – serum s-au plasmă umană defibrinată Seruri negative – serum s-au plasmă umană defibrinată Diluent - soluţie salină cu absorbant. Reactivele să păstreze stabilitatea la tº - 4ºC; Repartizarea reagenţilor în plăci doar cu pipeta automată; Fiecare Kit să fie prevăzut pentru 100 teste; Sensibilitate100%; Specificitate 100%;
3310000-1 | 26 | Set imunoenzimatic pentru aprecierea anticorpilor IgM anti Treponema palidum. | Set imunoenzimatic pentru aprecierea anticorpilor IgM anti Treponema palidum. |  |  |  | Stripuri sensibilizate cu anticorpi specifici IgM anti Treponema palidum. Stripuri detaşabile cu posibilitatea folosirii godeurilor unice. Probe pozitive de control, inactivate. Probe negative de control, inactivate. Conjugat flacon. Anticorpi specifici IgM marcată. Soluţie (flacon) – pentru diluţia prealabilă. Soluţie (flacon) – pentru diluţia serului. Soluţie (flacon) – pentru diluţia conjugatului. Soluţie bufer fosfat - salină concentrată Soluţie bufer substrat. Tetrametilbenzidin (flacon). Stop – reagent (flacon). Peliculă pentru acoperirea planşetei. Vârfuri de o singură utilizare. Sensibilitate> 99,5% Stabilitatea – 100% Specificitate > 99,5%
3310000-1 | 27 | Set imunoenzimatic pentru detectarea anticorpilor IgG anti Treponema palidum. | Set imunoenzimatic pentru detectarea anticorpilor IgG anti Treponema palidum. |  |  |  | Stripuri sensibilizate cu anticorpi specifici IgM anti Treponema Palidum. Stripuri detaşabile cu posibilitatea folosirii godeurilor unice. Probe pozitive de control, inactivate. Probe negative de control, inactivate. Conjugat (flacon) . Anticorpi specifici IgM marcată. Soluţie (flacon) – pentru diluţia prealabilă. Soluţie (flacon) – pentru diluţia serului şi conjugatului. Soluţie bufer fosfat - salin concentrată. Soluţie bufer substrat. Tetrametilbenzidin (flacon). Stop – reagent (flacon). Peliculă pentru acoperirea planşetei. Vârfuri de o singură utilizare. Stripuri detaşabile cu posibilitatea folosirii godeurilor unice Sensibilitate > 99,5% Stabilitatea – 100% Specificitate> 99,5%
3310000-1 | 28 | Test sisteme pentru diagnosticul bolii sifilis prin Western blot Ig G | Test sisteme pentru diagnosticul bolii sifilis prin Western blot Ig G |  |  |  | kit – 16/20/24 teste Fiecare test sistem să conţină treiler, planşetă specială din polisterol. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul când nu sânt liofilizaţi.Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. Test sistemul să conţină nu mai puţin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi câte un godeu. Să fie posibil de a testa câte оprobă. Sensibilitate > 99,8% Specificitate> 99,5%
3310000-1 | 29 | Test sisteme pentru diagnosticul bolii sifilis prin Western blot Ig M | Test sisteme pentru diagnosticul bolii sifilis prin Western blot Ig M |  |  |  | kit – 16/20/24 teste Fiecare test sistem să conţină treiler, planşetă specială din polisterol. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul când nu sânt liofilizaţi.Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. Test sistemul să conţină nu mai puţin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi câte un godeu. Să fie posibil de a testa câte оprobă. Sensibilitate> 99,8% Specificitate >99,5%
3310000-1 | 30 | Godeuri TPHA – | Godeuri TPHA – |  |  |  | Placi pentru efectuarea testelor TPHA

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea dispozitivelor medicale, testelor și consumabilelor de laborator pentru realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2022” | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | VALOAREA ESRIMATĂ
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4 BD FACS Count TM | BD FACS Count TM Reagents, N50 | cutie | 150 |  |  |  |  | Aprilie 2022 – 100% | 1726690.9
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4 BD FACS Count TM | BD FACS Count TM Control, N25 | cutie | 7 |  |  |  |  | Aprilie 2022 – 100% | 0
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4 BD FACS Count TM | BD FACS Flow TM, 20L | butelie | 25 |  |  |  |  | Aprilie 2022 – 100% | 0
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4 BD FACS Count TM | BD FACS Clean, 5L | butelie | 4 |  |  |  |  | Aprilie 2022 – 100% | 0
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4 BD FACS Count TM | BD FACS Count TM Control, blood N2,5 ml | cutie | 3 |  |  |  |  | Aprilie 2022 – 100% | 0
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4 BD FACS Count TM | BD FACS Thermopaper N5 | rulou | 19 |  |  |  |  | Aprilie 2022 – 100% | 0
3310000-1 | 2 | Teste pentru determinarea ARN HIV și ANT HIV-1 (PCR) utilizând platforma GeneXpert | Xpert HIV-1 Viral Load, N10 | Cutie | 900 |  |  |  |  | 50% - Mai 2022 50% - Septembrie 2022 | 3573901.13
3310000-1 | 2 | Teste pentru determinarea ARN HIV și ANT HIV-1 (PCR) utilizând platforma GeneXpert | Xpert HIV-1 Qual, N10 | Cutie | 61 |  |  |  |  | 50% - Mai 2022 50% - Septembrie 2022 | 0
3310000-1 | 2 | Teste pentru determinarea ARN HIV și ANT HIV-1 (PCR) utilizând platforma GeneXpert | Xpert Check, N5 | Cutie | 4 |  |  |  |  | 50% - Mai 2022 50% - Septembrie 2022 | 0
3310000-1 | 3 | Virfuri sterile 10-100 ul, N96 | Virfuri sterile 10-100 ul, N96 | Bucata | 19968 |  |  |  |  | 100% - Iunie 2022 | 14776.32
3310000-1 | 4 | Virfuri sterile 100-1000 ul, N96 | Virfuri sterile 100-1000 ul, N96 | Bucata | 11040 |  |  |  |  | 100% - Iunie 2022 | 9936
3310000-1 | 5 | Vacutainer K3 EDTA 1 ml N100 | Vacutainer K3 EDTA 1 ml N100 | Bucata | 700 |  |  |  |  | 100% - Iunie 2022 | 665
3310000-1 | 6 | Vacutainer K3 EDTA 3 ml N100 | Vacutainer K3 EDTA 3 ml N100 | Bucata | 8600 |  |  |  |  | 100% - Iunie 2022 | 8084
3310000-1 | 7 | Vacutainer K3 EDTA 4 ml N100 | Vacutainer K3 EDTA 4 ml N100 | Bucata | 10300 |  |  |  |  | 100% - Iunie 2022 | 9682
3310000-1 | 8 | Criotuburi sterile, 2 ml N20 | Criotuburi sterile, 2 ml N20 | Bucata | 3000 |  |  |  |  | 100% - Iunie 2022 | 7320
3310000-1 | 9 | Cryoboxe cu 81 godeuri, N5 | Cryoboxe cu 81 godeuri, N5 | Bucata | 100 |  |  |  |  | 100% - Iunie 2022 | 7961
3310000-1 | 10 | Microtuburi cu capac filetat- 2.0 ml | Microtuburi cu capac filetat- 2.0 ml | Bucata | 5000 |  |  |  |  | 100% - Iunie 2022 | 7250
3310000-1 | 11 | Hirtie protector | Hirtie protector | Bucata | 100 |  |  |  |  | 100% - Iunie 2022 | 976
3310000-1 | 12 | Alcool 70%, 1 l | Alcool 70%, 1 l | Bucata | 25 |  |  |  |  | 100% - Iunie 2022 | 1016.5
3310000-1 | 13 | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ și a anticorpilor anti-TP în sânge (test de bază AMP) | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ și a anticorpilor anti-TP în sânge (test de bază AMP) | test | 123400 |  |  |  |  | 100% Aprilie 2022 | 3836506
3310000-1 | 14 | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test de bază) | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test de bază) | test | 94000 |  |  |  |  | 100% Aprilie 2022 | 936240
3310000-1 | 15 | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test alternativ 1”alt producător” fata de cel de baza si din alternativa 2) | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test alternativ 1”alt producător” fata de cel de baza si din alternativa 2) | test | 1300 |  |  |  |  | 100% Iunie 2022 | 78416
3310000-1 | 16 | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test alternativ 2 ”alt producător fata de cel de baza si cel din alternativa 1”) | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test alternativ 2 ”alt producător fata de cel de baza si cel din alternativa 1”) | test | 400 |  |  |  |  | 100% Iunie 2022 | 4752
3310000-1 | 17 | Test rapid de confirmare a anticorpilor anti HIV ½ direct din sânge | Test rapid de confirmare a anticorpilor anti HIV ½ direct din sânge | test | 200 |  |  |  |  | 100% Iunie 2022 | 115422
3310000-1 | 18 | Teste rapide pentru determinarea anticorpilor anti HCV din sângele capilar | Teste rapide pentru determinarea anticorpilor anti HCV din sângele capilar | test | 9870 |  |  |  |  | 100% Iunie 2022 | 166112.1
3310000-1 | 19 | Teste rapide pentru determinarea anticorpilor anti HBV | Teste rapide pentru determinarea anticorpilor anti HBV | test | 5900 |  |  |  |  | 100% Iunie 2022 | 91804
3310000-1 | 20 | Teste rapide pentru determinarea anticorpilor anti-Treponema pallidum (Sifilis) | Teste rapide pentru determinarea anticorpilor anti-Treponema pallidum (Sifilis) | test | 410 |  |  |  |  | 100% Iunie 2022 | 3431.7
3310000-1 | 21 | Determinarea HLA B*5701 în PCR Real Time | Determinarea HLA B*5701 în PCR Real Time | Bucata | 200 |  |  |  |  | 100% Iunie 2022 | 119350
3310000-1 | 22 | Depistarea Antigenului criptococcal | Depistarea Antigenului criptococcal | Bucata | 300 |  |  |  |  | 100% Iunie 2022 | 45276
3310000-1 | 23 | Depistarea Antigenului LAM | Depistarea Antigenului LAM | Bucata | 1000 |  |  |  |  | 100% Iunie 2022 | 105860
3310000-1 | 24 | Teste pentru determinarea anticorpilor la antigenul cardiolipinic testul RPR – test netreponemic (nespecific), N100 | Teste pentru determinarea anticorpilor la antigenul cardiolipinic testul RPR – test netreponemic (nespecific), N100 | test | 324700 |  |  |  |  | 100% Aprilie 2022 | 308465
3310000-1 | 25 | Teste TPHA – pentru detecţia anticorpilor anti-Treponema palidum în serul sanguin uman prin microhepaglutinare, N100 | Teste TPHA – pentru detecţia anticorpilor anti-Treponema palidum în serul sanguin uman prin microhepaglutinare, N100 | test | 18300 |  |  |  |  | 100% Aprilie 2022 | 51240
3310000-1 | 26 | Set imunoenzimatic pentru aprecierea anticorpilor IgM anti Treponema palidum. | Set imunoenzimatic pentru aprecierea anticorpilor IgM anti Treponema palidum. | set | 1536 |  |  |  |  | 100% Aprilie 2022 | 16373.76
3310000-1 | 27 | Set imunoenzimatic pentru detectarea anticorpilor IgG anti Treponema palidum. | Set imunoenzimatic pentru detectarea anticorpilor IgG anti Treponema palidum. | set | 3072 |  |  |  |  | 100% Aprilie 2022 | 48906.24
3310000-1 | 28 | Test sisteme pentru diagnosticul bolii sifilis prin Western blot Ig G | Test sisteme pentru diagnosticul bolii sifilis prin Western blot Ig G | test | 500 |  |  |  |  | 100% Aprilie 2022 | 91165
3310000-1 | 29 | Test sisteme pentru diagnosticul bolii sifilis prin Western blot Ig M | Test sisteme pentru diagnosticul bolii sifilis prin Western blot Ig M | test | 500 |  |  |  |  | 100% Aprilie 2022 | 91165
3310000-1 | 30 | Godeuri TPHA – | Godeuri TPHA – | bucata | 142 |  |  |  |  | 100% Aprilie 2022 | 1185.7
11479929.35

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________