# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Servicii de deservire și reparație a dispozitivelor medicale a.2025
 prin procedura de achiziție Licitație Deschisă

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”

- IDNO: 1003600152592

- Adresa: MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11

- Numărul de telefon/fax: 022 44-11-85, 022-43-82-37

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.sf.treime@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate contractantă

- Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://spital.sf.treime.md

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Cod CPV: 50421000-2

| Nr. | Dispozitiv | Cantit de intervenții | Lucrări de mentenanta necesare, lunar (pentru 6 luni) | Periodicitate lucrărilor, 6 luni |  | Pret TOTAL cu TVA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Angiograf Trinias C12, Prod. Shimadzu, Anul 2014 - 1 dispozitiv | 1 intervenție | Lucrări necesare de întreținere a dispozitivului: 1. Lucrări de mentenanță preventivă (curățarea fizică de praf a sistemului, lubrifiere a mecanizmelor mecanice, alte lucrări); 2. Lucrări de calibrare a dispozitivului; 3. Lucrări de testare a dispozitivului; 4. Verificarea logo-urilor de erori și eliminarea lor după necesitate; 5. Generarea unui act de predare-primire a lucrărilor îndeplinite; | O lucrare obligatoriu |  | 18 333 |  |
|  |  | 8 chemări | Lucrări de diagnosticare, testare, reparație în cazul defecțiunilor minore neprevăzute. | Doar la solicitarea beneficiarului |  | 53 334 |  |
|  |  | 1 chemare | Lucrări necesare de întreținere a dispozitivului: 1. Lucrări de mentenanță preventivă (curățarea fizică de praf a sistemului, lubrifiere a mecanizmelor mecanice, alte lucrări); 2. Lucrări de calibrare a dispozitivului; 3. Lucrări de testare a dispozitivului; 4. Verificarea logo-urilor de erori și eliminarea lor după necesitate; 5. Generarea unui act de predare-primire a lucrărilor îndeplinite; | Doar la solicitarea beneficiarului |  | 18 333 |  |
| 2 | Tomograf computerizat Aquilion Prime TSX-303A/AC, Prod. Toshiba Medical, Anul 2015 si Sistem informațional FlexPaxs (Server) - 1 dispozitiv | 1 intervenție | Lucrări necesare de întreținere a dispozitivului: 1. Lucrări de mentenanță preventivă (curățarea fizică de praf a sistemului, lubrifiere a mecanizmelor mecanice, alte lucrări); 2. Lucrări de calibrare a dispozitivului; 3. Lucrări de testare a dispozitivului; 4. Verificarea logo-urilor de erori și eliminarea lor după necesitate; 5. Generarea unui act de predare-primire a lucrărilor îndeplinite; | O lucrare obligatoriu |  | 18 333 |  |
|  |  | 8 chemări | Lucrări de diagnosticare, testare, reparație în cazul defecțiunilor minore neprevăzute. | Doar la solicitarea beneficiarului |  | 53 301 |  |
|  |  | 1 chemare | Lucrări necesare de întreținere a dispozitivului: 1. Lucrări de mentenanță preventivă (curățarea fizică de praf a sistemului, lubrifiere a mecanizmelor mecanice, alte lucrări); 2. Lucrări de calibrare a dispozitivului; 3. Lucrări de testare a dispozitivului; 4. Verificarea logo-urilor de erori și eliminarea lor după necesitate; 5. Generarea unui act de predare-primire a lucrărilor îndeplinite; | Doar la solicitarea beneficiarului |  | 18 333 |  |
|  |  | 1 intervenție | Întreținerea Sistem informațional FlexPaxs (stocare si vizualizare a volumelor obtinute la CT, X-ray, Angio) și a serverului; Soluționarea defecțiunilor neprevăzute; (lunar) | O lucrare obligatoriu |  | 18 333 |  |
| 3 | X-ray general, FlexaVision F3, Prod. Shimadzu, Anul 2014 - 1 dispozitiv | 1 intervenție | Lucrări necesare de întreținere a dispozitivului: 1. Lucrări de mentenanță preventivă (curățarea fizică de praf a sistemului, lubrifiere a mecanizmelor mecanice, alte lucrări); 2. Lucrări de calibrare a dispozitivului; 3. Lucrări de testare a dispozitivului; 4. Verificarea logo-urilor de erori și eliminarea lor după necesitate; 5. Generarea unui act de predare-primire a lucrărilor îndeplinite; | O lucrare obligatoriu |  | 7 500 |  |
|  |  | 6 chemări | Lucrări de diagnosticare, testare, reparație în cazul defecțiunilor minore neprevăzute. | Doar la solicitarea beneficiarului |  | 20 000 |  |
|  |  | 1 chemare | Lucrări necesare de întreținere a dispozitivului: 1. Lucrări de mentenanță preventivă (curățarea fizică de praf a sistemului, lubrifiere a mecanizmelor mecanice, alte lucrări); 2. Lucrări de calibrare a dispozitivului; 3. Lucrări de testare a dispozitivului; 4. Verificarea logo-urilor de erori și eliminarea lor după necesitate; 5. Generarea unui act de predare-primire a lucrărilor îndeplinite; | Doar la solicitarea beneficiarului |  | 7 500 |  |
| 4 | Autoclav D502E2, Prod. Matachana, Anul 2015 - 2 dispozitive | lunar | Cantitatea de dispozitive – 2 unități Lucrări necesare: 1. Lucrări de mentenanță preventivă (curățarea fizică de praf a sistemului, lubrifiere a mecanizmelor mecanice, alte lucrări); 2.Lucrări de calibrare, testare reparație in cazul defecțiunilor neprevăzute (lunar); 3. Generarea unui act de predare-primire a lucrărilor îndeplinite; | Lucrări obligatoriu efectuate lunar |  | 18 330 |  |
| 5 | Statia de oxigen, Inmatec IMT-POC 8600 med, compresor GA 75 VSD, uscator Atlas Copco, condiționer, alte componente ale stației, anul 2021 - 1 instalație Uscator de aer Atlas Copco FD185 | 1 chemare | Deservirea a generatorului de oxigen: Servicii necesare: 1. Mentenanta, testare, reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute 2. Verificarea sistemului de erori pentru generator, uscător, compresor- lunar 3. Verificarea de scurgeri de gaze și ulei- lunar 4. Lubrifierea valvelor generatorului de oxigen- trimestrial 5. Spălarea mecanică a compresorului, uscătorului- trimestrial. 6. Schimbarea consumabilelor conform manualului de service pentru compresor după contorul intern 7. Schimbarea consumabilelor conform manualului de service pentru uscător după contorul intern 8. Schimbarea filtrelor de magistrală după contorul intern 9. Resetarea tuturor contoarelor după schimbarea consumabilelor 10. Curățarea sistemului de climatizare 11. Emiterea unui raport în urma fiecărei lucrări îndeplinite asupra stației cu toate componentele utilizate. | Doar la solicitarea beneficiarului |  | 8 000 |  |
|  |  | 6 chemări | Lucrări de diagnosticare, testare, reparație în cazul defecțiunilor minore neprevăzute. Emiterea unui raport în urma fiecărei lucrări îndeplinite asupra stației cu toate componentele utilizate. | Doar la solicitarea beneficiarului |  | 20 000 |  |
| 6 | Ventilator de respirație artificială Jenny, MS Westfalia, Germania – 10 dispozitive | 1 intervenție | Cantitatea – 10 dispozitive de ventilare Lucrări necesare: Lucrări de calibrare a modulelor interne de ventilare. Inlocuirea senzorului de flux (senzatronic flow sensor) – 4 buc. Inlocuirea valvei expiratorie (expiration valve, reusable) – 10 buc. Testarea dispozitivelor. Defectele – senzorii de presiune nu moitorizează corect presiunea de intrare a oxigenului. | O lucrare obligatoriu |  | 144 000 |  |
| 7 | Statia de oxigen, Atlas Copco OGP45, 2019 cu compresor Ga 55 VSD, uscător Atlas Copco, condiționer și alte compenente ale stației - 1 instalatie | 1 chemare | Deservirea a generatorului de oxigen: Servicii necesare: 1. Mentenanta, testare, reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute 2. Verificarea sistemului de erori pentru generator, uscător, compresor- lunar 3. Verificarea de scurgeri de gaze și ulei- lunar 4. Lubrifierea valvelor generatorului de oxigen- trimestrial 5. Spălarea mecanică a compresorului, uscătorului- trimestrial. 6. Schimbarea consumabilelor conform manualului de service pentru compresor după contorul intern 7. Schimbarea consumabilelor conform manualului de service pentru uscător după contorul intern 8. Schimbarea filtrelor de magistrală după contorul intern 9. Resetarea tuturor contoarelor după schimbarea consumabilelor 10. Curățarea sistemului de climatizare 11. Emiterea unui raport în urma fiecărei lucrări îndeplinite asupra stației cu toate componentele utilizate. | Doar la solicitarea beneficiarului |  | 20 000 |  |
|  |  | 6 chemări | Lucrări de diagnosticare, testare, reparație în cazul defecțiunilor minore neprevăzute. Emiterea unui raport în urma fiecărei lucrări îndeplinite asupra stației cu toate componentele utilizate. | Doar la solicitarea beneficiarului |  | 8 300 |  |
| 8 | Vitreo-retiniana Constellation LXT, anul producerii 2020 | 1 intervenție | Verificare stare aparat; Verificare parametrii tensiune de alimentare (tensiune, împâmantare, verificare întrerupători, etc.); Verificarea protecţiilor interne care asigură funcţionarea în condiţii de siguranţă ale aparatului; Verificare conectori şi cabluri; Măsurarea rezistenţelor diferitelor ansamble ale aparatului; Verificare şi curăţare filtre; Verificare modul pneumatic (verificare mecanism pompă şi pistoane de acţionare asupra casetei, verificare mecanism de prindere al casetei); Verificare şi curăţare ventilatoare de răcire; Verificarea presiunii cu casetă uscată (la diferitele praguri de măsurare a presiunii şi vacuumului); Verificare recunoaştere casetă; Testare la priming a casetei; Verificare rezistenţă a instrumentelor de măsura; Verificare infuzie cu flowmeter Verificare injecție și extracție Verificare coagulare la cele trei praguri; Verificare parte de phaco prin măsurarea amplitudinale și torsionale; Verificare vitrectomie la 5000 cpm, 7500 cpm și 10000 cpm Verificare si calibrare ecran; Verificare iluminator (intensitate luminoasa, durata de viață lampă) Verificare laser (energie, lumină de țintire) Descărcare fişiere de logurişi erori; Verificare pedală (funcţionare continuă şiuşoară); Verificare sonde client (hand piece, sonde I/A şi sonde coagulare,fragmatom); Verificare parametrii de lucru conform procedurilor de service Alcon și întocmire STP (service test procedure). Verificare parametrii de protecție electrică conform SREN 60601/ SREN 62353; Emiterea unui raport în urma fiecărei lucrări îndeplinite; | O lucrare obligatoriu |  | 25 000 |  |
| 9 | Phaco-emulsificare Centurion Vision System, anul producerii 2022 | 1 intervenție | Verificare stare aparat. Verificare parametrii tensiune de alimentare (tensiune, împâmantare, verificare întrerupători). Verificarea protecţiilor interne care asigură funcţionarea în condiţii de siguranţă ale aparatului; Măsurarea rezistenţelor diferitelor ansamble ale aparatului; Verificare modul pneumatic (verificare mecanism pompă şi pistoane de acţionare asupra casetei, verificare mecanism de prindere al casetei); Verificare şi curăţare ventilatoare de răcire; Verificarea presiunii cu casetă uscată (la diferitele praguri de măsurare a presiunii şi vacuumului); Verificare recunoaştere casetă; Testare la priming a casetei; Verificare rezistenţă a instrumentelor de măsura; Verificare coagulare la cele trei praguri; Verificare parte de phaco prin măsurarea amplitudinale și torsionale; Verificare vitrectomie la 4000 cpm Verificare si calibrare ecran; Descărcare fişiere de loguri şi erori; Verificare pedală (funcţionare continuă şi uşoară); Verificare sonde client (hand piece, autosert); Verificare parametrii de lucru conform procedurilor de service Alcon și întocmire STP (service test procedure). Verificare parametrii de protecție electrică conform SREN 60601/SREN 62353 | O lucrare obligatoriu |  | 25 000 |  |
| 10 | X-ray mobil, XFM Italray, anul 2020 - 2 dispozitive | 1 intervenție | Cantitatea de dispozitive – 2 unități Lucrări de mentenanță preventivă (ajustări, calibrări, lubrifieri) conform recomandărilor prevăzute de producător pentru buna funcționare a dispozitivului și prevenirea defecțiunilor. Intervenția inginerului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea defectelor. | O lucrare obligatoriu |  | 16 650 |  |
|  |  | 1 chemare | Lucrări de mentenanță preventivă (ajustări, calibrări, lubrifieri) conform recomandărilor prevăzute de producător pentru buna funcționare a dispozitivului și prevenirea defecțiunilor. Intervenția inginerului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea defectelor. | Doar la solicitarea beneficiarului |  | 16 650 |  |
| 11 | C-arm mobil ZEN-7000 Genoray, anul 2019 | 1 intervenție | Lucrări de mentenanță preventivă (ajustări, calibrări, lubrifieri) conform recomandărilor prevăzute de producător pentru buna funcționare a dispozitivului și prevenirea defecțiunilor. Intervenția inginerului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea defectelor. | O lucrare obligatoriu |  | 8 300 |  |
|  |  | 1 chemare | Lucrări de mentenanță preventivă (ajustări, calibrări, lubrifieri) conform recomandărilor prevăzute de producător pentru buna funcționare a dispozitivului și prevenirea defecțiunilor. Intervenția inginerului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea defectelor. | Doar la solicitarea beneficiarului |  | 8 300 |  |

| Nr. | Dispozitiv | Lucrări de reparație | Periodicitatea lucrărilor | Pret TOTAL cu TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Videogastroscop GIF-H185, S/N: 2400831 | Reparație in cazul defecțiunilor neprevăzute, schimbarea cauciucului distal și ale altor componente. | La solicitarea beneficiarului | 25 000 |
| 13 | Videobronhoscop BF-190, S/N: 2502144 | Reparație in cazul defecțiunilor neprevăzute, schimbarea cauciucului distal și ale altor componente. | La solicitarea beneficiarului | 25 000 |
| 14 | Videogastroscop GIF-H190, S/N: 2470593 | Reparație in cazul defecțiunilor neprevăzute, schimbarea cauciucului distal și ale altor componente. | La solicitarea beneficiarului | 25 000 |
| 15 | Videocolonoscop Fujinon Fujifilm, Model EC-590ZW3L | Reparație in cazul defecțiunilor neprevăzute, schimbarea cauciucului distal și ale altor componente. | La solicitarea beneficiarului | 25 000 |
| 16 | Fibrobronhoscop FB-18V, Pentax, S/N: N00WLA0444 | Reparație in cazul defecțiunilor neprevăzute, schimbarea cauciucului distal și ale altor componente. | La solicitarea beneficiarului | 25 000 |
|  | TOTAL |  |  | 676 830 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta:

- Pentru un singur lot – se acceptă

- Pentru mai multe loturi – se acceptă

- Pentru toate loturile – se acceptă

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: pe parcursul anului 2025 la solicitarea persoanei responsabile din cadrul IMSP SCM Sfânta Treime

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formularul DUAE | Original, completat și confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | Obligatoriu incarcat in SIARSAP |
| 2 | Oferta tehnică | Anexa nr.22 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu incarcat in SIARSAP |
| 3 | Oferta de preț | Anexa nr.23 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu incarcat in SIARSAP |
| 4 | Cerere de participare la procedura de achiziție | Anexa nr.7 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu* |
| 5 | Garanția pentru ofertă în valoare de 1% | Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfânta Treime” Denumirea Băncii: BC MOLDINCOMBANK SA Codul fiscal: 1003600152592 IBAN: MD22ML000000000225166614 cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. _____ din ________" Dispoziția de plată va fi atașată în modul scanat sau Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform anexei nr.9 *În cazul în care garanția va fi emisa de bancă cu semnatură OLOGRAF, aceasta se va depune în original termen de 2 zile de la deschiderea ofertelor, la sediul autorității contractante la Serviciul Achiziții Publice. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | Obligatoriu incarcat in SIARSAP |
| 6 | Declaraţie privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. | Conform Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020. Completată și semnată electronic de către participant. (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.5zile) | obligatoriu la semnarea contractului |
| 7 | Certificat de efectuare sistematică a plăților impozitelor, contribuțiilor | Extras din Cabinetul personal al contribuabilului SFS | Obligatoriu* |
| 8 | Garanția de bună execuție a Contractului în valoare de 5% din valoarea Contratului | Contractul va fi însoţit de o Garanţie de bună execuţie (emisă de o bancă comercială) conform anexei nr.10 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021 sau Garanţia de bună execuţie prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfânta Treime” Denumirea Băncii: BC MOLDINCOMBANK SA Codul fiscal: 1003600152592 IBAN: MD22ML000000000225166614 cu nota “Pentru garanţia de buna execuţie a contractului nr. ______ din __________” *În cazul în care garanția de bună execuție va fi emisă de bancă cu semnatură OLOGRAF, aceasta se va depune în original termen de 3 zile după expirarea termenului de așteptare, la sediul autorității contractante în Serviciul Achiziții Publice. * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător odată cu semnarea Contractului) Anexa nr.10 | obligatoriu la semnarea contractului |
| 9 | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie-eliberat de banca deținătoare de cont-semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu* |
| 10 | Certificat de conformitate sau alt certificat ce confirmă calitatea consumabilelor oferite (conform loturilor) | Copie-eliberat de Organismul abilitat-semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu* |
| 11 | Extras din Registru de Stat a persoanei juridice | Copie-semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu* |
| 12 | Declarația privind valabilitatea ofertei | Anexa nr.8 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu* |
| 13 | Cerințe față de dispozitivele reparate | Declaratie. CERINȚE GENERALE: 1. Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui; 2. Toate intervențiile vor fi înregistrate în „Jurnalul de gardă” și „Fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării; 3. Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii; - Timpul de reacționare de la chemarea inginerului pînă la 24 ore și soluționare problmei nu mai mult de 72 ore; - La finalul lucrărilor prestatorul de servicii, mentenanță va întocmi un act de predare-primire, Raport de Service sau Proces Verbal în care se vor menționa operațiunile efectuate, piesele utilizate și care va fi semnat de bioinginer local, şef secţie, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de calibrare și testare a parametrilor, în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului; - Prestatorul se obliga sa ofere garanție lucrărilor efectuate pe o perioada de cel putin 6 luni de la data întocmirii raportului de servis. CONTROLUL PRIN VERIFICARE A ECHIPAMENTELOR MEDICALE - evaluarea parametrilor definitorii de securitate, prin examinare și testare; - evaluarea parametrilor definitorii de performanță, prin examinare și testare; - verificarea îndeplinirii setului de criterii de acceptabilitate pentru dispozitivul medical (valori impuse, limite specificate, accesorii etc.). OPERAȚIUNI MECANICE: - verificarea și reglarea părților mecanice aflate în mișcare; - eliminarea jocurilor la părțile mecanice; - curățarea și gresarea părților mecanice aflate în mișcare. OPERAȚIUNI LA PARTEA ELECTRICĂ ȘI ELECTRONICĂ: - verificarea tensiunilor de alimentare; - verificarea conexiunilor electrice; - verificarea cablurilor de masă; - curățarea plăcilor electronice (dacă este cazul), precum și a altor componente; - verificarea funcționării motoarelor; - verificarea ventilatoarelor, pompelor, etc; - verificarea componentelor pneumatice (acolo unde este cazul). Cerințe față de dispozitivele reparate: 1. Garanție lucrărilor de reparație efectuate, minim 6 luni. 2. Testarea, verificarea dispozitivului după îndeplinirea lucrărilor de reparație. | Obligatoriu* |
| 14 | NOTĂ: - Contractele vor fi perfectate de către operatorii economici în parte ce ține de datele de identitate ale operatorului economic, rechizitele bancare, suma totală a contractului și specificațiile tehnice și de preț. Va fi completat modelul de contract remis de către autoritatea contractantă la expirarea termenului de așteptare. - Semnătura electronica se va aplica pe spațiu curat (alb) al documentului, astfel încât datele de pe semnătură și datele din document să fie vizibile. Categoric nu se va accepta semnătura electronica aplicată pe înscris. |  |  |

* Documentele marcate cu *, pot fi incarcate în SIARSAP la momentul depunerii ofertelor sau prezentate/suplinite suplimentar în baza scrisorii de clarificare, în termen de 3 zile de la solicitare. Clarificările vor fi solicitate în scris, la adresa de e-mail specificată în DUAE. Neprezentarea clarificărilor sau prezentarea clarificărilor incomplete este temei de descalificare a ofertantului.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut conform cerințelor solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: Conform informației din SIA RSAP „MTender”

- pe: Conform informației din SIA RSAP „MTender”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP „MTender”

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: NU

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): NU

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: NU

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: Nu a fost publicat

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform informației din SIA RSAP „MTender”

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | NU |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |
| semnarea electronică a contractului | DA |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): NU

- Alte informații relevante: Nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:  Gheorghe STRAJESCU     _______________________        L.Ș.