## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
Numărul licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal ,,Sfânta Treime”
Denumirea licitaţiei: | [8 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Fibrogastroscop Cod 290200 | Fibrogastroscop Cod 290200 |  |  |  | Fibrogastroscop Cod 290200 Descriere Fibreogastroscop destinat diagnosticului și tratamentul potiunii esofago-gastro-duodenale Parametrul Specificația Sistem optic Unghiul cîmpului de vedere ≥ 100 grade Înclinarea cîmpului vizual 0 grade Adîncimea cîmpului vizual 3- 100mm Capul distal ≤ 9.8 mm Diametrul exterior ≤ 9.8 mm Înclinarea capului distal sus/jos 210/90 grade dreapta/ stînga 100/100 grade Diametrul tubului introdus ≤ 9.8 mm Lungimea de lucru ≥ 1000 mm Canalul de instrumente ≥ 2.8 mm Completarea Lampă de halogen de rezervă - 1 unit. Piesă bucală -2 unit. Tester automat (sa se indice modelul) - 1 unit. Sursa de lumină halogen (minim 150 W) - 1 unit. (sa se indice modelul) Pensă de biopsie- 2 unit.
33100000-1 | 2 | Fibrobronhoscop | Fibrobronhoscop |  |  |  | Fibrobronhoscop Descriere Fibronhoscop destinat diagnosticului și tratamentul cailor respiratori Parametrul Specificația Sistem optic Unghiul cîmpului de vedere ≥ 100 grade Înclinarea cîmpului vizual 0 grade Adîncimea cîmpului vizual 3- 50mm Capul distal ≤ 6 mm Înclinarea capului distal sus/jos 180/90 grade Diametrul tubului introdus ≤ 6mm Lungimea de lucru ≥ 600 mm Canalul de instrumente ≥ 2,6 mm Completarea Piesă bucală - min. 2 unit. Pensă de biopsie - min. 2 unit.
33100000-1 | 3 | Dispozitiv de reprocesarea automata a doua endoscope | Dispozitiv de reprocesarea automata a doua endoscope |  |  |  | Dispozitiv de reprocesarea automata a doua endoscope Parametrul Specificaţia Configuratie mobil, pe roti cu blocare Endoscoape per ciclu 2 buc. Pedala de deschidere a cuvei pentru prevenirea atingerii da HEPA filtru pentru aer da Senzori de flux ≥ 3 buc. Functia de uscare cu alcool si aer da Posibilitatea de utilizare dezinfectatilor concentrati da Ecran LCD Cicluri de procesare: prespalarea, spalarea cu enzime, clatirea, dezinfectia, uscarea cu aer si alcool Numărul de canale de conectare ≥ 6 Monitorizarea nivelului de agenți enzima, dezinfectant, alcool Utilizarea rezervoarelor separat pentru gastroscop si colonoscop pentru prevenirea contaminarii da Reservor dezinfectant reutilizabil pentru gastroscop ≥ 15 litri Reservor dezinfectant reutilizabil pentru colonoscop ≥ 15 litri Reservor dezinfectant concentrat ≥ 5 litri Reservor detergent ≥ 5 litri Reservor alcool ≥ 5 litri Detectarea automata a scurgerilor endoscopului cu setarea presiunii in diapazon da Dozarea automată a agenților de dezinfectare da Dozarea automată a agenților de curățare da Alarma Automată Imprimanta incorporata pentru trasabilitatea rezultatelor da Sistem de raportare si statistica numarului de cicluri da Sistem de siguranta prin parola cu acces pentru utilizatori da Autodezinfectare da Sistem de filtrare a apei min. 3 trepte rezervă schimb de filtru pentru 3 trimestre incluse Lampa UV sau alte tehnologii de tratare a apei da Să fie certificat după standardele de igienă: UNI EN ISO 15883 da Tensiune 220V, 50Hz Accesorii și consumabile: Adaptoare de conectare pentru diferite tipuri de endoscoape da Soluție de spălare 5L 15 buc. Soluție de dezinfectare concentrat 5L 15 buc.
33100000-1 | 4 | Dispozitiv de spălare și dezinfectare automată a instrumentelor chirurgicale 300 litri | Dispozitiv de spălare și dezinfectare automată a instrumentelor chirurgicale 300 litri |  |  |  | Dispozitiv de spălare și dezinfectare automată a instrumentelor chirurgicale 300 litri NUME, CATEGORIA ȘI CODIFICARE Parametrii Specificație minimă așteptată 1 Nume generic Dispozitiv de spălare și dezinfectare automată a instrumentelor chirurgicale 300 litri CARACTERISTICI TEHNICE și CARACTERISTICI FIZICE 2 CAPACITATE Volumul camerei de spălare (convențional 300l), dreptunghiular, orizontală cu încărcare frontală (min. 10 coșuri DIN) min. 300 litri Marimea fizica Dispozitivul trebuie să aibă o latură nu mai mare de 83 cm lățime ca să poată fi transportat si instalat prin ușile instituției. o latură maxim 83 cm 3 CADRU, CORP, CAMERA DE SPALA versiunea cu o singură ușă da Camera de spalare din otel inoxidabil AISI 316L da Față din oțel inoxidabil AISI 304L, capace laterale da țevile și fitingurile sunt fabricate din oțel inoxidabil 316L da Brațe rotative pentru jetul de apă în interiorul camerei minim 2, sau pe fiecare nivel de rack Min. 2 pompe dozatoare de detergent și dezinfectant da Ventilator motor de uscare, min. 150 m3/h da Pompa de apa, integrată da prize de apă pentru apa rece, caldă și distilată da Spațiu de stocare integrat pentru dezinfectant și detergent da Dacă apare o pană de curent, ușa poate fi deschisă manual. Este prevăzut un dispozitiv de blocare a ușii e pentru a preveni contaminarea încrucișată da 4 CICLU Proces de spălare și dezinfecție complet automat, controlat de microprocesor da minim 5 programe prestabilite din fabrică ≥ 5 programe minim10 programe care pot fi programate de utilizator ≥ 15 programe în total Interval de temperatură 15-95 ºC da Monitorizarea temperaturii cu min. 3 senzori electronici de temperatură de înaltă precizie da Sistem dublu de incalzire: cu abur si electric da Ciclurile minime furnizate de mașina de spălare și dezinfectare trebuie să includă: prespălare, curățare, clătire intermediară, dezinfecție termică/clătire finală, uscare. da mașinile de spălare și dezinfectare ar trebui să aibă un ciclu validat da Ecranul va afișa: indicarea ciclului, mesaj text și reprezentări grafice ale procesului, temperatura apei, timpul rămas, numărul programului da Trebuie să aibă un mod de service pentru testarea de întreținere preventivă și pentru a facilita depanarea. Program de diagnosticare de service încorporat pentru a permite calibrarea sistemului și verificarea operațiunilor componentelor. da 5 SIGURANȚĂ Protecție împotriva temperaturii excesive da Alarme: pană de curent, eșec ciclului de dezinfecție da Sistem intern de condensare a aburului, care reduce cantitatea de abur în timpul uscării și previne scurgerea aburului da Iluminarea interioara a camerei da Butoanele de oprire de siguranță, unul pe partea de încărcare și unul pe partea de descărcare, oprește automat toată activitatea unității atunci când este apăsat. da Ușa trebuie să fie izolate termic pentru a preveni ca temperatura suprafeței să prezinte un potențial pericol pentru operatori da Ușa se blochează pentru a preveni deschiderea da Să dispună opțiunea de măsurare a conductibilității apei în timpul clătirii finale da Controlul nivelului apei prin senzor de nivel și protecție la supraplin da 6 AER Aerul folosit la mașina de spălat fără ulei (adică nu trebuie să aibă mai mult de 0,5 mg de ulei pe metru cub de aer liber măsurat la 1013 mbar și 20ºC; vezi ISO 554); filtrat la o eficiență de cel puțin 95% atunci când este testat. lipsit de bacterii da Filtru HEPA Clasa H14, încorporat, destinat sistemului de uscare forțată cu aer. da 7 Cerințe pentru detergenți, aditivi și compatibilitate cu alți aditivi chimici Sistem „deschis” pentru utilizarea detergenților și dezinfectanților, mașinile de spălat-dezinfectare trebuie să fie deschise pentru a utiliza diferiți detergenți și chimicale, nu doar de la un singur producător da Loc special integrat pentru chimicale și detergenți da pompe de dozare rezistentă produse chimice. da Și detergenții și aditivii utilizați ar trebui să fie compatibili cu alte substanțe chimice utilizate în aceeași etapă a procesului, cât și, în măsura în care este posibil, cu cele utilizate în etapele precedente și ulterioare, pentru a minimiza efectul negativ la intercalare. Agenții de curățare utilizați în mașinile de spălare și dezinfectare ar trebui să fie: lichizi (pentru a facilita distribuirea precisă); neabraziv; spumare redusă; supus ușor la clătire; biodegradabili. Detergenții nu trebuie să conțină: agenți de colorare artificiali; înălbitori optici; parfumuri; halogenuri la o concentrație în utilizare mai mare de 120 mg/L; săpunuri grase, glicerină sau lanolină; reziduu toxic. da 8 PREPARAREA APEI SI CALITATEA încălzire electrică integrată a apei da CARACTERISTICI ELECTRICE 9 CARACTERISTICI ELECTRICE 380V, 50 Hz, 3 faza da Caracteristici electronice 10 Caracteristici electronice Panouri cu ecran multicolor de minim 5 inch dintr-o parte cu butoane sau opțiune de ecran tactil da Niveluri de acces la meniul de service prin parole/ coduri de acces. Toate parolele/codurile de acces vor fi puse la dispoziția personalului tehnic la momentul predării-primirii dispozitivului. da Testul de diagnosticare permite verificarea sistemului da Senzor de nivel pentru controlul detergenților și dezinfectanților da Conexiune RS232 pentru acțiuni tehnice da mașinile de dezinfectare sunt controlate de un dispozitiv logic programabil electronic (PLC) care acoperă performanța ciclului, controlul parametrilor și verificarea siguranței procesului da Memorie internă pentru stocarea a minim 500 de cicluri da ACCESORII, CONSUMABILE, PIESE DE SCHIMB, ALTE COMPONENTE 11 Accesorii/ piese de schimb Kit de întreținere pentru min. 2 ani min. 2 ani Raft multifuncțional cu 2 niveluri minm. Folosit pentru a ține tăvile de instrumente încărcate în timpul procesării de decontaminare da Trebuie să includă un detergent și un dezinfectant pentru minim 100 de cicluri de spălare, inclusiv cicluri de testare. da Hârtie de imprimantă 10 buc min. 30 buc. Imprimantă de date integrată (hârtia utilizată pe imprimantă trebuie să aibă dimensiuni universale utilizate în alte unități) 1 Sistem de încărcare (cărucior/troleu), dimensiune ajustată la modelul oferit 2 cărucioare Coșuri pentru instrumente min. 8 Detergent, dezinfectant, volum min. 25L, pentru min. 500 cicluri Compresor de aer (fara ulei), numai pentru modelele care folosesc aer comprimat da INSTRUIRE, INSTALARE SI UTILIZARE 12 Transport Furnizorul trebuie să includă transportul până la unitatea medicală finală da 13 Instalare Furnizorul trebuie să efectueze verificările de instalare, siguranță și funcționare înainte de predare. Trebuie asigurată instruirea utilizatorilor și a tehnicienilor. da Supape de presiune pentru apă și pompe de evacuare a apei în canalizare, dacă este cazul da Furnizorul va efectua conectarea dispozitivului de spălare și dezinfectare automată a instrumentelor chirurgicale la sistemul medical automat de purificare a apei prin osmoză inversată da Traseul de electricitate și canalizare a punctelor de racordare, va fi asigurat de beneficiar (confom recomandărilor producătorului) va fi asigurat de beneficiar GARANȚIE ȘI ÎNTREȚINERE 14 Garanție și deservice completă (inclusiv piese de schimb) minim 24 de luni da DOCUMENTAȚIE 15 Cerințe de documentare Toate documentele justificative, manualele de operare, de service trebuie prezentate în limba de stat sau în limba engleză. Manualul de utilizare/Instructiunile de utilizare trebuie prezentate în limba engleză și în limba de stat. da
33100000-1 | 5 | Sigilator medical pentru pungi sterile | Sigilator medical pentru pungi sterile |  |  |  | Sigilator medical pentru pungi sterile Descriere: Mașină de sigilare medicală, sigilare a pungilor sterile Putere: ≥ 300W Încărcare: laterală Mod de sigilare, tragerea automată a pachetului pe linia de sigilare opțional Tăiere și etanșare da Data sigiliului, data expirării, numărul lotului și codul operatorului pot fi imprimate opțional Timp de incalzire: ≤ 10 sec. Temperatura de sigilare: 120 - 200°C Viteza de etanșare nu mai puțin de 10 metri/secunda Posibilitatea de a încărca în mașină mai multe role de pungi de hârtie-plastic cu lățimi diferite în același timp pentru a îmbunătăți eficiența de lucru prin tăierea marginilor simultan da Lățimea maximă de etanșare: 10 – 40 mm, ±5 mm, reglabil Lungime maxima de sigilare: Reglabil, 30 - 100 cm Distanța de etanșare față de margine Min. 0 - 35 mm, reglabilă Oprire automată a motorului dupa 30 secunde Proiecţie la supraîncălzire: da Suport pentru role, integrat sau separat da Cuțit de tăiere, integrat cu posibilitatea de înlocuire a lamelor da Tensiune: 220V, 50Hz Accesorii/ piese de schimb Tavă suport frontală (inclusă) da Suport role cu dispozitiv de tăiere (inclus) da
33100000-1 | 6 | Sistem de ultrasonografie oftalmic (A+B+CCT) | Sistem de ultrasonografie oftalmic (A+B+CCT) |  |  |  | Sistem de ultrasonografie oftalmic (A+B+CCT) Descriere Dispozitiv cu ultrasunete oftalmic, conceput pentru examinări complete ale ochiului, inclusiv biometrie, vizualizare și pahimetrie a globului ocular. A-Scan (Biometrie a lentilelor oculare): ofera biometrie precisă și calcule de putere a lentilelor pentru implanturile intraoculare. B-Scan (Examinare oculară): permite vizualizarea detaliată a interiorului globului ocular, inclusiv a retinei și a nervului optic. CCT-Pahimetru (P-Scan, biometrie oculară a corneei): Folosind o frecvență mare de eșantionare de 400 MHz, acest pahimetru avansat măsoară grosimea corneei cu o precizie remarcabilă (≤ 2 μm). Este crucial pentru screening-ul glaucomului și planificarea chirurgiei refractive, ajutând la detectarea precoce a glaucomului și oferind planuri chirurgicale grafice pentru a elimina astigmatismul corneei. Parametrul Specificația A-Scan Sonda Frecvență Sondă, MHz ≥10 MHz Raza/Interval Scanare, mm ≥ 45 mm Rezoluție, mm ±0.1 mm Rezoluție Electronică, mm +/- 0.03 ≤ mm Metode de Măsurare Metode de contact și imersie da Masuratori Posibilitatea de selectare a ochiului drep/stang da Capabilități de Biometrie Lungimea vitreoasă (VCD/VITR), Lungimea axială a ochiului (AXL), Adâncimea camerei anterioare (AC/ACD), Grosimea lentilei (LENS) Tipuri de ochi Normal/Phakic, Dense Cataract, Silicone, Pseudo PMMA, Pseudo Silicone, Acrylic, Aphakic Formule Formule IOL ≥ 6 formule: SRK II, SRK T, Holladay, Hoffer-Q, Binkhorst II, Haggis Formule Post Refractive ≥ 3 formule (Double-K SRKT, Latkany/Flat-K SRKT, Latkany/avg-K SRKT sau analogicul, echivalentul lor) Compararea IOL da Pașii de incrementare, D 0.25 sau 0.50 D Reglare Gain Ajustare automată TGC da Ajustare GAIN, dB 110 ± 10 Memorie și Analiză Memorie pentru min 10 scanări pe examinare da Calcularea mediilor și a deviațiilor/abaterilor de măsurare, cu posibilitate de corectie manuala da Altele Calibrare si ajustare cu ajutorul calibratorului da B-scan Sonda Frecvență, MHz 12 sau 15 Raza de Scanare, ˚ ≥50° Interval/Adancime de Scanare, mm ≥ 35 mm Gain/Dinamici, dB 90 ± 20 dB Scala de Griuri 256 nivele Rezoluție axiala, mm ±0.10 (cu deviere ± 0.005) mm Rezoluție laterala, mm ± 0.3 mm Ajustare zonală a gain-ului da Moduri de Afișare B, B+A, B+B da Funcție de Zoom min. x2 în modurile Run și Freeze da Funcție Cineloop max 35 ± 5 Mod de măsurare Suprafata si unghi da Altele Capturarea și stocarea video-clipurilor și a imaginilor cu anotatii da CCT-Pahimetrie Sonda Frecvență Sondă ≥ 20 MHz Interval de masurare, μm de la 220 μm până la 1100 μm Acuratețe, μm ≤ 5 μm Rezoluție, μm ± 1 μm Calcul IOP Măsurare și/sau corecție manuală da ≥ 6 formule de corecție IOP: Kohlhas/Shah, Argus et al. Whitarce et al, Doughty, Ehlers, Dresden, Stodmeister, custom-own da Mapare Grosime Cornee ± 9 hărți predefinite cu numărul de puncte: 1, 5, 9, 13, 21, 25, 1 MULTI, 5 MULTI, 9 MULTI (central, paracentral, periferic, parietal, mixt) da Altele Funcția TEST pentru verificarea automată a corectitudinii(fara utilizarea a fantomelor externe) da Proprietati generale Display Color, LCD (inch) ≥ 7 Touch Screen da Statie de lucru (PC, printer, UPS), dacă este necesar pentru utilizarea normala a dispozitivului da Moduri de capturare Manual și/sau automat da Conexiuni externe USB - min. 2 porturi, USB pentru conexiunea cu PC da Raportul/Exportul imaginii și/sau a datelor PDF, JPEG, PNG da Conectarea la printer Prin PC și/sau printer propriu integrat da Posibilitatea Software upgrade da De instalare ale altor sonde da De înregistrare și stocare a datelor pacienților da De a înregistra minim 3 utilizatori pentru lucru continuu cu DM da De lucru cu standardul DICOM da Alimentarea 220 V, 50 Hz da Accesorii Sondă pentru A-scan da, 1 buc. Sondă pentru B-scan da, 1 buc. Sondă pentru CCT(Optional) da, 1 buc. Geantă pentru transportare da, 1 buc. Troleu cu min. 5 rotile pentru DM cu platou de fixare al acestuia da, 1 buc. Calibrator și/sau Fantoma pentru testarea fiecărei sonde da, (câte 1 buc pentru fiecare sondă). Pedală da, 1 buc. Cablu de alimentare da, 1 buc. Hârtie da, 15 buc. UPS cu dublă conversie și stabilizator timp de funcționarea dispozitivului de la baterie minim 20 minunte Altele Garanție ≥ 3 ani Posibilitatea de asigurarea din partea producătorului cu piese, consumabile, altor accesorii și a reparațiilor timp de min. 10 ani de exploatare a echipamentului Certificate CE, ISO Instalarea și testarea la locul necesar da Transportarea și livrarea la locul necesar da Deservire în perioada de garanție și postgaranție da Soft Inclus cu parole de acces si licenta nelimitata Ghid rapid Min. 1 buc, ghid rapid al utilizatorului în limba de stat (Română), sau în una din limbile de circulație internațională (rusă/engleză), laminată și atașată de dispozitiv. Manuale de utilizare În limba de stat (Română), în cazul în care nu este prezent să fie prezentat manualul în limba de stat cu ștampila biroului de traducere. Manual de service În limba de stat (Română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) și art. 15, al. (6). Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces 390 000
33100000-1 | 7 | Microscop chirurgical oftalmic | Microscop chirurgical oftalmic |  |  |  | Microscop chirurgical oftalmic Descriere Microscop chirurgical oftalmic proiectat pentru operații oculare, chirurgicale pe segmentul anterior cât și posterior. Parametrul Specificația Interfață centralizată Încorporat în dispozitiv care afișează și permite setarea, modificarea a parametrilor microscopului da, LCD / TFT Păstrăre presetărilor preferate a activității da, (mărirea, distanța de lucru, focalizare/focus), pentru ≥ 4 utilizatori Optica Optică acromatică sau apocromatică cu înveliș antireflector multistrat la toate componentele da Coeficient de scalare Cu sistem de zoom și focus motorizat, cu viteză variabilă cu raportul min. 1:4 / 4:1, ajustabil prin mânere sau panoul de comandă de la picior și optice separate pentru vizualizare stereoscopică pentru operator Mărirea oculară, cu câmp larg ≥ 12.5x Factor de magnificare 0.4x - 2.7x (± 0.3) ) sau Zoom oculare ≤ 6X - ≥ 20X Distanța de lucru a obiectivului frontal ≥ 200 mm Setarea motorizată a zoom-ului da Focalizare și schimbarea distanței motorizată continuu da Focalizare cu viteză reglabilă da Varioscop motorizat opțional Interval de focalizare ≥ 30 mm Tubusuri binoculare da, inclinabile la ≥ 180°, sau tubusuri cu invertor sau tehnologie analogică tip motorizat Microscop integrat pentru asistent cu tub binocular cu invertor manual și oculare cu câmp larg 12.5x sau 10x (opțional) da Ajustarea și reglarea fină a dioptriilor da, de la ≤ -5 la +5 ≥ Filtre ≥ 2: a. Filtru imitat halogen integrat; b. Filtru de protecție a retinei integrat; c. Filtru gri 25% (opțional) și altele dacă sunt prezente Oculare pentru chirurg și asistent da, câte un modul pentru chirurg și asistent; Cu unghiuri mari, largi, cu capete de cauciuc și cu cuplaj magnetic Iluminarea Sursă de lumină LED ≥ 50000 ore Trecere mecanică sau automată de funcționare la lampa de rezervă da Spectru de lumina reglabil sau cu modul interschimbabil Alb cald ≥3000 K Alb rece ≥4000 K Mecanica Brațul pivotant a microscopului da, ≥ 900 mm Unghiul de rotire a brațului pivotant ≥ 150°/ ≥ 150° Brațul de transport ≥ 400 mm Unghiul de rotire pe coloană ≥ 340° Înclinarea modulului cu obiectivele binoculare ≥ 100° Rotile ≥ 4, Rotația liberă a umărului în jurul axei 360° blocarea roților separat Balansarea mecanică a dispozitivului da Sistem de frânare Frâne mecanice sau electromagnetice cu posibilitate de reglaj fin pentru toate axele de rotaţie, cu buton de frână Sistem informațional computerizat Sistem de informații integrat în suportul microscopului pentru asistență și documentare optional Abilitatea de a controla toți parametrii microscopului de către sistem optional Abilitatea de a reda fișiere media optional Posibilitatea transmiterii on-line de la camera microscopului optional Menținerea unei baze de date cu pacienți cu fișiere media optional Sistem chirurgical de asistență computerizată Software cu Panel PC optional Managementul și documentarea pacientului optional Sistem chirurgical de asistență computerizată integrat in stativul de podea optional Video Diagonala a monitorului video ≥ 21 inch Înregistrarea video, recorder pentru înregistrarea imaginii de pe camera video, min. 1 Memoria pentru baza de date și stocarea a înregistrărilor video da, memorie HDD/SSD intern sau extern ≥ 1 Tb Cameră Video Full HD da, min. 1 Tip sensor CMOS 1/3" CMOS 1/3" Rezoluție min. 1920 x 1080 Bloc de control cu fixare pe stativul microscopului da Interfața Video intrări da, ≥ 1, Y/C sau/și HD-SDI Video ieșiri ≥ 1, HDMI/DVI – D Alte interfețe ≥ 1, USB Conector de rețea (RJ-45) opțional Alimentarea, 220 V, 50 Hz da, cu cablu pentru priză de tip Schuko. Accesorii Husa de protecție antipraf min. 1 buc. Pedală de control da, min. 1 buc. prin intermediul WiFi sau prin cablu cu lungimea min. 3 m cu min. 10 funcții programabilă, complet programablă inclusiv comanda a Sistemul de vizualizare a fundului de ochi sau analogicul Cablu fibrooptic de lumină da, min. 1 buc., ≥ 2 m Casetă pentru sterilizarea tuturor modulelor, inclusiv al sistemul de vizualizare a fundului de ochi da, min. 2 buc. Sistemul de vizualizare a fundului de ochi motorizat, electronic cu posibilitatea de ajustare de la pedală min. 1 în set cu toate modulele necesare și lentile de lucru pentru operații oculare pentru partea cât anterioară atât și posterioară UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat min. 1 buc., ≥ 3 kW Card de memorie, stick USB de min. 16 Gb pentru înregistrarea datelor. da Set asepsis, căpăcele de cauciuc, sterilizabile da, min. 2 seturi. (cu 2 mânere, 2 piese pentru ochi cu înălțime largă de 10x sau 12,5x pentru asistent) Scaun operațional pentru chirurg da, min. 1 buc. (a. cu spătar; b. blocare centralizată a celor 4 roți duble stabile; d. cu cotiere mobile; e. posibilitate de reglare a înălțimii). Altele Garanție ≥ 2 ani Posibilitatea de asigurarea din partea producătorului cu piese, consumabile, altor accesorii și a reparațiilor timp de min. 10 ani de exploatare a echipamentului Certificate CE, ISO Instalarea și testarea la locul necesar da Transportarea și livrarea la locul necesar da Deservire în perioada de garanție și postgaranție da Soft cu livrarea parolelor de acces Ghid rapid Min. 1 buc, ghid rapid al utilizatorului în limba de stat (Română), sau în una din limbile de circulație internațională (rusă/engleză), laminată și atașată de dispozitiv. Manuale de utilizare În limba de stat (Română), în cazul în care nu este prezent să fie prezentat manualul în limba de stat cu ștampila biroului de traducere. Manual de service În limba de stat (Română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) și art. 15, al. (6). Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal ,,Sfânta Treime” | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Fibrogastroscop Cod 290200 | Fibrogastroscop Cod 290200 | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 270000
33100000-1 | 2 | Fibrobronhoscop | Fibrobronhoscop | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 240000
33100000-1 | 3 | Dispozitiv de reprocesarea automata a doua endoscope | Dispozitiv de reprocesarea automata a doua endoscope | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 420000
33100000-1 | 4 | Dispozitiv de spălare și dezinfectare automată a instrumentelor chirurgicale 300 litri | Dispozitiv de spălare și dezinfectare automată a instrumentelor chirurgicale 300 litri | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1383333
33100000-1 | 5 | Sigilator medical pentru pungi sterile | Sigilator medical pentru pungi sterile | bucată | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 150000
33100000-1 | 6 | Sistem de ultrasonografie oftalmic (A+B+CCT) | Sistem de ultrasonografie oftalmic (A+B+CCT) | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 390000
33100000-1 | 7 | Microscop chirurgical oftalmic | Microscop chirurgical oftalmic | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 4750000
[6 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________