## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare (listă suplimentară 30) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Video bronhoscop | Video bronhoscop |  |  |  | Video bronhoscop Descriere Video bronhoscop destinat diagnosticului și tratamentul căilor respiratorii. Parametrul Specificația Compatibilitate cu dispozitivul aflat in dotare Cu stația endoscopică EVIS EXERA III, Olympus Cu sursa de lumină CLV-190, Olympus Cu videoprocesor CV-190, Olympus Sistem optic Unghiul cîmpului de vedere ≥ 120 grade Înclinarea cîmpului vizual 0 grade Adîncimea cîmpului vizual 3 - 100 mm Capul distal ≤ 6.5 mm Înclinarea capului distal sus/jos 180/130 grade stânga/dreapta 120/120 grade Diametrul tubului introdus ≤ 6mm Lungimea de lucru ≥ 600 mm Canalul de instrumente ≥ 2,8 mm
33100000-1 | 2 | Set lentile de proba | Set lentile de proba |  |  |  | Parametrul Specificația Descriere Set cu 266 buc. a lentilelor de proba pentru aprecierea vederii a pacientilor. Ramele lentilelor metal sau plastic Pașii de incrementare a lentilelor sferice 0.25D-6.00D (pas de 0.25) 6.50D-10.00D (pas de 0.50) 11.00D-15.00D (pas de 1.00) 16.00D-20.00D (pas de 2.00) Pașii de incrementare a lentilelor cilindrice 0.25D-4.00D (pas de 0.25) 4.50D-6.00D (pas de 0.50) Pașii de incrementare a lentilelor prismatice 0.25D-0.50D (pas de 0.25) 0.50D-1.00D (pas de 0.50) 1.00D-10.00D (pas de 1.00) Lentile sferice concave (-) 2 seturi a câte 40 buc. mărimile între (0.25…20D) Lentile sferice convexe (+) 2 seturi a câte 40 buc. mărimile între (0.25…20D) Lentile cilindrice concave (-) 2 seturi a câte 20 buc. mărimile între (0.25…6D) Lentile cilindrice convexe (+) 2 seturi a câte 20 buc. mărimile între (0.25…6D) Lentile prismatice 1 set a câte 14 buc. mărimile între (0.25…10D) Lentile speciale 1 set a câte 12 buc. polarizate, filtru verde, filtru roșu, fantă cruce opacizată, (RF, GF, BL, PL, MR, FL, CL, PH, SS, PF), etc. Accesorii: Trusă portabilă pentru păstrarea și transportarea a tuturor lentilelor da, metalică, min. 1 spațiu pentru păstrarea cât a lentilelor atât și a ramei de probe a lentilelor - da Laveta pentru curățarea lentilelor da, min. 1
33100000-1 | 3 | Rama de proba oculara | Rama de proba oculara |  |  |  | Rama de proba oculara Parametrul Specificația Descriere Rama de proba oculara pentru utilizarea lentilelor din trusa de lentile. Tipul ramei Adult Materialul ramei metal Distanta pupilara reglabila, mm 50 – 80, ± 4 Încrementarea scalei cu ≤ 2 mm pentru fiecare diapazon Prezența fixatoarelor de ajustare pentru distanțele pupilare da, min. 2, fiecare poate ține max. până la 4 lentile Posibilitatea de ajustare a lentilelor cu diametrul, mm 34-38 Pozitia si unghiul bratului reglabile, grade 35°, ± 5 Posibilitate de ajustare a axelor lentilelor cilindrice si prismatice 0° din stânga pe orizontală până la 180° pe dreapta și 90° pe verticală Pernute nazale ajustabile in inaltime, mm 22, ± 1 Spațiu pentru atașarea lentilelor de probă da, min. pentru min. 6 lentile in acelasi timp
33100000-1 | 4 | Tonometrul Goldman | Tonometrul Goldman |  |  |  | Tonometrul Goldman Parametrul Specificația Descriere Dispozitiv destinat pentru controlul și verificarea tensiunii oculare în timpul investigației cu lampa cu fantă. Compatibilate da, cu lampa cu fantă TopCon SL-3G din dotarea spitalului Suport de fixare la lampa cu fantă da Diapazonul necesar de măsurări (minim), mmHg 0 - 80, ± 2 Pasul de măsurări (maxim), mmHg 3 Rezistență la substanțe alcoolice în timpul prelucrării da Accesorii: Bară de calibrare da, cu 6 puncte sau alt calibrator analogic Cutie sau geantă transportabilă pentru păstrare da, pe care să fie imprimat modelul și producătorul.
33100000-1 | 5 | USG Oftalmologic (B-scan) | USG Oftalmologic (B-scan) |  |  |  | USG Oftalmologic (B-scan) Descriere USG oftalmologic care permite scanarea cu ultrasunete (B-scan), care include măsurarea nervului optic, segmentul posterior, vitros anecoic, retina, coroida, etc. Parametrul Specificația Display Color, LCD (inch) ≥ 7 Touch Screen da Sonda Frecvența, Mhz ≥ 12 Raza scanării, mm ≥ 50 Frame rate, Hz ≥ 16 Diapazonul de scanare Rezoluția electronică, mm ± 0.03 ≤ Rezoluția axială, mm 0.15 ≤ Adîncimea, mm ≥ 60 Amplificarea reglabilă și TGC da Metoda Sectorială sau Pulsativ da Nivel gri 256 da Funcții și moduri B-scan zoom da Mod Run și Freeze da Funcția cineloop da Moduri de capturare Manual și automat da Conexiuni externe: "USB - min. 2 porturi, USB pentru conexiunea cu PC" da Raportul/Exportul imaginii și/sau a datelor PDF/ JPEG/ PNG/ GIF/ TIFF/ BITMAP da Conectarea la printer Prin PC și/sau printer propriu integrat da Posibilitatea Software upgrade da De instalare ale altor sonde da "De înregistrare și stocare a datelor pacienților" da "De a înregistra minim 3 utilizatori pentru lucru continuu cu DM" da Alimentarea 220 V, 50 Hz da Accesorii Sondă pentru B-scan da, 1 buc. Geantă pentru transportare da, 1 buc. "Troleu cu min. 4 rotile pentru DM cu platou de fixare al acestuia" da, 1 buc. Set de lucru pentru ofltamolog da, min. 1 set Calibrator da, 1 buc. Pedală da, 1 buc. Cablu de alimentare da, 1 buc. Hârtie da, 15 buc.
33100000-1 | 6 | Dispozitiv pentru colectarea aerului pentru investigatiile sanitaro-bacteriologice | Dispozitiv pentru colectarea aerului pentru investigatiile sanitaro-bacteriologice |  |  |  | Dispozitiv pentru colectarea aerului pentru investigatiile sanitaro-bacteriologice Descriere Aspirator de prelevare a probelor bacteriologic pentru a determina contaminarea bacteriană totală a aerului cu izolarea ulterioară a diverselor microorganisme patogene și indicative sanitare. Parametru Specificația Debitul aerului, m/sec > 20 Setarea debitului necesar prin rotametru Volumul aerului (inhalat), l/min 100 Selectarea volumul de aer, l de la 5 pina la 1000 Timpul pentru selectia maximala, min 10 Portabil Da Volumul de control reglabil Diametrul placilor Petri, instalat in dispozitiv, mm 90 mm Nivelul de zgomot, dB < 50 Indicator pe dispozitiv 2-3 nivele Da Display alarme LED sau LCD nivelul de incarcare a bateriei Temperatura mediului ambiant de la -5 °C la 50 °C Alarme si indicatori eroare de sistem pornirea programului finisarea programului descarcarea bateriei volumul de extragere a bacteriilor Durata de operare autonomă, ore > 3 Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz Garantia 3 ani Accesorii Încărcător de la priza de perete 220V, 50Hz Da "Acumulator reîncărcabil" 1 buc. Da Trusă "trusă pentru păstrare/depozitarea dispozivului în funcție de complectație" Da Sita Sita pentru admisie de aer cu 90mm Da Filtre 100 buc. Da Altele Manuale de utilizare limba romana sau rusa Manual de service limba engleza, rusa sau romana Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică Training pentru personal tehnic "Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces"
33100000-1 | 7 | pH-metru | pH-metru |  |  |  | pH-metru Parametrul Specificația Descriere PH-metru pentru masurarea pH-lui si a temperaturii in laborator. Afișaj LCD sau LED Gama de pH de la -2 la +16.00 pH Gama de temperatura de la -5 la +70 °C Precizie ± 0.01 pH si ± 0.5 °C Calibrare automata pH da Interval de temperatura cu compensare automata de la -5 la +70 °C Baterie "da, autonomie 300-700 de ore" Conditii de mediu de la 0 la +50 °C, RH 95%
33100000-1 | 8 | Antropometru pliant pentru maturi | Antropometru pliant pentru maturi |  |  |  | Antropometru pliant pentru maturi Parametrul Specificația Descriere Antropometru pliant pentru masurarea inaltimii a persoanelor mature, fixarea pozitiei corpului, a capului cit a mainelor si a picioarelor. Scala, cm 20 - 200, ± 5 Diviziune, cm ≤ 1 Acuratetea, mm ± 5 Tip pliabil, masurarea in pozitia orizontala, mobila Material silicon, poleurita sau alt material usor si rigid Prelucrarea, sterilitatea Rezistent la alcool 70%, sau oricare alta solutie chimica care sa nu stearga scala antropometrului
33100000-1 | 9 | Cronometru digital de laborator | Cronometru digital de laborator |  |  |  | Cronometru digital de laborator Parametrul Specificația Descriere Cronometru digital pentru masurarea si cronometrarea timpului in laborator Functii cronometru, ceas, data, alarma Material plastic, metal sau alt material Afișaj LCD sau LED Ceas 12 sau 24 de ore Rezolutia de la 0.01 pina la 1 sec. Precizie 0.1 sec. Calendar/zi/saptamina/luna da Temporizator pina la 24 ore Memorizarea datelor da Baterie da Interval 1/100 secunde
33100000-1 | 10 | Saltea pentru gimnastica | Saltea pentru gimnastica |  |  |  | Saltea pentru gimnastica Parametrul Specificația Descriere Dispozitiv destinat pentru exercitii fizice Materialul burete acoperit cu husă PVC Lungimea ≥ 2m Latimea ≥ 1m Grosimea ≥ 5cm
33100000-1 | 11 | Dispozitiv de intoarcere pacientului | Dispozitiv de intoarcere pacientului |  |  |  | Dispozitiv de intoarcere pacientului Parametrul Specificația Descriere Dispozitiv destinat pentru pozitionarea pacientului Materialul burete acoperit cu husă PVC Lungimea ≥ 45 cm Latimea ≥ 40 cm Grosimea ≥ 13 cm
33100000-1 | 12 | Stepper | Stepper |  |  |  | Stepper Parametrul Specificația Descriere Dispozitiv destinat pentru exercitii fizice Materialul metal Greutatea suportata ≥ 100 kg
33100000-1 | 13 | Scaun de kineto-taburet | Scaun de kineto-taburet |  |  |  | Scaun de kineto-taburet Parametrul Specificația Descriere Dispozitiv destinat pentru gimnastica Materialul metal Lungimea ≥ 60 Inaltimea ≥ 40 Latimea ≥ 30 Greutatea maxima suportata ≥ 100 kg
33100000-1 | 14 | Doppler USG de buzunar (portabil) | Doppler USG de buzunar (portabil) |  |  |  | Doppler USG de buzunar (portabil) Descriere Pentru utilizarea de către un medic generalist, specialist vascular pentru examinarea vasculară de rutină în urgenta, pentru localizarea vaselor sau de către specialiști în diabet, urologie și ginecologie. Parametru Specificație Frecvență Undă continuă de 5 MHz Sonda Sonda unica cu Frecventa de lucru 2-8 MHz sau sonda independenta cu Frecventa de lucru 5 MHz Suport pentru sonda montat pe aparat/ trusa pentru transportare sondei Da Traductor ≥2 cristal cu fascicul îngust Răspuns audio ≥300 Hz - 4 KHz Incarcator in set Da Acumulator in set Da Manual de utilizator Da, limba Romana si/sau Rusa
33100000-1 | 15 | Compresor de aer pentru mașina de anestezie | Compresor de aer pentru mașina de anestezie |  |  |  | Compresor de aer pentru mașina de anestezie Parametrul Specificația Descriere Compresor pentru alimentarea cu aer comprimat a mașinii de anestezie în care este prezent scurgerea automată a condensului și lucrează continuu. Capacitatea de lucru "60 L/min, ± 5 L/min. Minim de la 3.5 Bari, reglabil" Filtrarea aerului ≤ 0.01 - 5 µm Punct de rouă sub presiune la max. debit de iesire si presiune 3 bar 5 °C sub temperatura mediului ambiant Mod de operare continuu Scurgerea apei condensate automat Presiune de lucru utilizat 3,5 Bar Volumul receptorului 2-5L Zgomotul ≤ 50 dB cu o cameră de izolare a sunetului Alimentarea 220V, 50Hz, priza de tip Schuko Transportabil da, cu min. 4 rotile și 2 de fixare Cablu de alimentare da, min. 1 buc.
33100000-1 | 16 | Baie de apă histologică | Baie de apă histologică |  |  |  | Baie de apă histologică Descriere Baie de apă histologică pentru preluarea materialului de la microtom Intervalul de teperatură (metric) de la temperatura camerei pîna la 80 °C Setări de temperatură 4 setări de temperatură Alimentarea 230V Controler digital sau analogic Display monochrome LCD / LED Stabilitatea temperaturii ± 0.1°C Volumul 2 L, ± 500 mL
33100000-1 | 17 | Alcotest cu imprimantă portabilă | Alcotest cu imprimantă portabilă |  |  |  | Alcotest cu imprimantă portabilă Descriere Dispozitiv portabil destinat depistării alcoolului în aerul expirat de la pacient Parametru Specificaţie Depistare alcool senzor electrochimic Monitorizarea datelor pe monitor LCD sau afisor LED Unitatea de măsură mg/L "Domeniul de măsurare" 0 - 2,5 mg/L Pasul de măsurare 0,01 Eroarea admisibilă ≤ 10% Prelevare probă posibilitatea de prelevare a probei cu muștiuc și fără depistarea automat la atingerea unui volum minim de aer expirat prelevarea pasivă la acționarea butonului Memorie investigație ≥ 2000 Alarme acustică, vizuală Pornirea dispozitivului ≤ 20s. Afișare rezultate ≤ 30s. Alimentare acumulator intern sau baterii reîncărcabile indicator a nivelului de încărcare a acumulatorului autonomie de la acumulator min. 500 investigații "deconectarea automată în caz de neutilizare" încărcător de la 220V, 50Hz Temperatura de lucru -5 … +50℃ Umiditatea 10 - 100%, fără condens Carcasa rezistent la șocuri, căderi Accesorii Geantă geantă pentru trasportare și depozitare. Să fie dotat cu buzunare, spațiu pentru dispozitiv, imprimantă, muștiuri și accesorii Imprimantă incorporată incorporată sau aparte portabilă transmiterea datelor în cazul imprimantei portabile prin: WiFi, bluetooth, infraroșu tip imprimare: termică cu autonomie: acumulator încorporat hîrtie termică ≥ 15 buc. Muștuc sterile ambalat individual ≥ 300 buc.
33100000-1 | 18 | Sistem de Videocolonoscopie | Sistem de Videocolonoscopie |  |  |  | Video Procesor Sistem de Videocolonoscopie Intrări cameră ≥ 1 Imaginea HDTV / HD ≥1920x1080 pixeli Controale/ Caracteristici Ajustare nuanță Da Iluminare Auto Balans de alb Auto Acuitate Da Video compensare Da Înghețarea imaginii Da Reducerea zgomotului imaginii Da Iris automat Da Zoom electronic Da Ieșiri RGB ≥ 1 Y/C ≥ 1 Digital (DVI, SDI, VGA) Da HDD ≥ 500 GB Sursă de lumină Tip Separat sau integrat Tip lampă LED ≥ 4 lungimi de undă Timp de viață lampă ≥10 000 ore Reglare flux aer ≥ 3 trepte Tehnologia de bandă îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei, pentru o mai bună delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei ≥ 4 moduri Dispozitive periferice Display medical HD ≥ 26 inch Rezoluție de afișare ≥1920x1080 pixeli Înregistrare a datelor pacienților (minim ID, nume, sex, data nașterii, vârsta, comentarii) ≥ 80 000 înregistrări Tastatură pentru introducerea datelor Da Suport pe rotile Da Sistem de furnizare a aerului/apei Volum vas pentru apă ≥ 250 ml Regim de funcționare ≥ 3 regimuri Troliu cu transformator de izolare integrat sau separat pentru excluderea electrocutării pacienților și medicilor 1 unitate Operatorul economic să specific modelul propus Polițe reglabile la înălțime ≥ 4 unități Video colonoscop Să se indice modelul oferit Operatorul economic să specifice modelul propus Tip HDTV / HD ≥ 1920x1080 pixeli Impermiabil Da Compatibilitatea cu Tehnologia de bandă îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei, pentru o mai bună delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei Da Tubul de inserție Lungimea totală ≥ 1700 mm Lungime de lucru ≥ 1350 mm Diametrul exterior al părții de lucru 12,8 ± 0,3 mm Marcaj de lungime Da Canalul de lucru Diametrul ≥ 4 mm, Numărul de canale ≥ 1 Optica Unghiul câmpului de vedere ≥140 grade Înclinația câmpului vizual 0 grade Adâncimea câmpului de vedere ≥ 3-100 mm Tipul și unghiurile de deflecție Sus/Jos 180 grade Stânga/ Dreapta 160 grade Funcționalitatea mânerului de dirijare Butoane ≥ 4 Înghețarea imaginii Da Eliberarea imagini Da Capturare imaginii Da Reglarea intensității luminii Da Reglarea tonului de culoare (filtre optice) Da Modificarea contrastului Da Zoom electronic Da pornirea / oprirea pompei suplimentare de apa Da Spălarea obiectivului Da Metode de sterilizare Operatorul economic să specifice metodele recomandate
33100000-1 | 19 | Dermatom electric cu fir | Dermatom electric cu fir |  |  |  | Dermatom electric cu fir Instrument electric pentru recoltare grefe de piele compus din: Consolă portabilă Consola să elibereze o putere cuprinsă între minim 14W Consola să aibă clasa de protecție împotriva șocurilor electrice tip BF și categoria 1 de protecție Piesa de mână sa aiba o greutate de maxim 2 kg, pentru a putea fi manevrată uşor cu o singură mână Viteza de tăiere a piesei de mână să fie minim 5000 cicluri/ minut Piesa de mână să conțină rulmenți uscați ce nu necesită lubrifiere Să permita adunarea grefei recoltate în buzunarul piesei de mână sau aceasta să poată fi prinsă cu pensa pe măsura înaintării Trusa să mai conțină șurubelniță, cutie pentru autoclavare din inox. Trusa să conțină minim patru plăci pentru piesa de mână, cu următoarele mărimi: 2.5 cm +/-0.5 cm 5 cm +/- 0.5 cm 7.5 +/- 0.5 cm 10 cm +/- 0.5 cm sau sistem de reglarea a latimii grefei intre 2.5 cm+/-0.5cm si 10 cm +/- 0.5 cm Sistemul să fie livrat împreună cu 10 lame de unică folosință Aparatul să realizeze tăieri precise, cu recoltarea de grefe de piele având grosimi de până la 0,75 mm +/-2%, cu un increment fin de cca 0,005 mm Piesa de mână să fie sterilizabilă prin autoclavare Comanda pornit/oprit sa fie pe piesa de mana Consola portabilă să se încarce la rețeaua de 220V
33100000-1 | 20 | Canapea medicala pentru examinare | Canapea medicala pentru examinare |  |  |  | Canapea medicala pentru examinare canapea cu 3 sectiuni, cu ajustare electrica da tapetarie: "de inalta rezistenta, lavabila si usor de dezinfectat, grosimea 5 cm; Rezistenta la solutiile de dezinfectare" sistem de ridicare/coborare electric, ajustabil intre 46 si 96cm sistem de roti cu blocaj, pentru imobilizare da sectiunea pentru spatar si cea pentru picioare reglabile manual sectiunea cap ajustabila sub un unghi de -20 la 85 grade (±5 grade) sectiunea picioare ajustabila sub un unghi de 0 la 85 grade (±5 grade) greutatea maxima pacient min. 200kg dimensiuni segmente: cap 52x63cm (± 3 cm) trunchi 43x63cm (± 3 cm) picioare 93x63cm (± 3 cm) "Sasiu din otel inoxidabil sau alte materiale analogice, vopsit in camp electrostatic" da
33100000-1 | 21 | Masa fixa pentru examinare sugari | Masa fixa pentru examinare sugari |  |  |  | Masa fixa pentru examinare sugari Formata din 2 blaturi masive da "Blatul superior este prevazut cu margini de protectie, acoperit cu poliuretan sau alt material echivalent rezistent de min. 3 cm, imbracat in material lavabil;" da Blatul inferior este imbracat in material lavabil da "Tapiteria blaturilor este realizata din piele ecologica, pe diverse culori" da Cadru metalic vopsit in camp electrostatic da Picioarele mesei sunt din inox da Usor de intretinut si de curatat da Dimensiuni (L x Ix I): "90 cm x 55 cm x 80 cm (± 5 cm)"
33100000-1 | 22 | Lampa de examinare LED cu lupa | Lampa de examinare LED cu lupa |  |  |  | Lampa de examinare LED cu lupa Flux luminos: 650 lux Culoarea luminii 6 000-7 000 k specificatii: Lupa: Medie. 127 mm, 5 dioptrii Putere: 220-240 AC I 50Hz Atasament: mobil, pe roti da caracteristici: "Iluminat cu LED-uri circulare si difuser opac nu arunca umbre" da Lentile din sticla, 5 dioptrii da Capac obiectiv da "Bratul lung pentru o gama larga de miscare" da Mobil pe roti da
33100000-1 | 23 | Analizator biochimic, semiautomat, cu sistem de tip deschis | Analizator biochimic, semiautomat, cu sistem de tip deschis |  |  |  | Analizator biochimic, semiautomat, cu sistem de tip deschis Cod 150250 Descriere Analizator semiautomat destinat analizelor biochimice cu sistem de tip deschis de reactivi Parametrul Specificația Tip sistem Sistem deschis de reactivi Tip probă Ser da Plasmă da Urina da Reagenți Lichid da Cu posibilitatea de a fi substituiți da Incubator Temperatura termostatare 37°C Capacitatea minim 8 tuburi Regimuri de măsurare: Punct final da Cinetic da Multipoint cinetic da Sursa de lumină Minim 6 lungimi de undă Data management Display da Memorie internă da Imprimantă integrata da Calibrarea automată da Alimentarea Rețea electrică 220 V, 50 Hz da Accesorii Bec ≥ 3 buc. Consumabile Sa fie incluse eprubete (cuve) pentru incubarea reactivelor compatibile cu incubatorul analizatorului ≥ 1000 eprubete (cuve)
33100000-1 | 24 | Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 60 probe | Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 60 probe |  |  |  | Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 60 probe Cod 150520 Descriere Analizator hematologic automat (3 diff) destinat analizei componenței sanguine cu sistem deschis de reactivi Parametrul Specificația Tip sistem deschis Metode de analiză 3 diff Procedura de curăţire automată Parametri determinați și calculați: WBC RBC HGB HCT MCV MCH MCHC PLT LYM MID GRA LYM% MID% GRA% RDW-SD RDW-CV MPV PCT Capacitate (probe/oră) ≥ 60 Diluarea automată Afişaj graphic Imprimantă da Sistem ID pacient da Introducerea datelor manual Interfaţa PC da Afişarea histogramelor da Stocarea datelor da Calibrarea- automată Histograme: WBC- repartizarea leucocitelor după volum RBC- repartizarea eritrocitelor după volum PLT- repartizarea trombocitelor după volum Afişarea pe ecran a tuturor datelor histograme rezultate grafice rezultate din arhivă date de service Afişarea rezultatelor pe imprimantă Parametri determinaţi şi calculaţi- histograme pe parametrii de bază- RBC, WBC, PLT, date despre pacient Indicatori de avertizare da Control al calităţii în 3 nivele cu construirea graficelor Levey-Janings Limba de comunicare rom/rus Memorie internă > 1000 pacienţi Accesorii Vas pentru deşeuri tuburi pentru reagenţi tuburi pentru spălare Alimentare 220 V, 50 Hz Reagenți Reagenți "Să fie inclus toți reagenții necesari pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a ≥ 1000 analize" Accesorii, consumabile Să fie incluse toate acesoriile, consumabile necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare pentru ≥ 1000 probe Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrarii ≥ 6 luni
33100000-1 | 25 | "Analizator imunologic fluorescent portativ | "Analizator imunologic fluorescent portativ |  |  |  | "Analizator imunologic fluorescent portativ pentru detectarea cantitativa in vitro a biomarkerilor pentru Diabet zaharat, Infecţii, Boli Cardiovasculare, Hormoni, Boli Gastrice, Boli Renale, Oncologii, destinat analizei componenţei sanguine, urina. Specificaţia: Metode imunologică cu fluorescenţă Parametri măsuraţi şi raportaţi : Markerii cardiaci: ( cTnl; BNP; NT-proBNP; CK-MB/cTnl/Myo; CK-MB/cTnl; H-FABP; CK-MB/cTnl/H-FABP; CK-MB; ST2) Markerii de coagulare: (D-Dimer) Inflamatorii (hs-CRP-CRP; PCT; PCT/CRP; SAA; SAA/CRP; IL-6) Renali: (CysC; mAlb; NGAL; B2-MG; Diabet: (HbA1c) Metabolic Marker (25-OH-VD); Hormoni glanda teroidă: (TSH ; T3; T4; fT3; fT4) Fertilitatea: (HCG+B; LH; FSH; AMH; PRL; Progesteron) Markerii Tumorali: (tPSA; fPSA; AFP; CEA) Infectii: (Anti-HCV; Anti TP; Anti-HIV; HBsAg; Anti-HBs; 2019-nCoV IgM/IgG ; SARS-CoV-2 Antigen; SARS-CoV-2 Total Antibody/Neutralizing Antibody; H.Pylori) ; Altele: Ferritin; Total IgE Determinarea cantitativă a rezultatelor Control al calităţii pentru fiecare test Ecran LCD touch screen Reactivi/Teste identificaţi prin cod de bare, cu identificarea lotului şi a datei de expirare Afişarea pe ecran a datelor Posibilitatea de conectare la internet Posibilitatea de căutare pacient după dată sau după numărul de ordine Posibilitatea de setare pentru valori de panică Unităţile de măsură programabile de către operator înregistrări de date pe sistem > 5 000 Imprimantă termică încorporată încărcare/descărcare informaţii de control -Port USB pentru încărcare de date şi pentru stocare de date regim off-line Baterie încorporată. ."
33100000-1 | 26 | Printer compatibil cu analizatorul hematologic Emiral 22 | Printer compatibil cu analizatorul hematologic Emiral 22 |  |  |  | Printer compatibil cu analizatorul hematologic Emiral 22 Printer destinata pentru imprimarea rezultatelor "Compatibil cu analizatorul hematologic Emiral 22 disponibil in dotare"
33100000-1 | 27 | Centrifugă de laborator (24 tuburi) viteză redusă | Centrifugă de laborator (24 tuburi) viteză redusă |  |  |  | Centrifugă de laborator (24 tuburi) viteză redusă Cod 150950 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sîngele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm 1000 Maximală, rpm 3500 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 24 unitati Timer Gama de timp 0 - ≥60 min Incrementarea ≤1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului da Indicatori Indicarori vizual și acustic da Debalansare da Pornire/oprire da Capac deschis da Display Digital da Nivelul de zgomot ≤ 65 dB da Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in viguare da
33100000-1 | 28 | Baie cu ultrasunt | Baie cu ultrasunt |  |  |  | Baie cu ultrasunt "Cu temporizator digital, sistem de incalzire si monitorizare a temperaturii" da Volum min. 2,5 L - max. 3,0 L Rezervor din otel inoxidabil cu capac da Temperatura reglabila da Diapazonul temperaturii pinal la 60 grade C "Capac, minere, picioare antiderapante, cabluri de alimentare" da Alimentarea 220V ±10%
33100000-1 | 29 | Aparat de ungere a piselor | Aparat de ungere a piselor |  |  |  | Aparat proiectat pentru a curata si a lubrifia piesele de mana. Trei piese de mana pot fi curatate si lubrifiate in acelasi timp. Sistemul de pivotare poate curata si lubrifia piesele de mana intr-un mod eficient in diferite unghiuri. Puteti apasa pe butonul Air pentru a curata restul de ulei dupa curatare si lubrifiere Puteti folosi modul de lubrefiere cu ulei in moduri diferite, cum ar fi modul scurt, mediu si lung, in functie de diferitele tipuri de piese de mana. Filtrul de bumbac contra uleiului previne in mod eficient imprastierea uleiului.
33100000-1 | 30 | Histoprocesor cu accesorii și consumabile (sistem automatizat pentru procesarea țesuturilor biologice de tip închis) | Histoprocesor cu accesorii și consumabile (sistem automatizat pentru procesarea țesuturilor biologice de tip închis) |  |  |  | Histoprocesor cu accesorii și consumabile (sistem automatizat pentru procesarea țesuturilor biologice de tip închis) Cod Descriere Dispozitiv utilizat în laboratorul de histopatologie pentru deshidratarea probelor de țesut biologic și pregătirea lor pentru secționarea lor la microtom Parametrul Specificația Caracteristici generale Dimensiuni maxime Capacitatea de procesare 200 de casete Managementul reactivelor Rezervoare pentru reagenți de procesare Minim 11 Containere pentru parafină 4 bucăți Volumul containerelor cu reagenți de procesare și parafină 3,2 – 3,5 l Managementul proceselor Ecran Touchscreen Diagonală ecran Minim 10 inch Număr de protocoale memorate Minim 10 Etape de prelucrare Minim 14 Metode de manipulare a reagenților în cameră Prin vacuum și presiune Presiunea Maxim 35 kPa Vacuum Minim -70 kPa Posibilitate de utilizare a protocoalelor de rutină pe timp de noapte Da Posibilitate de conectare la un sistem electronic licențiat de comandă Da Posibilitate de ajustare a proceselor la distanță Da Sistem de evacuare a vaporilor chimici Sistem protecție împotriva vaporilor toxici la deschiderea camerei de procesare Da Sistem de filtrare a vaporilor Filtru de cărbune active Posibilitate de conectare la sistem de evacuare a aerului extern Da Consumabile Filtru de carbon 6 bucăți Parafină histologică 50 kg Înlocuitor de xilen 50 litri Cerințe față de producător și furnizor Certificate CE, ISO Training pentru personal medical Da Inginer local, certificat Da Timp de reacție la defecțiune Minim 24 ore Garanție 3 ani
33100000-1 | 31 | Oftalmoscop direct | Oftalmoscop direct |  |  |  | Oftalmoscop direct Descriere Diafragme 6 diafragme: Cerc mic, cerc mare, fantă , semicerc, filtru verde, cerc diafragmă Diapazon focusare +20/-20 dioptrii Sistem de iluminare Xenon /halogen Iluminare Min. 15000 lux Reostat p-t reglarea intensității luminoase da Mâner pentru baterii Metalic sau echivalent Baterii reâncărcabile da Montarea capului de oftalmoscop la mâner se face prin sistemul de prinder CLIC da
33100000-1 | 32 | Electromiograf potențiale evocate, măsoară, amplifică, filtrează și înregistrează semnalul EMG și permite evaluarea nervilor periferici sau a activității musculare | Electromiograf potențiale evocate, măsoară, amplifică, filtrează și înregistrează semnalul EMG și permite evaluarea nervilor periferici sau a activității musculare |  |  |  | Electromiograf potențiale evocate, măsoară, amplifică, filtrează și înregistrează semnalul EMG și permite evaluarea nervilor periferici sau a activității musculare. Aplicații Diagnosticul EMG Da Neurografie (Nerve Conduction Studies) Da RNS - Low/High Frequency Da QEMG - Multi-MUP, IP Da EMG Monitor & Spectral Analysis Da EP - SEP, VEP, BAER Da Numărul de canale EMG ≥8 Rezoluția datelor EMG, bit ≥24 Gama frecvenței de lucru, kHz 0.001-13 Display Funcția freeze Da ¦Diagonala ≥ 22 inch Rezoluția ≥1920x1080 pixeli Sistem de electromiografie Verificarea impedanței electrodului Automat Filtru de rejecție comună ≥120 dB Impedanța amplificatorului, ≥100 MΩ Calibrarea automată Da Rata de calibrare selectată de utilizator Da Detectarea și interpretarea datelor Da Detectare automată Da Alarme Da Video stimulator Da Audio stimulator Da Troleu cu rotile Da 4 roți dintre care 2 echipate cu frână Interfață de ieșire Da Afișare data, ora Da Afișare ID pacient Da Sistem de procesare Procesor Intel Core i5 10th generation sau Ryzen 5 Zen 2 sau mai nou SSD Minim 500GB SATA3/NVME RAM Minim 8GB DDR4 OS Licențiat Windows 10/8/7 DVD-RW sau CD-RW Da Porturi USB Minim 4 Printer Da Alimentare 220V 50Hz
33100000-1 | 33 | Sistem de craniotomie neurochirurgicală pentru frezarea și găurirea țesutului osos special destinat efectuării intervențiilor neurochirurgicale | Sistem de craniotomie neurochirurgicală pentru frezarea și găurirea țesutului osos special destinat efectuării intervențiilor neurochirurgicale |  |  |  | Sistem de craniotomie neurochirurgicală pentru frezarea și găurirea țesutului osos special destinat efectuării intervențiilor neurochirurgicale. Material de execuție Oțel Design ergonomic Da Da Viteză de operare 0-40000 osc/ min Viteză de rotație 0-16000 r/ min Regim de foraj cranial 900 r/ min Regim de frezare cranială 40000 r/min Piesa de mână 1 unit. Burghiu pentru craniotomie (cu funcție de auto stop) 1 unit. Burghiu pentru os 1 unit. Freza 1 unit. Burghiu canulat 1 unit. Fierăstrău oscilant 1 unit. Încărcător 1 unit. Baterii 2 unit. Autoclavabil 134 ℃ Alimentare încărcător 220V 50Hz
33100000-1 | 34 | Micro drill spinal neurochirurgical pentru aplicarea în neurochirurgie și chirurgia coloanei vertebrale. | Micro drill spinal neurochirurgical pentru aplicarea în neurochirurgie și chirurgia coloanei vertebrale. |  |  |  | Micro drill spinal neurochirurgical pentru aplicarea în neurochirurgie și chirurgia coloanei vertebrale. Aplicații Neurochirurgie, ortopedie, microchirurgie Material de execuție Oțel Viteză de rotație Max 40 000 rpm Diametru maximal 4.3 mm Forța de torsiune 125 g/cm Tensiune de alimentare 220V 50Hz Autoclavabil Da Piesă manuală dreaptă 1 unit. Pioesă manuală sub unghi 1 unit. Cutie pentru sterlizare 1 unit. Unitate de control 1 unit. Pedală de control 1 unit.
33100000-1 | 35 | Echipament de terapie combinată (2 canale de electroterapie cu o gamă extinsă de curenți, ultrasunete și laser) cu ecran digital cu posibilitatea tratării a 2 pacienți în același timp cu terapii diferite. | Echipament de terapie combinată (2 canale de electroterapie cu o gamă extinsă de curenți, ultrasunete și laser) cu ecran digital cu posibilitatea tratării a 2 pacienți în același timp cu terapii diferite. |  |  |  | Echipament de terapie combinată (2 canale de electroterapie cu o gamă extinsă de curenți, ultrasunete și laser) cu ecran digital cu posibilitatea tratării a 2 pacienți în același timp cu terapii diferite. Protocoale pentru diferite domenii medicale (recuperare, ortopedie, medicină sportivă, stomatologie, ginecologie, dermatologie, ORL, pediatrie, medicină generală) Da Protocoale de tratament predefinite de utilizator Forme de undă de frecvență joasă și medie Diadinamic, Traebert 2-5, Neofaradic galvanic (Iontoforeza), impulsuri rectangulare, TENS-simetric/asimetric, alternat și 2 poli interferenta, 4 poli interferenta, impulsuri triunghiulare, impulsuri exponențiale cu creștere, impulsuri combinate, secvențe programabile de curenți diadinamici și alți curenți selectați. Sonde de emisie ergonomice multi-frecvență (1 și 3 MHz) de 5 & 1 cm2 Da Frecvența de emisie ultrasunete Până la 3MHz Mod de emisie Continuu sau pulsat Sonde rezistente la apă Da Bază de date a pacientului Da Afișor digital Da Panou de comandă Ecran tip touch-screen Număr de canale independente 4 Alimentare 230V 50Hz
33100000-1 | 36 | Sistem avansat pentru intervenții endoscopice | Sistem avansat pentru intervenții endoscopice |  |  |  | Sistem avansat pentru intervenții endoscopice Parametrul Specificația Descriere Complex de echipamente pentru intervenții endoscopice Troliu Troliu pentru amplasarea echipamentelor necesare intervențiilor urologice, ginecologice, abdominale și generale Spațiu de depozitare 1 Raft cu mâner 4 rafturi fără mâner Mărimea raftului ≥450×490mm Rafturi reglabile pe înălțime Da Sertare 1 Suport monitor ≥1 tip VESA 75/100 cu reglare pe orizontală și verticală, până la 8 kg Roți pivotante, cu frână Da Greutate maximă de încărcare ≥180KG Prize multiple cu fir Prize ≥4 socluri Lungime fir ≥ 5m ansamblu suport pentru endoscop Da Suport pentru butelie de gaz Diametru maximal ≥ 145mm volum butelie până la 10L Display Medical Diagonala ≥ 24 inch Rezoluția ≥ 1920x1080 pixeli Luminozitatea ≥ 300 Cd/m2 Contrast 1000:1 Unghiul de vedere H/V 178/178 grade Diapazonul de culori 16.7M Timpul de răspuns ≤ 6 ms Conexiuni VGA, DVI-D,S-Video, HDMI, HD-SDI Standard video PAL/NTSC Montare VESA 100 mm Alimentare 230V 50Hz Greutate ≤ 8 kg Videoprocesor Rezoluția ≥ 1920x1080 pixeli Zoom digital Da Înghețarea imaginii Da Balans de alb Da Ajustare nuanță Da Ajustare luminozitate Da Ieșiri HD-SDI, DVI, HDMI, VGA, RGB, Y/C Alimentare 230V 50Hz Sursa de lumină Tip lampă Xenon, Halogen, LED Timp de viață lampă ≥2500 h Putere lampă (echivalent) ≥ 250 W Contor lampă da, (doar in cazul lămpii Xenon sau halogen) Temperatura culorii 5600K Reglarea intensității Iris automat Alimentare 230V 50Hz Shaver Oscilații 4000 în timp de 1 s Numărul de rotații 800-6000 rpm Piesa manuală greutate 350 grame Lungime 170mm Pedale de control Viteza 2 Pedale de control Direcția 2 Clasa de protecție IPX8 Compatibil cu lame Linvatec/Arthrex/REMA Alimentare 230V 50Hz Insuflator CO2 Presiunea gazului ±3 mmHG Fluxul de gaz ±0,5 l/min Presiunea de lucru ≥ 0-20 mmHg Furtun de presiune înaltă cu reductor Da Alimentare 230V 50Hz Sistem de irigare Flux 0 – 1500 ml / min Presiune de lucru 10 – 200 mmHg Pedala de control Da Alimentare 230V 50Hz Sistem de aspirare Vas colector reutilizabil Volumul rezervorului ≥ 1500 ml Sistem vacuum Limita maximă ≥ 550 mmHg Indicator de presiune Da Reglarea nivelului de aspirare Da Aspirare Până la 3 l/min Protecție la umplere Da Filtru antibacterian de unică folosință Da Vas colector de rezervă 1 buc. Pedală de pornire/oprire a aspirației Da Alimentare 230V 50Hz endoscop 4,0 mm Ungiul de vedere 30 grade Ungiul de vedere 30 grade Trocar p/u endoscop Pentru endoscop 4,0 mm (diametru extern 6 mm)
33100000-1 | 37 | Nebulizator | Nebulizator |  |  |  | Nebulizator • Compresor: • Presiune maxima : 1,85 bar (185 k Pa) • Flux maxim : 10 l /min • Fluxul de operare (dupa accesorii) : 5 l / min (1,1 bar / 110 kPa) Specificatii tehnice • Capacitate : 12 ml • Volumul respirabil : (particule ) < 5 µm : 80% • Rata de nebulizare : (cu solutie salina ): 0,35 ml / min • Volumul rezidual : 0,7 ml • Voltaj ( 230V 50Hz 150 VA ) • Siguranţe ( T 1.6A – 250 V ) • Presiunea de lucru ( cu vaporizator ): aprox. 0,6 bar • Presiunea max.: aprox. 185kPa • Flux operare: 5 l / min. • Flux maxim: 10 l/min. • Rată abur: 0,35 ml / min. • MMAD: 2,61 um • GSD: 2.75 • Folosire temporară: 20/40 min. ON / OFF • Condiţii de lucru: Temperatura minimă: min. 10°C, max. 40°C Umiditate aer: min. 10%, max. 95% • Condiţii de depozitare: Temperatura: min. – 20°C; max. 70°C Umiditate aer: min. 5%, max. 95% Presiune atmosferică pentru lucru / depozitare: Min. 960 hPa; max. 1060 Continut : • Garnitura vaporizator • Tub de aer • Atasament gura • Atasament nas • Masca pentru copii • Masca pentru adulti
33100000-1 | 38 | Ceas pentru proceduri | Ceas pentru proceduri |  |  |  | Ceas pentru proceduri Puterea 5W Număr de contorizare 15 Precizia 1s Timp alarmă 30s Alarme 12 Acuratețea <3S /zi Display LCD Temperatura de exploatare 5-50 C Umiditatea <80% Timp de funcționare pe baterie 7 zile Alimentare 220V 50Hz
33100000-1 | 39 | Dispozitivul de galvanizare și electroforeză | Dispozitivul de galvanizare și electroforeză |  |  |  | Dispozitivul de galvanizare și electroforeză este destinat pentru expunerea curentului direct la corpul uman în scopuri terapeutice și profilactice, precum și pentru efectuarea electroforezei medicamentoase în clinică și în spital. Specificatii Tehnice Rețea de alimentare 220 V; Frecvența rețelei este de 50 Hz; Puterea consumată din rețea - nu mai mult de 5W; Curentul maxim în circuitul pacientului cu o sarcină de 500 Ohm - 50 ± 5 Ohm; Coeficientul de rupere curent pentru orice valoare a curentului de sarcină nu depășește 0,5%; Greutate - nu mai mult de 0,5 kg; Durata medie de viață a dispozitivului nu este mai mică de 5 ani.
33100000-1 | 40 | pH-metru de laborator | pH-metru de laborator |  |  |  | Ph/conductometru de laborator, cu doua canale Ineperea unei masuratori sau a unei calibrari necesita apasarea unei singure taste. Setari de meniu intuitive, cu propoziții complete în 12 limbi Ecranul color de 4,3”cu cifre mari și pictograme Date tehnice: Parametru pH; Conductivitate; ORP Domeniul masurare pH -2 – 20 Rezolutie pH 0.001; 0.01; 0.1 Acuratete pH (±) 0.002 Domeniul masurare conductivitate 0.001 μS/cm – 1000 mS/cm Rezolutie conductivitate 0.001 – 1 Acuratete conductivitate(±) 0.5 % Domeniul masurare mV 0 Rezolutie mV 0.1; 1 Acuratete mV (±) 0.1 Domeniul de masurare a temperaturii -30°C – 130°C Rezolutie temperatura 0.1 °C Acuratete temperatura (±) 0.1 °C Portabil Nu Securitate și conformitate GLP; Protectie cu parola; Gestionare utilizatori Memorie 1000masuratori Transfer date PC; Imprimanta; stick USB Clasa de protectie IP 54 Descrierea produsului • Set filtrare la vid, realizat din sticla borosilicata, ideal pentru analiza reziduurilor microscopice, dar si pentru aplicatii generale de filtrare • Include vas pentru vid, palnie de filtrare, clema de prindere si baza suport pentru palnie, prevazuta cu disc sinterizat • Peretii densi si marginea ingrosata previn spargerea in timpul spalarii sau al transportului • Este compatibil cu membrane filtrante cu diametrul de 47/50 mm Material Sticla borosilicata Volum 1000 ml Compatibilitate Pentru membrane filtrante cu diametrul de 47/50 mm Diametru conexiune (Ø) 10.02 mm Include Baza suport cu disc sinterizat Conexiune laterala pentru vid Palnie de filtrare de 300 ml Clema de prindere Vas de 1000 ml Cantitate un set
33100000-1 | 41 | Aparat de prelevare microorganisme microbiene din aer | Aparat de prelevare microorganisme microbiene din aer |  |  |  | Prelevator probe de aer instrument de inalta performana; care utilizeaza principiul de impactare USP 797, pentru prelevare a probelor de aer activ. Folosete cutii petri standard pentru colectare probe; fluxul de aer purtator de particule este direcionat catre un placi Petri standard de 55mm, de 90 mm sau placi de contact tip RODAC sau o membrană de nitroceluloză, etc.. Rapoarte si transferul de date se face de la un numerator de colonii sau de la analizor probele colectate de prelevatorul Viteza de eșantionare a aerului 0,38 m/s, care este aproape în concordanță cu viteza vântului din cameră. (Eșantionare izokinetică / principiul Andersen) Cantitatea de eșantionare poate fi setată de la 0,01 la 2,0 m3 Debitul de eșantionare: 100 L / min Senzorul de debit masic reglează în mod continuu debitul în timpul prelevării Capul de prelevare are suprafata cu micropori, ceea ce face ca microbii să fie distribuiți uniform pe suprafața AGAR, reducând suprapunerea și eroarea de numărare microbiană Date tehnice • Debit de eșantionare: 100L/min • Viteza de impact la intrare: 0,38 m/s (eșantionare izokinetică) • Volum / Cantitatea de eșantionare: poate fi setată de la 0,001 .. 9,999 m3 • Dimensiunea standard a vasului de cultură: cutii Petri Ø90 x 15 mm • Concentrația maximă de praf: 100000000 particule/m3 la 0,2 mg/m3 • Dimensiune exterioară: 120 x 300mm • Sursă de alimentare: AC / DC cu dublă utilizare, bateria reîncărcabilă DC6V • Greutate: 4 kg • Condiții de operare: o Temperatura: 10 .. 35 °C o Umiditate relativă: 10 .. 90% RH o Presiunea atmosferică: 80 .. 110 kPa
33100000-1 | 42 | Terapia cu șocuri | Terapia cu șocuri |  |  |  | Terapia cu șocuri Nr de programe >40 Setări preprogramate >90 Afișor Afișează zona de tratament pe display Aplicați Tendon Muschi Neurologic Altele Baza de date Pana la 2500 pacienți Conexiuni 2 USB Display Color touchscreen >7 inchi Timer da Compresor Integrat in troliu Izolat fonic cu protecție anti vibrații Presiunea de lucru 8 bar Frecventa 0,5- 21 Hz (pași de 0,1 Hz) Diapazonul de presiune 0,3-5 bar (pași de 0,1 bar )
33100000-1 | 43 | Pat pentru kinetoterapie | Pat pentru kinetoterapie |  |  |  | Masa de masaj profesionala electrica, • Suportul pentru cap este ajustabil de la +40° pana la -70° printr-un arc pe bază de gaz • sistem electric pentru reglarea înălţimii de la 47 la 95 cm pentru o incarcare maximă de 150kg. • suportul pentru maini se coboara sub nivelul suportului de cap • tapițerie neinflamabilă, biocompatibilă și nezgâriabilă de cea mai înaltă calitate și funcționalitate • gamă largă de culori a tapițeriei • cadru stabil din oţel vopsit în câmp electrostatic • 2 dispozitive de fixare a centurilor de stabilizare si a benzilor elastice. • Sistem Personal de Autorizare prevăzut cu 2 chei magnetice de siguranţă • Picioare din cauciuc anti-alunecare cu reglarea inaltimii • 4 roti cu sistem de ridicare central și 4 picioare Secţiuni: 5 Unghiul de ajustare a secţiunii anterioare: +40° / -70° Ajustarea inaltimii: 470 – 950 mm Unghiul de inclinare a sectiunii de mijloc: – Unghiul de inclinare a sectiunii pentru picioare: 0/+85 Dimensiuni (L x l): 2050 x 690 mm Greutate: 92/107 kg Incarcatura maxima: 150 kg Alimentarea: 230V /50Hz
33100000-1 | 44 | Sistem filtrare prin membrana cu vid | Sistem filtrare prin membrana cu vid |  |  |  | Descrierea produsului • Set filtrare la vid, realizat din sticla borosilicata, ideal pentru analiza reziduurilor microscopice, dar si pentru aplicatii generale de filtrare • Include vas pentru vid, palnie de filtrare, clema de prindere si baza suport pentru palnie, prevazuta cu disc sinterizat • Peretii densi si marginea ingrosata previn spargerea in timpul spalarii sau al transportului • Este compatibil cu membrane filtrante cu diametrul de 47/50 mm Material Sticla borosilicata Volum 1000 ml Compatibilitate Pentru membrane filtrante cu diametrul de 47/50 mm Diametru conexiune (Ø) 10.02 mm Include Baza suport cu disc sinterizat Conexiune laterala pentru vid Palnie de filtrare de 300 ml Clema de prindere Vas de 1000 ml Cantitate un set
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare (listă suplimentară 30) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă | beneficiar
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Video bronhoscop | Video bronhoscop | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 360000 | IMSP SF. TREIME
33100000-1 | 2 | Set lentile de proba | Set lentile de proba | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 16000 | IMSP SF. TREIME
33100000-1 | 3 | Rama de proba oculara | Rama de proba oculara | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 10000 | IMSP SF. TREIME
33100000-1 | 4 | Tonometrul Goldman | Tonometrul Goldman | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 20000 | IMSP SF. TREIME
33100000-1 | 5 | USG Oftalmologic (B-scan) | USG Oftalmologic (B-scan) | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 240000 | IMSP SF. TREIME
33100000-1 | 6 | Dispozitiv pentru colectarea aerului pentru investigatiile sanitaro-bacteriologice | Dispozitiv pentru colectarea aerului pentru investigatiile sanitaro-bacteriologice | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 40000 | IMSP SF. TREIME
33100000-1 | 7 | pH-metru | pH-metru | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 12000 | IMSP SF. TREIME
33100000-1 | 8 | Antropometru pliant pentru maturi | Antropometru pliant pentru maturi | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1500 | IMSP SF. TREIME
33100000-1 | 9 | Cronometru digital de laborator | Cronometru digital de laborator | bucată | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1600 | IMSP SF. TREIME
33100000-1 | 10 | Saltea pentru gimnastica | Saltea pentru gimnastica | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1000 | IMSP SF. TREIME
33100000-1 | 11 | Dispozitiv de intoarcere pacientului | Dispozitiv de intoarcere pacientului | bucată | 5 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2800 | IMSP SF. TREIME
33100000-1 | 12 | Stepper | Stepper | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2800 | IMSP SF. TREIME
33100000-1 | 13 | Scaun de kineto-taburet | Scaun de kineto-taburet | bucată | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 8000 | IMSP SF. TREIME
33100000-1 | 14 | Doppler USG de buzunar (portabil) | Doppler USG de buzunar (portabil) | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 8000 | IMSP SF. TREIME
33100000-1 | 15 | Compresor de aer pentru mașina de anestezie | Compresor de aer pentru mașina de anestezie | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 90000 | IMSP SF. TREIME
33100000-1 | 16 | Baie de apă histologică | Baie de apă histologică | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 16000 | IMSP SF. TREIME
33100000-1 | 17 | Alcotest cu imprimantă portabilă | Alcotest cu imprimantă portabilă | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 55000 | IMSP SF. TREIME
33100000-1 | 18 | Sistem de Videocolonoscopie | Sistem de Videocolonoscopie | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 650000 | IMSP SF. TREIME
33100000-1 | 19 | Dermatom electric cu fir | Dermatom electric cu fir | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 30000 | SR Hâncești
33100000-1 | 20 | Canapea medicala pentru examinare | Canapea medicala pentru examinare | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 35000 | IMSP SDMC
33100000-1 | 21 | Masa fixa pentru examinare sugari | Masa fixa pentru examinare sugari | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 17000 | IMSP SDMC
33100000-1 | 22 | Lampa de examinare LED cu lupa | Lampa de examinare LED cu lupa | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 5000 | IMSP SDMC
33100000-1 | 23 | Analizator biochimic, semiautomat, cu sistem de tip deschis | Analizator biochimic, semiautomat, cu sistem de tip deschis | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 91984.8 | IMSP SR Drochia
33100000-1 | 24 | Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 60 probe | Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 60 probe | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 52800 | IMSP SR Drochia
33100000-1 | 25 | "Analizator imunologic fluorescent portativ | "Analizator imunologic fluorescent portativ | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 20500 | IMSP SR Drochia
33100000-1 | 26 | Printer compatibil cu analizatorul hematologic Emiral 22 | Printer compatibil cu analizatorul hematologic Emiral 22 | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 5880 | IMSP SR Drochia
33100000-1 | 27 | Centrifugă de laborator (24 tuburi) viteză redusă | Centrifugă de laborator (24 tuburi) viteză redusă | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 57480 | IMSP SR Drochia
33100000-1 | 28 | Baie cu ultrasunt | Baie cu ultrasunt | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 5000 | IMSP SR Drochia
33100000-1 | 29 | Aparat de ungere a piselor | Aparat de ungere a piselor | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 12000 | IMSP SR Drochia
33100000-1 | 30 | Histoprocesor cu accesorii și consumabile (sistem automatizat pentru procesarea țesuturilor biologice de tip închis) | Histoprocesor cu accesorii și consumabile (sistem automatizat pentru procesarea țesuturilor biologice de tip închis) | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 500000 | IMSP SCM Gh. Paladi
33100000-1 | 31 | Oftalmoscop direct | Oftalmoscop direct | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 15000 | IMSP AMT Rîșcani
33100000-1 | 32 | Electromiograf potențiale evocate, măsoară, amplifică, filtrează și înregistrează semnalul EMG și permite evaluarea nervilor periferici sau a activității musculare | Electromiograf potențiale evocate, măsoară, amplifică, filtrează și înregistrează semnalul EMG și permite evaluarea nervilor periferici sau a activității musculare | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 200000 | Srviciul Medical al MAI
33100000-1 | 33 | Sistem de craniotomie neurochirurgicală pentru frezarea și găurirea țesutului osos special destinat efectuării intervențiilor neurochirurgicale | Sistem de craniotomie neurochirurgicală pentru frezarea și găurirea țesutului osos special destinat efectuării intervențiilor neurochirurgicale | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 70000 | Srviciul Medical al MAI
33100000-1 | 34 | Micro drill spinal neurochirurgical pentru aplicarea în neurochirurgie și chirurgia coloanei vertebrale. | Micro drill spinal neurochirurgical pentru aplicarea în neurochirurgie și chirurgia coloanei vertebrale. | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 100000 | Srviciul Medical al MAI
33100000-1 | 35 | Echipament de terapie combinată (2 canale de electroterapie cu o gamă extinsă de curenți, ultrasunete și laser) cu ecran digital cu posibilitatea tratării a 2 pacienți în același timp cu terapii diferite. | Echipament de terapie combinată (2 canale de electroterapie cu o gamă extinsă de curenți, ultrasunete și laser) cu ecran digital cu posibilitatea tratării a 2 pacienți în același timp cu terapii diferite. | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 70000 | Srviciul Medical al MAI
33100000-1 | 36 | Sistem avansat pentru intervenții endoscopice | Sistem avansat pentru intervenții endoscopice | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 500000 | Srviciul Medical al MAI
33100000-1 | 37 | Nebulizator | Nebulizator | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 20000 | Srviciul Medical al MAI
33100000-1 | 38 | Ceas pentru proceduri | Ceas pentru proceduri | bucată | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 20000 | Srviciul Medical al MAI
33100000-1 | 39 | Dispozitivul de galvanizare și electroforeză | Dispozitivul de galvanizare și electroforeză | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 20000 | Srviciul Medical al MAI
33100000-1 | 40 | pH-metru de laborator | pH-metru de laborator | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 5000 | Srviciul Medical al MAI
33100000-1 | 41 | Aparat de prelevare microorganisme microbiene din aer | Aparat de prelevare microorganisme microbiene din aer | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 50000 | Srviciul Medical al MAI
33100000-1 | 42 | Terapia cu șocuri | Terapia cu șocuri | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 50000 | Srviciul Medical al MAI
33100000-1 | 43 | Pat pentru kinetoterapie | Pat pentru kinetoterapie | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 200000 | Srviciul Medical al MAI
33100000-1 | 44 | Sistem filtrare prin membrana cu vid | Sistem filtrare prin membrana cu vid | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 20000 | Srviciul Medical al MAI
3707344.8
[5 empty] | Suma total: |  |  |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________