ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Reactivi  și consumabile pentru analizoare de tip închis pentru anul 2025                                                    (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție 	Cerere prin  Ofertă de Preț	
                                                      (tipul procedurii de achiziție)

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): _Da_

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: Procedura va fi inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante pentru anul 2025.

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1

- IDNO: 		1003600152569

- Adresa:		mun. Chișinău, str. Serghei Lazo nr. 7

- Numărul de telefon/fax: 		022-24-23-69,

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achizitii.scmc1@gmail.com,  www.spitalul-copii.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP MTender

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): IMSP Spitalul Clinic Municipal

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Cantitate/ Unitate de măsură |  | Descrierea achiziției | Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reactivi și consumabile pentru analizoare de tip închis pentru anul 2025 |  |  |  |  |  |  |
| Lot-I Analizator de biochimie automat HORIBA Pentra 400- Sistem Inchis |  |  |  |  |  |  |
|  | 33600000-6 | ABX Pentra ALT CP | kit | 14 | Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea activitatii ALT in ser sau plasma; 250 teste/kit Test enzimatic cinetic in conformitate cu IFCC; Metoda fara piridoxal-fosfat; Liniaritate: 4-600 U/L; Lungime de unda: 340/420 nm; Volum proba: 20 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dl; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de: 600 mg/dl; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dl; |  |
|  | 33600000-6 | ABX Pentra AST CP | kit | 14 | Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea activitatii AST in ser sau plasma; 250 teste/kit Test enzimatic cinetic in conformitate cu IFCC; Metoda fara piridoxal-fosfat; Liniaritate: 4-600 U/L; Lungime de unda: 340/420 nm; Volum proba: 20 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de: 600 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; |  |
|  | 33600000-6 | ABX Pentra Amylase CP | kit | 18 | Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea activitatii amilazei in ser, plasma sau urina; 125 teste/kit Test enzimatic cinetic in conformitate cu IFCC; Metoda cu EPS-G7; Liniaritate: 9 -2000 U/L; Lungime de unda: 405/660 nm; Volum proba: 4 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de: 600 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; |  |
|  | 33600000-6 | GGT ABX Pentra GGT CP | kit | 2 | Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea activitatii gamma-glutamiltransferazei in ser, plasma; 250 teste/kit Test enzimatic; Metoda: Szasz modificata; Liniaritate: 4 -1000 U/L; Lungime de unda: 405/660 nm; Volum proba: 10 μL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; |  |
|  | 33600000-6 | ABX Pentra Bilirubin Direct CP | kit | 28 | Reactivi de biochimie clinica pentru determinarea bilirubinei directe in ser, plasma; 100 teste/kit Test colorimetric; Metoda: cu 2,4-dicloranilina (DCA) Liniaritate: <6.78 mg/dL; Lungime de unda: 550/660 nm; Volum proba: 25μL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului. Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL |  |
|  | 33600000-6 | ABX Pentra Bilirubin Total CP | kit | 20 | Reactivi de biochimie clinica pentru determinarea bilirubinei totale in ser, plasma; 130 teste/kit Test colorimetric; Metoda: cu 2,4-dicloranilina (DCA) Liniaritate: >20 mg/dL; Lungime de unda: 550/660nm; Volum proba: 5μL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL |  |
|  | 33600000-6 | ALBUMINA ABX Pentra Albumin CP | kit | 2 | Reactivi de biochimie clinica pentru determinarea albuminei in ser, plasma (cu heparina) 327 teste/kit Test colorimetric; Metoda: cu brocresol green Liniaritate: 2.9 μmol/L- 1818 μmol/L; Lungime de unda: 600-700nm; Volum proba: 2μL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 616 μmol/L; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 232 μmol/L; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 7 mmol/L |  |
|  | 33600000-6 | ABX Pentra Calcium AS CP | kit | 10 | Reactivi de biochimie clinica pentru determinarea calciului in ser, plasma, urina; 250 teste/kit Test colorimetric; Metoda: Arsenazo Liniaritate: 0.16- 20 mg/dL; Lungime de unda: 660-700nm; Volum proba: 4 μL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL |  |
|  | 33600000-6 | ABX Pentra Glucose PAP CP | kit | 12 | Reactiv de biochimie clinica pentru determinarea glucozei in ser, plasma si urina; 295 teste/kit Test enzimatic colorimetric; Metoda: Trinder Liniaritate: 3.96- 430 mg/dL; Lungime de unda: 505/700 nm; Volum proba: 4 μL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL |  |
|  | 33600000-6 | ABX Pentra Total Protein 100 CP | kit | 20 | Reactiv de biochimie clinica pentru determinarea proteinelor totale in ser, plasma; 100 teste/kit Test colorimetric; Metoda: biuret Liniaritate: 1.56- 160 g/L; Lungime de unda: 550/700 nm; Volum proba: 2μL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului |  |
|  | 33600000-6 | ABX Pentra Urea CP | kit | 12 | Reactivi de biochimie clinica pentru determinarea ureei in ser, plasma si urina; 220 teste/kit Test colorimetric; Metoda: enzimatica cu GLDH Liniaritate: 300 mg/dL; Lungime de unda: 340/405 nm; Volum proba: 3 μL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu: Bilirubina Totala la valori mai mari de: 22.19 mg/dL; Bilirubina Directa la valori mai mari de: 23.36 mg/dL; Hemoglobina la valori mai mari de: 290 μmol/L; Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL |  |
|  | 33600000-6 | ABX Pentra Multical | kit | 1,5 | Ser de calibrare liofilizat pentru calibrarea reactivilor de biochimie. Stabilitate: 1 luna de la reconstituire la -25-15°C. Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C sau la -20°C |  |
|  | 33600000-6 | ABX Pentra N MultiControl | kit | 1.5 | Ser de control liofilizat – nivel normal pentru controlul reactivilor de biochimie, 42 parametri. Stabilitate: 2 saptamani de la reconstituire la -25-15°C. Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C, Impachetare 10 x5 ml. |  |
|  | 33600000-6 | ABX Pentra P MultiControl | kit | 1.5 | Ser de control liofilizat – nivel patologic pentru controlul reactivilor de biochimie, 42 parametri Stabilitate: 2 saptamani de la reconstituire la -25-15°C. Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C Impachetare 10 x 5 ml. |  |
|  | 33600000-6 | ABX Pentra Deproteinizer CP | kit | 12 | Solutie de deproteinizare cu hipoclorit de sodiu (< 5 %) si hidroxid de sodiu (< 0.5 %) R: 30 mL Stabilitate: 1 luna de la deschidere . Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C |  |
|  | 33600000-6 | ABX Pentra Clean - Chem CP | kit | 4 | Solutie de spalare ( NaOH > 2%) Volum caseta:99ml Stabilitate: 1 luna de la deschidere . Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C Mod prezentare: kit format din 4 casete/kit |  |
|  | 33600000-6 | Cuve citire - ABX Pentra Cuvette Segments Rack | kit | 8 | Cuve de reactie de unica folosinta, compatibile cu ABX Pentra 400. Mod de prezentare cutie cu 450 segmenti a cate 12 cuvete. |  |
|  | 33600000-6 | Cupe proba - ABX Pentra Sample Cups | kit | 6 | Cupe proba albastre, compatibile cu analizorul ABX Pentra 400. Mod de prezentare punga 1000 bucati |  |
|  | 33600000-6 | Proteina C-reactivă CRP | kit | 20 | Reactivi de biochimie clinica pentru determinarea proteinei C reactive in ser si plasma 200 teste/kit Test: turbidimetric Metoda: imunoturbidimetrica Liniaritate: 1600 mg/L; post dilutie 10 Lungime de unda: 560/700 nm; Volum proba: 4μL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu: Bilirubina Totala la valori mai mari de: 289 μmol/l Bilirubina Directa la valori mai mari de: 321 μmol/ Hemoglobina la valori mai mari de: 4.85g/L; Trigliceridele la valori mai mari de 7mmoli/l |  |
|  | 33600000-6 | Calibrator pentru Proteina C-reactivă ABX Pentra CRP Cal | kit | 3 | Ser de calibrare gata de folosire pentru calibrarea metodei CRP . Stabilitate: 3 saptamani de la deschidere la 2-8°C. Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C Mod de prezentare flacon 5x1ml |  |
|  | 33600000-6 | ABX Pentra Creatinine 120 CP | kit | 20 | Reactiv de biochimie clinica pentru determinarea creatininei in ser, plasma si urina; 120 teste/kit Test colorimetric; Metoda: Jaffe Liniaritate: 0.11- 18.1 mg/dL; Lungime de unda: 505/580 nm; Volum proba: 10 μL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului. Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL |  |
|  | 33600000-6 | ABX Pentra Iron CP | kit | 3 | Reactiv de biochimie clinica pentru determinarea fierului in ser si plasma 282 teste/kit Test colorimetric; Metoda: Ferene Liniaritate: 1.33-180μmol/L; Lungime de unda: 600/700 nm; Volum proba: 22μL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 321umoli/L; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 104 umoli/L; Interferente cu trigliceridele la valori mai mari de: 7 mmoli/L; |  |
|  | 33600000-6 | Phosphorus ABX Phosphorus CP | kit | 14 | Reactiv de biochimie clinica pentru determinarea fosforului in ser, plasma si urina 100 teste/kit Test colorimetric; Metoda: UV cu fosfomolibdat Liniaritate: 0.09 - 7.8 mmol/L Volum proba: 2.8 µL/test Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente: Hemoglobina: > 125 mg/dL Trigliceride: concentratia intralipidelor > 262.5 mg/dL Total Bilirubina: > 6 mg/dL Direct Bilirubina: > 22.5 mg/dL Reactiv de biochimie clinica pentru determinarea fosforului in ser, plasma si urina 100 teste/kit Test colorimetric; Metoda: UV cu fosfomolibdat Liniaritate: 0.09 - 7.8 mmol/L Volum proba: 2.8 µL/test Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente: Hemoglobina: > 125 mg/dL Trigliceride: concentratia intralipidelor > 262.5 mg/dL Total Bilirubina: > 6 mg/dL Direct Bilirubina: > 22.5 mg/dL |  |
|  | 33600000-6 | ABX Pentra ALP CP | kit | 14 | Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea fosfatazei alcalina in ser sau plasma: 125 teste/kit. Test enzimatic cinetic. Stabilitatea reactivului de lucru 2-8 C, pina la experarea termenului de pe eticheta flaconului. |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  | 209900.00 |
| Lot.II Multistix 10 SG |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | 33600000-6 | Multistix 10 SG Multistix 10SG | buc | 8000 | Stripuri de urina 10 parametri + auto check sistem de autocalibrare pentru fiecare strip |  |
|  |  | Total |  |  |  | 31200.00 |
| Lot.III Analizator automat hematologic Horiba Yumizen H500 – sistem inchis |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33600000-6 | ABX DILUENT | kit | 18 | Compozitie: - Tampon organic < 5 % - Conservanti < 0,1 % - Agenti tensiactivi < 0,1 % Stabilitate dupa deschidere: - 6 luni la 18 - 25°C Prezentare: Solutie apoasa limpede si necolorata la bidon de 20 L/kit Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta |  |
| - 22 | 33600000-6 | ABX WHITEDIF | kit | 26 | Compozitie: - Agent lizant< 5% - Surfactanti< 5% - Conservanti< 1% Stabilitate dupa deschidere: - 2 luni la 15 – 30°C Prezentare: Solutie apoasa limpede, culoare galben pal, la bidon de 1 L/set Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta |  |
| - 3 | 33600000-6 | ABX CLEANER | kit | 18 | Compozitie: - Tampon organic < 5 % - Enzima proteolitica < 1 % Conservanti < 0,1 % Stabilitate dupa deschidere: - 3 luni la 18 - 25°C Prezentare: Solutie apoasa limpede si slab glabena, la bidon de 1 L/kit Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta |  |
| 4 | 33600000-6 | ABX MINOCLAIR | kit | 6 | Reactiv pentru intretinerea periodica a analizorului Compozitie: - Agent chimic de curatare < 5 % Conservanti < 1 % Stabilitate dupa deschidere: 6 luni la 18 - 25°C Prezentare: Solutie apoasa limpede si slab glabena, cu miros de inalbitor, la bidon de 0.5 L/kit Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta |  |
| 5 | 33600000-6 | ABX Difftrol (P) | kit | 12 | Compozitie: - Leucocite de mamifere, eritrocite si trombocite suspendate intr-un lichid similar cu plasma. Stabilitate dupa deschidere: - 16 zile la 2 - 8°C Prezentare: Suspensie similara cu o proba de sange proaspat, 2 flacoane/kit Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta |  |
| 6 | 33600000-6 | ABX Difftrol (N) | kit | 12 | Compozitie: Leucocite de mamifere, eritrocite si trombocite suspendate intr-un lichid similar cu plasma. Stabilitate dupa deschidere: - 16 zile la 2 - 8°C Prezentare: Suspensie similara cu o proba de sange proaspat, 2 flacoane/kit Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta |  |
| 7 | 33600000-6 | ABX Difftrol (H) | kit | 12 | Compozitie: Leucocite de mamifere, eritrocite si trombocite suspendate intr-un lichid similar cu plasma. Stabilitate dupa deschidere: - 16 zile la 2 - 8°C Prezentare: Suspensie similara cu o proba de sange proaspat, 2 flacoane/kit Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta |  |
|  |  | Total |  |  |  | 220000.00 |
| Lot.IV Reactivi analizator biochimic Ponit of Care Seamaty SMT-12 |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | 33600000-6 | Rotoare biochimice Health Check 11, compatibile cu analizatorul Seamaty SMT120 | buc | 400 | Rotoare compatibile cu analizatorul de biochimie Point of care: Seamaty SMT 120. Fiecare rotor conține toți reactivii si controlul necesari analizei de ALB, AST, ALT, AMY, Ca, CREA, GLU, CK, TP, TRIG, UREA, PHOS, TBIL, GLOB, U/C, A/G |  |
|  |  | Total |  |  |  | 94000,00 |
| Lot.V Teste Epoc BGEM Test Card |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33600000-6 | Epoc BGEM Test Card | buc | 500 | Epoc BGEM Test Card, Amb: 1 set - 50 teste(buc).Compatibile cu analizatorul EPOC |  |
|  |  | Total |  |  |  | 68000.00 |
| Lot - VI Reactivi Alegria, sistem inchis |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | 33600000-6 | 25-OH Vitamin D3/D2(ORG 270) | kit | 45 | Kit de reactiv 25-OH Vitamin D3/D- include 24 teste. Kitul contine : Alegria® Test Strips; Buffer 1x 20 ml Wash; System Fluid 1x 2.5 ml. Atadparea , calibrarea reactivilor la aparat se va face de catre inginer instruit de la producator |  |
| - 2 | 33600000-6 | Vitamin D3/D2 Control (ORG 271) | kit | 3 | Material de control necesar pentru efectuarea testului de 25-OH Vitamin D3/D. Impachetare 2x2,5ml. Atadparea, calibrarea reactivilor la aparat se va face de catre inginer instruit de la producator |  |
|  |  | Total |  |  |  | 162906.00 |
| Lot – VII Control Extern al Calității |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33600000-6 | Seruri pentru evaluarea controlului extern de calitate. Program Biochimie | kit | 4 | Program de control extern al calitatii Biochimie Control Clinical Chemistry , raportare trimestriala. Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Ser liofilizat 5 mL pentru control extern international de calitate 4 ori pe an a cîte 2 nivele de probe raportate Clinical Chemistry 37 parametri: Ureea, Creatinina, Proteina totala, Albumina, Acid uric, Bilirubina total/conjugata, Glucoza, ALT (GPT), AST (GOT), γ-GTP, Fosfataza alcalina, Alfa-Amilaza totala, Amilaza pancreatica, Calciu, LDH, Fier, Ammoniu,Lipase, Sodiu, Potasiu, CK, etc. (1 kit = 2 raportari /trimestru) |  |
| 2 | 33600000-6 | Seruri pentru evaluarea controlului extern de calitate. Program Hematologie | kit | 4 | Program de control extern al calitatii. Control Hematologie. - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Sînge roși integral uman stabilizat, volum minim 2 mL pentru evaluarea control extern international de calitate Hematologic de 4 ori pe an a cîte 2 nivele de probe raportate. ( 1 kit = 2 raportari/trimestru) |  |
|  |  |  |  |  |  | 8 900 |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 794906,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot; ■ √

- Pentru mai multe loturi; ■ √

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _Nu se admit,

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: În termen de 3 zile de la solicitare la sediul autorității contractante

- Termenul de valabilitate a contractului: 	31.12.2025

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): _________Nu___________

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  Nu se aplică

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului / cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (DUAE) Formularul Standard al Documentului Unic de Achiziții European | Original, confirmat prin semnătură electronică | Obligatoriu |
|  | Formularul ofertei | Original (modelul F3.1) – confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
|  | Specificații tehnice | Original (modelul F4.1) - confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
|  | Specificații de preț | Original (modelul F 4.2) - confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
|  | Certificat de înregistrare a întreprinderii / Extras din Registrul de Stat | Copie – emis de Camera Înregistrării de Stat (Ministerul dezvoltării Informaționale), confirmată prin aplicarea semnăturii electronică | Obligatoriu |
|  | Licența de activitate | Copia semnată prin semnătura electronică de participant se prezintă atunci cînd activitatea lui se licențiază conform prevederilor legale | Obligatoriu |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie eliberat de banca deținătoare de cont | Obligatoriu |
|  | Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor | Copie eliberat de Inspectoratul Fiscal(valabilitatea certificatului-conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova) | Obligatoriu |
|  | Ultimul raport financiar | Copie confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
|  | - Declarație privind situația personală a operatorului economic | Copie confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
|  | Declarația privind conduita etică şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere | Conform F3.4 din Documentația Standard. | Obligatoriu |
|  | Lista fondatorilor operatorilor economici – nume, prenume, cod personal | Copie confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
|  | NOTĂ: | - Reagenţii să dispună de certificate internaţionale ISO, CE Marca; - Reagenţii să fie originali si compatibili cu analizatoarele complet automate; - Recipientele (sub forma de casete) de reactivi trebuie să prezinte coduri de bare identificate automat de analizator, să poată fi înregistrate automat ca şi caseta de back-up, atunci când acestea se afla în dublu exemplar, în inventarul analizatorului - Distribuitorul să dispună de autorizare de la producător; - Reagenţii să fie obligatoriu în ambalajul original de la producător si de la un singur producator. - Firma furnizator de reactive să dispună de ingineri calificaţi, certificate de la producătorul echipamentului pentru deservirea gratis a echipamentului de laborator pe perioada de utilizare a reactivelor. - Mentenanţa să fie efectuată de către inginerii autorizaţi de producătorul analizorului. - Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produselor, inclusiv şi traducerea în limba de stat . | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă, după caz_______, cuantumul______Nu se percepe____.

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz_____, cuantumul___Nu se percepe___.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz Nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se aplică

- Ofertele se prezintă în valuta 	Lei MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai mic preț pe lot cu corespunderea parametrilor.

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP MTender

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: 			_SIA RSAP MTender

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de Stat (limba română)

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: ___________________________Nu se aplică_________________________

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ___Nu____

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________  Aliona ROTARI.