## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP Spitalul Raional Florești pentru anul 2022 (listă suplimentară 24) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Ultrosonograf Cardiac și vascular, performanță înaltă | Ultrosonograf Cardiac și vascular, performanță înaltă |  |  |  | Ultrasonograf , Cardiac, Vascular, performanţă înaltă APLICAŢII CLINICE Cardiac, Vascular PROBE PORTURI ≥ 2 PROBE TIP, MHz Linear 8 - 1 MHz Multifrequency Pentru ambele sonde Phased/Vector 2-5 Convex Single Cristal 1,5 5 MHz Numărul de Elemente ≥ 192 Endovaginal 3-12 MHz Numărul de Elemente ≥ 192 NIVELE DE GRI ≥256 PREPROCESARE, canale digitale ≥ 120 000 GAMA DINAMICA ≥ 250 dB Adîncimea de scanare ≥ 35 cm PORT PENTRU CONECTARE ECG DA MODURI de Scanare M-mod și 2-D mod da M-mod color da Harmonic imaging da CW Doppler da B-low angio da Phased Array inversed Hormonis da da DOPPLER Tip CWD, PW, CFM, Tisular Afișare frecvență da Afișare viteză da Duplex da Triplex da Power Doppler da FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători digitale da Diapazon dinamic selectabil Focalizare de transmisie ajustabilă Focalizare de recepție dinamică PAN/ZOOM imagine în timp real da imagine îngheţată da STOCARE IMAGINI Capacitate ≥ 500 GB USB DA Cine da DICOM 3.0 da MONITOR integrat de control ≥ 10'' PACHETE DE ANALIZĂ Cardiac da Vascular da Strain Rate da Altele da Posibilitatea efectuării UP Grade MONITOR marime ≥ 10" Divizare monitor Printer incorporat Printer Alb/Negru încorpoart Da
| 2 | Analizator automat ale gazelor si electroliților în sange | Analizator automat ale gazelor si electroliților în sange |  |  |  | Descriere Analizator de gaze si electroliților în sânge complet automat, utilizat în secția de reanimare pentru diagnosticarea rapidă a stării pacienților în stare critică Parametrul Specificația Tip analizator sistem de tip deschis da complet automat da Tip probă Ser da Plasmă da Sânge arterial da venos da capilar da mixt da Volum probă Seringă ≤ 200 µL Capilar ≤ 100 µL Tip analize Gaze in sânge pH da pCO2 da pO2 da HCO3 da HCO3 act da HCO3 std da BE(B) da BE(ecf) da TCO2 / ctCO2 da Electroliți Na+ da K+ da Ca++ da Ca++(7.4) da Cl- da Anion gap da Metaboliți Glucoza da Lactat da CO-oximetrie Hct da tHb da sO2 da O2Hb da COHb da MetHb da HHb da Spălare automată da Detector de cheag de sânge da "Calibrare pentru toți parametrii măsurați" Automat da Manual da "Printarea rezultatelor de calibrare la necesitate" da "Controlul intern (QC)" Automat da Manual da Analiza Durata analizei ≤ 2 min. Stocarea datelor Date analize min. 200-250 înregistrări" Date calibrări Regenți Forma de regenți cartuș Valabilitatea de la deschidere min. 27 zile Numărul de teste disponibile într-un singur cartuș ≥ 450 teste Display Touchscreen da LCD sau LED da Cititor de bar cod da Imprimantă termică da Data management da Interfața PC da Conexiune la rețea informațională / Comunicare cu LIS da UPS inclus, pentru menținerea funcționării analizatorului în caz de întrerupere accidentată a luminii cît și protejare în cazul fluctuației de lumină ≥ 30 min. Regenți Cartușe necesare pentru ≥ 1500 teste / pacienți Perioada de valabilitate a regenților din momentul livrării. ≥ 3 luni Hirtei termică 5 buc.
| 3 | Cistouretroscop video, rigid | Cistouretroscop video, rigid |  |  |  | Camera video endoscopica Full HD; Afisaj medical 24” Stand laparoscopic cu un brat pentru montarea unui stand cu monitor standart; Cistouretroscop cu instrument flexibil; Optica 4mm -30 grade autoclavabila (o bucata); Stilet cu obturator 21” (o bucata); Mecanisin de ridicare; Tub de silicon (o bucata); Seringa cu sigiliu de silicon (o bucata); Bucsa tip “Storz”; Bucsa tip “Lup”; Adaptor la seringa pentru conectarea seringa; Tapduza (o buc); Perie; Suport pentru vata; Capac de silicon (5 buc); Pensa pentru biopsie(cu Falci ovale); Pensa pentru biopsie (cu falci dintate,ambele cu diametru 2,3 mm); Clema cu diametru 2,3 mm; Miner pentru piesa de lucru; Sursa de lumina tip Led pentru endoscopie rigida; Cablu de iluminare endoscopic cu diametru 5 mm,lungimea 240 mm; Crontang fixator;
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP Spitalul Raional Florești pentru anul 2022 (listă suplimentară 24) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Ultrosonograf Cardiac și vascular, performanță înaltă | Ultrosonograf Cardiac și vascular, performanță înaltă | bucată | 1 |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. | 410640
33100000-1 | 2 | Analizator automat ale gazelor si electroliților în sange | Analizator automat ale gazelor si electroliților în sange | bucată | 1 |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. | 195858
33100000-1 | 3 | Cistouretroscop video, rigid | Cistouretroscop video, rigid | bucată | 1 |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. | 800000
[6 empty] | Suma total: |  | 0 | 0 |  | 1406498
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________