## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2024 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Sistemei radiodiagnostice complet digitale cu braț „C” | Sistemei radiodiagnostice complet digitale cu braț „C” |  |  |  | Sistem radiodiagnostic complet digital cu braț "C' Sistem radiodiagnostic complet digital cu braț "C": Destinat efecturiii examinarilor radiodiagnostice in cadrul interventiilor chirurgicale. Constructie compacta cu stativ unic (braț "C" ,suport monitoare pe brat,panou comanda" Spectru larg de aplicatii.(Chirurgie generala, protezare…..................... Specificatie: Parametru min/max Suport braț „C" min/max valoare unitate Deplasare verticala min 420 mm Rotire orbitala min 160 grade Deplasare orizontala min 215 mm Rotire plan vertical in jurul axei orizontale min .+/-225 grade Spatiu liber brat"C" min 800 mm Generator raze-x Regim lucru: Fluroscopie continua Fluroscopie pulsativa Radiografie digitala Parametru: Voltajul maxim kVp ≥ 100 kVp Curentul maxim mA in modul pulsativ ≥ 50 mA Curentul maxim mA in modul continuu ≥ 5 mA Curentul maxim mA in modul radiografie ≥ 100 mA Rata puls, FPS min 1--25 FPS Durata puls: min ≤10 ms max ≥30 ms Putere de iesire generator min 5 kW Caracteristici Tub raze X: Parametru: Marime pata focala tub Small focus: 0.3 Large focus: 0.6 mm Putere disipare caldura ansamblu min 22 KHU/min Frecventa lucru min 40 kHz Tip generator monobloc Controlat microprocesor Tub cu anod rotativ Material Anod Rhenium/Tungsten/ Molybdenum Alte functii : Parametru: Regim cu 1/2 doza Programe:"metal","soft" Circuit oprire urgenta Indicator luminos "x-ray on" Filtrare monobloc totala min 3 mmAl Sistema de achzitie imagine Parametru: Receptor imagine tip "Flat panel detector" da Tehnologie "Matrice Amorphous Silicon" da Marime FPD +/- 10 mm 306x306 mm Marime pixel ≤ 200 µm Matrice min 1534x1534 pixel Rezolutie pentru stocare min 2,5 lp/mm Rata digitalizare min 16 bit Dispozitv centrare cu LAZER integrat in detector Sistem integrat de control doza dupa obiect: Corectie dupa miscare pacient Automat corectie doza Automat corectie metal Colimator virtual Rata de achizitie min 30 frame/sec Sistema de achizitie si stocare: Parametru: Capacitatea de stocare interna min 100000 imagini Port USB Sistem integrat de monitorizare doza Programe de : Arhivare Post procesare Adnotari Instrumente masurare Rotire Imagine Colimare digitala Procesare digitala imagini min 16 bit Numar de imagini simultane pe monitor referinta min 5 imagini Pachet DICOM: Store SCU Print SCU Worklist SCU Dose Structured Report SCU Query / Retrieve SCU Media Class (USB) Iesire video 50HZ Monitor pentru vizualizarea investigatiile integrat pe instalatia radiologica. Parametru: Monitor pe stativ fixate cu brat la instalatia radiologica cantitatea: min 1 dublu buc monitor dublu cu diagonala min 27 inch Rezolutie min 2560x1440 pixel contrast min 1000:1 Unghi vedere min 178 grade Luminozitate min 350 cd/m2 Rotire imagine fara expozitie Panou de comanda pentru tehnicianul radiolog integrat pe instalatia radiologica Parametru: Monitor interactiv de control Fixat pe stativ Diagonala min 12,5 inch Tehnologie touchscreen Multitouch 10-point (sa fie posibila utilizarea in manusi chirurgicale) SDRAM min 4 GB Memorie SSD min 32 GB Porturi USB min 2 unitati Rezolutie min 1920x1080 pixel Contrast min 1000:1 Alimetare electrica Parametru: Retea standart: 220v,50Hz Curent consumat max 16 A Impendanta retelei max 0,6 Ohm Cerinte generale obligatorii: 1 Garantie cu deservire inclusă de la darea în exploatarea min 36 luni 2 Greutate maximala systema max 350 kg 3 Centru de service in RM cu ingineri locali certificati de producator 4 Instalarea dispozitivului; 5 Verificarea a tuturor parametrilor de performanților a dispozitiv; 6 Instruirea specialiștilor din cadrul instituției(minim 2 zile) 7 Dozimetru digital pentru monitorizarea radiatiei individuale acumulate de tehnicianului care opereaza cu dispozitivul. Cu posibilitatea de stocare si evidenta a datelor colectate in timp real prin aplicatii software usor accesibile de pe smartphone. min 1 bucata
33100000-1 | 2 | Masă pentru operații, cu 5 secții pentru operație generale si ortopedice |  |  |  |  | Masă pentru operații, cu 5 secții pentru operatie generale si ortopedice Cod Parametrul Specificația Descriere Masa de operații oferă o suprafață corespunzătoare care susține corpul pacientului în timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziției pacientului şi furnizarea câmpului chirurgical de expunerea optimă Tip Electro Hidraulic Cotrol Telecomanda fără fir minim tehnologia IR ( Infraroșu) Butoane de control direct de pe pupitru de comanda integrat în turnul telescopic a mesei Acumulator Integrat in masa de operatie Reincarcabil Timpul de autonomie cu lucru continuu pentru toate mișcările ≥ 150 min Saltea Indiferent de secție salteaua este necesară sa fie de aceeași grosime Salteaua poate fi scoasa cu ușurință de pe fiecare secție pentru curățarea de lichidele biologice. Alimentarea electrică 220-240 V, 50-60 Hz Poziţionarea mesei Reglarea înălțime Înălțimea minimă ≤ 70 cm Înălțimea maximă ≥ 110 cm Trendelemburg ≥ 35 grade Inversarea trendelemburgului ≥ 35 grade Secțiile mesei ≥ 5 secții Înclinarea: Laterală ≥ +25 - 25 grade Secția din spate de la +80 la -40 grade (minim) Secția de la talpa/picior de la +70 la - 90 grade (minim) detaşabilă divizată Control tip hidraulic (manual) minim se acceptă și motorizat Secția cap de la +45 la - 45 grade (minim) Control hidraulic (manual) minim se acceptă și motorizat Latimea egala cu cea a mesei Mișcare Longitudională motorizată minim 350 mm Greutatea pacientului ≥ 270 kg Utilizarea radiografiei sau fluoroscopiei Tunel pentru casete X-ray pe toată lungimea mesei Radiotransparenţă Accesibilitatea brațului C Ataşarea de bază Turnul motorizat acoperit cu structura de oțel inoxidabil medical Mobilă Baza de jos acoperita cu un cap de plastic sau metal inoxidabil Roți minim 4 unitati diametru ≥ 5 cm permite mișcarea in dreapta, stânga, înainte si înapoi Prezența a roții a 5-a cu control minim de timp manul este acceptabil si de tip motorizat. Sistem de frânare a bazei sau stabilizarea a mesei pe podea prin intermediul butonului dedicat de pe telecomanda sau de pe pupitru de comanda integrat in turnul telescopic Șină laterale pentru accesorii tip EU (Europeana) pe toată lungimea mesei Accesorii (Prezentarea imaginilor care confirmă fixarea componentă) Suport mână cu curea Control a mișcări manual 2 unit. Suport mână Decubit lateral 1 unit. Suport lateral dreptunghiular cu mișcarea pe toată lungimea mesei mișcarea orizontala minim 60 mm , pe înălțime minim 120 mm 2 unit. Suport lateral Rectangular cu mișcarea pe toata lungimea mesei partea activa cu dimensiunile 100x 105 mm (se permite abaterea de 20 mm); 2 unit. posibilitatea de rotire la 360 grade Stabilizator total pu Genunchi Tip cilindru 1 buc Diametru sau înălțimea maximă 80 mm Ajustabil pe înălțimea față de masă maxim 300 mm. Suport Artorscopic pentru picior compus din sistem de strângere, sau blocarea a mișcării piciorului, bransele de strângerea sînt din material lavabil și tapedură moale. 1 buc Suport picioare conform specificații de mai sus 2 unit. Stand pentru perfuzie 1 unit. Suport pentru ecran de anestezie 1 unit. Suport pentru Caseta X-Ray 43 x 35 cm 1 unit. Clemă pu interconectare suporturilor de mai sus este necesar să fie inclusă da Clemă pu interconectare suporturilor adăugător (rezervă) 4 unit Includerea a tuturor accesorilor pentru interconectare a componentelor Set de suporturi pentru operatie spinala Cadru Spinal 1 unit. Curele pentru cadrul spinal 4 unit. Sistem de susținere a capului de tip CS Borne cu tapetură moale 1 unit. Pernă de față (10 buc) 1 set Suport pentru piept cu tapetură moale 2 unit. Suport sold - standard o pereche cu tapetură moale 1 unit. Suport tibial 1 unit. Inele pentru genunchi 2 buc Set huse minim din 3 huse 6 set. CS Pad (2 inch) 1 buc Fiecare componentă a mesei să fie detașabilă la maxim Instalarea se face de către reprezentatul oficial al producătorului
33100000-1 | 3 | Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate) | Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate) |  |  |  | Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți Parametru Specificația Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) Numărul de sateliți 2 Temperatura culorii Reglabilă, 4000-5500 ±500K Reglarea intensității luminei Indexul de culoare Ra ≥ 95 Indexul de culoare R13 ≥ 100 Dimensiunea cîmpului,cm Focusabil Diametrul 24-34 cm +/-4 cm Adîncimea ≥ 80 cm Distanța de lucru 0.7-1.5 m Nivelul de iluminare la 1 m distanță satelitul nr.1 ≥ 160 000 lux la 100 cm satelitul nr.2 ≥ 160 000 lux la 100 cm Rotația ≥ 270 grade Ajustare pe verticală ≥80 cm Cresterea temperaturii în campul operator <1º C Alimentarea electrică 220V, 50Hz Durata medie de viaţă a LED-urilor ≥ 60000 h Mişcarea capului luminos ≥ 4 grade de libertate Mînere detașabile sterilizabile Panou de control integrat în lampa principal Posibilitatea integrării sistemului de telemedicină și a sistemelor de înregistrare video Înălțimea podului 3-4 m

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2024 | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Sistemei radiodiagnostice complet digitale cu braț „C” | Sistemei radiodiagnostice complet digitale cu braț „C” | 3: bucată; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 4400000
33100000-1 | 3 | Masă pentru operații, cu 5 secții pentru operație generale si ortopedice | Masă pentru operații, cu 5 secții pentru operație generale si ortopedice | 3: bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1180000
33100000-1 | 2 | Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate) | Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate) | 3: bucată; 4: 3; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1050000
|  |  |  | 4: Suma total:; 8: #REF!; 9: #REF! | 6630000
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________