## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare (listă suplimentară 5) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Sistem automat de colorare cu statie de uscare a lamelor histologice | Sistem automat de colorare cu statie de uscare a lamelor histologice |  |  |  | Descriere Dispozitiv pentru colorarea automata a lamelor pentru hematologie, citologie, histologie, bacteriologie, s.a. Parametru Specificația Caracteristici sistem procesare simultana ≥ 5 stative statii de procesare, total ≥ 20 statii de incarcare ≤ 2 statii de descarcare ≤ 3 statii de spalare ≤ 3 capacitate stativ ≥ 30 lame volum reagent / statie ≥ 300 ml memorie ≥ 20 programe Dispozitivul va putea funcționa fără conectare la PC da posibilitatea de a programa sistemul de agitare și de spălare pentru fiecare statie in parte posibilitatea de a programa sistemul de agitare pentru fiecare statie in parte da program special pentru statii de spalare da timp de imersie 1 sec - 59 min, pasul ≥ 1 sec memorie reagenti pre-programati ≥ 20 definiti de utilizator ≥ 20 real-time display pentru protocoalele executate da functie de drenare reagent da interfata USB pentru transmiterea datelor spre calculator sau analogic da Sistem de evacuare a vaporilor toxici prin filtru de cărbune da conectare la apeduct presiunea ≤ 4 bar temperatura ≤ 30 ◦C standard conectare ¾” sistem canalizare drenaj prin gravitatie sau forțat da Caracteristici alimentare 220V da UPS (autonomie minim 2 ore) da Acesorii Dispozitivul sa fie livrat impreuna cu toate accesoriile necesare pentu punerea in functiune al dispozitivului vas pentru reagenti ≥ 20 buc vas pentru apa ≥ 3 buc capac pentru vas ≥ 23 buc stative pentru lame (capacitatea minim 30 lame) ≥ 3 buc suport pentru stativ cu lame ≥ 3 buc tub pentru conectarea la sistemul de apa ≥ 1 (~1,5 metri) tub pentru conectarea la sistemul de canalizare ≥ 1 (~3 metri) filtru pentru purificare aer cu carbon activat ≥ 1 buc Cablu USB pentru conectarea la calculator ≥ 1 buc UPS (autonomie minim 2 ore) ≥ 1 buc Statie de descarcare Nu mai putin de 2 Statie de uscare 1 buc Diapazon setare temperatura statie de uscare 30-70C
33100000-1 | 2 | Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 40 probe | Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 40 probe |  |  |  | "Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 40 probe Cod 150510 Descriere Analizator hematologic automat (3 diff) destinat analizei componenței sanguine cu sistem deschis de reactivi Parametrul Specificația Tip sistem deschis Metode de analiză 3 diff Procedura de curăţire automată Parametri determinați și calculați: WBC RBC HGB HCT MCV MCH MCHC PLT LYM MID GRA LYM% MID% GRA% RDW-SD RDW-CV PDW-SD PDW-CV MPV PCT Capacitate (probe/oră) ≥ 40 Diluarea automată Afişaj graphic Imprimantă încorporată Sistem ID pacient da Introducerea datelor manual Interfaţa PC da Afişarea histogramelor da Stocarea datelor da Calibrarea- automată Histograme: WBC- repartizarea leucocitelor după volum RBC- repartizarea eritrocitelor după volum PLT- repartizarea trombocitelor după volum Afişarea pe ecran a tuturor datelor histograme rezultate grafice rezultate din arhivă date de service Afişarea rezultatelor pe imprimantă Parametri determinaţi şi calculaţi- histograme pe parametrii de bază- RBC, WBC, PLT, date despre pacient Indicatori de avertizare da Control al calităţii în 3 nivele cu construirea graficelor Levey-Janings Limba de comunicare rom/rus Memorie internă > 1000 pacienţi Accesorii Vas pentru deşeuri tuburi pentru reagenţi tuburi pentru spălare Alimentare 220 V, 50 Hz Reagenți Reagenți ""Să fie inclus toți reagenții necesari pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a ≥ 500 probe"" Accesorii, consumabile Să fie incluse toate acesoriile, consumabile necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare pentru ≥ 500 probe Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrarii ≥ 6 luni "
33100000-1 | 3 | Colposcop binocular cu sistem video de rezolutie inaltă bucată | Colposcop binocular cu sistem video de rezolutie inaltă bucată |  |  |  | Descriere Colposcopia este o metodă de diagnostic neinvazivă. Împreună cu examenul citologic şi histologic colposcopia stă la baza diagnosticului precoce al cancerului de col uterin, permiţînd o decizie terapeutică în timp util şi urmărirea fazelor tratamentului. Parametrul Specificaţia Sursă de lumină Tip LED Separată nu integrată in capul colposcopului. Instalată pe troleu Putere ≥150W sau echivalentul in Lux Timp de viaţă lampă ≥50.000h Filtre de lumina Minim verde Intensitatea Control minim in 10 nivele sau pasi Bratele troleului Suprafaţa rezistentă la prelucrarea chimică Axa de rotaţie ≥2 Înălţimea bratului pe care este colposcopul reglabil Unghi de rotaţie a bratului ≥ 300 grade Posibilitatea de blocarea a miscariilor de rotație da Sistemul optic Unghiul de iluminare si vizualizare reglabil Lentile acromatice da Focus micrometric da Înalţimea faţă de podea min ≤750 pina la maxim ≥ 900 mm Camera VIDEO Integrată în capul microscopului Rezolutia minima HD, să se indice de către ofertant Port iesire de comunicare HDMI minim 1 Compatibil cu linie histeroscopie da Distanța focală minim 300 mm Zoom 2,5 x pina la 27x in minim 10 pasi (sa fie prezente obiectivile zoom indicat) Tip oculare Binocular da Dioptrie Ajustabilă Distanța între oculare Ajustabilă Mișcare cap minim 30° Suport Mobil da Diametru roţi ≥6 cm Suport pentru monitor da Frînă ≥2 Monitor Tip MEDICAL Diagonala Minim 22 inch Rezolutia Minim 1920x1080 pix Matrice Tip LCD Porturi de intare HDMI/ DVI/ VGA Compatibil cu troleul da Soft Pentru comunicare cu sitema video da Formarea baza de date cu nume, prenume, virsta etc da Tipul de date salvate Imgine fixa (foto) si video Pedala Pentru controlul salvari imaginei la necesitate medicului Calcualtor Blocul central de procesare Conform caraterisiticilor producatorului Monitor tip IPS cu diagonala minim de 22 inch Mouse si tastiera Inclusa Sistema de operare licentiata minim Windows 10 Profesional Adaptor sau convertor digital pentru transfer date de la colposcop catre Calculator da inclus Alimentarea 220-240V, 50-60Hz Anul de producere nu mai vechi de 2021 Garantia 24 luni
33100000-1 | 4 | Fotoliu pentru efectuarea examenului proctologic | Fotoliu pentru efectuarea examenului proctologic |  |  |  | Parametrii tehnici solicitati Spătar și înclinație Trendelenburg reglabil cu pistoane cu gaz Pedală pentru reglare înclinație Trendelenburg Scăriță rabatabilă Dimensiuni: Înălțime min. 85cm Spătar min. 58x80cm Șezut min 58x40cm Suport picoare min. 58x35cm Inclinatie Trendelenburg min. 60o
33100000-1 | 5 | PEF Metru (peak-flow meter) | PEF Metru (peak-flow meter) |  |  |  | Domeniul de măsurare 50-800 lit/min Va contine markeri colorati ce permit pacientului și medicului monitorizarea schimbărilor în debitul de aer. Pini indicatori pentru definirea intervalelor (normal, patologic) Se calibrează în mod individual Indicatori de zonă: Verde - Galben - Rosu. Accesorii: piese de gură de unică folosință – 500 buc
33100000-1 | 6 | Pulsoximetru pediatric | Pulsoximetru pediatric |  |  |  | Destinat măsurării nivelului saturației oxigenului în sînge și a pulsului la copii de la 1 la 12 ani. Parametri tehnici solicitati Modul de măsurare: pe deget, destinat copiilor 1-12 ani Afișaj OLED cu ecran color Domeniu de măsurare SPO2: 70% - 100%±2% Afișarea valorii ratei pulsului Interval de măsurare puls: 30bpm ~ 250bpm 2 Seturi de baterii incluse Indicator nivelul încărcării bateriei Deconectare automata după maxim 10 sec de pauză
33100000-1 | 7 | Tonometru ocular mecanic Maklacov | Tonometru ocular mecanic Maklacov |  |  |  | Este destinat pentru măsurarea manuală a tensiunii intraoculare după metoda lui Maklacov. Parametri tehnici solicitati Parametrii tehnici solicitati Cilindre metalice -2buc Masa unui cilindru – 10g Mîner pentru cilindre – 1 buc Nomogramă – 3 buc Husă – 1 buc
33100000-1 | 8 | Rectoscop cu iluminare prin fibră optică | Rectoscop cu iluminare prin fibră optică |  |  |  | Rectoscop cu iluminare prin fibră optică - 1 buc Este destinat pentru procedurile de rectoromanoscopie. Parametri tehnici solicitati Parametrii tehnici solicitati Parametrii tehnici oferiti Sursa de lumină prin fibră optică Tub cu obturator diametru 20±1mm, lungime 250±5mm autoclavabil – 2 buc Tub cu obturator diametru 20±1mm, lungime 300±5 mm autoclavabil – 2 buc Tub cu obturator diametru 15±1mm, lungime 200±5 mm autoclavabil – 1 buc Dispozitiv optic – 1buc Adaptor pentru tuburi de unică folosință (la dispozitivele care nu permite conectarea directă a tuburilor de unică folosință) - 1 bucată Lentilă – 1 buc Instrument pentru colectarea probelor bacteriene – 1 buc Mîner -1 buc
33100000-1 | 9 | Ultrasonograf General, OB-GYN, performanţă înaltă | Ultrasonograf General, OB-GYN, performanţă înaltă |  |  |  | Ultrasonograf General, OB-GYN, performanţă înaltă - 1 buc PROBE PORTURI ≥4 PROBE TIP, MHz Linear cu valoarea minima nu mai mare de 4 Mhz - si cu valaorae maxima nu mia mică de 8 Mhz, banda activă sau câmpul de vedere minim 40 mm Convex tip matricială / XD Clear/ Single cristal sau altă tehnolgie analogică cu valoarea minima nu mai mare de 3 Mhz - si cu valaorae maxima nu mia mică de 8 Mhz, banda activă sau câmpul de vedere minim 80 ° Endovaginal 4D cu valoarea minima nu mai mare de 4 Mhz - si cu valoarea maxima nu mia mică de 9 Mhz, banda activă sau câmpul de vedere minim 135 ° Volum 4D cu valoarea minima nu mai mare de 2 Mhz - si cu valoarea maxima nu mia mică de 8 Mhz, banda activă câmpul de vedere minim 80 ° NIVELE DE GRI ≥256 PREPROCESARE, canale digitale ≥300.000 Sumarul gamei dinamice ≥350dB Adîncimea de scanare minima ≤ 1 cm maxima ≥ 50 cm Posibilitate de rotare a imaginei minim pînă la ≥ 180 ° Posibilitatea de oglindire a imaginreie Stinga / Dreapta da Cine memorie ≥500 MB POSTPROCESARE da IMAGINE MODURI M-mod da M-mod şi 2-D/B-Mode da 3-D (automatic) da 4-D (live 3-D) da Harmonic imaging da STIC da STIC in regim Dopler color da STIC in regim Dopler tisular da Elastografie tip compresivă activă pentru sonda liniră și endocavitară cu care va fi livrat dispozitivul da DOPPLER Tip CW, PW, CFM, TD. Afişare frecvenţă da Afişare viteză da Power Doppler da HPRF da Duplex da Triplex da FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători digitale da Configurarea Masurartorilor conform necesitatilor utilizatorului da Diapazon dimamic selectabil da Focalizare de transmisie ajustabilă da Măsurători pe reluarea video da Raport sau formarea protocolului final de către ecograf. Cu posibilitatea de schimbare conform necesităților utilizatorlului final. da Tehnologia de SonoBiometrie, măsurare autmata a dimensiunilor BPD, AC, HC, FL, HL. da Regim 4D (3D live) si 3D avansat cu posibilitate de schimbare a mapilor de culori, prezenta tehnologie de formare a culori nature a fatului. da Regim de postprocesare pentru imaginele 4D (3D live) si 3D cu posibilitare de taiere a sectiunilor care nu sint necesare, schimbare unghiului de vizulizarea, adincimei pe toate axelor de formare a imaginei. da In formarea imaginei 3D si 4D prezenta obligatoriu a tehnolgie de recosntructie "slice to slice"sau reconstrucție tomografica cu prosibilitate de control a grosimei da Formare a tabelului folicular cu clasificare după diametru in regim automat. La necesitate se va putea adauga voliculi care nu a fost inclusi in tabel. da Regim non-doppler de diagnostic. Este obligator prezenta acestui tip de tehnologie care va fi disponibil pentru toate sondele cu care va fi livrat dispozitvul. In caz că se va prezenta o tehnologie analogica sa fie posibil de efectuat studiul arborilui vascular la rinichi la mama si fat ( trimestru 3), Cap fat trimestru 2,3, ficat mama si fat. La fel pentru vasele periferice. da Regim specilizat pentru vizualizarea scheletului fatului in trimestru 3. (Prezența imaginei pentru modelul de dispozitiv propus) da Regim specilizat pentru dopler color asa numitul HD Flow, avind o acuratețe mai mare de cît doplerul color standart. Prezentare imagini pentru modeul de dispozitiv propus da Prezetna tehnologie de marire a imaginei fara a micsora rezolutia contrastul si claritate zonei care este marite. da Sistema automatizat de ajustare a imaginei pentru regim 2D/ B-mode da Ajustarea fregventelor de lucru automat de catrea dispozitiv da Tehnlogia Omniview sau analogic da Regim de formare panoramica a imaginiei pentru sonda linira da Masuratori automatizate in regim de dopler pulsativ (PW) da Vizulizare de rezolutie inalta in 1 trimestru pentru masurarea translucentei nucale da PAN/ZOOM imagine în timp real 13428-7092 imagine îngheţată da STOCARE IMAGINI Capacitate ≥ 500GB Cine da DICOM 3.0 da Porturie pentru intrari iesiri USB 2.0 si 3.0 da HDMI da VGA da LAN/NET RJ45 da PACHETE DE ANALIZĂ Obstetric da Ginecologie da Abdomen da Small Parts/ Parti moi da Sin da Vascular da Pediatric da Cardiologie da Transrectal da Cap da Muscoschiletal (MSK) da Omniview sau anlogic da Elastografie tip compresivă da MONITOR Diagonala ≥ 23" Rezolutia minimă 1920x1080 Brat articulat cu posibilitate de ajustare pe inaltime și articulare dreapta stinga da DIVIZARE MONITOR Prezenta obligatoriu a monitorului de control da Tehnologie Touch screen da Diagonala ≥ 10" Tastieră Integrata digitală / pe consola sau glisantă da Iluminare din spate da Iluminare consola Control a intesitati iluminari console pentru butoane si claviatura da Butoane programbile pentru utilizator da Consola de lucru Ajusare înălțime da Ajustare stinga si dreapta fara miscarea totala a dispozitvului fata de podea. da Prezenta rotilor minim 4 Frine minim 4 Termoprinter alb/negru integrat da Printer extern Prezentarea listei de printere cu care posible de conecat dispozitivul da GEL USG ≥5 L
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare (listă suplimentară 5) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă | beneficiar
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Sistem automat de colorare cu statie de uscare a lamelor histologice | Sistem automat de colorare cu statie de uscare a lamelor histologice | Bucata | 1 |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/ DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, instalare și dare în exploatare până la 15 zile din data livrării. | 320000 | IMSP AMT Buiucani
33100000-1 | 2 | Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 40 probe | Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 40 probe | bucată | 1 |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/ DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, instalare și dare în exploatare până la 15 zile din data livrării. | 36000 | IMSP CS Horești
33100000-1 | 3 | Colposcop binocular cu sistem video de rezolutie inaltă bucată | Colposcop binocular cu sistem video de rezolutie inaltă bucată | bucată | 1 |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/ DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, instalare și dare în exploatare până la 15 zile din data livrării. | 333333 | IMSP AMT Botanica
33100000-1 | 4 | Fotoliu pentru efectuarea examenului proctologic | Fotoliu pentru efectuarea examenului proctologic | bucată | 2 |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/ DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, instalare și dare în exploatare până la 15 zile din data livrării. | 66666 | IMSP AMT Botanica
33100000-1 | 5 | PEF Metru (peak-flow meter) | PEF Metru (peak-flow meter) | bucată | 1 |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/ DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, instalare și dare în exploatare până la 15 zile din data livrării. | 833.33 | IMSP AMT Botanica
33100000-1 | 6 | Pulsoximetru pediatric | Pulsoximetru pediatric | bucată | 3 |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/ DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, instalare și dare în exploatare până la 15 zile din data livrării. | 1625 | IMSP AMT Botanica
33100000-1 | 7 | Tonometru ocular mecanic Maklacov | Tonometru ocular mecanic Maklacov | bucată | 3 |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/ DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, instalare și dare în exploatare până la 15 zile din data livrării. | 7500 | IMSP AMT Botanica
33100000-1 | 8 | Rectoscop cu iluminare prin fibră optică | Rectoscop cu iluminare prin fibră optică | bucată | 1 |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/ DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, instalare și dare în exploatare până la 15 zile din data livrării. | 75000 | IMSP AMT Botanica
33100000-1 | 9 | Ultrasonograf General, OB-GYN, performanţă înaltă | Ultrasonograf General, OB-GYN, performanţă înaltă | bucată | 1 |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/ DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, instalare și dare în exploatare până la 15 zile din data livrării. | 2083333 | IMSP AMT Botanica
2924290.33
[6 empty] | Suma total: |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________