## Лист1
Sterilizator cu plasmă la temperaturi scăzute
Descriere | Sterilizatorul cu plasmă la temperatură scăzută (peroxid de hidrogen), potrivit pentru sterilizarea rapidă a diferitelor instrumente medicale chirurgicale în sălile de operație ale spitalelor și în spațiile de sterilizare centralizată.
Lista minimă de articole și materiale care pot fi sterilizate: | histeroscop, laparoscop, laringoscop, sondă, endoscop rigid, endoscop flexibil, lentilă oftalmică, cablu de fibră optică, senzor de presiune intracraniană, sondă de crioterapie, dispozitiv de prostatectomie, dilatator esofag, instrument de electrocauterizare, motor de vibrație, cap laser, metal, sticla, silicon.
Volumul camerei, orizontal, cu încărcare frontală | min.130 L
Independent, de tip dreptunghiular | da
Camera | oțel inoxidabil AISI 316L / AISI 304
Camera proiectată pentru a rezista la presiunea de vacuum | da
Față | oțel inoxidabil AISI 304L / oțel vopsită cu pulbere rezistent la zgârieturi
Capace laterale | da
Țevile și fitingurile fabricate din oțel inoxidabil 316L | da
Tip cameră de sterilizare dreptunghiulară, 2 nivele / rafturi | da
Nu sunt necesare facilități speciale (apă / aerisire) | da
Poate fi instalat și mutat cu ușurință | da
Pompă de vacuum înalt, pentru penetrare adâncă | da
Timp de ciclu rapid | da, max. 30min.
Timp de ciclu avansat | da, max. 65min.
Carcasă rezistentă la coroziune și acizi | da
Fără aerare după sterilizare | da
Autotest, Test de scurgere (ermetizare) | da
Destinat pentru sterilizarea materialelor sensibile la umiditate/caldură | da
Regimuri prestabilite de sterilizare | da, ≥ 3 programe
Funcționare: temperatura de sterilizare de 50 ± 10 , temperatură scăzută fără umiditate, fără deteriorare a articolelor și instrumentelor sterilizate | da
Admisia de aer -echipata cu un filtru HEPA | da
Sistemul de sterilizare cu plasmă capabile să efectueze validare independentă în conformitate cu ISO 14937 cu un kit de validare opțional. Fiecare fază a ciclului validată. | da
Protecție împotriva temperaturii excesive | da
Sistem de filtrare a vaporilor de ulei de evacuare | da
Alarme: pană de curent, temperatură scăzută, întrerupere a ciclului | da
Temperatură și presiune scăzute în timpul sterilizării | da
Procesul de sterilizare rezultat: apă și produse secundare de oxigen | da
Sistemele de filtrare vor asigura decontaminarea aerului la intrarea în camera de sterilizare | da
Sterilizantul nu va folosi reziduuri de substanțe toxice, nici drenaj sau evacuare, fără prejudicii asupra operatorului. Sistem de filtrare în 3 trepte a gazelor de evacuare din sterilizator, fără emisii periculoase, nocive sau mirositoare, fără poluare a mediului | da
Utilizarea unui sistem de încălzire ignifug rezistent la explozie | da
Alimentare | da, 380V, 50 Hz, 3 faze sau 220 monofazat 50 Hz
Panou tactil cu ecran multicolor de minim 7 inchi | da
Niveluri de acces la meniul de service prin parole/ coduri de acces. Toate parolele/codurile de acces vor fi puse la dispoziția personalului tehnic la momentul predării-primirii dispozitivului. | da
Sistem controlat cu microprocesor PLC cu sistem de control complet automat | da
Posibilitatea de conectare la Internet | da
Memorie internă pentru stocarea minim 500 de cicluri | da
Kit-uri de mentenanță pentru min. 2 ani | da
Imprimantă termică de date integrată (hârtia utilizată pe imprimantă trebuie să aibă dimensiuni universale utilizate în alte unități) | da, min 10 role
Indicatori biologici pentru sterilizare cu plasma | da, min 50 buc.
Test indicator tip bandă | da, min 2000 buc.
Incubator / termostat pentru indicatori biologici sterilizare | da
Rola sterilizare plasma 100mmx70m | da, 40 buc.
Rola sterilizare plasma 150mmx70m | da, 40 buc.
Rola sterilizare plasma 250mmx70m | da, 20 buc.
Rola sterilizare plasma 400mmx70m | da, 10 buc.
Agent de sterilizare H2O2 | da, pentru min 1000 cicluri de sterilizare
Cerințe de certificare:
Anul producerii minim 2025. | da
Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor | da
Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. | da
Instalare, darea in exploatare, instruire obligatorie | da
Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare | da
Certificat de școlarizare a personalului (eliberat de către producătorul utilajului supus instalării) | da
Servicii de mentenanță preventivă incluse pe perioada de garanție | da
În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. | da
Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h | da
La livrarea dispozitivului medical obligatoriu:
Manual de utilizator în limba română și engleză, Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. | da
Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv | da