- AMBULANŢE DE PRIM AJUTOR TIP B 4x4

- CAIET DE SARCINI

Specificații

#### 1.    CERINTE GENERALE

Ambulanţa trebuie să fie conformă normelor pentru vehicule speciale. Prin ambulanţă tip B 4x4 inţelegându-se ambulanţă de asistență medicală de urgență.

1.1 Norme şi standarde

Legislatia care se aplică în elaborarea specificațiilor tehnice:

- Legea Republicii Moldova nr. 411 din 28 martie 1995 a ocrotirii sănătăţii;

- Legea Republicii Moldova nr. 102 din 09 iunie 2017 cu privire la dispozitivele medicale;

- Ordinul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr. 739 din 23.07.2012 „Cu privire la reglementarea autorizării produselor medicamentoase de uz uman şi introducerea modificărilor postautorizare”;

- Norma Europeană EN 1789/2007 redactia A2 privind vehiculele medicale si echipamentele lor cu modificarile ulterioare;

- Dispozitivele medicale trebuie să respecte cerințele prevăzute în Directiva Europeana 93/42/CEE privind dispozitivele medicale;

- Dispozitivul medical va fi conform cu EN 1865 (specificații pentru brancarde și alte echipamente pentru transportul pacienților în ambulanță), atunci când nu sunt date alte indicaţii.

- Dispozitivele medicale vor dispune de:

a) declaraţia de conformitate CE emisă de producător pentru dispozitivul medical fabricat;

b) certificatul de conformitate CE valabil pentru dispozitivele fabricate, după caz;

- Producatorii de dispozitivele medicale se vor încadra în standardul de calitate ISO 9001/2008 (sistem de management al calitatii) sau echivalent cu modificarile ulterioare.

- Participanții vor prezenta rezultatele testelor de fixare ale targii, scaune, dispozitive medicale si nemedicale, etc., emise de catre un organism de certificare notificat: pentru modele similare în configurații similare. Nu se vor admite teste de fixare calculate teoretic in locul testelor de ciocnire si de fixare dinamice. Testele de ciocnire ale șasiului separat efectuat de firma fabricanta a sasiului nu pot inlocui testele de fixare cerute in conformitate cu EN 1789.

- Pentru ambulanță (în completația ofertei) pot fi acceptate și prezentarea rezultatelor testelor certificate de organism notificat la livrarea anterioară a unor prototipe similare cu cele ofertate (cu dovada livrării).

1.2 Diametrul de bracare:

Vehiculul va avea diametrul de bracare stabilit de către uzina producatoare caroserii.

  - 1.3 Tipul caroseriei

Ambulanţa va fi construită dintr-o singură bucată tip furgon cu cabina integrată (nu sunt admise containere sau compartimente pentru pacient adăugate).

Nu se admite folosirea acoperisului-suprastructurii din plastic.

- PERFORMANȚE

2.1 Motor:

- minim Euro 5

- minim  120 c.p.

- motorul va trebui să asigure ca ambulanța incarcată la capacitatea maximă admisă să fie capabilă să atingă o accelerație de la 0 km/oră la 80 km/oră într-un interval de 35 secunde (Conform EN 1789).

- Consum combustibul maxim 11 l, regim combinat.

- protecție metalică sub grupul motopropulsor, cel puțin în zona băii de ulei.

2.2 Sisteme de securitate:

- Sistem Anti Blocare (ABS),

- Sistem Electronic de asigurare a stabilitatii (ESP),

- Servo asistat

- Senzor parcare audio (Parktronic),

2.3 Tracţiune:

- Cutie de viteza manuală, minim 5+1 trepte.

- Ambulanţa va avea sitem de tracţiune integrală 4x4 parte constructivă a mașinii conform specificațiilor  producătorululi de automobile cu comutare automată pe punți.

- Ambulanța va fi echipată cu jante de oțel și seturi anvelope iarnă/vară și roată de rezervă de marimi normale.

2.4 Aspect exterior:

- Ambulanţa va avea culoare albă cu următoarele inscripții și marcaje:

Pe partea anterioară:

AMBULANȚA, imprimat inversat (Culoare albastră și înălțimea 150mm);

însemnul internațional al Serviciului de asistență medicală urgentă „CRUCEA VIEȚII” (șase brațe de culoare albastră, înălțimea 300 mm și lățimea 90 mm);

Pe ambele părți ale caroseriei:

1. Însemnul internațional al Serviciului de asistență medicală urgentă „CRUCEA VIEȚII” (Şase brațe de culoare albastră, înălțimea 300 mm și lățimea 90 mm;

2. „ASISTENȚĂ MEDICALĂ URGENTĂ” (înălțimea 130 mm, culoare albastră);

3. Numărul unic național „112 ” (culoare roşie și înălțimea 240 mm);

4. Benzi (culoare oranj, înălțimea 150-230 mm fiecare (în dependenţă de înălțimea ambulanţei));

Pe partea posterioară:

„AMBULANŢA” (culoare albastră și înălțimea 150mm);

Pe geam - două însemne internaționale al Serviciului de asistență medicală urgentă „CRUCEA VIEȚII” (șase brațe de culoare albastră, înălțimea 300 mm și lățimea 90 mm)

- inscriptionarea este reflectorizantă/fluorescentă.

- CERINTE ELECTRICE

3.1. Sistem de avertizare vizuală şi acustică

  - Ambulanţa va avea atât sistem de avertizare vizuală cât şi acustică.

  - Sistemul va avea posibilitatea de adresare verbală în exterior prin utilizarea unui microfon din cabina şoferului.

  - Sistemul va fi conceput în aşa fel încât sirena nu va fi operabilă decât atunci când bara luminoasă va fi în funcţiune.

  - Diversele componente ale sistemului de avertizare  vizuală vor fi alimentate electric prin intermediul unui întrerupător general, care va conecta sistemul de avertizare la sistemul electric al vehiculului.

  - Sistemul de avertizare va fi funcţional chiar dacă motorul este oprit.

  - Semnalele luminoase vor respecta cerintele tehnice precizate din R 65 CEE – ONU.

  - Partea anterioară a ambulanţei va fi echipată cu o bară luminoasă albastră, de tip LED, deasupra cabinei şoferului. Aceasta va fi vizibilă din faţa şi părţile laterale ale ambulanţei. Difuzor, pentru sirenă, cu o putere minimă de 100 W, cu intensitatea semnalului acustic variabila.

  - Posterior, ambulanţa va fi echipată cu bara luminoasa albasta, de tip LED,  vizibila din spate. Operarea se va face printr-un buton unic cu cel al bării luminoase principale.

  - Pe fiecare parte laterală vor fi amplasate trei lumini LED, intermitente,  dreptunghiulare albastre în partea de sus a ambulantei. Operarea se va face printr-un buton unic cu cel al bării luminoase principale.

  - Între farurile principale, înglobate în mască radiatorului sau pe capotă, vor fi fixate două lumini albastre LED, intermitente, orientate spre faţa autovehicolului. Operarea se va face printr-un buton unic cu cel al bării luminoase principale.

  - Partea laterală dreaptă şi cea din spate a ambulanţei vor avea cîte o lampă LED, direcţionate înspre sol sub un unghi de 45 grade. Operarea se va face prin butoane separate pentru fiecare grup (lateral dreapta şi spate), situate în compartimentul şoferului, precum și la deschiderea ușii.

  - Sirena va fi operabilă din compartimentul şoferului, având un buton de pornit-oprit general. De asemenea va include un semnal scurt de avertizare operabil prin apăsarea unui buton (claxon). Puterea sirenei va fi de minimum 100 W, cu intensitatea semnalului acustic variabilă. Toate sistemele de avertizare, atît acustice, cît și luminoase vor fi comandate de la un panou de comandă.

  - Ambulanța va avea instalate faruri de ceață.

3.2. Bateria şi alternatorul

  - Construcţia bateriei şi toate conexiunile ei vor fi astfel concepute încât să prevină producerea unui scurt-circuit din neatenţie.

  - Pentru sistemul electric trebuie să poata înmagazina o rezervă de electricitate pentru repornirea motorului. Ambulanţa trebuie să aibă instalată cel puţin încă o baterie (adițională).

  - Capacitate minimă/putere (conform EN 1789 cu modificările și amendamentele ulterioare):

    - Baterie de pornire: voltaj nominal 12 V min. 80 Ah, tip –AGM.

    - Baterie adiţională: voltaj nominal 12 V min. 80 Ah, tip – AGM.

    - Alternatorul: intensitatea min. 180 A, min. 1200 W/12V

3.3. Instalaţia electrică

    - . Ambulanța va avea montat un conector exterior, cu gradul de protectie tip IP-65, pentru a face posibilă încărcarea bateriei(ilor) şi a altor echipamente, a aparaturii medicale, preîncălzirea motorului în timpul staţionării şi încălzirea compartimentului – pacient.

    - . Conectorul pentru 220 V va fi de tip “tată” şi va fi montat pe faţa laterală a ambulanţei, pe partea şoferului. De asemenea, vor fi livrate şi două conectoare de tip „mamă” fiecare cu un cablu atașat de cel puțin 20 metri lungime.

    - . Nu va fi posibilă pornirea motorului cît timp acesta este conectat la o sursă de energie externă de 220 V.

    - . Sistemul electric al ambulanţei trebuie să conţină cel puţin patru subsisteme separate după cum urmează:

- Sistemul de bază pentru vehiculul neechipat.

- Sistemul de alimentare pentru dispozitive medicale.

- Sistemul de alimentare pentru compartimentul – pacient.

- Sistemul de alimentare pentru comunicaţii.

    - . Pentru alimentarea consumatorilor vor fi prevăzute prize după cum urmează:

- Prize de 12 V pentru  dispozitivele medicale  în compartimentul pacient – minimum 4 bucăți.

- Prize de 12 V în cabina şofer – minim 2 bucăți.

- Prize de 220 V pentru dispozitivele medicale  in compartimentul pacient – minimum 4 bucăți.

    - . Instalația electrică va îndeplini următoarele cerințe:

- Toate circuitele din interiorul compartimentului – pacient vor avea siguranţe automate şi/sau întrerupătoare separate prevăzute din construcţie.

- Întrerupătoarele trebuie să fie semnalizate corespunzător, iar funcţia fiecărui circuit va fi uşor identificabilă.

- Vor exista minim două circuite, astfel încât o defecţiune într-un circuit să nu întrerupă toate luminile sau toate aparatele medicale conectate.

- Cablajul trebuie să suporte mai mult decât încărcătura maximă a siguranţelor sau a întrerupătoarelor cu minim – 30%.

- Cablajul şi conductele trebuie să reziste la vibraţii. Cablurile trebuie să fie montate în conducte.

- Cablurile nu vor traversa zona în care se folosesc substanţe gazoase.

- Acolo unde există sisteme de tensiune diferite, ieşirile nu vor fi interschimbabile.

4.	CORPUL VEHICULULUI

4.1. Securizare împotriva incendiilor:

Toate materialele folosite în interiorul vehiculului trebuie să fie rezistente la foc; rata de ardere a acestora fiind de maxim 100 mm/minut.

  - Cabina şoferului:

Cabina va fi echipată cu următoarele:

-  Un sistem de degivrare/dezaburire a parbrizului operabil când ambulanţa este staţionară sau în mers.

    - Un sistem extern de spălare a parbrizului.

    - Sistem de ventilatie și aer condiționat.

    - Două parasolare.

    - Un mîner pentru însoţitor situat în vecinătatea colţului de jos al parbrizului și un mîner deasupra uşii de intrare.

    - Airbăguri șofer și pasageri.

    - Banchetă pasager dublă.

    - Oglinzi retrovizoare reglabile electric și încălzite.

    - Radio, Bluetooth.

    - Sistem de navigatie și softul aferent pentru teritoriul Republicii Moldova.

    - Lanternă reincarcabilă și detașabilă.

4.3. Capacitate minimă de încărcare:

Numărul scaunelor şi/sau tărgilor (în afara şoferului):

  - 2 în faţă cu centură de siguranță;

  - 2 în spate – (la care se adaugă pacient pe targă). Scaunele vor avea centuri în trei puncte – mai putin cel orientat cu spatele la direcția de mers care va avea centură de siguranță prinsă în 2 puncte, iar targa va avea sistem de fixare cu centuri inclusiv de la capul tărgii peste umerii pacientului. În complect să fie un complect pentru copii.

4.4. Perete despărţitor

  - Un perete despărţitor va separa compartimentul şoferului de cel al pacientului. O fereastră glisantă va fi prevazută în peretele despărţitor. Fereastra va permite contactul vizual direct cu şoferul. Va fi asigurată împotriva deschiderii accidentale şi va avea o jaluzea opacă sau alte dispozitive care sa prevină deranjarea şoferului de către lumina din compartimentul pacientului.

  - Porţiunile pereţilor aflate în afara geamurilor deasupra nivelului tărgii (inclusiv dulapurile şi feţele sertarelor) trebuie să fie din materiale lavabile și rezistente la dezinfectare.

4.5. Ieşiri de urgenţă

  - Pe lângă uşa din spate, va exista o ieşire alternativă dinspre compartimentul pacientului, care să permită evacuarea pacientului (pacienţilor) şi a echipajului.

4.6. Deschideri (uşi, ferestre)

  - Trebuie să existe minim două ieşiri:

    - una în spate (uşi batante)

    - una în lateral (uşa) la compartimentul pacientului.

  - Uşile compartimentului pacientului trebuie să poată fi menţinute în poziţia deschisă.

  - Uşile din spate să se deschidă la 250 - 270°.

  - Toate deschiderile vor avea etanşări împotriva infiltraţiilor apei.

  - Unghiul de încarcare al tărgii să fie maxim 16º.

  - Ușile ambulanțelor vor fi prevazute cu inchidere centralizată

  - Uși exterioare din compartimentul medical trebuie să fie echipate cu dispozitive de siguranță conforme cu cerințele:

- să se deschidă și închidă din interior fără cheie;

- să se deschidă și închidă cu cheie din exterior ca și în cazul în care ușile sunt blocate din interior;

- cheia poate fi una mecanică și non-mecanică, în cazul dacă este sistemul de închidere centralizată.

  - În compartimentul pacientului, trebuie sa fie minim două ferestre spre exterior, trebuie să existe una pe partea dreaptă și una-două în spate. Fereastra laterală va fi culisantă.

  - Ferestrele trebuie să fie astfel poziţionate sau ecranate încît să asigure intimitatea pacientului, urmînd ca 1/3 superioara a ferestrelor să permită vizualizarea în exterior.

  - În cazul în care ușile din compartimentul pacientului nu sînt inchise complet sau sînt deschise, un semnal audio și vizual va atenționa conducatorul auto.

5. COMPARTIMENTUL PACIENTULUI

5.1. Generalităţi

  - Compartimentul pacientului trebuie să fie proiectat şi construit astfel încât să asigure spaţiul necesar echipamentelor medicale expuse mai jos.

  - Plafonul, pereţii interiori şi uşile compartimentului pacientului trebuie să fie complet fabricate din sau acoperite cu materiale lavabile și rezistente la dezinfectare.

  - Materialul utilizat în interiorul ambulanței (compartimentul pacientului) care să asigure respectarea normei  EN 1789.

  - Compartimentul ambulanţei să fie conceput astfel încât 2-4 persoane să poată sa-şi desfăşoare activitatea în poziţie verticală, în condiţii confortabile.

  - Marginile suprafeţelor trebuie să fie concepute sau sigilate împotriva infiltrării fluidelor. Dacă podeaua nu permite fluidelor să se scurgă, trebuie să existe una sau mai multe scurgeri cu dop/dopuri.

  - Rafturile deschise trebuie construite cu margini rotunjite. Sertarele trebuie asigurate împotriva deschiderii accidentale.

  - Ambulanţa trebuie să fie echipată cu un compartiment pentru medicamente prevăzut cu încuietoare de siguranţă.

  - Ambulanţa trebuie prevăzută cu unul sau mai multe suporturi de mână poziţionate deasupra tărgii pe axa longitudinală.

  - Trebuie să existe 2 mânere poziţionate lângă uşile compartimentului pacientului:

    - unul plasat pe peretele despărţitor lângă uşa laterală;

    - al doilea plasat pe peretele lateral lângă uşile din spate.

  - Intrarea în compartimentul medical prin uşile din spate trebuie facilitată prin instalarea unei trepte metalice.

  - Echipamentul de întreţinere (ex. roata de rezervă sau trusa de scule) nu vor fi accesibile din interiorul compartimentului pacientului.

Descriere:

Privind la compartimentul medical dinspre uşa din spate trebuie să fie respectate următoarele specificaţii:

  - Peretele stâng (de partea şoferului) va fi utilizat pentru fixarea echipamentului medical sau a suporţilor şi a încărcătoarelor echipamentelor medicale portabile, cum ar fi defibrilatorul şi anexele sale, aspiratorul de secreţii fix, seringa automata - injectomat, sistemul de furnizare al oxigenului – umidificator cu debutometru. Toate echipamentele fixate pe peretele stâng trebuie să fie accesibile manual şi vizual persoanei, care stă pe scaunul aflat la capul tărgii. În cazul în care configurația o permite, se va amplasa un dulap pentru materiale sanitare.

  - Pe peretele din dreapta, în dreptul jumătății anterioare a tărgii, va fi fixat un scaun rabatabil pentru însoţitor cu posibilitate de rotire către targă, centura fiind integrată în scaun. Unele echipamente pentru imobilizare vor putea fi fixate pe acest perete în spatele scaunului insotitorului.

  - Tavanul compartimentului medical va fi utilizat pentru fixarea suportului de perfuzii.

  - Peretele desparțitor va fi folosit pentru fixarea unui scaun cu spatele către direcţia de mers. Pe acest perete va exista un container pentru materiale folosite care trebuie să fie uşor de golit. De asemenea, în aceasta zonă va exista un spaţiu special pentru depozitarea genţii cu materiale de resuscitare/examinare. Acesta va fi uşor accesibil din exterior prin deschiderea uşii laterale. De asemenea, în aceasta zonă va exista un container pentru materiale ascuţite, un dispozitiv pentru dozare desinfectant şi un suport pentru prosoape de hârtie.

  - Suportul pentru targă va fi plasat în partea stanga a compartimentului pacientului.

  - Buteliile fixe de oxigen vor fi plasate intr-ul loc bine definit în compartimentul medical, într-o zona care permite schimbarea cu ușurință a acestora.

  - Butelia de oxigen portabila va avea un loc de fixare special proiectat în interiorul compartimentului medical fiind prevazută cu husă proprie de transport.

  - Scaunul pentru transportul pacientului se va monta în partea usor accesibilă din spate.

  - Podeaua va fi aleasă astfel încât să ofere o aderenţă adecvată pentru însoţitor, inclusiv atunci când este udă; trebuie să fie rezistentă şi uşor de curăţat.

  - Interiorul compartimentului pacientului, complet echipat, va fi proiectat astfel încât să reducă la minim riscul de rănire.

5.2. Dimensiunile compartimentului pacientului

  - Lungimea minimă: 3000 mm, la nivelul tărgii din care se exclude lungimea eventualelor dulapuri, sertare si alt mobilier aflat la peretele despartitor.

  - Inălţimea minimă: 1750 mm, în zona de lucru a tărgii.

  - Lăţimea minimă:

- total inclusiv dulapuri minimum1600 mm.;

- lățimea minimă suprafața utilă minim 1400mm (Conform EN 1789).

5.3 Numărul de locuri compartiment pacient

  - Numărul minim de locuri: 2

    - Poziţia pe partea dreaptă a tărgii, la jumătatea anterioară: 1

    - Poziţia la capul tărgii: 1.

  - Scaunul instalat cu faţa la sensul de mers va fi prevăzut cu centură de siguranţă în 3 puncte integrat  în scaun rotabil 180°C şi cu tetiera iar cel cu spatele la directia de mers cu centrură de siguranță în 2 puncte și tetiera.

- Locul pentru ședere:

  - Înălțime: minimum 400 mm de la podea;

  - Înălțime: maximum 500 mm de la podea;

  - Lățime: cel puțin 450 mm;

  - Adâncime: cel puțin 400 mm;

- Parte pentru spate:

  - Înălțime: minimum 450 mm de la locul pentru ședere;

  - Lățime: cel puțin 450 mm.

5.4. Sistemul de ventilaţie:

  - Va exista un sistem de ventilaţie care va asigura un minim de 20 de înlocuiri pe oră a volumului de aer în/din compartimentul pacientului.

5.5. Sistemele de încălzire şi răcire:

  - În plus faţă de încălzirea compartimentului şoferului, va exista un sistem reglabil, independent, de încălzire a aerului. Sistemul va consta din 2 subsisteme separate:

    - Agregat de încălzire independenta, operabil când motorul este pornit sau oprit.

    - Radiator electric de încălzire, operaţional când ambulanţa este staţionară şi conectat la priza de 220 V.

  - Ele vor fi prevazute cu termostate astfel încât variaţiile de temperatură să nu depăşească ± 5ºC.

  - Configuraţia sistemului va preveni intrarea gazelor de eșapament în compartimentul pacientului.

  - Pe lângă sistemele de încălzire va exista un sistem de răcire a aerului (aer condiţionat) care va deservi separat compartimentul pacientului.

  - Sistem de încălzire compartimentul pacientului:

- Sistemul de încalzire autonomă în secția medicală a vechicului.

- Posibilitatea de a ajunge la temperatura potrivită în timp până la 15 min.

- Crearea temperaturii 22°С la mijlocul tărgii în timp de nu mai mult de 30 min.

- Să fie termostat pentru întreținerea temperaturii ±5°С.

5.6. Iluminarea interioară

  - Iluminarea compartimentului pacientului (lumină de culoare naturală echilibrată) de tip LED:

    - Zona pacientului: minim 300 lx (reglabil);

    - Zonele înconjurătoare: minim 50 lx.

5.7. Nivelul de zgomot în interior:

  - Nivelul de zgomot în interior în funcţie de viteza de rulare va fi în conformitate cu reglementările europene în vigoare (conform  EN 1789)

5.8. Sistem de susţinere (suport) pentru perfuzie

- Un suport pentru perfuzie, rabatabil montat pe tavan, va fi dotat cu posibilitatea de a susţine două-trei perfuzii fixate vertical de asemenea manieră astfel încât să se evite balansul lor şi să utilizeze la maximum înălţimea vehiculului deasupra ansamblului tărgii.

  - Sistemul de suport va avea o capacitate de minim 5 kg şi va fi capabil să susţină trei pungi cu lichide, independente una de alta (conform  EN 1789).

  - Pe peretele lateral sting în proximitatea prizelor de curent si oxigen va fi montată bara Eurorail, cu lungime suficientă pentru montarea dispozitivelor din dotare.

5.9. Sistemele de menţinere/fixare ale echipamentelor în compartimentul pacientului (EN 1789, şi  amendamentele ulterioare)

  - Fără excepţie toate persoanele şi materialele cum sunt aparatura medicală, echipamentele şi obiectele care există în mod normal în ambulanţă trebuie fixate astfel încât să nu devină un proiectil, atunci când sunt supuse la o forţă de 10g (gravitaţională) în plan orizontal (faţă, spate, transversal) şi în plan vertical.

  - Distanța pe care se deplasează persoanele sau materialele atunci când sunt supuse la aceste forțe nu are voie să pericliteze securitatea persoanelor din ambulanţă.

  - Daca sunt supuse la aceste forţe:

    - nici un material nu va avea margini ascuţite care sa pericliteze securitatea persoanelor din ambulanţă;

    - distanta maximă de deplasare a tărgii sau a oricărui component ataşat şi a sistemului de fixare nu va fi mai mare de 150 mm.

6. APARATURA SI ECHIPAMENTE MEDICALE

6.1. Dotarea cu aparatură medicală

Ambulanţa va fi proiectată şi construită astfel încât:

- să asigure transport asistat în condiții de maximă siguranță pentru pacient și personal;

- depozitarea, fixarea dispozitivelor medicale atît în funcțiune cît și ambalate;

- să asigure condițiile tehnice necesare utilizării echipamentelor din dotare.

6.2. Depozitarea echipamentului medical

  - Toate echipamentele necesare pentru procedurile standard vor trebui stocate într-o locaţie prevazută pentru ele.

  - Echipamentele esenţiale necesare pentru o intervenţie în afara vehiculului trebuie să fie uşor accesibile prin uşile ambulanţei.

  - Tot echipamentul va fi depozitat în siguranţă, printr-un sistem de fixare, pentru a preveni lovirea sau rănirea în timpul deplasării vehiculului.

6.3. Cerinţe pentru aparatura medicală

Generale:

  - Echipamentele vor fi proiectate atât pentru folosire în condiţii de deplasare a ambulanţei cât şi pentru utilizarea lor în teren.

  - Dacă un echipament este desemnat ca „portabil” (cu exceptia echipamentului de transport al pacientului), acesta va trebui:

    - să poată fi transportat de o singură persoană;

    - să aibă sursa sa proprie de energie și să fie autosuficient, încarcabil în mașină în

mers și în timpul staționării.

    - să poată fi folosit în afara vehiculului, desinestătător.

  - Temperatura:

    - În lipsa altor inscripţii de pe aparat, acesta trebuie să fie capabil să funcţioneze pe o marjă de temperaturi cuprinse între 0ºC şi 40ºC.

    - În lipsa altor inscripţii de pe aparat, echipamentul va trebui să funcţioneze minim 20 de minute la plasarea într-un mediu cu temperatura de –5 oC, după o depozitare la o temperatură de 20oC.

  - Fixarea echipamentului:

    - Acesta va fi fixat în interiorul vehiculului.

    - Sistemul de fixare trebuie să suporte acceleraţii de 10g pe axa longitudinală, transversală şi verticală.

    - Terminalele şi prizele electrice nu au voie să facă parte din sistemul de fixare al echipamentului respectiv.

  - Securitatea din punct de vedere electric:

    - Toate echipamentele trebuie selectate şi montate astfel încât să nu provoace defecţiuni echipamentelor furnizoare de electricitate.

  - Interfaţa cu utilizatorul:

    - Butoanele, întrerupătoarele, indicatoarele şi comenzile de control trebuie să fie uşor accesibile  şi vizibile. Unităţile de măsură în SI (cu excepţia presiunii arteriale şi a presiunii căilor respiratorii) şi simbolurile grafice standardizate vor fi aplicate acolo unde este cazul.

  - Întreţinere:

    - Producătorul va oferi manuale de utilizare şi de întreţinere în limba romană şi rusă.

7. LISTA ECHIPAMENTELOR

7.1 Echipamentul pentru manevrarea şi imobilizarea pacientului:

- Suport targă/sistem-prindere asigurare targă în timpul transportului amplasat lateral sau mijloc, încarcare și descărcare la o înălțime maximă de 750 mm.

- Targă principală cu roţi și sistem de fixare pacient:

- Lungimie 1950mm ±20 mm.

- Lățime 550±20 mm.

- Diametru roților minim 20 mm.

- Sa respecte cerintele standardadului EN 1865-1:2010+A1:2015.

- Compusă din două părți detașabile: targă și cărucior.

- Testare EN 1789 – se va prezenta certificatul de testare.

- Sistem de autoîncarcare.

- Eliberare automată a picioarelor caruciorului la descărcarea tărgii din ambulanță.

- Inalțime reglabilă minim 5 poziții.

- Pozitie Trendelenburg și anti-Trendelenburg atunci, cînd este pe roțile proprii.

- Sistem centuri de siguranță adult, inclusiv peste umerii pacientu lui.

- Sistem centuri de siguranță pediatrice pentru sugari și copii.

- Suport pentru perfuzii rabatabil.

- Mînere laterale rabatabile.

- Mînere telescopice pentru transportul brancardei.

- Frîne pentru roți.

- Sistem pentru rabatarea picioarelor față/spate a căruciorului.

- Fabricată din materiale usor de întreținut.

- Sistemul de fixare pentru targă și cărucior va suporta o greutate până la 220 kg separat sau combinate inclusiv cînd este pe roți.

- Saltea reutilizabilă, din material rezistent, care permite spălarea și dezinfectarea ușoară:

- Lungime 1950mm ±20 mm;

- Lățime minim 550 mm±20 mm;

- Înălțime 100 mm;

- Cu minimum 6 mînere și sistem de fixare a pacientului;

- Alți parametri în conformitate cu standardul EN 1865.

  - Saltea vacuum multicamerală - 2 bucăți 1 adult/1 copil:

- Include pompă și kit de reparație.

- Pompa va avea capacitatea de a reduce presiunea cu 500 h/Pa în timp de  4 minute.

- Lățimea minimă pentru salteaua vacuum pentru adult de minim 80 cm, pentru cea pediatrica de minim 45 cm.

- Mînere pentru transport.

- Centuri fixare pacient.

- Salteaua să cuprindă minim 12 camere delimitabile, interiore.

- Alți parametri în conformitate cu standardul EN 1865.

- Scaun cu 4 rotile, cu sistem de fixare pacient, cu sistem de frînare - greutatea pacientului până la 150 kg. Greutatea maxima a scaunului - 10 kg. Suprafețele materealului  spatarului și șezutului să fie ușor demontabile.

- Targă rigidă tip lopată din aluminiu reglabilă - 1 bucată	:

- Cu sistem de imobilizare cap (divizibil în 2 părți, împreună cu targă).

- Ajustabilă pe lungime în cel puțin 3 trepte, pentru pacienți cu diferite înălțimi.

- Pliabilă.

- Centuri de fixare pacient.

  - Targă rigidă completă pentru coloana vertebrală cu sistem de fixare – 1 bucată.

  - Imobilizator de cap pentru tărgi: fabricat din material plastic, dens cu orificii mari pentru urechi, pentru monitorizarea pacientului; material impermiabil, ușor de curățat și dezinfectat.

  - Dispozitiv de tracţiune pentru fracturi de femur cu geanta de transport.

  - Set atele pentru imobilizare membrelor superioare, inferioare și bazinului:

Set atele vacuum – 1 buc.

Set atele rigide – 1 buc.

Set atele gonflabile – 1 buc.

Fiecare set să includă pompa, geanta, trusa de reparații urgențe.

  - Gulere cervicale adult/copil - dispozitiv reutilizabil utilizat pentru imobilizare precisă cervicală, trebuie să permită intubația, accesul pentru traheostomie și efectuarea sigură a manevrelor medicale. A se furniza în set total 6 bucați: 4 reglabile pentru adulți și 2 bucăți reglabile pediatrice cu geantă de transport dedicată.

  - Dispozitiv pentru descarcerare tip KED cu capacitate de suportare a unei greutăți pînă la 220 kg - 1 bucată.

## 7.2 Aparatură/echipamente pentru resuscitare – respiraţie (cerinţe minime)

  - Instalaţie fixă de oxigen:

    - Butelii de oxigen: minim 2 bucăţi a 10 litri.

    - Reductoare de presiune prevăzute cu manometru pentru fiecare butelie.

    - Minim 2 conexiuni rapide standar DIN pentru dispozitivele de asistența respiratorie, localizate pe peretele lateral stâng.

    - Debitmetru cu o capacitate maximă de cel puţin 15 l/minut, ventil de reglare, umidificator, tubulatură şi mască facială.

    - 1 butelie a 5 litri de rezerva montată pe targă, cu husă de transport și reductor.

  - Oxigen portabil:

    - 1 butelie a 5 litri cu loc de fixare în ambulanță, sistem de fixare pe targa principala, prevazută cu husă de protecție și transport.

    - Reductor de presiune cu debitmetru cu o capacitate maximă de cel puţin 15 l/minut, ventil de reglare, tubulatură şi mască facială plus conexiune rapidă pentru ventilator prevazută integrat în reductor.

- Balon de ventilatie tip Ambu: adult, copil, nou născut – 3 buc (1 buc. adult + 1 buc. copil + 1 buc. nou-născuți), cu perete dublu, material 100% latex free, în set cu 5 măști (în total: adult – 2 buc., copil -2 buc., nou-născut -1 buc.).

    - Cu sistem de limitare a presiunii pentru prevenirea supra presiunei.

    - Balonul de ventilatie nou-născut să fie autogonflabil cu capacitate 250-700 ml şi să asigure minim 15-25 ml la fiecare ventilație.

- Pense Magill diferite mărimi adult/copil - 2 bucăți.

- Set de dezobstrucție căi respiratorii - 1 buc. (1 depărtator de gură, 1 apăsător de limbă).

- Dispozitiv pentru insuflații gură la mască cu filtru bacterian, cu valvă unic sens, în cutie de transport – 1 buc.

- Aspirator set complect dedicat ambulanță, mod de funționare continuă – 2 buc.:

    - unul fixat prin bracket la peretele ambulantei  conform EN 1789;

    - unul mobil echipat cu geantă de transport;

    - rezistente la cădere, lovituri, apă și dezinfectanți;

    - cu regulator de vacuum incorporat;

    - robuste, portabile, compacte;

    - operate electric cu baterie incorporată;

    - mod de funcționare continuu in baza bateriei incorporate cu autonomie min. 60 min.

    - alimentare cu energie 220V, 12V cu adaptor si baterie incorporată;

    - debit de aspirație min. 30l/min;

    - presiune maximă minim 600 kPa;

    - afisare analogica sau digitala a presiunii de aspiratie setata

    - capacitate min. a rezervorului de 1 L, reutilizabil;

    - sistem de alarmă și monitorizare pentru statusul  bateriei și conexiune la rețeaua de alimentare;

    - se furnizează în set cu geanta de transport dedicată, sistem de prindere la peretele ambulantei echipat cu cablu si mufă de alimentare la 12 V, minim 2 tuburi de silicon reutilizabile de 1,5-2 metri lungime. Filtre antibacteriene minim 5 bucăți. Set sonde de aspiratie tip Yankaer – 2 buc.

7.3 Aparatură monitorizare/defibrilare/diagnosticare

- Defibrilator automat cu monitor:

Considerente generale:

- defibrilator automat cu monitor, constructie robusta cu suprafețe ușor de curațat, usor de manipulate si utilizat, usor de transportat;

- echipat cu sisteme de alarmă minim pentru:

- desprindere electrozi;

- asistolie;

- tahicardie;

- bradicardie;

- fibrilație;

- cu sisteme digitale de ajustare pentru nivelurile de alarmă.

- Geantă impermiabilă cu compartimente interioare şi curea reglabilă.

- Vibrarea în conformitate cu EN 1789.

- Rezistenta la impact  EN 1789.

Configurație livrată:

- Defibrilator propriu zis cu baterie Li Ion.

- Set padele reutilizabile adult/pediatric – 1 set.

- Set padele de unica folosință pentru adult – 5 buc. și pediatric – 2 buc., incluziv adaptor pentru padele de unică folosință.

- Set cabluri ECG 5 Derivatii.

- Set cablu cu senzor reutilizabil SpO2 adult și pediatric – cîte 1 set.

- Modul AED, incorporta cu comenzi vocale vizuale si sonore (romîna sau rusa).

- Modul SPO2 incorporat;

- 1 Set electrozi ECG de unică folosință – 100 buc.

- Printer termic incoporat.

- Hîrtie printer tip rolă 5 buc.

- Cablu de alimentare la retea 220 V.

- Cablu de alimentare 12 V cu conector priza ambulanta;

- Card SD 2 Gb minim.

- Geanta de transport dedicată.

Descriere tehnică:

- să aibă monitor de afisare încorporat, color HD de minim 7 inchi;

- să permită afișarea și supravegherea: traseu ECG, Modul AED, valorilor SpO2, status baterie, status alarme, zi, data, contorizarea și inregistrarea fiecurui șoc administrat;

- să dispună de un meniu de acces rapid și sigur pentru opțiuni și energia de șoc;

- să dispună de un terminal dedicat pentru testarea funcționării corespunzatoare a padelelor;

- să aibă baterie reincarcabilă Li-Ion încorporate;

- bateria să ofere suficientă putere pentru administrarea minim 150 șocuri de 200J la o singură încarcare sau nu mai puțin de 4 ore de monitorizare ECG în mod continuu;

- timpul de viață a bateriei minim 4 ani;

- timp de reincarcare maxim 4 ore;

- să dispună de sisteme de alarmă vizuale și sonore cu privire la descarcarea bateriei;

- sistemul să poată lucra atît cu padele reutilizabile, cît și cu padele de unică folosință;

- padelele trebuie sa fie interschimbabile;

- sistemul trebuie să recunoască automat tipul de padele – adult/copil și să limiteze puterea șocului electric la 50 J pentru padele copil;

- sistemul trebuie să recunoască și să afișeze visual pe monitor poziționarea corecta a padelei pe torace;

- sistemul trebuie să prezinte opțiuni pentru: Modul AED inclus, Modul SpO2 inclus, modul Wi-Fi sau Bluetooth inclus;

- printarea în mod automatic sau manual pe 1 canal;

- lățime hîrtie 48 mm sau alte dimensiuni standard;

- viteza de printare 25, 50 mm/sec.

Monitorizare ECG:

- 5 derivații canale,

- captura semnalului ECG să se poată face: prin intermediul padelelor de defibrilare, electrozilor de unică folosință sau electrozilor reutilizabili;

- domeniul de frecvență cardiac de la 30 la 300 bpm;

- să dispună de sisteme de alarmă pentru: dezlipire electrod, asistolie, tahicardie, bradicardie, fibrilație;

- înregistrare: memorie internă de 2 GB minim.

Parametrii tehnici defibrilare:

- Defibrilarea – undă tip BTE (biphasic truncated exponențial waveform);

- Energia șoc – selectabilă automat standard de la 2 la 200J;

- timp de reîncarcare pentru readministrare șoc maxim 8 secunde;

- sistem automat de limitare a puterii la 50J în cazul în care sistemul recunoaște padelele pediatrice;

- sistem automat de anulare și descărcare șoc pînă la 30 secunde de neutilizare; optiunea se poate activa și manual.

Alte caracteristici tehnice:

- Monitor: HD color, 7 inchi, permite afișarea: traseu ECG, Peacemaker detectat, Mod AED, SpO2, tensiune arterială non-invazivă, status baterie, alarme, data și ora, contorizare automată șocuri.

- Evaluare automată traseu ECG.

Să conțină următoarele module și accesorille aferente acestora:

- Modul SpO2 inclus,  domeniu de măsurare 1-100% (rezoluție minim 3), cu Rata Puls 20-250 BPM (rezoluție minim 3 bpm), inclusiv senzor reutilizabil SpO2 adult și pediatric.

- Modul WI-Fi sau Bluethooth incorporat cu posibilitate de instalare ulterioară a softului echipament pentru integrarea in sistem de trasmisie a datelor la distanță, compatibil cu standardele Republice Moldova.

- Dispozitiv ECG:

- Ecran LCD touch screen minim 6 inchi încorporat, care să permită vizualizarea facilă a celor 12  trasee ECG.

- Ecranul trebuie sa dispuna de un sistem de ajustare automata a luminozitatii pentru a permite o vizualizare usoara a informatiilor de catre utilizator indiferent de conditiile mediului exteriuor

- Suport lingvistic multiplu, (română și rusă).

- Previzualizare unde ECG, auto-diagnostic și posibilitatea editare rezultat

- Să dispuna de modul WI-Fi sau Bluethooth incorporat;

- Să dispuna de optiune de conectare FTP la un server extern pentru transmnisia datelor in timp real.

- Să dispună de un Software PC compatibil, iar trasmisia datelor la distanță, să fie compatibilă cu standardele Republice Moldova.

- Doctorul să poată vizualiza unda ECG transmisă din ambulanță, pe stația PC din staționar.

- USB flash disk – pentru înregistrare date și back-up;

- Sistem de calibrare a înregistrării.

- Detecție Pacemaker și protecție la șocul defibrillator.

- Funcții de Auto Măsurare și Auto Diagnostic.

- Detecția automată a aritmilor; inclusiv HRV (analiza variabilitate ritm cardiac).

- Achiziție simultană pe 12 canale, amplificare și înregistrare, afișarea să indice pe 12 canale;

- Termal printer încorporat, printare pe minim 3 derivatii , posibilitate de utilizare hartie tip rola sau foldata,

- Editarea undei ECG, gain, viteza înregistrare, informații pacient raport masuratoare.

- Alimentare curent alternativ și continuu, baterie încorporată reincarcabilă Lithium-Ion minim 2 ore de funcționare neîntreruptă pe modul alimentare baterie, cabluri și conectorii încluși.

- Memorie internă pentru min. 30.000 trasee ECG.

- 2G SD card încorporat care permite înregistrarea a peste 10.000 trasee ECG.

- Up grade software on line posibil.

- Măsuratoare și înterpretare automată, testare automată, verificare format canale de achiziție multiple.

- Analiză și detecție automată a 122 tipuri de aritmii.

- Moduri de lucru selectabile: manual/auto/ dependent de ritm.

- Grafic afisare status conexiuni și electrozi – indică eroarea de conexiune a cablurilor sau plasarea/desprinderea electrodului de masură.

- Filtre digitale de înaltă precizie;

- Network socket și modul WiFi - permite transmiterea on-line în timp real a traseului ECG.

- Canale achizitie ECG: Standard 3, 6, 12 canale,

- Acuratețe ±2%.

- Calibrare Voltaj - 1mV ± 1%.

- Impedanta Input 50MΩ.

- Curent Input Circuit < 50nA.

- Stabilizare baza referință – Automatica.

- Hîrtie printer tip rolă;

- Accesorii: 1 x cablu alimentare, 1 x cablu pacient, 6 x Electrozi toracici reutilizabili, tip pară, 4 x Electrozi extremități reutilizabili, tip clame, minim 5 x role hîrtie, 1 x cablu înpămîntare, 2 x siguranțe.

- Cablu conecatre PC.

- Cablu de alimentare AC și DC.

- Manual de utilizare în limba romana/rusă.

- Să despună de geantă de transport dedicată.

- Pulsoximetru portabil, adult și copii pentru utilizare în ambulanțe

Descriere:

- dispozitiv care măsoară neinvaziv concentrația de oxigen în sînge și ritmul cardiac prin metoda fotometrică;

- ritmul cardiac este calculat  automat și afișat pe baza măsurătorilor efectuate;

- pulsoximetrul trebuie să ofere o precizie mare de citire indiferent de tipul pacientului, starea tegumentului, chiar în condiții de miscări repetitive ale mebrului pe care e montat senzorul sau de perfuzie cu debit mic al acestuia.

Parametri:

- Dispozitiv Portabil, compact care va fi utilizat în serviciul de ambulanță.

- Carcasă Rezistentă la căderi, lovituri, șoc, zgîrieturi: IPX  minim 2 sau mai mult.

- Posibilitatea de fixare în ambulanță, mecanism de fixare inclus.

- Baterie minim 10 ore.

- Alarme vizuale și auditive.

- Minim 72 ore memorie.

- Semnal sonor, sensor off, sensor de alunecare, de descărcare a bateriei.

- Stabilirea limitelor de alarmă.

- Timpul total de înregistare în memorie 72 ore.

- Alimentare de la baterie 3 baterie de tip ,,AA/AAA” reincarcabile și acumulatoare cu durata de viață a bateriei de minim 60  ore.

- Greutate maxim 200 g (fără baterii).

- Temperatura de operare 0…+50 0C.

- Umiditate relativă de 15…90%.

Tip pacient:

- adult

- pediatric,

- nou-născut

Senzor SpO2:

- reutilizabil separat și cu posibilitatea de înlocuire și  recunoastere automată;

- posibilitate de a funcționa atît cu senzori reutilizabili, cît și de unică folosință.

Afișări:

- Ecran LSD sau TFT, color minim 2,8 inchi.

- Valoarea pulsului – da.

- Unda SpO2 – da.

- Puterea semnalului – da.

- Nivel baterie – da.

- Mesaej eroare – da.

Performanta SpO2 Saturare cu oxygen (Sp02)

- Domeniul de măsurare 70…..100%.

- Precizia de măsurare ±2%.

- Ritmul cardiac (HR).

- Interval de măsurare 30…..235 bătăi/min.

- Etapa de măsurare 1 bătăi/min.

- Precizia de măsurare ±2.

- Bar Puls (bar graficul).

Alarme

- Acustică și vizuală.

- SpO2, nivel mare SpO2, nivel mic.

- Pulsul, nivel mare, Pulsul, nivel mic.

- Senzor deconectat.

- Baterie descărcată.

- Oprirea alarmei.

Să dispună de funcții de :

- Metoda de reactivare manuală sau automată.

- Controlul volumului.

- Autotestarea.

Memorie internă minim 72 ore de înregistrare.

Alimentare:

- Baterie internă – da.

- Reîncărcabilă tip AA / AAA – da.

- Autonomie baterie ≥ 8 ore.

Accesorii și consumabile:

•	Senzor SpO2 reutilizabil, Adult - 1 bucată.

•	Senzor SpO2 reutilizabil, Pediatric - 1 bucată.

•	Documentație Manual de utilizare (limba romană sau rusă).

•	Manual tehnic sau mentenanță. Preferabil română.

- Termometru digital cu rezolutie 28-42°C:

Descriere Tehnică:

- termometrul digital citeste radiația infraroșie de la suprafața pielii pentru calcularea cu acuratețe a temperaturii corpului fără atingere: nu intră niciodată în contact cu pielea pacientului, pentru a se evita orice risc de contaminare;

- non-invaziv: nu necesită colaborarea pacientului, recomandat pentru copii;

- precis: un microprocesor performant să asigure o precizie mare de măsurare;

- economic: nu necesită teste scumpe;

- rezultate rapide, în doar cateva secunde.

Specificații tehnice:

- Limite de măsurare la frunte: 34.0/42.5°C;

- Limite de măsurare (în afara frunții): 1.0/55.0°C;

- Temperatura ambientală de lucru: 16/40°;

- Precizie: 0.1°C.

- Nivel de acuratețe conform:  +/-0.2°C   +/-0.3°C.

- Distanța de operare: 3 cm (1.2 inch) determinată de semnalul optic.

- Baterii: minim 2 x AA/AAA (1.5V) incluse, se acceptă echivalent de aceeași capacitate.

- Greutate: nu mai mare de 100 gr.

- Injectomat automat electric cu baterie încorporată, inclusă: Mod de administrare, Volum, Greutate, Biblioteca de Medicamente mimim (I. Inotrope şi vasopresoare: dopamina, dobutamina, adrenalina, noradrenalina; II. Vasodilatatoare: nitroglicerina; III. Antiaritmice: amiodarona; IV. Heparina; V. Insulina; VI. Analgetice şi sedative).

Configurație livrată:

- injectomatul electric propriu zis;

- bateria reîncarcabilă încorporată LiIon;

- mecanism de fixare bară;

- modul și software recunoaștere automată seringi, bibliotecă de medicamente inclusă;

- cablu de alimentare AC - 1 bucată;

- cablu de alimentare sursa ambulanță - 1 bucată;

- set de seringi de start și calibrare;

- Manual de utilizare (limba romană sau rusă);

- Manual tehnic sau mentenanță. Preferabil română.

Descriere tehnică:

- control dublu digital pentru o maximă precizie și siguranță;

- compatibil cu seringi de 10, 20, 50/60, cu recunoașterea automată a seringilor, să poată funcționa cu seringi multibrand;

- trebuie să poată calcula automat debitul după întroducerea volumului perfuzat și a timpului de administrare;

- să permită administrarea perfuzie în bolus la cerere, cu volum preselectat și precizie de minim +/-2%;

- să dispună de software calcul de dozaj inclus;

- să dispună de biblioteca de medicamente;

- viteza de pefuzare setată 0.01 -200 ml /oră.

Sistem de monitorizare pentru :

- stare acumulator;

- conectarea la sursa principală de curent 220 V;

- nivelul presiunii de ocluzie;

- profilul de administrare;

- starea de volum sau timp preselectat;

- stare de functionare;

- unitatea de masură a dozei/debitului;

- volum perfuzat;

- perioada remanentă de timp.

Sistem de alarme:

- alarmă pentru depășirea presiunii presetate de ocluzie;

- alarmă pentru livrarea incorectă;

- malfuncție dispozitiv;

- la declanșarea alarmei injectomatul se va opri automat.

- Pompa automată manuală volumetrică

Descriere:

- pompă automată, manuală, sterilă, portabilă, de unică folosință;

- să asigure stabilitate și precizie maximă a fluxului de admnistrare;

- debit orar selectabil în domeniul 2 - 12 ml;

- volum balon minim 300 ml;

- timp de administrare pînă la 150 ore în funcție de debitul setat și volumul încărcat;

- regulator multirată de flux inclus;

- să prezinte scala volumetrică de apreciere a volumului remanent;

- volum rezidual maxim 30 ml;

- să prezinte filtru special pentru eliminarea bulelor de aer, cu pori de 0.2 microni și suprafața de ventilație de minim 1.65 cm pătrați;

- să prezinte port de conectare tip luer;

- să poată fi conectat la dispozitive de tip PCA (analgezia controlată pacient);

- să fie conceput din materiale non toxice apirogene;

- să prezinte husă de transport dedicată și sistem de cîntărire.

- Sistem de încalzire soluţii perfuzabile:

- Sistem portabil, cu alimentare la 12 V, de incalzire soluții perfuzabile.

- Permite incalzirea a minim 3 pungi de solutii de 1 litru sau 6 de 0.5 l.

- În complet cu geantă de transport izolată termic și curea umăr.

- Izolația termică este eficientă pentru 2 ore de la deconectarea de sursa de curent.

- Stetoscop cu configurația:

- Capsulă dublă.

- Cale dublă.

- Lungime tub: 45-65 cm.

- Diametru membrana: 35-45 mm.

- Livrat cu un set accesorii de rezervă:

- 2 membrane;

- 2 pavilioane pentru auscultare;

- 2 seturi olive.

  - Tensiometru manual cu minim 5 manșete (3 adult+2 copil).

  - Lampa pentru examinarea pupilelor cu baterii.

  - Ciocan reflexe.

  - Sistem de montare perfuziei.

7.4 Materiale sanitare (cerinţe minime):

- Set pipe orofaringiene adult/copil – 1 set.

- Masca laringiană  (adult, copil) de tip I-gel - 2 bucăți de fiecare.

- Trusă minitraheostomie - 1 bucăți.

- Pături simple – 2 buc.

- Saltea de transfer pacient cu mâneri din material lavabil - 2 bucăți.

- Kit pentru membre amputate + container pentru replantare cu menţinerea temperaturii interne la 4+/-2°C , pentru cel puţin 2 ore;

- Sistem turniquet manual – 1 buc. Trebue să fie uşor, portabil, să dispună de pompă manuală cu manometru în set cu manşeta reutilizabilă pentru adult – 1 buc. și pentru copil – 1 buc., cu tub de conectare minim 1m (lungimea), în geantă.

- Geanta pentru echipamente portabile din material textil impermeabil, ușor de curățat, cu benzi reflectorizante, prevăzut cu un compartiment încăpător divizat de separatoare detașabile prin sistem cu fermuar. În exterior 2 buzunare laterale și 1 frontal, mînerele întărite cu pad și centură umăr cu pad ajustabilă.

Componența:

Balon tip AMBU (1 adult, 1 copil) împreună cu 5 măsti (3 adult, 2 copii);

    - Set pipe orofaringiene minim 5 mărimi;

    - Masca laringiană  (adult, copil) de tip I-gel - 2 bucăți de fiecare.

Pense Magill 2 mărimi;

Aspirator manual mecanic 1 bucată;

Tensiometru/stetoscop 1 bucată;

Ciocan reflexe 1 bucată;

Butelie reincarcabilă de oxigen 1 litru, dispozitiv din oțel și reductor din bronz - 1 bucată.

Kiturile menționate mai sus vor fi fixate acolo unde pot fi accesate usor, dar fără a afecta spațiul de lucru în jurul pacientului, ele vor fi eventual fixate în spatele scaunului din dreapta sau sub peretele lateral stinga către ușa din spate. Amplasarea lor va fi studiată cu beneficiarul înaintea executării finale a fixarii în compartimentul pacientului.

În ambulanța de tip B echipamentele de resuscitare și management al căilor respiratorii vor trebui să existe în dublură, un set în geantă și unul în mașină, în sertare sau dulap, imediat accesibile fără să fie necesară deschidera genții.

Consumabilele pentru dispozitivele din ambulanta vor fi livrate: 1 set complet de folosire multiplă și de unică folosință pentru cel putin 25 de pacienti, din fiecare consumabil cum ar fi electrozii de defribilare/racing, electrozii EEG pentru monitorizare.

7.5 Materiale şi dispozitive auxiliare:

  - Dispozitiv tăiere centuri siguranţă – 1 bucată.

  - Foarfecă medicală tip „safety boy” – 1 bucată.

  - Triunghi reflectorizant - 2 bucăți.

  - Proiector mobil – 1 bucată, conectabil la 12 V în cabina şoferului şi în spatele ambulanţei.

  - Lanternă portabilă reîncărcabilă - 1 bucată.

  - Ciocan pentru spart geamul din cabina pacientului în caz de necesitate.

  - Extinctor - 2 bucăți.

  - Covorașe cauciuc salon șofer.

  - Lanțuri antiderapante- 2 perechi.

8. GARANȚIE

Toate echipamentele medicale vor avea cel putin 36 luni garanţie de la semnarea procesului verbal de receptie. Autovehicolul per integru trebuie să aibă o garanţie minima de 200.000 km.

9. SERVICE SI INTREȚINERE

Ofertanții sunt obligați să livreze o singură autoambulanță, pentru verificarea echipamentului, amplasarea echipamentului și barelor în compartimentul pacientului autoambulanței, în condiții convenabile pentru beneficiar.

Toţi ofertanţii vor proba existența facilităților tehnice necesare deservirii, atît pentru ambulanțe cît și pentru echipamente medicale, în conformitate cu condițiile generale de garanție și manualele de utilizare ale producătorului.

Timp maxim de intervenție tehnică 2 zile lucrătoare.

Timp maxim pentru remediere, în total 10 zile lucrătoare.

Deservirile tehnice și reparațiile curente vor fi efectuate fără rând. Agentul economic câștigător va asigura deservirea tehnică și mentenanța ambulanțelor pe întreg teritoriul țării, inclusiv zonal – nord, sud și centru, cu asigurarea remedierii situației de reparație pînă la 10 zile lucrătoare, indiferent de tipul reparației.

Înlocuirea temporară a echipamentului trebuie asigurată în perioadele specificate mai sus.

În timpul perioadei de garanţie, la cererea motivată a utilizatorului, reparaţiile, reglajele şi întreţinerea echipamentelor medicale şi a vehiculelor, în conformitate cu specificaţiile din manualele producătorilor, vor fi asigurate gratuit. Piesele şi manopera sunt gratuite cu excepţia consumabilelor pentru vehicule stabilite de producator.

10. DISPONIBILITATEA PIESELOR DE SCHIMB

Fiecare ofertant îsi asumă sub proprie răspunderea că va asigura  disponibilitatea pe piaţa Republicii Moldova a pieselor de schimb, accesorii şi consumabile pentru toate poziţiile ofertate, pentru cel puţin 10 ani de la punerea în funcţiune, gratuit sau contra cost după cum urmează; piese de schimb gratuit inclusiv manopera pe perioada de garanţie, pentru restul perioadei contra cost până la împlinirea termenului 10 ani.

Ofertantul va prezenta lista de preţuri a pieselor de schimb şi programul de mentenanţă.

Accesorii şi consumabile pentru perioada de 10 ani contra cost, ofertantul va prezenta lista de preţuri a accesorilor şi consumabilor necesare utilizării ulterioare.

11. MANUALE

Toate manualele de utilizare şi întreţinere trebuie puse la dispoziţie în limba română și rusă.

12. SCOLARIZARE

Ofertantul va asigura instruirea personalului tehnic şi medical pentru ambulante (vehicul si echipamente) la livrare și se va întocmi un proces verbal de instruire, recepție calitativă și cantitativă.

13. ÎNMATRICULARE

Vînzătorul va oferi Cumpărătorului tot setul de documente şi acte necesare pentru înmatricularea vehiculului la Agenția Servicii Publice al Republicii Moldova.

14. LIVRARE

Ambulanţa va fi livrată în condiţii CPT, conform INCOTERMS 2013.

Ambulanţa va fi livrată sub formă de unitate funcţională (ambulanță complet echipată), cu specificarea detaliată a echipamentilor și dispozitivilor din dotare, transmise conform actului de predare/primire.

Operatorul-cîstigator pînă la începerea furnizării ambulantelor va organiza deplasarea unui grup de specialiști ai autorităţii contractante  în număr de 3-4 persoane (grupul de lucru) pentru prezentarea unei mostre a ambulanței asamblate și dotate pentru verificarea corespunderii caietului de sarcini.

În costul ofertei sunt incluse: dispozitivele propriu zise, ambalare şi transportarea la sediul beneficiarului, instalarea şi punerea în funcţiune, instruirea personalului tehnic, de exploatarea şi întreţinere, instruire personalului medical.

Costul consumabilelor conform caietului de sarcini, pieselor de schimb şi manoperei, intervenţiilor de mentenanţă periodică pe perioada garanţiei.

15. La prezentarea ofertei, firmele ofertante vor prezenta un catalog cu fotografii color și/sau schiţe, din care să reiasă configurația solicitată prin caietul de sarcini.

16. Cerințele din caietul de sarcini (specificația tehnică) sunt considerate obligatorii.