## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare (lista suplimentară 35) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Balon resuscitare AMBU adulți 110430 | Balon resuscitare AMBU adulți 110430 |  |  |  | Balon resuscitare AMBU adulți Cod 110430 Descriere Este un dispozitiv portabil de obicei utilizat pentru a asigura o ventilație cu presiune pozitivă la pacienţii cu lipsă de respiraţie sau care nu respiră în mod adecvat. Parametru Specificaţie Material silicon Volum, ml 1500 - 2000 ml Integral reutilizabil da, autoclavabil Masca si valvele minim 20 sterilizări Valve obligatoriu Intubare obligatoriu Rezervor oxigen obligatoriu Mască facială obligatoriu Marime mască nr. 4 și nr. 5 Articulaţie mobilă obligatoriu Colector obligatoriu Risc de contaminare scăzut Geantă de transport obligatoriu
33100000-1 | 2 | Pulsoximetru, Adult, Pediatric, staționar 260410 | Pulsoximetru, Adult, Pediatric, staționar 260410 |  |  |  | Pulsoximetru, Adult, Pediatric, staționar Cod 260410 Descriere Acest grup de produse înclude puls-oximetre, ca dispozitive apartecare măsoară neinvaziv concentrația de oxigen în sînge și ritmul cardiac prin metoda fotometrică. Parametrul Specificația Tip dispoziv, staționar cu monitoarizare continuă (bedside) Tip pacient adult, pediatric Afișări SpO2 obligatoriu Valoarea pulsului obligatoriu Puterea semnalului (PI) obligatoriu Baterie descărcată obligatoriu Mesaj de eroare obligatoriu Tip display LCD sau LED obligatoriu Gama SpO2, % Diapazonul 1 - 100% Rata de măsurare 70 - 100, ≤3 % Rata cardiacă 30 - 250 bpm, ± 2% Alarme Acustică și vizuală SpO2 și valoarea pulsului mare/mic Sensor deconectat Sensor epuizat Buton de dezactivare alarmei sonore Posibilitatea de ajustare a nivelului de alarmă Baterie descărcată Oprirea alarmei Metoda de reactivare manuală sau automată Controlul volumului obligatoriu Autotestarea obligatoriu Alimentare De la rețea electrică, 220 V, 50Hz obligatoriu Baterie internă ≥ 1 ore Accesorii Sensor SpO2 de folosință multiplă, adult 2 buc., să se indice codul produsului Sensor SpO2 de unică folosință, adult 3 buc., să se indice codul produsului Sensor SpO2 de folosință multiplă, pediatric 2 buc., să se indice codul produsului
33100000-1 | 3 | Tensiometru Pediatric cu fonoendoscop 260730 | Tensiometru Pediatric cu fonoendoscop 260730 |  |  |  | Tensiometru Pediatric cu fonoendoscop Cod 260730 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacient pediatric Caracterisitici tehnice pompă integrată din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice Parametri tehnici limite de măsurare 0 - 200 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg Fonoendoscop da, separat de manseta
33100000-1 | 4 | Incubator (termostat) 40 - 60 l 250310 | Incubator (termostat) 40 - 60 l 250310 |  |  |  | Incubator (termostat) 40 - 60 l Cod 250310 Descriere "Incubatoarele termostat, dispozitiv de laborator care se utilizează pentru menținerea îndelungată la temperatură constantă a probelor pentru a amplifica mostre testate de acizi nucleari pentru utilizarea în tehnici de secvențiere." Parametru Specificație Descriere termostat utilizat în laborator Capacitate interna a camerei ≥ 40 l și 60 l≤ Domeniul de temperatură, diapazon programabil ≥ (37 - 60 grade) Rezoluția de programare ≤ 1 grad Timp de funcționare, diapazon minim 1 - 999 minute, neîntrerupt Afișaj LCD sau LED Control Microprocesor Ușa dubla obligatoriu Ușa interna din sticla obligatoriu Construcția interioară din oțel inox Alarmă vizuala si sonora divergență față de temperatura setată Alimentarea 220 V, 50 Hz
33100000-1 | 5 | Lampă pentru examinare, braț articulat (caracteristici medii) 130110 | Lampă pentru examinare, braț articulat (caracteristici medii) 130110 |  |  |  | Lampă pentru examinare, braț articulat (caracteristici medii) Cod 130110 Descriere Lampă de examinare cu braț articulat pe suport mobil Alimentare 220V, 50Hz. Dimensiunea câmpului luminos ≥ 150 mm Temperatura culorii 4000 - 5500 K Ajustarea intensității luminii obligatoriu Cu înălțime reglabilă diapazon minim 1400-1900 mm Suport cu acoperire anticorozivă reglabil pe verticala Baza cu acoperire anticorozivă Tehnologia Iluminarea bazată pe tehnologia LED Timpul de viață a LED-urilor ≥ 50 000 h Creșterea temperaturii în câmpul luminos ≤ 1 grad Braț articulat obligatoriu Nivelul de iluminare la distanță de 50 cm minim 60 000 lux Mobil pe suport cu minim 5 roți obligatoriu "Mâner pentru ajustarea înclinării reflectorul lămpii" obligatoriu
33100000-1 | 6 | Mașină de spălat și dezinfectat instrumente stomatologice | Mașină de spălat și dezinfectat instrumente stomatologice |  |  |  | Specificații tehnice: Minim 6 programe de spălare/ dezinfecție, inclusiv 3 programe editabile; Display touch-screen color minim 4.3”; Spalare cu spray cu ultrasunete; Dezinfecție termică la 90°C; Sistem de urcare cu aer comprimat; Filtru HEPA, clasa H12-cu eficiență de 99,5%; Conexiuni pentru alimentare cu apă și evacuare, poziționate în spatele mașinii; Sistem de dozaj detergent cu pompă și debimetru; Rezervor pentru detergent integrat (minim 0,8 litri); Volum util – 6-8 litri; Dedurizator de apă integrat cu regenerare volumetrică automată; Sistem electro-mecanic de blocare a ușii; Port pentru conectarea la rețeaua de calculatoare RJ45; Port USB (pentru transfer de date în compiuter); Sistem modular din oțel inoxidabil, compus din: •Suport detașabil din sârmă, cu mânere; • Două coșuri etajabile; • Separatoare secționale; • Coș cu ochiuri mici pentru obiecte mici.
| 7 | Dermatoscop cu polarizare variabilă | Dermatoscop cu polarizare variabilă |  |  |  | Specificații tehnice Optica: Mărimea lentilei minim 23mm; Mărire de 10x; Polarizarea: Posibilitatea de comutarea între iluminarea polarizată și nepolarizată; Tehnologia de Iluminare: LED; Să asigure posibilitatea de vizualizare a straturilor pielii (structurile pigmentate și vasculare, leziuni pigmentate), să se explice tehnologia și să fie demonstrat prin documente tehnice; Minim 3 nivele de control a luminozității; Alimentarea: Bateria reîncărcabilă; Indicator de încărcare; Modul de incarcare: Baza de încarcare sau prin USB-C; Accesorii: Cablu de încărcare USB minim 2m (în cazul în care modul de încărcare este prin USB-C); Baza de încărcare (în cazul în care modul de încarcare este prin baza de încarcare); Adaptor pentru telefon mobil - optional; Riglă pentru măsurarea leziunilor- optional; Placi de contact –minim 5 buc."
| 8 | Incubator/Agitator pentru microplaci 250430 | Incubator/Agitator pentru microplaci 250430 |  |  |  | Incubator/Agitator pentru microplaci Cod 250430 Descriere Pentru agitarea probelor în condiţii ambientale: pe masa de laborator, într-un incubator, într-o cameră climatică. Folosit în linia ELISA. Parametru Specificaţia Mişcarea Orbitală Domeniu de temperatură, diapazon +20…60°C Reglarea temperaturii digital, in pasi de 0.1 °C Setarea şi afişarea frecvenţei de vibrare/a timpului Digital, LED Diametrul oscilării orbitale ≥ 1.5 mm Viteză reglabilă, diapazon 250-1200 rpm Alimentarea 220-240V, 50Hz Adaptor suplimentar necesar pentru plăci şi tuburi obligatoriu Temporizator agitator funcţionare continuă funcţionare temporizată de la 1min-99 ore Timp de incubare pana la 48 ore
| 9 | Tonometru ocular portativ 170300 | Tonometru ocular portativ 170300 |  |  |  | Tonometru ocular portativ Cod 170300 Descriere Tonometrul ocular este destinat pentru masurarea presiunii intraoculare Parametru Specificaţia Tip non-corneal Autocalibrare obligatoriu Precizie ≤20mmHg +/-2mm ≥20mmHg- +/-10% Ecran LCD Alimentare baterii
| 10 | Carucior cu rotile pentru adulti | Carucior cu rotile pentru adulti |  |  |  | Scaun rulant mecanic cu suport pentru picioare reglabil (pentru adulţi). Cadru rezistent din otel vopsea; Suport pentru picioare reglabil din otel ; Roţi anterioare mobile rezistente, diametrul 19-20 cm; Roti posterioare rezistente diamentrul 60- 61 cm; fabricat dintr-un aliaj special de înaltă rezistenţă. Echipat cu roţi antirăstunare. Roţile echipate cu anvelope solide armate din cauciuc rezistent la uzură. Rotile din spate uşor detaşabile prin apăsarea unui buton şi echipate cu spite elastice din otel ceia ce duce la un grad de confort sporit. Cotiere detaşabile, captusite, cu protectie laterala din otel inoxidabil; Echipat cu frana manuala; Dotat cu talpi din aluminiu pentru odihnirea picioarelor; Tapiterie captusita din PVC rezistenta si usor de curatat. Scaunul cu rotile pliabil pentru depozitare. Suportii de sprijin brate ce se pliaza din spate a scaunului cu rotile pentru urcarea laterala in scaunul cu rotile. Suportii de sprijin al picioarelor se detaşeaza ce reduc dimensiunile pentru transport, depozitare. Scaunul cu rotile trebuie să fie echipat cu o frână de parcare care blochează roţile şi împiedică rularea scaunului. Dotat cu frâne pentru utilizator. Specificaţii tehnice: - cauciucuri pline la roţile din spate si faţă; - capacitatea de a regla înălţimea de montare a roţilor din spate şi din faţă - frîne cu blocare pe roţile spate. - reglarea unghiului scaunului căruciorului - inălţime- 90-115 cm - Lăţime căruciorului - 58-72 cm - Lăţime şezut — 46-56 cm Greutatea admisibilă a ulimizatorului cca 135-200 kg. * Dispozitivele medicale, obligatoriu vor fi înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale. Operatorii economici vor prezinta - extrasul din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic * Toate specificaţiile sus-menţionate vor fi obligator confirmate documental de producător şi semnate electronic de ofertant *in ofertă se va indica codul/modelulidenumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare (lista suplimentară 34) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Balon resuscitare AMBU adulți 110430 | Balon resuscitare AMBU adulți 110430 | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1584 | SR Leova
33100000-1 | 2 | Pulsoximetru, Adult, Pediatric, staționar 260410 | Pulsoximetru, Adult, Pediatric, staționar 260410 | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 10000 | SR Leova
33100000-1 | 3 | Tensiometru Pediatric cu fonoendoscop 260730 | Tensiometru Pediatric cu fonoendoscop 260730 | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 175 | SR Leova
33100000-1 | 4 | Incubator (termostat) 40 - 60 l 250310 | Incubator (termostat) 40 - 60 l 250310 | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 6370 | CS Durlesti
33100000-1 | 5 | Lampă pentru examinare, braț articulat (caracteristici medii) 130110 | Lampă pentru examinare, braț articulat (caracteristici medii) 130110 | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 10245 | CS Durlesti
33100000-1 | 6 | Mașină de spălat și dezinfectat instrumente stomatologice | Mașină de spălat și dezinfectat instrumente stomatologice | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 595000 | IMSP Centrul Stomatologic Municipal de Copii
33100000-1 | 7 | Dermatoscop cu polarizare variabilă | Dermatoscop cu polarizare variabilă | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 34000 | SR Cantemir
33100000-1 | 8 | Incubator/Agitator pentru microplaci 250430 | Incubator/Agitator pentru microplaci 250430 | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 21090 | IFP Chiril Draganiuc
33100000-1 | 9 | Tonometru ocular portativ 170300 | Tonometru ocular portativ 170300 | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 15 712 | CS Pelinia
33100000-1 | 10 | Carucior cu rotile pentru adulti | Carucior cu rotile pentru adulti | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 7500 | CRMD
[6 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF! |  | 685964
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________