## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziția Troliu laparoscopic 3D + accesorii conform necesităților IMSP Institutul Oncologic, pentru anul 2024 (repetat) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Troliu laparoscopic 3D + accesorii | Troliu laparoscopic 3D + accesorii |  |  |  | Troliu laparoscopic 3D+ accesorii "DESCRIERE GENERALĂ Laparoscopia 3D oferă chirurgilor o vedere care seamănă foarte mult cu cea a intervenției chirurgicale deschise. Oferind un câmp vizual larg și imagini de înaltă calitate, reducerea timpului de operare și sporirea siguranței pacientului și confortului chirurgului. Laparoscopia 3D iti permite sa vizualizezi foarte clar si sa operezi in apropierea unor structuri vitale, cum ar fi vasele si nervii, sa faci suturi de organ si disectii ganglionare in profunzimea pelvisului, fiind in mod special utila in operatii complexe, ca de exemplu și anume urologia laparoscopică oncologică, chirurgia oncoginecologica, etc." Unitate de procesare video digitală – 1 buc. Redare imagine 3D si 2D posibilitatea de comutare rapida din modul 3D in 2D Sistem 3D, 4K Ultra HD format 3840x2160 pixel Aspect imagine: raport 16/9 („wide-screen format”) Sa asigure reglarea intensiatea luminii a sursei de lumină in regim automat sau prin intermediul butoanelor setabile de pe camera video Cu posibilitatea presetărilor și setărilor individuale - minim 3 Sa asigure stocarea datelor, video, foto de calitate inalta minim 1080p Posibilitatea de stocare prin port USB pe unitate de memorie externa sau pe un sistem de inregistrare extern Functia „Automatic White Balance” sa fie realizata de pe panoul de control al videoprocesorului si un buton setabil de pe camera video. Reglare automată a culorilor Cu functie de lucru NIR/ICG Cu filtre specifice pentru optimizarea imaginii: accentuarea culorilor structurilor pe suprafata organelor și mucoaselor, creșterea contrastului pentru diferențierea anumitor detalii anatomice..etc Cap-camera endoscopică UHD – 1 buc. Tip tehnologie minim 2 cip-uri CCD sau CMOS, lumina albă și infraroșu format imagine 16/9 Rezoluţie format 4K ULTRA HD: minim 3840x2160 pixeli ZOOM minim 1.2X digital Cu minim 2 butoane cu functii programabile focalizare cu interval de la 16 mm la 26 mm Cuplare automata pe telescop Spectru luminos fluorescent NIR/ICG Total imersibilă in solutii de dezinfectare Sterilizare prin minim două metode: autoclavare (134°C) și la rece in substante chimice sau/și la gaz/plasma și la rece in substante chimice. Monitor Medical 3D, 4K Ultra HD – 1 buc. Dimensiune diagonală: minim 50" Afișaj activ cu matrice TFT sau LED Aspect imagine pe ecran: raport 16/9 („wide-screen format") Rezolutie: minim 3840 x 2160 pixel Strălucire: minim 520 cd/m2 Suport pentru monitor montat pe troliu sau pe suport aparte pe roți care permite deplasarea monitorului pe 3 axe: sus – jos, dreapta – stinga, anterior – posterior (de ex: tip VESA 200x200 sau 300x300). Videolaparoscop 3D, FHD – 1 buc. Tip tehnologie minim 2 cip-uri CCD sau CMOS Directie de vedere: min 30° Rezolutie minim FullHD (1920 x 1080 pixeli) / 4K (3840 x 2160 pixeli) "În cazul rezoluției FHD să existe funcție de conversie ce permite imaginii 3D să fie observată la o calitate aproape de 4K" Cu functie de autorotatie Minim 3 butoane de comanda, cu alocarea functiilor de comanda/fiecare buton la alegerea utilizatorului Comutare 3D/2D, setabil și de la buton Captura de imagine/secvente video Cablu de conectare video min 2,6 metri Diametru 10 – 10,3 mm Lungime 30 – 37 cm Cap flexibil, articulat, cu angulație până la 80° - opțional Cu Functie de lucru in mod NIR /ICG - opțional Imersibil in solutii de dezinfectare Sterilizare prin minim două metode: autoclavare (134°C) și la rece in substante chimice sau/și la gaz/plasma și la rece in substante chimice. Container tip coș de sterilizare si depozitare Ochelari 3D – 6 buc. Sursă lumină rece – 1 buc Separat sau integrat de videoprocesor, tehnologie LED sau Xenon Mod de lucru dedicat pentru vizualizare fluorescenta (NIR/ICG) cu lungime de unda in domeniul lumina alba de minim 400-700 nm cu lungime de unda in domeniul lumina inflaroșu de minim 700-800 nm reglarea intensitatii de lumină minim diapazon 5-100% ecran tip touchscreen sau display digital - opțional timp prognozat de funcţionare a modulului LED: minim 15.000 ore Cu conectorul pentru cablul optic universal sau adaptor cu minim 3 tipuri de conectori: Olympus, K. Storz, Richard Wolf, etc. Cablu optic – 3 buc. 4 – 5 mm diametru Lungime - minim 260 cm rezistent la căldura, autoclavabil 134 grade Insuflator electronic CO2 – 1 buc. debit minim necesar: 2 - 45 L/min presiunea in mod standart: minim diapazon 3-25mmHg cu functie de incalzire a gazului la portul de iesire catre pacient alarma acustica presiune depășită afisare digitala a volumului de gaz comsumat funcție de evacuare fum - opțional Furtun de conectare la sursa centralizată CO2(de presiune joasă), cu conectare DIN pe perete, lungime minim 3 metri - 1 buc tub de insuflare reutiliabil (din cauciuc siliconic) – 2 buc set de insuflare (tub, filtru etc.) de unică folosință – minim 40 buc Butelie CO2 minim 8 litri, cu furtun de conectare la insuflator (de ex: prin furtun de presiune înaltă) - 1 buc Pompă irigare – aspirare – 1 buc. pentru chirurgie laparoscopica, urologie, ginecologie pompa multifuncționala debit irigare de minim 1200 ml/min presiune de irigare min 450 mmHg presiunea de aspirație minim -59 kPa set tuburi irigare de unica folosință – 40 buc și 2 unități reutilizabile în caz că sunt alte seturi seturi suplimentare de tuburi, filtre, minim câte 10 unități pentru utilizarea completă a funcțiilor pompei (de.ex: set aspirare, set vaccum, FC, PC,) în dependență de producător Canulă lavaj și aspirație – 2 buc compatibil cu seturile pompei de irigare confectionata din metal, Tub de aspirație și irigare, cu orificii laterale suprafață antireflex, cu robinet cu două căi pentru control cu o singură mână, cu sistem de oprire flux de fluide control monocomandă, cu maneta, al irigării si aspiratiei control cu o singura mana diametru: 5mm lungime 33-37 cm Notă: Se acceptă oferirea unui sistem alternativ de aspirare și irigare (cu mâner, tub, valve) compatibil cu seturile pompei de irigare-aspirare. Troliu mobil – 1 buc. carucior mobil cu roti pivotante, dintre care min 2 cu sistem de franare stalpi cu casete inchise blat retractabil pentru tastatura minim 4 rafturi mâner manipulare suport cap camera video minim 9 prize alimentare dispozitive ( 220 – 240 V) suport butelie CO2 Stabilizator de tensiune/transformator de izolare atașat sau încorporat în troliu Sistem de distributie al energiei electrice încorporat in troliu pentru a exclude conectarea multipla al modulelor troliului la surse externe de energie electrica. Telescope optic 30° – 1 buc Posibilitate de vizualizare NIR/ICG 4K diametru 10 mm lungime 30 -33 cm transmisie lumina prin fibra optica încorporată compatibil cu sursa de lumină și camera video endoscopica Aplicator clipuri L – XL , 1 buc Diametru 10 mm Lungime 33-36 cm Autoclavabil fălci rotative Cleme pentru ligaturare, non absorbabile, sterile, marimea L(6 cleme per cartuș) – 1400 cartușe. Cleme pentru ligaturare, non absorbabile, sterile, marimea XL(6 cleme per cartuș) - 1400 cartușe Instrumentar laparoscopic: Trocar 5 mm – 6 buc confectionat din metal lungime: 10-11 cm diametru: 5-6 mm alcatuit din maxim 3 componente: canula, corp supapa, trocar propriu zis vârf trocar piramidal corp supapa compact, nedemontabil cu sistem automat de inchidere, la schimbarea instrumentelor supapa cu clapeta exterioara, pentru actionarea clapetei interioare clapeta interioara, din metal cu port conexiune gaz cu ’’luer – lock’’, si robinet control insuflare Trocar 10 mm – 4 buc confectionat din metal lungime: 10-11 cm diametru: 10-11 mm alcatuit din maxim 3 componente: canula, corp supapa, trocar propriu zis vârf trocar piramidal corp supapa compact, nedemontabil cu sistem automat de inchidere, la schimbarea instrumentelor supapa cu clapeta exterioara, pentru actionarea clapetei interioare clapeta interioara, din metal cu port conexiune gaz cu ’’luer – lock’’, si robinet control insuflare Set de instrumente pentru aplicații laparoscopice, 5mm, lungime 33-37 cm, care să conțină minim 5 instrumente diferite - 2 seturi Pensa pentru prehensiune mare, fenestrată (de ex: Johann, atraumatică) Pensa pentru prehensiune, fenestrată (de ex: tip flat) Pensa disecție (de ex: Maryland, Kelly) Pensa disecție mare (de ex: Maryland, Kelly) Foarfeca (de ex: Metzenbaum) Cablu monopolar HF Box, tray pentru depozitare Caracteristici minime instrumente: rotative 360 grade demontabile în maxim 3 părți componente: maner, teaca, element de lucru fara elemente suplimentare (suruburi, piulite) pentru conectare/ prindere/asamblare componente cu sisteme de asamblare ale componentelor intre ele, confectionate din metal, fara filet, teaca izolata mâner cu conector, monopolar Pensă de prehensiune fenestrată bipolară (de ex: tip Clermont-Ferrand, Johann) – 2 buc rotativă 360 grade demontabilă în maxim 3 părți componente: mâner, teacă, element de lucru vârf rotungit fenestrată pe toată lungimea fălcilor atraumatică mâner cu conector bipolar, din plastic teaca izolată, cu suport spălare cu dop dimensiunile 5 mm lungime 33-37 cm Container pentru autoclavare/sterilizare instrumente laparoscopice autoclavabil cu durata de viața nelimitată, din material rezistent la un ciclu infinit de sterilizări Platformă energetică electrochirurgicală cu accesorii (dispozitiv avansat de energie și electrochirurgie) cu accesorii – 1 buc Platformă energetică electrochirurgicală, care furnizează energii avansate în etanșarea și tăierea vaselor, destinată procedurilor laparoscopice și chirurgicale deschise, bazate pe generare de energie, pentru urologie, ginecologie, colorectal, cardiac, ORL și aplicație generală. montare pe raft troliu sau pe energy cart suplimentar oferit Canale de ieșire minim: Monopolar cu conectare internațională 3-pin - 2 ieșiri Bipolar și sigilare vase - 2 iesiri Comutator de mână - da Comutator de picior bipolar și sigilare vase - da Comutator de picior monopolar - da Moduri de lucru: Monopolar Tăiere pură ≥ 300 W Tăiere blend ≥ 200 W Coagulare Fulguratie ≥ 120 W Coagulare Soft ≥ 120 W Spray pentru hemostaza ≥ 100 W Bipolar Tăiere pură (rezecție sau vaporizare) ≥ 300 W Taiere cu coagulare (rezecție sau vaporizare) ≥ 150 W Coagulare ≥ 90 W Sigilare vase (”Ligasure” sau ”EnSeal”, sau ”Thunderbeat și/sau PowerSeal”) Sigileaza vase de sânge şi limfatice până la și inclusiv 7 mm în diametru, cu arsuri colaterale minime ale țesuturilor Tehnologie de măsurare în timp real a modificărilor în țesut (”Tissue Sensing Technology” sau ”Adaptive Tissue Technology” sau ” Intelligent Tissue Monitoring și/sau Advanced Bipolar Technology” Aplicații chirurgicale minim 60 de programe. Ecran LCD touchscreen cu capabilitatea de control a minim 4 moduri de lucru diferite ( Monopolar, Bipolar, Sigilare vase, Laparoscopic) Afișare separat în minim 4 cadrane Funcţie de autotestare - da Indicatoare - acustic, vizual. Control volum sunet - da Soft încorporat de rezecție bipolara in mediul salin Funcții suplimentare: Prize de lucru tip «plug and play» recunosc automat instrumentarul de lucru si cu configurare de energie automata Recunoaştere automată a finalizarii ciclului de Sigilare vase (”Ligasure” sau ”EnSeal” sau ”Thunderbeat și/sau PowerSeal”) și sunet de finalizare a ciclului Comunicare interactivă de eroare, inclusiv actiunile corective afişate pe ecranul în caz de nefinalizare a ciclului de Sigilare vase Accesorii: Cablu de alimentare - 2 buc Comutator de picior cu un singur circuit pentru control bipolar, cu cablu de conectare inclus - 2 buc. Comutator de picior cu 2 circuite pentru control monopolar/bipolar cu cablu de conectare inclus - 2 buc. Electrod neutru reutilizabil, cu cablu de minim 3 m inclus - 3 buc Mâner monopolar (creion) reutilizabil pentru electrod, cu minim două butoane de operare, cablu de min. 3 m, minim 50 de cicluri de autoclavare - 20 buc Set de electrozi (min 5 buc.) de diferite dimensiuni și forme (minge, buclă, lama, ac..etc), reutilizabili - 5 seturi Cablu monopolar HF cu lungimea de minim 3 m (pentru cuplare instrumente clasice), reutilizabil -2 buc. Cablu bipolar HF, cu lungimea de minim 3 m (pentru cuplare instrumente clasice), reutilizabil - 2buc. Instrument multifuncțional pentru tăierea și etanșarea vaselor de sânge, folosită în laparoscopie, lungime 35-40 cm, diametru 5mm, fălci tocite drepte (în caz că sunt, sau deja curbate), lungimea cut-seal minim 16-22 mm, cu cablu de interconectare minim 3 metri – 30 buc Instrument multifuncțional pentru tăierea și etanșarea vaselor de sânge, folosită în laparoscopie, lungime 35-40 cm, diametru 5mm, fălci largi curbate, lungimea cut-seal minim 16-22 mm, cu cablu de interconectare minim 3 metri – 30 buc Instrument multifuncțional pentru tăierea și etanșarea vaselor de sânge, folosită în operații deschise și laparoscopie, lungime 20-25 cm, fălci largi curbate, lungimea cut-seal minim 16-22 mm, cu cablu de interconectare minim 3 metri – 12 buc. Instrument multifuncțional pentru tăierea și etanșarea vaselor de sânge, folosită în laparoscopie, lungime 43-46 cm, diametru 5mm, fălci largi curbate, lungimea cut-seal minim 16-22 mm, cu cablu de interconectare minim 3 metri – 18 buc
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziția Troliu laparoscopic 3D + accesorii conform necesităților IMSP Institutul Oncologic, pentru anul 2024 (repetat) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Troliu laparoscopic 3D + accesorii | Troliu laparoscopic 3D + accesorii | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
[6 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________