## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea dispozitivelor medicale (aparate auditive), în vederea realizării Programului Național privind protezarea auditivă, pentru anul 2024 |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3310000-1 | 1 | Proteze auditive pentru surditate ușoară- moderată |  | 6: Durata lansarii pe piața mondiala (anul lansării) - nu mai mult de 5 ani Experiență clinica a PA - Nu mai puțin de 1 an Ieşirea maximală - 128 dB şi mai mult Câştigul maximal - 58 dB şi mai mult Nivelul de zgomot - Nu mai înalt 24 dB Limita inferioară a diapazonului frecvenţial ≤ 200Hz Limita superioara a diapazonului frecvenţial ≥5500Hz Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea)- Nu mai mare de 5% Anti-feedback- Prezent Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului (pentru adulți)- 12 și mai multe Accesoriile unui set PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”12buc Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garantiei reglajul gratuit a PA fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei) Termenul de garanţie 24 luni (din data eliberarii aparatului la pacient de către medic) Prezenta în republică a cabinetului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil (Chișinău și pentru nordul republicii – Bălți) Obligator Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru Obligator Se solicită pentru fiecare nivel de surditate modele separate (nu un model de aparate auditive pentru toate tipurile de surditate) Obligator Cerințele către parametrii electroacustici ai protezelor auditive digitale necesita a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială).
3310000-1 | 2 | Proteze auditive pentru surditate moderată-severă |  | 6: Durata lansarii pe piața mondiala (anul lansării) nu mai mult de 5 ani Experiență clinica a PA Nu mai puțin de 1an Ieşirea maximală 134 dB şi mai mult Câştigul maximal 75 dB şi mai mult Nivelul de zgomot Nu mai înalt 24 dB Limita inferioară a diapazonului frecvenţial ≤ 220 Hz Limita superioara a diapazonului frecvenţial ≥5500Hz Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea) Nu mai mare de 5% Anti-feedback Prezent Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului (pentru adulți) 12 și mai multe Accesoriile unui set PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garantiei reglajul gratuit a PA fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei) Termenul de garanţie 24 luni (din data eliberarii aparatului la pacient de către medic) Prezenta în republică a cabinetului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil (Chișinău și pentru nordul republicii – Bălți) Obligator Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru Obligator Cerințele către parametrii electroacustici ai protezelor auditive digitale necesita a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială).
3310000-1 | 3 | Proteze auditive pentru surditate profundă |  | 6: Durata lansarii pe piața mondiala (anul lansării) - nu mai mult de 5 ani Experiență clinica a PA- Nu mai puțin de 1an Ieşirea maximală - 140 dB şi mai mult Câştigul maximal- 81dB şi mai mult Nivelul de zgomot - Nu mai înalt 24 dB Limita inferioară a diapazonului frecvenţial ≤ 220 Hz Limita superioara a diapazonului frecvenţial ≥5500 Hz Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea) Nu mai mare de 5% Anti-feedback Prezent Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului (pentru adulți) 12 și mai multe Accesoriile unui set PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei) Termenul de garanţie 24 luni (din data eliberarii aparatului la pacient de către medic) Prezenta în republică a cabinetului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil (Chișinău și pentru nordul republicii – Bălți) Obligator Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru Obligator Cerințele către parametrii electroacustici ai protezelor auditive digitale necesita a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială).
3310000-1 | 4 | Proteze auditive pentru surditate ușoară- moderată |  | 6: Durata lansarii pe piața mondiala (anul lansării) nu mai mult de 5 ani Experiență clinica a aparatelor auditive în țările avansate în protezarea pediatrică Nu mai puțin de 1 an (prezentarea referințelor) Ieşirea maximală 128 dB şi mai mult Câştigul maximal 58 dB şi mai mult Nivelul de zgomot Nu mai înalt 23 dB Limita inferioară a diapazonului frecvenţial ≤ 200Hz Limita superioara a diapazonului frecvenţial ≥5500Hz Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea) - Nu mai mare de 5% Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului (pentru copii) - 18 și mai mare Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare Obligator (pentru copii) Specificarea dată să fie menționată în fișa tehnică a PA Anti-feedback - prezent Dimensiuni minimale ale aparatului auditiv - Solicitat pentru copii Sincronizare și coordonare binaural - obligator pentru copii Accesoriile unui set PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”12buc Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) Pentru coipii olivă individuală,, moale,, Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garantiei reglajul gratuit a PA fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei) Termenul de garanţie 24 luni (din data eliberarii aparatului la pacient de către medic) Prezenta în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil Obligator Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru Obligator Se solicită pentru fiecare nivel de surditate modele separate (nu un model de aparate auditive pentru toate tipurile de surditate ) Obligator Cerințele către parametrii electroacustici ai protezlor auditive digitale necesita a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială).
3310000-1 | 5 | Proteze auditive pentru surditate severă |  | 6: Durata lansarii pe piața mondiala (anul lansării) nu mai mult de 5 ani Experiență clinica a aparatelor auditive în țările avansate în protezarea pediatrică Nu mai puțin de 1an (prezentarea referințelor) Ieşirea maximală 134 dB şi mai mult Câştigul maximal 75 dB şi mai mult Nivelul de zgomot Nu mai înalt 23 dB Limita inferioară a diapazonului frecvenţial ≤ 220 Hz Limita superioara a diapazonului frecvenţial ≥5500Hz Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea) Nu mai mare de 5% Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului (pentru copii) - 18 și mai mare Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare Obligator (pentru copii) Specificarea dată să fie menționată în fișa tehnică a PA Anti-feedback Prezent Dimensiuni minimale ale aparatului auditiv Solicitat pentru copii Sincronizare și coordonare binaural obligator pentru copii Accesoriile unui set PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) Pentru coipii olivă individuală,, moale,, Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garantiei reglajul gratuit a PA fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei) Termenul de garanţie 24 luni (din data eliberarii aparatului la pacient de către medic) Prezenta în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil Obligator Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru Obligator Cerințele către parametrii electroacustici ai protezlor auditive digitale necesita a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială).
3310000-1 | 6 | Proteze auditive pentru surditate profundă |  | 6: Durata lansarii pe piața mondiala (anul lansării) nu mai mult de 5 ani Experiență clinica a aparatelor auditive în țările avansate în protezarea pediatrică Nu mai puțin de 1an (prezentarea referințelor) Ieşirea maximală 140 dB şi mai mult Câştigul maximal 81dB şi mai mult Nivelul de zgomot Nu mai înalt 23 dB Limita inferioară a diapazonului frecvenţial ≤ 220 Hz Limita superioara a diapazonului frecvenţial ≥5500 Hz Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea) Nu mai mare de 5% Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului (pentru copii) 18 și mai mare Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare Obligator (pentru copii) Specificarea dată să fie menționată în fișa tehnică a PA Anti-feedback Prezent Dimensiuni minimale ale aparatului auditiv Solicitat pentru copii Sincronizare și coordonare binaural obligator pentru copii Accesoriile unui set PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) Notă pentru copii olivă individuală ,,moale,, Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei) Termenul de garanţie 24 luni (din data eliberarii aparatului la pacient de către medic) Prezenta în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil Obligator Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru Obligator Cerințele către parametrii electroacustici ai protezlor auditive digitale necesita a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială).
3310000-1 | 7 | Incărcătoare pentru aparate auditive |  | 6: În dependență de modelul aparatului auditiv (Nr.13-Nr. 675)

## F4.2 LP
Specificaţii de preț (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [6 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea dispozitivelor medicale (aparate auditive), în vederea realizării Programului Național privind protezarea auditivă, pentru anul 2024 | [6 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Denumire poziție | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | VALOAREA ESRIMATĂ
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3310000-1 | 1 | Proteze auditive pentru surditate ușoară- moderată |  | Proteze auditive pentru surditate ușoară- moderată | 3: buc; 4: 400; 9: 2 tranșe: mai; septembrie | 666666.6667
3310000-1 | 2 | Proteze auditive pentru surditate moderată-severă |  | Proteze auditive pentru surditate moderată-severă | 3: buc; 4: 1450; 9: 2 tranșe: mai; septembrie | 3141666.6667
3310000-1 | 3 | Proteze auditive pentru surditate profundă |  | Proteze auditive pentru surditate profundă | 3: buc; 4: 350; 9: 2 tranșe: mai; septembrie | 875000
3310000-1 | 4 | Proteze auditive pentru surditate ușoară- moderată |  | Proteze auditive pentru surditate ușoară- moderată | 3: buc; 4: 30; 9: 2 tranșe: mai; septembrie | 60000
3310000-1 | 5 | Proteze auditive pentru surditate severă |  | Proteze auditive pentru surditate severă | 3: buc; 4: 40; 9: 2 tranșe: mai; septembrie | 100000
3310000-1 | 6 | Proteze auditive pentru surditate profundă |  | Proteze auditive pentru surditate profundă | 3: buc; 4: 40; 9: 2 tranșe: mai; septembrie | 126000
3310000-1 | 7 | Incărcătoare pentru aparate auditive |  | Incărcătoare pentru aparate auditive | 3: buc; 4: 4600; 9: 2 tranșe: mai; septembrie | 460000
|  | TOTAL | [9 empty] | 5429333.3333

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________