## Panou perete chirurgi
Pct 48 Caiet de sarcini utilaj | 15 buc.
Panou chirurgi (consola/terminal/rampa de perete)
Panou destina pentru chirurgi cu montarea pe perete cu gaze medicale și prize electrice
Panou fabricat din alumin | da
Panou este destinat cu montarea pe perete | da
Lungimea panoului | minim 100 cm
Prize electrice min. 16A/250V cu capac standard European | minim 8 prize electrice
Priza de O2, standard DIN. Mecanismul intern al prizei să fie proiectat pe bază de arc, cu demontare rapidă a prizei fără sudare în cazul necesității de înlocuire sau a mentenanței a prizei. | min. 2 buc.
Priza de Aer, standard DIN. Mecanismul intern al prizei să fie proiectat pe bază de arc, cu demontare rapidă a prizei fără sudare în cazul necesității de înlocuire sau a mentenanței a prizei. | min. 1 buc.
Priza de CO2, standard DIN. Mecanismul intern al prizei să fie proiectat pe bază de arc, cu demontare rapidă a prizei fără sudare în cazul necesității de înlocuire sau a mentenanței a prizei. | min. 1 buc.
Priza de Vacuum, standard DIN. Mecanismul intern al prizei să fie proiectat pe bază de arc, cu demontare rapidă a prizei fără sudare în cazul necesității de înlocuire sau a mentenanței a prizei. | min. 1 buc.
Prize RJ45 | min. 1 buc.
Bornă de împământare | min. 2 buc.
Acoperire anti-bacteriană, construcţie cu suprafeţe netede şi rotunjite pentru cerințele de igienă în săli de chirurgie | da
Materialul rezistent la acţiunea detergenţilor şi dezinfectanţilor uzuali | da
Termen de garanție | minim 36 luni
Produsul oferit trebuie să dispună de certificat CE, ISO 13485. Prizele de gaze conforme cu standartul DIN 13260-2. | da
Montarea panoului pe perete si conectarea acestora la sursa de electricitate, aer, oxigen, vacuum, CO2, reteaua RJ45. | da
Coordonat: