## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Insitutul de Medicină Urgentă | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Mașină de anestezie compatibilă cu RMN 1.5Tesla | Mașină de anestezie compatibilă cu RMN 1.5Tesla |  |  |  | Mașină de anestezie compatibilă cu RMN 1.5Tesla Descriere: Mașina de anestezie este destinată să livreze, să monitorizeze gazele anestezice și să asigure respirația artificială a pacientului în timpul investigațiilor în imagistica prin rezonanta magnetica. Specificația: Toate componentele mașinii de anestezie și a sistemului de ventilare, și toate accesoriile trebuie să fie compatibile cu RMN 1.5T. Display color Prize de gaz O2, Aer Debitmetre gaz O2, Aer Vaporizatoare instalate 2 unități – Izofluran, Sevofluran Mașina trebuie să fie compatibilă cu RMN 1,5 T, cu posibilitatea de a fi utilizată în zona mesei pacientului - da Liniile câmpului magnetic ≥400 Gauss Gauss alarmă – cu indicator vizual și/sau sonor Alarme vizuale și sonore – da Ventilator automat: Tip pacient adult Moduri de ventilație - minim 5 moduri prestabilite și manual/spontan Flowmetru auxiliar O2 / funcție de administrare a oxigenului în mod continuu către pacient Parametrii minim monitorizați: volumul Tidal, Volum minutar (MV), raportul I:E, PEEP, frecvența respirației, limita de presiune cmH2O Sistem de autodiagnostic - testare la scurgeri, testarea circuitelor respiratorii, complianța, alimentarea cu gaz, verificarea tuturor sistemelor Sistem de evacuare a gazelor anestezice activ – da Alți parametri Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz Prize auxiliare 220V ≥ 2 buc Baterie internă reîncărcabilă autonomie de lucru ≥ 1h Sertar pentru depozitare ≥ 1 buc Presiune de alimentare cu gaze 3.0 - 6 bar Accesorii Furtunul cu conector (DIN) de conectare la sursa de aer comprimat - 1 buc. Furtunul cu conector (DIN) de conectare la sursa de oxigen - 1 buc. Furtun pentru sistemul de evacuare gaze inclusiv conector AGSS – 1 buc Circuit de ventilare adult, reutilizabil 3 set. Plămân de test, reutilizabil 1 buc. Senzor de flux , reutilizabil 1 buc. Filtru antibacterian Adult, unică utilizare 50 buc. Documente confirmative: Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea RMN 1.5T (de ex. scrisoare/document de la producător care atestă compatibilitatea, certificate care confirmă că produsul este non-feromagnetic sau produsul este din oțel inoxidabil RMN-compatibil) Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu Legea Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3.
33100000-1 | 2 | Monitor de pacient compatibil cu RMN 1.5Tesla | Monitor de pacient compatibil cu RMN 1.5Tesla |  |  |  | Monitor de pacient compatibil cu RMN 1.5Tesla Descriere: Monitor de pacient specific pentru monitorizarea funcțiilor vitale în timpul examinărilor cu Imagistică prin Rezonanța Magnetică. Atenție! Toate componentele monitorului cât și accesoriile, consumabilele trebuie să fie compatibile cu RMN 1.5T. Tip pacient - adult. Parametrii monitorizați cu posibilitate de afișare pe ecran: ECG cu detecția aritmiei; SpO2; NIBP; Gaze anestezice (SEV,ISO); CO2; Frecvența respiratorie; O2; Temperatura (1 canal); Se acceptă posibilitatea parametrilor monitorizați să fie măsurați prin tehnologie wireless. Monitorizare agent (isofluran, sevofluran), auto identificarea gazelor anestezice, determinarea și afișarea valorii MAC. Display color tactil: ≥12’’ Alarme vizuale și sonore Liniile câmpului magnetic ≥200 Gauss; Gauss alarmă – cu indicator vizual și/sau sonor Baterie reîncărcabilă cu autonomie minim 3 ore Suport mobil pe roți compatibil cu RMN 1.5 Tesla pentru fixare monitor sau suport specializat compatibil cu RMN 1.5Tesla pentru fixare monitor la mașina de anestezie din lotul nr.1 Suportul sau monitorul va fi echipat cu coș / raft / sertar sau cârlige pentru amplasarea în ordine a firelor de achiziție a semnalelor fiziologice. Accesorii: Cablu ECG cu minim 3 electrozi - 2 buc.( sau 1 buc în cazul unui modul/senzor de măsurare ECG wireless) Electrozi ECG adult, unică utilizare - 200 buc. Senzor SpO2 adult, reutilizabil tip clește - 2 buc. !Pentru senzorii SpO2 se acceptă un modul/senzor wireless cu adapter deget adult 2 bucăți Senzor Temperatură, reutilizabil -1 buc. Manjete NIBP, adult mediu, adult, adult mare, reutilizabile (1set/3buc) - 2 set. Consumabile pentru modulul de gaze – minim 20 seturi. Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea RMN 1.5T (de ex. scrisoare/document de la producător care atestă compatibilitatea, certificate care confirmă că produsul este non-feromagnetic sau produsul este din oțel inoxidabil RMN-compatibil) Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu Legea Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3.
33100000-1 | 3 | Pompe de infuzie/perfuzie compatibil cu RMN 1.5Tesla | Pompe de infuzie/perfuzie compatibil cu RMN 1.5Tesla |  |  |  | Denumire Sistem de perfuzie compatibil cu RMN 1.5Tesla Descriere Sistem de infuzie compatibil RMN - este un set de dispozitive de infuzie (non-feromagnetice) sau sistem format dintr-o cutie de protecție în set cu dispozitive de infuzie (feromagnetice) față de câmpul magnetic format de sistemul RMN Descriere Sistem de infuzie compatibil RMN este un sistem format din o cutie de protecție a pompelor de infuzie de câmpul magnetic format de sistemul RMN și câteva pompe de infuzie Parametru Descriere Cutie pentru protecție RMN– opțional în cazul dispozitivelor de infuzie (non-feromagnetice) Densitatea câmpului magnetic Minim 200 Gauss Indicator pentru densitatea câmpului magnetic , codificat prin culori opțional în cazul dispozitivelor de infuzie (non-feromagnetice) Spațiu /suport / troleu pentru stocarea pompelor Minim 2 pompe Lacăt pentru fixarea pompelor Da Fereastră pentru vizualizarea pompelor, în partea frontală – opțional în cazul dispozitivelor de infuzie (non-feromagnetice) Ușă de acces, în partea frontală opțional în cazul dispozitivelor de infuzie (non-feromagnetice) Troleu amplasat pe roti Da, cu frână Poliță pentru amplasarea consumabilelor opțional în cazul dispozitivelor de infuzie (non-feromagnetice) Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz – opțional în cazul dispozitivelor de infuzie (non-feromagnetice) Acumulator integrat opțional în cazul dispozitivelor de infuzie (non-feromagnetice) Timp de lucru de pe baterie Minim 10 ore – opțional în cazul dispozitivelor de infuzie (non-feromagnetice) Alarmă a statutului de încărcare a bateriei opțional în cazul dispozitivelor de infuzie (non-feromagnetice) Pompa de infuzie cu seringă cu două canale independente (1 buc) sau pompa de infuzie cu seringă cu un canal (2 buc) Pompă de infuzie cu seringă 2 buc. Descriere Perfuzor cu seringă este un dispozitiv care permite administrarea intravenoasă a fluidelor medicale cu o acuratețe ridicată. Caracteristici generale Tipul Compatibil cu RMN, cu sau fără cutia pentru protecție RMN Tipul– cel puțin Cu un canal Display LCD Posibilitatea de ajustare a luminozității Da Posibilitate de amplasare în cutia RMN da Date afișate pe ecran Viteza de infuzie da Volumul de infuzie da Timpul de infuzie da Timpul până la final de infuzie da Mărimea seringii da Producătorul seringii da Nivelul de ocluzie da Rata KVO da Data, ora da Nivelul de încărcare a baterii da Evenimente da Alarme da Parametri de infuzie Rata fluxului cel puțin în diapazonul 0.1 - 999 ml/h Pasul de incrementare a fluxului : maxim 0.1 mL/h Dozarea bolusului cel puțin în diapazonul 1 - 999 ml/h Rata KVO 0.1 - 3 ml/h, Acuratețea pompei ≤2% Compatibil cu toate mărimile de seringi solicitate produse de diferiți producători min. 5 producători Seringi acceptate 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 Detectare automată a seringii da Intervalul presiunilor de ocluzie 75 - 900 mmHg Numărul nivelelor min. 9 nivele Posibilitate de adăugare în bibliotecă alte denumiri medicamente da Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv minim IP22 Moduri de infuzie Rata de perfuzie da Dozarea în timp da Modul crescător și descrescător da Dozarea micro-perfuzie da Mod de infuzie TIVA - da Alarme și indicatori Ocluzie da Eroare de sistem da Seringă goală da Perfuzia pe sfârșite da Baterie descărcată da Volum reglabil da Memorare evenimente Butoane apăsate da Coduri de eroare da Alarme da Medicamente injectate da Cantitatea infuzată da Setări da Bolus solicitat da Alimentare electrică Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz Baterie reîncărcabilă Da, reîncărcare Timp de lucru cu baterie Minim 10 h la 5 mL/h Cerință față de furnizor Livrare la locul solicitat Da Asamblare Da Dare în exploatare Da Garanție Minim 3 ani Instructaj pentru utilizatori și ingineri Da Manual de utilizare Da, în limba română Manual de service Da, în limba engleză
33100000-1 | 4 | Rezonața Magnetică 1,5 T | Rezonanța Magnetică 1.5T |  |  |  | Rezonanța Magnetică 1.5T Cerința tehnică Parametrii de performanță Rezonanța Magnetică cu puterea cîmpului magnetic (inducție) nu mai puțin de 1.5 Tesla, care oferă un nivel ridicat de cercetare a întregului corp a pacientului, cercetarea sistemului nervos central și periferic, cavitățile toracice și abdominale, sistemul cardiovascular, spațiul epigastric și pelvis, membre. Anul fabricării minim 2024, sistem nou, (nu se acceptă sistem utilizat sau recondiționat) Magnet Tip de magnet Supraconductor, protejat activ Intensitatea câmpului magnetic (inducție) minim 1.5 Tesla Diametrul interior al tunelului în izocentrul magnetului minim 70 cm Lungimea tunelului pacientului (Patient Bore): ≤ 155 cm Sistem de compensare automat activă (Auto active shimming system) da Metodă de compensare: pasivă și activă (Shimming method: passive and active) da FOV maxim în direcțiile X, Y și Z ≥ 500 mm Omogenitatea tipică a câmpului magnetic în părți per milion (ppm) în metoda RMS de măsurare în 24 de zone într-un punct din fiecare plan: la 50 cm DSV ≤ 5.5 ppm Stabilitatea pe termen lung a câmpului magnetic Nu mai mult de 0,1 ppm/h Câmp marginal de linie de 0,5 mT din centrul magnetului În direcția radială nu mai puțin de 2,5 m în direcția axială nu mai mult de 4,0 m Sistem de răcire Sistem criogenic cu heliu, fără fierbere sau fără heliu da Nivelul de încărcare cu Heliu a RMN-ului în momentul dării în exploatare: nivelul optimal recomandat de producător pentru modelul ofertat (se va prezenta o declarație de la producător, inclusiv un extras din manualele tehnice sau de service) da Sistem de gradient Amplitudine maximă a gradientului (fiecare axă) ≥ 33 mT/m Rata maximă de rotire (fiecare axă) ≥ 125 T/m/s Nivelul maxim de presiune a sunetului (SPL) la amplitudinea gradientului de vârf și rata de rotire nu mai mult de 128 dB(A) Sistem / tehnologie de reducere a zgomotului acustic în timpul scanării da Sistem de radiofrecvență Lățimea de bandă maximă a fiecărui canal de recepție ≥ 1 MHz Sistem de procesare a semnalului de radiofrecvență Digital Numarul de canale de receptie independente ≥ 128 de canale Masa pacientului, sistem de confort si siguranta Sarcina maximă pe masa pacientului ≥ 200 kg Gama de mișcare longitudinală a mesei ≥ 135 cm Iluminare reglabilă în canalul magnetic da Ventilație reglabilă în canalul magnetic da Sistem de comunicare bidirecțională cu pacientul da Buton de apel de urgență care poate fi activat de către pacient da Sistem de monitorizare a parametrilor fiziologici (ECG, puls, respirație) da Set pentru confort în timpul examinărilor (saltea, tetiere, genunchiere, curele pentru fixarea pacienților) da Sistem de monitorizare video a pacientului din camera de scanare, cu monitor in camera operatorului. da Bobine de radiofrecvență Bobina de recepție - transmisie integrată pentru examinări al întregului corp da Bobina multicanal pentru cap, pentru adult ≥ 16 canale Bobina multicanal pentru coloana vertebrala, pentru adult ≥ 32 canale Bobina de corp cu mai multe canale, pentru adult ≥ 16 canale Bobina multifunctionala flexibila, dimensiuni medii, pentru adult ≥ 16 canale Bobina multifunctionala flexibila, dimensiuni mari, pentru adult ≥ 16 canale Bobina pentru adult dedicată genunchiului și piciorului (1 buc.) sau Bobina pentru adult dedicată genunchiului (1 buc.) și piciorului (1 buc.) ≥ 8 canale Bobina de umăr dedicată, pentru adult ≥ 6 canale Consolă și sistem de reconstrucție Sistemul informatic trebuie să asigure din punct de vedere tehnic performanța prelucrării datelor de înaltă calitate și rapidă, schimbul de rețea, arhivarea datelor și executarea paralelă a procedurilor de scanare și reconstrucție a imaginii da Numărul de imagini stocate (matrice minim 256x256) fără compresie pe hard disk ≥ 1 500 000 images Capacitatea memoriei RAM a calculatorului consolei ≥ 32 GB Capacitate memorie RAM a sistemului de reconstrucție ≥ 96 Gb Viteza de reconstrucție minim 256 × 256, FFT, FOV complet ≥ 40 000 imagini/s Sistem de arhivare CD / DVD / USB da DICOM 3.0 da Monitor LCD de format mare ≥ 24 inchi Unitate de sincronizare ECG, puls și respirație da Procesarea imaginei, arhivare, conectare la rețea și imprimantă, înstrierea imaginelor pe sticuri da Pachete de programe clinice și parametri de achiziție Pachet de programe clinice pentru cercetarea sistemului nervos central (cap, gat, coloana vertebrala) da Pachet de software pentru perfuzia DSC de contrast pentru creier, cu posibilitatea de a calcula hărți CBF, CBV, MTT da Pachet software pentru perfuzie cerebrală fără contrast, etichetare arterial spin 3D da Pachet de software pentru imagistica tensorului de difuzie (DTI) și reconstrucția tractografiei cu fibre în 3D (fiber tracking/tractography) da Pachet de software pentru investigarea spectroscopică și postprocesare cu un singur voxel da Pachet de software pentru investigarea spectroscopică și postprocesare cu doi voxeli da Pachet de software pentru achiziția și postprocesarea funcțională RMN BOLD da Pachet de programe clinice pentru cercetarea cavității abdominale și a pelvisului cu capacitatea de a corecta artefacte da Pachet de programe clinice pentru întregul complex al cercetării ortopedice da Pachet de programe clinice pentru întregul complex de cercetare angiografică cu sau fără utilizarea contrastului pentru cercetării ale vaselor sanguine da Pachet software cu algoritmi pentru reconstrucția imaginii cu o calitate îmbunătățită a imaginii da Pachet software și hardware cu algoritmi pentru reconstrucția imaginii cu tehnologia de învățare profundă pentru *o calitate îmbunătățită a imaginii 2D/3D, *accelerarea vitezei de investigație da Software pentru îmbinarea automată a seturilor de date obținute în timpul cercetării cu mai multe poziții într-o singură imagine cu un FOV complet da Tehnica de imagistică paralelă cu utilizarea metodei de detectare comprimată pentru o achiziție mai rapidă a imaginii, ar trebui să fie aplicabilă pentru majoritatea regiunilor corpului da Capacitate de procesare a imaginilor 3D da Sincronizarea scanării ECG, puls, respirație da Software / hardware sau secvențe de scanare speciale pentru a diminua zgomotul auditiv în timpul scanării da Pachet de protocoale clinice pentru 2D și 3D - colangiopancreatografie da Grosimea minimă a feliei în modul 2D ≤ 0,1 mm Grosimea minimă a feliei în modul 3D ≤ 0,1 mm Sistem software si hardware de conexiune la distanta la RMN da Stație de post-procesare Minim (1) o stație de post-procesare a investigațiilor, cu aplicații clinice sau acces la aplicațiile clinice de evaluare a investigațiilor, cu minim următorii parametri: * minimum 27 inch LCD, sau 2 monitoare de minim 19 inch LCD (IPS sau tehnologie similară); *CPU minim 6 nucleie și frecvența minim 2.5 GHz; *cel puțin 32 GB RAM; *cel puțin 900 GB SSD; *procesare de imagini RMN; *conexiune TCP/IP (ethernet); *înscriere investigație pe CD / DVD / USB; minim 1 buc. O interfață multimodală de evaluare a imaginii da Export DICOM 3.0, interogare/preluare, imprimare, arhivare USB da Export imagini în format AVI, DICOM da Înscriere investigație cu vizualizator pe un CD /DVD / USB da Aplicație sau licență pentru imprimare investigațiilor la imprimanta DICOM da Disponibilitatea software-ului pentru vizualizarea datelor RMN da Disponibilitatea funcțiilor de zoom, panning, modificarea setărilor parametrilor ferestrei da Instrumente de evaluare disponibile: Măsurarea distanței da Măsurarea unghiurilor da Selectarea regiunii/volumului de interes da Adăugare de anotații text da Soft pentru reconstrucția multiplanară (MPR) da Softi pentru reconstrucția tridimensională (redare 3D) da Soft pentru analiza perfuziei de contrast a creierului da Analiza imaginilor RMN ponderate prin difuzie da Opțiunea de a combina mai multe imagini RMN într-una singură da Accesorii sistem (Injector de presiune dublu, neferos, detectarea automată a mărimii seringii, pentru contrast cu o singură / dublă fază, asigură livrarea cu soluție salină și permite livrarea temporizată a contrastului. Antreprenorul trebuie să furnizeze seringi compatibile (200 seturi) volum minim 50 ml cu conectori.) da (Imprimantă laser / temic, dimensiuni simultane ale filmului minim 2, dimensiunea filmului cea mai mare (14x17 inchi), compatibil DICOM, rezoluție ≥ 300 dpi.) da (UPS: UPS de capacitate adecvată pentru minim 30 de minute de rezervă pentru toate sistemele, inclusiv mașina RMN, cu tot cu unitatea de răcire (Chiller), computerele consolă și stațiile de lucru) minim 80 kW Cabină RF: Sistemul ar trebui să fie furnizat cu cabină RF pentru ecranarea încăperii, a ușii și pentru celelalte elemente trebuie să fie realizate corespunzător fabricată din cupru sau aluminiu sau oțel galvanizat Furnizorul va efectua finisarea suprafețelor încăperii într-o culoare neutră, astfel încât, acestea să fie de posibil de curățat / dezinfectat. La fel furnizorul va echipa încăperea cu mobilier /rafturi pentru depozitarea bobinelor sau a accesoriilor da Furnizorul va echipa încăperea cu prize de gaze medicale: Oxigen, Aer, Vacuum, ,AGSS (suspendate sau pe unul din pereții laterali) inclusiv tevile până la ieșirea din încăpere, standard prize: DIN 13260-2 da Furnizorul va echipa încăperea cu prize 220 V, minim 5 buc. da Sistem de răcire RMN și a spatiilor de lucru, sistem cu circuit primar (pe baza de soluție glucol sau echivalent) de răcire prin intermediul unui Chiller amplasat în exteriorul departamentului de RMN cu difuzoare de aer condiționat, inclusiv climatizare pentru zona pupitrului de comandă și a spațiului de investigare pacienți. minim 35 kW Fantome pentru calitatea imaginii (Echipament etalon corespunzator pentru testarea calitatii imaginei) da Căști pentru a reduce zgomotul în timpul investigației da Detector de metale cu încărcător, portabil da Instalare și training Operatorul economic va efectua o vizită la sediul beneficiarului pentru a evalua condițiile tehnice ale încăperii destinate pentru RMN în scop de a aprecia posibilitatea instalării RMN-ului fără obstacole neprevăzute. Proces verbal de examinare a încăperii Operatorul economic va prezenta un plan de implementare pentru instalare și instruire, care vor fi aprobate de utilizatorul final. da Operatorul economic va instala dispozitivele la fața locului într-o locație desemnat de utilizatorul final. da Operatorul economic va dezvolta un plan de instruire pentru utilizatorul final personal, care include administratori, tehnicieni, radiologi, ingineri biomedici și administratorii de sistem da Operatorul economic va oferi instruire în două etape, în total de cel puțin 7 zile, membrilor desemnați ai utilizatorului final în operarea și întreținerea dispozitivelor la locația utilizatorului final, imediat după instalare cel puțin 5 zile; după o perioadă de 30-60 de zile de utilizare - cel puțin 2 zile. da Pregătirea se va desfășura în limba română sau rusă, se anticipează să fie instruiți cel puțin 10 profesioniști, din radiologie, tehnicieni și ingineri biomedicali. da Instrucțiuni Operatorul economic va furniza manualul utilizatorului (tipărit) în limba română, manualul / manualele trebuie să conțină instrucțiuni de operare tehnice cât și cele de soft, manualul / manualele se vor prezenta atât pe suport de hârtie cât și în format digital da Operatorul economic va furniza un manual tehnic privind condițiile necesare pentru montarea echipamentului, se va prezenta în format digital în limba engleză și/sau română da Operatorul economic va prezenta o listă recomandată de producător cu privire la piese de schimb / accesorii și consumabile ce necesită a fi înlocuite pe parcursul a 5 ani de exploatare, lista va include coduri de referință / număr de partidă, inclusiv costul de achiziție fără TVA pentru fiecare componentă în parte Garanție Operatorul economic va oferi 24 luni garanție pentru dispozitive începând de la data protocolului de acceptare semnat la fața locului. da Operatorul economic se va asigura că pentru defecțiuni neașteptate, o persoană calificată de producător va fi la fața locului în termen de opt (8) ore și patru (4) ore în cazul defecțiunilor de urgență (heliu lichid, capul rece, compresor) pentru a investiga și înlătura problema în toată perioada de garanție. da Operatorul economic va deține pe teritoriul Republicii Moldova un centru tehnic cu cel puțin un (1) inginer autorizat de producătorul RMN-ului privind identificarea și remedierea tuturor defecțiunilor tehnice. da
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Insitutul de Medicină Urgentă | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoare estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Mașină de anestezie compatibilă cu RMN 1.5Tesla | Mașină de anestezie compatibilă cu RMN 1.5Tesla | bucată | 1 |  |  |  |  | 1. DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, din momentul în care beneficiarul a predat printr-un proces verbal spațiul conform condițiilor tehnice necesare instalării dispozitivelor | 1200000
33100000-1 | 2 | Monitor de pacient compatibil cu RMN 1.5Tesla | Monitor de pacient compatibil cu RMN 1.5Tesla | bucată | 1 |  |  |  |  | 1. DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, din momentul în care beneficiarul a predat printr-un proces verbal spațiul conform condițiilor tehnice necesare instalării dispozitivelor | 1000000
33100000-1 | 3 | Pompe de infuzie/perfuzie compatibil cu RMN 1.5Tesla | Pompe de infuzie/perfuzie compatibil cu RMN 1.5Tesla | bucată | 1 |  |  |  |  | 1. DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, din momentul în care beneficiarul a predat printr-un proces verbal spațiul conform condițiilor tehnice necesare instalării dispozitivelor | 600000
33100000-1 | 4 | Rezonața Magnetică 1,5 T | Rezonața Magnetică 1,5 T | bucată | 1 |  |  |  |  | 1. DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, din momentul în care beneficiarul a predat printr-un proces verbal spațiul conform condițiilor tehnice necesare instalării dispozitivelor | 25000000
[6 empty] | Suma total: |  | 0 | 0 |  | 27800000
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________