## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor lista suplimentară 11, pentru anul 2021 |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3310000-1 | 1 | Dispozitiv pentru vizualizarea venelor | Dispozitiv pentru vizualizarea venelor | buc | 1 |  | Dispozitiv pentru vizualizarea venelor Descriere. Dipozitiv pentru vizualizarea venelor în timp real, neinvaziv Acumulator intern (Li-ion) Materialul - plastic Sursa de lumină-două lămpi infraroșii Distanța optimă a imaginii 200 mm ±50 mm Rezoluție imagine ≥ 1024x768 Precizia alinierii ≤0.5 mm Energia radiațiilor infraroșii ≤108 µW/m2 Luminozitate reglabilă Adâncime de recunoaștere vasculară între 0-10 mm Opțiune de montare podea
3310000-1 | 2 | Pulsoximetru de buzunar pentru copii | Pulsoximetru de buzunar pentru copii | buc | 17 |  | Pulsoximetru de buzunar pentru copii Descrierea Pulsoximetru de buzunar pentru medic, dispozitiv cu alimentare pe baza baterii, care masoara pulsul, Indicele de perfuzie (PI) si saturatia de oxigen (SpO2) la copii Parametru Specificație Tip pacient pediatric da Interval de măsurare SPO2 70-100% Pulsul 30-250 bpm Acuratețe SPO2 ±2% intre 70-100% Pulsul ±3% intre 30-250 bpm Rezoluția SPO2 ±1% Pulsul ±1 bpm Afișaj SPO2 da Indicele de perfuzie (PI) da Valoare pulsului da Indicator baterie descărcată da Display LED sau LCD Alarme Auditiv da Vizual da Alimentare Baterie tip AAA Alkaline "Stingerea automată în caz de neutilizare" da "Durata de funcționare în continuu" ≥ 10 ore Set de baterii inclus 1 set
3310000-1 | 3 | Audimetru pediatric (pina la 2 ani) | Audimetru pediatric (pina la 2 ani) | buc | 1 |  | Audimetru pediatric (pina la 2 ani) Descriere Destinat pentru investigarea audiogramei comportamentale la copii până la 2 ani Parametru Specificația Tip Tip 1 ton-pur Zgomot zgomot alb "Audiometria, frecvența, Hz " "Conductivitatea aerului" 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz Incrementarea în trepte Eroarea ≤ 1% Intensitatea sunetului, dB 500 Hz ≥ 80 dB 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz Prezența sunetului în câmp liber sonor boxă încorporată Audiometria prin zgomot Tip zgomot zgomot alb (fon alb) Alimentare baterii AA Garanție 24 luni
3310000-1 | 4 | Autoclav cu vacuum | Autoclav cu vacuum | buc | 1 |  | Autoclav 26-35L, cu vacuum, clasa B Cod 270120 Descriere Sterilizatoare cu aburi utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajuta la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non-termic-sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale şi generale.Construcția interioară este din oțel inoxidabil. Parametrul Specificația Clasa autoclavului Clasa B Construcția interioară camera de sterilizare din oțel inox Exterior metalic galvanizat sau oțel inox. Securitate la supraîncălzire da Securitate la suprapresiune da Alarme acustică vizuală Durata sterilizartii reglabilă da Control Microprocesor Sistem de blocare a ușii autoclavului care impiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă da Ușa ramăne blocată pana la finisarea procesului de sterilizare da Suprafata exterioara să nu se încălzească Setarea de catre utilizator a modului de lucru dorit da Imprimantă da Afișaj alfanumeric Ciclu de strilizare Ciclu de presiune pozitivă Ciclu de vacuum da Pre şi post vacuum selectabil Sistem de uscare da Facilități de setare timp temperatura eliberare automată a vaporilor printare a rezultatelor racire rapidă Volum interior 26 - 35 L Precizie timp de sterilizare 1 min Rafturi da, min. 4 tavi Regimuri de sterilizare minim 4 regimuri Temperatura de sterilizare 121℃, 134℃ Gama de temperatură 105 - 134 grade C Cicluri preprogramate Sterilizare, uscare Înregistrator date da Tip date data timp temperatura presiune Capacitatea rezervorului de apă min. 4 l Alimentare 220V, 50 Hz
3310000-1 | 5 | Congelator pentru vaccine | Congelator pentru vaccine | buc | 2 |  | Congelator pentru vaccine Descriere Congelatoarele sunt concepute pentru a oferi stocare specializată pentru probe biologice, culturi de celule și alte materiale sensibile la temperatura. Parametrul Specificația Configuraţie orizontal Capacitatea 160 - 200 l Număr de rafturi ≥ 2 Uşa Externă 1 Mecanism blocare cu cheie Roţi da Construcţie interioară oţel inoxidabil Construcţie exterioară cu acoperire anticorozivă Afişaj temperatură digital Alarme acustică vizuală Răcire ventilată sau statică Domeniu de temperatură -20°C .. -28 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Accesorii coşuri tip sertar divizoare pentru sertar Decongelare automată
3310000-1 | 6 | Fotoliu recoltarea singelui | Fotoliu recoltarea singelui | buc | 2 |  | Fotoliu pentru recoltarea sîngelui Descriere Destinat amplasării pacientului pentru recoltarea sîngelui Parametrul Specificația Acțiune mecanică, electromecanică Secțiuni ≥ 3 Suporturi pentru mîini Înnălțimea suportului pentru mîini reglabilă, 70-95cm ±10% Carcasul oțel vopsit electrostatic Suprafața acoperită cu material moale, rezistent la detergenți chimici Capacitate maximă ≥ 150 kg
3310000-1 | 7 | Refractometru manual, pediatric (pina la 3 ani) | Refractometru manual, pediatric (pina la 3 ani) | buc | 1 |  | Autorefractometru binocular pediatric Descriere Autorefractometru binocular pediatric, manual, destinat examinării copiilor cu vîrsta pînă la 3 ani Parametru Specificaţia Tip portabil Testare, metoda binocular, infraroșu Diapazon de măsurări -7.00÷ +5.00 dpt Discretul pasului 0.25 dpt Dimensiunea pupilei 3.0÷8.00 mm Alimentare baterii AA Garanție 2 ani
3310000-1 | 8 | Timpanometru (impedansmetru) | Timpanometru (impedansmetru) | buc | 1 |  | Timpanometru (impedansmetru) Descriere prezentarea ipsilaterală și controlaterală a sunetului Parametru Specificația Tip prezentarea ipsilaterală și controlaterală a sunetului Prezența sunetului ton pur Zgomot zgomot alb Spectru de frecvențe 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz Incrementarea în trepte Eroarea ≤ 2% Posibilitatea de determinare a funcțieitubei auditive în canalul perforației membranei timpanice da Posibilitatea de determinare a testului Decay da Imprimantă încorporată termo da Afișaj ecran Accesorii set de olive pentru copii da set de olive pentru adulți da Garanție 24 luni
3310000-1 | 9 | Aspirator uterin | Aspirator uterin | buc | 1 |  | Aspirator uterin Cod 130330 Descriere Aspiratoarele uterine furnizează aspiraţie vid crescută constantă (≥400 mm Hg) şi debit mare, printr-o chiuretă fină de evacuare a fluidului şi ţesului din uter. Aspiraţia uterină este utilizată în principal pentru dilatare, evacuare şi terapie, pentru terminarea sarcinii timpurii (de pînă la 12 săptămîni), tratament de avorturi spontane incomplete, şi îndepărtarea de placentă reţinută. Parametru Specificația Vacuum Limita maximă ≥ 400 Rata de flux, l/min. >30 Unitate de măsură mm Hg Reglator aspirație da Vas colector Numărul > 2 vase în serie Capacitatea, l ≥ 1,500 Protecție la umplere da Reutilizabil da Tip filtru unică utilizare ≥ 15 buc. Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz "Accesorii necesare pentru desfăsurarea intervențiilor de întrerupere a sarcinei, avort spontan incomplet, îndepărtarea placentei" 1 set.
3310000-1 | 10 | Butelie oxigen 2 litri | Butelie oxigen 2 litri | buc | 1 |  | Butelie oxigen Cod 110500 Descriere Dispozitiv utilizat pentru combaterea hipoxiei pacientului. Parametru Specificatie Tip portabil Volum ≥2 l Material "oțel/aluminiu/ metal galvanizat" Manometru de control pe reductor Reductor presiune 0-15 l/min Presiune de incarcare ≥ 200 atm Tub pentru conectare la butelia de oxigen ≥ 2 buc. Mască facială ≥ 2 buc. Canulă nazală ≥ 2 buc. Geanta de transport da
3310000-1 | 11 | Incubator (termostat) 80-100 L variatia de temperatura | Incubator (termostat) 80-100 L variatia de temperatura | buc | 1 |  | Incubator (termostat) 80 - 100 l variația de temperatură Cod 250330 Descriere "Incubatoarele termostat, dispozitiv de laborator care se utilizează pentru menţinerea îndelungată la temperatură constantă a probelor pentru a amplifica mostre testate de acizi nucleari pentru utilizarea în tehnici de secvenţiere." Parametru Specificaţie Descriere termostat utilizat în laborator Capacitate 80 - 100 l Domeniul de temperatură programabil 5 - 70 grade C Rezoluția de programare ≤ 1 grad Timp de funcționare 1 - 999 min, neîntrerupt Afișaj LCD sau LED Control Microprocesor Usa dubla da Usa interna din sticla da Construcția interioară din oțel inox Alaramă vizuala si sonora divergență față de temperatura setată Alimentarea 220 V, 50 Hz
3310000-1 | 12 | Lampa pentru examinare, brat flexibil (caracteristici de baza) | Lampa pentru examinare, brat flexibil (caracteristici de baza) | buc | 1 |  | Lampă pentru examinare, braț flexibil (caracteristici de baza) Cod 130100 Descriere Lampă de examinare cu braț flexibil pe suport mobil Alimentare 220V, 50Hz. Dimensiunea cîmpului luminous ≥ 120 mm Temperatura culorii 4000 - 5500 K Cu înălțime reglabilă 1500-1800 mm (diapazon) Suport cu acoperire anticorozivă reglabil pe verticala Baza cu acoperire anticorozivă Tehnologia Iluminarea bazată pe tehnologia LED Timpul de viață a LED-urilor ≥ 50 000 h Braț flexibil da Nivelul de iluminare la distanță de 50 cm minim 35 000 lux Mobil pe suport cu minim 5 roți da
3310000-1 | 13 | Microscop binocular, simplu | Microscop binocular, simplu | buc | 1 |  | Microscop binocular, simplu Cod 250200 Descriere Microscoapele cu lumină sînt folosite în laboratoare clinice sau în spitale pentru a examina lichide biologice, ţesuturi, mase fecale. Parametru Specificația Stand destinat lucrărilor în Biologie şi Medicină pentru lumină transmisă cu iluminare cu lampă Halogen sau LED (LED preferabil); Măsuţa mecanică pentru operare cu mâna dreaptă cu acţionare coaxială pentru deplasarea pe X și Y Fixator de probe (lamele) universal pentru un singur specimen Revolver pentru 4 obiective (din sticlă) Obiective Plan Achromat, fabrica din sticla 4x, 10x, 20x, 40x, 100x/1.25 Ulei Condensor universal pre-centrat si pre-focusat, tip Abbe Diafragmă de câmp pentru iluminarea Kohler Tub binocular cu unghi de înclinare 30° cu ajustarea distanţei interpupilare în diapazonul minim 52-75 mm; Oculare 10x/20 – 2 buc.(cel puțin unul cu focusare) Unitatea de alimentare încorporată Accesorii Ulei de imersie – o sticluță
3310000-1 | 14 | Sterilizator 20 L | Sterilizator 20 L | buc | 1 |  | Sterilizator 20 L Cod 270300 Descriere Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării intrumentelor medicale cu consctrucție interioară din oțel inox Parametru Specificația Ventilaţie forţată, controlată electronic Construcție interioară oțel inox Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Regimuri de sterilizare programabile Protecție la supraîncălzire analogical digitală Alarme acustică vizuală Diagnostic automat cu afișarea codului erorii Volumul 20 l, ± 5 l Camera sterilizatorului Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior Temperatura 50 - 200℃ Divergență față de temperatura setată ≤ 1℃ Abatere timp ≤ 1 min Timp încălzire până la temperatura setată ≤ 60 min Regim de sterilizare prestabilite 180℃, 60 min 160℃, 150 min 120℃, 45 min Rezoluția de programare 1℃ Timpul de răcire ≤ 35 min, pînă la 75℃ Deconectare de avariere la temperatura 205 - 235℃ Tipul de funcționare fără întrerupere ≥ 8 ore Suport metalic pentru amplasarea sterilizatorului da, vopsit rezistent la solutiile de dezinfectare Rafturi ≥ 2 Alimentare 200-240V, 50 Hz
3310000-1 | 15 | Sterilizator 80 L | Sterilizator 80 L | buc | 1 |  | Sterilizator 80 L Cod 270320 Descriere Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării intrumentelor medicale cu consctrucție interioară din oțel inox Parametrul Specificația Ventilaţie forţată, controlată electronic Construcție interioară oțel inox Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Regimuri de sterilizare programabile Protecție la supraîncălzire analogical digitală Alarme acustică vizuală Diagnostic automat cu afișarea codului erorii Volumul 80 l, ± 10 l Camera sterilizatorului Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior Temperatura 50 - 200℃ Divergență față de temperatura setată ≤ 1℃ Abatere timp ≤ 1 min Timp încălzire până la temperatura setată ≤ 60 min Regim de sterilizare prestabilite 180℃, 60 min 160℃, 150 min 120℃, 45 min Rezoluția de programare 1℃ Timpul de răcire ≤ 35 min, pînă la 75℃ Deconectare de avariere la temperatura 205 - 235℃ Tipul de funcționare fără întrerupere ≥ 8 ore Suport metalic pentru amplasarea sterilizatorului da, vopsit rezistent la solutiile de dezinfectare Rafturi ≥ 3 Alimentare 200-240V, 50 Hz
3310000-1 | 16 | Alcotest | Alcotest | buc | 1 |  | Alcotest Descriere Dispozitiv portabil destinat depistării alcoolului în aerul expirat de la pacient Parametru Specificaţie Depistare alcool senzor electrochimic Monitorizarea datelor pe monitor LCD sau afisor LED Unitatea de măsură mg/L "Domeniul de măsurare" 0 - 2,5 mg/L Pasul de măsurare 0,01 Eroarea admisibilă ≤ 10% Prelevare probă posibilitatea de prelevare a probei cu muștiuc și fără depistarea automat la atingerea unui volum minim de aer expirat prelevarea pasivă la acționarea butonului Memorie investigație ≥ 2000 Alarme acustică, vizuală Pornirea dispozitivului ≤ 20s. Afișare rezultate ≤ 30s. Alimentare acumulator intern sau baterii reîncărcabile indicator a nivelului de încărcare a acumulatorului autonomie de la acumulator min. 500 investigații "deconectarea automată în caz de neutilizare" încărcător de la 220V, 50Hz Temperatura de lucru -5 … +50℃ Umiditatea 10 - 100%, fără condens Carcasa rezistent la șocuri, căderi Accesorii Geantă geantă pentru trasportare și depozitare. Să fie dotat cu buzunare, spațiu pentru dispozitiv, muștiuri și accesorii Muștuc reutilizabile, cu posibilitatea dezinfectării cu agenți chimici sau sterilizarii ≥ 30 buc. Cu verificarea metrologică inițială - da, prezent la livrarea dispozitivului”
3310000-1 | 17 | Masa pentru infasat model 1 | Masa pentru infasat model 1 | buc | 46 |  | Masă pentru înfășat copii (model 1) Parametri tehnici solicitați: Înălțime – min. 90 cm Lungime –min. 80 cm Lățime –min. 70 cm Saltea inclusă, grosime ≥ 5cm Raft pentru depozitare inclus
3310000-1 | 18 | Masa pentru infasat model 2 | Masa pentru infasat model 2 | buc | 16 |  | Masă pentru înfășat copii (model 2) Parametri tehnici solicitați: Înălțime – min. 90 cm Lungime – 70 cm Lățime –70 cm Saltea inclusă, grosime min. ≥ 5cm Raft pentru depozitare inclus
3310000-1 | 19 | Lampă germicidă (lampă bactericidă varianta staționară) | Lampă germicidă (lampă bactericidă varianta staționară) | buc | 16 |  | Lampă germicidă (lampă bactericidă varianta staționară) Lampă de quarț pentru sterilizarea aerului în încăperea sălii de proceduri, sălii de operație, salon, etc. 220V, 50Hz, montabila pe perete, cu 1 tub, 55W, ≥ 20 m², spectru de raze UV + vizibil, Unghiul de iradiere 180⁰, Timpul de funcționare a lămpilor ≥ 8000 ore.
3310000-1 | 20 | Debitmetru , 0-15 l/min, cu umidificator 200 cl | Debitmetru , 0-15 l/min, cu umidificator 200 cl | buc | 16 |  | Debitmetru , 0-15 l/min, cu umidificator 200 cl Destinat masurarii si controlului debitului de aer sau oxigen care este administrat pacientilor. Include: - Conector standard DIN pentru oxigen - Debit reglabil 0-15 l/min. - Umidificator 200 cl, auotclavabil . - Adaptor conectare masca sau canula nazala. - Garantie minim 12 luni. - Livrare in decurs de 3 zile din data semnarii contractului.
3310000-1 | 21 | Monitor de pacient cu modul de gaze anestezice, cu posibilitate de montare la bratul masinei de anestezie Drager Fabius Plus | Monitor de pacient cu modul de gaze anestezice, cu posibilitate de montare la bratul masinei de anestezie Drager Fabius Plus | buc | 8 |  | Monitor de pacient cu modul de gaze anestezice, cu posibilitate de montare la bratul masinei de anestezie Drager Fabius Plus 1 Tip pacient: Adult, Pediatric. 2 Ecran color, touchscreen min. 12 inch 3 Protectie antistralucire a ecranului 4 Posibilitatea de reglare a nivelelor de iluminare 5 Rezolutia min. 1280 x 720 6 Unghi de vizualizare: 170 grade 7 Modul NIBP: 7.1 Metoda: oscilometrica 7.2 Moduri: Auto, Manual, STAT 7.3 Frecventa pulsului: 40-220 bpm 7.4 Rezolutie presiune: 40-250 mmHg 7.5 Acuratetea puls: ± 3 bpm 7.6 Acuratetea presiune: ± 3 mmHg 7.7 Protectie la suprapresiune pentru toate tipurile de pacienti 8 Modul SpO2: 8.1 Tehnologia: Masimo 8.2 Diapazonul de măsurare: 70-100% 8.3 Rezolutia: 1 % 8.4 Acuratetea: ± 2 % 8.5 Frecventa pulsului: 25-300 bpm 8.6 Acuratetea puls: ± 2 bpm 9 Modul ECG: 9.1 Culegerea semnalului ECG prin cablu 5 electrozi 9.2 Amplituda selectabila: 1,25 mm/mV; 2,5 mm/mV ; 5 mm/mV; 10 mm/mV; 20 mm/mV; 40 mm/mV 9.3 Viteza selectabila: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s 9.4 Frecventa pulsului pacient Adult: 15-300 bpm 10 Respiratia: 10.1 Metoda: impedanta toracica 10.2 Diapazonul de masurare: 0-150 rpm 10.3 Acuratetea: ± 2 rpm 11 Temperatura: 11.1 Numarul de canale: 2 11.2 Diapazonul de masurare: 30 - 42 °C 11.3 Acuratetea: ± 0,1 °C 12 Modul EtCO2: 12.1 Tehnologia: Masimo 12.2 Tip: Sidestream 12.3 Diapazonul de masurare: 0-99 mmHg 12.4 Timpul de raspuns: < 1 sec 12.5 Depistare respiratie 12.6 Diapazonul de masurare respiratie: 0-150 rpm 13 Modul gaze anstezice: 13.1 Tehnologia: Masimo 13.2 Gaze măsurate: 13.2.1 CO2: 0-15 % 13.2.2 O2: 0-100% 13.2.3 N2O: 0-100% 13.2.4 DES: 0-22% 13.2.5 ISO: 0-8% 13.2.6 ENF: 0-8% 13.2.7 HAL: 0-8% 13.2.8 SEV: 0-10% 13.3 Rata de respiratie: 0-150 rpm 13.4 Afisare valoarea MAC 14 Memorie interna: 14.1 Min. 400 ore de inregistrare 14.2 Min. 3500 setari 14.3 Min. 100 alarme 15 Alarme: 15.1 Sonore si vizuale 15.2 Indicator luminous alarme cu vizualizarea la 360 grade 16 Imprimanta integrata: 16.1 Viteza de imprimare: 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s 16.2 Posibilitatea de imprimare a min. 3 unde grafice 16.3 Printare: in timp real, alarme, calcul, unde grafice 17 Conexiuni: 17.1 LAN 17.2 Wifi 17.3 HDMI sau tehnologie analogică 17.4 USB 17.5 Alarma asistenta 17.6 Posibilitatea de conectare la statia de vizualizare centrala prin WIFI 18 Alimentare: 18.1 Tensiune 220V 50Hz 18.2 Baterie interna min. 4 ore autonomie 19 Accesorii si consumabile: 19.1 Cablu ECG cu 5 electrozi - 1 buc. 19.2 Electrozi ECG adult, unică utilizare 200 pcs. 19.3 Senzor SpO2 reutilizabil cu cablu de interconectare, Adult - 2 buc. 19.4 Senzor SpO2 reutilizabil cu cablu de interconectare, Padiatric - 1 buc. 19.5 Senzor Temperatură reutilizabil - 1 buc. 19.6 Furtun NIBP – 1 buc. 19.7 Manseta pentru NIBP , Adult - 4 buc. (1-small, 1-medium, 1-large, 1- extralarge. 19.8 Manseta pentru NIBP , Pediatric - 1 buc. 19.9 Hartie pentru imprimanta – 20 buc. 19.10 Kit pentru conectarea modulului de gazo-analizare la conturul de ventilare a pacientului - pentru 450 de operatii/interventii 19.11 Suport pentru fixarea monitorului pe bratul existent al masinei de anestezie Livrare si instalare conform necesitatilor beneficiarului Instruire utilizatori privind utilizarea corecta a dispozitivelor Instruire bioingineri privind mentenanta si reparatia dispozitivului Garantie : minim 24 luni Ghid rapid de utilizare in limba de stat, laminat. Manual de utilizare ( in limba de stat). Manual de service .
3310000-1 | 22 | Sistem digital deimagistica dentara Panoramica (Ortopantomograf), Cone Beam CT (3D) si CEPH (Cefalometrie) | Sistem digital de de imagistica dentara Panoramica (Ortopantomograf), Cone Beam CT (3D) si CEPH (Cefalometrie) | buc | 1 |  | Sistem digital de de imagistica dentara Panoramica (Ortopantomograf), Cone Beam CT (3D) si CEPH (Cefalometrie) Descriere Sistem digital de de imagistica dentara prin scanare cu raze X. Afişează o vedere bidimensională(PAN, CEPH) si 3D. Parametrul Specificaţia Generator de raze X Fecvenţa 75-150 kHz Tensiune 60-90 kV Curent 5-17 mA Tub raze X Tip staţionar Filtrare totală (minimă), mm Al 2.5-3.2 Punctul focal, maxim ≤ 0.5 mm Detector digital Panorama si CT CMOS/TFT a-Si Funcție Free FOV cu dimensiunea ≥20x20cm Dimensiune VOXEL ≤ 70 µm (endo) Ghidare prin fascicul de lumină da Funcție Scanare Amprenta/Model dentar da Scanare 3D a fetei da Timpul de expunere PAN ≤ 14s Timpul de expunere CBCT ≤ 16s Lungimea suprafeţei active a senzorului ≥ 315 mm Înălțimea suprafeţei active a senzorului ≥ 254 mm Scanare Panoramica Standard da Sectionat ≥ 5 sectiuni Bitewing da Sinus da Ortogonal da Articulatii TMJ da Nivele de gri ≥ 16bit Scanare Cefalometrica Funcție Free FOV cu dimensiunea ≥30x30cm Timpul de expunere CEPH ≤ 0.5 s Numărul punctelor de fixare a capului ≥ 4 DAP-metru da Element de muşcare da Mîner pacient da Statie de lucru Sistem de operare OS Windows 10 (licentiat) Procesor CPU ≥ Quad Core Memorie operativa RAM ≥ 8GB Memorie HDD ≥ 1Tb Placa de rețea adăugatoare Gigabit Ethernet Monitor ≥ 20inch Panou de control Touch Screen ≥ 10inch Revenirea automată la poziţia iniţială da Comanda de oprire urgentă da Control multifuncţional da DICOM DICOM Print da DICOM PACS da Aplicatie de lucru (Software) Posibilitatea de a instala aplicatia de lucru la toate calculatoarele din retea, cu acces la baza de date da Formatul imaginilor exportate DICOM, RAW, JPG, STL(CT) Export rezultate CD/DVD, USB, Email Imprimanta film da Alimentarea 220-240V, 50 Hz Insrtuirea personalului medical da Certificat de calitate a echipamentului CE/ISO Autorizatie de la producator da Certificat de calificare ingineri da Garantie 3 ani Termenul de livrare 60 zile Anul producerii 2021 Autorizatie ANRANR pentru Import/Montare/Reparatie a dispozitivului licitat da
3310000-1 | 23 | SET DE LABORATOR CAD-CAM | SET DE LABORATOR CAD-CAM | buc | 1 |  | SET DE LABORATOR CAD-CAM 1. Masina de frezat in 5 axe(frezare in mediu umed si uscat) 2. Masa suport pentru masina de frezat si in care este incadrat aspiratorul si sistemul de racire 3. Aspirator si Sistem de racire 4. Cuptor de sinterizare Zirconiu 5. Statie de lucru (2 unități ) 6. Soft licentiat de modelare cu module incluse (exocad) 7. Soft licentiate de frezare 1. Masina de frezat in 5 axe. 1.1 Caracteristici Masina de frezat in 5 axe: • Masina de frezare cu 5 axe combină prelucrarea umedă și uscată într-o singură unitate și permite frezarea unei gamei foarte variate de materiale specific pentru confectionarea protezelor dentare • Masina poate fi utilizata fie ca unitate pur uscată sau umedă, fie în funcționare combinată pentru o gamă nelimitată de materiale și indicații. • Posibilitate de a freza structuri din Titan, Oxid de Zirconiu, Ceramica, Compozit, PMMA, PEEK, Ceara, Metal CrCo moale, Dinti acrilici si proteze totale • Program special de frezare a blocurilor de ceramica cu economie de timp de până la 60% • Structura interna a masinii turnata din metal masiv, vopsit industrial prin metoda de coacere pentru a oferi rezistenta inalta la uzura si la lichidul special de racire • Site pentru acumularea resturilor de la material frezate, incluse in masina de frezat. Ele pot fi scoase usor si curatate la necessitate • Sita suplimentara pentru tubul de la aspirator • Capac suport pentru aspirarea mai eficienta a prafului din timpul frezarii. Poate fi usor demontat si curatat la necesitate • Filtru de particule si condensat, inclus. Toate furtunurile si conexiunile necesare sunt incluse. Filtrul poate fi fixat direct pe masina de frezat pentru a economi spatiu • Brat de fixare blocuri, diametru 98mm, care poate fi demontat usor, si schimbat cu altul pentru alte materiale • Accesorii incluse: 1 litru de lichid special de racire, hartie speciala de masurare a calitatii lichidului de racire, cheie dinamometrica pentru fixarea bratelor de fixare a blocurilor, sistem de curatare si lubrifiere a mandrinei si lacasului acesteia, furtunuri si conexiunile necesare pentru aspirator si aer comprimat, scaner digital pentru scanarea blocurilor de zirconiu, evidenta si inregistrarea automata a acestora, bloc de calibrare, 3 freze pentru zirconiu, 3 freze pentru ceramica. • Frezare rapida cu indicarea timpului exact de incepere si de finisare. • Evidenta cu afisare grafica a uzurii frezelor, pentru mai multe material. • Sistem de aspirare cu furtun pentru curatarea minutioasa a mediului intern de frezare. 1.2 Specificare Tehnica Masina de frezat in 5 axe • Axe de frezare: 5 • Mod de frezare: Uscat/Umed si combinata, pentru o gama variata de materiale și indicații. • Gestionarea frezelor: schimbător automat de freze cu minim 6 compartimente • Dimensiuni cat mai reduse, aproximativ: 590/530/780 (mm). • Greutate aproximativa: 78kg. • Putere de ieșire: 750W. • Viteza motorului: 100.000 rpm. • Aer comprimat: 50 L/min. la 6 bari. • Motor de frezare de putere mare si stabilitate inalta. Precizie concentrica de 4 microni 2. Sistem de ASPIRATIE 2.1 Caracteristici Generale Sistem de ASPIRATIE • Sac de filtrare și un sistem hepa Mircofilter, care filtrează pulberile foarte fine si abrazive din oxid de zirconiu) până la 99,97%, și este clasificat în clasa de praf fin M. • Comutator de pornire/oprire. • Regulator pentru puterea de aspirație. • Buton de resetare (buton de siguranță). • Mâner de transport. • Usa speciala pentru schimbarea sacului filtrului / microfiltrului. • Soclul de conexiune pentru cablul de control și conexiune cablu de alimentare. • Duze de aspirație BL pentru sacii de filtrare BM Micro micro filtru 2.2 Specificatii Tehnice Sistem de ASPIRATIE • Aspirator puternic, cu sistem de filtrare si acumulare a particulelor fine de oxid de zirconiu. • Posibilitate de actionare de la buton si cu declansare automata la comanda masinii de frezat. • Dimensiuni aproximative: 406 x 280 x 423 mm • Greutate aproximativa: 16 kg. • Conexiune 230 V/3.6A/50Hz • Putere: 1000 Wați. • Volum: 52 dbA> • Capacitate: 10 l . • Diametru furtun: 38 mm/1.8 m. • Diametru adaptor: 37 - 38 mm. • Microfiltru: HEPA (99.97%). • Clasa filtru: H12. • Clasa praf: M. 3. Masa suport pentru masina de frezat si aspirator Specificatii Tehnice Masa suport pentru masina de frezat si aspirator, cu sistemul de racire inclus • Masa(dulap) compacta care serveste drept suport pentru masina de frezat si incadrare ergonomica in interiorul ei, a aspiratorului si a sistermului de racire cu lichid (pentru frezarea umeda). • Material: carcasul efectuat din metal vopsit industrial prin metoda de coacere pentru a oferi rezistenta inalta la uzura si agentii de curatare • Culoarea: Neagra. • Dimensiuni aproximative :52x58x58cm. • Mobilitate: Mobilitate oferita de 4 roti care se rotesc la 360 ͦ, cu posibilitate de blocare pentru stabilitate inalta. • Miner de transport: DA. • Usi laterale care permit accesul usor la aspirator si sistemul de racire. • Masa are conexiunile pentru aspirator si sitemul de racire cu lichid, incadrate in carcasul acesteia. 4. Cuptor automat pentru sinterizare 4.1 Caracteristici generale Cuptor pentru Sinterizate • Cuptor complet automat pentru sinterizarea finală a structurilor din oxid de zirconiu, fără distorsiuni. • Pentru sinterizare, structurile din oxid de zirconiu sunt plasate pe mărgele speciale de sinterizare de granulatie fina, aproximativ 1mm in diametru, care garantează un proces de sinterizare cu frecare redusă și asigură astfel structuri fără distorsiuni, fisuri sau decolorari. • Oferă un nivel ridicat de siguranță a procesului de lucru, prin controlul constant al temperaturii și distribuția omogenă a temperaturii în întreaga cameră de ardere. Are mai multe elemente de incalzire distribuite unform in spatial intern de coacere. Acest lucru oferă utilizatorului controlul și certitudinea ca structurile din oxid de zirconiu au atins densitatea finală și, prin urmare rezistenta necesara. • Poate avea 250 de programe de sinterizare disponibile pentru utilizator, dintre care 3 sunt deja pre-programate cu programe validate de producator. • Ecran tactil care permite editarea rapida a programelor de sinterizare. Afisare grafica in timp real a procesului de sinterizare cu indicarea programului ales, parametrii acestuia si a timpului ramas pina la finalizare. • Operare foarte ușoară, declansarea sinterizarii la apăsarea unui singur buton pe ecranul tactil • Izolare groasa bine ermetizata care nu permite pierderi de caldura. • Carcasa efectuata din metal vopsit industrial prin metoda de coacere pentru a oferi rezistenta inalta la uzura si agentii de curatare. • Canal de aerisire situat vertical deasupra cuptorului, care permite astfel conectarea facila la sistemul de ventilare. 4.2 Specificatie Tehnica Cuptor pentru Sinterizare • 250 de programe de sinterizare. • Spatiul intern de sinterizare de aproximativ 12cm x 12cm x 15cm care pemite amplasarea a minim 3 boluri de sinterizare, care pot fi stivuite vertical una peste alta pentru utilizarea maximă a cuptorului. • Interfață USB pentru actualizări de programe și fișiere pentru monitorizarea functionarii cuptorului • Dimensiuni exterioare cat mai reduse, aproximativ: 500 x 461 x 480 mm. • Greutate aproximativ: 30 kg. • Tensiune nominala: 220- 240V/50-60Hz. • Putere de ieșire: 3,5 kW. • Siguranță: 15A. • Grad de protecție - IP20. Clasa de protecție termică conform DIN EN 60519-2: Clasa 0. 5. Statie de lucru (Compiuter) Caracteristici • Sistem de operare OS Windows 10 (licentiat). • Procesor CPU ≥ Quad Core. • Memorie operativa RAM ≥ 16GB • Memorie HDD ≥ 1Tb • Memorie SSD ≥ 256 Gb • Placa Video ≥ 8GB GDDR6 256bit • Monitor ≥ 20inch • Tastatură + Mouse 6. Soft licentiat de modelare cu module incluse Caracteristici • Soft de modelare licentiat cu modulele special incluse. Permite evidenta lucrarilor, clientilor si materialelor utilizate. - Modul pentru articulator virtual. - Modul pentru lucrari pe implante, inclusive structuri cu gingie artificiala. - Modul pentru proteze. - Modul pentru bare. - Modul pentru vizualizare grafica asemenea dintilor naturali (True Smile). - Modul pentru proteze scheletate. • Suport tehnic si posibilitatea de actualizare gratuita a softului timp de 4 ani. 7. Soft licentiat de frezare Caracteristici • Soft licentiat de frezare care permite evidenta tuturor blocurilor utilizate. Are o baza de date cu blocuri de frezare posbile pentru o inregistrare usoara. • Recunoasterea automata a structurilor care trebuiesc frezate. Identificarea automata a granitelor coletului si a gaurii pentru surub. • Vizualizare grafica a structurii stratificate multicolore pentru anumite material. • Reprezentare grafica a bratelor de fixare. • Permite crearea automata a stabilizatoarelor pentru structurile mari. • Vizualizare grafica a structurilor frezate deja si a spatiului ramas. • Posibilitate de creare si pozitionare a conectorilor printr-un singur click. • Ajustarea conectorilor pe lungime si diametru. • Inregistrarea manuala si automata a blocurilor folosind un scanner special.
3310000-1 | 24 | Sistem radiografic digital | Sistem radiografic digital | buc | 1 |  | Sistem radiografic digital Descriere Sistem radiografic pentru uz general, libertate de mişcare şi multiple configurări. Aria larga de mişcare a mesei, cu posibilitatea de ajustare a limitelor, bucky-ului şi a stativului vertical permit expuneri de la cap pînă la degetul piciorului fără să fie necesară repoziţionarea pacientului.cu posibibilitate de control a mișcarilor sistemului din trei puncte: stația de lucru, panou de comandă general, panou de comandă suspensie-tub. Parametru Specificaţia Modul radiologic Digital Detector unic da Tip masă Tip Piedestal Suport electric da Mișcarea mesei Longitudinală, cm de la 80 Laterală, cm de la 20 Caracteristici Densitatea mesei <1 mm Al Dimensiunea minim 220 cm x 82,5 cm Înălțimea de la podea- fixa intre valorile 70-80 cm Miscarea mesea tip manuala Controlul mesei este prin intermediu comutatorul de picioare da Firina/ sistem de blocare tip electromagnetic Greutatea maximă a pacientului, kg de la 250 kg Spatiu pentru detector cm ≥35x43 Sistemul BUCKY a mesei Tip control manual Braț Orizontal complet controlabel da Mișcarea logitudionala a tubului ≥ 140 cm Mișcarea verticala a tubului ≥ 150 cm Punctul focal de la podea minim de la 40 pina la 190 cm Rotia tubului X-ray ≥ 180 ° (+ 90 °, 0 °, - 90 °) Sistem de blocare electromagnetic BUCKY vertical Spatiu pentru detector cm ≥ 35x43 Punerea detectorului minim din dreapta si stinga Sistem de blocare electromagnetic Deplasarea verticala, cm minim 150 cm (de la 40 -190 cm) Control Manual Detector Mărimea detector, cm ≥35x43 Configurare detector Rezoluția matricei, pixeli minim 1900x2000 Caracteristicele detectorului Distanța dintre pixel ≤ 175 µm Tip de ransmiter Wi-fi Funcația AED da Bloc / Sistem de incaracare separt fara cablu de interconectare da Scintilator / materialul de decție CsI Acumulator intern inclus tip Lithium Ion Tipul de lucru in regim AED ≥ 125 de expuneri Greutatea admisibila pe tota suprafata este de minim 300 kg Conectarea Fără fir Wi-fi Generator de raze X Caracteristici Intensitatea maximă la 120 kV ≥ 50 kW Timpul de expunere in intrevalul minim 0.001-10 sec Intervalul mAs minim 0.1mAs-640mAs Tubul de raze X Dimensiunea spotului focal, mm 0.6 si 1.2 Voltajul anotic minim 150 kVp Rata de răcire, HU/min ≥ 300000 Panou de control pe tubul radiologic da Controlul razelor X a tubului montat da Spot focal mic ≤20 kW Spot focal mare ≥50 kW Colimator Tip obligatoriu LED Puterea ≥ 160 lx Filtrul 2.0 mm aluminiu Suspensia tubului Control razelor x a tubului montat da Statia de lucru Calculator Procesor minm I5 la 3,0 MHz Memorie RAM minim 4 GB HDD minim 320 GB HDD Sistem de operare minim Win 7 PRO Placa de reata Standartul RJ-45 minim 2 porturi Display tip LCD Multi-Touch DA Rezoluția minim 1920x1080 Diagonala ≥ 23 inch Soft de achizitie Implimentarea unei baze de pacienti (nume, prenume, anul de nastere sex etc) da Comunicarea cu date tip DICOM da Protocale de lucru preinstalte sa indice denumirea protocalleor de catre ofertant disponible da Pozibilitaea de cautarea in baza de date dupa paramtri ca ID, Nume, Prenume etc. da Instrume de prelucrarea a imaginilor da Posibilitate de modificare a protocoalelor de lucru da Modul de iradier manual Automat Atomatizare in prelucarea imaginei da Posibilitatea de conectare minim 2 Printere DICOM minim 4 Statiti DICOM UPS Conform caracteristicilor electrice a calculatorului da Accesorii DAP metru inlcus da Cerințe față de alimentarea electrică Standard Prezenta inginerului calificat cu training de la producător pentru sisteme radiologice da Prezentarea graficului de venire a ingienrului pentru mententa in perioada de garantie da Certicate CE valabil da Declaratie de conformitate pentru produsul propus da Autorizatie de la producator pentru ofertant da

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor lista suplimentară 11, pentru anul 2021 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | VALOAREA ESRIMATĂ
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3310000-1 | 1 | Dispozitiv pentru vizualizarea venelor | Dispozitiv pentru vizualizarea venelor | buc | 1 | [5 empty] | 22400
3310000-1 | 2 | Pulsoximetru de buzunar pentru copii | Pulsoximetru de buzunar pentru copii | buc | 17 | [5 empty] | 8160
3310000-1 | 3 | Audimetru pediatric (pina la 2 ani) | Audimetru pediatric (pina la 2 ani) | buc | 1 | [5 empty] | 65000
3310000-1 | 4 | Autoclav cu vacuum | Autoclav cu vacuum | buc | 1 | [5 empty] | 85000
3310000-1 | 5 | Congelator pentru vaccine 170L | Congelator pentru vaccine 170L | buc | 2 | [5 empty] | 56000
3310000-1 | 6 | Fotoliu recoltarea singelui | Fotoliu recoltarea singelui | buc | 2 | [5 empty] | 28000
3310000-1 | 7 | Refractometru manual, pediatric (pina la 3 ani) | Refractometru manual, pediatric (pina la 3 ani) | buc | 1 | [5 empty] | 148000
3310000-1 | 8 | Timpanometru (impedansmetru) | Timpanometru (impedansmetru) | buc | 1 | [5 empty] | 70000
3310000-1 | 9 | Aspirator uterin | Aspirator uterin | buc | 1 | [5 empty] | 17600
3310000-1 | 10 | Butelie oxigen 2 litri | Butelie oxigen 2 litri | buc | 1 | [5 empty] | 3600
3310000-1 | 11 | Incubator (termostat) 80-100 L variatia de temperatura | Incubator (termostat) 80-100 L variatia de temperatura | buc | 1 | [5 empty] | 20000
3310000-1 | 12 | Lampa pentru examinare, brat flexibil (caracteristici de baza) | Lampa pentru examinare, brat flexibil (caracteristici de baza) | buc | 1 | [5 empty] | 9600
3310000-1 | 13 | Microscop binocular, simplu | Microscop binocular, simplu | buc | 1 | [5 empty] | 7200
3310000-1 | 14 | Sterilizator 20 L | Sterilizator 20 L | buc | 1 | [5 empty] | 7200
3310000-1 | 15 | Sterilizator 80 L | Sterilizator 80 L | buc | 1 | [5 empty] | 14400
3310000-1 | 16 | Alcotest | Alcotest | buc | 1 | [5 empty] | 18500
3310000-1 | 17 | Masa pentru infasat model 1 | Masa pentru infasat model 1 | buc | 46 | [5 empty] | 92000
3310000-1 | 18 | Masa pentru infasat model 2 | Masa pentru infasat model 2 | buc | 16 | [5 empty] | 32000
3310000-1 | 19 | Lampă germicidă (lampă bactericidă varianta staționară) | Lampă germicidă (lampă bactericidă varianta staționară) | buc | 16 | [5 empty] | 24000
3310000-1 | 20 | Debitmetru , 0-15 l/min, cu umidificator 200 cl | Debitmetru , 0-15 l/min, cu umidificator 200 cl | buc | 16 | [5 empty] | 40000
3310000-1 | 21 | Monitor de pacient cu modul de gaze anestezice, cu posibilitate de montare la bratul masinei de anestezie Drager Fabius Plus | Monitor de pacient cu modul de gaze anestezice, cu posibilitate de montare la bratul masinei de anestezie Drager Fabius Plus | buc | 8 | [5 empty] | 1760000
3310000-1 | 22 | Sistem digital de de imagistica dentara Panoramica (Ortopantomograf), Cone Beam CT (3D) si CEPH (Cefalometrie) | Sistem digital de de imagistica dentara Panoramica (Ortopantomograf), Cone Beam CT (3D) si CEPH (Cefalometrie) | buc | 1 | [5 empty] | 2500000
3310000-1 | 23 | SET DE LABORATOR CAD-CAM | SET DE LABORATOR CAD-CAM | buc | 1 | [5 empty] | 700000
3310000-1 | 24 | Sistem radiografic digital | Sistem radiografic digital | buc | 1 | [5 empty] | 1800000
[10 empty] | TOTAL | 7528660

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________