## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 6) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatprul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
3310000-1 | 1 | Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 30 probe | Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 30 probe |  |  |  | Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 30 probe Descriere Analizator hematologic automat (3 diff) destinat analizei componenței sanguine cu sistem deschis de reactivi Parametrul Specificația Tip sistem deschis Metode de analiză 3 diff Procedura de curăţire automată Parametri determinați și calculați: WBC RBC HGB HCT MCV MCH MCHC PLT LYM MID GRA LYM% MID% GRA% RDW-SD RDW-CV PDW-SD PDW-CV MPV PCT Capacitate (probe/oră) ≥ 30 Diluarea automată Afişaj graphic Imprimantă încorporată Sistem ID pacient da Introducerea datelor manual Interfaţa PC da Afişarea histogramelor da Stocarea datelor da Calibrarea- automată Histograme: WBC- repartizarea leucocitelor după volum RBC- repartizarea eritrocitelor după volum PLT- repartizarea trombocitelor după volum Afişarea pe ecran a tuturor datelor histograme rezultate grafice rezultate din arhivă date de service Afişarea rezultatelor pe imprimantă Parametri determinaţi şi calculaţi- histograme pe parametrii de bază- RBC, WBC, PLT, date despre pacient Indicatori de avertizare da Control al calităţii în 3 nivele cu construirea graficelor Levey-Janings Limba de comunicare rom/rus Memorie internă > 500 pacienţi Accesorii Vas pentru deşeuri tuburi pentru reagenţi tuburi pentru spălare Alimentare 220 V, 50 Hz Reagenți Reagenți Să fie inclus toți reagenții necesari pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a ≥ 1000 probe Accesorii, consumabile Să fie incluse toate acesoriile, consumabile necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare pentru ≥ 1000 probe Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrarii ≥ 6 luni
3310000-1 | 2 | Analizator biochimic cu cuva, semiautomat, cu sistem detip deschis | Analizator biochimic cu cuva, semiautomat, cu sistem detip deschis |  |  |  | Analizator biochimic cu cuva, semiautomat, cu sistem de tip deschis Cod 150240 Descriere Analizator semiautomat destinat analizelor biochimice cu sistem de tip deschis de reactivi Parametrul Specificația Tip sistem Sistem deschis de reactivi Tip probă Ser da Plasmă da Urina da Reagenți Lichid da Cu posibilitatea de a fi substituiți da Incubator Temperatura termostatare 37°C Capacitatea minim 8 tuburi Cuva absorbanta Cuvă da Tip reutilizabilă da Volum reactiv/investigatie ≤ 500 mcl Temperatura termostatare 37°C Regimuri de măsurare: Punct final da Cinetic da Multipoint cinetic da Sursa de lumină Minim 6 lungimi de undă Data management Display da Memorie internă da Imprimantă integrata da Calibrarea Automată da Alimentarea Rețea electrică 220 V, 50 Hz da Accesorii Cuva absorbanta Tip reutilizabilă ≥ 2 buc. Bec ≥ 3 buc. Consumabile Sa fie incluse eprubete (cuve) pentru incubarea reactivelor compatibile cu incubatorul analizatorului ≥ 1000 eprubete (cuve)
3310000-1 | 3 | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L |  |  |  | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L Cod 140700 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configuraţie mobil Capacitatea 100 - 200 l da Număr de rafturi ≥ 3 Uşa Număr 1 Transparentă da Mecanism blocare cu cheie Lumină interior da Construcţie interioară materiale anti-bacterial prevazut pentru prelucarare Construcţie exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarme acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C Omogenitatea/ uniformitatea termică ±2 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fară CFC / HCFC Zgomot < 48 dB Accesorii coşuri tip sertar, da
3310000-1 | 4 | Centrifuga, de laborator (8-12 tuburi) viteza redusa, pentru urina | Centrifuga, de laborator (8-12 tuburi) viteza redusa, pentru urina |  |  |  | Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi) viteză redusă, pentru urina Cod 150940 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga urinei. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm de la 1000 Maximală, rpm pină la 4500 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 8-12 tuburi Timer Gama de timp 0 - ≥60 min Incrementarea ≤1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului da Indicatori Indicarori vizual și acustic da Debalansare da Pornire/oprire da Capac deschis da Display Digital da Nivelul de zgomot ≤70 dB da Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in viguare da
3310000-1 | 5 | Centrifuga, de laborator (8-12 tuburi), pentru singe | Centrifuga, de laborator (8-12 tuburi), pentru singe |  |  |  | Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi), pentru singe Cod 150910 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sîngele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm reglabilă Maximală, rpm ≥ 6000 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 8-12 tuburi Timer Gama de timp 0 - ≥60 min Incrementarea ≤1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului da Indicatori Indicarori vizual și acustic da Debalansare da Pornire/oprire da Capac deschis da Display Digital da Nivelul de zgomot ≤70 dB da Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in viguare da
3310000-1 | 6 | Analizator automat ale gazelor si electroliților în sange | Analizator automat ale gazelor si electroliților în sange |  |  |  | Analizator automat ale gazelor si electroliților în sange Descriere Analizator de gaze si electroliților în sange complet automat, utilizat în secția de reanimare pentru diagnosticarea rapidă a stării pacienților în stare critică Parametrul Specificația Tip analizator sistem de tip deschis da complet automat da Tip probă Ser da Plasmă da Sînge arterial da venos da capilar da Volum probă Seringă ≤ 200 µL Capilar ≤ 100 µL Tip analize minime Gaze in sange pH da pCO2 da pO2 da Electroliti Na+ da K+ da Ca++ da Cl- da Metaboliți Glucoza da CO-oximetrie Hct da Spălare automată da Detector de cheag de sange da Calibrare pentru toți parametrii măsurați Automat da Manual da Printarea rezultatelor de calibrare la necesitate da Controlul intern (QC) Automat da Manual da Analiza Durata analizei ≤ 2 min. Stocarea datelor Date analize min. 500 înregistrări Date calibrări Reagenți Forma de reagenți cartuș Valabilitatea de la deschidere min. 27 zile Numarul de teste disponibile într-un singur cartuș ≥ 150 teste Display Touchscreen da LCD sau LED da Cititor de bar cod da Imprimantă termică da Data management da Interfața PC da UPS inclus, pentru menținerea funcționării analizatorului în caz de întrerupere accidentată a luminii cît și protejare în cazul fluctuației de lumină ≥ 20 min. Reagenți Cartușe necesare pentru ≥ 8000 teste / pacienți Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrarii. ≥ 6 luni Hirtie termică 5 buc.
3310000-1 | 7 | Coagulometru semiautomat | Coagulometru semiautomat |  |  |  | Coagulometru semiautomat Cod 151110 Descriere Coagulometru semiautomat destinat pentru testarea mostrelor preluate de la pacienţi pentru determinarea factorilor de coagulare a sîngelui. Parametrul Specificația Configurația Capacitatea sistemului ≥ 2 probe simultan Tip probă plasmă da Teste APTT da FIB da PT da TT da Data management Display LCD sau LED Imprimantă da Interfață PC da Interfață LIS da Cititor bar cod optional
3310000-1 | 8 | Microscop binocular, simplu | Microscop binocular, simplu |  |  |  | Microscop binocular, simplu Cod 250200 Descriere Microscoapele cu lumină sînt folosite în laboratoare clinice sau în spitale pentru a examina lichide biologice, ţesuturi, mase fecale. Parametru Specificația Stand destinat lucrărilor în Biologie şi Medicină pentru lumină transmisă cu iluminare cu lampă Halogen sau LED (LED preferabil); Măsuţa mecanică pentru operare cu mâna dreaptă cu acţionare coaxială pentru deplasarea pe X și Y Fixator de probe (lamele) universal pentru un singur specimen Revolver pentru 4 obiective (din sticlă) Obiective Plan Achromat, fabrica din sticla 4x, 10x, 20x, 40x, 100x/1.25 Ulei Condensor universal pre-centrat si pre-focusat, tip Abbe Diafragmă de câmp pentru iluminarea Kohler Tub binocular cu unghi de înclinare 30° cu ajustarea distanţei interpupilare în diapazonul minim 52-75 mm; Oculare 10x/20 – 2 buc.(cel puțin unul cu focusare) Unitatea de alimentare încorporată Accesorii Ulei de imersie – o sticluță
3310000-1 | 9 | Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie | Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie |  |  |  | Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie Descriere Sistem video pentru investigarea și tratamentului căilor gastrice Parametrul Specificația Videoprocesor Intrări cameră ≥1 Caracteristici Ajustare nuanță da Iluminare auto Balans de alb auto Videocompensare da Ajustarea culorilor da Zoom Electronic da Suporta tehnologie cromoscopie digitală sau analogica in 3 nivele da Protocol de amplificarea adaugator pentru fiecare regim de cromoscopie digitala sau analogica. da Inclus posibilitatea de transfer a imaginilor direct pe USB sau HDD Extern da Inclus posibilitatea de inregistrare video direct pe USB sau HDD Extern da Programa/soft de achizitie si transmitere a imaginilor pe calculator prin intermediul portului RJ45 da Inscrierea pacientilor in baza interna da Programarea protocolului pentru fiecare utilizator da Afisarae datelor video endoscopului atasate la procesor la necesitatea utilizatorului. da Control Tastatura Alfa numerica da Ecran tactil cu meniu minim in limba rusa da Dimensiunile pentru ecran tactil ≥ 5 inch Ieșiri Video semnal live/real SXGA 1 Digital (DVI, HD-SDI,) ≥ 1 Rezolutia de iesire ≥ 1080i Iesire date si control RJ45 ≥1 RS-232C sau analogic ≥1 Compatibil cu video endoscoape Video gastroscop da Video Colonoscop da Video Duodenoscop da Video Bronhoscop da de clasa joasa si inalta da prezentarea listei cu care video endoscoape este compatibil - obligatoriu Sistema de irigare integrata in procesor Control Direct de pe procesor Nivele de irigare minim 5 nivele cu valorile curpinse intre 2-7 L/min Sursa de lumină Tip integrată in procesor Tip lampă Xenon/Led Timp de viață lampă ≥500 h Putere lampă ≥ 300 W Contor lampă in nivele/ intensitate da Mod standby da Lampă de rezervă da Lampa de rezervă integrata in video procesor tip LED Periferice disponibile Display medical Nu mai mica de 24 inch Nu mai mare de 26 inch Rezolutia minima ≥ 1080i Sistem de furnizare a aerului/apei minim 5 nivele volumul vasului pentru apă minim 200 ml Sistem de aspirație endoscopic Tip Separat de procesor Volumul rezervorului ≥ 2 litri Vid da Dirijarea nivelului de aspirare în trepte Puterea de aspiratie minim 60 L/min Control Prin buton Prin pedala Troleu Polițe reglabile la înălțime minim 4 unit Transformator electric integrat da Numarul de prizi integrate in troleu minim 5 Suport pentru 2 video endoscope da reglabil pe inaltime Sertar pliant pentru tastiera da Miner pentru controlul in timpul deplasarii da Roti Pentru pozitionarea si deplsarea troleului minim 4 buc Frine minim 2 Accesorii Piesă bucală minm 2 unit. Tester automat (sa se indice modelul oferit) 1 unit. Vas de revervă pentru aspirator ≥ 2l minim 1 unit Filtre pentru aspirator 5 unit. Monitor medical (sa se indice modelul oferit) 1 unit. Videogastroscop cu marire tip optic Cantiatea 1 unit Compatibil cu video procesorul de mai sus da Compatibil cu tehnologia de cromoscopie digitala sau anologica in minim 3 nivele da Tip Rezolutie inalta HD+/ FullHD Tehnologie de marire tip optic "zoom optic"/ "Magnification optic" ≥ 100x Tubul de inserție Lungime totală ≥ 1300 mm Lungime de lucru ≥ 1000 mm Diametrul exterior ≤ 10 mm Marcaj de lungime da Canal de lucru Numărul de canale ≥1 Diametrul nu mai mic de 2,8 mm Canal adaugator pentru jetul de apa da Optica Unghiul cîmpului vizual ≥ 140 grade Înclinația cîmpului vizual 0 grade Adîncimea cîmpului vizual in regim normal 5-100 mm Tipul și unghiurile de deflecție Sus/jos ≥210/90 grade Stînga/dreapta ≥100/100 grade Spălarea obiectivului da Videogastroscop cu marire tip optic Metode de sterilizare Chimic Etilen oxid opțional Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare Compatibil cu masina automata de dezinfectare Programarea butoanelor da Accesori Pensa pu biopsie de mutipla folosinta compatibil cu canalul de de lucru a videogastroscopului cu lungimea maxima de 1600 mm Minim 4 unitati Ace pentru injectare endoscopica de unica folosinta Set minim 10 bucati Prezent certificatul CE sau declaratie de conformitate da Garantia minim 24 luni
3310000-1 | 10 | Linie completă de diagnostic molecular SARS-COV-2 și patologii asociate | Linie completă de diagnostic molecular SARS-COV-2 și patologii asociate |  |  |  | Necesarul este format din: 1. Sistem automat extracție acizi nucleici – 32 extracții – 1 bucată 2. Sistem automat extractie acizi nucleici – 96 extracții – 1 bucată 3. Sistem amplificare si detectie acizi nucleici de tip Real Time PCR cu 96 godeu – 2 bucăți 4. Hota microbiologica mare - 1 bucăți 5. Hota microbiologica mica - 1 bucăți 6. Bloc termic – 1 bucată 7. Vortex – 2 bucăți 8. Seturi pipete automate – 5 seturi 9. Hota / Incinta PCR– 1 bucată 10. Centrifugi de mare viteza pentru biologie moleculară – 4 bucăți 11. Centrifuga plăci – 1 bucată 12. Centrifuga/vortex de mici dimensiuni – 1 bucată 13. Kit extractie automata acizi nucleici virali – 73 kit-uri 14. Kit extractie automata acizi nucleici virali – 10 kit-uri 15. Kit extractie manuala – 1 kit-uri 16. Kit amplificare/detectie SARS-CoV-2 prin Real-Time RT-PCR – 6 kit-uri 17. Kit amplificare si detectie retestare ambiguitati. – 6 kit-uri CERINȚE LINIE COMPLETĂ DE DIAGNOSTIC MOLECULAR SARS-CoV-2 ȘI PATOLOGII ASOCIATE Linia de echipamente, necesită să asigure continuitatea investigațiilor ultraperformante de genetică, biologie moleculară si virusologie moleculară, răspunzând la solicitările medicilor specialiști prin rezultate precise și rapide, atât în scop de diagnosticare, cât și de cercetare aplicativă și în perioada ulterioară COVID-19, ce va permite testarea de minimum 1000 teste pe zi Sistem automat extracție acizi nucleici – 32 extracții – 1 bucată - Sistem automat extractie acizi nucleici - Capacitatea minim 32 probe - Interfata de programare: directa - Programul de extracție editabil - Tehnologie de extractie: particule magnetice - Software-ul să facă posibilă crearea unui protocol pentru orice set de producători străini – da - Volum de procesare: ≤ 50 µL—1000 µL - Tip de probe: sânge, ser, plasmă, tampoane de exsudat, secreții, celule exfoliate, urină, spută și țesut FFPE. - Capacitate de extractie: 1 – ≥ 32 probe Timp de procesare: maxim 20 minute - Eficiența de recuperare a particulelor ≥ 95% - Încălzire liză: ≤ 120ºC - Încălzire eluție : ≤ 120ºC - Precizia de încălzire ≤ ±1 ºC - Memorie internă ≥ 500 de protocoale/ programe - Minim 5 Programe stabilite Virus, WB, FFPE, Bacteria - da - Modulul optic: sa fie echipat cu LED - Dotare inclusa: sistem de ventilatie - Memento automat de sterilizare UV la sfirsitul programului de lucru - Filtru HEPA - Procedura de extractie nu implica manipulare de lichide (de catre operator) - Port USB / RS-232 – da - Kit de reactivi preumplut Sistem automat extractie acizi nucleici – 96 extracții – 1 bucată - Sistem automat extractie acizi nucleici - Capacitatea minim 96 probe - Interfata de programare: directa - Programul de extracție editabil - Tehnologie de extractie: particule magnetice - Software-ul să facă posibilă crearea unui protocol pentru orice set de producători străini – da - Volum de procesare: ≤ 50 µL—1000 µL - Tip de probe: sânge, ser, plasmă, tampoane de exsudat, secreții, celule exfoliate, urină, spută și țesut FFPE. - Capacitate de extractie: 1 – ≥ 96 probe - Timp de procesare: maxim 20 minute - Eficiența de recuperare a particulelor ≥ 95% - Încălzire liză: ≤ 120ºC - Încălzire eluție : ≤ 120ºC - Precizia de încălzire ≤ ±1 ºC - Memorie internă ≥ 10000 de protocoale/ programe - Minim 5 Programe stabilite Virus, WB, FFPE, Bacteria - da - Modulul optic: sa fie echipat cu LED - Dotare inclusa: sistem de ventilatie - Memento automat de sterilizare UV la sfirsitul programului de lucru - Filtru HEPA - Procedura de extractie nu implica manipulare de lichide (de catre operator) - Port USB / RS-232 - da - Kit de reactivi preumplut Sistem amplificare si detectie acizi nucleici de tip Real Time PCR cu 96 godeu – 2 bucăți - Caracteristici tehnice minimale: - Sistemul Real-Time PCR sa fie licentiat si sa permita utilizarea in regim deschis, cu utilizarea seturilor de diagnostic de la diferiți producători - Blocul termic minim 96 de godeuri/ probe și să aibă suprafața de contact din aur cu miez din argint pentru transfer termic cu eficiență sporită - Modulul optic: sa fie echipat cu LED - Modulul optic: ≥ 4 culori și minim 8 fibre optice - Modulul optic să aibă o garanție de minim 10 ani oferita de producător (să fie prezentă o declarație de la producător în acest sens) - Sistemul sa fie optimizat pentru volume de minim 5-80µl - Domeniul de temperatura al blocului: 3-99°C - Temperatura capacului: ≤ 110°C - Rata de racire a blocului: ≥ 6 °C/sec - Blocul termic sa realizeze controlul temperaturii un sistem cu minim 6 elemente Peltier de incalzire/racier - Acuratetea controlului blocului termic: ±0,1°C - Toate metodele comune de analiza sa fie incluse in software. Software-ul sa fie multilingual. - Pachetul software sa permita analiza unui numar de 96 probe in maxim 30 de minute - PC control - da - Port USB / RS-232 - da - Sensibilitatea: 1 copie de secventa target in ADN genomic uman Hota microbiologica mare - 1 bucăți Caracteristici tehnice minimale: - Hota clasa II tip A2 - da - Hota destinata laboratoarelor de analize microbiologice si care asigura protectie microbiologica - da - Hota sa fie cu flux de aer laminar vertical fara turbulente, cu aer fara impuritati in camera de lucru si care asigura protectia totala a utilizatorului, mediului din laborator si a produselor procesate impotriva particulelor straine si a contaminarii - da - Hota sa fie echipata cu un controler digital pentru reglarea si mentinerea automata a vitezei fluxului de aer la valoarea prestabilita – da - Hota sa afiseze permanent viteza programata si viteza masurata in incinta a fluxului de aer, iar in cazul neincadrarii in limitele programate se declanseze alarma - da - LCD - da - Sistemul de control si supraveghere al vitezei fluxului de aer sa semnalizeze orice defectiune care ar putea sa apara la sistemul de ventilare si recirculare a aerului - da - Actionarea ferestrei frontale, confectionata din sticla securizata sa se faca electric. - Filtru HEPA de clasa H14 (eficienta minima de 99,999% pentru particule <0,3 µm) - Sticla a vitrinei cu grad de protecție la UV ≥99,9% - Nivelul de zgomot ≤ 60 dBA - Prize electrice în interiorul camerei – minim 2 buc. - Lampa UV în interiorul camerei – da - Interiorul hotei, masa de lucru fabricată din inox - da - Afișaj de control pe partea din față a hotei - da - 70% din aer sa fie recirculat prin filtrul HEPA iar 30% sa fie evacuat tot prin filtru HEPA - Debit aer maxim ≥1000 m3/h - Viteza aerului insuflat (bariera) în diapazonul minim de 0,4 – 0,5 m/s - Volumul incintei de lucru ≥ 400 litri - Nivelul de iluminare ≥ 1000 lux - Hota trebuie să fie amplasată obligatoriu pe un suport pe picoare cu rotile, dotate cu frine- da Hota microbiologica mica - 1 bucăți Caracteristici tehnice minimale: - Hota clasa II tip A2 - da - Hota destinata laboratoarelor de analize microbiologice si care asigura protectie microbiologica - da - Hota sa fie cu flux de aer laminar vertical fara turbulente, cu aer fara impuritati in camera de lucru si care asigura protectia totala a utilizatorului, mediului din laborator si a produselor procesate impotriva particulelor straine si a contaminarii - da - Hota sa fie echipata cu un controler digital pentru reglarea si mentinerea automata a vitezei fluxului de aer la valoarea prestabilita – da - Hota sa afiseze permanent viteza programata si viteza masurata in incinta a fluxului de aer, iar in cazul neincadrarii in limitele programate se declanseze alarma - da - LCD - da - Sistemul de control si supraveghere al vitezei fluxului de aer sa semnalizeze orice defectiune care ar putea sa apara la sistemul de ventilare si recirculare a aerului - da - Actionarea ferestrei frontale, confectionata din sticla securizata sa se faca electric. - Filtru HEPA de clasa H14 (eficienta minima de 99,999% pentru particule <0,3 µm) - Sticla a vitrinei cu grad de protecție la UV ≥99,9% - Nivelul de zgomot ≤ 60 dBA - Prize electrice în interiorul camerei – minim 1 buc. - Lampa UV în interiorul camerei – da - Interiorul hotei, masa de lucru fabricată din inox - da - Afișaj de control pe partea din față a hotei - da - 70% din aer sa fie recirculat prin filtrul HEPA iar 30% sa fie evacuat tot prin filtru HEPA - Debit aer maxim ≥700 m3/h - Viteza aerului insuflat (bariera) minim de 0,4 m/s - Volumul incintei de lucru ≥ 200 litri - Nivelul de iluminare ≥ 1000 lux - Hota trebuie să fie amplasată obligatoriu pe un suport pe picoare cu rotile, dotate cu frine – da Bloc termic – 1 bucată - Caracteristici tehnice minimale: - Bloc termic pentru tuburi cu funcție de agitare - da - Capacitatea min 24 tuburi de 1,5 / 2 ml - Setare temperatura: reglabil minim ≤ +25°C – ≥ +100°C - Rezolutie setare temperatura: 0,1°C - Acuratete: ≤ ±0,5°C la temperatura peste 37°C - Viteza medie de incalzire: ≥ 4°C/min - Uniformitatea temperaturii: ≤ ±0,2°C la 100°C - Posibilitatea de calibrare - da - Viteza sistem agitare: reglabil ≤ 250 - ≥ 1400 RPM - Orbita de agitare: 2mm - Display: LCD Vortex – 2 bucăți - Tip de functionare: continuu sau pulsat - Stabilitatea este asigurată de o bază grea astfel încât vortexul este foarte stabil. Acest lucru evită alunecarea tubului de probă. - Diametrul eprubetei de mixare ≥ 20 mm - Reglare viteza: ≤ 500 - ≥ 3.000 RPM - Timp maxim de functionare continua: ≥ 24 ore - Orbita: ≥ 4mm - Temperatură de lucru: ≤ 20 – ≥ 60 °C Seturi pipete automate – 5 seturi - Setul va contine 4 pipete reglabile - Pipeta automata nr.1: ≥ 0.5-10µl, - Pipeta automata nr.2: ≥ 5-50 µl, - Pipeta automata nr.3: ≥ 20-200 µl, - Pipeta automata nr.4: ≥ 100-1000 µl, - Pipetele vor avea afisare analogica a volumului si buton de reglare - Pipetele sa fie rezistente UV si autoclavabile - Înălțime reglabilă a ejectorului - Tija protejată cu filtru Hota / Incinta PCR - 1 bucată - Model de tip banc, din cadru metalic, pereti de sticla, suprafata de lucru din otel inoxidabil. - Lampa UV inclusa UV-C bactericid încorporat ≥ 2x30W - Setare digitală a timpului de expunere directă la UV - Recirculator UV ≥ 1 х 25W - Aria de lucru minim 1200 × 500 mm - Protecție la UV ≥ 96% - Dimensiuni deschidere minim 1200 × 190 mm - Hota va fi livrata impreuna cu cadru suport cu roti, dotat cu frine - Nivel de iluminare ≥ 1000 lux Centrifugi de mare viteza pentru biologie moleculară – 4 bucăți - Minicentrifuga de mare viteza pentru aplicatii de biologie moleculara - Capacitate rotor: ≥ 1-12 pozitii / tuburi de 1,5 si 2,0 ml - Tip rotor: fix, cu inclinare la 45 grade - Viteza: ≥ 13.500 RPM - Timp de lucru: ≥ 1-30 minute sau pulsat - Display: LCD - Nivelul de zgomot ≤ 56 dB - Securitate: autoblocare a ușii in timpul sesiunii de lucru - Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in vigoare. Centrifuga plăci – 1 bucată - Centrifugă pentru două plăci cu 96 de godeuri în format standard SBS. - Adaptor inclus: 2 adaptoare pentru plăci cu 96 de godeuri (0,2 ml) și 2 adaptoare pentru 12 benzi cu 8 godeuri (0,2 ml) - Viteza: ≥ 2200 rpm (≥ 480 x g) - Cu funcție de cronometru ≥ 0 – 10 min. - Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in vigoare. Centrifuga/vortex de mici dimensiuni – 1 bucată - Sa asigure amestecarea si separarea simultana a probelor - Centrifuga de tip deschis – fara capac - Viteza de rotatie – reglabilă, ≥ 2800 rpm - Regimuri de rotație – continuu și pulsativ - RCF ≥ 500 x g - Rotor pentru tuburi de 1,5/2 ml - Rotor pentru 2 stripuri de 12x0,2 ml Kit extractie automata acizi nucleici virali –73 kit-uri - kit pentru extractie automata acizi nucleici virali cu marcaj CE, IVD. - kitul sa fie compatibil cu echipamentul de extractie automata acizi nucleici ofertat în cadrul liniei de echipamente, - kitul sa fie livrat in impachetare de minim 32 reactii/extractii conform extractorului oferit - kitul sa se poata utiliza pentru izolarea de ARN sau ADN viral folosind diverse tipuri de proba: probe lichide precum ser, plasmă, tampon nazofaringian, lichid de conservare a celulelor, lichid tisular, urină și secreții - kitul sa fie optimizat pentru prepararea rapida si obtinerea de ADN si ARN viral de inalta calitate pentru a fi utilizat în PCR, NGS etc. - o singura etapa de spalare - volum proba: maxim 200 microlitrii - conditii depozitare: 2 ～ 8 C - garantie de minimum 12 luni de la livrare. - Rata de recuperare: ≥90%. - Se poata fi pastrat la temperatura camerei timp de 60 de zile după deschidere - se va emite oferta pentru kit de aproximativ minim 32 reactii/extractii conform extractorului oferit - kit-urile să fie livrate complet, cu toate consumabilele necesare pentru efectuarea numărului de teste menționat. Kit extractie automata acizi nucleici virali – 10 kit-uri - kit pentru extractie automata acizi nucleici virali cu marcaj CE, IVD. - kitul sa fie compatibil cu echipamentul de extractie automata acizi nucleici compatibil cu echipamentul ofertat in cadrul propunerii - kitul sa fie livrat in impachetare de minim 96 reactii/extractii conform extractorului oferit - kitul sa se poata utiliza pentru izolarea de ARN sau ADN viral folosind diverse tipuri de proba: probe lichide precum ser, plasmă, tampon nazofaringian, lichid de conservare a celulelor, lichid tisular, urină și secreții - kitul sa fie optimizat pentru prepararea rapida si obtinerea de ADN si ARN viral de inalta calitate pentru a fi utilizat în PCR, NGS etc. - o singura etapa de spalare - volum proba: maxim 200 microlitrii - conditii depozitare: 2 ～ 8 C - garantie de minimum 12 luni de la livrare. - rata de recuperare: ≥90%. - se poata fi pastrat la temperatura camerei timp de 60 de zile după deschidere - se va emite oferta pentru kit de minim 96 reactii/extractii conform extractorului oferit - kit-urile să fie livrate complet, cu toate consumabilele necesare pentru efectuarea numărului de teste menționat Kit extractie manuala – 1 kit-uri - kit de extractie ARN viral pentru aplicatii de biologie moleculara. - kitul permite extractia acizilor nucleici din probe diverse ca: plasma, ser, swab, urina, supernatant sau probe infectate viral. - cantitate maxima proba: 300 µl - volum maxim de incarcare: 800 µl - volumul de elutie: 30 µl - kitul este bazat pe o metoda ce utilizeaza membrane de siliciu pentru a obtine viteza mare de lucru si ARN cu puritate mare. - timpul de izolare: maxim 20 minute. - procedura de extragere se realizeaza la temperatura camerei. - kitul poate fi utilizat pentru extractie RNA SARS-CoV-2. - temperatura de depozitare sa se incadreze in intervalul: 15-25°C - kitul sa contina: buffer de liza, binding buffer, doua buffer-e de spalare, apa nuclease free, colonite, tuburi microcentrifuga de 1,5 ml. - se va emite oferta pentru impachetare de 300 reactii/extractii. Kit amplificare/detectie SARS-CoV-2 prin Real-Time RT-PCR – 6 kit-uri - kit multiplex amplificare si detectie ARN specific noului coronavirus SARS-CoV-2, cu certificare CE, IVD. - kitul sa prezinte urmatoarele tinte: gena N si gena RdRp/ ORF1ab pentru SARS-CoV-2 si control intern endogen. - kit ready-to-use, destinat detectiei specifice de SARS-CoV-2 prin one-step Real-Time - kit complet, incluzand: primeri specifici si sonde, premix one-step RT-PCR, control pozitiv de amplificare. - kitul sa realizeze detectia pe canalele FAM, HEX si Cy5 ale sistemului Real-Time PCR. - limita de detectie a kitului: < 10 copii/reactie - kitul sa foloseasca tehnologie multiplex (1 proba/1 godeu) - se va emite oferta pentru kit impachetare minim 500 teste/kit - kit-urile să fie livrate complet, cu toate consumabilele necesare pentru efectuarea numărului de teste menționat Kit amplificare si detectie retestare ambiguitati. – 6 kit-uri - kit pentru amplificare si detectie ARN specific noului coronavirus SARS-CoV-2, cu certificare CE, IVD. - kitul sa aiba urmatoarele tinte: gena E, gena RdRP pentru SARS-CoV-2 si control intern endogen. - kitul este ready-to-use, destinat detectiei specifice de SARS-CoV-2 prin Real-Time RT-PCR. - kitul este complet, incluzand: primeri specifici si sonde, mix de reactie RT-PCR, control pozitiv de amplificare. - kitul sa realizeze detectia pe canalele FAM, HEX / VIC / JOE, Texas Red / ROX ale sistemului Real-Time PCR. - limita de detectie a kitului: < 5 copii/reactie - se va emite oferta pentru impachetare de minim 96 teste/kit conform extractorului oferit - kit-urile să fie livrate complet, cu toate consumabilele necesare pentru efectuarea numărului de teste menționat • Propunerea tehnică va cuprinde toate operațiunile, consumabilele, consumabilele de resurse de orice fel astfel încât linia să fie funcționabilă la punerea în funcțiune a acesteia, în acest sens furnizorul este obligat să asigure toate dispozitivele, utilajele și sculele necesare instalării pe poziție și punerea în funcțiune pentru probarea atingerii parametrilor funcționali – da • Toate echipamentele propuse în Linia de Biologie Molecurară, trebuie să fie noi, însoțite de documentele tehnice obligatorii de la producător. • Garanția dispozitivelor oferit să fie minim 24 luni - da • Sarcinile de mentenanță și deservire tehnică pe o perioadă de minimum 2 ani de la instalare. Să fie prezentată o declarație din partea agentului economic ofertant - da • Nu se admit oferte parțiale din punct de vedere cantitativ și calitativ, ci numai oferte integrale care corespund tuturor cerințelor minime stabilite prin prezentul caiet de sarcina - da • Furnizorul va fi responsabil pentru buna funcționare a fiecărui echipament în parte, dar și a fiecărei linii de echipamente în ansamblu, în așa fel încât rezultatele testării să nu fie afectate - da • Manualele de utilizare și ghidurile rapide pentru toate dispozitivele să fie oferite în limba de stat în format imprimat (să fie oferite manualele de utilizare în 2 exemplare) - da • Manualele de service și cheile, parolele de acces să fie oferite în una din următoarele limbi: română, rusă sau engleză în format imprimat - da • Toate dispozitivele trebuie să dispună de certificat de calitate CE și/sau Declarația de conformitate, certificatul ISO13485 - da • Linia de echipamente să asigure o capacitate de testare moleculară pentru depistarea noului coronavirus minim 1000 teste pe zi - da • Să se asigure instruirea a minim 4 specialiști din cadrul spoitalului pentru pregătirea, recoltarea probelor, manipularea acestora și respectarea protocolului de diagnostic al infecției cu COVID-19 de către specialiști certificați, minim 1 săptămână - da • Asigurarea ulterioară a suportului, la necesitate, solicitat de către Managerul LAM, la locul instalării liniei de echipamente, în cadrul altor laboratoare cu același specific, prin mijloace electronice disponibile de comunicare, telefon, fax, e-mail etc - da • Prezentarea informațiilor cu privire la existența experienței asemănătoare, cu cazuri concrete de dotări a laboratoarelor cu linie completă de testare Real-Time PCR a virusului SARS-CoV-2, cu posibilitatea shimbului de experiență și preluarea bunelor practici existente - da
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 6) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3310000-1 | 1 | Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 30 probe | Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 30 probe | buc | 1 |  |  |  |  | până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
3310000-1 | 2 | Analizator biochimic cu cuva, semiautomat, cu sistem detip deschis | Analizator biochimic cu cuva, semiautomat, cu sistem detip deschis | buc | 1 |  |  |  |  | până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
3310000-1 | 3 | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L | buc | 1 |  |  |  |  | până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
3310000-1 | 4 | Centrifuga, de laborator (8-12 tuburi) viteza redusa, pentru urina | Centrifuga, de laborator (8-12 tuburi) viteza redusa, pentru urina | buc | 1 |  |  |  |  | până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
3310000-1 | 5 | Centrifuga, de laborator (8-12 tuburi), pentru singe | Centrifuga, de laborator (8-12 tuburi), pentru singe | buc | 1 |  |  |  |  | până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
3310000-1 | 6 | Analizator automat ale gazelor si electroliților în sange | Analizator automat ale gazelor si electroliților în sange | buc | 1 |  |  |  |  | până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
3310000-1 | 7 | Coagulometru semiautomat | Coagulometru semiautomat | buc | 1 |  |  |  |  | până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
3310000-1 | 8 | Microscop binocular, simplu | Microscop binocular, simplu | buc | 1 |  |  |  |  | până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
3310000-1 | 9 | Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie | Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie | buc | 1 |  |  |  |  | până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
3310000-1 | 10 | Linie completă de diagnostic molecular SARS-COV-2 și patologii asociate | Linie completă de diagnostic molecular SARS-COV-2 și patologii asociate | buc | 1 |  |  |  |  | până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
0
[6 empty] | Suma total: |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________