## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externă (caracteristici avansate) | Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externă (caracteristici avansate) |  |  |  | Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externă (caracteristici avansate) Cod Descriere Defibrilator extern, automat, manual destinat utilizării personalului specializat cu caracteristici avansate Parametrul Specificația Defibrilator Selectarea energiei adult 50-360 bifazic; 2-20 pediatric/nou-născut Controlul padelelor Setarea energiei obligatoriu Încărcare obligatoriu Descărcarea energiei obligatoriu Forma de undă la ieșire bifazică Sincronizator obligatoriu Regim de operare Defibrilare manuală obligatoriu Defibrilare Automată ( AED) obligatoriu Monitor funcții vitale (ECG) obligatoriu Cardiostimulare externă (pacemaker) obligatoriu Display Mărimea display ≥ 6 inch TFT LCD color, LED obligatoriu Rezoluția 640 x 480 pix. Afișarea derivațiilor bipolare I, II, III Captarea semnalului ECG prin intermediul padelelor obligatoriu Afișarea ritmului cardiac obligatoriu Alarme ale ritmului cardiac obligatoriu Frecvența de lucru diapazon min. 0.05-100 Hz Modul ECG Captarea semnalului ECG prin fir cu 3/5 electrozi obligatoriu Diapazon diapazon min. 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM Depistare pacemaker obligatoriu Protecție în potriva șocurilor de defibrilare ≥ 400 J Mesaje de alarmă HR, Asistola, VF, VT Cardiostimulare externă (Pacemaker) Pacemaker obligatoriu Modul de stimulare cu rată fixă obligatoriu Modul de stimulare deamand obligatoriu Rata de stimulare diapazon min. 30-200 bpm, ± 1bpm Curentul de ieșire diapazon min. 0 - 200 mA Lățimea pulsului diapazon min. 5 - 40 msec. Rezoluția, curent de ieșire 1 mA Durată puls >20 ms Imprimantă pentru ECG Viteza hîrtiei min. 25, 50 mm/sec Imprimantă termică încorporată obligatoriu Printare auto sau manuală Adnotări ora obligatoriu data obligatoriu derivația obligatoriu ritmul cardiac obligatoriu modul de operare obligatoriu forma undei descărcate obligatoriu Funcția sumară obligatoriu Memorie Memorie internă sau Posibilitatea de instalarea a cartelei de memorie obligatoriu Informația stocată ECG, șoc, vocele din anturaj Capacitatatea de stocare ≥ 3 ore Alimentarea Rețea electrică 220 V, 50 Hz obligatoriu Baterie internă reîncărcabilă obligatoriu timp de lucru baterie ≥ 3 ore ECG continuu sau 100 descărcări Greutatea < 8 kg Accesorii Padele Adult, reutilizabile 1 set., (codul produsului oferit) Pediatrice, reutilizabile (padele sau adaptoare pediatrice) 1 set., (codul produsului oferit) Electrozi reutilizabili de defibrilare interna (pe cord), diametru electrodului ≥4,5 cm 1 set., (codul produsului oferit) Electrozi reutilizabili de defibrilare interna (pe cord) diametru electrodului ≥7 cm 1 set., (codul produsului oferit) Electrozi de defibrilare AED de unică utilizare Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 1 set., (codul produsului oferit) Electrozi pacemaker Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 1 set., (codul produsului oferit) Cablu ECG reutilizabil 3 fire 1 buc., (codul produsului oferit) Electrozi ECG Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 100 buc., (codul produsului oferit) Hîrtie termică 5 buc., (codul produsului oferit) Gel de contat 250 ml., (codul produsului oferit)
33100000-1 | 2 | Fibrilator cardiac | Fibrilator cardiac |  |  |  | Dispozitiv pentru generarea fibrilației ventriculare în timpul tratamentului operație pe cord deschis. Dispozitivul să se alimenteze de la un sistem Stockert (sistemS5) aflat in dotare Set de livrare: Electrod pentru maturi - 4 buc. Dimensiuni aprox: 220x80x240 mm Greutate: nu mai mult de 1.5 kg
33100000-1 | 3 | Platformă energetică electrochirurgicală cu caracteristici complete | Platformă energetică electrochirurgicală cu caracteristici complete |  |  |  | Platformă energetică electrochirurgicală cu caracteristici complete Platformă energetică electrochirurgicală cu caracteristici complete destinată pentru proceduri chirurgicale laparoscopice şi deschise, oferind chirurgului o gamă largă de opţiuni, incluzând tăiere electrochirurgicală şi coagulare, funcţionalitate bipolară şi fuziune ţesut îmbunătăţită o unitate integrată totul într-un întreg Platforma ofera 2 prize de lucru Monopolare pentru proceduri deschise una dintre ele incluzand priza de lucru Mopolara pentru Laparoscopie, 1 priza de lucru combinata pentru Fuziune Tesut respectiv proceduri Bipolare, 1 priza dedicata proceduri Bipolare Toate prizele de lucru sunt de tip “SMART” recunosc automat instrumental de lucru si configureaza automat energia furnizata Tehnologia actualizată de Fuziune Ţesut cu sesizare îmbunătăţită a impedantei ţesutului şi control în circuit închis / cu buclă de reacţie, pentru o fuziune a vaselor si ţesutului mai rapidă şi mai consistentă, ciclul de fuziune fiind realizat in 1 – 4 secunde Fuziunea de ţesut sigileaza vase de sânge şi limfatice până la si inclusiv 7 mm în diametru şi mănunchiuri de ţesut, fără a necesita disecţia ţesutului, cu minimalizarea arsurilor in tesuturile colaterale Mod monopolar de combinaţie hemostază cu disecţie controlată cu buclă de reacţie posibil de activat atunci când se utilizează dispozitive dedicate Soft incorporat de rezectie bipolara in mediul salin Ecran LCD de mare dimensiune 7 inch, sensibil la atingere (Touch Screen) cu capabilitate de control a patru moduri de lucru diferite (Monopolar, Bipolar, Laparoscopic, Fuziune tesut) ele fiind afisate in 4 cadrane separat definite Setări de putere independente pentru fiecare din cele 4 cadrane ale ecranului pentru modurile de lucru conectate Moduri de lucru MONOPOLAR taiere : • PURE CUT – putere maxima min. 300 W • BLEND CUT - putere maxima min. 200 W MOD PRESETAT – putere maxima min. 200 W Moduri de lucru MONOPOLAR coagulare : • FULGURATIE cu putere maxima min.120W • SPRAY cu putere maxima min.120W • SOFT cu putere maxima min.120W Moduri de lucru BIPOLAR : • LOW cu putere maxima min.15W • MEDIUM cu putere maxima min. 40W • HIGH cu putere maxima min. 95W Moduri de lucru REZECTIE BIPOLARA : • CUT cu putere maxima min. 375W • COAG cu putere maxima min. 175W Kitul de rezectie bipolara (optional) include - pedala de actionare - cablu de conectare la instrumentul activ Moduri de lucru FUZIUNE TISULARA : • fuziune cu putere maxima min. 350W Buton revenire la setarile initiale opririi aparatului Posibilitatea de ajustare a nivelului de volum sonor Recunoaştere automată a finalizarii ciclului de fuziune tisulara cu intreruperea furnizarii de energie in instrument Comunicate interactive de eroare, inclusiv actiunile corective afişate pe ecranul aparatului in caz de nefinalizare a ciclului de fuziune tesut Posibilitate de activare a instrumentelor de fuziune tisulara atat la mana cat si la pedala, cu afisarea modului pe ecranul dedicat Alarma audio/video cu intreruperea furnizarii de curent la instrumentele monopolare in caz de disfunctie sau depasirea limitelor de toleranta masurate ale electrodului de retur Port pentru calibrare și diagnoză Unitatea acceptă numai electrozi CQMS split de întoarcere Pentru evitarea arsurilor la nivelul pacientului, aparatul poate fi setat sa furnizeze energie timp de 10 secunde cu pauza de 30 de secunde, in orice mod de lucru, pe o perioada de 4 ore Dispozitivul trebuie să dispună posibilitatea de menținere orei/ceasului în memoria internă în lipsa alimentării externe. Memorie interna minim pentru retinere a setarilor de putere, evenimente activari, moduri si instrumente folosite, alarme Platforma de energie păstrează toate caracteristicile programate de utilizator, calibrare, și datele statistice când este oprită și deconectată. Platforma de energie continua sa funcționeze în parametrii setati atunci când este trecuta de la o putere normala furnizata de linia de alimentare la un sistem de alimentare de rezervă al spitalului Sistem integrat WIFI cu standarde minim IEEE 802.11b/g/n, destinat pentru pentru interconectare cu alte dispozitive de comanda, control si transfer da date Conformitate cu standardele IEC 60601-1, IEC 60601-2 Platforma ofera un inalt grad de protectie impotriva socurilor electrice si poate fi utilizata in proceduri cardiace CF Equipment/Defibrillator Proof (IEC 60601-1, IEC 60601-2-2, and ANSI/AAMI HF18) ACCESORII Cablu putere cu fişă conectare europeană, min 3 m Priză comutare picior bipolară, cablu min. 4.5 m Pedală dublă de comutare cu piciorul monopolară, min. 4.5 m cablu. Electrozi de retur split de unică folosinţă return electrodes pentru adulţi, acoperiţi cu hidrogel polimer hidrofil, de formă rectangulară, suprafaţa cca. 140 cm2, fără cablu Cablu pentru electrozi retur dublu split fără cablu, min . 4.5 m lungime Creion monopolar cuplare manuală cu 3 butoane, un mod presetat pe buton, tăiere şi coagulare cu mecanism de modificare a puterii in camp steril, cu cablu silicon integrat şi electrod lamă refolosibil preataşat ce se poate îndoi Cablu cuplare instrumente monopolare pentru proceduri laparoscopice, siliconat, reutilizabil Cablu cuplare instrumente bipolare, siliconat, reutilizabil Pensa bipolara, reutilizabila, lungime 19 cm ±1cm, cap activ 1 mm Instrument sub formă de pistol pentru tăiere,apucare, disecţie şi sigilare pentru chirurgie laparoscopică cu cablu– 6 buc/ cutie - Diametru instrument: 5 mm, ±0.2 mm; - Lungime instrument: 37 cm, ±2 cm; - Rotaţie ax: min.155 grade; - Lungime electrod: 19.5 mm, ±1 mm; - Textură electrod: suprafaţă dintata - Activare manuală şi cu comutator de picior Lamă de tăiere integrată Instrument de sigilare şi disecţie pentru chirurgie decshisa ,tip pistol 6/cutie - Lamă de tăiere integrată - Diametru instrument: 13.5 mm, ±0.2 mm forma ovala; - Lungime instrument: 18 cm, ±1 cm; - Rotaţie ax: min.180 grade; - Lungime Electrod: 36 mm, ±1 mm; - Forma electrod: curbata la 14 grade, ±1 grade; - Activare la buton sau la pedală Instrument pentru disecţie şi sigilare vasculara pentru chirurgie laparoscopică , cu urmatoarele caracteristici: - Facilitate de sigilare/disectie vasculara pe vase de inclusiv 7mm, cu falci active curbe tip Maryland, activare manuala la buton - Diametru instrument: 5 mm, ±0.2 mm; - Lungime instrument: 37 cm, ±2 cm; - Rotaţie ax: min. 350 grade; - Activare la buton sau pedala - Lungime capat activ: 20 mm, curbat, ±1 mm; - Lungime taiere: 18 mm, ±1 mm; - Lama de taiere inserata in capatul active - Ambalare individuala STERILA
33100000-1 | 4 | Pompa de vacuum | Pompa de vacuum |  |  |  | Denumirea cerintelor tehnice 1.Sursa autonoma de vacuum alimentata independent de la reteaua de alimentare al curentului electric alternativ 220 V Da 2.Pompa de vacuum asigura o presiune negativă a vacuumului (-10 mmHg până la -200 mmHg [-1,3 kPa până la -26,6 kPa]). Da 3. Include un recipient de fluid reutilizabil și un filtru hidrofob interschimbabil, care poate fi îndepărtat fără unelte speciale Da 4. Lucrul pompei este silentios, nivelul zgomotului nu mai mare 10 dBa* Da 5.Moduri operationale Intraoperator Postoperator Da 6a. Valoarea de referință a presiunii pentru fiecare mod poate fi setată independent: Intraoperator De la – 200 mm Hg pana la – 50 mm Hg (-26,6 kPa până la -6.6 kPa) 6b. Postoperator De la -100 mmHg până la -10 mmHg (-13,3 kPa până la -1.3 kPa) 7. Incrementul sau decrementul vacuumului se face cu pas minim 10 mm Hg 8. Panoul de comanda Da 9. Butoane de pornire/oprire a pompei de vacuum Da 10.Selectorul de valori de referință pentru nivelurile de vacuum (butoanele sus/ jos) Da 11. Butoanele pentru moduri Da 12.LED- uri care arata ca pompa lucreaza si in care mod Da 13. Alarma onora in caz de lucru gresit ( diferite erori) Da 14. Butonul ce opreste alarma (mute) Da 15. LED indicator de alarme : LED-ul roșu, se aprinde pentru a indica faptul că a apărut o alarmă sau o eroare. Da
33100000-1 | 5 | Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate) | Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate) |  |  |  | Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate) Cod 130250 Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți Parametrul Specificația Caracterisitici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) obligatoriu Numărul de sateliți 2 Temperatura culorii 4,500 ±500 K reglabilă Reglarea intensității luminei obligatoriu Indexul de culoare ≥ 95 Dimensiunea cîmpului, cm Focusabil obligatoriu Diametrul ajustabil diapazon minim 24 - 33 cm Adîncimea ≥ 80 cm Distanța de lucru 0.7-1.5 m Nivelul de iluminare la 1 m distanță satelitul nr.1 ≥ 160 000 lux, satelitul nr.2 ≥ 160 000 lux Rotația 360 grade Ajustare pe verticală, cm ≥80 Cresterea temperaturii în campul operator <1º C Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz Durata medie de viaţă a LED-urilor min. 50000 h Mişcarea capului luminos ≥ 4 grade de libertate Mînere detașabile sterilizabile Panou de control integrat în lampa principal Posibilitatea integrării sistemului de telemedicine și a sistemelor de înregistrare video obligatoriu Înălţimea podului 3-4 m
33100000-1 | 6 | Masă pentru operații, cu 6 secții | Masă pentru operații, cu 6 secții |  |  |  | Masă pentru operații cu 6 secții (caracteristici avansate) Cod 140150 Parametrul Specificația Descriere Masa de operatii oferă o suprafaţă corespunzatoare care susţine corpul pacientului în timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziţiei pacientului şi furnizarea cîmpului chirurgical de expunerea optimă. Tip masă Electrohidraulică obligatoriu Mărimile mesei Lungimea ≥ 210 cm Lățimea ≥ 55 cm Poziţionarea mesei Reglarea înălţimii minim 75 - 100 cm Deplasarea longitudinală ≥ 35 cm Trendelemburg ≥ 35 grade Inversarea trendelemburgului ≥ 35 grade Secţiile mesei ≥ 6 secții Înclinarea: Laterală ≥ 30 grade Secţia din spate de la +80 la -45 grade (minim) Secţia de la talpa/picior de la +25 la - 90 grade (minim) detaşabilă divizată Secţia cap de la +45 la - 45 grade (minim) Greutatea pacientului ≥ 250 kg Utilizarera radiografiei sau fluoroscopie Tunel pentru casete X-ray pe toată lungimea mesei Radiotransparenţă obligatoriu Accesibilitatea braţului C obligatoriu Mărimea casetelor minim 35x43 cm Ataşarea de bază mobilă Rotile obligatoriu Sistem de frinare a bazei cu pedal, tip hidraulic sau electrohidraulica Motor electric pentru miscarea sus/jos, lateral, trendelenburg, inverstrendelenburg a mesei cu acumulator intern, de la telecomanda obligatoriu Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie internă cu autonomia ≥ 60 manipulări Telecomndă obligatoriu Şine laterale pentru accesorii pe toată lungimea mesei Pupitru de comandă obligatoriu Accesorii suport cot 2 unit., să se indice codul produsului suport umăr 2 unit., să se indice codul produsului suport picioare 2 unit., să se indice codul produsului suport torace 2 unit., să se indice codul produsului suport mînă (decubit lateral) 1 unit., să se indice codul produsului stand pentru perfuzie 1 unit., să se indice codul produsului curea pentru fixarea corpului 1 unit., să se indice codul produsului suport pentru ecran de anestezie 1 unit., să se indice codul produsului
33100000-1 | 7 | Sistem de pompa pentru circulatie extracorporeala | Sistem de pompa pentru circulatie extracorporeala |  |  |  | Sistem de pompa pentru circulatie extracorporeala in sala cardiochirurgie 2 Specificaţii tehnice minimale solicitate I Configuraţie 1 Unitate de baza - sistem modular de perfuzie avansata, pentru minim 5 module 1 buc. 2 Modul peristaltic cu diametrul 150 - 160mm pentru liniile arteriale, venoase, aspiraţii 2 buc. 3 Modul peristaltic dublu cu diametrul intre 75-85mm pentru cardioplegie 1 buc. 4 Panou de control central 1 buc. 5 Modul UPS 1 buc. 6 Modul senzori presiune 1 buc. 7 Modul senzori nivel 1 buc. 1 buc. 8 Modul mixer mechanic de gaze 1 buc. 1 buc. 9 Modul încălzire- răcire pacient pe timpul operaţiei, cu minim trei circuite 1 buc. 10 Lampa LED sau halogen cu braţ flexibil 1 buc. 11 Modul cardioplegie 1 buc. 12 Modul sensor de bule 1 buc. 13 Clema venoasa cu acționare electronica 1 buc. II Descriere tehnica 1 Unitate de baza - sistem modular de perfuzie avansata da Sistem modular care sa permită montarea in plan orizontal a cel puţin 5 module (pompe peristaltice) distincte da Sa ofere posibilitatea de cuplare instant a modulelor, înlocuirea acestora sa se poata face intr un timp foarte scurt chiar si in timpul operaţiilor da întregul sistem sa fie mobil, prevăzut cu roti pentru o uşoara manevrare in blocul operator da Unitatea de baza sa permită completarea cu diferite extensii (cadre) pentru montarea de module suplimentare da Unitatea de baza sa permită accesul frontal pentru cuplarea manivelei de avarie, înlocuirea siguranţelor fuzibile, conectarea modulelor si a conectorilor da Dupa conectarea electrica, sistemul de perfuzie sa fie gata de functionare in maxim 10 secunde. da La pornire, inainte de fiecare utilizare, sistemul sa parcurga un autotest pentru verificarea componentelor electronice si a sursei neintreruptibile. La depistarea unor erori sistemul semnalizeaza optic si acustic. da 2 Modul peristaltic cu diametrul 150 - 160mm pentru liniile arteriale, venoase, aspiraţie 2 buc. Sa fie prevăzut cu display grafic color/panou de comanda tactil (touchscreen) da Sa permită funcţionarea rolelor peristaltice atat in sensul acelor de ceasornic, cat si in sens invers acelor de ceasornic. Inversarea sensului sa se poata face cu uşurinţa in timpul funcţionarii pompelor. da Afisaj dublu: RPM-rotatii/minut; LPM litri/minut cu posibilitatea de conversie intre cei doi parametri da Fiecare modul peristaltic sa poata fi comandat atat de la panoul propriu. da Toate modulele sa permită interconectarea in regim master/slave. In acest regim pompa slave reacţionează in funcţie de modificările de turatie ale pompei master, in baza protocolului ce poate fi stabilit de utilizator. da Toate modulele sa permită interconectarea funcţiei de oprire corelata cu oprirea pompei principale arteriale da Sa permită funcţionarea in mod continuu sau pulsat da Toate modulele sa fie prevăzute cu sistem de blocare a pompelor la ridicarea capacului de protecţie da Sa fie prevăzut cu doua variante de control a vitezei de rotatie- reglaj fin si reglaj standard. Rotirea inceata a butonului sa permita reglajul fin al vitezei de rotatie iar rotirea rapida sa modifice viteza de rotatie a pompei in masuri mari. da Fiecare modul de pompa cu role sa fie prevăzut cu un motor fiabil, fara angrenaje sau elemente intermediare pentru a evita blocarea sau funcţionarea in afara parametrilor de lucru stabiliţi de utilizator. da Fiecare modul de pompa trebuie sa aiba posibilitatea de a fi actionat manual pe baza unei manivele special concepute pentru cazurile de urgenta. La actionarea pompei in sens gresit ceea ce poate duce la crearea unei presiuni negative in circuitul CEC, sistemul sa emita un semnal sonor de atentionare. da Modulul sa permita functionarea cu toate functiile de monitorizare si alarmare oprite da Modulul sa permita functionarea in moduri: I ajustarea continua a fluxului definit astfel ca pragurile stabilite sa nu fie depasite II la atingere pragurilor definite pompa se opreste urmand ca aceasta sa reporneasca dupa revenirea parametrului/parametrilor la valorile normale da Pompa sa permita functionarea in modul pulsatil , cu posibilitatea ajustarii si afisarii urmatorilor parametri: frecventa puls cu interval de reglare 30-150 bpm, latime puls cu interval de reglare 30-80%, interval de reglare a fluxului de baza cu interval de reglare 30-100% da 3 Modul peristaltic dublu cu diametrul intre 75-85mm pentru cardioplegie da Sa fie prevăzut cu display grafic color/panou de comanda tactil (touchscreen) da Sa permită funcţionarea rolelor peristaltice atat in sensul acelor de ceasornic, cat si in sens invers acelor de ceasornic. Inversarea sensului sa se poata face cu uşurinţa fara sa necesite oprirea si repornirea sistemului. da Afisaj dublu: RPM-rotatii/minut; LPM litri/minut cu posibilitatea de conversie intre cei doi parametric da Fiecare modul peristaltic sa poata fi comandat de la panoul propriu. da Cele doua module sa permită interconectarea in regim master/slave. In acest regim pompa slave reacţionează in funcţie de modificările de turatie ale pompei master, in baza protocolului ce poate fi stabilit de utilizator. da Modulele de cardioplegie sa permită interconectarea funcţiei de oprire corelata cu oprirea pompei principale arteriale da Sa permită funcţionarea in mod continuu sau pulsat da Toate modulele sa fie prevăzute cu sistem de blocare a pompelor la ridicarea capacului de protecţie da Sa fie prevăzut cu doua variante de control a vitezei de rotatie- reglaj fin si reglaj standard. Rotirea inceata a butonului sa permita reglajul fin al vitezei de rotatie iar rotirea rapida sa modifice viteza de rotatie a pompei in masuri mari. da Modulul de pompa cu role sa fie prevăzut cu un motor fiabil, fara angrenaje sau elemente intermediare pentru a evita blocarea sau funcţionarea in afara parametrilor de lucru stabiliţi de utilizator. da Fiecare modul de pompa trebuie sa aiba posibilitatea de a fi actionat manual pe baza unei manivele special concepute pentru cazurile de urgenta. La actionarea pompei in sens gresit ceea ce poate duce la crearea unei presiuni negative in circuitul CEC, sistemul sa emita un semnal sonor de atentionare. da Cronometru 3 buc. Modulul sa permita functionarea cu toate functiile de monitorizare si alarmare oprite da Modulul sa permita functionarea in moduri: I ajustarea continua a fluxului definit astfel ca pragurile stabilite sa nu fie depasite II la atingere pragurilor definite pompa se opreste urmand ca aceasta sa reporneasca dupa revenirea parametrului/parametrilor la valorile normale da Pompa sa permita functionarea in modul pulsatil , cu posibilitatea ajustarii si afisarii urmatorilor parametri: frecventa puls cu interval de reglare 30-150 bpm, latime puls cu interval de reglare 30-80%, interval de reglare a fluxului de baza cu interval de reglare 30-100% da 4 Panou de control central da Sa conţină afisaje( display uri) distincte pentru urmărirea tuturor parametrilor, temperatura, presiune, nivel) inclusiv gestionarea alarmelor ce vor fi semnalizate grafic si acustic. In cazul defectarii unui afisaj, functionarea celorlalte sa nu fie afectata. da Panoul central sa afiseaze parametrii sanguini masurati de modulul de monitorizarea saturatiei venoase si ahematocritului. da Afisajele grafic /color, uşor de utilizat si interpretat, sa permită utilizarea in regim tactil (touchscreen) da Panoul sa includă funcţia de anulare a tuturor alarmelor da In caz de defecţiune, afisajele sa se poata inlocui uşor, chiar in timpul operaţiei, fara pierderi de date sau parametrii masurati. da In cazul funcţionarii pe UPS, panoul central sa afişeze starea acumulatorilor si timpul estimat pana la descărcarea complete. da Sistemul sa permita introducerea datelor si sa fie prevazut cu algoritm ajustabil de calcul BSA ( suprafata corporala) da 5 Modul UPS 1 Modul UPS pentru a nu afecta funcţionarea întregului sistem in cazul căderilor de tensiune da In cazul căderilor de tensiune, trecerea pe sursa de alimentare de rezerva sa se faca automat, fara oprirea pompelor si fara nicio perturbare a operaţiilor sau pierderi de date. da La activarea UPS -ului sistemul sa emită alarme acustice si grafice da întregul sistemul sa poata porni direct pe baza modului UPS, fara a fi necesara alimentarea de la reţea. Timpul minim de funcţionare a sistemului pe baza modului UPS- minim 90 min. da Timpul de incarcare maxim pentru UPS - maxim 15 ore. da In timpul functionarii pe baza UPS, sistemul sa afiseze aceasta stare. In plus sistemul sa afiseze nivelul de incarcare al UPS-ului si timpul de autonomie ramas. da In cazul in care modulul UPS necesita descarcare completa periodica, sistemul sa fie prevazut cu alarme/mesaje de atentionare in acest sens. da 6 Modul senzori presiune da Sa conţina modul de presiune cu posibilitatea de conectare a cel putin doi senzori da Sa conţină minim doi senzori de presiune împreuna cu sistemele de prindere necesare da Interval minim de măsurare : -200 mmHg +800 mmHg da Sa aiba opţiune de blocare a pompei la atingerea sau depăşirea nivelului de presiune prestabilit, inclusiv declanşare alarma acustica si vizuala da Sistemul sa permita definirea unei limite de oprire si a unui prag de reglare a presiunii da Sistemul sa permita finctionarea in modul masurare presiune fara ca functiile de reglare a presiunii si oprire a pompei sa fie activate da 2 cabluri de presiune da 7 Modul senzori nivel da Sa conţină modul de nivel da Sa conţină sensor de nivel da Sa aiba opţiune de blocare a pompei la atingerea nivelului prestabilit, inclusiv declanşare alarma acustica si vizuala da Sistemul sa permita functionarea in doua moduri: I. la atingerea nivelului de oprire pompa se opreste automat, dupa ce nivelul scade pompa reporneste automat II. pompa reduce viteza la apropierea de nivelul maxim si mentine un flux constant fara sa depaseasca nivelul de prag da Cablu senzor nivel 1buc. 8 Modul mixer de gaze (gas blender) 1 Mixer de gaze cu capacitate 10-12/min, pentru adulţi. da Sa fie prevăzut cu intrări pentru gaze- aer si 02, intrarea aerului sa fie cu colba din sticla ermetica pentru evaporarea apei din gaz, si colba sa fie in celula metalica , pentru a preveni deteriorea ocazionala ei. da Gas blender mecanic incorporat pe stativul pompei da Sa fie 2 furtuni cu 2 manometruri la capatul lor cu posibilitatea de a masura presiuna pana 10 atm 9 Modul încălzire- răcire pacient pe timpul operaţiei cu minim 3 circuite da Modul de încălzire- racire (schimbător de căldură) pacient cu minim 3 circuite, unul pentru cardioplegie si doua pentru pacient da Sa aiba posibilitatea de reglare a temperaturii independent pentru cele trei circuite da Intervalul in care temperatura poate fi reglata ( 2 canale de temperatura: încălzire si răcire) pentru circuitele de pacient sa fie cel puţin 2°C - 40° C. da Sa fie prevăzut cu rezervor de 5 l pentru circuitele de pacient si 3 1 pentru cel de cardioplegie da Sa fie prevăzut cu display electronic ce poate afişa concomitent temperatura stabilita de către utilizator si temperatura instant masurata; da Sa fie prevăzut cu modul grafic pentru afişarea nivelului de apa din rezervoare da Modulul sa poata fi controlat atat din panoul propriu cat si din panoul central al unitatii de baza. da 2 cabluri senzor temperatura da Saltea pentru incalzire –racire pacientului Nu 11 Lampa LED sau halogen cu braţ flexibil da Sa fie prevăzută cu braţ flexibil pentru o uşoara poziţionare da Nivel minim de încălzire al lămpii da 12 Modul cardioplegie da Sa conţină modul de cardioplegie da Sa contina sensor de presiune da Sa aiba opţiune de blocare a pompelor de cardiolegie la atingerea nivelului de presiune prestabilit, inclusiv declanşare alarma acustica si vizuale da Moduri de lucru disponibile, manual sau automatic da Sistemul sa permita stabilirea unei doze de cardioplegie da Doza definita sa poata fi livrata automat sau la comanda perfuzionistului da Sistemul sa afiseze cantitatea de cardioplegie livrata si cronometrarea acestei operatiuni da Daca furnizarea cardioplegiei este intrerupta inainte de atingerea pragului reglat, sistemul sa permita repornirea livrarii pana la limita stabilita da Sistemul sa permita afisarea volumelor totale livrate in timpul procedurii sub urmatoarea forma: volum cardioplegie total, volum sange total, volum total ( sange+ cardioplegie) da 13 Modul sensor de bule da Sa contina modul de bule da Sa contina sensor de bule da Sa aiba opţiune de blocare a pompelor de cardioplegie la detectarea bulelor de aer, inclusiv declanşare alarma acustica si vizuala da Numărul minim de pompe controlate 2 da Funcţia detectare micro-bule sa fie disponibila da cablu senzor bule da 14 Modul clema venoasa da Clema venoasa cu actâonare electronica da III Service in garanţie da Termen de garanţie: 24 de luni de la punerea in funcţiune da Se va asigura service si mentenanta gratuit pe perioada garanţiei Timpul intervenţiei la beneficiar va fi de max. 48 ore. IV Instalare si training da Instalarea, punerea in funcţiune si instruirea personalului medical se va efectua la beneficiar, in locaţia de livrare si sunt operaţii incluse in preţ. da Training: da Personal medical 1 persoana Personal tehnic 1 persoana Manual de utilizare in limba romana
33100000-1 | 8 | INCALZITOR PACIENT | INCALZITOR PACIENT |  |  |  | Specificatie tehnica CONFIGURATIE Unitate de incalzire ( 1 buc) + cart mobil dedicat ( 1 buc) CARACTERISTICI TEHNICE Minim 5 trepte de setare a temperaturii: - accelerare incalzire si ridicare temperatura la 45-46 ºC pe o perioada de timp limitata 30-45 minute, scadere automata a temperaturii la 40-42 ºC. - ambientala: temperatura camerei - joasa: 30 – 34 ºC - medie : 36 – 40 ºC - inalta : 42 – 46 ºC Pentru toate treptele de temperatura, incalzirea pana la 38 ºC, in max 30 secunde Flux de aer suflant : minim 50 CFM Regulator de temperatura cu oprire automata – temperatura scade automat de la inalt la mediu dupa utilizare continua 45 minute Sistem de siguranta pentru supraincalzire cu alarme vizuale si auditive, sistemul se inchide automat cand temperatura depaseste 50 ºC Termostat intern Motor cu o singura faza Filtru HEPA cu eficienta de filtrare de minim 99,95% Clasa de protectie 1 Tip de protectie B Dimensiuni maxime: 450 x 450 x 300mm Greutate maxima: 7 kg Alimentare: 220-230 VAC / 50-60 Hz STRUCTURA: - furtun: tip armonica (se extinde si se retracteaza), gros si rezistent la manipulari care pot include tractionari, zgarieturi, intepaturi usoare. Clema de fixare pentru lungime - varf furtun: piesa prevazuta cu clema de prindere etansa a paturicilor - panou de comanda cu minim 4 butoane touch-screen pt.variantele de incalzire: accelerare incalzire si ridicare la temperatura min.45 ºC, temperatura joasa, temperatura medie si temperatura inalta. Temperaturile inscriptionate in dreptul butonului de referinta. - semnal de alarmare vizuala pe panoul de comanda Cerinte de portabilitate si amplasare: - cart pe rotile cu etajera pentru depozitare paturici, - sistem de prindere pe stativ IV, - sistem de prindere latura patului - sistem de prindere sub pat - ancorare pe plan drept - cronometru - duza - comutator principal - banda duza cu clema - iesire test supratemperatura - capac filtru PATURA PACIENTI - celule de aer hexagonale (la plierea pe lungime, latime sau diagonala a paturicii nu se restrictioneaza distributia aerului si se mentine in forma pliata) - distributie uniforma a caldurii pe toata suprafata tegumentului cu contact minim intre paturica si tegument - material pluristratificat. matlasat, moale si flexibil pentru protectia pielii pacientului - material polipropilena neplastifiat, rezistent la fluide, la sfasiere si rupere; nu este alterat de intepaturi minore (paturica ramane umflata in aceasta situatie) - minim 3 marimi diferite - prevazute cu deschizaturi de acces pentru manevre medicale ACCESORII Patura pentru intreg corpul - 25 buc Patura pentru partea superioara a corpului - 12 buc Patura pentru partea inferioara - 12 buc CERTIFICARE: Certificat de marcaj european (CE Mark) sau declaratie de conformitate a producatorului cu Directiva 93/42/EEC GARANTIE: Termen de garantie: minim 24 luni de la data instalarii si punerii in functiune SERVICII ASOCIATE INCLUSE: Transportul pana la sediul beneficiarului Instalarea si punerea in functiune Instruirea personalului medical si tehnic
33100000-1 | 9 | Masina de spalat si dezinfectare instrumentar chirurgical | Masina de spalat si dezinfectare instrumentar chirurgical |  |  |  | Masina de spalat si dezinfectare instrumentar chirurgical Designul ergonomic al înălțimii nivelului ușii permite utilizatorului o sarcină convenabilă de încărcare / descărcare cu suportul unui cărucior de transfer manual. Sistemul de uscare cu aer fierbinte forfetat asigură o uscare perfectă a tuturor instrumentelor și tuburilor după dezinfecție, datorită distribuției eficiente a aerului pe toate părțile camerei și a nivelelor de spălare. Dimensiuni LxDxH: nu mai mult de 650 mm x 700 mm x 1900 mm, ± 100mm Volumul camerei ~ 200 lt Sistem de control tactil sau prin butoane, ușor de utilizat cu afișaj LCD pentru a vizualiza starea ciclului. min 10 de cicluri pre-programate standard disponibile și 10 de cicluri suplimentare disponibile pentru personalizare. Port pentru conectarea imprimantei pentru monitorizarea și validarea fazelor de spălare. ușă din sticlă cu vizibilitate ridicată. sistem de filtrare si de uscare a aerului forțat cu setări de timp și temperatură reglabile, ajută la asigurarea completa uscare interioară și exterioară a tuturor instrumentelor chirurgicale și tuburi. Temperatura de spălare și de dezinfecție sunt complet ajustabile în diapazon minim 30 - 93 °C. Condensatorul standard de abur elimină intrarea vaporilor în zona de spălare. Pompa de spalare de puterea inalta asigură o debit mare de apă combinat cu o presiune de pulverizare eficientă. Dulap interior, brațe de spălare și filtre pentru rezervoare, realizate în întregime din oțel inoxidabil de înaltă calitate AISI 316L. Cadru și corp de mașină din oțel inoxidabil AISI 304. Sistemul triplu de filtrare a apei asigură captarea reziduurilor, prevenind recircularea materialului contaminat. Două distribuitoare automate standard de lichid prevăzute cu control al nivelului. o Depozitare mare pe subsol pentru alocarea a până la trei containere chimice de 5 litri Filtru de aer HEPA H14 Conductivitate senzor Imprimanta integrată Lumină în interiorul camerei Cazan intern de preincalzire a apei Dimensiuni și conexiuni Conexiune electrică standard (internațională) 400V / 3 ~ + N / 50Hz Zgomot nu mai mult de 56 dB (A) Flux pompa aer min. 150 m3 / h Temperatura uscare. min. 130grade
33100000-1 | 10 | Pat multifuncțional pentru adulţi | Pat multifuncțional pentru adulţi |  |  |  | Pat multifuncțional pentru adulţi Cod Descriere Pat motorizat pentru terapie intensiva și/sau Recuperare/post-chirurgie Parametru Descriere Dimensiuni externe cu bare de protecți și bamper în 4 colțuri 220 x 99.5, ±5 cm Extindere pat integrata 0 cm/20 cm/30 cm Ajustare înălțime pat (nivel minim - maxim) diapazon min. 45 - 80 cm Dimensiuni pe interior / (compatibil cu lățimea saltelei) 200 x 90 cm, ±5 cm Saltea activa cu compresor integrata Da Inaltimea saltelei 17- 20 cm Înălțime bare laterale despărțite (side-rail) 42 cm, ±5 cm Sarcina de lucru sigură (SWL) min. 250 kg Înclinare laterală (stânga / dreapta), electrica 15°/ 15° Poziție trendelenburg / reverse trendelenburg 14°/ 14° Standarde de conformitate a produsului EN ISO 9001:2000; EN ISO 13485:2003;EN 60601-1; EN ISO 14971; Protecție la lichide și praf Minim IP X4 Lumină de noapte: lumină de noapte + lumină de siguranță (verde) Da Capete pat (cap, picioare) Structură din plastic cu mânere 2 unități Deteșabile Cu sistem de blocare Suport pentru fixarea stativului de infuzie minim 2 Material PP sau alte materiale analogice, rezistente Bare laterale (side-rail) Bare laterale (side-rail), despărțite Cu funcție de decuplare ușoară Manere integrate in barele laterale( pentru ridicarea pacientului din pat) Da Barele să fie concepute astfel încât să reducă riscul de rănire la cuplare/decuplare Da Indicator unghi de inclinare spatar , 2 buc Da Platforma saltelei Platformă pentru saltea în 4 secții Da Unghiul maxim al spătarului (Backrest) ≥ 70° Ajustarea spătarului (Backrest) Pe bază de motor electric Unghiul maxim de repaus pentru coapsă (Thigh angle) ≥ 35° Ajustarea unghiului de repaus pentru coapsă (Thigh angle) Pe bază de motor electric Unghi de repaus pentru gambe ≥ 25° Suport pentru gambe, reglabil Electric Compresor de aer integrat in pat, pentru saltea activa, Setare automată a presiunii ,care permite saltelei să se ajusteze automat și continuu la dimensiunea, greutatea și poziția pacientului Da Cârlige de suport pentru pungile de lichide biologice Da Suport pentru casetă X-ray Da Saltea activa alternant cu 2 celule , cu presiune alternativă ce asigură o presiune periodică relief. Da Saltea lavabilă, ignifugă Da Celulele individuale ale saltelei sunt detașabile și pot să fie ușor de curățat, decontaminat sau înlocuit Da Platforma saltelei Toate secțiunile sunt acoperite cu suprafețe din plastic Sistem de control Buton de pornire Pe fiecare sistem de control Telecomandă cu butoane pentru ajustarea pozițiilor Cu cârlig de fixare la barele laterale Funcție scaun cardiac Buton preprogramat pe panoul de control (asistentă) Funcție poziție de examinare Buton preprogramat pe panoul de control (asistentă) Funcție Cardio Resuscitare Pulmonară (CPR) Buton preprogramat pe panoul de control (asistentă) Opțiuni îmbunătățite de mobilitate a pacientului/Asistență în picioare Da, cu butoane incorporate linga manerul de sustinere a pacientului din baralele laterale ,care regleaza inaltimea patului. Panou de control pentru pacientului integrate in barele aterale Da Panou de control al saltelei active integrat in ambele bare laterale ( panourile laterale) Da Panou de control (asistentă) intergat Da Funcție de blocare a controlului de poziționare Da Telecomandă cu cablu flexibil Da Comenzi de picior pentru reglarea înălțimii ,poziției de examinare,CPR,inclinare laterala Da Construcție / Carcasă Mecanism de ridicare a patului semi-hibrid / levier (pârghie) Mecanism de ajustare a spătarului în cazul situațiilor de resuscitare (CPR) Da, manual sau electric Număr motoare pentru ajustarea pozițiilor minim 4 motoare Culoare structură carcasă Gri Frâne și roți Sistem central de operare roți Da 4 roți ø 150 mm Pedală pentru frână de picior, cu efort fizic scăzut 2, la fiecare roată Garda la sol a suportului cadrului minim 15 cm Baterie internă Baterie de rezervă cu semnalizare stare, 2 buc. Alimentare Sursă electrică monofazată 240 V ± 10% 50 Hz
33100000-1 | 11 | Pompă de infuzie volum mare (caracteristici avansate) | Pompă de infuzie volum mare (caracteristici avansate) |  |  |  | Pompă de infuzie volum mare (caracteristici avansate) Cod Descriere Acest grup de produse înclude pompe de infuzie pentru volume mari cu cerințe avansate. Fluxul este calibrat în ml/oră. Au posibilitatea de a efectua calcule a raportului medicament/doză, ce permite programarea fluxului reeşind direct din indicaţiile medicului. Parametrul Specificația Display Date afișate LCD TFT ≥ 3,5 inch Color Touchscreen posibilitatea de ajustare a luminozitatii Alarme Rata Volum infuzat Timpul infuzat Rata KVO Nivelul de încărcare a beteriei Nielul de ocluzie Evenimente ≥ 3500 Data/ora Capacitatea pompei Diapazonul volumului infuzat 0.1 - 9999 ml Rata fluxului 0.1-2000 ml/h Încrementare 0.01 ml Regim de lucru KVO - mentinerea venei deschise 0.1 - 5 ml/h Acuratetia infuziei ≤4.5 % Functia bolus da Funcția de reglare a vitezei de infuzie în bolus 0.1 - 2000 ml/h Funcția de detectare a bulei de aer da Selectarea volumului infuzat da Selectarea ratei de infuzie da Calcularea dozei/medicament da Regim de lucru in flux (setarea fluxului) da Regim de lucru in picături (setarea numărul de picături) da Pompă utilizează seturi IV de tip deschis da Posibilitate de adăugare în bibliotecă alte denumiri medicamente da Bibliotecă de medicamente condificate cu culori da Carcasa ermetizata pentru a preveni scurgerea de lichide in interiorul dispozitivului minim IP33 Nivelul presiunei de ocluzie maxime 50 - 1100 mmHg min. 12 nivele Funcția de evacuare a bulei de aer din sistema IV Da Funcție de chemare asistentă Da Blocarea panoului de control Da Alarma sonora Da Alarma vizuala Da Ușa pompei acționată electrică Da Posibilitate de amplasare într-o coloană cu fixare Da Construcție cu încărcare orizontală a seturilor IV Da Fixarea perfuzorului pe rampă verticală și/sau orizontală Da Alarmă acustică și vizuală Ocluzie Da Nivelul de ocluzie Da Afișarea ocluziei în timp real Da Alarmă de flux Da Bula de aer Da Eroare de sistem Da Set decuplat Da Rezervor gol Da Ușă deschisă Da Senzor de picaturi Da Infuzia completă Da Baterie descărcată Da Posibilitatea de setare a volumului Da Mod silence a alarmei Da Sistem de reducere a erorii (tehnologie inteligentă) Setarea parametrilor impliciți dați de sistemul de reducere a erorii de dozare la pornirea pompei Da Programe de analiză presetate Da Alimentarea electrică Rețea electrică 220 V, 50 Hz Da Blocul de alimentare integrat în pompă Da Baterie incorporata Li-Ion Da Autonomia bateriei ≥ 5 h la fluxul de 25ml/h Accesorii incluse separat pentru fiecare pompă procurată Suport de fixare a pompei sistem universal de fixare a pompei de stativ vertical și orizontal da Senzor de picături da
33100000-1 | 12 | Pompă de perfuzie cu seringă (caracteristici avansate) | Pompă de perfuzie cu seringă (caracteristici avansate) |  |  |  | Pompă de perfuzie cu seringă (caracteristici avansate) Cod Descriere Perfuzor cu seringă este un dispozitiv care permite administrarea intravenoasă a fluidelor medicale cu o acuratețe ridicată. Parametrul Specificația Caracteristici generale Pompă cu un canal de perfuzie da Funcția automată de deschidere și fixare a seringei da Display LCD TFT ≥ 3,5 inch Color Touchscreen posibilitatea de ajustare a luminozitatii Posibilitate de amplasare într-o coloană cu fixare da Display Date afișate Viteza de infuzie da Volumul de infuzie da Timpul de infuzie da Timpul pînă la final de infuzie da Mărimea seringei da Producatorul seringei da Nivelul de ocluzie da Rata KVO da Data/ora da Nivelul de încărcare a baterii da Evenimente da Alarme da Proprietățile pompei Rata fluxului diapazonul 0.01 - 2000 ml/h Pasul de incrementare 0.01 mL/h Dozarea bolusului Incrementarea 0.1 - 2000 ml/h Rata KVO 0.01 - 5 ml/h, cu pas de incrimentare 0.01 ml/h Acuratețea ≤1.8% Compatibil cu toate marimile de seringi solicitate produse de diferiți producători min. 8 producători, cu prezentarea listei de producători Posibilitate de adăugare a noilor tipuri de seringi în bibliotecă da Seringi acceptate 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 Detectare automată a seringei da Nivelul presiunei de ocluzie maxime 50 - 1100 mmHg min. 12 nivele Posibilitate de adăugare în bibliotecă alte denumiri medicamente da Bibliotecă de medicamente condificate cu culori da Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv minim IP33 Moduri de infuzie Rata de perfuzie da Dozarea în timp da Modul crescător și descrescător da Dozarea micro-perfuzie da Alarme și indicatori Ocluzie da Eroare de sistem da Seringă goală da Perfuzia pe sfîrșite da Baterie descărcată da Alarmă sonoră Volum reglabil Da Buton mod silențios da Jurnalul de evidență Numărul de evenimente memorate ≥ 3500 Evenimente stocate Butoane apăsate da Coduri de eroare da Alarme da Medicamente injectate da Cantitatea infuzată da Setări da Bolus solicitat da Alimentarea Rețea electrică 220 V, 50 Hz da Blocul de alimentare integrat în pompă da Baterie internă Reîncărcabilă tip Li-ion da Timp de operare ≥ 5 h la 5 mL/h Accesorii incluse separat pentru fiecare pompă procurată Suport de fixare a pompei sistem universal de fixare a pompei de stativ vertical și orizontal da
33100000-1 | 13 | Stație de andocare pentru pompe de perfuzie și infuzie (caracteristici avansate) | Stație de andocare pentru pompe de perfuzie și infuzie (caracteristici avansate) |  |  |  | Stație de andocare pentru pompe de perfuzie și infuzie (caracteristici avansate) Cod Descriere Stație de andocare pentru pompe de perfuzie și infuzie cu caracteristici avansate Parametrul Specificația Caracteristici generale Stație de andocare pentru 6 pompe da Compatibil cu pompe de perfuzie și de infuzie da Instalarea/ andocarea pompelor fără necesitatea de instrumente da Alimentarea electrică pentru pompele andocate da Display LCD TFT Color Mîner încorporat da Suport de fixare a stației pe stativ vertical și orizontal da Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv minim IP33 Display Date afișate Statutul perfuziei da Data/ora da Nivelul de încărcare a baterii da Evenimente da Alarme da Moduri de infuzie Rata de perfuzie da Dozarea în timp da Modul crescător și descrescător da Dozarea micro-perfuzie da Interfață de comunicare Porturi pentru ieșirea datelor da Port pentru alarmă la distanță da Posibilitatea conectării în rețea centralizată da Alarmă Sonoră Da Volum reglabil da Vizuală da Jurnalul de evidență Numărul de evenimente memorate ≥ 2000 Alimentarea Rețea electrică 220 V, 50 Hz da Blocul de alimentare integrat în pompă da Baterie internă Reîncărcabilă tip Li-ion da Timp de operare ≥ 1 h Accesorii incluse separat pentru fiecare pompă procurată Suport de fixare a stației sistem universal de fixare a stației de stativ vertical și orizontal da
33100000-1 | 14 | Fibrolaringoscop | Fibrolaringoscop |  |  |  | Fibrolaringoscop Tip Larigoscop cu fibră optică Sursa de lumina LED Lumină albă Lame laringoscop Oțel inoxidabil ti McIntosh Lame de diferite mărimi in set (2, 3, 4, 5) Autoclavabile la 134°C timp de 5 min Miner laringoscop Metal cromat/inox Sistem de prindere a lamei Alimentare accumulator Li-ion Statia de incarcare Trusa de plastic cu inchizătoare
33100000-1 | 15 | Aspirator chirurgical (performanță avansată) | Aspirator chirurgical (performanță avansată) |  |  |  | Aspirator chirurgical (performanță avansată) Cod 130350 Descriere Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mmHg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina sîngele şi lichidele care se acumulează în zona operatorie şi obstrucţionează vizibilitatea chirurgului. Parametru Specificația Vacuum Limita maximă ≥ 670 mmHg Rata de flux, l/min. ≥ 80 l/min Indicator vacuum da, eroarea ≥±5% Reglator aspirație obligatoriu Nivelul de zgomot, dBA ≤ 50 dBA Vas colector În timpul aspirării se utilizează doar un vas colector obligatoriu Selector mecanic de vas obligatoriu Numărul vaselor 2 buc. (să se indice codul sau modelul produsului oferit) Capacitatea, L ≥ 4 L Protecție la umplere pentru fiecare vas obligatoriu Vas tip reutilizabil obligatoriu Suport mobil (să se indice codul sau modelul oferit) Container pentru amplasarea tubului de aspirare sau alt mecaniz de fixare a tubului de aspirarea obligatoriu Suport cu rotile ≥ 4 roti Roti cu frina da, ≥ 2 buc. Mîner pentru transportare obligatoriu Accesorii Pedală de pornire/oprire a aspirației obligatoriu Suport/diviziune pentru fixarea/păstrarea cablului de alimentare 220 V, 50 Hz obligatoriu Filtru antibacterian 15 buc. (să se indice codul sau modelul produsului oferit) Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz
33100000-1 | 16 | CARDIOSTIMULATOR BICAMERAL EXTERN | CARDIOSTIMULATOR BICAMERAL EXTERN |  |  |  | CARDIOSTIMULATOR BICAMERAL EXTERN Moduri de ritm DDD, DOO, DDI, AAI,AOO, VVI, VOO Rata (de baza) (30 … 200 ppm) ± 1 ppm Rata inalta (80 … 230 ppm) ± 1 ppm Rata atriala rapida (80 … 800 ppm) ± 1 ppm Amplitudine (A): 0.1-20 mA Amplitudine (V): 0.1-25 mA Sensibilitate (A) 0.4 … 10 mV ± 15% Sensibilitate (V) 0.8 … 20 mV ± 15% Durata impulsului 1-1,5 ms Indicator de alarma Acustic Alimentare Baterii (minim 7 zile pentru 1.5V alcaline Dimensiuni nu mai mult de 21 x 9 x 4.5 cm Greutatea: nu mai mult de 700 g Cardiostimulator Moduri de ritm DDD, DOO, DDI, AAI,AOO, VVI, VOO Rata (de baza) (30 … 200 ppm) ± 1 ppm Rata inalta (80 … 230 ppm) ± 1 ppm Rata atriala rapida (80 … 800 ppm) ± 1 ppm Amplitudine (A): 0.1-20 mA Amplitudine (V): 0.1-25 mA Sensibilitate (A) 0.4 … 10 mV ± 15% Sensibilitate (V) 0.8 … 20 mV ± 15% Durata impulsului 1-1,5 ms Indicator de alarma Acustic Alimentare Baterii (minim 7 zile pentru 1.5V alcaline
33100000-1 | 17 | Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Adult) | Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Adult) |  |  |  | Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Adult) Descriere Sistem pentru monitorizarea și afișarea funcțiilor vitale ale pacientului cu caracterisitici avansate. Parametrul Specificația Tip pacient Adult, pediatric da Display, tip Diagonala ≥ 15 inch LCD TFT sau LED, Touchscreen da Rezoluția ≥ 1366 x 768 pixeli Unghi de vizualizare ≥ 170 Funcția de regalare automată a luminozității da "Numărul de curbe afișate concomitent" între 3 și 12 minim Parametri afișați ECG Pulsul SpO2 Fotopletismograma Presiunea sanguină neinvaziv Presiunea sanguină invaziv Capnografia Debit cardiac Temperatura Analiza automată a undei ST Trendingul ST da Media în analiza segmetului ST da Modul ECG "Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 si 5 electrozi" da I, II, III, aVR, aVL, aVF, Vn da Sensivitatea 2.5 - 40 mm/mV Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz ≥ 100 dB Rata cardiacă 15 - 300 bpm Detectarea aritmiei ≥ 25 aritmii Detectarea pacemaker da Monitorizarea respiratiei 0 - 150 rpm "Protecție în portiva șocurilor de defibrilare" da Modul SpO2 Diapazonul 1 - 100% Acuratețea la 70 - 100% ≤ 2 % Monitorizarea rata pulsului 20 - 300 bpm Monitorizarea pletismogramei da "Sa se indice tehnologia modulului și senzorului de SpO2 utilizat" (exemplu: masimo, nellcor, etc) Modul NIBP Diapazonul 10 - 300 mmHg Regim de măsurare manual, automat, butonul Start Regim automat 1-5, 10, 15, 30, 60, 120 min. "Buton de activare/dezactivare manual a NIBP" da Metoda de măsurare oscilometrică "Protecție de suprapresiune la regimului de pacient adult" 300 mmHg Modul IBP Numărul de canale de măsurare IBP independente ≥2 Diapazonul -50 ... +320 mmHg Acuratețea ± 1mmHg Sensivitatea de intrare 5 µV/mmHg Monitorizarea undelor IBP ≥2 Modul Capnografie (CO2) Modul Capnografie (CO2) da Diapazonul 0 - 100 mmHg Rata respiratorie 0 - 150 rpm Timp de înregistrare Apnea 5 - 60 s Monitorizarea unei CO2 da Modul Temperatura Diapazonul 0 - 50.0 °C Rezoluția 0.1 °C Număr de senzori 1 unit. Protocoale de lucru preprogamate da Protocoale de lucru setate de utilizator da Memorie internă da Trendingul evenimentelor da Arhivarea datelor da Imprimantă Încorporată da Forme de raportare Viteza de înscriere 25, 50 mm/s Înscriere continuă da Preprogramate da Personalizate da Alimentarea Rețea electrică 220 V, 50 Hz da Baterie internă tip Li-Ion da Timp de lucru autonom a bateriei minim 2 h Interfata de conectare la monitorul central Ethernet / wireless / RS-232 / etc. da Alarma Vizuala, sonora da Manjetă deconectată da Manjetă defect da Senzor SpO2 deconectat da Senzor SpO2 defect da Alarmă concentrația SpO2 scăzuta/mărită da Nivelul baterie scăzut da Alarme rata cardiacă scăzuta/mărită da Lipsă sursă externă de alimentare da Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore da Ajustarea nivelului de alarmă da Accesorii Cablu ECG cu 3 electrozi 1 buc. cu 5 electrozi 1 buc. Electrozi ECG adult, unică utilizare 300 buc. Senzor SpO2 adult, reutilizabil tip cleste 2 buc. Senzor Temperatură adult, reutilizabil 1 buc. Manjete NIBP "adult mediu, adult, adult mare reutilizabile (1set/3buc)" 2 set. Hîrtie termică 10 buc. Cablu de interconectare IBP reutilizabil 2 buc. Circuite pentru IBP adult, unică utilizare 10 set. Circuite pentru Capnografie (CO2) adult, unică utilizare 10 set.
33100000-1 | 18 | Statie centrala de monitorizare a functiilor vitale | Statie centrala de monitorizare a functiilor vitale |  |  |  | Statie centrala de monitorizare a functiilor vitale Descriere Sistem de monitorizare destinat utilizării într-un mediu clinic pentru a oferi clinicienilor monitorizarea la distanță a parametrilor fiziologici a pacienților. Parametrul Specificația Software pentru statia centrala de monitorizare cu licență inclusă fără termen de expirare da Instalarea software-lui pe PC-ul din dotarea instituției da Compatibilă cu monitoarele pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici avansate) da Licenta adaugatoare pentru acces de pe smartphone (iOS si Android) la informațiile de monitorizare a pacienților de aproape oriunde da Posibilitățile software-lui al stației centrale de monitorizare Vizualizare în timp real a datelor clinice ale pacienților da Redarea în timp real a alarmelor pacienților da Modificarea/ajustarea limetelor de alarme de la distanta da Stocarea și revizuirea istorică a datelor și alarmelor clinice ale pacienților da Internare și externarea pacientilor da Tipărirea datelor în timp real și istorice ale pacienților da Transferul datelor clinice și setărilor pacientului între mai multe stații centrale da Controlul de la distanță a monitoarelor pacientului pentru a porni/opri măsurarea NIBP Accesarea si vizualiarea datelor pacienților de pe smartphone da Conectarea monitoarelor și configurarea software-lui da Configurarea setărilor locale, precum și sincronizarea setărilor din rețea cu un dispozitiv de la distanță da
33100000-1 | 19 | Saltea Antiescara | Saltea Antiescara |  |  |  | Saltea Antiescara – dispozitiv alcătuit dintr-o pompă cu regulator, alarmă luminoasă și sonoră pentru joasă presiune, funcție statică și elemente de saltea suprapuse cu CPR și pernă de funcții pentru cap. Husa detasabila lavabila, cu proprietati hidrofobe. Este proiectată pentru terapie, ușor de instalat, salteaua este compusă din elemente ușor de înlocuit, de la CPR pentru o desumflare rapidă, funcția pernă de cap și fermoar. Compresorul are posibilitatea de a regla presiunea în funcție de greutatea pacientului, echipată cu alarmă luminoasă și sonoră (dezactivată) pentru a indica prezența anomaliilor în sistem, defecțiune alternativă, întrerupere a alimentării, funcția statică pentru a crea o suprafață solidă, cu cârlige care trebuie fixate la capătul patului. Dimensiune nu mnai putin de 200 X 84 X 10 CM (H) Greutate max. pacientului: min.150 KG Alimentare: 220-230V Timp de umflare: mi mai mult de 25 MIN Timp de deflare rapida: nu mai mult de10 sec
33100000-1 | 20 | Ventilator pulmonar adult (caracteristici avansate) | Ventilator pulmonar adult (caracteristici avansate) |  |  |  | Ventilator pulmonar adult (caracteristici avansate) Cod Descriere Ventilatoarele mecanice oferă suport ventilator temporar sau permanent pentru pacienţii care nu pot respira pe cont propriu sau care au nevoie de asistenţă, menţinînd o ventilare adecvată. Parametrul Specificația Tip Mobil, pe suport cu rotile da Tip pacient adult da Gama de control/setări Volum total 20-2,500 mL Flux inspir 6-180 L/min Presiune inspir 0-100 cm H2O Rata respiratorie 1-100 rpm Timp inspir 0.1 - 8 s. Rata I:E 1:8 to 4:1 Pauză la inspir da Pauză la expir da FiO2, % 21-100 Buton pentru respirație manuală da PEEP/CPAP 0-50 cm H2O Suport presiune 0-100 cm H2O Nebulizator da Mecanism triger Presiune -20 - -1 cmH2O Flux 1 - 20 L/min Ajustarea presiunii pantă/rampă da Funcția suspin da Buton 100 % O2 da Timpul maxim activ al butonului 100 % O2 2 min Blocarea panoului de control da Moduri de operare Modul A/C A/C Volum respirator da A/C presiune respiratorie da Modul SIMV SIMV volum respirator da SIMV presiune respiratorie da Modul CPAP CPAP, CPAP/suport presiune (PS) da nCPAP da Modul Apnea-backup da Ventilație neinvazivă (NIV) prin intermeniul măștii da Modul combinate da Modul Bilevel da Moduri inteligente de ventilare min. 1 Modul APRV da Modul de inghetarea a ecranului freez min. 1 Modul de aspiratie traheala da Parametri monitorizați/afișați Presiunea inspiratorie maximă da Presiunea medie în căile respiratorii da Presiunea PEEP da Volumul total da Monitorizarea FiO2 da Complianta statica da Complianta dinamica da Rezistența în căile respiratorii da Rata respiratorie da Timp inspir da Timp expir da Rata I:E da Volumul minutar spontan da Alarme pacient FiO2 mare/mic da Volum minutar mare/mic da Presiune inspir mare/mică da PIP mare da PEEP mare da Lipsă PEEP da Apnea da Presiune/ocluzie continuă ridicată da Inversare IE da Circuit respirator deconectat da Alarme echipament Lipsă alimentare gaz da Lipsă alimentare electrică da Baterie descărcată da Eroare de sistem Sensor decalibrat, scurgere prin valve Autodiagnostic da Interfața Interfața cu dispozitivele exterioare da Porturi pentru ieșirea datelor da Port pentru alarmă la distanță da Raportarea alarmelor și starea pacientului afișare pe display da Posibilitatea conectării în rețea centralizată da Display LCD TFT da Mărimea ≥ 15 inch Touchscreen da Ajustarea luminozității da Sursă de aer Integrat în dispozitivului, tip turbină da Sursă de O2 Posibilitatea de conectare la sursa centralizată de O2 da Senzor de oxigen tip tip galvanic / ensor de oxigen ultrasonic/ paramagnetic da Valve unidirecționale detașabile da Senzor de debit reutlizabil da Alimentare Pneumatică Gazele comprimate aer, O2 Presiunea în rețea 3-6 atm Electrică Rețea electrică 220 V, 50 Hz da Baterie internă reîncărcabilă, tip Li-Ion da Timp operare baterie ≥ 1,5 h Accesorii Circuite respiratorii Adult tip reutilizabil 1 set. Adult de unica folosință 10 set. Mască respiratorie adult tip reutilizabil 1 set. Umidificator Indicați modelul oferit model Umidificator cu mentinerea temperaturi si umidificarea aerului în regim automa, Compatibil cu ventilatorul da Minim două regimuri de funcționare: invaziv și neinvaziv da Cameră de umidificare Adult tip reutilizabil 2 buc. Filtre antibacteriale adult unică utilizare 100 buc. Senzor de debit adult tip reutilizabil 1 buc. Plamăn de test adult tip reutilizabil 1 buc. Suport pe rotile Indicați modelul oferit model Min. 4 rotile da Min. 2 roți cu frînă da Braț articulat pentru fixarea furtunelor respiratorii da Suport pentru fixarea/atașarea cablurilor electrice, furtunul aer, oxigen pentru transportare, depozitare da Mîner pentru transportare da
33100000-1 | 21 | Dispozitiv de control al infecţiilor aerogene de putere mică | Dispozitiv de control al infecţiilor aerogene de putere mică |  |  |  | Principiul de lucru: Viteza de distrugere a microorganizmelor Locul distrugerii microorganizmelor distrugere de microorganizme <0.002 sec în interiorul dispozitivului Tehnologia de baza: generare de cîmp plazmatic Clasificarea electrică: 220V, 50Hz Dimensiuni: < 30 cm x 15 cm x 15 cm Configuraţie: montabil pe perete sau staţionar Volum de aer prelucrat: >85 m3/oră Viteza de lucru: setată, cu 1 treaptă Nivelul maximal de zgomot: < 45 dB Utilizarea consumabilelor: fără utilizarea consumabilelor Utilizarea dispozitivului în prezenţa pacienţilor şi personalului medical: Prezenţa de produse secundare (miros, radiaţie, alte) în rezultatul lucrului dispozitivului: nu sunt restricţii 5 Lipsesc. Vor fi prezentate dovezi. Dovada eficacităţii asupra viruşilor: Vor fi prezentate dovezi/rezultatele testelor efectuate de laboratoare internaţionale Dovada eficacităţii asupra bacteriilor: Vor fi prezentate dovezi/rezultatele testelor efectuate de laboratoare internaţional Dovada eficacităţii asupra fungilor (micetelor): Vor fi prezentate dovezi/rezultatele testelor efectuate de laboratoare internaţional Dovada eficacităţii asupra compuşilor organici volatili: Vor fi prezentate dovezi/rezultatele testelor efectuate de laboratoare internaţionale
33100000-1 | 22 | Incălzitor pentru componente sanguine și soluții infuzabile | Incălzitor pentru componente sanguine și soluții infuzabile |  |  |  | Incălzitor pentru componente sanguine și soluții infuzabile caracteristici medii Cod 130651 Descriere Dispozitiv destinat pentru încălzirea soluțiilor în procesul de infuzare la pacient pentru evitarea hipotermiei Parametrul Specificația Destinat pentru utilizarea la pacienți Adult, pediatric Temperatura maximă preselectată 34-41℃ Pasul de incremendare a temperaturi ≤ 0.1℃ Timp necesar pentru incălzire la temperatura setată ≤ 2 min Display LED, LCD obligatoriu Monitorizarea temperaturi de încălzire obligatoriu Compatibil cu toate circuitele de infuzie existente obligatoriu Clasa de protecție minim IP22 Alarmă temperatură înaltă obligatoriu temperatură joasă obligatoriu Regim de autotestare internă obligatoriu Sistem de fixare a dispozitivului de stativul de infuzie obligatoriu Alimentare de la rețea 220V 50 Hz Stativ de infuzie fabricat din otel inoxidabil obligatoriu mobil pe minim 5 roți obligatoriu frînă pentru fixarea stativului minim 2 roți tabliță mică pentru manipulări da, fixată de stativ posibilitatea de fixare a minim 2 sticle sau pachete de soluții pentru infuzie obligatoriu
33100000-1 | 23 | Pompa de nutritie enterala pentru hranirea pe gastrostoma sau sonda nazo-gastrica | Pompa de nutritie enterala pentru hranirea pe gastrostoma sau sonda nazo-gastrica |  |  |  | Pompa de nutritie enterala pentru hranirea pe gastrostoma sau sonda nazo-gastrica -rata debit în diapazon minim 1-400 ml/h cu cresteri de 1ml, -setarea volumului de injectare 1-5000 ml cu cresteri de 1 ml (interval de la 1-49 ml) au 50 ml (interval 50-5000ml), - Setarea timpului de administrare de la 15 min la 24 h in trepte de 15 min, -Umplere automata, -Protectie automata la scurgerile de lichide, -Memorie continua, -Optiuni extinse pentru alarma (incluzind alarme la detectarea bulelor de aer sau la ocluzii, la terminarea dozei si la epuizarea bateriei) -Precizia vitezei de injectare max, +/- 10% -Presiune de ocluzie max, 150kPa
33100000-1 | 24 | Ultrasonograf portabil, Cardiac, performanţă înaltă | Ultrasonograf portabil, Cardiac, performanţă înaltă |  |  |  | Ultrasonograf portabil, Cardiac, performanţă înaltă Cod 300100 APLICAŢII CLINICE General, cardiac PROBE PORTURI ≥1, ≥ 3, optional PROBE TIP, MHz Linear da,5 - 18,0 MHz Phased/Vector da,1-5,0 MHz Multifrequency da epicardial (intraoperational) 5-12,0 CW da, 2,0-3,0 MHz Volum 3D 2 - 9, optional NIVELE DE GRI ≥256 GAMA DINAMICĂ ≥250dB Adincime ≥35 cm POSTPROCESARE da IMAGINE MODURI M-mod da B/D da TDI da, Trapezoidal da Harmonic imaging da DOPPLER Tip CW, PW, CFM, Afişare frecvenţă da Afişare viteză da Power Doppler da Duplex da Triplex da FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători digitale da Diapazon dinamic selectabil da Focalizare de transmisie ajustabilă da Focalizare de recepţie dinamică da Măsurători pe reluarea video da PAN/ZOOM imagine în timp real da imagine îngheţată da STOCARE IMAGINI Capacitate ≥18000 cadre Cine da DICOM 3.0 da MONITOR FIZIOLOGIC ECG PACHETE DE ANALIZĂ Cardiac da Vascular da Stress echo da Altele Să se indice MONITOR 15", LCD "Touchscreen", posibilitate de reglare directie de vizualizare(rotabil in jurul axei verticale), rezolutie min. 1024x768 Timp de lucru pe baterie interna min 30 min DIVIZARE MONITOR da posibilitate de instalare pe troliu da
33100000-1 | 25 | Dispozitiv de fizioterapie cu curenți de joasă și medie frecvență (amplipulsterapie) | Dispozitiv de fizioterapie cu curenți de joasă și medie frecvență (amplipulsterapie) |  |  |  | Dispozitiv de fizioterapie cu curenți de joasă și medie frecvență (amplipulsterapie) Forme de curenti: galvanici, diadinamici, sinusoidali modulați Ecran LED Taimer încorporat Control automat al curentului pacientului Tensiunea rețelei electrice: 220V Frecvența: 50 Hz Puterea: max 100 VA Clasa de electrosecuritate: II
33100000-1 | 26 | AGITATOR ROTATIV | AGITATOR ROTATIV |  |  |  | AGITATOR ROTATIV (ROLLER MIXER) Tip motor Curent Continuu, Brushless Lungimea role >280mm Tip agitație Mod simultan miscări de rotație și balans Amplituda mișcărilor >24 mm Număr de role Minim 6 Reglare viteză de rotire Diapazon minim, 0-70 rpm Mod de operare Continuu Protecție ≥IP21 Alimentarea 220V,50/60Hz
33100000-1 | 27 | coagulometru portabil POC | coagulometru portabil POC |  |  |  | Coagulometru portabil POC pentru Chirurgia cardiovasculara Descriere Coagulometru automat destinat pentru testarea mostrelor preluate de la pacienti pentru determinarea factorilor de coagulare a sângelui. Parametrul Specificația Configurația portabil Tip probă sânge integral proaspăt sau citrat Greutatea totală ≤ 0,6 kg Coeficientul de variabilitate ≤10% Timp de masurare de la 0 pana la 1000 sec. Temperatura canalului de testare 37 °C ±1.0 °C Teste ACT+ da ACT-LR (low range) da PT da Citrate PT da APTT da Citrate APTT da Linearitatea testelor ACT Linearitatea ACT+ sigura pentru concentratia heparinei , nu mai putin 1.0-6.0 mg de heparina/ml Linearitatea ACT-LR (low range) sigura pentru concentratia heparinei , nu mai putin pana 2.5 mg de heparina/ml Printer Incorporat sau conectat da Calibrarea automată da Data management Display da Memorie internă teste da, ≥500 rezultate Memorie internă controale da, ≥500 rezultate Interfață PC cu software compatibila cu Windows da Cititor bar cod da Baterie Internă reutilizabilă da Autonomie ≥2 ore Durata de viaţă ≥500 de reîncărcări Tip Litiu-ion Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz
33100000-1 | 28 | Analizator biochimic, semiautomat, cu sistem de tip deschis Cod 150250 | Analizator biochimic, semiautomat, cu sistem de tip deschis Cod 150250 |  |  |  | Analizator biochimic, semiautomat, cu sistem de tip deschis Cod 150250 Descriere Analizator semiautomat destinat analizelor biochimice cu sistem de reactivi Parametrul Specificația Tip sistem Sistem deschis de reactivi Tip probă Ser da Plasmă da Urina da Reagenți Lichid da Cu posibilitatea de a fi substituiți da Incubator Temperatura termostatare 37°C Capacitatea minim 8 tuburi Regimuri de măsurare: Punct final da Cinetic da Multipoint cinetic da Sursa de lumină Minim 6 lungimi de undă Data management Display da Memorie internă da Imprimantă integrata da Calibrarea automată da Alimentarea Rețea electrică 220 V, 50 Hz da Accesorii Bec ≥ 3 buc. Consumabile Sa fie incluse eprubete (cuve) pentru incubarea reactivelor compatibile cu incubatorul analizatorului ≥ 1000 eprubete (cuve)
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externă (caracteristici avansate) | Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externă (caracteristici avansate) | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 125000
33100000-1 | 2 | Fibrilator cardiac | Fibrilator cardiac | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 208333
33100000-1 | 3 | Platformă energetică electrochirurgicală cu caracteristici complete | Platformă energetică electrochirurgicală cu caracteristici complete | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 175000
33100000-1 | 4 | Pompa de vacuum | Pompa de vacuum | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 233333
33100000-1 | 5 | Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate) | Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate) | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 266667
33100000-1 | 6 | Masă pentru operații, cu 6 secții | Masă pentru operații, cu 6 secții | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 391667
33100000-1 | 7 | Sistem de pompa pentru circulatie extracorporeala | Sistem de pompa pentru circulatie extracorporeala | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 6666667
33100000-1 | 8 | INCALZITOR PACIENT | INCALZITOR PACIENT | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 41667
33100000-1 | 9 | Masina de spalat si dezinfectare instrumentar chirurgical | Masina de spalat si dezinfectare instrumentar chirurgical | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 416667
33100000-1 | 10 | Pat multifuncțional pentru adulţi | Pat multifuncțional pentru adulţi | bucată | 8 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 833333
33100000-1 | 11 | Pompă de infuzie volum mare (caracteristici avansate) | Pompă de infuzie volum mare (caracteristici avansate) | bucată | 10 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 166667
33100000-1 | 12 | Pompă de perfuzie cu seringă (caracteristici avansate) | Pompă de perfuzie cu seringă (caracteristici avansate) | bucată | 24 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 400000
33100000-1 | 13 | Stație de andocare pentru pompe de perfuzie și infuzie (caracteristici avansate) | Stație de andocare pentru pompe de perfuzie și infuzie (caracteristici avansate) | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 83333
33100000-1 | 14 | Fibrolaringoscop | Fibrolaringoscop | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 8333
33100000-1 | 15 | Aspirator chirurgical (performanță avansată) | Aspirator chirurgical (performanță avansată) | bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 45833
33100000-1 | 16 | CARDIOSTIMULATOR BICAMERAL EXTERN | CARDIOSTIMULATOR BICAMERAL EXTERN | bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 175000
33100000-1 | 17 | Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Adult) | Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Adult) | bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 250000
33100000-1 | 18 | Statie centrala de monitorizare a functiilor vitale | Statie centrala de monitorizare a functiilor vitale | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 66667
33100000-1 | 19 | Saltea Antiescara | Saltea Antiescara | bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 12500
33100000-1 | 20 | Ventilator pulmonar adult (caracteristici avansate) | Ventilator pulmonar adult (caracteristici avansate) | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 750000
33100000-1 | 21 | Dispozitiv de control al infecţiilor aerogene de putere mică | Dispozitiv de control al infecţiilor aerogene de putere mică | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 16667
33100000-1 | 22 | Incălzitor pentru componente sanguine și soluții infuzabile | Incălzitor pentru componente sanguine și soluții infuzabile | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 66667
33100000-1 | 23 | Pompa de nutritie enterala pentru hranirea pe gastrostoma sau sonda nazo-gastrica | Pompa de nutritie enterala pentru hranirea pe gastrostoma sau sonda nazo-gastrica | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 20833
33100000-1 | 24 | Ultrasonograf portabil, Cardiac, performanţă înaltă | Ultrasonograf portabil, Cardiac, performanţă înaltă | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 500000
33100000-1 | 25 | Dispozitiv de fizioterapie cu curenți de joasă și medie frecvență (amplipulsterapie) | Dispozitiv de fizioterapie cu curenți de joasă și medie frecvență (amplipulsterapie) | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 16667
33100000-1 | 26 | AGITATOR ROTATIV | AGITATOR ROTATIV | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 16667
33100000-1 | 27 | coagulometru portabil POC | coagulometru portabil POC | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 200000
33100000-1 | 28 | Analizator biochimic, semiautomat, cu sistem de tip deschis Cod 150250 | Analizator biochimic, semiautomat, cu sistem de tip deschis Cod 150250 | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 116667
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ | [10 empty] | 12270835
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________