## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
Numărul licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă (lista suplimentară)
Denumirea licitaţiei: | [8 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Cantitatea | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină ofertată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Videogastroscop | Videogastroscop |  |  |  | Descriere Destinat investigațiilor video-gastroscopice ce permite examinarea endoscopică cu tehnologia de bandă îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei, ceea ce duce la o mai bună delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei Parametrul Specificația Sistem optic Cameră video CCD integrată da Fibră de lumină integrată da Câmp de vedere minim 140ᵒ Adâncimea câmpului de vizualizare cel puțin diapazonul 2-100 mm Caracteristici fizice Diametrul exterior al tubului de inserție Ø maxim 10 mm Lungimea de lucru minim 1000 mm Canal instrumentar Ø minim 2.5 mm Unghi de flexiune al capului distal Sus minim 200ᵒ Jos minim 90ᵒ Stânga minim 90ᵒ Dreapta minim 90ᵒ Port de alimentare și aspirare Aer / apă / vacuum da Adaptat pentru spălare și dezinfectare în mașină automată da Echipat cu manete pentru ajustare poziții Sus/Jos; Stânga/Dreapta; Blocare poziție; Butoane pentru achiziție și vizualizare de imagini minim 3 Accesorii Valvă aer/apă minim 4 buc. Valvă aspirație minim 4 buc. Valvă pentru biopsie minim 2 buc. Piesă bucală endoscopică minim 1 buc. Capac de protecție rezistent la apă minim 1 buc., dacă dispozitivul necesită Compatibilitate cu sistemele endoscopice existente în dotarea IMSP IMU CV-190 & CLV-190
33100000-1 | 2 | Videocolonoscop | Videocolonoscop |  |  |  | Videocolonoscop Descriere Destinat investigațiilor video-colonoscopice ce permite examinarea endoscopică cu tehnologia de bandă îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei, ceea ce duce la o mai bună delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei Parametrul Specificația Sistem optic Cameră video CCD integrată da Fibră de lumină integrată da Câmp de vedere minim 140ᵒ Adâncimea câmpului de vizualizare cel puțin diapazonul 2-100 mm Caracteristici fizice Diametrul exterior al tubului de inserție Ø maxim 13 mm Lungimea de lucru minim 1500 mm Canal instrumentar Ø minim 3.5 mm Unghi de flexiune al capului distal Sus minim 160ᵒ Jos minim 160ᵒ Stânga minim 140ᵒ Dreapta minim 140ᵒ Port de alimentare și aspirare Aer / apă / vacuum da Adaptat pentru spălare și dezinfectare în mașină automată da Echipat cu manete pentru ajustare poziții Sus/Jos; Stânga/Dreapta; Blocare poziție; Butoane pentru achiziție și vizualizare de imagini minim 3 Accesorii Valvă aer/apă minim 4 buc. Valvă aspirație minim 4 buc. Valvă pentru biopsie minim 2 buc. Capac de protecție rezistent la apă minim 1 buc., dacă dispozitivul necesită Compatibilitate cu sistemele endoscopice existente în dotarea IMSP IMU CV-190 & CLV-190
33100000-1 | 3 | Sistem radiodiagnostic cu braț C și reconstrucție 3D la finele investigației | Sistem radiodiagnostic cu braț C și reconstrucție 3D la finele investigației |  |  |  | Sistem radiodiagnostic cu braț C și reconstrucție 3D la finele investigației Descriere Sistemele radiodiagnostice cu braț C sunt destinate pentru efectuarea examinărilor radiodiagnostice în timpul intervențelor chirurgicale. Parametrul Specificația Generator raze X de frecvență înaltă minim 40 KHz Gama KV 40-120 puterea generator ≥ 15 kW Tub radiogen tip cu anod rotativ sistem de răcire controlat de procesor Regimuri de lucru Fluoroscopic Normal Pulsativ Radiografic da Colimare digitală da Doza de iradiere redusa da Arcul C Spatiul liber pentru pacient ≥ 76 cm adâncimea ≥ 60 cm SID Distanta: minim 950 mm Rotire arc axa orizontala (Angulare) asistat electric (motorizat) ≥ ±200° Unghiul de rotatie orbital asistat electric (motorizat) ≥ +110/-40° Unghi de angulație pozițională ≥ ±10° suport pe roți cu blocare da Panou comandă Tehnologie Touchscreen da Telecomandă Telecomandă/pedală da Detector tip FPD Dimensiune cimp minim 30 x 30 cm Adîncime imagine, bit Minim 16 biţi Rezolutie de achizitie 1500 x 1500 pixel Vizualizare stand cu 2 Monitoare / 1 whidescreen ≥19” Modulul 3D Complet motorizata da Achizitie de tip CT da Volumul de reconstrucție 3D minim 16x16x16 cm Functi de vizualizare 3D (MPR) inclusiv:axial,sagital,coronal da Achizitie/Postprocesare Stocare ultima imagine (LIH) da Contrast/Lumiozitate da Inversie de gama da Programe anatomice generale da Programe anatomice 3D da Stocare imagini Minim 50 000 de imagini cu rezoluție maximă Procesare imagini importate DICOM 3,0 Exportare imagini USB DAP-metru da Acesorii Pedala dubla pentru control X-ray da Cheie de protectie conectare X-ray da Alimentare Tensiunea curentului electric 230 V ±10%; 50 Hz
33100000-1 | 4 | Sistem de radiografie cu fluroscopie, universal, complet digital | Sistem de radiografie cu fluroscopie, universal, complet digital |  |  |  | Sistem de radiografie cu fluroscopie, universal, complet digital pentru tomosinteză; Vizualizarea structurilor interne ale corpului și depistarea sau absența bolilor, anomaliilor, a obiectelor străine, a modificărilor în structura organelor, oaselor etc. Sistem de radiografie pentru scanarea întregului corp, utilizează un fascicul cu raze X colimat sub formă de fantă, care scanează continuu în direcția S-I (Superior-Inferior) pentru a face expuneri repetate. Tub desupra mesei; Operarea de la distanță; Masa telecomandată; Panou de control în sala de comandă; Dispozitiv intercom - Comunicare pacient doctor; Turnul de imagine Radiografie în afara mesei; Grila detașabilă; (SID) max: ≥ 130 cm; (SID) ≤ 110 cm; Panou de control complet, inclusiv controlul mesei și al generatorului în sala de control; Panou de control pentru funcțiile de bază în sala de examinare; Panou de control complet, inclusiv monitoare ce dublează informația de pe monitoarele din sala de control: opțional; Detector, Mărime pixel: ≤ 140mm; Tip: Panou plat (flat panel); Mărimea maximă a matricei în regim captare radiografie: min. 3024x3024 pixel; Adâncime captare regim radiografie: min. 16 bit; Mărimea maximă a matricei în regim captare fluroscopie: min. 1024x1024 pixel; Adâncime captare regim fluroscopie: min. 16 bit; Mărime detector: 43x43 cm (17”x17”); Caracteristicile imaginii Afișarea ultimei imagini; Colimare virtuală; Masa de examinare Greutatea maximă a pacientului: min. 250 kg; Dimensiuni: ≥ 225x70 cm; Mișcarea laterală: ≥ 25 cm; Deplasarea longitudinală a turnului de imagine: ≥160 cm; Mișcare verticală (de la podea): diapazon minim 45...110 cm; Înclinarea mesei: 90/-90°; Greutatea maximă a pacientului, inclusiv în poziție înclinată: min. 200 kg; Indicatori poziție; Asigurarea mișcării motorizată; Reglarea vitezei pentru direcțiile nmotorizate în trepte: min. 3 trepte; Generatorul Putere maximă la ieșire: min. 80 kW; Diapazon kV regim radiografie: diapazon min. 40-150kV; Gama radiografică: diapazon min. 0.5...800mAs; Diapazon kV regim Fluroscopie: diapazon min. 50...120kV; Curentul maximal de ieșire radiografie: diapazon min. 850 mA; Curentul maximal de ieșire radiofluroscopie: min. 20 mA; Regim de lucru radiografie seriată: min.15 FPS; Regim de lucru fluroscopie pulsativă: diapazon min. 4...30 FPS; AEC (Automatic Exposure control): min. 4 câmpuri; Tub X-RAY Capacitate de stocare termică a ansamblului: min.700 kHU; Pată focală: min. 2; Pata focală mică, dimensiune: max.0.7mm; Pata focală mare, dimensiune: min.1.1mm; Putere pata focală mică: max. 60 kW; Putere pata focală mare: min. 80 kW; kV max radiografie: min. 150 kV; kV max radiofluroscopie: min. 125 kV; Colimator Regim lucru: min. automat și manual; Tip sursa lumină: LED; Tip colimare min. rectangular și iris/octagonal; Asimetric din stânga și din dreapta; Filtre încorporate: min. 3 tipuri; Selectare filtre automat și manual; Display și Stație de lucru (Captare/postprocesare) Mărime display: min.19 inch; Accesorii Set radioprotecție pacient (șorț, guleraș protecție glanda tiroidă): min. 1 set pentru maturi; Set radioprotecție operator (șorț): min. 1 (min.0,35 mm Pb); Imprimantă Tip procesare: Termal direct sau echivalent; Interfață: DICOM; Rezoluție spațială: min.12 pixel/mm; Format film: 20x25...35x43 cm; Formate disponibil simultan: min. 2; Cantitate monitoare în sala de control: min. 2; Cantitate monitoare în sala de examinare: min. 2 (opțional); Procesor Intel Core i7-7600U sau echivalent; HDD: min. 1 TB; SSD: min. 500 GB (opțional); RAM min. 8 GB; Diagonala monitor medical Full HD: min. 19 inch sau echivalent; Rezoluție monitor: min.1920x1080; CD/DVD - da; Compatibilitate sisteme PACS; USB min. 4 porturi; Accesorii: tastatură și mouse; Radiofluroscopia Memorie directă; Memorie ciclu; Memorie ultima imagine; Radiografie Captare imagini singulare mărimi: min. 5; Diapazon mărimi: min.15x15 cm... 42x42 cm; Imagini tintite: min. ”patru în una”; Captare imagini în serie; Captare imagini cu contrast: opțional; Tomosinteză digitală Regim captare automată pentru reconstrucție tomosinteză digitală; Rata de captare: min.15 FPS; Programe presetate cu posibilitate de modificare manuală pentru diferite zone anatomice: min. 5; Reconstrucție automată pe stația de captare; Posibilitatea captării imaginii pentru orice unghi de înclinare a mesei; Parametri reconstrucție Grosime strat diapazon: diapazon min.0,5mm...10 mm; Adâncimea de captare față de masa pacientului: diapazon minim 0...20 cm; Programe presetate pentru diferite zone anatomice: min.5; Soft reducere artefacte metal; Soft postreconstrucție ce permite reconstrucție tomosinteză cu diferiți parametri fără a iradia repetat pacientul(inclusiv grosimea și adâncimea stratului); Postprocesare, inclusiv instrumente de prelucrare imagine; Reconstrucția de imagimi oblice față de axa verticală sau orizontală; Tehnologie radiografie scan Captare tip scanare longitudinală cu fantă; Regim de captare automată pentru reconstrucție radiografie scan; Reconstrucție radiografie scan automată pe stația de captare; Programe presetate cu posibilitatea de modificare manuală pentru diferite zone anatomice: min.3; Zona de scanare: min. 42x140 cm; Viteză scanare: min. 10cm/s; Rata de captare: min. 3 FPS; DAP integrat cu afișarea rezultatelor în baza de date a pacientului; Soft de prelucrare Post-procesare; Control nivel: Zoom/Mărire - Rotire/Inversare; Adnotări pe imagine: marker, text, linii, unghi, lipse; DICOM 3.0; DICOM Verification; DICOM Modality worklist; DICOM MPPS; DICOM Storage; DICOM Storage Commitment; DICOM Grayscale print; DICOM Query/Retrive; DICOM GSPS; Imort/Export imagini PACS; Export imagini CD/DVD; Export rezultate examinări pe HIS/RIS: ; Soft pentru tomosinteză; Soft radiografie scan; Sistem PACS Procesor Intel Core i7-7600U sau echivalent; HDD: min. 1 TB; SSD: min. 500 GB (opțional); RAM: min. 8 GB; Monitor LED Full HD; Diagonala: min. 21 inch sau echivalent; Rezoluție monitor: min.1920x1080; Modul software PACS Funcții manipulare imagine; Măsurători, adnotări, salvare; Suport pentru afișaj de diagnostic pentru mai multe monitoare, de înaltă rezoluție, bazat pe reguli DICOM de rulare; Send, DICOM Import pe CD și pe documente, administrare și diagnostic la distanță; Licență: minim o licență; Licență de acces de pe web sau LAN: minim două. Generator/Instalație raze-X: funcționarea pe bază de curent alternativ cu tensiunea 380V±10% Frecvența: 50Hz; Unit radiologic digital: 220 - 240 V; 50/60 Hz. Temperatura mediului ambiant: 10…30°C; Umiditatea relativă a aerului: 15…75%(fără condens); Disponibilitatea pieselor de schimb urmează a fi asigurate pentru o perioadă cuprinsă între 7 - 10 ani, din data livrării produsului. Actualizări software/hardware la necesitate Manualul de utilizare tradus în limba română.
33100000-1 | 5 | Videobronhoscop cu afișor LCD | Videobronhoscop cu afișor LCD |  |  |  | Videobronhoscop cu afișor LCD Descriere Videobronhoscop destinat pentru examenul endotraheal / endobronhial și pentru intubație; intubație nazotraheală video; examinarea poziției tubului dublu-lumen; secvența secreției traheale video; anestezie locală pentru laringofaringe; Parametrul Specificația Videobronhoscop cu chip CMOS sau CCD, sa fie posibilitate de a afișa imaginea direct pe ecran mic atasat direct pe videobronhoscop de mărimea ≥ 4,3 inch Da Conectarea bronhoscopului cit la ecran mic atasat atat si la ecran mai mare dupa necesitati pentru diferite tipuri de proceduri Da Deviere Sus/Jos minim 160° directia de vizualizare 0° unghiul de vizualizare minim 90° lungimea de lucru minim 50cm canal lucrativ ≥ 2.5mm diameterul exterior distal maxim 5.5mm balansul de alb automatic/manual sa fie disponibil si la monitor si la bronhoscop. Da Bateria reincarcabila cu posibilitatea de lucru continuu ≥ 3 ore ghidul de căi respiratorii să fie prevăzut in set cu bronhoscopul Da piesă bucală să fie prevăzută în set cu bronhoscopul Da monitor/ecran mic atasat la bronhoscop sa fie rotativ, in stinga cit si in dreapta, sus si jos Da sa aiba obligator adapter pentru test la scurgeri. Da să fie incluse valve biopsie / aspirație, dacă dispozitivul este prevăzut cu acestea Da Ecran/monitor sa aiba posibilitate de a salva imagini si video si posibilitatea de a transfera datele la calculator prin SD card sau USB Da Sa fie prevăzut pentru intubatii, verificarea pozitiei, biopsie, lavaj bronsic, injectarea medicamentelor, aspiratie etc. Da Trusă de transport sau păstrare post sterilizare Da
33100000-1 | 6 | Stație de andocare pentru pompele cu seringă | Stație de andocare pentru pompele cu seringă |  |  |  | Stație de andocare pentru pompele cu seringă Descriere Stație de andocare pentru pompe de perfuzie cu seringa cu modul de colectare și transmitere date către sistemul informațional al spitalului Parametrul Specificația Capacitate stație andocare a minim 6 pompe pri 1 sau 2 module cuplate între ele Modul de andocare pompe cu seringă Mecanism de fixare modul pe țeavă veritcală da Modul echipat cu raft de fixare ghidată pentru pompă cu seringă. da Numă de pompe ce pot fi atașate la un modul minim 3 pompe Posibilitate de cuplare modeule cel puțin 2 module Port de conectare 220V pentru fiecare pompă da Port de transmitere date pentru fiecare pompă port infraroșu Caracteristici modul de transmitere date Port USB da Port Ethernet da Conectare fără fir, WiFi da Accesorii Capac pentru port de de interconectare stații 1 buc. Modul de transmitere date 1 buc. Cablu de alimentare cu energie electrică 1 buc. Compatibilitate cu pompele cu seringă existente în dotarea IMSP IMU Perfusor Compact plus Cerințe obligatorii Garanție minim 12 luni Manual de utilizare în limba de stat în format electronic sau pe suport de hârtie ISO 13485 da Certificat CE da
33100000-1 | 7 | Butelie oxigen | Butelie oxigen |  |  |  | Butelie oxigen Descriere Dispozitiv utilizat pentru combaterea hipoxiei pacientului. Parametru Specificatie Tip portabil Volum ≥5 l Diametru butelie maxim 11.5 cm Material oțel/aluminiu/ metal galvanizat Cenexiune a supapei buteliei DIN 477 sau G 3/4" Presiune de incarcare ≥ 200 atm Reductor de presiune Conector pentru ventilatoare pulmonare portabile DIN 13260-2 Manometru de control pe reductor Echipat cu flowmetru 0-15 l/min Tub pentru conectare la butelia de oxigen ≥ 2 buc. Mască facială ≥ 2 buc. Canulă nazală ≥ 2 buc. Geanta de transport da
33100000-1 | 8 | Injector automat al mediului de contrast cu 2 seringi | Injector automat al mediului de contrast cu 2 seringi |  |  |  | Injector automat al mediului de contrast cu 2 seringi Descriere Angiomat cu 2 seringi este un dispozitiv medical folosit pentru injectarea agentului de contrast în timpul procedurilor de imagistică medicală, cum ar fi angiografia sau tomografia computerizată (CT). Acesta constă din două seringi pentru injectare, un sistem de conectare și un dispozitiv de control al fluxului de contrast. Parametrul Specificația Display Date afișate LCD/Touch screen Alarme Rata Volum infuzat Parametri injectorului Capacitatea seringi acceptate minim 200 ml / seringă Presiunea de injecție minimum 300 psi Rata fluxului minim 0.1ml/s Functie de evacuarea a aerului Da Cantitate seringi concomitent 2 Metoda de livrare a fluidului Pe baza de piston Controlul fluxului de contrast Touch screen, butoane sau manete de control Alarme și indicatori Bula de aer da Eroare de sistem da Set decuplat da Rezervor gol da Alarmă ocluzie da Alarmă vizuală da Alarmă sonoră da Alimentarea electrică Rețea electrică 220 V, 50 Hz da Circuite Set cu seringi de unica folosinta compatibile cu injectorul 50 buc. Accesorii Suport - troleu mobuil cu roti. da Consola de control cu conectare prin wifi sau cablu da
33100000-1 | 9 | Dispozitivul pentru hemodializă | Dispozitivul pentru hemodializă |  |  |  | Dispozitivul pentru hemodializă Descriere Dispozitivul pentru hemodializă realizează eliminarea extracorporală a deșeurilor, cum ar fi creatinină și uree și apă liberă din sânge atunci când rinichii sunt într-o stare de insuficiență renală. Parametru Specificaţie Proprietăți sistem: Display color LCD / TFT, touch screen da Pompe peristaltice pe partea frontală minim 2 Platformă / loc specializat pentru plasare recipient cu concentrat da Mecanism de fixare / suport pentru cartuș cu NaHCO3 da Detector de bule de aer da, ultrasonic Detector scurgeri de sânge da Dispozitiv echipat cu 4 rotile, minim 2 cu frână da Regim de lucru: Hemodializă (HD) da Ultrafiltrare (UF) da Hemodiafiltrare (HDF) da Monitorizarea tensiunii arteriale (BPM / ABPM): Gama de măsurare a tensiunii Sistolică cel puțin 45 – 260 mmHg MAP cel puțin 26 – 220 mmHg Diastolică cel puțin 20 – 200 mmHg Pompă cu seringă incorporată în dispozitivul de bază: Rata de dozare continuă minim 0.5-10 ml/h Incrementarea ≤0.1 ml/h Acuratețea ±10% Seringi acceptate cel puțin de 20 și 30 ml Sistemul dializat: Gama de temperatură cel puțin 34 – 39 °C Măsurarea presiunii transmembranare da Circuit extracorporal: Debitul sanguin Gama cel puțin diapazonul 50-450 ml/min. Debitul de dializă Gama cel puțin diapazonul 300 – 700 mL/min Presiunea liniei de acces (arterial): Gama de operare ˗250 pînă la +300 mmHg Acuratețea ±10% / ±10 mmHg Presiunea liniei de returnare (venos): Gama de operare cel puțin diapazonul 20 pînă la +350 mmHg Acuratețea ±10% / ±10 mmHg Program de curățare / clătire / dezinfecție: Clătire cu apă da Desinfecție chimică da Clătire / dezinfecție fierbinte da Dezinfecție și/sau clătire cu acid (decalcificare) da Alarme vizuale și/sau sonore: Nivel mic da Nivel moderat da Nivel critic da Condiții de alimentare cu apă purificată: Temperatură minim de la 17 la 30℃ Presiune minim de la 1.5 la 6 Bar Sistem de alimentare cu energie electrică: Cablu de alimentare (Schuko -> C13) 220V, 50 Hz Baterie / acumulator incorporat da Clasa de protecție: Electrosecuritate Clasa I / II, Tip B Îpotriva scurgerilor de lichide IPX1 / IP21 Accesorii: Kit de dializă standard (Dializator, cartuș bicarbonat, catetere, etc.) minim 10 proceduri Suport cu minim 4 cârlige pentru pungi cu fluide da Suport dializator da Suport / Coș pentru manjetă NIBP 1 buc. Furtun NIBP cu conectoare 1 buc. Manjetă NIBP cu conector (latex free) mărime - medie (1 buc.) Manjetă NIBP cu conector (latex free) mărime - mare (1 buc.) Termen de garanție 24 luni + mentenanță Manual de utilizare În limba de stat Manual de service În limba engleză
33100000-1
33100000-1 |  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
33100000-1
33100000-1 |  | Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă (lista suplimentară) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Videogastroscop | Videogastroscop | bucată | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1440000
33100000-1 | 2 | Videocolonoscop | Videocolonoscop | bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1125000
33100000-1 | 3 | Sistem radiodiagnostic cu braț C și reconstrucție 3D la finele investigației | Sistem radiodiagnostic cu braț C și reconstrucție 3D la finele investigației | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 3333334
33100000-1 | 4 | Sistem de radiografie cu fluroscopie, universal, complet digital | Sistem de radiografie cu fluroscopie, universal, complet digital | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 3333334
33100000-1 | 5 | Videobronhoscop cu afișor LCD | Videobronhoscop cu afișor LCD | bucată | 6 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1000000
33100000-1 | 6 | Stație de andocare pentru pompele cu seringă | Stație de andocare pentru pompele cu seringă | bucată | 10 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 645833
33100000-1 | 7 | Butelie oxigen | Butelie oxigen | bucată | 20 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 133333
33100000-1 | 8 | Injector automat al mediului de contrast cu 2 seringi | Injector automat al mediului de contrast cu 2 seringi | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 416666
33100000-1 | 9 | Dispozitivul pentru hemodializă | Dispozitivul pentru hemodializă | bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 825000
[6 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________