## Specificații tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a consumabilelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 (partea I) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Model | Țara | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică depliă ofertată | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Ac chirurgical B 502-9 | Ac chirurgical B 502-9 |  |  |  | Ac chirurgical B 502-9 sau 3B1-1,1x36
33100000-1 | 2 | Ac chirurgical B 502-15 | Ac chirurgical B 502-15 |  |  |  | Ac chirurgical B 502-15 sau 4B1-0,6x20
33100000-1 | 3 | Ac chirurgical BE 560-6 | Ac chirurgical BE 560-6 |  |  |  | Ace chirurgicale BE-560-6
33100000-1 | 4 | Ac chirurgical BE 560-8 | Ac chirurgical BE 560-8 |  |  |  | Ace chirurgicale BE-560-8
33100000-1 | 5 | Ac chirurgical BR 510-10 | Ac chirurgical BR 510-10 |  |  |  | Ace chirurgicale BR-510-10
33100000-1 | 6 | Ac chirurgical BR 510-15 | Ac chirurgical BR 510-15 |  |  |  | Ace chirurgicale BR-510-15
33100000-1 | 7 | Ac chirurgical BR 510-7 | Ac chirurgical BR 510-7 |  |  |  | Ace chirurgicale BR-510-7
33100000-1 | 8 | Ac chirurgical BR 510-8 | Ac chirurgical BR 510-8 |  |  |  | Ace chirurgicale BR-510-8
33100000-1 | 9 | Ac chirurgical BT 512-15 | Ac chirurgical BT 512-15 |  |  |  | Ace chirurgicale BT-512-15
33100000-1 | 10 | Ac chirurgical BT 512-4 | Ac chirurgical BT 512-4 |  |  |  | Ace chirurgicale BT-512-4
33100000-1 | 11 | Ac chirurgical BT 512-8 | Ac chirurgical BT 512-8 |  |  |  | Ace chirurgicale BT-512-8
33100000-1 | 12 | Ac chirurgical E 530-00 | Ac chirurgical E 530-00 |  |  |  | Ace chirurgicale E-530-00
33100000-1 | 13 | Ac chirurgical G 504-2 | Ac chirurgical G 504-2 |  |  |  | Ac chirurgical B 502-9 sau 4A1-1,4x75
33100000-1 | 14 | Ac chirurgical G 504-12 | Ac chirurgical G 504-12 |  |  |  | Ace chirurgicale G-504-12
33100000-1 | 15 | Ac chirurgical G 504-15 | Ac chirurgical G 504-15 |  |  |  | Ac chirurgical G 504-15 sau 3B1-0,6x20
33100000-1 | 16 | Ac chirurgical GA 508-1 | Ac chirurgical GA 508-1 |  |  |  | Ac chirurgical B 502-9 sau 4B1-1,5x65
33100000-1 | 17 | Ac chirurgical GAR 498-5 | Ac chirurgical GAR 498-5 |  |  |  | Ac chirurgical B 502-9 sau 4A1-1,3x40
33100000-1 | 18 | Ac chirurgical GAR 498-6 | Ac chirurgical GAR 498-6 |  |  |  | Ace chirurgicale GAR-498-6
33100000-1 | 19 | Ac chirurgical GAR 498-7 | Ac chirurgical GAR 498-7 |  |  |  | Ace chirurgicale GAR-498-7
33100000-1 | 20 | Ac chirurgical GE 548-10 | Ac chirurgical GE 548-10 |  |  |  | Ace chirurgicale GE-548-10
33100000-1 | 21 | Ac chirurgical GE 548-12 | Ac chirurgical GE 548-12 |  |  |  | Ace chirurgicale GE-548-12
33100000-1 | 22 | Ac chirurgical GR 514-13 | Ac chirurgical GR 514-13 |  |  |  | Ac chirurgical B 502-9 sau 4A1-0,7x25
33100000-1 | 23 | Ac chirurgical GR 514-2 | Ac chirurgical GR 514-2 |  |  |  | Ac chirurgical B 502-9 sau 4B1-1,5x75
33100000-1 | 24 | Ac chirurgical GR 514-10 | Ac chirurgical GR 514-10 |  |  |  | Ace chirurgicale GR-514-10
33100000-1 | 25 | Ac chirurgical GR 514-11 | Ac chirurgical GR 514-11 |  |  |  | Ace chirurgicale GR-514-11
33100000-1 | 26 | Ac chirurgical GR 514-5 | Ac chirurgical GR 514-5 |  |  |  | Ace chirurgicale GR-514-5
33100000-1 | 27 | Ac chirurgical GR 514-7 | Ac chirurgical GR 514-7 |  |  |  | Ace chirurgicale GR-514-7
33100000-1 | 28 | Ac chirurgical GR 514-8 | Ac chirurgical GR 514-8 |  |  |  | Ace chirurgicale GR-514-8
33100000-1 | 29 | Ac chirurgical GR 514-9 | Ac chirurgical GR 514-9 |  |  |  | Ace chirurgicale GR-514-9
33100000-1 | 30 | Ac chirurgical GT 516-10 | Ac chirurgical GT 516-10 |  |  |  | Ace chirurgicale GT-516-10
33100000-1 | 31 | Ac chirurgical GT 516-12 | Ac chirurgical GT 516-12 |  |  |  | Ace chirurgicale GT-516-12
33100000-1 | 32 | Ac chirurgical GT 516-13 | Ac chirurgical GT 516-13 |  |  |  | Ace chirurgicale GT-516-13
33100000-1 | 33 | Ac chirurgical GT 516-9 | Ac chirurgical GT 516-9 |  |  |  | Ace chirurgicale GT-516-9
33100000-1 | 34 | Ac chirurgical PB 538-0 | Ac chirurgical PB 538-0 |  |  |  | Ace chirurgicale PB-538-0
33100000-1 | 35 | Ac chirurgical PB 538-1 | Ac chirurgical PB 538-1 |  |  |  | Ace chirurgicale PB-538-1
33100000-1 | 36 | Ac chirurgical PB 538-2 | Ac chirurgical PB 538-2 |  |  |  | Ace chirurgicale PB-538-2
33100000-1 | 37 | Ac chirurgical PB 538-4 | Ac chirurgical PB 538-4 |  |  |  | Ace chirurgicale PB-538-4
33100000-1 | 38 | Ac chirurgical PB 538-6 | Ac chirurgical PB 538-6 |  |  |  | Ace chirurgicale PB-538-6
33100000-1 | 39 | Ac chirurgical PB 538-8 | Ac chirurgical PB 538-8 |  |  |  | Ace chirurgicale PB-538-8
33100000-1 | 40 | Ac chirurgical PB-538-9 | Ac chirurgical PB-538-9 |  |  |  | Ace chirurgicale PB-538-9
33100000-1 | 41 | Ac chirurgical PD 534-2 | Ac chirurgical PD 534-2 |  |  |  | Ace chirurgicale PD-534-2
33100000-1 | 42 | Ac chirurgical PD 534-4 | Ac chirurgical PD 534-4 |  |  |  | Ace chirurgicale PD-534-4
33100000-1 | 43 | Ac cu filtru pentru colectarea soluţiilor (Dispozitiv pentru aspiratie/transfer de solutii perfuzabile) | Ac cu filtru pentru colectarea soluţiilor (Dispozitiv pentru aspiratie/transfer de solutii perfuzabile) |  |  |  | Filtru pentru aer: max. 0.45mkm; Filtru fluid: 4.5-5mkm Efect bactericid a filtrului de aer; Durata utilizării minim 24 ore; Pastrarea solutiilor sterile, Steril
33100000-1 | 44 | Ac de unică folosință pentru seringi 21G 1 1/2 | Ac de unică folosință pentru seringi 21G 1 1/2 |  |  |  | Ace de unică folosință pentru seringi. Dimensiune ac: 21G 1 1/2, lungimea acului 0,8x(38 -40) mm
33100000-1 | 45 | Ac de unică folosință pentru seringi 22G 1 1/2 | Ac de unică folosință pentru seringi 22G 1 1/2 |  |  |  | Ace de unică folosință pentru seringi Dimensiune ac: 22G 1 1/2, lungimea acului 0,7x(38 -40) mm
33100000-1 | 46 | Ac pentru camera implantabila | Ac pentru camera implantabila |  |  |  | Ac p/u camera implantabila compatibilă cu Huber Surecan Winged. Dimensiunea 19GX20mm,Tub prelungit din latex și fără PVC
33100000-1 | 47 | Ac pentru acupunctura | Ac pentru acupunctura |  |  |  | Ac pentru acupunctura 0,25 x 30mm/Ambalare până la 100buc./cu tub
33100000-1 | 48 | Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat | Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat |  |  |  | Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 16Gx1,55 mm, lungimea 240 mm (+-10mm), steril, de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în custodie, pentru perioada valabilă a contractului
33100000-1 | 49 | Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat | Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat |  |  |  | Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 18Gx1,20 mm, lungimea 240 mm (+-10mm), steril de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în custodie, pentru perioada valabilă a contractului
33100000-1 | 50 | Ac pentru puncția renală percutanată 18G, 20cm | Ac pentru puncția renală percutanată 18G, 20cm |  |  |  | Ac pentru puncția renală percutanată 18G, 20cm
33100000-1 | 51 | Ac pentru punctie hepatica 4/16/18G | Ac pentru punctie hepatica 4/16/18G |  |  |  | Ac pentru punctie hepatica, lungime min. 200mm, semiautomat sau automat, 4/16/18G
33100000-1 | 52 | Ac spinale tip Quincke G18 | Ac spinale tip Quincke G18 |  |  |  | G18 90 mm (+- 2 mm) 1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentala 5.steril 6. ambalat individual, să permită o trauma minima a tesuturilor - acul să fie confectionat din otel inox rezistent, să nu se indoaie, varful acului să fie ascutit si taiat in 3 planuri, stiletul acului fabricat din otel inox ca si acul , varful să fie pozitionat in ac si să fie taiat in aceleasi 3 planuri, capatul distal să se imbine in ac intr-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevazut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru manuirea usoara.
33100000-1 | 53 | Ac spinale tip Quincke G19 | Ac spinale tip Quincke G19 |  |  |  | G19 90 mm (+- 2 mm) 1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentala 5.steril 6. ambalat individual 7. vîrf ascuțit , să permită o trauma minima a tesuturilor - acul să fie confectionat din otel inox rezistent, să nu se indoaie, varful acului să fie ascutit si taiat in 3 planuri, stiletul acului fabricat din otel inox ca si acul , varful să fie pozitionat in ac si să fie taiat in aceleasi 3 planuri, capatul distal să se imbine in ac intr-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevazut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru manuirea usoara.
33100000-1 | 54 | Ac spinale tip Quincke G20 | Ac spinale tip Quincke G20 |  |  |  | G20 90 mm (+- 2 mm)1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentala 5.steril 6. ambalat individual, să permită o trauma minima a tesuturilor - acul să fie confectionat din otel inox rezistent, să nu se indoaie, varful acului să fie ascutit si taiat in 3 planuri, stiletul acului fabricat din otel inox ca si acul , varful să fie pozitionat in ac si să fie taiat in aceleasi 3 planuri, capatul distal să se imbine in ac intr-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevazut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru manuirea usoara.
33100000-1 | 55 | Ac pentru punctie si aspiratie din crista iliaca 18G | Ac pentru punctie si aspiratie din crista iliaca 18G |  |  |  | Ac pentru punctia meduvei oaselor 18 G x 10- 44 mm, - steril de unica folosinta, cap cu suport si prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare si fixare a adancimii de penetrare,orificii distale laterale, maner ergonomic, manevrare usoara, canula lunga,
33100000-1 | 56 | Ac pentru punctie spinală (tip Whitacre) 22G | Ac pentru punctie spinală (tip Whitacre) 22G |  |  |  | 1.Pencil-point Ø 22G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90 mm (+- 2mm), distanța vârf-orificiu maxim 1.3 mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentala.
33100000-1 | 57 | Ac pentru puncție spinala (tip Whitacre) 24G | Ac pentru puncție spinala (tip Whitacre) 24G |  |  |  | 1.Pencil-point Ø 24G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90 mm (+- 2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3 mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentala
33100000-1 | 58 | Ac pentru punctie spinala (tip Whitacre) 25G | Ac pentru punctie spinala (tip Whitacre) 25G |  |  |  | 1.Pencil-point Ø 25G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90 mm (+- 2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3 mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentala 7. distanța vîrf orificiu maxim 1,2 mm
33100000-1 | 59 | Ac pentru punctie spinala (tip Whitacre) 26G | Ac pentru punctie spinala (tip Whitacre) 26G |  |  |  | 1.Pencil-point Ø 26G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90 mm (+- 2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3 mm 4.steril 4.ambalat individual 5.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentala 7. distanța vîrf orificiu maxim 1,2 mm
33100000-1 | 60 | Ac pentru punctie spinala (tip Whitacre) 27G | Ac pentru punctie spinala (tip Whitacre) 27G |  |  |  | 1.Pencil-point Ø 27G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90 mm (+- 2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3 mm 4.steril 4.ambalat individual 5.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentala 7. distanța vîrf orificiu maxim 1,2 mm
33100000-1 | 61 | Ac pentru trepan biopsie din crista iliaca 11G | Ac pentru trepan biopsie din crista iliaca 11G |  |  |  | G-11x150 mm. Palma confortabila, proectat ergonomic mîner de proectare care să permită utilizatorului să aplice o presiune semnificativă cînd e nevoie. Punct de foraj, trocar pe acul probe marcate, montare ISO, luer în mîner, ghid de sonde, protejarea obiectelor cu impact fiecare ac anexat, dispozitiv steril de unică folosință.
33100000-1 | 62 | Ac pentru trepan biopsie din crista iliaca 13G | Ac pentru trepan biopsie din crista iliaca 13G |  |  |  | Palma confortabilă, proiectat ergonomic mâner de proiectare care să permită utilizatorului să aplice o presiune semnificativă când e nevoie. punct de foraj ,trocar pe acul probe marcate, montare ISO, luer în mâner, ghid de sonde, protejarea obiectelor cu impact fiecare ac. anexat ,dispozitiv steril de unica folosinta G-13
33100000-1 | 63 | Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă şi stern G16 | Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă şi stern G16 |  |  |  | Dimensiune ac: 16G, lungimea acului - ajustabilă de la 0 pînă la 40mm, mîner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru introducerea şi curăţarea acului, Steril, de unică folosinţă
33100000-1 | 64 | Ac pentru camera implantabila cu dispozitiv de stabilitate si siguranta pentru evitarea intepaturilor | Ac pentru camera implantabila cu dispozitiv de stabilitate si siguranta pentru evitarea intepaturilor |  |  |  | Ace speciale, non-coring, pentru administrare solutii medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporita și ”aripioare” flexibile pentru fixare si pentru un confort mai bun pentru pacient. Contin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranta personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta doua gauri prin care permite pielii sa respire sub baza si mai contine un punct verde care arata indicatia clara ca dispozitivul de siguranta a fost activat. - Angulat 90° - Canula fabricata din otel inoxidabil - Prevazut cu tub prelungitor lungime de 190 mm /+-10mm - Clema pentru inchidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile si ergonomice pentru o manipulare usoara cu un cod de culoare in functie de grosimea acului pentru o identificare usoara si un mecanism de siguranta (Safety) pentru reducerea riscului de intepare/contaminare. - dimensiuni G19 (12, 15, 20,25, 32, 38 mm); G20 (12, 15, 20, 25, 32, 38 mm) si G22 (12, 15, 20, 25, 32 mm). - Compatibile RMN - Rezistenta la injectarea sub presiune a substantei de contrast CT de max 325 psi. - Nu contin latex sau DEHP - Ambalare: 20 bucati/ cutie si au termen de valabilitate de 5 ani de la data producerii.
33100000-1 | 65 | Ac Spinale tip Quincke G25 | Ac Spinale tip Quincke G25 |  |  |  | G25 120 mm (+- 2 mm)), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentala 4.steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minima a tesuturilor - acul să fie confectionat din otel inox rezistent, să nu se indoaie, varful acului să fie ascutit si taiat in 3 planuri, acul să fie insotit si de introductor din acelasi material - stiletul acului să fie fabricat din otel inox ca si acul si introductorul, varful să fie pozitionat in ac si să fie tăiat în in aceleasi 3 planuri, capatul distal să se imbine in ac intr-un locas special, prevazut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru manuirea usoara.
33100000-1 | 66 | Ac Spinale tip Quincke G25 | Ac Spinale tip Quincke G25 |  |  |  | G25 90 mm (+- 2 mm)), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentala 4.steril 5. ambalat individual, ace anestezie spinala tip Quincke, să permită o trauma minima a tesuturilor - acul să fie confectionat din otel inox rezistent, să nu se indoaie, varful acului să fie ascutit si taiat in 3 planuri, acul este insotit si de introductor din acelasi material - stiletul acului fabricat din otel inox ca si acul, varful să fie pozitionat in ac si să fie taiat in aceleasi 3 planuri, capatul distal să se imbine in ac intr-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevazut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru manuirea usoara.
33100000-1 | 67 | Ac Spinale tip Quincke G26 | Ac Spinale tip Quincke G26 |  |  |  | G26 90mm (+- 2 mm), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentala 4.steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minima a tesuturilor - acul să fie confectionat din otel inox rezistent, să nu se indoaie, varful acului să fie ascutit si taiat in 3 planuri, acul să fie insotit si de introductor din acelasi material - stiletul acului să fie fabricat din otel inox ca si acul si introductorul, varful să fie pozitionat in ac si să fie tăiat în in aceleasi 3 planuri, capatul distal să se imbine in ac intr-un locas special, prevazut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru manuirea usoara.
33100000-1 | 68 | Ac Spinale tip Quincke G22 | Ac Spinale tip Quincke G22 |  |  |  | G22 90 mm (+- 2 mm) , 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentala 4.steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minima a tesuturilor - acul să fie confectionat din otel inox rezistent, să nu se indoaie, varful acului să fie ascutit si taiat in 3 planuri, stiletul acului fabricat din otel inox ca si acul , varful să fie pozitionat in ac si să fie taiat in aceleasi 3 planuri, capatul distal să se imbine in ac intr-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevazut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru manuirea usoara.
33100000-1 | 69 | Aleze de unica folosinta 60x60 cm | Aleze de unica folosinta 60x60 cm |  |  |  | Cu stratul superior moale si delicat cu pielea, iar partea inferioara este protejata de o folie impermeabila si anti-alunecare.Cu miez absorbant din pulpa de celuloza. Protejeaza lenjeria si patul impotriva scurgerilor.- Dimensiune: 60 x 60 cm. Indicator umiditate (picaturi). Utilizare Zi/Noapte. Conținut pachet 10 buc-30 buc
33100000-1 | 70 | Aleze de unica folosinta 60x90 cm | Aleze de unica folosinta 60x90 cm |  |  |  | Cu stratul superior moale si delicat cu pielea, iar partea inferioara este protejata de o folie impermeabila si anti-alunecare.Cu miez absorbant din pulpa de celuloza. Protejeaza lenjeria si patul impotriva scurgerilor.- Dimensiune: 60 x 90 cm. Indicator umiditate (picaturi). Utilizare Zi/Noapte. Conținut pachet 10 buc-30 buc
33100000-1 | 71 | Aleze de unica folosinta 90x90 cm | Aleze de unica folosinta 90x90 cm |  |  |  | Cu stratul superior moale si delicat cu pielea, iar partea inferioara este protejata de o folie impermeabila si anti-alunecare.Cu miez absorbant din pulpa de celuloza. Protejeaza lenjeria si patul impotriva scurgerilor.- Dimensiune: 90 x 90 cm. Indicator umiditate (picaturi). Utilizare Zi/Noapte. Conținut pachet 10 buc-30 buc
33100000-1 | 72 | Ansa electrochirurgicala ovala 10mm unica folosinta | Ansa electrochirurgicala ovala 10mm unica folosinta |  |  |  | Ansa electrochirurgicala ovala 10mm unica folosinta Fir impletit, in tub transparent, dimaetrul indicat, lungimea de lucru: >2000 mm
33100000-1 | 73 | Ansa electrochirurgicala ovala 15mm unica folosinta | Ansa electrochirurgicala ovala 15mm unica folosinta |  |  |  | Ansa electrochirurgicala ovala 15mm unica folosinta Fir impletit, in tub transparent, dimaetrul indicat, lungimea de lucru: >2000 mm
33100000-1 | 74 | Ansa electrochirurgicala ovala 20mm unica folosinta | Ansa electrochirurgicala ovala 20mm unica folosinta |  |  |  | Ansa electrochirurgicala ovala 20mm unica folosinta Fir impletit, in tub transparent, dimaetrul indicat, lungimea de lucru: >2000 mm
33100000-1 | 75 | Ansa pentru polipectomie | Ansa pentru polipectomie |  |  |  | Utilizare medicală: colonoscopia,Lungimea cateter -2200mm, canal endoscop 2,8mm, diametre obligatorii: 15 mm, 20 mm, 25 mm
33100000-1 | 76 | Ansa pentru polipectomie | Ansa pentru polipectomie |  |  |  | Utilizare medicală: EGDS, Lungimea cateter - 1650mm ,canal endoscop 2,8mm, diametre obligatorii: 15 mm, 20 mm, 25 mm
33100000-1 | 77 | Aparat de ras de unica folosință | Aparat de ras de unica folosință |  |  |  | Aparat de ras de unica folosință cu 2 lame, de unică folosință
33100000-1 | 78 | Bahile (de unica folosinta) | Bahile (de unica folosinta) |  |  |  | 1. Impermiabil (HDPE, LDPE, CPE) ≥ 15 µm 2.mărime: 41*15cm (devierea admisă 2 cm) 3.dotate cu bandă elastică 4.de unică folosință
33100000-1 | 79 | Balon extractor de calculi | Balon extractor de calculi |  |  |  | Balon extractor de calculi. Lungimea minim 1950cm, diametru balon -20mm, canal - 3,2mm
33100000-1 | 80 | Balon hemostatic (epistaxis anterior) | Balon hemostatic (epistaxis anterior) |  |  |  | Balon hemostatic (epistaxis anterior) din silicon, cu balon gonflabil la proximal pina la 30cc
33100000-1 | 81 | Balon hemostatic (epistaxis antero-posterior) | Balon hemostatic (epistaxis antero-posterior) |  |  |  | Balon hemostatic (epistaxis antero-posterior) din silicon, lungime 16 cm; balon nr1: gonflabil pina la 30cc, balon nr.2 goflabil pina la 10 cc; cu tub de aeratie.
33100000-1 | 82 | Balon hemostatic (epistaxis posterior) | Balon hemostatic (epistaxis posterior) |  |  |  | Balon hemostatic (epistaxis posterior) din silicon, cu balon gonflabil la caputul distal pina la 10cc
33100000-1 | 83 | Balon pentru pneumodilatare a căilor biliare | Balon pentru pneumodilatare a căilor biliare |  |  |  | Balon pentru pneumodilatare a căilor biliare Lungimea caterer-2200 mm.Canal endoscop. - 2,8 mm, diametru balon 6-8 mm
33100000-1 | 84 | Balon pentru pneumodilatare a structurilor tractului digestiv | Balon pentru pneumodilatare a structurilor tractului digestiv |  |  |  | Lungimea cateter - 2200mm , canal endoscop 2,8mm , diametru balon 15-20mm
33100000-1 | 85 | Bandaj de fixare a cateterelor i/v , steril, hipoalergic, material neţesut | Bandaj de fixare a cateterelor i/v , steril, hipoalergic, material neţesut |  |  |  | Bandaj de fixare a cateterelor i/v steril, hipoalergic, material neţesut, cu compresă neaderentă pe zona de puncţie, cu apertura pe mijloc, marime: lungime 7cm-8 cm, lăţime 5cm-6cm.
33100000-1 | 86 | Bandaj elastic - 2 m x 8 cm | Bandaj elastic - 2 m x 8 cm |  |  |  | 1.Nesteril 2.lățime:8 cm ± 2cm (stare liberă) 3.lungime: 2 m (stare liberă) 4.cleme de fixare 5.ambalaj individual 6.țesătură: bumbac-min 60%, poliamidă și/sau elastan 7. elasticitate: ≥ 100%.
33100000-1 | 87 | Bandaj elastic - 3 m x 20 cm | Bandaj elastic - 3 m x 20 cm |  |  |  | 1.Nesteril 2.Dimensiune: lățime 20cm ± 2cm (stare liberă) x lungime 3-4 m (stare liberă) 3.Elastictate ≥ 100% 4.cleme de fixare 5.ambalaj individual 6.țesătură: bumbac-min 60%, poliamidă și/sau elastan
33100000-1 | 88 | Bandaj elastic - 3-4 m x 10 cm | Bandaj elastic - 3-4 m x 10 cm |  |  |  | 1.Nesteril 2.lățime:10 cm ± 2cm (stare liberă) 3.lungime: 3-4 m (stare liberă) 4.cleme de fixare 5.ambalaj individual 6.țesătură: bumbac-min 60%, poliamidă și/sau elastan 7. elasticitate: ≥ 100%
33100000-1 | 89 | Bandaj elastic - 5-7 m x 15 cm | Bandaj elastic - 5-7 m x 15 cm |  |  |  | 1.Nesteril 2.lățime:15 cm ± 2cm (stare liberă) 3.lungime: 5-7 m (stare liberă) 4.cleme de fixare 5.ambalaj individual 6.țesătură: bumbac-min 60%, poliamidă și/sau elastan 7. elasticitate: ≥ 100%
33100000-1 | 90 | Benzi elastice 1 metru | Benzi elastice 1 metru |  |  |  | Benzi din material elastic rezistent, lungimea 1m, lățimea 5-7 cm
33100000-1 | 91 | Bisturiu steril de unică folosință cu lamă nr.10 | Bisturiu steril de unică folosință cu lamă nr.10 |  |  |  | Bisturiu steril de unică folosință cu lamă nr. 10
33100000-1 | 92 | Bisturiu steril de unică folosință cu lamă nr.22 | Bisturiu steril de unică folosință cu lamă nr.22 |  |  |  | Bisturiu steril de unică folosință cu lamă nr. 22
33100000-1 | 93 | Bonetă chirurgicală bărbaţi | Bonetă chirurgicală bărbaţi |  |  |  | Bonetă chirurgicală bărbaţi 1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj: uz medical pentru sala de operatii. 2.Material neţesut polistratificat (minim trei straturi) densitatea minim 25g/m2 pe laterală, spunbond pe partea superioară, cu legare la spate 3. Mărimea universală 4. Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile Nu se admit bonete pentru uz industrial sau vizitatori.
33100000-1 | 94 | Bonetă chirurgicală bărbaţi cu banda absorbanta | Bonetă chirurgicală bărbaţi cu banda absorbanta |  |  |  | 1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj uz medical pentru sala de operatii. 2.Material neţesut polistratificat (minim trei straturi) densitatea minim 25g/m2, zona absorbantă din celuloză pe toată suprafaţa laterală, spunbond pe partea superioară, cu legare la spate 3. Mărimea universală 4. Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile Nu se admit bonete pentru uz industrial sau vizitatori.
33100000-1 | 95 | Bonetă chirurgicală femei | Bonetă chirurgicală femei |  |  |  | Bonetă chirurgicală femei 1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj pentru sala de operatii. 2.Material nețesut polipropilen cu densitatea minim 20g/m2 , 3.Dotate cu elastic proba de intindere minim 80cm., fără latex 4.Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile Nu se admit bonete pentru uz industrial.
33100000-1 | 96 | Bonetă medicală bufantă | Bonetă medicală bufantă |  |  |  | 1.De unică folosință 2.material: nețesut (polipropilenă) 3.ambalat: cîte 50 - 100 buc. 4.greutatea unității minim 3.8 g. 5. Circumferința la extindere min 60 cm.
33100000-1 | 97 | Burete hemostatic 10x 10x 10 mm | Burete hemostatic 10x 10x 10 mm |  |  |  | 1.dimensiuni: 10x10x10 mm 2.Insolubil în apă 3.absorbabil 100% 4.sterilizare: radiații gamma 5.ambalate individual
33100000-1 | 98 | Burete hemostatic 80 x 50 x 10 mm | Burete hemostatic 80 x 50 x 10 mm |  |  |  | 1.dimensiuni: 80x50x10 mm 2.Insolubil în apă 3.absorbabil 100% 4.sterilizare: radiații gamma 5.ambalate individual
33100000-1 | 99 | Burete hemostatic tip Merocel | Burete hemostatic tip Merocel |  |  |  | Burete hemostatic tip Merocel sau echivalent, lungime 10 cm
33100000-1 | 100 | Canulă port venos implantabila cu cateter disponibil in varianta de 6,5 F si 8,5 F | Canulă port venos implantabila cu cateter disponibil in varianta de 6,5 F si 8,5 F |  |  |  | 1.Cateter cu camera implantabila pentru administrare de chimioterapice, antibiotice, nutritie parenterala, prelevare sanguina, transfuzii. Camera contine trei puncte de sutura pentru o fixare cat mai buna; material: rezervor din titan imbracat in polysulfone (PSU), rezistenta la injectare sub presiune de max 325 psi (22.4 bari), prevazuta cu cateter radioopac din silicon cu marcaj la 5 cm pentru a facilita implantarea, contine un inel de conectare radiopaque fiabil cu protectie anti kink, design anatomic pentru o insertie simplificata si pentru confortul pacientului, camera este prevazuta cu o membrana din silicon medical, de inalta calitate, ce permite un numar cat mai mare de punctii. Compatibile CT, RMN. Tehnica de implantare este Seldinger. Camerele si cateterele să fie disponibile in urmatoarele dimensiuni: - A) Dimensiunea Standard (greutate camera 9 gr, dimensiune suprafata /la baza camera 35x27mm, inaltime camera 13,2 mm, diametru membrana silicon 12mm, volum intern 0.5 ml). Cateter disponibil atat in varianta de 6,5 F cat si 8,5 F din Silicon sau poliuritan, lungime 800 mm. - B) Dimensiunea Mica (greutate camera 4,7 gr, dimensiune suprafata/la baza camera 30 x22mm, inaltime camera 10,6 mm, diametru membrana silicon 9,5 mm, volum intern 0,25 ml). Cateter disponibil atat in varianta de 6,5 F cat si de 8,5 F din Silicon, lungime 800 mm. Fiecare cateter cu camera implantabila contine setul de implantare format din: o 1 ac de punctie 18Gx70mm o 1 introducator tip “tear-away”L180/140mm o 1 ghd in J de 0,035” si 500 mm lungime o 1 seringa x10 ml o 2 ace drepte 22Gx30mm o 1 ac de administrare tip Huber prevazut cu aripioare de fixare 20Gx20mm. Nu contin latex, pvc si DEHP. Termen de valabilitate de 5 ani de la data producerii.
33100000-1 | 101 | Câmp film de incizie antimicrobian Ioban | Câmp film de incizie antimicrobian Ioban |  |  |  | Steril. De unica folosință. Cu conținut de iodoform. Echivalent cu Ioban 6640. Dimensiune totală 60cm x 35cm, zona de incizie = 35cm x 35cm. Să prezintă o rată ridicată de transmitere a vaporilor care permite pielii ”să respire”. Flexibil se conformează pe conturul zonei aplicate. Memorie de intindere minimă. Aderența excelentă până la nivelul mărginilor inciziei/leziunii. Nu se conține latex sau cauciuc uscat nici în produs, nici în ambalajul său.
33100000-1 | 102 | Canula Nazala de Flux Inalt pentru Oxigenoterapie(HNFC) | Canula Nazala de Flux Inalt pentru Oxigenoterapie(HNFC) |  |  |  | Atraumatica, rotunda in sectiune, cu fixatoare elastice la pacient, , un capat se conecteaza la dispozitivul de inalta presiune cu conector de 15 mm , celalat capat cu 2 virfuri fine se introduc in narinele nazale Permite administrarea oxigenului în concentrație (FiO2 până la aproape 1.00) și debite (până la 60 L/min).Conectorul pivotant, Clemele integrate. Mărime: S, M, L
33100000-1 | 103 | Canula nazala pentru oxigen | Canula nazala pentru oxigen |  |  |  | Canula nazala pentru oxigen. Fabricat din PVC moale, netoxic, latex free. Suprafața reglabilă deasupra urechii, lungime 1,8-2,8m. de valabilitate a acestuia. Dimensiuni:
33100000-1 | 104 | Canula traheostomica | Canula traheostomica |  |  |  | PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasa. Obturator perforat si curea de gât larg Marimile posibile: N7-9
33100000-1 | 105 | Canula traheostomica spiralat-armat | Canula traheostomica spiralat-armat |  |  |  | Canulă cu conector 15mm, spirala-armata, cu manșetă de presiune joasa. Obturator perforat și fixator mobil si curea de gât larg
33100000-1 | 106 | A Canula mare pentru clistere | A Canula mare pentru clistere |  |  |  | Canula mare pentru clistere, adulți
33100000-1 | 107 | Căpăcele - dopuri pentru obturarea cateterelor central şi periferice vasculare | Căpăcele - dopuri pentru obturarea cateterelor central şi periferice vasculare |  |  |  | Căpăcele pentru obturarea cateterelor central şi periferice vasculare. steril, ambalaj individual, male - female.
33100000-1 | 108 | Cateter de prelevare a aspiratului bronhoalveolar | Cateter de prelevare a aspiratului bronhoalveolar |  |  |  | Cateter de prelevare a aspiratului bronhoalveolar selectiv cu robinet, non-bronhoscopic, la patul pacientului, cu gradație numerică pentru controlul adîncimii avansării, cu vîrf radioopac, atraumatic, în formă de "ciupearcă", direcționat pentru inserarea în bronșia dreaptă/stîngă, cu port suplimentar pentru oxigen, permite menținerea PEEP-ului și ventilarea pacientului în timpul procedurii,1 adaptor pentru tubul aspiratorului, 1 adaptor "cot pivot dublu" cu clamă de fixare, 2 conectoare pentru sistemul cu mai multe accese
33100000-1 | 109 | Cateter de aspiratie CH 20 | Cateter de aspiratie CH 20 |  |  |  | 1.diametru CH 20 (Fr) 2. lungime: 50 cm ± 2 cm. 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control;
33100000-1 | 110 | Cateter de aspiratie CH 10 | Cateter de aspiratie CH 10 |  |  |  | 1.Marimea: CH 10; (F), lungimea 50 cm (± 2 cm) 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control;
33100000-1 | 111 | Cateter de aspiratie CH 12 | Cateter de aspiratie CH 12 |  |  |  | 1.Marimea: CH 12; (F), lungimea (50 cm ± 2 cm) 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control;
33100000-1 | 112 | Cateter de aspiratie CH 14 | Cateter de aspiratie CH 14 |  |  |  | 1.diametru CH 14 (Fr) 2. lungime: 50 cm ± 2 cm. 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control;
33100000-1 | 113 | Cateter de aspiratie CH 14, cu supapă | Cateter de aspiratie CH 14, cu supapă |  |  |  | 1.diametru CH 14 (Fr) 2. lungime: 50 cm ± 2 cm.3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm 6. atraumatic 7. cu supapă
33100000-1 | 114 | Cateter de aspiratie CH 16 | Cateter de aspiratie CH 16 |  |  |  | 1.diametru CH 16 (Fr) 2. lungime: 50 cm ± 2 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control;
33100000-1 | 115 | Cateter de aspiratie CH 16, cu supapă | Cateter de aspiratie CH 16, cu supapă |  |  |  | 1.diametru CH 16 (Fr) 2. lungime: 50 cm ± 2 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm 6. atraumatic 7. cu supapă
33100000-1 | 116 | Cateter de aspiratie CH 18 | Cateter de aspiratie CH 18 |  |  |  | 1.diametru CH 18 (Fr) 2. lungime: 50 cm ± 2 cm. 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control;
33100000-1 | 117 | Cateter de aspiratie CH 18, cu supapă | Cateter de aspiratie CH 18, cu supapă |  |  |  | 1.diametru CH 18 (Fr) 2. lungime: 50 cm ± 2 cm. 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm 6. atraumatic 7. cu supapă
33100000-1 | 118 | Cateter de aspiratie CH 6 | Cateter de aspiratie CH 6 |  |  |  | 1.Marimea: CH 6; (F), lungimea 40cm (+-1 cm) 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control;
33100000-1 | 119 | Cateter de aspiratie CH 8 | Cateter de aspiratie CH 8 |  |  |  | 1.Marimea: CH 8; (F), lungimea - 40cm (+-1 cm) 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control;
33100000-1 | 120 | Cateter Foley uretro-vezical tip Dufour, cu 3 canale, steril | Cateter Foley uretro-vezical tip Dufour, cu 3 canale, steril |  |  |  | Cateter uretral Foley 18 Fr, silicon 100%, tip Dufour(curved tip), cu 3 canale, capacitatea balonului nu mai mic de 50 ml (50 ml - 100 ml), Steril
33100000-1 | 121 | Cateter Foley uretro-vezical tip Dufour, cu 3 canale, steril | Cateter Foley uretro-vezical tip Dufour, cu 3 canale, steril |  |  |  | Cateter uretral Foley 20 Fr, silicon 100%, tip Dufour(curved tip), cu 3 canale, capacitatea balonului nu mai mic de 50 ml (50 ml - 100 ml), Steril
33100000-1 | 122 | Cateter Foley uretro-vezical tip Dufour, cu 3 canale, steril | Cateter Foley uretro-vezical tip Dufour, cu 3 canale, steril |  |  |  | Cateter uretral Foley 22 Fr, silicon 100%, tip Dufour(curved tip), cu 3 canale, capacitatea balonului nu mai mic de 50 ml (50 ml - 100 ml), Steril
33100000-1 | 123 | Cateter i/v cu valvă periferic | Cateter i/v cu valvă periferic |  |  |  | Cateter periferic cu port suplimentar pentru perfuzie si (valva de silicon) din PUR,X-RAY.Material poliuretan Dimensiune G24, G22, G20, G18, G16;
33100000-1 | 124 | Cateter i/v periferic 14G | Cateter i/v periferic 14G |  |  |  | 1.Dimensiune: 14G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.
33100000-1 | 125 | Cateter i/v periferic 16G | Cateter i/v periferic 16G |  |  |  | 1.Dimensiune: 16G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.
33100000-1 | 126 | Cateter i/v periferic 18G | Cateter i/v periferic 18G |  |  |  | 1.Dimensiune: 18G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.
33100000-1 | 127 | Cateter i/v periferic 20G | Cateter i/v periferic 20G |  |  |  | 1.Dimensiune: 20G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.
33100000-1 | 128 | Cateter i/v periferic 22G | Cateter i/v periferic 22G |  |  |  | 1.Dimensiune: 22G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.
33100000-1 | 129 | Cateter i/v periferic 24G | Cateter i/v periferic 24G |  |  |  | 1.Dimensiune:24G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.
33100000-1 | 130 | Cateter i/v periferic 26G | Cateter i/v periferic 26G |  |  |  | 1.Dimensiune: 26G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.
33100000-1 | 131 | Cateter ombilical 10 Fr | Cateter ombilical 10 Fr |  |  |  | Cateter ombilical 10 Fr Cateter radioopac, transparent, din PVC, utilizat pe linie venoasa sau arteriala - marcaj la fiecare centimetru de la 5 la 25 cm, lungime 40 cm (+- 3 cm), diametru 10 Fr - flexibil, termosenzitiv pentru a reduce trauma, capat distal cu ochi - ambalaj steril dublu, cateterul este obligatoriu sa fie protejat si introdus intr-un tub de plastic pentru a nu se cuda - capatul proximal prevazut cu conector si capacel luer lock - steril
33100000-1 | 132 | Cateter ombilical 3.5 Fr | Cateter ombilical 3.5 Fr |  |  |  | Cateter ombilical 3.5 Fr Cateter radioopac, transparent, din PVC, utilizat pe linie venoasa sau arteriala - marcaj la fiecare centimetru de la 5 la 25 cm, lungime 40 cm (+- 3 cm), diametru 3,5 Fr - flexibil, termosenzitiv pentru a reduce trauma, capat distal cu ochi - ambalaj steril dublu, cateterul este obligatoriu sa fie protejat si introdus intr-un tub de plastic pentru a nu se cuda - capatul proximal prevazut cu conector si capacel luer lock - steril
33100000-1 | 133 | Cateter ombilical 4 Fr | Cateter ombilical 4 Fr |  |  |  | Cateter ombilical 4 Fr Cateter radioopac, transparent, din PVC, utilizat pe linie venoasa sau arteriala - marcaj la fiecare centimetru de la 5 la 25 cm, lungime 40 cm (+- 3 cm), diametru 4 Fr - flexibil, termosenzitiv pentru a reduce trauma, capat distal cu ochi - ambalaj steril dublu, cateterul este obligatoriu sa fie protejat si introdus intr-un tub de plastic pentru a nu se cuda - capatul proximal prevazut cu conector si capacel luer lock - steril
33100000-1 | 134 | Cateter ombilical 5 Fr | Cateter ombilical 5 Fr |  |  |  | Cateter ombilical 5 Fr Cateter radioopac, transparent, din PVC, utilizat pe linie venoasa sau arteriala - marcaj la fiecare centimetru de la 5 la 25 cm, lungime 40 cm (+- 3 cm), diametru 5 Fr - flexibil, termosenzitiv pentru a reduce trauma, capat distal cu ochi - ambalaj steril dublu, cateterul este obligatoriu sa fie protejat si introdus intr-un tub de plastic pentru a nu se cuda - capatul proximal prevazut cu conector si capacel luer lock - steril
33100000-1 | 135 | Cateter ombilical 6 Fr | Cateter ombilical 6 Fr |  |  |  | Cateter ombilical 6 Fr Cateter radioopac, transparent, din PVC, utilizat pe linie venoasa sau arteriala - marcaj la fiecare centimetru de la 5 la 25 cm, lungime 40 cm (+- 3 cm), diametru 5 Fr - flexibil, termosenzitiv pentru a reduce trauma, capat distal cu ochi - ambalaj steril dublu, cateterul este obligatoriu sa fie protejat si introdus intr-un tub de plastic pentru a nu se cuda - capatul proximal prevazut cu conector si capacel luer lock - steril
33100000-1 | 136 | Cateter ombilical 8 Fr | Cateter ombilical 8 Fr |  |  |  | Cateter ombilical 8 Fr Cateter radioopac, transparent, din PVC, utilizat pe linie venoasa sau arteriala - marcaj la fiecare centimetru de la 5 la 25 cm, lungime 40 cm (+- 3 cm), diametru 8 Fr - flexibil, termosenzitiv pentru a reduce trauma, capat distal cu ochi - ambalaj steril dublu, cateterul este obligatoriu sa fie protejat si introdus intr-un tub de plastic pentru a nu se cuda - capatul proximal prevazut cu conector si capacel luer lock - steril
33100000-1 | 137 | Cateter de aspiratie a căilor endotraheale superioare Fr 10, cu supapă | Cateter de aspiratie a căilor endotraheale superioare Fr 10, cu supapă |  |  |  | Fr 10, L-60cm, sterill; Varf deschis; Vârf fluier cu supapă de control pentru aspirație precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate la Raze-X. Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali.
33100000-1 | 138 | Cateter de aspiratie a căilor endotraheale superioare Fr 12, cu supapă | Cateter de aspiratie a căilor endotraheale superioare Fr 12, cu supapă |  |  |  | Fr 12, L-60cm, steril; Varf deschis; Vârf fluier cu supapă de control pentru aspirație precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate la Raze-X. Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali.
33100000-1 | 139 | Cateter de aspiratie a căilor endotraheale superioare Fr 14, cu supapă | Cateter de aspiratie a căilor endotraheale superioare Fr 14, cu supapă |  |  |  | F-14, L-60cm, steril; Varf deschis; Vârf fluier cu supapă de control pentru aspirație precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate la Raze-X. Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali.
33100000-1 | 140 | Cateter de aspiratie a căilor endotraheale superioare Fr 16, cu supapă | Cateter de aspiratie a căilor endotraheale superioare Fr 16, cu supapă |  |  |  | F-16, L-60cm, steril; Varf deschis; Vârf fluier cu supapă de control pentru aspirație precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate la Raze-X. Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali.
33100000-1 | 141 | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 14 Fr | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 14 Fr |  |  |  | 1.diametru 14 (Fr) 2. lungime: 70-80 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcaj de intervale. 6. atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanta 1 cm ) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie de tip Redon; . cu vacuum control;
33100000-1 | 142 | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 16 Fr | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 16 Fr |  |  |  | 1.diametru 16 (Fr) 2. lungime: 70-80 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanta 1 cm ) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie de tip Redon; . cu vacuum control;
33100000-1 | 143 | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 18 Fr | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 18 Fr |  |  |  | 1.diametru 18 (Fr) 2. lungime: 70-80 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanta 1 cm ) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie de tip Redon; . cu vacuum control;
33100000-1 | 144 | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 20 Fr | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 20 Fr |  |  |  | 1.diametru 20 (Fr) 2. lungime: 70-80 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanta 1 cm ) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie de tip Redon; . cu vacuum control;
33100000-1 | 145 | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 22 Fr | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 22 Fr |  |  |  | 1.diametru 22 (Fr) 2. lungime: 70-80 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanta 1 cm ) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie de tip Redon; . cu vacuum control;
33100000-1 | 146 | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 24 Fr | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 24 Fr |  |  |  | 1.diametru 24 (Fr) 2. lungime: 70-80 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanta 1 cm ) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie de tip Redon; . cu vacuum control;
33100000-1 | 147 | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 26 Fr | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 26 Fr |  |  |  | 1.diametru 26 (Fr) 2. lungime: 70-80 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanta 1 cm ) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie de tip Redon; . cu vacuum control;
33100000-1 | 148 | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 28 Fr | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 28 Fr |  |  |  | 1.diametru 28 (Fr) 2. lungime: 70-80+ cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanta 1 cm )c 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie de tip Redon; . cu vacuum control;
33100000-1 | 149 | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 30 Fr | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 30 Fr |  |  |  | 1.diametru 30 (Fr) 2. lungime: 70-80 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanta 1 cm )c 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie de tip Redon; . cu vacuum control;
33100000-1 | 150 | Cateter Pezzer Fr - 24 | Cateter Pezzer Fr - 24 |  |  |  | Cateter Pezzer FR 24, L-400mm, virf de ciuperca, cu 2-3 orificii distale
33100000-1 | 151 | Cateter Pezzer Fr - 26 | Cateter Pezzer Fr - 26 |  |  |  | Cateter Pezzer FR 26, L-400mm, virf de ciuperca, cu 2-3 orificii distale
33100000-1 | 152 | Cateter Pezzer Fr - 28 | Cateter Pezzer Fr - 28 |  |  |  | Cateter Pezzer FR 28, L-400mm, virf de ciuperca, cu 2-3 orificii distale
33100000-1 | 153 | Cateter Pezzer Fr - 30 | Cateter Pezzer Fr - 30 |  |  |  | Fr - 30 L-400mm, virf de ciuperca, cu 2-3 orificii distale
33100000-1 | 154 | Cateter Pezzer Fr - 32 | Cateter Pezzer Fr - 32 |  |  |  | Fr - 32 L-400mm, virf de ciuperca, cu 2-3 orificii distale
33100000-1 | 155 | Cateter rectal nr. 28 | Cateter rectal nr. 28 |  |  |  | Cateter rectal nr.28, fabricat din latex cu lung.Minimă 40 cm
33100000-1 | 156 | Cateter rectal nr. 32 | Cateter rectal nr. 32 |  |  |  | Cateter rectal nr.32, fabricat din latex cu lung.Minimă 40 cm
33100000-1 | 157 | Set cateter pentru vena subclaviculară | Set cateter pentru vena subclaviculară |  |  |  | Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 22G, 18G, 16G. Material: PUR, radiopac, lungime 8-20cm. Ace 19-22G, lungime 38-50mm. Ghid metalic 0.35-0.68mm, lungime 35-60cm.
33100000-1 | 158 | Cateter toracic cu trocar 16 FR | Cateter toracic cu trocar 16 FR |  |  |  | Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, disponibil atat cu varf bont cat si cu varf ascutit, aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic, non-operativ, fixare etansa in zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu varf ascutit, perforatii largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2 cm si linie radio-opaca pentru o aplicare precisa, varful permite o conectare simpla la orice sistem de drenaj toracic, diametru 16 Fr.
33100000-1 | 159 | Cateter toracic cu trocar 20 FR | Cateter toracic cu trocar 20 FR |  |  |  | Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, disponibil atat cu varf bont cat si cu varf ascutit, aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic, non-operativ, fixare etansa in zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu varf ascutit, perforatii largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2 cm si linie radio-opaca pentru o aplicare precisa, varful permite o conectare simpla la orice sistem de drenaj toracic, diametru 20 Fr.
33100000-1 | 160 | Cateter toracic cu trocar 24 FR | Cateter toracic cu trocar 24 FR |  |  |  | Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, disponibil atat cu varf bont cat si cu varf ascutit, aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic, non-operativ, fixare etansa in zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu varf ascutit, perforatii largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2 cm si linie radio-opaca pentru o aplicare precisa, varful in forma de palnie permite o conectare simpla la orice sistem de drenaj toracic, marimi 24 CH
33100000-1 | 161 | Cateter toracic cu trocar 28 FR | Cateter toracic cu trocar 28 FR |  |  |  | Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, disponibil atat cu varf bont cat si cu varf ascutit, aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic, non-operativ, fixare etansa in zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu varf ascutit, perforatii largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2 cm si linie radio-opaca pentru o aplicare precisa, varful permite o conectare simpla la orice sistem de drenaj toracic, , diametru 28 Fr.
33100000-1 | 162 | Cateter ureteral,steril Fr 4 | Cateter ureteral,steril Fr 4 |  |  |  | Cateter ureteral tip 4 Fr. Lungime = 700 mm, steril
33100000-1 | 163 | Cateter ureteral,steril Fr 5 | Cateter ureteral,steril Fr 5 |  |  |  | Cateter ureteral tip 5 Fr. Lungime = 700 mm, steril
33100000-1 | 164 | Cateter ureteral,steril Fr 6 | Cateter ureteral,steril Fr 6 |  |  |  | Cateter ureteral tip 6 Fr. Lungime = 700 mm, steril
33100000-1 | 165 | Cateter ureteral,steril Fr 7 | Cateter ureteral,steril Fr 7 |  |  |  | Cateter ureteral tip 7 Fr. Lungime = 700 mm, steril
33100000-1 | 166 | Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 10" | Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 10" |  |  |  | 1.diametru: CH 10 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internatională 7. tub moale 8. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală
33100000-1 | 167 | Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 12" | Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 12" |  |  |  | 1.diametru: CH 12 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internatională 7. tub moale
33100000-1 | 168 | Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 14" | Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 14" |  |  |  | 1.diametru: CH 14 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internatională 7. tub moale
33100000-1 | 169 | Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 16" | Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 16" |  |  |  | 1.diametru: CH 16 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internatională 7. tub moale
33100000-1 | 170 | Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 18" | Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 18" |  |  |  | 1.diametru: CH 18 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internatională 7. tub moale
33100000-1 | 171 | Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 20" | Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 20" |  |  |  | 1.diametru: CH 20 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internatională 7. tub moale
33100000-1 | 172 | Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 22" | Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 22" |  |  |  | 1.diametru: CH 22 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internatională 7. tub moale
33100000-1 | 173 | Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 8" | Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 8" |  |  |  | 1.diametru: CH 8 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internatională 7. tub moale
33100000-1 | 174 | Cateter urinar (Nelaton) (marimidisponibile) CH 6" | Cateter urinar (Nelaton) (marimidisponibile) CH 6" |  |  |  | 1.diametru: CH 6 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internatională 7. tub moale
33100000-1 | 175 | Set pentru vase Centrale metoda Seldinger monolumen 6F - Cateter venos central | Set pentru vase Centrale metoda Seldinger monolumen 6F - Cateter venos central |  |  |  | Cateter venos central. 1.Ac- 1,3* 70 mm, 18 G*; Ghid 0,89 mm/ 0,035 L-50 mm; Dilatator 1,0*2,7 mm, L-9,6cm; Cateter 1,4*2,1 mm/ 14G,, L-20 cm. Contrast radiologic
33100000-1 | 176 | Ceara pentru hemostaza | Ceara pentru hemostaza |  |  |  | 1. cel puțin 3 (trei) componente: ceara de albine, parafină, izopropil palmitat 2.steril 3.greutatea per buc. ~ 2,5gr 4. ambalaj individual 5.fără acțiune biochimică
33100000-1 | 177 | Cearșaf chirurgical u/f 240*140cm (+/-5cm ) steril | Cearșaf chirurgical u/f 240*140cm (+/-5cm ) steril |  |  |  | U/f 240*140cm (+/-5cm ) steril Material neţesut 5 straturi SSMMS cu adeziv pe lateral, neabsorbant, hidrorepelent, nu mai puţin de 65 g/m.p.,
33100000-1 | 178 | Cearșaf jetabil pentru investigatii (rulou igienic) | Cearșaf jetabil pentru investigatii (rulou igienic) |  |  |  | Cearsaf jetabil pentru investigatii (rulou igienic), latime minimă 80 cm * lungime minimă 200 m (rulou), nesteril
33100000-1 | 179 | Cearşaf laparoscopic 240/140x300(200+100) cm, (+/-5cm ) steril | Cearşaf laparoscopic 240/140x300(200+100) cm, (+/-5cm ) steril |  |  |  | 240/140x300(200+100) cm, (+/-5cm ) Material neţesut 5 straturi SSMMS , nu mai puţin de 65 g/m.p.,strat confort pe interior. Ciorapii vor fi parte componentă a câmpului laparoscopic. Apertură abdominală 25x25 cm cu strat adeziv. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute. Nu se va admite lipici cu faţa dublă. Minim 6 orifîcii integrate pentru fixarea fermă a cablurilor.
33100000-1 | 180 | Cearșaf medical 200*100 cm | Cearșaf medical 200*100 cm |  |  |  | Cearsaf medical de uz medical unic - dimensiuni 200x100 cm (deviere admisibilă ±5cm), culoare albastră, din material nețesut SMS densitatea minim 29 g/m² . NU se vor admite cearsafuri in rulou cu perforare
33100000-1 | 181 | Cearșaf medical 200*160 cm (steril) | Cearșaf medical 200*160 cm (steril) |  |  |  | Cearsaf steril densitatea minim 29 g/m² . Material nețesut, dimensiuni 200*160 cm (deviere admisibilă ±5cm), ambalat individual
33100000-1 | 182 | Cearșaf pentru ECO Dopler rulou 200 m/70 cm, material netesut, getabil | Cearșaf pentru ECO Dopler rulou 200 m/70 cm, material netesut, getabil |  |  |  | Cearsaf pentru ECO Dopler rulou 200 m/70 cm (+/-5cm ), material netesut, getabil
33100000-1 | 183 | Cearşaf steril cu bord adeziv absorbant 100х70 cm (+/-5cm) – 4 buc.,jetabil | Cearşaf steril cu bord adeziv absorbant 100х70 cm (+/-5cm) – 4 buc.,jetabil |  |  |  | Din material neţesut, polistratificat, minim 3 straturi: • impermeabil; • absorbant cu zona de absorbtie pe toata suprafata 100x75 cm (+/-5cm ) si capacitatea de absorbtie nu mai puţin de 42 g/m.p. • Strat confort (din celuloza) pentru pacient. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu faţa dublă. Fără latex, fără colofoniu.
33100000-1 | 184 | Cearşaf steril cu bord adeziv 175x175 cm (+/-10cm ) – 2 buc.,jetabil | Cearşaf steril cu bord adeziv 175x175 cm (+/-10cm ) – 2 buc.,jetabil |  |  |  | Cearşaf steril cu bord adeziv 175x175 cm (+/-10cm ) – 2 buc.,jetabil. Din material neţesut, polistratificat, minim 3 straturi: • impermeabil; • absorbant cu zona de absorbtie pe toata suprafata 100x75 cm (+/-5cm ) si capacitatea de absorbtie nu mai puţin de 42 g/m.p. • Strat confort (din celuloza) pentru pacient Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu faţa dublă. Fără latex, fără colofoniu.
33100000-1 | 185 | Cearşaf TUR 250x200 cm (+/-10cm ) | Cearşaf TUR 250x200 cm (+/-10cm ) |  |  |  | Material neţesut 5 straturi SSMMS, nu mai puţin de 65 g/m.p.,strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare.
33100000-1 | 186 | Cearșaf medical 200*150 cm (materiale nețesut SMS) | Cearșaf medical 200*150 cm (materiale nețesut SMS) |  |  |  | 1.material: nețesut, SMS, 29-35 g/m.p. 2.dimensiune: 200*150 cm (+/-5cm )
33100000-1 | 187 | Cearșaf medical 50*40 cm | Cearșaf medical 50*40 cm |  |  |  | 1.material: nețesut, SMS, 29-35 g/m.p. 2.dimensiune: 50*40 cm (+/-5cm )
33100000-1 | 188 | Cervicostat tip PHILADELPHIA | Cervicostat tip PHILADELPHIA |  |  |  | Orteza cervicala tip Philadelphia cu deschidere traheala, limiteaza miscarea capului si gitului, confectionat din spuma poliuretanica, fara miros stringent, marimi M,L.
33100000-1 | 189 | Cîmp chirurgical cu orificiu adeziv 75 x 90 cm | Cîmp chirurgical cu orificiu adeziv 75 x 90 cm |  |  |  | Bistratificat, 75 x 90 cm, cu orificiu : Ǿ 6 cm
33100000-1 | 190 | Cîmp operații cerebrale neurochirugie adulti steril jetabil | Cîmp operații cerebrale neurochirugie adulti steril jetabil |  |  |  | Set câmpuri operații cerebrale steril jetabil, componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual: 1)1 buc.: Câmp craniotomie 230x300 cm (+/-2 cm), aria de incizie transparentă 30x20 cm (+/-2 cm), cu sac de colectare lichide, cu robinet, zonă superabsorbantă în aria de lucru. Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, ranforsat în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. Pictograme pentru ghidare. 2)4 buc.: Câmp absorbant 50x50 cm (+/-2 cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. 3)2 buc.: Șervețele absorbante din celuloza 20x25cm (+/-2 cm). Șervețele absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 4)1 buc.: Panglică de operaţie - 10x50 cm (±5 cm). Din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/dm2; cu lipici pe toată suprafaţa, pentru fixarea fermă a tuburilor şi instrumentelor în timpul operaţiei. 5)1 buc.: Câmp p/u masa tip Bobrov 190x280 cm (+/-2 cm), zonă absorbantă 100% pe toată suprafața - să fie plasata prima in set, deasupra celorlalte câmpuri si accesorii. Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 30g/m2 cu capacitatea de absorbție minim 2g/dm2. 6)2 buc.: Câmp tip Mayo pentru masă de instrumente 80x145cm (+/-5 cm), ranforsat, impermeabil, absorbant, 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65x85 cm (±5 cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 50mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/m2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 7)1 buc.: Cateter de aspiraţie 12CH, minim 0,5m. 8)1 buc.: Burete abraziv pentru instrumentele de coagulare, 5x5 cm (+/-2 cm). 9)3 buc.: Seringa 20 ml, Luer lock. 10)2 buc.: Mânere pentru lampa de operație. 11)10 buc.: Tampon absorbant neurochirurgical, din material nețesut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrastant, dimensiuni 12 x 40 mm (+/-2mm). 12)1 buc.: Bisturiu jetabil N15. 13)1 buc.: Bisturiu jetabil N22. 14)1 buc.: Buzunar cu banda adeziva pentru instrumentele de diatermie si aspiraţie 35x40cm, din polietilenă minim 80 mcm grosime. 15)1 buc.: Bol gradat 120 ml pentru ace utilizate, din polipropilen, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, inscripționat cu eticheta “risc biologic”. 16)1 buc.: Husa microscop cu trei porturi, compatibil cu microscop Pentero 900. Pictogramă pentru ghidare. 17)1 buc.: Forceps jetabil cu virf non-aderent pentru coagulator bipolar. Design baioneta, compatibil cu cablul si aparatul de coagulare Erbe 200 /300 aflat în dotare. Documente solicitate: 1.Certificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil; 2.Declarație de conformitate CE conform Directivei 93/42/CEE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabilă; 3.Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 valabil; 4.Documente confirmative: Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice pentru produsul oferit. In oferta se vor indica codurile pentru fiecare poziție propusă pentru a putea fi identificate conform catalogului prezentat. 5.Mostre la solicitare.
33100000-1 | 191 | Cîmp operații spinale neurochirugie adulti steril jetabil | Cîmp operații spinale neurochirugie adulti steril jetabil |  |  |  | Set câmpuri operații spinale steril jetabil, componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual: 1)3 buc.: Câmp tip Mayo pentru masă de instrumente 80x145cm (+/-5 cm), ranforsat, impermeabil, absorbant, 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65x85 cm (±5 cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 50mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/m2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 2)2 buc.: Câmp cu bord adeziv dimensiuni 90х75 cm (+/-2 cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, ranforsat în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, d) strat superabsorbant în zona critică – minim 50g/m2. Capacitate de absorbție în zona critică minim 3,5 g/m2. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu faţa dublă. 3)4 buc.: Șervețele absorbante din celuloza 20x25cm (+/-2 cm). 4)1 buc.: Panglică de operaţie - 10x50 cm (±5 cm). Din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/dm2; cu lipici pe toată suprafaţa, pentru fixarea fermă a tuburilor şi instrumentelor în timpul operaţiei. 5)1 buc.: Cearșaf cu bord adeziv 175x175 cm (+/-2 cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, ranforsat în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu faţa dublă. Pictogramă pentru ghidare. 6)1 buc.: Cearșaf steril cu bord adeziv şi câmp absorbant 240x150 cm (+/-2 cm), Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, ranforsat în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu faţa dublă. Pictogramă pentru ghidare. 7)1 buc.: Câmp p/u masa tip Bobrov 190x280 cm (+/-2 cm), zonă absorbantă 100% pe toată suprafața - să fie plasata prima in set, deasupra celorlalte câmpuri si accesorii. Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 30g/m2 cu capacitatea de absorbție minim 2g/dm2. 1)1 buc.: Cateter de aspiraţie 12CH, minim 0,5m. 8)1 buc.: Burete abraziv pentru instrumentele de coagulare, 5x5 cm (+/-2 cm). 9)3 buc.: Seringa 20 ml, Luer lock. 10)2 buc.: Mânere sterile pentru lampa de operație. 11)1 buc.: Film de incizie transparent, adeziv, dimensiuni 30x26 cm (+/-2 cm), zona adeziva 30x20 cm, din poliuretan minim 25mcm grosime. 12)10 buc.: Tampon absorbant neurochirurgical, din material nețesut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrastant, dimensiuni 12 x 40 mm (+/-2mm). 13)1 buc.: Bisturiu jetabil N11. 14)1 buc.: Bisturiu jetabil N22. 15)2 buc.: Buzunar cu banda adeziva pentru instrumentele de diatermie si aspiraţie 35x40cm, din polietilenă minim 80 mcm grosime. 16)1 buc.: Bol gradat 120 ml pentru ace utilizate, din polipropilen, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, inscripționat cu eticheta “risc biologic”. 17)1 buc.: Husa pentru C-arm 140 cm (+/-2 cm). 18)1 buc.: Husa microscop cu trei porturi, compatibil cu microscop Pentero 900. Pictogramă pentru ghidare. 19)1 buc.: Forceps jetabil cu virf non-aderent pentru coagulator bipolar. Design drept, compatibil cu cablul si aparatul de coagulare Erbe 200 /300 aflat în dotare. Documente solicitate: 1.Certificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil; 2.Declarație de conformitate CE conform Directivei 93/42/CEE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabilă; 3.Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 valabil; 4.Documente confirmative: Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice pentru produsul oferit. In oferta se vor indica codurile pentru fiecare poziție propusă pentru a putea fi identificate conform catalogului prezentat. 5.Mostre la solicitare.
33100000-1 | 192 | Cîmp pentru masă de instrumente. Jetabil. Steril | Cîmp pentru masă de instrumente. Jetabil. Steril |  |  |  | 240x160 cm (+/-10cm ) – 1 buc., din material neţesut, polistratificat, minim 2 straturi: impermeabil; absorbant cu zona de absorbtie minim 75x240 cm (+/-5cm ). Capacitatea de absorbtie nu mai puţin de 42 g/m.p. Rezistent la rupere.
33100000-1 | 193 | Cîmp superabsorbant steril jetabil dim. minime 55x70 cm (±5 cm) | Cîmp superabsorbant steril jetabil dim. minime 55x70 cm (±5 cm) |  |  |  | Câmp steril super absorbant Dimensiuni 55x70 cm (±5 cm); compus din 3 straturi bine delimitate: 1. strat din viscoză, grosime nu mai mică de 80 g/m2; 2.strat din polietilenă, grosimea stratului – minim 40 mcm; strat adeziv aplicat pe margine, pe toată lungimea, se va exclude lipici cu faţa dublă. Capacitatea de absorbţie nu mai puţin de 3,5 g/dm2; materialul nu va face scame, indicele formării scamelor < 2,0 log10, confirmat de producător. Se va exclude materialul care va face scame (pentru a evita riscul de pătrundere a scamelor în vasele sangvine).
33100000-1 | 194 | Ciorapi antitromboflebitici | Ciorapi antitromboflebitici |  |  |  | Ciorapi lungi coapsa ,la capătul superior cu bandă din silicon, cu decupaj inferior mobil pentru vizualizarea stării țesuturilor ,compresie gr. 1-3 Sock pressure 18-24mm/Hg, la solicitare diferite mărimi S, M, L, XL, XLL, XLLL
33100000-1 | 195 | Set pentru cistostomie troacară (14CH) | Set pentru cistostomie troacară (14CH) |  |  |  | Cistostomă troacară (14CH) set
33100000-1 | 196 | Clame Michel, 11x 2 cm | Clame Michel, 11x 2 cm |  |  |  | Clame Michel, 11x 2 cm.
33100000-1 | 197 | Clemă hemostatica titan, 8 mm, standard Shtorz | Clemă hemostatica titan, 8 mm, standard Shtorz |  |  |  | Clema hemostatica titan, 8 mm, standard Shtorz
33100000-1 | 198 | Clemă pentru cordonul ombilical | Clemă pentru cordonul ombilical |  |  |  | Clemă pentru cordonul ombilical din polipropilenă, cu dinții de prindere siguri, cu margini rotunjite,care să nu taie cordonul ombilical. Suprafața de strângere a brațelor să stabilizeze clema de pe cordonul ombilical. După închidere să nu fie posibilă deschiderea din nou a clemei. Dispozitivul de blocare dublu. Dimensiunea universală, de unică folosință, nepirogenice, fără latex, fără ftalat, EO sterilizat. ambalat individual.
33100000-1 | 199 | Clipuri din titan sterile medium large cu 6 clipaplicatoare laparoscopice 33cm.Medium Large | Clipuri din titan sterile medium large cu 6 clipaplicatoare laparoscopice 33cm.Medium Large |  |  |  | Medium Large 10 mm.; Suprafata interna cu canale transversale ,pentru fixarea sigura şi atraumatica în aplicator. Firul din titan de forma inimii în secţiune . Aplicator cu şanturi pentru fixarea sigură a clipului, fără zimţi de fixare.
33100000-1 | 200 | Clipuri plastice tip HEMOLOK-L | Clipuri plastice tip HEMOLOK-L |  |  |  | Clipuri plastice tip HEMOLOK-L. Polimer Non-absorbabile 10mm printr-un port
33100000-1 | 201 | Clipuri plastice tip HEMOLOK-XL | Clipuri plastice tip HEMOLOK-XL |  |  |  | Clipuri plastice tip HEMOLOK-XL. Polimer Non-absorbabile 10mm printr-un port
33100000-1 | 202 | Colac antiescare din cauciuc | Colac antiescare din cauciuc |  |  |  | Dispozitiv (colac) gonflabil, utilizare pre si postoperatorie în leziuni, escare, hemoroizi, marime 42,5 cm-45cm, inalțimea 10-15 cm.
33100000-1 | 203 | Conector respirator gofrat | Conector respirator gofrat |  |  |  | Conector respirator gofrat, adaptor între tubul endotraheal și circuitul de respirație mecanică,15 mm (plug dad) x 22 mm (plug mum)
33100000-1 | 204 | Container pentru drenaje toracice (container universal pentru aspiraţie)1000-2000ml, | Container pentru drenaje toracice (container universal pentru aspiraţie)1000-2000ml, |  |  |  | Rezervor-borcan : - borcan din PVC; - Marcajul cu pasul -100ml; - Volumul borcanului 1500-2000ml ; - Reutilizabil, nesteril; Capacul cu garnitură se inchide ermetic pentru a mentine vacuum; - Conector pentru vacuum; - Conector tub de aspirație; - Valvă de control de umplere a vasului.
33100000-1 | 205 | Container pentru reziduri 5 L | Container pentru reziduri 5 L |  |  |  | Containere pentru reziduri 5-7 litri, oricare culoare cu excepția: galben
33100000-1 | 206 | Corset dorso-lombar | Corset dorso-lombar |  |  |  | Corset dorso-lombar cu fixare dubla semirigid, marimea M-XL
33100000-1 | 207 | Corset lombar | Corset lombar |  |  |  | Corset lombar cu fixare dubla semirigid, laminarea de 20-35cm , marimea M-XL
33100000-1 | 208 | Coș spiralat + extractor de calculi | Coș spiralat + extractor de calculi |  |  |  | Spiralat, lungime -190cm, canal - 2,8mm
33100000-1 | 209 | Coș hexagonal+ extractor de calculi | Coș hexagonal+ extractor de calculi |  |  |  | Hexagonal , lungime - 190cm , canal - 2,8mm
33100000-1 | 210 | Cutii p/u incinerarea deseurilor medicale 10 l | Cutii p/u incinerarea deseurilor medicale 10 l |  |  |  | Cutii din carton triplu start destinate colectării deșeurilor medicale care nu sunt înțepătoare și tăietoare, după efectuarea actului medical 10 l, cu sac galben Material: Polietilenă ~ 0.050mm , cu pictograma pericol biologic, din material rezistent la actiuni mecanice. - De formă paralelipipedică cu mâner și fantă izolantă; - Marcaj: pictograma "pericol biologic"; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13486
33100000-1 | 211 | Cutii p/u incinerarea deseurilor medicale 18,5 l | Cutii p/u incinerarea deseurilor medicale 18,5 l |  |  |  | Cutii din carton triplu start destinate colectării deșeurilor medicale care nu sunt înțepătoare și tăietoare, după efectuarea actului medical 18,5-20 l, cu sac galben Material: Polietilenă ~ 0.050mm , cu pictograma pericol biologic, din material rezistent la actiuni mecanice. - De formă paralelipipedică cu mâner și fantă izolantă; - Marcaj: pictograma "pericol biologic"; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13487
33100000-1 | 212 | Cutii p/u incinerarea deseurilor medicale 7,5 l | Cutii p/u incinerarea deseurilor medicale 7,5 l |  |  |  | Cutii din carton triplu start destinate colectării deșeurilor medicale care nu sunt înțepătoare și tăietoare, după efectuarea actului medical 7,5l, cu sac galben Material: Polietilenă ~ 0.050mm , cu pictograma pericol biologic, din material rezistent la actiuni mecanice. - De formă paralelipipedică cu mâner și fantă izolantă; - Marcaj: pictograma "pericol biologic"; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485
33100000-1 | 213 | Cuva dreptunghiulara, 30cmx25cmx5cm, inox | Cuva dreptunghiulara, 30cmx25cmx5cm, inox |  |  |  | Cuva dreptunghiulara, 30cmx25cmx5cm, inox
33100000-1 | 214 | Cuva reniforma masa plastica | Cuva reniforma masa plastica |  |  |  | Cuva reniforma masa plastica
33100000-1 | 215 | Cuva reniforma metalica, inox | Cuva reniforma metalica, inox |  |  |  | Cuva reniforma metalica, inox
33100000-1 | 216 | Dispozitiv protectie gura(dinți) | Dispozitiv protectie gura(dinți) |  |  |  | Dispozitiv din cauciuc moale cu banda ajustabila atasata.Marimi M,L
33100000-1 | 217 | Dren ventricular | Dren ventricular |  |  |  | Material: Silicon. Diametru intern/Externă: 1.3-1.5mm / 2.5-2.8mm. Lungime: 25-35cm. Impregnat cu Barium radiopac. Componența setului: 1.Cateter ventricular; 2.Căpăcel Luer Lock; 3.Adaptor Luer Female; 4.Stilet de inox, lungime 35cm (+-1cm); 5.Trocar, lungime 15cm (+-1cm).
33100000-1 | 218 | Cateter pentru drenaj toracal 18Fr | Cateter pentru drenaj toracal 18Fr |  |  |  | DRENAJE PLEURALE TORACICE CU STILET Fr18, d=6,0 mm, d=350 mm, rosu
33100000-1 | 219 | Emplastru - 2.5cmx500cm, Mătase | Emplastru - 2.5cmx500cm, Mătase |  |  |  | 1.Adeziv 2.Material - matase 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni - 2.5x500cm (+-0,5cm)
33100000-1 | 220 | Emplastru - 2.5cmx500cm | Emplastru - 2.5cmx500cm |  |  |  | "l.Adeziv 2.Material tesut 3. Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni - 2.5x500cm (+-0,5cm)
33100000-1 | 221 | Emplastru - 5cmx500cm, Mătase | Emplastru - 5cmx500cm, Mătase |  |  |  | 1.Adeziv 2.Material - matase 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni - 5x500cm (+-0,5cm)
33100000-1 | 222 | Emplastru - 5cmx500cm | Emplastru - 5cmx500cm |  |  |  | "l.Adeziv 2.Material tesut 3. nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni - 5x500cm (+-0,5cm)
33100000-1 | 223 | Emplastru - 1.25cmx5m | Emplastru - 1.25cmx5m |  |  |  | Emplastru banda 1.25cmx5m (+-0,25cm) material netesut poliuritan,transparent cu microperforări
33100000-1 | 224 | Emplastru 10cmx10m | Emplastru 10cmx10m |  |  |  | Banda de pansare, din fibre, autoadezivă, hipoalergică, neiritantă, nesterilă dimensiune :10cmx10m (+- 1cm)
33100000-1 | 225 | Emplastru - 1cmx500cm | Emplastru - 1cmx500cm |  |  |  | 1.Adeziv 2.Material - matase 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~ 1x500cm (+-0,5cm).
33100000-1 | 226 | Emplastru 2,5cm x 7,2cm, transparent | Emplastru 2,5cm x 7,2cm, transparent |  |  |  | Pflaster steril, 2,5cm x 7,2cm (+-0,5cm), bactericid, adesiv transparent, fară barieră la transpirația pielii.
33100000-1 | 227 | Emplastru 5cmx5m | Emplastru 5cmx5m |  |  |  | Emplastru banda 5cmx5m (+-0,5cm) material netesut poliuritan,transparent cu microperforări
33100000-1 | 228 | Emplastru 6cmx10cm | Emplastru 6cmx10cm |  |  |  | 6X10cm (+-0,5cm), bactericid , hipoalergic pe suport textil
33100000-1 | 229 | Emplastru bactericid (2,5cmx7,2cm) | Emplastru bactericid (2,5cmx7,2cm) |  |  |  | 1.emplastru bactericid 2.mărime: 2.5 X 7.2 cm (+-0,5cm)
33100000-1 | 230 | Emplastru special pentru protecţia ochilor în timpul anesteziei | Emplastru special pentru protecţia ochilor în timpul anesteziei |  |  |  | Menţine ochiul umed , non-latex şi hipoalergic. Dimensiuni 5,5-6,00 cm x 8,0-8,5 cm
33100000-1 | 231 | Filtru antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala adulti | Filtru antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala adulti |  |  |  | Adulti, volumul minimal la inspire 200 ml, efectivitatea filtrarii bacteriane si virale 99,99%, tipul filtrarii mecaninic, durata utilizarii24 ore, sterilizare cu etilenoxid, transparent.
33100000-1 | 232 | Filtru antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala neonatali | Filtru antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala neonatali |  |  |  | Pentru neonatali, “nas artificial”, volumul minimal la inspire 30 ml, efectivitatea filtrarii bacteriane si virale 99,99%, tipul filtrarii mecaninic, durata utilizarii24 ore, sterilizare cu etilenoxid, transparent.
33100000-1 | 233 | Filtru antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala pediatrice | Filtru antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala pediatrice |  |  |  | Pediatrice, volumul minimal la inspire 75 ml, efectivitatea filtrarii bacteriane si virale 99,99%, tipul filtrarii mecaninic, durata utilizarii24 ore, sterilizare cu etilenoxid, transparent.
33100000-1 | 234 | Filtru antibacterial antiviral cu return hidrotermic (HME) p/VAP | Filtru antibacterial antiviral cu return hidrotermic (HME) p/VAP |  |  |  | Filtru(formă pătrată) respirator HME p/u aparatele de anestezie si ventilare,eficienta de filtrare bacteriana si virala 99,9999%,resistenta fluxuxlui la 30 L/min-1,0 cmH2O,la 60 L/min-2,6 cmH2O,volum compresibil 60 ml,volum Tidal minimal 200 ml,return de lichid la VT-500 ml-30,6 mg H2O/L,port Luer p/proba de CO2
33100000-1 | 235 | Filtru cu filtrare eficienta si cu returnarea optimala a umiditatii si caldurii | Filtru cu filtrare eficienta si cu returnarea optimala a umiditatii si caldurii |  |  |  | Filtru cu returnare de umiditate și căldură, pentru circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic pentru protecția pacientilor, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, pentru adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare pentru distribuirea fluxului , 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.999%, return H2O cel puțin 32,0 mg H2O/l, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,6cm H20, volum compresibil nu mai mult de 57ml, greutate nu mai mult de 31g, volumul Tidal minim 150 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramica. Ambalaj: individual, steril. Port Luer p/proba de CO2.
33100000-1 | 236 | Filtru pentru pacienti la respiratia spontana prin traheostomie,pentru reducerea pierderii a umiditatii si caldurei (HME) | Filtru pentru pacienti la respiratia spontana prin traheostomie,pentru reducerea pierderii a umiditatii si caldurei (HME) |  |  |  | Umidificator "nas artificial" HME, cu returnare de umiditate și căldură, pentru tuburi traheostomice, return H2O cel puțin 26,0 mg H2O/l, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 0,2cm H20, volum compresibil nu mai mult de 19ml, greutate nu mai mult de 8g, conecțiune 15F, volumul Tidal minim 50ml, port adițional pentru oxigen, port central cu capac-clip pentru sanarea tubului traheostomic fără scoaterea de la pacient. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Ambalaj: individual, steril.
33100000-1 | 237 | Filtru pentru protectia echipamentului respirator si concentratori de oxigen (24ore) , nu se conecteaza la pacienti | Filtru pentru protectia echipamentului respirator si concentratori de oxigen (24ore) , nu se conecteaza la pacienti |  |  |  | Filtru pentru protectia echipamentului respirator si concentratoarelor de oxigen (24ore, contraindicat conectarii la pacienti), eficienta antivirala si antibacteriana peste 99,999%, conectiuni 22F/15M-22M/15F, rezistenta la flux 30 l/min nu mai putin 1,2cm H2O, volum compresibil 90-113ml, greutate nu mai mult de 43g. Material: polipropilena, acril, ceramica.Ambalat individual, steril.
33100000-1 | 238 | Fir-ghid hidrofil Nitinol 0,035" 150cm Amplatz Stiff | Fir-ghid hidrofil Nitinol 0,035" 150cm Amplatz Stiff |  |  |  | Fir-ghid hidrofil Nitinol 0,035" 150cm Amplatz Stiff
33100000-1 | 239 | Fixatoare adezive multiple pentru tuburile endotraheale la adulți, adolescenți și copii. | Fixatoare adezive multiple pentru tuburile endotraheale la adulți, adolescenți și copii. |  |  |  | Flexibil,permite miscarea TET, usor de aplicat, poate fi aplicat de o singura persoana, sa nu irite pielea,
33100000-1 | 240 | Fixatoare pentru miini, (Hand fix), adult | Fixatoare pentru miini, (Hand fix), adult |  |  |  | Căptușeală respirabilă și fără margini tăiate cu închidere cu cârlig și buclă, reglabil la multe circumferințe braț sau picior, rezistență ridicată la rupere (sigur, flexibil si din material calitativ).
33100000-1 | 241 | Fixatoare pentru miini, (Hand fix), pediatrice. | Fixatoare pentru miini, (Hand fix), pediatrice. |  |  |  | Căptușeală respirabilă și fără margini tăiate cu închidere cu cârlig și buclă, reglabil la multe circumferințe braț sau picior, rezistență ridicată la rupere (sigur, flexibil si din material calitativ).
33100000-1 | 242 | Garou hemostatic fără latex | Garou hemostatic fără latex |  |  |  | 1. dimensiuni: lungime ~ 40 cm X Iățime ~ 2.5 cm 2.fixator din plastic 3.cu sistem de siguranță închidere/deschidere rapidă, dotat cu un dispozitiv de închidere sigur și ușor de folosit cu o singură mână 4.material: țesut, nu conţine latex și Garoul medical este hipoalergenic și poate fi utilizat în cazul persoanelor cu pielea sensibilă;
33100000-1 | 243 | Ghid pentru PCGRE | Ghid pentru PCGRE |  |  |  | Ghid (pentru PCGRE) lungimea - 4500mm , diametru -max 0,63mm
33100000-1 | 244 | Halat chirurgical eurostandard XL ranforsat | Halat chirurgical eurostandard XL ranforsat |  |  |  | 1.Din material neţesut -fibre din polipropilenă,minim 3 tipuri de fibre-SMS; 2.Repelent,grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; 3.Ranforsat la mânici,materialul ranforsării - film din polipropilenă şi polietilenă,cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea minim 40cm(±3cm); 4.Ranforsat în faţă materialul ranforsării - film din polipropilenă şi polietilenă,cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în faţă de la umeri la poale cu lungimea minim 75cm(±3cm); 5.Cusutura cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi şi lichide,se va exclude cusutura cu acul,impermeabilitatea în zona ranforsării 100% ; 6.Lungimea mânicilor nu mai puţin de 60cm(±3cm),lungimea halatului nu mai puţin de 130cm (±3cm),din umeri până la poale,lăţimea halatului în zona axilară minim 75cm(±3cm); 7.Ambalajul individual cu 2 şerveţele absorbante de celuloză; 8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen),termen de valabilitate nu mai mic de 5ani; 9.Marcaj CE,certificat EN13795;
33100000-1 | 245 | Halat chirurgical eurostandard XXL ranforsat | Halat chirurgical eurostandard XXL ranforsat |  |  |  | 1.Din material neţesut -fibre din polipropilen,minim 3 tipuri de fibre-SMS; 2.Repelent,grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; 3.Ranforsat la mîinici,materialul ranforsării -film din polipropilenă şi polietilenă,cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mîinici cu lungimea minim 40cm(±3cm); 4.Ranforsat în faţă materialul ranforsării -film din polipropilenă şi polietilenă,cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în faţă de la umeri la poale cu lungimea minim 90cm(±3cm); 5.Cusutura cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi şi lichide,se va exclude cusutura cu acul,impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; 6.Lungimea mîinicilor nu mai puţin de 60cm(±3cm),lungimea halatului nu mai puţin de 155cm (±3cm),din umeri pînă la poale,lăţimea halatului în zona axilară minim 75cm(±3cm); 7.Ambalajul individual cu 2 şerveţele absorbante de celuloză; 8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentghen),termen de valabilitate nu mai mic de 5ani; 9.Marcaj CE,certificat EN13795;
33100000-1 | 246 | Halat chirurgical steril L | Halat chirurgical steril L |  |  |  | 1.mărimea: L 2.Material neţesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981 (metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gatului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 132 cm 9. Halatul să corespundă standarului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser
33100000-1 | 247 | Halat chirurgical steril M | Halat chirurgical steril M |  |  |  | 1.mărimea: M 2.Material neţesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gatului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 125 cm 9. Halatul să corespundă standarului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser
33100000-1 | 248 | Halat chirurgical steril ranforsat L | Halat chirurgical steril ranforsat L |  |  |  | Halat chirurgical steril ranforsat L 1.mărimea: L 2.Material neţesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gatului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 132 cm 9. Halatul să corespundă standarului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser
33100000-1 | 249 | Halat chirurgical steril ranforsat M | Halat chirurgical steril ranforsat M |  |  |  | Halat chirurgical steril ranforsat M 1.mărimea: M 2.Material neţesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gatului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 125 cm 9. Halatul să corespundă standarului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser
33100000-1 | 250 | Halat chirurgical steril ranforsat S | Halat chirurgical steril ranforsat S |  |  |  | Halat chirurgical steril ranforsat S 1.mărimea: S 2.Material neţesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gatului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 117 cm 9. Halatul să corespundă standarului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser
33100000-1 | 251 | Halat chirurgical steril ranforsat XL | Halat chirurgical steril ranforsat XL |  |  |  | Halat chirurgical steril ranforsat XL1.mărimea: XL 2.Material neţesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gatului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 140 cm 9. Halatul să corespundă standarului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser
33100000-1 | 252 | Halat chirurgical steril ranforsat XXL | Halat chirurgical steril ranforsat XXL |  |  |  | Halat chirurgical steril ranforsat XXL1.mărimea: XXL 2.Material neţesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gatului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 150 cm 9. Halatul să corespundă standarului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser
33100000-1 | 253 | Halat chirurgical steril S | Halat chirurgical steril S |  |  |  | 1.mărimea: S 2.Material neţesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gatului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 117 cm 9. Halatul să corespundă standarului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser
33100000-1 | 254 | Halat chirurgical steril XL | Halat chirurgical steril XL |  |  |  | 1.mărimea: XL 2.Material neţesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gatului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 140 cm 9. Halatul să corespundă standarului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser
33100000-1 | 255 | Halat chirurgical steril XXL | Halat chirurgical steril XXL |  |  |  | 1.mărimea: L 2.Material neţesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gatului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 150 cm 9. Halatul să corespundă standarului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser
33100000-1 | 256 | Halat de unica folosinta cu legaturi | Halat de unica folosinta cu legaturi |  |  |  | Halat medical de uz unic, material nețesut, densitatea min 35g/m.p. Înălțimea mărimea S (110 cm ±5 cm), mărimea M (110 cm ±5 cm), L (115 cm ±5 cm), XL (120 cm ±5 cm), XXL (130 cm ±5 cm), XXXL (140 cm ±5 cm), cu fixare spate prin legături în două nivele, fixare ajustată la gât, manșetă pentru fixare la mâneci. Mărimi disponibile (S,M,L,XL,XXL, XXXL), Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la ANSP(pentru producătorii autohtoni) în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului), cusutura - cu laser *Pentru producătorii autohtoni: Sa se prezinte Certificatele la materia primă *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulate intemationala)
33100000-1 | 257 | Husă pentru camera video sterila | Husă pentru camera video sterila |  |  |  | 14cmx250cm structura materialului transparenta. Material - Polietilenă. Închidere ermetică a tijei endoscopului cu lipici rezistent la apă.
33100000-1 | 258 | Injector endoscopic | Injector endoscopic |  |  |  | Teflon cateter, Sistem de fixare a pozitiei, Luer conector ,lungimea cateter 2200mm, diametru-2,8 , lungimea ac-5mm , diametru ac-22G
33100000-1 | 259 | Injector seringă pentru perfuzie 50 ml | Injector seringă pentru perfuzie 50 ml |  |  |  | 1. 3 componente 2. adaptată pentru perfuzie 3. luer-lock 4. Presiune înaltă 5. material : polipropilenă, fără latex 6. pistonul stop/garnitură de etanșare 7. gradat 8. steril 9. radiopac
33100000-1 | 260 | Introducer pentru electrozi endocardiali 8Fr | Introducer pentru electrozi endocardiali 8Fr |  |  |  | Introducer pentru electrozi endocardiali 8Fr
33100000-1 | 261 | A Irigator-clizma Esmarch | A Irigator-clizma Esmarch |  |  |  | 1.capacitate 2500ml - 3000ml 2.PVC moale cu canulă rigidă
33100000-1 | 262 | Kit cateter tempoar pentru hemodializa cu 2 lumene 14 Fr x 15 cm | Kit cateter tempoar pentru hemodializa cu 2 lumene 14 Fr x 15 cm |  |  |  | Kit cateter tempoar pentru hemodializa , cu lumen dublu, radiopac, din poliuretan, steril, prevazut cu mansoane implantabile, conectoare Luer - Lock și cleme, 15 cm lungime.
33100000-1 | 263 | Set pentru catetirizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger, 4.5Fr – 6F/14-20G | Set pentru catetirizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger, 4.5Fr – 6F/14-20G |  |  |  | Cateter venos central cu inserție periferică, radiopac, din poliuretan, cu lumen simplu, rezistent la presiune, pentru puncție directă după metoda Seldinger. Dimensiuni: 20 cm - 50 cm
33100000-1 | 264 | Lame microchirurgicale pentru arterele coronare, virf ascuțit | Lame microchirurgicale pentru arterele coronare, virf ascuțit |  |  |  | Lame microchirurgicale cu virf ascutit pentru arterele coronare
33100000-1 | 265 | Lame microchirurgicale pentru arterele coronare, virf rotunjit | Lame microchirurgicale pentru arterele coronare, virf rotunjit |  |  |  | Lame microchirurgicale cu virf rotunjit pentru arterele coronare
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificații de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a consumabilelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 (partea I) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimativă fără TVA
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Ac chirurgical B 502-9 | Ac chirurgical B 502-9 | Bucată | 1820 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12694.5
33100000-1 | 2 | Ac chirurgical B 502-15 | Ac chirurgical B 502-15 | Bucată | 810 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4050
33100000-1 | 3 | Ac chirurgical BE 560-6 | Ac chirurgical BE 560-6 | Bucată | 1050 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6886.25
33100000-1 | 4 | Ac chirurgical BE 560-8 | Ac chirurgical BE 560-8 | Bucată | 902 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5915.6167
33100000-1 | 5 | Ac chirurgical BR 510-10 | Ac chirurgical BR 510-10 | Bucată | 1300 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8190
33100000-1 | 6 | Ac chirurgical BR 510-15 | Ac chirurgical BR 510-15 | Bucată | 684 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4309.2
33100000-1 | 7 | Ac chirurgical BR 510-7 | Ac chirurgical BR 510-7 | Bucată | 756 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4762.8
33100000-1 | 8 | Ac chirurgical BR 510-8 | Ac chirurgical BR 510-8 | Bucată | 784 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4939.2
33100000-1 | 9 | Ac chirurgical BT 512-15 | Ac chirurgical BT 512-15 | Bucată | 795 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5213.875
33100000-1 | 10 | Ac chirurgical BT 512-4 | Ac chirurgical BT 512-4 | Bucată | 344 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2256.0667
33100000-1 | 11 | Ac chirurgical BT 512-8 | Ac chirurgical BT 512-8 | Bucată | 582 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3816.95
33100000-1 | 12 | Ac chirurgical E 530-00 | Ac chirurgical E 530-00 | Bucată | 994 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6888.42
33100000-1 | 13 | Ac chirurgical G 504-2 | Ac chirurgical G 504-2 | Bucată | 716 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3580
33100000-1 | 14 | Ac chirurgical G 504-12 | Ac chirurgical G 504-12 | Bucată | 1260 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8263.5
33100000-1 | 15 | Ac chirurgical G 504-15 | Ac chirurgical G 504-15 | Bucată | 654 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3270
33100000-1 | 16 | Ac chirurgical GA 508-1 | Ac chirurgical GA 508-1 | Bucată | 847 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5082
33100000-1 | 17 | Ac chirurgical GAR 498-5 | Ac chirurgical GAR 498-5 | Bucată | 1502 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9012
33100000-1 | 18 | Ac chirurgical GAR 498-6 | Ac chirurgical GAR 498-6 | Bucată | 1848 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12119.8
33100000-1 | 19 | Ac chirurgical GAR 498-7 | Ac chirurgical GAR 498-7 | Bucată | 1108 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7266.6333
33100000-1 | 20 | Ac chirurgical GE 548-10 | Ac chirurgical GE 548-10 | Bucată | 1835 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12034.5417
33100000-1 | 21 | Ac chirurgical GE 548-12 | Ac chirurgical GE 548-12 | Bucată | 1478 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9693.2167
33100000-1 | 22 | Ac chirurgical GR 514-13 | Ac chirurgical GR 514-13 | Bucată | 1078 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6468
33100000-1 | 23 | Ac chirurgical GR 514-2 | Ac chirurgical GR 514-2 | Bucată | 702 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4212
33100000-1 | 24 | Ac chirurgical GR 514-10 | Ac chirurgical GR 514-10 | Bucată | 1246 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7849.8
33100000-1 | 25 | Ac chirurgical GR 514-11 | Ac chirurgical GR 514-11 | Bucată | 1458 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9185.4
33100000-1 | 26 | Ac chirurgical GR 514-5 | Ac chirurgical GR 514-5 | Bucată | 1358 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8555.4
33100000-1 | 27 | Ac chirurgical GR 514-7 | Ac chirurgical GR 514-7 | Bucată | 930 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5859
33100000-1 | 28 | Ac chirurgical GR 514-8 | Ac chirurgical GR 514-8 | Bucată | 1048 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6602.4
33100000-1 | 29 | Ac chirurgical GR 514-9 | Ac chirurgical GR 514-9 | Bucată | 1154 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7270.2
33100000-1 | 30 | Ac chirurgical GT 516-10 | Ac chirurgical GT 516-10 | Bucată | 1334 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11045.52
33100000-1 | 31 | Ac chirurgical GT 516-12 | Ac chirurgical GT 516-12 | Bucată | 950 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6230.4167
33100000-1 | 32 | Ac chirurgical GT 516-13 | Ac chirurgical GT 516-13 | Bucată | 1038 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6807.55
33100000-1 | 33 | Ac chirurgical GT 516-9 | Ac chirurgical GT 516-9 | Bucată | 684 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4485.9
33100000-1 | 34 | Ac chirurgical PB 538-0 | Ac chirurgical PB 538-0 | Bucată | 506 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3233.34
33100000-1 | 35 | Ac chirurgical PB 538-1 | Ac chirurgical PB 538-1 | Bucată | 1076 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6875.64
33100000-1 | 36 | Ac chirurgical PB 538-2 | Ac chirurgical PB 538-2 | Bucată | 824 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5265.36
33100000-1 | 37 | Ac chirurgical PB 538-4 | Ac chirurgical PB 538-4 | Bucată | 2441 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15597.99
33100000-1 | 38 | Ac chirurgical PB 538-6 | Ac chirurgical PB 538-6 | Bucată | 1114 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7118.46
33100000-1 | 39 | Ac chirurgical PB 538-8 | Ac chirurgical PB 538-8 | Bucată | 784 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5009.76
33100000-1 | 40 | Ac chirurgical PB-538-9 | Ac chirurgical PB-538-9 | Bucată | 944 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6032.16
33100000-1 | 41 | Ac chirurgical PD 534-2 | Ac chirurgical PD 534-2 | Bucată | 954 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6096.06
33100000-1 | 42 | Ac chirurgical PD 534-4 | Ac chirurgical PD 534-4 | Bucată | 1564 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9993.96
33100000-1 | 43 | Ac cu filtru pentru colectarea soluţiilor (Dispozitiv pentru aspiratie/transfer de solutii perfuzabile) | Ac cu filtru pentru colectarea soluţiilor (Dispozitiv pentru aspiratie/transfer de solutii perfuzabile) | Bucată | 55100 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 406087
33100000-1 | 44 | Ac de unică folosință pentru seringi 21G 1 1/2 | Ac de unică folosință pentru seringi 21G 1 1/2 | Bucată | 43000 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12900
33100000-1 | 45 | Ac de unică folosință pentru seringi 22G 1 1/2 | Ac de unică folosință pentru seringi 22G 1 1/2 | Bucată | 7020 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2106
33100000-1 | 46 | Ac pentru camera implantabila | Ac pentru camera implantabila | Bucată | 1400 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 82026
33100000-1 | 47 | Ac pentru acupunctura | Ac pentru acupunctura | Bucată | 130900 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 94248
33100000-1 | 48 | Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat | Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat | Bucată | 50 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15125
33100000-1 | 49 | Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat | Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat | Bucată | 1350 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 379413.7875
33100000-1 | 50 | Ac pentru puncția renală percutanată 18G, 20cm | Ac pentru puncția renală percutanată 18G, 20cm | Bucată | 50 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 30127.5
33100000-1 | 51 | Ac pentru punctie hepatica 4/16/18G | Ac pentru punctie hepatica 4/16/18G | Bucată | 102 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 47430
33100000-1 | 52 | Ac spinale tip Quincke G18 | Ac spinale tip Quincke G18 | Bucată | 1850 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7659
33100000-1 | 53 | Ac spinale tip Quincke G19 | Ac spinale tip Quincke G19 | Bucată | 395 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1635.3
33100000-1 | 54 | Ac spinale tip Quincke G20 | Ac spinale tip Quincke G20 | Bucată | 1855 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7679.7
33100000-1 | 55 | Ac pentru punctie si aspiratie din crista iliaca 18G | Ac pentru punctie si aspiratie din crista iliaca 18G | Bucată | 100 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12223.8333
33100000-1 | 56 | Ac pentru punctie spinală (tip Whitacre) 22G | Ac pentru punctie spinală (tip Whitacre) 22G | Bucată | 7728 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 73029.6
33100000-1 | 57 | Ac pentru puncție spinala (tip Whitacre) 24G | Ac pentru puncție spinala (tip Whitacre) 24G | Bucată | 1003 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9478.35
33100000-1 | 58 | Ac pentru punctie spinala (tip Whitacre) 25G | Ac pentru punctie spinala (tip Whitacre) 25G | Bucată | 15113 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 156419.55
33100000-1 | 59 | Ac pentru punctie spinala (tip Whitacre) 26G | Ac pentru punctie spinala (tip Whitacre) 26G | Bucată | 5313 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 54989.55
33100000-1 | 60 | Ac pentru punctie spinala (tip Whitacre) 27G | Ac pentru punctie spinala (tip Whitacre) 27G | Bucată | 1170 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12109.5
33100000-1 | 61 | Ac pentru trepan biopsie din crista iliaca 11G | Ac pentru trepan biopsie din crista iliaca 11G | Bucată | 450 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 70546.875
33100000-1 | 62 | Ac pentru trepan biopsie din crista iliaca 13G | Ac pentru trepan biopsie din crista iliaca 13G | Bucată | 10 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1566.9
33100000-1 | 63 | Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă şi stern G16 | Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă şi stern G16 | Bucată | 1524 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 381000
33100000-1 | 64 | Ac pentru camera implantabila cu dispozitiv de stabilitate si siguranta pentru evitarea intepaturilor | Ac pentru camera implantabila cu dispozitiv de stabilitate si siguranta pentru evitarea intepaturilor | Bucată | 500 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 42825
33100000-1 | 65 | Ac Spinale tip Quincke G25 | Ac Spinale tip Quincke G25 | Bucată | 2255 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 65065.77
33100000-1 | 66 | Ac Spinale tip Quincke G25 | Ac Spinale tip Quincke G25 | Bucată | 3790 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 69516.18
33100000-1 | 67 | Ac Spinale tip Quincke G26 | Ac Spinale tip Quincke G26 | Bucată | 460 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9203.22
33100000-1 | 68 | Ac Spinale tip Quincke G22 | Ac Spinale tip Quincke G22 | Bucată | 10367 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 190151.514
33100000-1 | 69 | Aleze de unica folosinta 60x60 cm | Aleze de unica folosinta 60x60 cm | Bucată | 46180 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 132102.3797
33100000-1 | 70 | Aleze de unica folosinta 60x90 cm | Aleze de unica folosinta 60x90 cm | Bucată | 78990 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 305576.1063
33100000-1 | 71 | Aleze de unica folosinta 90x90 cm | Aleze de unica folosinta 90x90 cm | Bucată | 56140 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 222220.8333
33100000-1 | 72 | Ansa electrochirurgicala ovala 10mm unica folosinta | Ansa electrochirurgicala ovala 10mm unica folosinta | Bucată | 4 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 852
33100000-1 | 73 | Ansa electrochirurgicala ovala 15mm unica folosinta | Ansa electrochirurgicala ovala 15mm unica folosinta | Bucată | 16 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3408
33100000-1 | 74 | Ansa electrochirurgicala ovala 20mm unica folosinta | Ansa electrochirurgicala ovala 20mm unica folosinta | Bucată | 10 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2130
33100000-1 | 75 | Ansa pentru polipectomie | Ansa pentru polipectomie | Bucată | 476 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 100436
33100000-1 | 76 | Ansa pentru polipectomie | Ansa pentru polipectomie | Bucată | 116 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 24476
33100000-1 | 77 | Aparat de ras de unica folosință | Aparat de ras de unica folosință | Bucată | 33170 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 116095
33100000-1 | 78 | Bahile (de unica folosinta) | Bahile (de unica folosinta) | Pereche | 1720630 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 499269.4717
33100000-1 | 79 | Balon extractor de calculi | Balon extractor de calculi | Bucată | 55 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 71225
33100000-1 | 80 | Balon hemostatic (epistaxis anterior) | Balon hemostatic (epistaxis anterior) | Bucată | 40 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12000
33100000-1 | 81 | Balon hemostatic (epistaxis antero-posterior) | Balon hemostatic (epistaxis antero-posterior) | Bucată | 39 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15600
33100000-1 | 82 | Balon hemostatic (epistaxis posterior) | Balon hemostatic (epistaxis posterior) | Bucată | 35 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10500
33100000-1 | 83 | Balon pentru pneumodilatare a căilor biliare | Balon pentru pneumodilatare a căilor biliare | Bucată | 20 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 41400
33100000-1 | 84 | Balon pentru pneumodilatare a structurilor tractului digestiv | Balon pentru pneumodilatare a structurilor tractului digestiv | Bucată | 8 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16960
33100000-1 | 85 | Bandaj de fixare a cateterelor i/v , steril, hipoalergic, material neţesut | Bandaj de fixare a cateterelor i/v , steril, hipoalergic, material neţesut | Bucată | 479751 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 302203.1507
33100000-1 | 86 | Bandaj elastic - 2 m x 8 cm | Bandaj elastic - 2 m x 8 cm | Bucată | 2797 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 54555.485
33100000-1 | 87 | Bandaj elastic - 3 m x 20 cm | Bandaj elastic - 3 m x 20 cm | Bucată | 5605 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 93416.6667
33100000-1 | 88 | Bandaj elastic - 3-4 m x 10 cm | Bandaj elastic - 3-4 m x 10 cm | Bucată | 5162 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 40632.683
33100000-1 | 89 | Bandaj elastic - 5-7 m x 15 cm | Bandaj elastic - 5-7 m x 15 cm | Bucată | 21548 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 443737.964
33100000-1 | 90 | Benzi elastice 1 metru | Benzi elastice 1 metru | Bucată | 166 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7470
33100000-1 | 91 | Bisturiu steril de unică folosință cu lamă nr.10 | Bisturiu steril de unică folosință cu lamă nr.10 | Bucată | 11470 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 42056.6667
33100000-1 | 92 | Bisturiu steril de unică folosință cu lamă nr.22 | Bisturiu steril de unică folosință cu lamă nr.22 | Bucată | 36577 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 134115.6667
33100000-1 | 93 | Bonetă chirurgicală bărbaţi | Bonetă chirurgicală bărbaţi | Bucată | 78600 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 290820
33100000-1 | 94 | Bonetă chirurgicală bărbaţi cu banda absorbanta | Bonetă chirurgicală bărbaţi cu banda absorbanta | Bucată | 42920 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 206016
33100000-1 | 95 | Bonetă chirurgicală femei | Bonetă chirurgicală femei | Bucată | 130940 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 261880
33100000-1 | 96 | Bonetă medicală bufantă | Bonetă medicală bufantă | Bucată | 1381960 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 434396.0933
33100000-1 | 97 | Burete hemostatic 10x 10x 10 mm | Burete hemostatic 10x 10x 10 mm | Bucată | 6785 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 25036.65
33100000-1 | 98 | Burete hemostatic 80 x 50 x 10 mm | Burete hemostatic 80 x 50 x 10 mm | Bucată | 6580 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 112814.1
33100000-1 | 99 | Burete hemostatic tip Merocel | Burete hemostatic tip Merocel | Bucată | 1610 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 485737
33100000-1 | 100 | Canulă port venos implantabila cu cateter disponibil in varianta de 6,5 F si 8,5 F | Canulă port venos implantabila cu cateter disponibil in varianta de 6,5 F si 8,5 F | Bucată | 110 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 404580
33100000-1 | 101 | Câmp film de incizie antimicrobian Ioban | Câmp film de incizie antimicrobian Ioban | Bucată | 175 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 23388.75
33100000-1 | 102 | Canula Nazala de Flux Inalt pentru Oxigenoterapie(HNFC) | Canula Nazala de Flux Inalt pentru Oxigenoterapie(HNFC) | Bucată | 2984 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 731080
33100000-1 | 103 | Canula nazala pentru oxigen | Canula nazala pentru oxigen | Bucată | 55259 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 234850.75
33100000-1 | 104 | Canula traheostomica | Canula traheostomica | Bucată | 319 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 140679
33100000-1 | 105 | Canula traheostomica spiralat-armat | Canula traheostomica spiralat-armat | Bucată | 36 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15665.4
33100000-1 | 106 | A Canula mare pentru clistere | A Canula mare pentru clistere | Bucată | 4700 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 44415
33100000-1 | 107 | Căpăcele - dopuri pentru obturarea cateterelor central şi periferice vasculare | Căpăcele - dopuri pentru obturarea cateterelor central şi periferice vasculare | Bucată | 28030 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16818
33100000-1 | 108 | Cateter de prelevare a aspiratului bronhoalveolar | Cateter de prelevare a aspiratului bronhoalveolar | Bucată | 60 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13440
33100000-1 | 109 | Cateter de aspiratie CH 20 | Cateter de aspiratie CH 20 | Bucată | 11240 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15766.8163
33100000-1 | 110 | Cateter de aspiratie CH 10 | Cateter de aspiratie CH 10 | Bucată | 28920 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 60462.08
33100000-1 | 111 | Cateter de aspiratie CH 12 | Cateter de aspiratie CH 12 | Bucată | 4599 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8278.2
33100000-1 | 112 | Cateter de aspiratie CH 14 | Cateter de aspiratie CH 14 | Bucată | 4990 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10849.0018
33100000-1 | 113 | Cateter de aspiratie CH 14, cu supapă | Cateter de aspiratie CH 14, cu supapă | Bucată | 14865 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 31193.6252
33100000-1 | 114 | Cateter de aspiratie CH 16 | Cateter de aspiratie CH 16 | Bucată | 6374 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12046.1695
33100000-1 | 115 | Cateter de aspiratie CH 16, cu supapă | Cateter de aspiratie CH 16, cu supapă | Bucată | 54105 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 113537.2414
33100000-1 | 116 | Cateter de aspiratie CH 18 | Cateter de aspiratie CH 18 | Bucată | 16390 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 31529.8527
33100000-1 | 117 | Cateter de aspiratie CH 18, cu supapă | Cateter de aspiratie CH 18, cu supapă | Bucată | 46570 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 97725.3365
33100000-1 | 118 | Cateter de aspiratie CH 6 | Cateter de aspiratie CH 6 | Bucată | 18745 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 22775.175
33100000-1 | 119 | Cateter de aspiratie CH 8 | Cateter de aspiratie CH 8 | Bucată | 36159 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 72444.5565
33100000-1 | 120 | Cateter Foley uretro-vezical tip Dufour, cu 3 canale, steril | Cateter Foley uretro-vezical tip Dufour, cu 3 canale, steril | Bucată | 7193 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1798250
33100000-1 | 121 | Cateter Foley uretro-vezical tip Dufour, cu 3 canale, steril | Cateter Foley uretro-vezical tip Dufour, cu 3 canale, steril | Bucată | 4653 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1163250
33100000-1 | 122 | Cateter Foley uretro-vezical tip Dufour, cu 3 canale, steril | Cateter Foley uretro-vezical tip Dufour, cu 3 canale, steril | Bucată | 1601 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 400250
33100000-1 | 123 | Cateter i/v cu valvă periferic | Cateter i/v cu valvă periferic | Bucată | 22015 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 137703.825
33100000-1 | 124 | Cateter i/v periferic 14G | Cateter i/v periferic 14G | Bucată | 10261 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 66675.978
33100000-1 | 125 | Cateter i/v periferic 16G | Cateter i/v periferic 16G | Bucată | 21050 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 136782.9
33100000-1 | 126 | Cateter i/v periferic 18G | Cateter i/v periferic 18G | Bucată | 156690 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1018171.62
33100000-1 | 127 | Cateter i/v periferic 20G | Cateter i/v periferic 20G | Bucată | 234502 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1523793.996
33100000-1 | 128 | Cateter i/v periferic 22G | Cateter i/v periferic 22G | Bucată | 255307 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1658984.886
33100000-1 | 129 | Cateter i/v periferic 24G | Cateter i/v periferic 24G | Bucată | 134245 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 872324.01
33100000-1 | 130 | Cateter i/v periferic 26G | Cateter i/v periferic 26G | Bucată | 55300 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 373275
33100000-1 | 131 | Cateter ombilical 10 Fr | Cateter ombilical 10 Fr | Bucată | 1320 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16632
33100000-1 | 132 | Cateter ombilical 3.5 Fr | Cateter ombilical 3.5 Fr | Bucată | 130 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1248
33100000-1 | 133 | Cateter ombilical 4 Fr | Cateter ombilical 4 Fr | Bucată | 341 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3273.6
33100000-1 | 134 | Cateter ombilical 5 Fr | Cateter ombilical 5 Fr | Bucată | 295 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2832
33100000-1 | 135 | Cateter ombilical 6 Fr | Cateter ombilical 6 Fr | Bucată | 1277 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12259.2
33100000-1 | 136 | Cateter ombilical 8 Fr | Cateter ombilical 8 Fr | Bucată | 1152 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14515.2
33100000-1 | 137 | Cateter de aspiratie a căilor endotraheale superioare Fr 10, cu supapă | Cateter de aspiratie a căilor endotraheale superioare Fr 10, cu supapă | Bucată | 3885 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9013.2
33100000-1 | 138 | Cateter de aspiratie a căilor endotraheale superioare Fr 12, cu supapă | Cateter de aspiratie a căilor endotraheale superioare Fr 12, cu supapă | Bucată | 3190 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7400.8
33100000-1 | 139 | Cateter de aspiratie a căilor endotraheale superioare Fr 14, cu supapă | Cateter de aspiratie a căilor endotraheale superioare Fr 14, cu supapă | Bucată | 9215 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 21378.8
33100000-1 | 140 | Cateter de aspiratie a căilor endotraheale superioare Fr 16, cu supapă | Cateter de aspiratie a căilor endotraheale superioare Fr 16, cu supapă | Bucată | 7890 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 18304.8
33100000-1 | 141 | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 14 Fr | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 14 Fr | Bucată | 920 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 41285
33100000-1 | 142 | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 16 Fr | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 16 Fr | Bucată | 1170 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 52503.75
33100000-1 | 143 | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 18 Fr | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 18 Fr | Bucată | 1340 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 60132.5
33100000-1 | 144 | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 20 Fr | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 20 Fr | Bucată | 1280 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 60160
33100000-1 | 145 | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 22 Fr | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 22 Fr | Bucată | 585 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 27495
33100000-1 | 146 | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 24 Fr | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 24 Fr | Bucată | 510 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 23970
33100000-1 | 147 | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 26 Fr | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 26 Fr | Bucată | 575 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 27025
33100000-1 | 148 | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 28 Fr | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 28 Fr | Bucată | 315 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14805
33100000-1 | 149 | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 30 Fr | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 30 Fr | Bucată | 475 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 22325
33100000-1 | 150 | Cateter Pezzer Fr - 24 | Cateter Pezzer Fr - 24 | Bucată | 65 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2275
33100000-1 | 151 | Cateter Pezzer Fr - 26 | Cateter Pezzer Fr - 26 | Bucată | 49 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1715
33100000-1 | 152 | Cateter Pezzer Fr - 28 | Cateter Pezzer Fr - 28 | Bucată | 85 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2975
33100000-1 | 153 | Cateter Pezzer Fr - 30 | Cateter Pezzer Fr - 30 | Bucată | 125 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3550
33100000-1 | 154 | Cateter Pezzer Fr - 32 | Cateter Pezzer Fr - 32 | Bucată | 133 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3777.2
33100000-1 | 155 | Cateter rectal nr. 28 | Cateter rectal nr. 28 | Bucată | 2422 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9688
33100000-1 | 156 | Cateter rectal nr. 32 | Cateter rectal nr. 32 | Bucată | 3135 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12540
33100000-1 | 157 | Set cateter pentru vena subclaviculară | Set cateter pentru vena subclaviculară | Bucată | 2095 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 245115
33100000-1 | 158 | Cateter toracic cu trocar 16 FR | Cateter toracic cu trocar 16 FR | Bucată | 672 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 40320
33100000-1 | 159 | Cateter toracic cu trocar 20 FR | Cateter toracic cu trocar 20 FR | Bucată | 1197 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 66074.4
33100000-1 | 160 | Cateter toracic cu trocar 24 FR | Cateter toracic cu trocar 24 FR | Bucată | 1287 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 41184
33100000-1 | 161 | Cateter toracic cu trocar 28 FR | Cateter toracic cu trocar 28 FR | Bucată | 865 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 47748
33100000-1 | 162 | Cateter ureteral,steril Fr 4 | Cateter ureteral,steril Fr 4 | Bucată | 240 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 24000
33100000-1 | 163 | Cateter ureteral,steril Fr 5 | Cateter ureteral,steril Fr 5 | Bucată | 975 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 117000
33100000-1 | 164 | Cateter ureteral,steril Fr 6 | Cateter ureteral,steril Fr 6 | Bucată | 1085 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 130200
33100000-1 | 165 | Cateter ureteral,steril Fr 7 | Cateter ureteral,steril Fr 7 | Bucată | 615 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 73800
33100000-1 | 166 | Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 10" | Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 10" | Bucată | 3245 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4289.917
33100000-1 | 167 | Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 12" | Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 12" | Bucată | 7136 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9433.8515
33100000-1 | 168 | Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 14" | Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 14" | Bucată | 11220 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14832.9335
33100000-1 | 169 | Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 16" | Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 16" | Bucată | 17746 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 23460.3599
33100000-1 | 170 | Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 18" | Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 18" | Bucată | 36763 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 48600.9924
33100000-1 | 171 | Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 20" | Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 20" | Bucată | 3849 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5088.4101
33100000-1 | 172 | Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 22" | Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 22" | Bucată | 1064 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1406.6169
33100000-1 | 173 | Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 8" | Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 8" | Bucată | 2103 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2780.1835
33100000-1 | 174 | Cateter urinar (Nelaton) (marimidisponibile) CH 6" | Cateter urinar (Nelaton) (marimidisponibile) CH 6" | Bucată | 1715 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2267.2443
33100000-1 | 175 | Set pentru vase Centrale metoda Seldinger monolumen 6F - Cateter venos central | Set pentru vase Centrale metoda Seldinger monolumen 6F - Cateter venos central | Bucată | 2146 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 380794.824
33100000-1 | 176 | Ceara pentru hemostaza | Ceara pentru hemostaza | Bucată | 4709 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 91119.15
33100000-1 | 177 | Cearșaf chirurgical u/f 240*140cm (+/-5cm ) steril | Cearșaf chirurgical u/f 240*140cm (+/-5cm ) steril | Bucată | 34490 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 677308.8717
33100000-1 | 178 | Cearșaf jetabil pentru investigatii (rulou igienic) | Cearșaf jetabil pentru investigatii (rulou igienic) | Bucată | 6680 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8847.66
33100000-1 | 179 | Cearşaf laparoscopic 240/140x300(200+100) cm, (+/-5cm ) steril | Cearşaf laparoscopic 240/140x300(200+100) cm, (+/-5cm ) steril | Bucată | 2410 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 140583.3333
33100000-1 | 180 | Cearșaf medical 200*100 cm | Cearșaf medical 200*100 cm | Bucată | 71552 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 818750.4555
33100000-1 | 181 | Cearșaf medical 200*160 cm (steril) | Cearșaf medical 200*160 cm (steril) | Bucată | 11165 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 228874.5915
33100000-1 | 182 | Cearșaf pentru ECO Dopler rulou 200 m/70 cm, material netesut, getabil | Cearșaf pentru ECO Dopler rulou 200 m/70 cm, material netesut, getabil | Bucată | 479 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 152481.6667
33100000-1 | 183 | Cearşaf steril cu bord adeziv absorbant 100х70 cm (+/-5cm) – 4 buc.,jetabil | Cearşaf steril cu bord adeziv absorbant 100х70 cm (+/-5cm) – 4 buc.,jetabil | Bucată | 4628 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 231400
33100000-1 | 184 | Cearşaf steril cu bord adeziv 175x175 cm (+/-10cm ) – 2 buc.,jetabil | Cearşaf steril cu bord adeziv 175x175 cm (+/-10cm ) – 2 buc.,jetabil | Bucată | 3628 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 253960
33100000-1 | 185 | Cearşaf TUR 250x200 cm (+/-10cm ) | Cearşaf TUR 250x200 cm (+/-10cm ) | Bucată | 1910 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 95500
33100000-1 | 186 | Cearșaf medical 200*150 cm (materiale nețesut SMS) | Cearșaf medical 200*150 cm (materiale nețesut SMS) | Bucată | 72280 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 602333.3333
33100000-1 | 187 | Cearșaf medical 50*40 cm | Cearșaf medical 50*40 cm | Bucată | 145270 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 279293.6808
33100000-1 | 188 | Cervicostat tip PHILADELPHIA | Cervicostat tip PHILADELPHIA | Bucată | 93 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 23250
33100000-1 | 189 | Cîmp chirurgical cu orificiu adeziv 75 x 90 cm | Cîmp chirurgical cu orificiu adeziv 75 x 90 cm | Bucată | 12595 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 178429.1667
33100000-1 | 190 | Cîmp operații cerebrale neurochirugie adulti steril jetabil | Cîmp operații cerebrale neurochirugie adulti steril jetabil | Bucată | 280 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 705600
33100000-1 | 191 | Cîmp operații spinale neurochirugie adulti steril jetabil | Cîmp operații spinale neurochirugie adulti steril jetabil | Bucată | 850 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2048500
33100000-1 | 192 | Cîmp pentru masă de instrumente. Jetabil. Steril | Cîmp pentru masă de instrumente. Jetabil. Steril | Bucată | 12730 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 305520
33100000-1 | 193 | Cîmp superabsorbant steril jetabil dim. minime 55x70 cm (±5 cm) | Cîmp superabsorbant steril jetabil dim. minime 55x70 cm (±5 cm) | Bucată | 3300 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 143440
33100000-1 | 194 | Ciorapi antitromboflebitici | Ciorapi antitromboflebitici | Pereche | 3146 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 314600
33100000-1 | 195 | Set pentru cistostomie troacară (14CH) | Set pentru cistostomie troacară (14CH) | Bucată | 154 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 51975
33100000-1 | 196 | Clame Michel, 11x 2 cm | Clame Michel, 11x 2 cm | Bucată | 1600 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3200
33100000-1 | 197 | Clemă hemostatica titan, 8 mm, standard Shtorz | Clemă hemostatica titan, 8 mm, standard Shtorz | Bucată | 650 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3033.3333
33100000-1 | 198 | Clemă pentru cordonul ombilical | Clemă pentru cordonul ombilical | Bucată | 15490 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 19736.8417
33100000-1 | 199 | Clipuri din titan sterile medium large cu 6 clipaplicatoare laparoscopice 33cm.Medium Large | Clipuri din titan sterile medium large cu 6 clipaplicatoare laparoscopice 33cm.Medium Large | Bucată | 18996 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 569880
33100000-1 | 200 | Clipuri plastice tip HEMOLOK-L | Clipuri plastice tip HEMOLOK-L | Bucată | 801 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 42453
33100000-1 | 201 | Clipuri plastice tip HEMOLOK-XL | Clipuri plastice tip HEMOLOK-XL | Bucată | 1070 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 56710
33100000-1 | 202 | Colac antiescare din cauciuc | Colac antiescare din cauciuc | Bucată | 493 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 59160
33100000-1 | 203 | Conector respirator gofrat | Conector respirator gofrat | Bucată | 14225 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 203275.25
33100000-1 | 204 | Container pentru drenaje toracice (container universal pentru aspiraţie)1000-2000ml, | Container pentru drenaje toracice (container universal pentru aspiraţie)1000-2000ml, | Bucată | 517 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 268840
33100000-1 | 205 | Container pentru reziduri 5 L | Container pentru reziduri 5 L | Bucată | 245 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6855.1
33100000-1 | 206 | Corset dorso-lombar | Corset dorso-lombar | Bucată | 21 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15225
33100000-1 | 207 | Corset lombar | Corset lombar | Bucată | 16 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9344
33100000-1 | 208 | Coș spiralat + extractor de calculi | Coș spiralat + extractor de calculi | Bucată | 40 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 40600
33100000-1 | 209 | Coș hexagonal+ extractor de calculi | Coș hexagonal+ extractor de calculi | Bucată | 40 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 32800
33100000-1 | 210 | Cutii p/u incinerarea deseurilor medicale 10 l | Cutii p/u incinerarea deseurilor medicale 10 l | Bucată | 64120 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 475556.6667
33100000-1 | 211 | Cutii p/u incinerarea deseurilor medicale 18,5 l | Cutii p/u incinerarea deseurilor medicale 18,5 l | Bucată | 53005 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 628877.8225
33100000-1 | 212 | Cutii p/u incinerarea deseurilor medicale 7,5 l | Cutii p/u incinerarea deseurilor medicale 7,5 l | Bucată | 42220 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 368693.1867
33100000-1 | 213 | Cuva dreptunghiulara, 30cmx25cmx5cm, inox | Cuva dreptunghiulara, 30cmx25cmx5cm, inox | Bucată | 495 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 69300
33100000-1 | 214 | Cuva reniforma masa plastica | Cuva reniforma masa plastica | Bucată | 2670 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 32040
33100000-1 | 215 | Cuva reniforma metalica, inox | Cuva reniforma metalica, inox | Bucată | 1572 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 88032
33100000-1 | 216 | Dispozitiv protectie gura(dinți) | Dispozitiv protectie gura(dinți) | Bucată | 138 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2760
33100000-1 | 217 | Dren ventricular | Dren ventricular | Bucată | 75 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 60000
33100000-1 | 218 | Cateter pentru drenaj toracal 18Fr | Cateter pentru drenaj toracal 18Fr | Bucată | 432 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 21189.6
33100000-1 | 219 | Emplastru - 2.5cmx500cm, Mătase | Emplastru - 2.5cmx500cm, Mătase | Bucată | 97816 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 431205.5333
33100000-1 | 220 | Emplastru - 2.5cmx500cm | Emplastru - 2.5cmx500cm | Bucată | 180034 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 574368.4713
33100000-1 | 221 | Emplastru - 5cmx500cm, Mătase | Emplastru - 5cmx500cm, Mătase | Bucată | 30286 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 231687.9
33100000-1 | 222 | Emplastru - 5cmx500cm | Emplastru - 5cmx500cm | Bucată | 36648 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 226041.81
33100000-1 | 223 | Emplastru - 1.25cmx5m | Emplastru - 1.25cmx5m | Bucată | 25357 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 63392.5
33100000-1 | 224 | Emplastru 10cmx10m | Emplastru 10cmx10m | Bucată | 9651 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 169375.05
33100000-1 | 225 | Emplastru - 1cmx500cm | Emplastru - 1cmx500cm | Bucată | 7800 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20800
33100000-1 | 226 | Emplastru 2,5cm x 7,2cm, transparent | Emplastru 2,5cm x 7,2cm, transparent | Bucată | 47610 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 63480
33100000-1 | 227 | Emplastru 5cmx5m | Emplastru 5cmx5m | Bucată | 14210 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 51156
33100000-1 | 228 | Emplastru 6cmx10cm | Emplastru 6cmx10cm | Bucată | 9220 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11064
33100000-1 | 229 | Emplastru bactericid (2,5cmx7,2cm) | Emplastru bactericid (2,5cmx7,2cm) | Bucată | 319445 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 35990.8033
33100000-1 | 230 | Emplastru special pentru protecţia ochilor în timpul anesteziei | Emplastru special pentru protecţia ochilor în timpul anesteziei | Bucată | 17470 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 31446
33100000-1 | 231 | Filtru antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala adulti | Filtru antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala adulti | Bucată | 145430 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1269179.7292
33100000-1 | 232 | Filtru antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala neonatali | Filtru antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala neonatali | Bucată | 1150 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 23000
33100000-1 | 233 | Filtru antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala pediatrice | Filtru antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala pediatrice | Bucată | 5050 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 101000
33100000-1 | 234 | Filtru antibacterial antiviral cu return hidrotermic (HME) p/VAP | Filtru antibacterial antiviral cu return hidrotermic (HME) p/VAP | Bucată | 5360 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 235840
33100000-1 | 235 | Filtru cu filtrare eficienta si cu returnarea optimala a umiditatii si caldurii | Filtru cu filtrare eficienta si cu returnarea optimala a umiditatii si caldurii | Bucată | 38300 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 589820
33100000-1 | 236 | Filtru pentru pacienti la respiratia spontana prin traheostomie,pentru reducerea pierderii a umiditatii si caldurei (HME) | Filtru pentru pacienti la respiratia spontana prin traheostomie,pentru reducerea pierderii a umiditatii si caldurei (HME) | Bucată | 7215 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 129870
33100000-1 | 237 | Filtru pentru protectia echipamentului respirator si concentratori de oxigen (24ore) , nu se conecteaza la pacienti | Filtru pentru protectia echipamentului respirator si concentratori de oxigen (24ore) , nu se conecteaza la pacienti | Bucată | 2400 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 254880
33100000-1 | 238 | Fir-ghid hidrofil Nitinol 0,035" 150cm Amplatz Stiff | Fir-ghid hidrofil Nitinol 0,035" 150cm Amplatz Stiff | Bucată | 70 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 40833.3333
33100000-1 | 239 | Fixatoare adezive multiple pentru tuburile endotraheale la adulți, adolescenți și copii. | Fixatoare adezive multiple pentru tuburile endotraheale la adulți, adolescenți și copii. | Bucată | 11400 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 190380
33100000-1 | 240 | Fixatoare pentru miini, (Hand fix), adult | Fixatoare pentru miini, (Hand fix), adult | Bucată | 10998 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 297312.6
33100000-1 | 241 | Fixatoare pentru miini, (Hand fix), pediatrice. | Fixatoare pentru miini, (Hand fix), pediatrice. | Bucată | 532 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 25466.84
33100000-1 | 242 | Garou hemostatic fără latex | Garou hemostatic fără latex | Bucată | 11004 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 78568.56
33100000-1 | 243 | Ghid pentru PCGRE | Ghid pentru PCGRE | Bucată | 31 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 34100
33100000-1 | 244 | Halat chirurgical eurostandard XL ranforsat | Halat chirurgical eurostandard XL ranforsat | Bucată | 18000 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 480000
33100000-1 | 245 | Halat chirurgical eurostandard XXL ranforsat | Halat chirurgical eurostandard XXL ranforsat | Bucată | 23190 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 657050
33100000-1 | 246 | Halat chirurgical steril L | Halat chirurgical steril L | Bucată | 49630 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 848118.7983
33100000-1 | 247 | Halat chirurgical steril M | Halat chirurgical steril M | Bucată | 17220 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 294269.71
33100000-1 | 248 | Halat chirurgical steril ranforsat L | Halat chirurgical steril ranforsat L | Bucată | 9790 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 198541.2
33100000-1 | 249 | Halat chirurgical steril ranforsat M | Halat chirurgical steril ranforsat M | Bucată | 8435 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 171061.8
33100000-1 | 250 | Halat chirurgical steril ranforsat S | Halat chirurgical steril ranforsat S | Bucată | 1060 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 21496.8
33100000-1 | 251 | Halat chirurgical steril ranforsat XL | Halat chirurgical steril ranforsat XL | Bucată | 50160 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1017244.8
33100000-1 | 252 | Halat chirurgical steril ranforsat XXL | Halat chirurgical steril ranforsat XXL | Bucată | 67430 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1367480.4
33100000-1 | 253 | Halat chirurgical steril S | Halat chirurgical steril S | Bucată | 4060 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 70883.54
33100000-1 | 254 | Halat chirurgical steril XL | Halat chirurgical steril XL | Bucată | 85480 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1460753.4733
33100000-1 | 255 | Halat chirurgical steril XXL | Halat chirurgical steril XXL | Bucată | 87050 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1487582.9417
33100000-1 | 256 | Halat de unica folosinta cu legaturi | Halat de unica folosinta cu legaturi | Bucată | 134515 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1088876.5058
33100000-1 | 257 | Husă pentru camera video sterila | Husă pentru camera video sterila | Bucată | 13221 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 220350
33100000-1 | 258 | Injector endoscopic | Injector endoscopic | Bucată | 532 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 87780
33100000-1 | 259 | Injector seringă pentru perfuzie 50 ml | Injector seringă pentru perfuzie 50 ml | Bucată | 168050 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 541457.1
33100000-1 | 260 | Introducer pentru electrozi endocardiali 8Fr | Introducer pentru electrozi endocardiali 8Fr | Bucată | 20 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11700
33100000-1 | 261 | A Irigator-clizma Esmarch | A Irigator-clizma Esmarch | Bucată | 190 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15041.6667
33100000-1 | 262 | Kit cateter tempoar pentru hemodializa cu 2 lumene 14 Fr x 15 cm | Kit cateter tempoar pentru hemodializa cu 2 lumene 14 Fr x 15 cm | Bucată | 10 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3000
33100000-1 | 263 | Set pentru catetirizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger, 4.5Fr – 6F/14-20G | Set pentru catetirizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger, 4.5Fr – 6F/14-20G | Bucată | 200 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 34850
33100000-1 | 264 | Lame microchirurgicale pentru arterele coronare, virf ascuțit | Lame microchirurgicale pentru arterele coronare, virf ascuțit | Bucată | 500 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 26250
33100000-1 | 265 | Lame microchirurgicale pentru arterele coronare, virf rotunjit | Lame microchirurgicale pentru arterele coronare, virf rotunjit | Bucată | 500 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 26250
45775830.4633
[6 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________