| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției: Utilaj medical |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 Higrometru psihrometric (VIT-2) |  |  |  | Constă din 2 termometre uscat şi umed şi tabelul pentru evaluarea umidităţii relative a aerului. Diapazonul de măsurare a umidităţii relative a aerului 20-90%; temperaturii +15-40°C Buletin de verificare metrologică iniţială. Perioada de garanţie min 24 luni din momentul instalării echipamentului. La livrare să fie prezentat: Buletin verificare metrologică |  |  |
| Lot 2 Higrometru psihrometric (VIT-1) |  |  |  | Constă din 2 termometre uscat şi umed şi tabelul pentru evaluarea umidităţii relative a aerului. Diapazonul de măsurare a umidităţii relative a aerului 20-90%; temperaturii +0-25°C La livrare să fie prezentat: Buletin de verificare metrologică iniţială. |  |  |
| Lot 3 Butelie pentru gaze comprimate 50 L (cu reductor) |  |  |  | Buteliile pentru gaze comprimate sunt destinate transportului, stocării și distribuției unei game variate de gaze: oxigen, hidrogen, azot, heliu. Capacitatea - 50 L; Stare noua Diametrul exterior - 232 mm; Presiunea de încărcare - 200 bari; Lungimea cilindrului (fără robinet) - 1420 mm;dotat cu robinet, Greutatea 55,3 kg; Material 34 CrMo4 /Л0036/ISO9809-1; cu încercare hidraulică min. 5 ani. In set cu reductor de presiune pentru butelie de gaze tehnice • Presiune de intrare: 200 bar • Presiune de iesire: 10 bar • Conecsiunia de intrare - W24,32x1/14ª • Racord esire G1/4“ Caracteristici: • Constructie robusta, durabila pentru rezistență la factorii de mediu- vopsea polimeră sau nicilare • supapa cu bile, pentru inchiderea rapida si sigura a gazului. • Manometre cu diametru de 63 mm pentru o citire usoara a indicatiilor-;dotate • cu husă dublă de protecție din cauciuc • Presiune si debit de lucru constant; • filtru metalic sintezat in corp comun cu supapa, face posibila protejarea supapei impotriva patrunderii eventualelor impuritati. • Conectare la butilie de tip EN 1089-3 • Supăpă de siguranță La livrare să fie prezentat: Buletin de verificare metrologica a manometrelor. |  |  |
| Lot 4 Butelie pentru gaze comprimate 50 L, Heliu (cu reductor) |  |  |  | Buteliile pentru gaze comprimate sunt destinate transportului, stocării și distribuției unei game variate de gaze: heliu. Capacitatea - 50 L; stare noua Diametrul exterior - 232 mm; Presiunea de încărcare - 200 bari; Lungimea cilindrului (fără robinet) - 1420 mm;dotat cu robinet pentru heliu Greutatea 55,3 kg; Material 34 CrMo4 /Л0036/ISO9809-1; cu încercare hidraulică min. 5 ani In set cu redactor cu urmatoarele specificatii tehnice: • Presiune de intrare: 200 bar • Presiune de iesire: 10 bar • Conecsiunia de intrare – compatibila cu butelia de heliu • Racord esire G1/4“ Caracteristici: • Constructie robusta, durabila pentru rezistență la factorii de mediu- vopsea polimeră sau nicilare • supapa cu bile, pentru inchiderea rapida si sigura a gazului. • Manometre cu diametru de 63 mm pentru o citire usoara a indicatiilor-;dotate • cu husă dublă de protecție din cauciuc • Presiune si debit de lucru constant; • filtru metalic sintezat in corp comun cu supapa, face posibila protejarea supapei impotriva patrunderii eventualelor impuritati. • Conectare la butilie de tip EN 1089-3 • Supăpă de siguranță La livrare să fie prezentat: Buletin de verificare metrologica a manometrelor. |  |  |
| Lot 5 Butelie pentru gaze comprimate 50 L, Azot (cu reductor) |  |  |  | Buteliile pentru gaze comprimate sunt destinate transportului, stocării și distribuției unei game variate de gaze: azot. Capacitatea - 50 L; Diametrul exterior - 232 mm; Presiunea de încărcare - 200 bari; Lungimea cilindrului (fără robinet) - 1420 mm;dotat cu robinet pentru azot Greutatea 55,3 kg; Material 34 CrMo4 /Л0036/ISO9809-1; Anul producerii - min 2018, cu încercare hidraulică In set cu reductor de presiune pentru butelie de azot • Presiune de intrare: 200 bar • Presiune de iesire: 10 bar • Conecsiunia de intrare - W24,32x1/14ª • Racord esire G1/4“ Caracteristici: • Constructie robusta, durabila pentru rezistență la factorii de mediu- vopsea polimeră sau nicilare • supapa cu bile, pentru inchiderea rapida si sigura a gazului. • Manometre cu diametru de 63 mm pentru o citire usoara a indicatiilor-;dotate • cu husă dublă de protecție din cauciuc • Presiune si debit de lucru constant; • filtru metalic sintezat in corp comun cu supapa, face posibila protejarea supapei impotriva patrunderii eventualelor impuritati. • Conectare la butilie de tip EN 1089-3 • Supăpă de siguranță La livrare să fie prezentat: Buletin de verificare metrologica a manometrelor. |  |  |
| Lot 6 Butelie pentru gaze comprimate 50 L, Acetilena (cu reductor) |  |  |  | Buteliile pentru gaze comprimate sunt destinate transportarii, stocării a acetilenei.Capacitatea -50 L(50 dm/cub) stare noua. Diametrul exterior - 229 mm; Presiunea de testare - 60 bari; Lungimea cilindrului (fără robinet) - 1450 mm;• Cantitate de acetilena incărcată-10kg Massa poroasă-asbestos freeType UL1+acetonen Greutatea 46,5 kg; Material 34 CrMo4 /Л0036/ISO9809-1;dotat cu robinet Testare hidraulica min.5 ani In set cu redactor cu urmatoarele specificatii tehnice: • Presiune de intrare: 20 bar • Presiune de iesire: 1,5 bar • Racord iesire G3/8LH • Conecsiunia de întrare - YOKE Caracteristici: • Constructie robusta, durabila pentru rezistență la factorii de mediu- vopsea polimeră sau nicilare • supapa cu bile, pentru inchiderea rapida si sigura a gazului. • Manometre cu diametru de 63 mm pentru o citire usoara a indicatiilor-;dotate • cu husă dublă de protecție din cauciuc • Presiune si debit de lucru constant; filtru metalic sintezat in corp comun cu supapa, face posibila protejarea supapei impotriva patrunderii eventualelor impuritati.. • Conectare la butilie de tip EN 1089-3 • Supăpă de siguranță Verificarea metrologica a manometrelor. |  |  |
| Lot 7 Butelie pentru gaze comprimate 50 L, CO2 (cu reductor) |  |  |  | Buteliile pentru gaze comprimate sunt destinate transportului, stocării și distribuției : CO2, Capacitatea - 50 L;stare noua Diametrul exterior - 232 mm; Presiunea de încărcare - 200 bari; Lungimea cilindrului (fără robinet) - 1420 mm;dotat cu robinet Greutatea 55,3 kg; Material 34 CrMo4 /Л0036/ISO9809-1; , cu încercare hidraulică min. 5 ani. In set cu redactor cu urmatoarele specificatii tehnice: • Presiune de intrare: 200 bar • Debit de iesire: 30l/min • Racord iesire G3/8ª • Conecsiunia de întrare -W21,8x1/14ª Caracteristici: • Constructie robusta, durabila pentru rezistență la factorii de mediu- vopsea polimeră sau nicilare • supapa cu bile, pentru inchiderea rapida si sigura a gazului. • Manometre cu diametru de 63 mm pentru o citire usoara a indicatiilor-;dotate • cu husă de protecție din cauciuc • Presiune si debit de lucru constant; • filtru metalic sintezat in corp comun cu supapa, face posibila protejarea supapei impotriva patrunderii eventualelor impuritati.. • Conectare la butilie de tip EN 1089-3 • Supăpă de siguranță La livrare să fie prezentat: Buletin de verificare metrologica a manometrelor. |  |  |
| Lot 8 Anemometru |  |  |  | Măsurarea simultană a temperaturii şi viteza fluxului de aer. Indicarea simultana la toate valorile. Ecran LCD mare, cu contrast reglabil. Calcularea volumului de aer care trece prin rotor. Senzor de temperatură. Caracteristici tehnice: Domeniu 0,4 - 30 m/s, Rezoluţie 0,01m/s, Precizie +/-3% m/s. Temperatura oC -10...60°C; Rezolutie 0,1°C; Precizie ±0,3%. Volumul zonei de acoperire a fluxului de aer m3/min 9999. Dual-funcția de afișare LCD. Senzorul de viteză a aerului rotor debit cu rulmenţi cu frecare redusă. Senzor de temperatură:termistor de precizie. Alimentarea - 9 V Dimensiuni maximum 178x74x33 mm, capul senzorului:rotund. Asigurarea metrologică a echipamentului La momentul livrării echipamentul trebuie să fie inclus în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare” al Institutului Naţional de Metrologie. La livrare să fie prezentat: Buletin de verificare metrologică iniţială. Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. |  |  |
| Lot 9 Pompă cu vacuum |  |  |  | Capacitatea 25-35 l/min, max vacuum 200mbar, presiune max 30 psi, puterea 150-180watt, indicator presiune vacuum, cu regulator material inox, compatibila pentru a functiona la rotoevaporatoare, alimentare 240 V |  |  |
| Lot 10 Tester |  |  |  | Particularități Afișaj digital LCD cu lumină de fundal; Metoda de măsurare cu 4 fire care ajută la asigurarea unei precizii ridicate; Tester de rezistență internă AC 1 kHz în intervalul 0,00001 ohmi - 200 ohmi pentru măsurarea rezistenței interne a celulelor Li-Ion, Pb, Li-Ion, Ni-MH, Li-Pol, LiFePO4, Ni-H2, Ni-Cd sau a bateriilor complete. măsurarea rezistenței interne a bateriilor sau ansamblurilor de baterii de orice tip (până la 100V) folosind curent alternativ de 1 kHz, Caracteristici generale Baterie Li-ion 18650 reîncărcabilă încorporată cu capacitate de încărcare microUSB Tensiune de lucru/încărcare 5V Curent maxim de încărcare 2A Oprire automată da (30 min) Iluminare de fundal a afișajului -Precizia măsurării rezistenței interne până la 20 mΩ 0,01 mΩ 0,7%+7 (cu funcția ZR activată) până la 200mΩ 0.1mΩ 0.5%+5 până la 2Ω 0,001Ω 0,5%+5 până la 20Ω 0,01Ω 0,5%+5 până la 200Ω 0,1Ω 0,6%+5 -Precizia măsurării tensiunii Interval: Rezoluții de măsurare a tensiunii: 1 V 0,00001 V 0,35 + 0,015 10 V 0,0001 V 0,30 + 0,010 100 V 0,001 V 0,30 + 0,015 Echipamente -multimetru ,sonda cu 4 contacte cu arc;4 contacte de rezervă; La livrare să fie prezentat: Manual de utilizare |  |  |
| Lot 11 Compressor de aer |  |  |  | • Compressor de aer • Specificații tehnice • Puterea (W)mah - 1.1 kW • Tensiune (V)-230 V • Greutatea mah - 10 kg • Presiune 7-8 bar • Debit de funcţionare min- 140 l/min • Capacitate rezervor 6- 8 l • fără ulei, potrivit pentru aplicațiile de aer comprimat: in set cu 2 reductoare monopost 14096152 Gaz: Ar/CO2 Presiune intrare 30 bar Presiune iesire 32 l/min Set complet: regulator, robinet cu bila, teava de legatura 3/8”, piulita 3/8” |  |  |
| Lot 12 Baie de apă, volum 7 litre |  |  |  | Domeniu de temperatura de la +5°C peste ambient pana minimum la +95°C Baie de apa cu controller de tip PID cu sistem integrat de autodiagnostic Senzor de temperatura PT 100 cu 4 fire Timer digital integrat de la 1 minut la 99.59 ore Posibilitate functionare: continua, cu timp de asteptare si cu timp de mentinere temperatura. Afisaj digital LED pentru temperatura setata si cea curenta cu rezolutie de 0.1°C Cu suport pentru flacoane si eprubete Interior/exterior din otel inox. Alimentatie 230 В (±10 %)/50 - 60 Гц Dimensiuni interioare: w x h x d: 200/2200 x 130/150 x 220/260 mm La livrare să fie prezentat: Manual utilizatorului; CE-certificat. Garanția 24 luni |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Obiectul de achiziției: Serviciilor de formare profesională în domeniul securității și sănătății în muncă. Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bunuri/servicii 38930000-3 Lot 1 Higrometru psihrometric (VIT-2) Buc 7 Timp de 15 zile de la înregistrarea contractului la Trezorerie de stat, livrarea, descărcarea și depozitarea asigurată de Vânzător. 38930000-3 Lot 2 Higrometru psihrometric (VIT-1) Buc 3 42995000-7 Lot 3 Butelie pentru gaze comprimate 50 L (cu reductor) Buc 22 butelii/ 2red. 42995000-7 Lot 4 Butelie pentru gaze comprimate 50 L, Heliu (cu reductor) Buc 22 butelii/ 2red. 42995000-7 Lot 5 Butelie pentru gaze comprimate 50 L, Azot (cu reductor) Buc 22 butelii/ 2red. 42995000-7 Lot 6 Butelie pentru gaze comprimate 50 L, Acetilena (cu reductor) Buc 22 butelii/ 2red. 42995000-7 Lot 7 Butelie pentru gaze comprimate 50 L, CO2 (cu reductor) Buc 4butelii/ /4red 38931000-0 Lot 8 Anemometru Buc 1 42120000-6 Lot 9 Pompă cu vacuum Buc 1 38340000-0 Lot 10 Tester Buc 1 42123400-1 Lot 11 Compressor de aer Buc 1 33100000-1 Lot 12 Baie de apă, volum 7 litre Buc 11 TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |