| Anexa nr.22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ - Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Reactive, consumabile și gaze pentru laborator anul 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |  |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 | Reactive și consumabile pentru analizator biochimic Biosistem A15 (cu ambalaj special pentru Analizator Biochimic A15) – (Sistem închis) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Glucoza (Glucose) cu amb.special p/u Analizator Biochimic A-15 |  |  |  | Ambalaj 10x50 ml, specific pentru A-15. Metoda de determinare: Fotometrică GOD-PAP.Reagenti: Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent, Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 0,1 mmol/l Coeficientul de variaţieintraserial ≤ 7,0 ; Coeficientul de variaţieextraserial ≤ 3,0; Interferenţe: Acid ascorbinicpînă la 1,7mmol/l; Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l ; Hemoglobina pînă la 3,8 g/l ; Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/L; Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni |  |  |  |  |  |  |  |
| Bilirubina totală (Total Bilirubin) cu amb.special p/u Analizator Biochimic A-15 |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică Iendrașec. Reagenti: Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent, Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 1,3 mkmol/l ; Coeficientul de variaţieintraserial ≤ 5,0 ; Coeficientul de variaţieextraserial ≤ 5,0; Interferenţe: Acid ascorbinicpînă la 1,7mmol/l; Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l; Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/l ; Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni |  |  |  |  |  |  |  |
| Bilirubina directă (direct Bilirubin) cu ambalaj special pentru A-15 |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică Iendrașec.Reagenti: Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent; Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 1,8 mkmol/l ; Coeficientul de variaţieintraserial ≤ 0,03; Coeficientul de variaţieextraserial ≤ 0,01; Interferenţe: Acid ascorbinicpînă la 1,7mmol/l ; Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l; Hemoglobina pînă la 3,8 g/l ;Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/l ;Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni |  |  |  |  |  |  |  |
| ALAT (GPT) cu ambalaj special pentru Analizator Biochimic A-15 |  |  |  | Ambalaj 5x50 ml, specific pentru A-15. Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Cinetică. Reagenti: Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 4,0 U/L. Coeficientul de variaţieintraserial ≤ 1,5; Coeficientul de variaţieextraserial ≤ 1.0 ; Interferenţe: Acid ascorbinicpînă la 1,7mmol/l ; Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l ; Hemoglobina pînă la 3,8 g/l ; Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/l ; Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni. |  |  |  |  |  |  |  |
| ASAT (GOT) cu ambalaj special pentru Analizator Biochimic A-15 |  |  |  | Ambalaj 5x50 ml, specific pentru A-15; Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Cinetică. Reagenti: Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent . Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 2 U/L; Coeficientul de variaţieintraserial ≤ 2,0; Coeficientul de variaţieextraserial ≤ 1.5; Interferenţe: Acid ascorbinicpînă la 1,7mmol/l ;Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l; Hemoglobina pînă la 3,8 g/l ; Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/l ; Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni |  |  |  |  |  |  |  |
| Proteina Totală (Total Protein) cu ambalaj special pentru Analizator Biochimic A-15 |  |  |  | Ambalaj 10x50 ml; Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Reagenti: Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent, Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 5,0 g/l ; Coeficientul de variaţieintraserial ≤ 0,1 ; Coeficientul de variaţieextraserial ≤ 0,15 ; Interferenţe: Acid ascorbinicpînă la 1,7mmol/l ; Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l ; Hemoglobina pînă la 3,8 g/l ; Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/l ; Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni |  |  |  |  |  |  |  |
| Uree (Urea) cu ambalaj special pentru Analizator Biochimic A-15 |  |  |  | Ambalaj 5x50 ml, specific pentru A-15; Metoda de determinare: Fotometrică Ureaze UV. Reagenti: Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 0,3 mmol/l ; Coeficientul de variaţieintraserial ≤ 2,0; Coeficientul de variaţieextraserial ≤ 3.5 Interferenţe: Acid ascorbinicpînă la 1,7mmol/l; Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l; Hemoglobina pînă la 3,8 g/l ; Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/l; Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni |  |  |  |  |  |  |  |
| Creatinina (Creatinine) cu ambalaj special pentru Analizator Biochimic A-15 |  |  |  | Ambalaj 10x50 ml, specific pentru A-15; Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Cinetică. Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 15 mkmol/l; Coeficientul de variaţieintraserial ≤ 0,05; Coeficientul de variaţieextraserial ≤ 0.05; Interferenţe: Acid ascorbinicpînă la 1,7mmol/l; Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l; Hemoglobina pînă la 3,8 g/l; Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/l ; Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni |  |  |  |  |  |  |  |
| Albumina (Albumin) cu ambalaj special pentru Analizator Biochimic A-15 |  |  |  | Ambalaj 5x50 ml, specific pentru A-15; Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG; Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 2 g/l ; Coeficientul de variaţieintraserial ≤ 0,15 ; Ceficientul de variaţieextraserial ≤ 0.15; Interferenţe: Acid ascorbinicpînă la 1,7mmol/l ; Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l ; Hemoglobina pînă la 3,8 g/l ; Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/l ; Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni |  |  |  |  |  |  |  |
| alfa-Amilaza (alfa-Amylase) cu ambalaj special pentru Analizator Biochimic A-15 |  |  |  | Metoda de determinare: Imunoturbidimetrică cantitativă fără prediluţie; Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent. Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 33 U/L; Coeficientul de variaţieintraserial ≤ 5,0; Coeficientul de variaţieextraserial ≤ 8.0; Interferenţe: Acid ascorbinicpînă la 1,7mmol/l ; Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l ; Hemoglobina pînă la 3,8 g/l ; Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/l ; Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15 ; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni |  |  |  |  |  |  |  |
| Fosfataza alcalină (AlkalinePhosphatase) ) cu ambalaj special pentru Analizator Biochimic A-15 |  |  |  | Ambalaj 5x20 ml, specific pentru A-15; Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Cinetică. Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent. Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 3,0 U/L ; Coeficientul de variaţieintraserial ≤ 3,0 ; Coeficientul de variaţieextraserial ≤ 3.0 ; Interferenţe: Acid ascorbinicpînă la 1,7mmol/l ; Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l ; Hemoglobina pînă la 3,8 g/l ; Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/l ; Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni |  |  |  |  |  |  |  |
| Acidul Uric (Uric Acid) cu ambalaj special pentru Analizator Biochimic A-15 |  |  |  | Ambalaj 10x50 ml, specific pentru A-15; Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent. Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 4,2 mcmol/l ; Coeficientul de variaţieintraserial ≤ 0,1; Coeficientul de variaţieextraserial ≤ 0,15; Interferenţe: Acid ascorbinicpînă la 1,7mmol/l ; Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l ; Hemoglobina pînă la 3,8 g/l ; Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/l ; Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni |  |  |  |  |  |  |  |
| Cholesterol total (Cholesterol) cu ambalaj special pentru Analizator Biochimic A-15 |  |  |  | Ambalaj 10x50 ml, specific pentru A-15; Metoda de determinare: Fotometrică CHOD-PAP; Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent. Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 0,08 U/L; Coeficientul de variaţieintraserial ≤ 2,0; Coeficientul de variaţieextraserial ≤ 2.5; Interferenţe: Acid ascorbinicpînă la 1,7mmol/l ; Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l ; Hemoglobina pînă la 3,8 g/l ; Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/l ; Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15. Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni |  |  |  |  |  |  |  |
| Trigliceride (Triglecerides) cu ambalaj special pentru Analizator Biochimic A-15 (sistem închis) |  |  |  | Ambalaj 10x50 ml, specific pentru A-15. Metoda de determinare: Fotometrică GPO.Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent . Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 0,01 mmol/l ; Coeficientul de variaţieintraserial ≤ 3,5; Coeficientul de variaţieextraserial ≤ 3,0; Interferenţe: Acid ascorbinicpînă la 1,7mmol/l ; Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l ; Hemoglobina pînă la 3,8 g/l ; Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/l; Flacoane compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15. Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni |  |  |  |  |  |  |  |
| MultiCalibrator |  |  |  | Flacoane cu volum 5 ml. Ser uman cu 40 de parametri ( include ) : Alfa-Amilaza (alfa-Amilase) CNP-G3. Bilirubin Direct – m.d.Iendrașec. Bilirubin Total - m.d.Iendrașec. Calciu – m.d.Arsenazo III, Iron - m.d.Ferrozine…… |  |  |  |  |  |  |  |
| MultiControl ser normal |  |  |  | Flacoane cu volum 5 ml. Ser uman cu 40 de parametri ( include ) : Alfa-Amilaza (alfa-Amilase) CNP-G3, Bilirubin Direct – m.d.Iendrașec, Bilirubin Total - m.d.Iendrașec, Calciu – m.d.Arsenazo III, Iron - m.d.Ferrozine…… |  |  |  |  |  |  |  |
| MultiControl ser patologic |  |  |  | Flacoane cu volum 5 ml. Ser uman cu 40 de parametri ( include ) : Alfa-Amilaza (alfa-Amilase) CNP-G3. Bilirubin Direct – m.d.Iendrașec, Bilirubin Total - m.d.Iendrașec, Calciu – m.d.Arsenazo III, Iron - m.d.Ferrozine…… |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuva p/u ser |  |  |  | Cuva p/u ser, compatibil Technicon /A-15, D= 13,75x24,90mm , V2.0 ml, amb.1 000 buc. în set. |  |  |  |  |  |  |  |
| Soluţie de spălare |  |  |  | CE certificat obligatoriu. Autorizare de la producator, 10 buc/set |  |  |  |  |  |  |  |
| Soluţie concentrată de sistem |  |  |  | Soluţie de spălare p/u Analizator Biochimic A-15. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Ambalaj 1L ,sistem închis |  |  |  |  |  |  |  |
| Lampa fotometrica |  |  |  | Soluţie concentrată de spălare p/u Analizator Biochimic A-15. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Ambalaj 100ml |  |  |  |  |  |  |  |
| Hematology, 1 Level, Monthly (RDW/IDR-SD, RBC/GR, RDW/IDR, MCHC, HGB, PLT/PLQ, MPV, MCV/VMG, HCT, WBC/GB, MCH/TCMH) |  |  |  | Control extern(RDW/IDR-SD, RBC/GR, RDW/IDR, MCHC, HGB, PLT/PLQ, MPV, MCV/VMG, HCT, WBC/GB, MCH/TCMH) Controlul extern hematologic se livreaza 4 ori/an (in fiecare trimestru), dar se raporteaza in fiecare luna |  |  |  |  |  |  |  |
| Human Biochemistry Prevecal (ALT, Albumin, alfa-amylase, AST, Bilirubin (total and direct), Calcium, Chloride, Cholesterol, Cholinesterase, HDL-Cholesterol, CK, Creatinine, Acid Phosphatase, Alkaline Phosphatase, Phosphorus, Glucose, gamma-GT, Iron, LDH, LDL-Cholesterol, Lipase, Magnesium, Potasium, Proteins, Sodium, Triglycerides, Uric Acid and Urea) |  |  |  | (ALT, Albumin, alfa-amylase, AST, Bilirubin (total and direct), Calcium, Chloride, Cholesterol, Cholinesterase, HDL-Cholesterol, CK, Creatinine, Acid Phosphatase, Alkaline Phosphatase, Phosphorus, Glucose, gamma-GT, Iron, LDH, LDL-Cholesterol, Lipase, Magnesium, Potasium, Proteins, Sodium, Triglycerides, UricAcid and Urea) Controlul extern Prevecal se livreaza o data pe an (1 set din 12 flacoane), dar se raporteaza in fiecare luna. |  |  |  |  |  |  |  |
| Capac roșu pentru canistra de deșeuri |  |  |  | Capac p/u canistra de deșeuri compatibil cu analizorul A15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Capac albastru pentru canistra system lichid |  |  |  | Capac p/u canistra de system lichid compatibil cu analizorul A15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 2 | Reactive și consumabile pentru analizator DIRUI H-100 (sistem închis) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teste pentru urina 11 parametere pentru analizator DIRUI H-100 (100teste/set) |  |  |  | Teste să dispună de certificat, sau declaratia CE. Ambalajul 100 teste/set. Testele trebuie sa fie compatibile cu analizorul de urina H-100 (Leucocytes, Nitrite, Urobilinogen, Protein, pH, Blood, SG, Ketone, Bilirubin, Glucose, Ascorbic acid). Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |  |  |  |  |  |
| Urine control (Negative) |  |  |  | Control să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 10 ml, controlul trebuie sa fie compatibil cu analizorul de urina H-100. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |  |  |  |  |  |
| Urine control (Pozitive) |  |  |  | Control să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 10 ml, controlul trebuie sa fie compatibil cu analizorul de urina H-100. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hirtie pentru analizator de urina H-100 |  |  |  | Ambalaj 5x50 ml, specific pentru A-15. Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Cinetică. Reagenti: Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 4,0 U/L. Coeficientul de variaţie intraserial ≤ 1,5; Coeficientul de variaţie extraserial ≤ 1.0 ; Interferenţe: Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l ; Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l ; Hemoglobina pînă la 3,8 g/l ; Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/l ; Flacoane compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 3 | Reactive și consumabile pentru analizator hematologic Horiba ABX Micros ES 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Compatibil cu A15 |
| Reagent |  |  |  | Reagent p/u aparat Hematologic Horiba ABX 60 micro . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Ambalaj de 1 L. |  |  |  |  |  |  |  |
| Soluţie de curățare |  |  |  | Soluţie de curățare p/u aparat Hematologic Horiba ABX 60 micro. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Ambalaj de 1 L. |  |  |  |  |  |  |  |
| Diluant |  |  |  | Diluant p/u aparat Hematologic Horiba ABX 60 micro . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Ambalaj de 20 L. |  |  |  |  |  |  |  |
| Set de control hematologic 3 nivele |  |  |  | Set de control hematologic 3 nivele Low, Normal, High (3fl x 2,5 ml) |  |  |  |  |  |  |  |
| Hîrtie pentru termoprinter |  |  |  | Latime 5,5cm |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 4 | Reactive și consumabile pentru analizator DiamondSmartLyte Plus K/Na/Ca (sistem închis) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pachet de reactive( Standart A, StandartB, soluție de spălare) pentru analizatorul SmartLyte plus K/Na/Ca |  |  |  | Pachet de reactive( Standart A, StandartB, soluție de spălare) pentru analizatorul SmartLyte plus K/Na/Ca, in ambalaj original de la producător*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |  |  |  |  |
| Soluție de spălare fiecare zi pentru analizatorul SmartLyte plus |  |  |  | Soluție de spălare fiecare zi pentru analizatorul SmartLyte plus, in ambalaj original de la producător*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |  |  |  |  |
| Soluție de condiționare a electrozilor pentru analizatorul SmartLyteplu |  |  |  | Soluție de condiționare a electrozilor pentru analizatorul SmartLyte plus, in ambalaj original de la producător*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |  |  |  |  |
| Electrod K(original de la producător) p-u analizatorul SmartLyte plus |  |  |  | Electrod K(original de la producător) p-u analizatorul SmartLyte plus.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |  |  |  |  |
| Electrod Na(original de la producator) p-u analizatorul SmartLyte plus |  |  |  | Electrod Na (original de la producător) p-u analizatorul SmartLyte plus.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |  |  |  |  |
| Electrod Ca(original de la producător) p-u analizatorul SmartLyte plus |  |  |  | Electrod Ca (original de la producător) p-u analizatorul SmartLyte plus.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |  |  |  |  |
| Electrod de referința(original de la producător) p-u analizatorul SmartLyte plus |  |  |  | Electrod de referința (original de la producător) p-u analizatorul SmartLyte plus.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hîrtie pentru imprimantă |  |  |  | Hîrtie pentru imprimanta pentru analizatorul SmartLyte plus, in ambalaj original de la producător*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |  |  |  |  |
| Material de control cu nivel 1-2-3 |  |  |  | Material de control cu nivel 1-2-3 pentru analizatorul SmartLyte plus, in ambalaj original de la producător.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 5 | Eprubete |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eprubete 10 ml cu heparină |  |  |  | Eprubete cu heparină 10 ml, 16x100 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 6 | Multicalibrator 5 nivele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Multicalibrator 5 nivele p/u opiacee şi amphetamine în urină |  |  |  | Lichid stabil gata pentru folosire. 5 nivele.Turbidimetrica. Material pentru investigații- Calibrator; Ambalaj solicitat: Flacoane cu vol. pînă la 10 ml. Standarde de referință ISO, CE. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 7 | Calibrator cannabinoide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calibrator 5 nivele p/u cannabinoide în urină |  |  |  | Lichid stabil gata pentru folosire. 5 nivele.Turbidimetrica. Material pentru investigații- Calibrator; Ambalaj solicitat: Flacoane cu volum pînă la 4 ml. Standarde de referință ISO, CE. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 8 | Cannabinoide în urină |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cannabinoide în urină |  |  |  | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent.Turbidimetrica.Material pentru investigații- urina; Limita minimă de detectie pentru set 20 ng/ml, Coefic.de variatie intraserial 0,3 %, Coefic.de variatie extraserial 1,4 %, Interferenţe 6-Acetyl-Morfin, Amitriptilina, Amobarbital, Aspirina, Amphetamine, Canabidiol, Cocaina, Codeina; Ambalaj solicitat: (1fl x105ml/1fl x 38ml). Standarde de referință ISO, CE. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 9 | Benzodiazepine in urina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Benzodiazepine in urina |  |  |  | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent.Turbidimetrica.Material pentru investigații- urina; Limita minimă de detectie pentru set 225 ng/ml, Coefic.de variatie intraserial 0,3 %, Coefic.de variatie extraserial 2,2 %, Interferenţe Amitriptilina, 11-hidroxi- Δ9-THC, Amobarbital, Aspirina, Cocaina, Codeina, Β-phenylamina, Amphetamine, Chlorpheniramine; Ambalaj solicitat: Flacoane cu volum R1-105 ml R2- 38 ml. Standarde de referință ISO, CE. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 10 | Calibrator 5 nivele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calibrator 5 nivele p/u benzodiazepine în urină |  |  |  | Lichid stabil gata pentru folosire. 5 nivele.Turbidimetrica. Material pentru investigații- Calibrator; Ambalaj solicitat: Flacoane cu volum pînă la 10 ml. Standarde de referință ISO, CE |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 11 | Opiacee în urină |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opiacee în urină |  |  |  | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent.Turbidimetrica.Material pentru investigații- urina; Limita minimă de detectie pentru set 225 ng/ml, Coefic.de variatie intraserial 0,3 %, Coefic.de variatie extraserial 2,2 %, Interferenţe Amitriptilina, 11-hidroxi- Δ9-THC, Amobarbital, Aspirina, Cocaina, Codeina, Β-phenylamina, Amphetamine, Chlorpheniramine; Ambalaj solicitat: Flacoane cu volum R1-105 ml R2- 38 ml. Standarde de referință ISO, CE. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 12 | Amfetamine în urină |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Amfetamine în urină |  |  |  | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent.Turbidimetrica. Material pentru investigații- urina; Limita minimă de detectie pentru set 225 ng/ml, Coefic.de variatie intraserial 0,4 %, Coefic.de variatie extraserial 1,2 %, Interferenţe Amitriptilina, 11-hidroxi- Δ9-THC, Amobarbital, Aspirina, Cocaina, Codeina; Ambalaj solicitat: (1fl x105ml/1fl x 38ml). Standarde de referință ISO, CE. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 13 | Set filtre Agilent GC 8890 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Set filtre în liniile de gaze pentru sistemul Agilent GC 8890 |  |  |  | Filtre pentru curățirea gazelor de înaltă puritatea – aer, azot,hidrogen și heliu. Setul trebuie să includă următoarele filtre: Filtru curățire umiditate – 1buc, filtru curățire oxigen – 1buc, filtru curățire hidrocarburi – 2buc, filtru curățire universal pentru gaz purtător – 1buc. Piesele compatibile cu instalația de filtrare a sistemului Agilent GC 8890. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 14 | Capace din aluminiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capace din aluminiu |  |  |  | Capace din aluminiu pentru închiderea flacoanelor de penicilină, D.capacului = 21mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 15 | Dopuri din cauciuc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dopuri din cauciuc |  |  |  | Dop de cauciuc elastometric clorobutilic pentru flacoane de penicilină, D.I. 12mm , D.E. 20mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 16 | Gaze tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hidrogen H2 - 1 m3 |  |  |  | Hidrogen minim 99,9990% , butelie 50L (8,9Nmc) |  |  |  |  |  |  |  |
| Azot N2 - 1 m3 |  |  |  | Azot minim 99,9990 % , butelie 50L (9,6Nmc) |  |  |  |  |  |  |  |
| Aer sintetic 1 m 3 |  |  |  | Aer sintetic pur 99,9990% , butelie 50L (10,0Nmc) |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 17 | THC Test |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| THC Test pentru determinarea drogurilor in sînge |  |  |  | In ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 18 | AMP Test |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AMP Test pentru determinarea drogurilor in sînge |  |  |  | in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 19 | BZO Test |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BZO Test pentru determinarea drogurilor in sînge |  |  |  | in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 20 | MET Test |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MET Test pentru determinarea drogurilor in sînge |  |  |  | in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 21 | MOP Test |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOP Test pentru determinarea drogurilor in sînge |  |  |  | in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 22 | MTD Test |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MTD Test pentru determinarea drogurilor in sînge |  |  |  | in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 23 | TML Test |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TML Test pentru determinarea drogurilor in sînge |  |  |  | in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 24 | MDPV Test sînge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MDPV Test pentru determinarea drogurilor in sînge |  |  |  | in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 25 | MDPV Test urină |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MDPV Test pentru determinarea drogurilor in urină |  |  |  | in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 26 | α-PVP Test |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 26 |  |  |  | in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 27 | LSD Test |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LSD Test pentru determinarea drogurilor in urină |  |  |  | in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului |  |  |  |  |  |  |  |
| LSD Test pentru determinarea drogurilor in sînge |  |  |  | in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 28 | COC Test |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COC Test pentru determinarea drogurilor in sînge |  |  |  | in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 29 | BAR Test |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BAR Test pentru determinarea drogurilor in sînge |  |  |  | in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 30 | PCP Test |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PCP Test pentru determinarea drogurilor in singe |  |  |  | in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 31 | TCA Test |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TCA Test pentru determinarea drogurilor in sînge |  |  |  | in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |