## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
Numărul licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Asociația Medicală Teritorială Centru
Denumirea licitaţiei: | [8 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Cantitatea | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină ofertată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Sistem radiografic digital (cu bucky vertical), cerințe de bază (variantă ajustată) | Sistem radiografic digital (cu bucky vertical), cerințe de bază (variantă ajustată) |  |  |  | Sistem radiografic digital (cu bucky vertical), cerințe de bază (variantă ajustată) Cod Descriere Sistem radiografic pentru uz general, libertate de mişcare şi multiple configurări. Aria larga de mişcare a mesei, cu posibilitatea de ajustare a limitelor, bucky-ului şi a stativului vertical permit expuneri de la cap pînă la degetul piciorului fără să fie necesară repoziţionarea pacientului. Parametru Specificaţia Modul radiologic Digital Detector unic obligatoriu Tip masă Tip Piedestal Suport electric obligatoriu Mișcarea mesei Longitudinală, cm ≥ ± 50 Laterală, cm ≥ ± 12 Verticală, motorizat obligatoriu Fața mesei Densitatea mesei < 1.0 mm Al Greutatea maximă a pacientului ≥ 200 kg, în mișcare Suportul mesei Piedestal Sistem de control electromagnetic Sistemul BUCKY a mesei Tip motorizat Dimensiunea, cm minimum 43x43 Controlul automat al expunerii (AEC) minim 3 cîmpuri Raportul grilei ≥10:1 Sincronizare automata cu tubul radiologic obligatoriu Deplasarea longitudinală, cm ≥ 35 cm BUCKY vertical Dimensiunea, cm ≥ 43x43 Controlul automat al expunerii (AEC) obligatoriu Raportul grilei ≥10:1 Mărimea casetei ≥43x43 Sistem de control electromagnetic Deplasarea verticală, cm ≥ 180 cm Detector digital plat Mărimea detector, cm ≥35x43 Configurare detector Fără fir obligatoriu Caracteristicele detectorului Rezoluția matricei, pixeli ≥ 2540x3052 pixels DQE @ ≤ 1.0 lp/mm ≥ 65 % DQE @ ≥ 2.0 lp/mm ≥ 37 % Mărimea pixelului ≤140 µm Tip CSI (Celsiu iodid) s-au analogic Procesarea avansată obligatoriu Generator de raze X Puterea maxima ≥ 80 kW Intensitatea maximă la 100 kV ≥ 800 mA Domeniu curent (mA) 10-800 mA Domeniu tensiune (kV) 40-150 kV High speed starter obligatoriu Control automat al expunerii AEC obligatoriu Tubul de raze X Anod rotativ obligatoriu Dimensiunea spotului focal, mm 0.6 și 1.2 Capacitatea termică, kHU ≥ 400 Rata de răcire, kHU/min ≥ 1200 Viteza de start a anodei, rpm min. 9000 rpm Colimator Lumina LED obligatoriu Motorizat sau Manual da Afisare tip Filtru inclinare Sincronizare cu regimul de expunere obligatoriu Suspensia tubului contrabalansat obligatoriu Controlul razelor X a tubului montat obligatoriu Rotație suspensie dreapta/stînga ±90 ˚ Sistem de control electromagnetic DAP–metru Incorporat obligatoriu Afișarea dozei in format DICOM obligatoriu Consola de achizitie integrată (PC Tehnician radiolog) CPU (Procesor) min. 6 nuclee RAM (memorie operativă) min 8 Gb HDD min 1 TB Administrează Parametrii generator Software de achiziție a imaginii Bază de date Pacient DAP metru Colimator Software de achiziție a imaginii Post-procesarea anatomică specifică Procesarea avansată Procesarea manuală Preseturi personalizate Interfața software rus/rom Monitor medical min 21 inci min 400 CD/m2 CD/DVD obligatoriu Preseturi personalizate obligatoriu Pachet DICOM DICOM 3.0 UPS min 600 VA Stație de arhivare și procesare a imaginii CPU (Procesor) min. 6 nuclee RAM(memorie operativă) min 8 Gb HDD min 2TB Monitor medical min 21 inci min 400 CD/m2 CD/DVD obligatoriu Pachet DICOM DICOM 3.0 Imprimanta p/u rapoarte obligatoriu UPS min 600 VA Software Licență de activitate fără termen obligatoriu Integrarea Stocarea clasa SOP DICOM 3.0 obligatoriu Accesorii Sticlă plumbată (cu ramă) minim 1x0,8 m Guleraș de protecție 2 seturi Sorț de protecție 2 seturi
33100000-1 | 2 | Ultrasonograf General, OB-GYN, performanţă înaltă (variată ajustată) | Ultrasonograf General, OB-GYN, performanţă înaltă (variată ajustată) |  |  |  | Ultrasonograf General, OB-GYN, performanţă înaltă (variată ajustată) Cod APLICAŢII CLINICE General, OB/GYN PROBE PORTURI ≥4 PROBE TIP, MHz Linear 4 - 12 MHz (limita de jos NU va fi mai mare, limita de sus NU va fi mai mică) numar de elemente ≥192 Convex 2 - 5 MHz (limita de jos NU va fi mai mare, limita de sus NU va fi mai mică) numar de elemente ≥192 Tehnologie: Matricială/XD Clear/ Syngle Crystal sau altă tehnologie echivalentă Endovaginal 4 - 9 MHz (limita de jos NU va fi mai mare, limita de sus NU va fi mai mică) numar de elemente ≥192 Volum 3D 2,5 - 7 MHz (limita de jos NU va fi mai mare, limita de sus NU va fi mai mică) Elemente fizice:≥ 192 NIVELE DE GRI ≥256 PREPROCESARE, canale digitale ≥ 8 000 000/500(canale fizice) GAMA DINAMICA ≥250dB Adâncimea scanării ≥ 39 cm POSTPROCESARE da IMAGINE MODURI M-mod da 2-D/B-Mode da Harmonic imaging da Imagine prin Compunere Spatiala da DOPPLER Tip CW, PW, CFM Afişare frecvenţă da Afişare viteză da Power Doppler da Duplex da Triplex da FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători digitale da Diapazon dimamic selectabil da Focalizare de transmisie ajustabilă da Focalizare de recepţie dinamică da Măsurători pe reluarea video da Soft specializat cu măsurări automate în obstetrică da Calcularea automata a translucentei nucale(vizualizare în rezoluție Full HD) da Vizualizare în rezoluție Full HD a fluxului sangvin da Măsurarea automată a intimei-media da Măsurarea automată a FHR da Calculor folicular da PAN/ZOOM imagine în timp real da imagine îngheţată da STOCARE IMAGINI Capacitate ≥512GB SSD sau Hybrid (SSD+HDD) CINE Memory da DICOM 3.0 COMPLIANT da MONITOR integrat de control touch-screen ≥ 10 inch PACHETE DE ANALIZĂ OB/GYN da Elastografie strain (de compresie manuală) da Elastografie sharewave (compresie acustică) da Pediatric da Vascular da Altele Opțional Transrectal da Transperineal Opțional MONITOR Rezoluție înalță, ≥1920 x 1080px ≥ 23" Unghi de vizualizare ≥ 170° Panou de control Reglabil pe înălțime da, manual Încălzitor gel da Imprimantă digitala alb-negru da Port USB USB 2.0/3.0 da Gel 1 litru Hirtie termica 5 buc. UPS cu dublu convetie min. 30 minute da LAN/NET RJ45 da

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Asociația Medicală Teritorială Centru | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Sistem radiografic digital (cu bucky vertical), cerințe de bază (variantă ajustată) | Sistem radiografic digital (cu bucky vertical), cerințe de bază (variantă ajustată) | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1800000
33100000-1 | 2 | Ultrasonograf General, OB-GYN, performanţă înaltă (variată ajustată) | Ultrasonograf General, OB-GYN, performanţă înaltă (variată ajustată) | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2100000

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________